## Sheet1
Initial_Value | filename | docdatum | geraetetyp | protokoll | seriennr | bestellnr | doc_class | id_type | doc_type | doc_type_en | manufacturer | author | file_data
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\R.4695-6302-16_1307116-20_N1F6089010010-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | R.4695-6302-16_1307116-20_N1F6089010010-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-06-22 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-F608-9010010 | 7MF4034-1DA00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1826049856-14877799-Y216-B6211: 01307116 / 0020: 7MF4034-1DA00-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-F608-9010010: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 126: R.4695-6302-16: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092307529/551/LCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 816-0.00017.999516.0000-0.00018.0002-0.0004-0.00280.0000-0.00030.0012(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Pierre Rott(2)2015-06-22Haguenau5045033/1025069(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-06-22 14:40:48PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P921150__N1A9289172225-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P921150__N1A9289172225-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-11 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172225 | 7MF4034-1DY00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 1210: 7MF4034-1DY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172225: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P921150: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote sealOutput Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich.DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 8160.00038.001316.00020.00018.00130.00190.00830.00150.00050.0078(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Vogel Thomas(2)2010-10-07HAGUENAU,1115628/984434(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-11 17:06:04I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P743019__N1A9289172208-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P743019__N1A9289172208-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2010-10-07 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172208 | 7MF4034-1DY00-1EB7-Z;7MF4034-*DY0*-1***;A5E00100207A;A5E01133036 | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0870: 7MF4034-1DY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172208: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P743019: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 10(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-07HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-07 15:12:00I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.1110List of materials / WerkstofflisteN1-A928-9172208Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4034-*DY0*-1*** - D22No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00100207A1 987552 W1WOM3.1C73451-A400-C1AnschlußstutzenProcess connection11W521Seat / AufnahmeA5E01133036A5E00100209A3.1SIEMENS3036 S121W531Diaphragm / TrennmembranC73451-A400-C15W73501-A4404-B501-*-253.1SIEMENS501538W541Sensor / SensorC73451-A400-B927C73451-A400-B900-*-252.1SIEMENS8D08-920W5Manufacturer / HerstellerSIEMENS I IA SC MF-H PI-1 PRO-1HaguenauPosition / AuftragOrder / Item832425 / 08Serial-Number / Fab. - NrN1-A928-9172208Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2010-10-07Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-4.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172208C12SIEMENS I IA SC SPA PS 113 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172208C12SIEMENS I IA SC SPA PS 114 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172208C12SIEMENS I IA SC SPA PS 115 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172208C12SIEMENS I IA SC SPA PS 116 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172208C12SIEMENS I IA SC SPA PS 117 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172208C12SIEMENS I IA SC SPA PS 118 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172208C12SIEMENS I IA SC SPA PS 119 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172208C12SIEMENS I IA SC SPA PS 1110 / 10EN 10204-4.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F602500___11_1250175-210_N1EN219130038-40_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | F602500___11_1250175-210_N1EN219130038-40_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2015-01-22 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130038 | 7MF4434-1DA22-1EB7-Z;7MF4434-*DA*2-1***;A5E00103940A | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507585-14459854-Y216-B6211: 01250175 / 0210: 7MF4434-1DA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130038: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 11: F602500___11: .: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 25(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-22Haguenau1615004/1020223(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-22 19:30:21PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-3.1125List of materials / WerkstofflisteN1-EN21-9130038Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4434-*DA*2-1*** - A40No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00103940A33 S273SIEMENS3.1C73451-A402-C33Mittelstck Pos.Cell body plus11W5A5E00103940A253 S272SIEMENS3.1C73451-A402-C53Mittelstck Neg.Cell body minus12W532Diaphragm / TrennmembranC73451-A402-C163W73501-A4404-B503-*-253.1SIEMENS12444W541Process cover / KappeC73451-A402-C71W73400-A4408-B501-*-253.1CHUNJIA4OYW551Process cover / KappeC73451-A402-C71W73400-A4408-B501-*-253.1CHUNJIA4OYW564Bolt / ZylinderschraubeDIN 912 M10x85W73601-A1041-B502-*-253.1WURTHVIBO A4-70W574Nut / SechskantmutterDIN 4032 M10W73606-A1-B504-*-253.1VIRAJVIRAJ A4-70W582Screw / GewindstiftDIN 915 M4x10W73604-A7040-B103-*-252.1BÖHLER--W5C73451-A402-C 66-*-258D08-905SCHOTT2.1C73451-A402-C66GlasdurchfhrungGlass bushing19W5102Insert / EinsatzC73451-A402-C81W73503-A4401-B502-*-253.1WOMGGW5112Screw / SchraubeC73451-A402-C83W73503-A4401-B501-*-253.1WOMNW5Manufacturer / HerstellerPD PA MF-H PI-PV TECHHaguenauPosition / AuftragOrder / Item012501755 / 02Serial-Number / Fab. - NrN1-EN21-9130038Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2015-01-22Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-3.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130038C12PD PA MF-H PI-PV PRO-13 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130038C12PD PA MF-H PI-PV PRO-14 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130038C12PD PA MF-H PI-PV PRO-15 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130038C12PD PA MF-H PI-PV PRO-16 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130038C12PD PA MF-H PI-PV PRO-17 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130038C12PD PA MF-H PI-PV PRO-18 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130038C12PD PA MF-H PI-PV PRO-19 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130038C12PD PA MF-H PI-PV PRO-110 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130038C12PD PA MF-H PI-PV PRO-111 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130038C12PD PA MF-H PI-PV PRO-112 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130038C12PD PA MF-H PI-PV PRO-113 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130038C12PD PA MF-H PI-PV PRO-114 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130038C12PD PA MF-H PI-PV PRO-115 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130038C12PD PA MF-H PI-PV PRO-116 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130038C12PD PA MF-H PI-PV PRO-117 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130038C12PD PA MF-H PI-PV PRO-118 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130038C12PD PA MF-H PI-PV PRO-119 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130038C12PD PA MF-H PI-PV PRO-120 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130038C12PD PA MF-H PI-PV PRO-121 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130038C12PD PA MF-H PI-PV PRO-122 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130038C12PD PA MF-H PI-PV PRO-123 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130038C12PD PA MF-H PI-PV PRO-124 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130038C12PD PA MF-H PI-PV PRO-125 / 25EN 10204-3.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\WeitereDaten\7ME471\FC410_QS_EN_DE_ES_FR_IT_de-DE.pdf | FC410_QS_EN_DE_ES_FR_IT_de-DE.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | © Siemens AG 2013 - 2015. All rights reserved A5E33120231-AB, 05/2015 1SITRANS FCoriolis Flowmeters FC410 flowmeter Quick Start Before installing, including in hazardous areas, refer to the Operating Instructions on the internet or on the SITRANS F documentation CD-ROM which is included in the product package. They contain detailed safety regulations, information and specifications which must be observed when installing. Documentation and approvals can be found on the internet: Flow documentation ( http://www.siemens.com/flowdocumentation )CAUTION Proper handling Correct, reliable operation of the device requires proper transport, storage, positioning and assembly. The device must be carefully operated and maintained. Only qualified personnel should install or operate this device. Items supplied With M12 plug connection SITRANS FC410 flowmeter Sensor cable with M12 connector SD card with production certificates Quick Start guide CD containing software, certificates and device manualsWith sensor terminal housing SITRANS FC410 flowmeter Sensor cable Packet of cable glands SD card with production certificates Quick Start guide CD containing software, certificates and device manualsNote Supplementary information Supplementary product and production specific certificates are included on the SensorFlash® SD card. Note Scope of delivery may vary, depending on version and add-ons. Make sure the scope of delivery and the information on the nameplate correspond to your order and the delivery note. How to installFC410 flowmeter 2A5E33120231-AB, 05/2015 Flowmeter overviewMini Flow Link (MFL) Lid-lockCable feed -through (M12 socket or gland) Plug and threaded port for e.g. pr essure guard Sensor enclosure Process connections Installing/mounting Location in the system The optimum location in the system depends on the application: Liquid applications Gas or vapor bubbles in the fluid may result in erroneous measurements, particularly in the density measurement. ŒDo not install the flowmeter at the highest point in the system, where bubbles will be trapped. ŒInstall the flowmeter in low pipeline sections, at the bottom of a U-section in the pipeline. Figure 3-1 Liquid applications, wrong location with trapped air/gas Gas applications Vapor condensation or oil traces in the gas may result in erroneous measurements. ŒDo not install the flowmeter at the lowest point of the system. ŒInstall a filter. Figure 3-2 Gas applications, wrong location with trapped oil FC410 flowmeter A5E33120231-AB, 05/2015 3Flow direction The calibrated flow direction is indicated by the arrow on the sensor. Flow in this direction will be indicated as positive by default. The sensitivity and the accuracy of the sensor do not change with reverse flow. The indicated flow direction (positive/negative) is configurable. CAUTION Accurate measurement The sensor must always be completely filled with process media in order to measure accurately. Orienting the sensor The sensor operates in any orientation. The optimal orientation depends on the process fluid and the process conditions. Siemens recommends orienting the sensor in one of the following ways: 1.Vertical installation with an upwards flow (self-draining) Figure 3-3 Vertical orientation, upwards flow 2.Horizontal installation, tubes down (recommended for liquid applications) Figure 3-4 Horizontal orientation, tubes down 3.Horizontal installation, tubes up (recommended for gas applications) Figure 3-5 Horizontal orientation; tubes up FC410 flowmeter 4A5E33120231-AB, 05/2015 Note Hygienic applications In 3A and EHEDG certified hygienic applications the flowmeter must be installed vertically as shown in 1 above. Installation in a drop line Installation in a drop line is only recommended if a pipeline reduction or orifice with a smaller cross-section can be installed to create back-pressure and prevent the sensor from being partially drained while measuring. Back pressure orif iceOn / off valve Figure 3-6 Installation in drop line Mounting the device NOTICE Incorrect mounting The device can be damaged, destroyed or its functionality impaired through improper mounting. Before installing ensure there is no visible damage present on the device. Make sure that process connectors are clean, and suitable gaskets and glands are used. Mount the device using suitable tools. WARNING Unsuitable connecting parts Danger of injury or poisoning. In case of improper mounting hot, toxic and corrosive process media could be released at the connections. Ensure that connecting parts (such as flange gaskets and bolts) are suitable for connection and process media. Install the sensor in well-supported pipelines in order to support the weight of the flowmeter. Center the connecting pipelines axially in order to assure a stress-free installation. The flowmeter must not be used to bring the rest of the pipework into line; make sure the pipework is correctly aligned before inserting the flow sensor. FC410 flowmeter A5E33120231-AB, 05/2015 5Install two supports or hangers symmetrically and stress-free on the pipeline in close proximity to the process connections. Note Handling Never lift the flowmeter using the housing, that is always lift the sensor body. Avoid vibrations Make sure that any valves or pumps upstream of the sensor do not cavitate and do not send vibrations into the sensor. Decouple vibrating pipeline from the flow sensor using flexible tube or couplings. Figure 3-7 Non-flexible pipes not recommended in vibrating environment Figure 3-8 Flexible pipes recommended in vibrating environment Avoid cross talk If operating more than one flowmeter in one or multiple interconnected pipelines there is a risk of cross talk. Prevent cross talk in one of the following ways: Mount sensors on separate frames Decouple the pipeline using flexible tube or couplings Figure 3-9 High risk of cross talk when using non-flexible pipes Figure 3-10 Low risk of cross talk when using flexible pipes and separate frames FC410 flowmeter 6A5E33120231-AB, 05/2015 Connecting Note End Of Line (EOL) termination The FC410 EOL termination DIP switch is default set to EOL active. To change termination setting see Setting the EOL termination DIP switches (Page 8). M12 version The device is provided with a preformed cable terminated with M12 style stainless steel weather-proof plugs. The cable screen is physically and electrically terminated within the body of the plug. Take care when handling the cable and passing it through cable ducting that the plug is not subjected to excessive tension (pulling) as the internal connections may be disengaged. Note Never pull the cable by the plug - only by the cable itself. 1.Connect the device using the supplied 4-wire cable with M12 connectors. Note Grounding The sensor cable screen is electrically connected to the grounding terminal (PE), only when the M12 plug is correctly tightened. Terminal number Description Wire color (Siemens cable) 124 VDCOrange 20 VDCYellow 3BWhite 4ABlueCable termination version A: Prepare the cable by stripping it at both ends. Figure 4-1 Cable end B: Connect wires within the sensor terminal space 1.Remove the lock screw and remove the lid. 2.Undo the flexible strap. 3.Disconnect the sensor connection (white plug) from the electronic. 4.Loosen the mounting screw using a TX10 Torx driver and remove the electronic from the housing. 5.Remove the cap and the ferrule from the cable gland and slide onto the cable. 6.Push the cable through the open gland and anchor the cable shield and the wires with the clamp bar. 7.Remove the terminal block from the electronic. 8.Connect the wires to the terminals according to the list below. FC410 flowmeter A5E33120231-AB, 05/2015 7Terminal number Description Wire color (Siemens cable) 124 VDCOrange 20 VDCYellow 3BWhite 4ABlueFigure 4-2 Sensor terminal space 9.Reinstall the electronic including the mounting screw. 10.Connect the sensor connection and the sensor cable. 11.Restore the flexible strap around all wires. 12.Assemble and tighten the cable gland. 13.Remove the O-ring from lid. 14.Reinstate the lid and screw in until the mechanical stop. Wind back the lid by one turn. 15.Mount the O-ring by pulling it over the lid and tighten the lid until you feel friction from the O-ring on both sides. Wind the lid by one quarter of a turn to seal on the O-ring. 16.Reinstate and tighten the lid lock screw. FC410 flowmeter 8A5E33120231-AB, 05/2015 Setting the EOL termination DIP switches It is important to terminate the Modbus RS 485 line correctly at the start and end of the bus segment since impedance mismatch results in reflections on the line which can cause faulty communication transmission. If the device is at the end of the bus segment, it is recommended to terminate the device as shown in Auto hotspot. The table below shows the relation between the DIP switch settings and the permissible communication interface set-ups. Default configuration is EOL active. Location of DIP switch The DIP switch is located in the electronic as shown below. Figure 4-3 DIP switch location (all set to ON) DIP switch settings for communication set-up DIP switch Communication set-up Switch 1 Switch 2 Switch 3 Switch 4 EOL active OnOnOnOnEOL not active OnOnOff Off NOTICE Avoid DIP switch settings not mentioned in the table! DIP switch settings not mentioned in the table above are not allowed and may reduce communication interface reliability. System configurations Non-hazardous locations The following figures show examples of installations in point-to-point and multidrop configurations in non-hazardous locations. Figure 4-4 Point-to-point configuration in non-hazardous location FC410 flowmeter A5E33120231-AB, 05/2015 9Figure 4-5 Multidrop configuration (branch) in non-hazardous location FC410 flowmeter 10A5E33120231-AB, 05/2015 Figure 4-6 Multidrop configuration (Daisy chain) in non-hazardous location NOTICE M12 plugged systems Daisy chain multidrop configuration is NOT possible with M12 plugged systems. Hazardous locations The following figures show examples of installations in point-to-point and multidrop configurations in hazardous locations. Figure 4-7 Point-to-point configuration in hazardous location FC410 flowmeter A5E33120231-AB, 05/2015 11Figure 4-8 Multidrop configuration in hazardous location NOTICE Flameproof conduit seals Two flameproof conduit seals are required for each device in hazardous area installations. NOTICE Equipment approved for hazardous locations Ensure that the equipment is approved for installation in hazardous locations. FC410 flowmeter 12A5E33120231-AB, 05/2015 Wiring FC410 to the Modbus system FC410 is slave in a 2-wire Modbus RTU RS 485 bus system where transmitter A must be connected to receiver A and transmitter B must be connected to receiver B. This corresponds to a half-duplex communication where the slave will only reply to a request from the master. Note When joining the cables by short branch cables in a multidrop configuration, it is recommended to use EMC shielded enclosure to ensure proper signal installation. This example shows an EMC shielded enclosure for multidrop installation where the connection includes signal and power. Signal cable screen should be connected according to national requirements. Wizard - Quick Start via PDM Wizard - Quick Start via PDM The graphic Quick Start Wizard provides an easy 5-step procedure that configures the device for a simple application. Please consult the SIMATIC PDM operating instructions or online help for details on using SIMATIC PDM. 1.If you have not already done so, check that you have the most up-to-date Electronic Device Description (EDD) for your instrument. 2.Launch SIMATIC Manager and create a new project for FC410. (Application Guides for setting up Modbus devices with SIMATIC PDM can be downloaded from the product page of our website at: www.siemens.com/FC410). Access level control The parameters are protected against changes by access level control. To gain access, select Access Management from the device menu, select User and enter the PIN code. The default user PIN code is 2457. FC410 flowmeter A5E33120231-AB, 05/2015 13Quick start Note - The Quick Start wizard settings are inter-related and changes apply only after you click on Apply and Transfer at the end of step 5 to save settings offline and transfer them to the device. - Do not use the Quick Start Wizard to modify individual parameters. - Click on Backto return and revise settings or Cancelto exit the Quick Start. Launch SIMATIC PDM, open the menu Device Wizard - Quick Start ..., and follow steps 1 to 5. Step 1 - Identification Note The layout of the dialog boxes shown may vary according to the resolution setting for your computer monitor. The recommended resolution is 1280 x 960. 1.Click on Read Data from Device to upload Quick Start parameter settings from the device to the PC/PG and ensure PDM is synchronized with the device. 2.Click on Nextto accept the default values. ( Descriptor ,Message , andDate fields can be left blank.) Figure 5-1 Quick start step 1 FC410 flowmeter 14A5E33120231-AB, 05/2015 Step 2 - Sensor orientation Step 2 shows an overview of the various recommended installation orientations depending on the application. Figure 5-2 Quick start step 2 Step 3 - Sensor connection An FC410 can be ordered with M12 connection or with terminated cable (for example conduit connections). Figure 5-3 Quick start step 3 FC410 flowmeter A5E33120231-AB, 05/2015 15Step 4 - Measurement conditions Configure the measurement conditions for the selected process variables. Change Flow Direction if necessary. Units are local in PDM. Figure 5-4 Quick start step 4 Reduce the sensitivity of the flow measurement signal by clicking on the Pulsating Flow button and selecting the appropriate filter. FC410 flowmeter 16A5E33120231-AB, 05/2015 Figure 5-5 Filter setting selection Step 5 - Summary Check parameter settings, and click on Backto return and revise values, Applyto save settings offline, or Apply andTransferto save settings offline and transfer them to the device. Figure 5-6 Quick start step 5 The messageQuick Start was successful will appear. Click on OK.FC410 flowmeter A5E33120231-AB, 05/2015 17Zero point adjustment The flowmeter system is optimized through a zero point adjustment. Performing a zero point adjustment Note Preconditions Before a zero point adjustment is initiated, the pipe must be flushed, filled and at an absolute flowrate of zero preferably also at operating pressure and temperature. 1.Flush out the flowmeter until a homogenous flow is established and the tubes completely filled. Figure 6-1 Best practice zero point adjustment with a by-pass line and two shut-off devices 2.Establish zero flow for example by closing the shut off-valves. 3.Wait 1 to 2 minutes, for the system to settle, and then perform zero adjustment as described in the following steps. 4.Select Device Wizard - Zero Point Adjustment from the main menu of SIMATIC PDM to perform an automatic zero point adjustment. 5.ClickNext and then Auto Zero Point Adjust .6.During the process a progress bar is visible. FC410 flowmeter 18A5E33120231-AB, 05/2015 7.At the end of the zero adjustment, the outcome is displayed as an offset and a standard deviation. Note If zero point adjustment cannot be successfully performed, an alarm message will be reported in PDM. Improve your zero point adjustment and repeat the procedure. The system is now ready for normal operation. FC410 flowmeter A5E33120231, 05/2015 Siemens AG Division Process Industries and Drives Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG © Siemens AG 2013 - 2015. Alle Rechte vorbehalten A5E33120231-AB, 05/2015 19SITRANS FCoriolis-Durchflussmessgeräte Durchflussmessgerät FC410 Quick Start Vor der Installation, einschließlich in Ex-Bereichen bitte in den Betriebsanweisungen im Internet oder auf der zu SITRANS F gehörenden CD-ROM, die im Produktpaket enthalten ist, nachsehen. Hier finden Sie detaillierte Sicherheitsvorschriften, Informationen und technische Daten, die bei der Installation zu beachten sind. Dokumentationen und Zulassungen finden sich im Internet: Durchflussdokumentation ( http://www.siemens.com/flowdocumentation )VORSICHT Sachgemäßer Umgang Der einwandfreie und sichere Betrieb des Geräts setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Positionierung und Montage voraus. Das Gerät muss sorgfältig bedient und gewartet werden. IDieses Gerät darf nur von qualifiziertem Personal installiert oder bedient werden. Lieferumfang Mit M12-Steckverbinder Durchflussmessgerät SITRANS FC410 Messaufnehmerkabel mit M12-Stecker SD Card mit Produktionszertifikaten Quick Start Guide CD mit Software, Zertifikaten und Gerätehandbüchern Mit Messaufnehmer-Klemmkasten Durchflussmessgerät SITRANS FC410 Messaufnehmerkabel Packung Kabelverschraubungen SD Card mit Produktionszertifikaten Quick Start Guide CD mit Software, Zertifikaten und Gerätehandbüchern Hinweis Zusätzliche Informationen Zusätzliche produkt- und produktionsspezifische Zertifikate finden Sie auf der SensorFlash® SD Card. Hinweis Lieferumfang kann je nach Ausführung und Optionswahl unterschiedlich sein. Vergewissern Sie sich, dass der Lieferumfang und die Angaben auf dem Geräteschild Ihrer Bestellung und dem Lieferschein entsprechen. How to installDurchflussmessgerät FC410 20A5E33120231-AB, 05/2015 Überblick über das Durchflussmessgerät Mini Flow Link (MFL) Deckelsicherung Kabeldurchführung (M12 -Anschluss oder Verschraubung) Verschluss und Gewindeanschluss, z. B. für Druckwächter Messaufnehmergehäuse Prozessanschlüsse Einbau/Montage Einbauort im System Der optimale Einbauort im System hängt von der Anwendung ab: Flüssigkeitsanwendungen In der Flüssigkeit vorhandene Gas- oder Dampfblasen können insbesondere bei der Dichtemessung zu Fehlmessungen führen.ŒAus diesem Grund sollte das Durchflussmessgerät nicht am höchsten Punkt des Rohrsystems eingebaut werden, an dem Blaseneinschlüsse auftreten können. ŒVon Vorteil ist der Einbau in tiefgelegenen Abschnitten der Rohrleitung, z.B. am Boden eines U-Bogens. Bild 3-1 Flüssigkeitsanwendungen, ungünstiger Einbauort mit Luft-/Gaseinschlüssen Gasanwendungen Kondensierter Dampf oder Ölspuren im Gas können zu Fehlmessungen führen. ŒBauen Sie das Durchflussmessgerät nicht am niedrigsten Punkt des Systems ein. ŒBauen Sie einen Filter ein. Bild 3-2 Gasanwendungen, ungünstiger Einbauort mit Öleinschlüssen Durchflussmessgerät FC410 A5E33120231-AB, 05/2015 21Strömungsrichtung Die kalibrierte Strömungsrichtung wird durch den Pfeil auf dem Messaufnehmer angezeigt. Ein Durchfluss in dieser Richtung wird standardmäßig als positiv angezeigt. In der Gegenrichtung ändern sich die Empfindlichkeit und Genauigkeit des Messaufnehmers nicht. Die angezeigte Strömungsrichtung (positiv/negativ) ist konfigurierbar. VORSICHT Genaue Messung Genaue Messungen sind nur gewährleistet, wenn der Messaufnehmer jederzeit vollständig mit Flüssigkeit oder Gas gefüllt ist. Ausrichten des Messaufnehmers Der Messaufnehmer ist in jeder Ausrichtung betriebsfähig. Die optimale Ausrichtung ist vom Prozessfluid und den Prozessbedingungen abhängig. Siemens empfiehlt eine der folgenden Ausrichtungen des Messaufnehmers: 1.Senkrechter Einbau bei Strömungsrichtung aufwärts (automatische Entleerung) Bild 3-3 Vertikale Ausrichtung, Strömungsrichtung nach oben 2.Waagerechter Einbau, Rohre unten (bei Flüssigkeitsanwendungen empfohlen) Bild 3-4 Horizontale Ausrichtung, Rohre abwärts Durchflussmessgerät FC410 22A5E33120231-AB, 05/2015 3.Waagerechter Einbau, Rohre oben (bei Gasanwendungen empfohlen) Bild 3-5 Horizontale Ausrichtung, Rohre aufwärts Hinweis Hygiene-Anwendungen Für 3A- und EHEDG-zugelassene Hygiene-Anwendungen muss das Durchflussmessgerät senkrecht, wie in 1 oben gezeigt, eingebaut werden. Einbau in einem Fallrohr Der Einbau in einem Fallrohr wird nur empfohlen, wenn ein Rohrleitungsreduzierstück oder eine Blende mit geringerem Querschnitt eingebaut werden kann, um Gegendruck zu erzeugen und auf diese Weise zu vermeiden, dass eine Teilentleerung des Messaufnehmers während der Messungen stattfindet. Gegendruckblende Ein-/Ausschaltventil Bild 3-6 Einbau in Fallrohr Durchflussmessgerät FC410 A5E33120231-AB, 05/2015 23Montage des Geräts ACHTUNGUnsachgemäße Montage Durch unsachgemäße Montage kann das Gerät beschädigt, zerstört oder die Funktionsweise beeinträchtigt werden. Vergewissern Sie sich vor jedem Einbau des Geräts, dass dieses keine sichtbaren Schäden aufweist. Vergewissern Sie sich, dass die Prozessanschlüsse sauber sind und geeignete Dichtungen und Kabelverschraubungen verwendet werden. Montieren Sie das Gerät mit geeignetem Werkzeug. WARNUNG Ungeeignete Anschlussteile Verletzungs- und Vergiftungsgefahr. Bei unsachgemäßer Montage können an den Anschlüssen heiße, giftige und aggressive Messstoffe freigesetzt werden. Stellen Sie sicher, dass die Anschlussteile (z. B. Flanschdichtungen und Schrauben) für den Anschluss und die Messstoffe geeignet sind. Der Messaufnehmer sollte in gut abgestützten Rohrleitungen eingebaut werden, um das Gewicht des Durchflussmessgeräts abzustützen. Um einen spannungsfreien Einbau zu gewährleisten, richten Sie die Anschlussrohrleitungen in axialer Richtung mittig aus. Das Durchflussmessgerät darf nicht dazu dienen, die restlichen Rohrleitungen auszurichten. Vergewissern Sie sich, dass die Rohrleitungen korrekt ausgerichtet sind, bevor Sie den Durchflussmessaufnehmer einbauen. Montieren Sie zwei Stützen oder Halterungen symmetrisch und spannungsfrei auf dem Rohr in nächster Nähe der Prozessanschlüsse. Hinweis HandhabungHeben Sie das Durchflussmessgerät nie am Gehäuse hoch, sondern immer am Messaufnehmer. Schwingungen vermeiden Stellen Sie sicher, dass dem Messaufnehmer vorgelagerte Ventile oder Pumpen nicht kavitieren und den Messaufnehmer nicht in Schwingung versetzen. Rohrleitungen, die Schwingungen verursachen, sind vom Durchflussmessgerät mit flexiblen Leitungen oder entsprechenden Kupplungen abzukoppeln. Bild 3-7 In Umgebungen mit Schwingungsbelastung keine starren Rohrleitungen verwenden Bild 3-8 In Umgebungen mit Schwingungsbelastung flexible Leitungen verwenden Durchflussmessgerät FC410 24A5E33120231-AB, 05/2015 Cross Talk (Übersprechstörungen) verhindern Werden mehrere Durchflussmessgeräte in einer oder mehreren miteinander verbundenen Rohrleitungen betrieben, besteht die Gefahr von Cross Talk (Übersprechstörungen). Diese können durch eine der folgenden Maßnahmen vermieden werden: Die Messaufnehmer auf getrennten Rahmen montieren Die Rohrleitung mit Hilfe einer flexiblen Leitung oder entsprechenden Kupplungen abkoppeln Bild 3-9 Hohe Gefahr von Übersprechstörungen bei Verwendung starrer Rohrleitungen Bild 3-10 Geringe Gefahr von Übersprechstörungen bei Verwendung flexibler Leitungen und getrennter Rahmen AnschließenHinweis End-Of-Line-Abschluss (EOL) Der DIP-Schalter für EOL- Abschluss des FC410 ist standardmäßig auf EOL aktiv eingestellt. Wie Sie die Einstellung ändern, erfahren Sie unter Einstellen der DIP-Schalter für EOL-Abschluss (Seite 26). M12-Ausführung Das Gerät ist mit einem vorkonfektionierten Kabel mit wetterfesten M12-Steckern aus Edelstahl ausgestattet. Der Kabelschirm ist im Inneren des Steckers physisch und elektrisch abgeschlossen. Beim Umgang mit dem Kabel und dessen Durchleitung durch den Kabelkanal ist darauf zu achten, dass der Stecker keiner übermäßigen Spannung (Zug) ausgesetzt ist, da sich die internen Anschlüsse lösen können. Hinweis Das Kabel niemals am Stecker ziehen - nur am Kabel selbst. 1.Das Gerät mit dem mitgelieferten 4-adrigen Kabel mit M12-Steckern anschließen. Hinweis ErdungDer Schirm des Messaufnehmerkabels ist erst nach dem Festziehen des M12-Anschlusses elektrisch mit der Erdungsklemme (PE) verbunden. Durchflussmessgerät FC410 A5E33120231-AB, 05/2015 25Klemmennummer BeschreibungAderfarbe (Siemens-Kabel) 124 V DC Orange 20 V DC Gelb 3BWeiß 4ABlauAusführung mit vorkonfektioniertem Kabel A: Das Kabel an beiden Enden abisolieren. Bild 4-1 KabelendeB: Drähte im Klemmenraum des Messaufnehmers anschließen 1.Die Sicherungsschraube und den Deckel entfernen. 2.Den Kabelbinder lösen. 3.Den Messaufnehmeranschluss (weißer Stecker) von der Elektronik abnehmen. 4.Die Befestigungsschraube mit einem Torx-Schraubendreher TX10 lösen und die Elektronik aus dem Gehäuse nehmen. 5.Abdeckung und Hülse an der Kabelverschraubung entfernen und auf das Kabel schieben. 6.Das Kabel durch die offene Kabelschraubung schieben; Kabelschirm und Adern mit Klemmleiste sichern. 7.Den Klemmenblock von der Elektronik entfernen. 8.Die Drähte gemäß der nachfolgenden Liste an die Klemmen anschließen. Klemmennummer BeschreibungAderfarbe (Siemens-Kabel) 124 V DC Orange 20 V DC Gelb 3BWeiß 4ABlauBild 4-2 Klemmenraum des Messaufnehmers Durchflussmessgerät FC410 26A5E33120231-AB, 05/2015 9.Die Elektronik einschließlich der Befestigungsschraube wieder einsetzen. 10.Messaufnehmer und Messaufnehmerkabel anschließen. 11.Alle Adern wieder mit dem Kabelbinder fixieren. 12.Die Kabelverschraubung montieren und festziehen. 13.Den O-Ring am Deckel entfernen. 14.Den Deckel wieder anbringen und bis zum mechanischen Anschlag festschrauben. Den Deckel um eine Umdrehung zurückdrehen. 15.Den O-Ring über den Deckel ziehen und Deckel festdrehen, bis auf beiden Seiten der Kontakt mit dem O-Ring spürbar ist. Den Deckel um eine Vierteldrehung drehen, sodass der O-Ring dicht abschließt. 16.Die Sicherungsschraube am Deckel wieder anbringen und festziehen. Einstellen der DIP-Schalter für EOL-Abschluss Es ist wichtig, die Modbus-RS485-Leitung am Anfang und am Ende des Bussegments korrekt abzuschließen, weil ein Impedanzungleichgewicht zu Reflexionen in der Leitung führt, was fehlerhafte Kommunikationsübertragung verursachen kann.Wenn sich das Gerät am Ende des Bussegments befindet, ist es empfehlenswert, das Gerät wie unter Auto hotspot gezeigt abzuschließen. Die folgende Tabelle zeigt die Beziehung zwischen den DIP-Schaltereinstellungen und der zulässigen Einrichtung der Kommunikationsschnittstelle. Bei der Standardkonfiguration handelt es sich um EOL aktiv. Position des DIP Schalters Der DIP-Schalter befindet sich in der Elektronik, wie im Folgenden gezeigt. Bild 4-3 DIP-Schalterposition (alle EIN) Durchflussmessgerät FC410 A5E33120231-AB, 05/2015 27DIP-Schalterstellungen für die Einrichtung der Kommunikation Einrichtung der Kommunikation mittels DIP-Schalter Schalter 1Schalter 2Schalter 3Schalter 4EOL aktiv EinEinEinEinEOL nicht aktiv EinEinAusAusACHTUNGVermeiden Sie DIP-Schalterstellungen, die in der Tabelle nicht aufgeführt sind! DIP-Schalterstellungen, die in der Tabelle oben nicht aufgeführt sind, sind unzulässig und verringern möglicherweise die Zuverlässigkeit der Kommunikationsschnittstelle. Systemkonfigurationen Nicht explosionsgefährdete Bereiche Die folgenden Abbildungen zeigen Beispiele für Installationen in Punkt-zu-Punkt- und Mehrpunkt-Konfigurationen in nicht explosionsgefährdeten Bereichen. Bild 4-4 Punkt-zu-Punkt-Konfiguration in nicht explosionsgefährdeten Bereichen Durchflussmessgerät FC410 28A5E33120231-AB, 05/2015 Bild 4-5 Mehrpunktkonfiguration (Abzweigleitung) in einem nicht explosionsgefährdeten Bereich Durchflussmessgerät FC410 A5E33120231-AB, 05/2015 29Bild 4-6 Mehrpunktkonfiguration (Prioritätsverkettung) in einem nicht explosionsgefährdeten Bereich ACHTUNGSystem mit M12-Steckern Eine Mehrpunkt-Konfiguration mit Prioritätsverkettung ist bei Systemen mit M12-Steckern NICHT möglich. Explosionsgefährdete Bereiche Die folgenden Abbildungen zeigen Beispiele für Installationen in Punkt-zu-Punkt- und Mehrpunkt-Konfigurationen in explosionsgefährdeten Bereichen. Bild 4-7 Punkt-zu-Punkt-Konfiguration in Ex-Bereichen Durchflussmessgerät FC410 30A5E33120231-AB, 05/2015 Bild 4-8 Mehrpunktkonfiguration in explosionsgefährdeten Bereichen ACHTUNGNicht entflammbare Leitungsdichtungen Beim Einbau in explosionsgefährdeten Bereichen sind pro Gerät zwei nicht entflammbare Leitungsdichtungen erforderlich. ACHTUNGFür Ex-Bereiche zugelassene Betriebsmittel Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsmittel für den Einbau in Ex-Bereichen zugelassen sind. Verdrahtung des FC410 mit dem Modbus-System Das FC410 fungiert als Slave in einem 2-Draht-Modbus RTU RS 485-Bussystem, in dem Sender A mit Empfänger A und Sender B mit Empfänger B verbunden sein muss. Dies entspricht einer Halbduplex-Kommunikations, bei der der Slave nur auf Anfragen des Masters antwortet. Hinweis Wenn die Kabel in einer Mehrpunktinstallation über kurze Abzweige verbunden werden, wird zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Signalinstallation die Verwendung eines EMV-geschirmtes Gehäuses empfohlen. Durchflussmessgerät FC410 A5E33120231-AB, 05/2015 31In diesem Beispiel wird ein EMV-geschirmtes Gehäuse für die Mehrpunktinstallation gezeigt, wobei die Verbindung Signale und Spannung überträgt. Der Signalkabelschirm ist entsprechend den landesspezifischen Vorschriften anzuschließen. Assistent - Schnellstart mit PDM Assistent - Schnellstart mit PDM Der grafische Schnellstart-Assistent ermöglicht das einfache Konfigurieren des Geräts in 5 Schritten für einfache Anwendungen. Für das Arbeiten mit SIMATIC PDM lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung für SIMATIC PDM oder die Online-Hilfe. 1.Falls noch nicht geschehen, prüfen Sie, ob Sie über die aktuellste EDD (Electronic Device Description) für Ihr Messgerät verfügen. 2.Starten Sie den SIMATIC Manager und legen Sie ein neues Projekt für FC410 an. (Application Guides für das Einrichten von Modbus-Geräten mit SIMATIC PDM können von der Produktseite auf unserer Website unter: www.siemens.com/FC410 heruntergeladen werden). Zugriffssteuerung Die Parameter sind durch die Zugriffssteuerung vor Änderungen geschützt. Um Zugriff zu erhalten, wählen Sie im Gerätemenü Zugangsverwaltung und Benutzer und geben den PIN-Code ein. Der Standard-PIN-Code lautet "2457". Schnellstart Hinweis - Die Einstellungen für den Schnellstart-Assistenten sind miteinander verknüpft und Änderungen werden erst übernommen, wenn am Ende von Schritt 5 auf " Übernehmen und Übertragen " geklickt wird; damit werden die Einstellungen offline gespeichert und in das Gerät übertragen. - Verwenden Sie den Schnellstart-Assistenten nicht, um einzelne Parameter zu ändern. - Durch Klick auf " Zurück" können Sie jederzeit zurückgehen und Einstellungen ändern; mit " Abbrechen " wird der Schnellstart-Assisent beendet. Durchflussmessgerät FC410 32A5E33120231-AB, 05/2015 Starten Sie SIMATIC PDM, öffnen Sie Menü Gerät Assistent - Schnellstart ... und führen Sie die Schritte 1 bis 5 aus. Schritt 1 - Identifikation Hinweis Das Aussehen der Dialogfelder kann je nach der für Ihren Monitor eingestellten Auflösung unterschiedlich sein. Empfohlen wird die Auflösung 1280 x 960. 1.Klicken Sie auf Daten aus Gerät lesen , um die Einstellungen für den Schnellstart aus dem Gerät in PC/PG zu laden und sicherzustellen, dass PDM mit dem Gerät synchronisiert ist. 2.Klicken Sie auf Weiter, wenn Sie die Voreinstellungen übernehmen möchten. ( Deskriptor ,Meldung undDatum brauchen nicht eingegeben zu werden.) Bild 5-1 Schnellstart - Schritt 1 Durchflussmessgerät FC410 A5E33120231-AB, 05/2015 33Schritt 2 - Ausrichtung des Messaufnehmers Schritt 2 zeigt eine Übersicht über die verschiedenen, vom Anwendungsbereich abhängigen empfohlenen Ausrichtungen für den Einbau. Bild 5-2 Schnellstart - Schritt 2 Schritt 3 - Anschließen des Messaufnehmers Ein FC410 kann mit M12-Anschluss oder mit einem vorkonfektionierten Kabel (zum Beispiel Kabeleinführung) bestellt werden. Bild 5-3 Schnellstart - Schritt 3 Durchflussmessgerät FC410 34A5E33120231-AB, 05/2015 Schritt 4 - Messbedingungen Stellen Sie die Messbedingungen für die ausgewählten Prozessgrößen ein. Ändern Sie bei Bedarf die Fließrichtung . DieEinheiten in PDM sind lokal. Bild 5-4 Schnellstart - Schritt 4 Verringern Sie die Empfindlichkeit des Durchflussmesssignals durch Klick auf Schaltfläche Pulsierender Durchfluss undAuswahl des entsprechenden Filters. Bild 5-5 Auswahl der Filtereinstellung Durchflussmessgerät FC410 A5E33120231-AB, 05/2015 35Schritt 5 - Abschluss Überprüfen Sie Ihre Einstellungen; mit Klick auf Zurück können Sie ggf. zurückgehen und Werte ändern, mit Übernehmenkönnen Sie Ihre Einstellungen offline speichern, mit Übernehmen und Übertragen werden die Einstellungen offline gespeichert und in das Gerät übertragen. Bild 5-6 Schnellstart - Schritt 5 Die Meldung Schnellstart erfolgreich wird angezeigt. Klicken Sie auf OK´.Nullpunkteinstellung Das System des Durchflussmessgeräts wird durch eine Nullpunkteinstellung optimiert. Nullpunkteinstellung durchführen Hinweis Voraussetzungen Bevor die Nullpunkteinstellung eingeleitet wird, muss das Rohr vorzugsweise bei Betriebsdruck und Temperatur ausges
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P743008__N1A9289172206-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P743008__N1A9289172206-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 17.11.2010 |  |  | N1A9289172206 | 7MF4034 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0059406617.11.2010 12Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Menge Quantity Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 1,00 12.10.2010 20310108/42 P743008 N1A9289172206 7MF4034 0,1% -1...6 bar Hiermit bescheinigen wir, dass vorgenannte Einheit(en) zum Zeitpunkt desInverkehrbringens, dem Stand der Technik entsprochen haben.Die Bestellvorgaben wurden eingehalten. Die Qualität der Einheit(en) wurde imRahmen des Qualitätsmanagement-Systems sichergestelltFür medienberührte, metallische Bauteile wurden ausschliesslich Werkstoffeeingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 Ziffer 3.1 besitzen.Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferantenbzw. des TÜV. Es sind dies: We herewith certify that above mentioned unit(s) complied with state-of-the-arttechnology at the time of supply. The order specifications were adhered to. Thequality of the unit(s) was confirmed by the Quality Management System.For wetted, metallic components, we have only used materials with a certificateof inspection in accordance with EN 10204 para. 3.1. The correspondingcertificates of inspection of our suppliers or the TÜV are applicable. Theseare as follows: DRUCKMITTLERMEMBRANE / Diaphragm (OF C.S.) Lieferant / vendor Lamineries Matthey S.A. CH 2520 La Neuveville Material / Material 1.4435/316L Charge / charge E90667 Code / Code BJ - 23 FLANSCH OBERTEIL / Flange upper body Lieferant / vendor Richard Neumayer GmbH DE 77756 Hausach Material / Material 1.4404/316L Charge / charge 024019Code / Code FCL - 91 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0059406617.11.2010 22Abnahmebeauftragter Inspection Representative Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. Reinhold Kern WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P433000__N1A9289172190-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P433000__N1A9289172190-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 04.11.2010 |  |  | N1A9289172190 | 7MF4034 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0058645204.11.2010 12Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Menge Quantity Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 1,00 12.10.2010 20310108/26 P433000 N1A9289172190 7MF4034 0,1% Hiermit bescheinigen wir, dass vorgenannte Einheit(en) zum Zeitpunkt desInverkehrbringens, dem Stand der Technik entsprochen haben.Die Bestellvorgaben wurden eingehalten. Die Qualität der Einheit(en) wurde imRahmen des Qualitätsmanagement-Systems sichergestelltFür medienberührte, metallische Bauteile wurden ausschliesslich Werkstoffeeingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 Ziffer 3.1 besitzen.Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferantenbzw. des TÜV. Es sind dies: We herewith certify that above mentioned unit(s) complied with state-of-the-arttechnology at the time of supply. The order specifications were adhered to. Thequality of the unit(s) was confirmed by the Quality Management System.For wetted, metallic components, we have only used materials with a certificateof inspection in accordance with EN 10204 para. 3.1. The correspondingcertificates of inspection of our suppliers or the TÜV are applicable. Theseare as follows: FLANSCH OBERTEIL / Flange upper body Lieferant / vendor Richard Neumayer GmbH DE 77756 Hausach Material / Material 1.4404/316L Charge / charge 003024Code / Code FCL - 80 DRUCKMITTLERMEMBRANE / Diaphragm (OF C.S.) Lieferant / vendor Robert Zapp Werkstofftechnik GmbH DE 40880 Ratingen Material / Material 2.4610 Charge / charge A2078 Code / Code BME - 1 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0058645204.11.2010 22Abnahmebeauftragter Inspection Representative Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. Reinhold Kern WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\A5E01039143-02en_TH400_PA_ConfigManual.pdf | A5E01039143-02en_TH400_PA_ConfigManual.pdf | 09/2013 | SITRANS TH400 | PROFIBUS PA |  | A5E01039143-02;A5E01039143-022 | Manual | MAN | Montage / Inbetriebnahme / Demontage | Montage / Inbetriebnahme / Demontage |  |  | Introduction 1 The Physical Block (PA Slot 0), P ROFIBUS 2 The Transducer Block 3 Analogue Input Blocks, PROFIBUS 4 SITRANS T Temprature measuring instruments SITRANS TH400 PROFIBUS PA Configuration Manual 09/2013 A5E01039143-02 Safety Guidelines This manual contains notices you have to observe in order to ensure your personal safety, as well as to prevent damage to property. The notices referring to your personal safety are highlighted in the manual by a safety alert symbol, notices referring only to property damage have no safety alert symbol. These notices shown below are graded according to the degree of danger. Danger indicates that death or severe personal injury will result if proper precautions are not taken. Warning indicates that death or severe personal injury may result if proper precautions are not taken. Caution with a safety alert symbol, indicates that minor personal injury can result if proper precautions are not taken. Caution without a safety alert symbol, indicates that property damage can result if proper precautions are not taken. Notice indicates that an unintended result or situation can occur if the corresponding information is not taken into account. If more than one degree of danger is present, the warning notice representing the highest degree of danger will be used. A notice warning of injury to persons with a safety alert symbol may also include a warning relating to property damage. Qualified Personnel The device/system may only be set up and used in conjunction with this documentation. Commissioning and operation of a device/system may only be performed by qualified personnel . Within the context of the safety notes in this documentation qualified persons are defined as persons who are authorized to commission, ground and label devices, systems and circuits in accordance with established safety practices and standards. Prescribed Usage Note the following: Warning This device may only be used for the applications described in the catalog or the technical description and only in connection with devices or components from other manufacturers which have been approved or recommended by Siemens. Correct, reliable operation of the product requires proper transport, storage, positioning and assembly as well as careful operation and maintenance. Trademarks All names identified by ® are registered trademarks of the Siemens AG. The remaining trademarks in this publication may be trademarks whose use by third parties for their own purposes could violate the rights of the owner. Disclaimer of Liability We have reviewed the contents of this publication to ensure consistency with the hardware and software described. Since variance cannot be precluded entirely, we cannot guarantee full consistency. However, the information in this publication is reviewed regularly and any necessary corrections are included in subsequent editions. Siemens AG Automation and Drives Postfach 48 48 90437 NÜRNBERG GERMANY A5E01039143-02 09/2013 Copyright © Siemens AG 2013. Technical data subject to change SITRANS TH400 PROFIBUS® PA Configuration Manual, 09/2013, A5E01039143-02 3 Table of contents 1 Intorduction................................................................................................................................... 5 2 The Physical Block (PA Slot 0), PROFIBUS ...................................................................................... 7 2.1 Diagnosis ................................................................................................................................. 7 2.2 Diagnosis of the Device Characteristics .................................................................................... 7 2.3 Physical Block (PA Slot 0) Parameter List, Profibus .................................................................. 8 3 The Transducer Block .................................................................................................................. 10 3.1 Transducer Block ................................................................................................................... 10 3.2 The data of the Transducer Block Parameter List ................................................................... 11 3.3 Default configuration .............................................................................................................. 12 3.4 Your application set up. .......................................................................................................... 12 3.5 AI_Transducer Block Configuration Flowchart ......................................................................... 13 3.6 Transducer Block Examples Setup ......................................................................................... 16 3.6.1 Measurement of RTD with one sensor: ................................................................................... 16 3.6.2 Measurement of RTD with two sensors:.................................................................................. 16 3.6.3 Measurement of thermocouple with one sensor: ..................................................................... 16 3.6.4 Measurement of thermocouple with two sensors: .................................................................... 17 3.6.5 Measurement of combined sensors (Sensor 1 = TC and Sensor 2 = RTD): ............................. 18 3.6.6 Measurement of resistance (linear) with one sensor: .............................................................. 18 3.6.7 Measurement of resistance (linear) with two sensors: ............................................................. 19 3.6.8 Measurement of potentiometer (linear) with one sensor: ......................................................... 19 3.6.9 Measurement of potentiometer (linear) with two sensors: ........................................................ 20 3.6.10 Measurement of voltage (linear) with one sensor: ................................................................... 20 3.6.11 Measurement of voltage (linear) with two sensors: .................................................................. 21 3.6.12 Measurement of 2 potentiometers (with Linear interpolation linearisation): .............................. 21 3.6.13 Measurement of TC (with Custom Polynomial Linearisation) on sensor 1................................ 23 3.7 AI_Transducer and PR_CUST_LIN Block, Schematic ............................................................. 25 Table of contents SITRANS TH400 PROFIBUS® PA 4 Configuration Manual, 09/2013, A5E01039143-022 3.8 AI_TRANSDUCER Block (PA Slot 3) Parameter List ...............................................................25 3.8.1 Sensor characterising parameters ...........................................................................................26 3.8.2 RTD / Resistor specific parameters .........................................................................................28 3.8.3 Thermocouple specific parameters ..........................................................................................29 3.8.4 Output conditioning parameters ...............................................................................................30 3.8.5 Output parameters ..................................................................................................................31 3.8.6 Diagnostic parameters ............................................................................................................32 3.8.7 Sensor error detection parameters ..........................................................................................33 3.8.8 Sensor calibration, Description ................................................................................................34 3.8.9 Sensor Calibration Parameters ................................................................................................35 3.9 PR_CUST_LIN Block (PA Slot 4) Parameter List .....................................................................36 3.9.1 Linear interpolation linearisation, Description ...........................................................................36 3.9.2 Linear Interpolation Linearisation, Parameter List. ...................................................................36 3.9.3 Custom Polynomial Linearisation, Description .........................................................................39 3.9.4 Custom Polynomial Linearisation, Parameter List ....................................................................40 3.10 PR_CUST_PRIV Block (PA Slot 5) Reserved Parameter List ...................................................41 3.10.1 Description, PR_CUST_PRIV Block .........................................................................................41 4 Analogue Input Blocks, PROFIBUS ............................................................................................... 43 4.1 Analogue Input Blocks Overview, PROFIBUS..........................................................................43 4.2 Analogue Input Blocks (PA Slot 1 & 2) Parameter List, PROFIBUS..........................................45 SITRANS TH400 PROFIBUS® PA Configuration Manual, 09/2013, A5E01039143-022 5 Introduction 1 This configuration manual contains the necessary information for configuration of the temperature transmitter SITRANS TH400 via a host system with application software for or PROFIBUS ® PA. Operation/control with SIMATIC PDM For the connection setup to SITRANS TH400 PROFIBUS PA the control system SIMATIC PDM requires: the device-specific device data file GSD and the Device Description Language file DDL If you want to use SITRANS TH400 PA in other host systems you can find the GSD-file and DDL-files: on the CD: —SITRANS T - transmitter for temperatureﬁ (A5E00364512), which may be ordered separately. On the Internet http://www.siemens.com/sitranst Parameter lists abbreviations In the Store column: SRC = Static Revision Counter; N = No; D = Dynamic; Cst = Constant. The parameter doesn™t change in a device. In the RO / R/W column: RO = Read Only; R /W = Read Write; * = Mixed of RO and R/W; ** = Don™t care Introduction 2.1 Diagnosis SITRANS TH400 PROFIBUS® PA 6 Configuration Manual, 09/2013, A5E01039143-022 Information The contents of these instructions shall not become part of or modify any prior or existing agreement, commitment or legal relationship. All obligations on the part of Siemens AG are contained in the respective sales contract which also contains the complete and solely applicable warranty conditions. Any statements contained herein do not create new warranties or modify the existing warranty. The content reflects the technical status at the time of printing. We reserve the right to make technical changes in the course of further development. Siemens Regional Offices If you need more information or have particular problems which are not covered sufficiently by the operating instructions, contact your local Siemens Regional Office. You will find the address of your local Siemens Regional Office on the Internet. Product information on the Internet The Programming Manual is an integral part of the companion CD, which may be ordered separately. In addition, the Programming Manual is available on the Internet on the Siemens homepage. On the CD you will also find the technical data sheet containing the ordering data, the Device Install software for SIMATIC PDM for subsequent installation and the required software. See also... Siemens Regional Offices: https://www.siemens.com/processinstrumentation/contacts Product Information on SITRANS T in the Internet: http://www.siemens.com/sitranst Instructions and Manuals; http://www.siemens.com/processinstrumentation/documentation The Physical Block (PA Slot 0), PROFIBUS 2.1 Diagnosis SITRANS TH400 PROFIBUS® PA Configuration Manual, 09/2013, A5E01039143-02 7 The Physical Block (PA Slot 0), PROFIBUS 2 2.1 Diagnosis In order to provide some information about the device to the control application and the human interface, there are diagnosis parameters in the device. The diagnosis parameters have a bit string data type and there is a mask parameter indicating which diagnosis is supported by the device. 2.2 Diagnosis of the Device Characteristics In the Physical block the DIAGNOSIS parameter has the information about the ﬁalertsﬂ into the device (for instance, device not initialized, power up, factory init, hardware failure, etc). The DIAGNOSIS_MASK has the diagnosis supported by the device. The Physical Block (PA Slot 0), PROFIBUS 2.3 Physical Block (PA Slot 0) Parameter List, PROFIBUS SITRANS TH400 PROFIBUS® PA 8 Configuration Manual, 09/2013, A5E01039143-022 2.3 Physical Block (PA Slot 0) Parameter List, PROFIBUS Parameter Rel. Index Description Type Store Size R/W Min Max Default ST_REV 1 Is incremented each time that there is a change in a static parameter in the physical block. Unsigned 16 N 2 RO 0 TAG_DESC 2 Tag name of the block. This parameter must be unique in the configuration. OCTET_ STRING SRC 32 R/W " STRATEGY 3 This can be used to group a Function Block. It is a user supplied parameter for identification purpose. Unsigned 16 SRC 2 R/W 0 ALERT_KEY 4 Current state of alarm blocks Unsigned 8 SRC 1 R/W 0 TARGET_MODE 5 Current desired mode of the block. Unsigned 8 SRC 1 R/W - MODE_BLK 6 A block has static block parameters, that are not changed by the process. Values are assigned to this parameter during the configuration or optimisation. The value of ST_REV must increase by 1 after every change of a static block parameter. This provides a check of the parameter revision. DS-37 D 3 RO Block specific ALARM_SUM 7 Current state of the blocks alarms. DS-42 D 8 RO 0,0,0,0 SOFTWARE_REVISION 8 Software revision of the device VISBLE_ STRING Cst 16 RO HARDWARE_REVISION 9 Physical revision of the device. VISBLE_ STRING Cst 16 RO DEVICE_MAN_ID 10 Siemens AG manufacturer identification number. Unsigned 16 Cst 2 RO 0x006D DEVICE_ID 11 Manufacturer device number VISBLE_ STRING Cst 16 RO SITRAN S TH400 DEVICE_SER_NUM 12 Device serial number VISBLE_ STRING Cst 16 RO DIAGNOSIS 13 Bit string indicating the diagnosis of the device. See Diagnosis OCTET_ STRING D 4 RO DIAGNOSIS_ EXTENSION 14 Not used. OCTET_ STRING D 6 RO DIAGNOSIS_MASK 15 Not used. OCTET_ STRING Cst 4 RO DIAGNOSIS_MASK_ EXTENSION 16 Not used. OCTET_ STRING Cst 6 RO DEVICE_ CERTIFICATION 17 PA device certification VISBLE_ STRING Cst 32 RO WRITE_LOCKING 18 If Locked, no writes from anywhere are allowed, except to clear WRITE_LOCK. Cyclic block inputs will continue to be updated. Unsigned 16 N 2 R/W FACTORY_RESET 19 Factory reset: 1: Restart with default 2506: Restart processor 2712: Recover default address to the device Unsigned 16 SRC 2 R/W DESCRIPTOR 20 It is a user supplied description of the block in the application. OCTET_ STRING SRC 32 R/W DEVICE_MESSAGE 21 It is a user supplied Message of the block in the application. OCTET_ STRING SRC 32 R/W The Physical Block (PA Slot 0), PROFIBUS 2.3 Physical Block (PA Slot 0) Parameter List, PROFIBUS SITRANS TH400 PROFIBUS® PA Configuration Manual, 09/2013, A5E01039143-02 9 Parameter Rel. Index Description Type Store Size R/W Min Max Default DEVICE_INSTAL_DATE 22 Date of the device installation. OCTET_ STRING SRC 16 R/W LOCAL_OP_ENA 23 Not Used. Unsigned 8 N 1 R/W 1 IDENT_NUMBER_ SELECT 24 0: Profile specific Ident_Number 1: Manufacture specific Ident_Number Unsigned 8 SRC 1 R/W 1 HW_WRITE_PROTECTI ON 25 Unimplemented reserved 26-32 Reserved to PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation) The Transducer Block 3.1 Transducer Block SITRANS TH400 PROFIBUS® PA 10 Configuration Manual, 09/2013, A5E01039143-022 The Transducer Block 3 3.1 Transducer Block contains all of the manufacturer-specific parameters that define how the SITRANS TH400 Transmitter functions. Selections such as setting of input type, engineering units, defining the dual functionality when using the dual input, and so forth, are performed in the Transducer Block. The transducer block in SITRANS TH400 allows the user to select a large number of sophisticated functions. Therefore, the configuration of the transmitter must be carried out with the greatest possible care. The Transducer Block 3.2 The data of the Transducer Block Parameter List SITRANS TH400 PROFIBUS® PA Configuration Manual, 09/2013, A5E01039143-02 11 3.2 The data of the Transducer Block Parameter List The data of the Transducer Block Parameter List are grouped as follows: AI_TRANSDUCER Block, chapter 3.8 Sensor characterising parameters, chapter 3.8.1 RTD / resistor specific parameters, chapter 3.8.2 Thermocouple specific parameters, chapter 3.8.3 Output conditioning parameters, chapter 3.8.4 Output parameters, chapter 3.8.5 Diagnostic parameters, chapter 3.8.6 Sensor error detection parameters, chapter 3.8.7 Sensor calibration parameters, chapter 3.8.9 PR_CUST_LIN Block, chapter 3.9 Linear Interpolation Linearisation, , chapter 3.9.2 Custom Polynomial linearisation, chapter 3.9.4 PR_CUST_PRIV Block, chapter 3.10 PR_CUST_PRIV Block, chapter 3.10.1 Note All product-specific parameters are set off in grey background in the TB Parameter List. In order to configure these parameters, the files mentioned in the introduction must be available to the application software. The Transducer Block 3.3 Default configuration SITRANS TH400 PROFIBUS® PA 12 Configuration Manual, 09/2013, A5E01039143-022 3.3 Default configuration The default configuration of SITRANS TH400 will suite the customer™s demand in many cases. The configuration task has thus been reduced considerably. The individual default configurations are shown in the TB Parameter List, but in short the default configuration is as follows: Œ Pt100 acc. to the standard EN 60751 (chapter 3.8.1 LIN_TYPE, value 102) Œ °C (chapter 3.8.1 PRIMARY_VALUE_UNIT, value 1001) Œ 3-wire connection (chapter 3.8.2 SENSOR_CONNECTION, value 1) Œ Only sensor 1 (chapter 3.8.4 SENSOR_MEAS_TYPE, value 220) Œ No sensor error detection (chapter 3.8.7 SENSOR_WIRE_CHECK_1, value 3) 3.4 Your application set up. In the Transducer block all parameters marked R / W can be adapted to suit any measurement in temperature, ohm or mV. The way of presenting the file data mentioned in the introduction varies greatly from one piece of application software to the other. Some programs show drop down menus in which the parameters must be selected via text lines, while other programs require the user to type in the numerical value of the parameter selection. The Transducer Block 3.5 AI_Transducer Block Configuration Flowchart SITRANS TH400 PROFIBUS® PA Configuration Manual, 09/2013, A5E01039143-02 13 3.5 AI_Transducer Block Configuration Flowchart The Transducer Block 3.5 AI_Transducer Block Configuration Flowchart SITRANS TH400 PROFIBUS® PA 14 Configuration Manual, 09/2013, A5E01039143-022 2cRTD+Thermo- couple? 2bSetLIN_TYPE toTC type(TCKetc.) SetRJ_TYPE (internal,externaletc.) Set todualsensor type SetLIN_TYPE_2 to RTD type(Pt100etc.) RJ_TYPE external? YES YES 2aError!(tryagain) Resistance? Setto OhmorkOhm Setto2-,3-or4-wire. Dualsensor? Enterwireresistancein Ohms forbothwires to COMP_WIRE1 2-wire? YES Entersetup forsensor2: YES SetLIN_TYPE_2 to ﬂnolinearisationﬂor ﬂlinearisation tableﬂ SetSENSOR_MEAS_TYPE tosinglesensor type SetLIN_TYPE to ﬂnolinearisationﬂor ﬂlinearisation tableﬂ todualsensor typ eEnterwireresistancein Ohms forbothwires to COMP_WIRE2 Millivolts? Set toV,mVorµV SetLIN_TYPE to ﬂnolinearisationﬂor ﬂlinearisation tableﬂ Dualsensor? SetLIN_TYPE_2to ﬂnolinearisationﬂor ﬂlinearisation tableﬂ SetSENSOR_MEAS_TYPE tosinglesensor type todualsensor type 3b3aEntersetupforsensor2: YESYESYES4-wire? YES The Transducer Block 3.5 AI_Transducer Block Configuration Flowchart SITRANS TH400 PROFIBUS® PA Configuration Manual, 09/2013, A5E01039143-02 15 3b3aPotentiometer? Set toﬂ%ﬂ Set to3-or4-wire. Enterwireresistancein Ohms for2wires to COMP_WIRE1 3-wire? YES Entersetup forsensor2: YESSetLIN_TYPE_2 to ﬂnolinearisationﬂor ﬂlinearisation tableﬂ Set tosinglesensor type SetLIN_TYPE to ﬂnolinearisationﬂor ﬂlinearisation tableﬂ todualsensor type Enterwireresistancein Ohms for2wires to COMP_WIRE2 Error!(tryagain) Finished. Transducerblock isconfigured! EnterCustomRTD polynomialvalues Linearisation table? CustomRTD? Enterlinearisation tablevalues YESYES EnterCustomTC polynomialvalues CustomTC? YESDualsensor? YES The Transducer Block 3.6 Transducer Block Examples Setup SITRANS TH400 PROFIBUS® PA 16 Configuration Manual, 09/2013, A5E01039143-022 3.6 Transducer Block Examples Setup 3.6.1 Measurement of RTD with one sensor: PRIMARY_VALUE_UNIT = K, °C, °F or °R LIN_TYPE = Any RTD LIN_TYPE_2 = N/A (ignored in setup check) SENSOR_MEAS_TYPE = PV = SV_1, SV_2 not available SENSOR_CONNECTION = 2-, 3- or 4-wire SENSOR_CONNECTION_2 = N/A (ignored in setup check) RJ_TYPE = N/A (ignored in setup check) Connections: RTD, 2 -Wire RTD, 3-wire RTD, 4-wire 3.6.2 Measurement of RTD with two sensors: PRIMARY_VALUE_UNIT = K, °C, °F or °R LIN_TYPE = Any RTD LIN_TYPE_2 = Any RTD SENSOR_MEAS_TYPE = Anything, but not "PV = SV_1, SV_2 not available" SENSOR_CONNECTION = 2- or 3-wire SENSOR_CONNECTION_2 = Default set to 2-wire RJ_TYPE = N/A (ignored in setup check) Connections: 2 x RTD, 2 -Wire 2 x RTD, 2- / 3-wire 12 12 Connections with two sensors can be configured for 2 measurements, difference, average or redundancy The Transducer Block 3.6 Transducer Block Examples Setup SITRANS TH400 PROFIBUS® PA Configuration Manual, 09/2013, A5E01039143-02 17 3.6.3 Measurement of thermocouple with one sensor: PRIMARY_VALUE_UNIT = K, °C, °F or °R LIN_TYPE = Any TC LIN_TYPE_2 = N/A (ignored in setup check) SENSOR_MEAS_TYPE = PV = SV_1, SV_2 not available SENSOR_CONNECTION = N/A (ignored in setup check) SENSOR_CONNECTION_2 = N/A (ignored in setup check) RJ_TYPE = No Reference Junction, Internal, External (constant value), Sensor 2-wire or Sensor 3-wire Connections: TC, internal CJC TC, 2-wire, external CJC TC, 3-wire, external CJC +- +- 3.6.4 Measurement of thermocouple with two sensors: PRIMARY_VALUE_UNIT = K, °C, °F or °R LIN_TYPE = Any TC LIN_TYPE_2 = Any TC SENSOR_MEAS_TYPE = Anything, but not "PV = SV_1, SV_2 not available" SENSOR_CONNECTION = N/A (ignored in setup check) SENSOR_CONNECTION_2 = N/A (ignored in setup check) RJ_TYPE = No RJ, Internal, External (constant value) or Sensor 2-wire Connections: 2 x TC, internal CJC 2 x TC, external 2-wire CJC 12+-+- 21+-+- Connections with two sensors can be configured for 2 measurements, difference, average or redundancy The Transducer Block 3.6 Transducer Block Examples Setup SITRANS TH400 PROFIBUS® PA 18 Configuration Manual, 09/2013, A5E01039143-022 3.6.5 Measurement of combined sensors (Sensor 1 = TC and Sensor 2 = RTD): PRIMARY_VALUE_UNIT = K, °C, °F or °R LIN_TYPE = Any TC LIN_TYPE_2 = Any RTD SENSOR_MEAS_TYPE = Anything, but not "PV = SV_1, SV_2 not available" SENSOR_CONNECTION = N/A (ignored in setup check) SENSOR_CONNECTION_2 = 2- or 3-wire RJ_TYPE = No Reference Junction, Internal, External (constant value) Connections: Sensor 1 TC, Sensor 2 RTD 2-wire Sensor 1 TC, Sensor 2 RTD 3-wire +- +- Connections with two sensors can be configured for 2 measurements, difference, average or redundancy 3.6.6 Measurement of resistance (linear) with one sensor: PRIMARY_VALUE_UNIT = Ohm or kOhm LIN_TYPE = No linearisation LIN_TYPE_2 = N/A (ignored in setup check) SENSOR_MEAS_TYPE = PV = SV_1, SV_2 not available SENSOR_CONNECTION = 2-, 3- or 4-wire SENSOR_CONNECTION_2 = N/A (ignored in setup check) RJ_TYPE = N/A (ignored in setup check) Connections: Resistance, 2-wire Resistance, 3-wire Resistance, 4-wire The Transducer Block 3.6 Transducer Block Examples Setup SITRANS TH400 PROFIBUS® PA Configuration Manual, 09/2013, A5E01039143-02 19 3.6.7 Measurement of resistance (linear) with two sensors: PRIMARY_VALUE_UNIT = Ohm or kOhm LIN_TYPE = No linearisation LIN_TYPE_2 = No linearisation SENSOR_MEAS_TYPE = Anything, but not "PV = SV_1, SV_2 not available" SENSOR_CONNECTION = 2- or 3-wire SENSOR_CONNECTION_2 = Default set to 2-wire RJ_TYPE = N/A (ignored in setup check) Connections: Resistance, 2-wire Resistance, 2-/3-wire 12 12 Connections with two sensors can be configured for 2 measurements, difference, average or redundancy 3.6.8 Measurement of potentiometer (linear) with one sensor: PRIMARY_VALUE_UNIT = % LIN_TYPE = No linearisation LIN_TYPE_2 = N/A (ignored in setup check) SENSOR_MEAS_TYPE = PV = SV_1, SV_2 not available SENSOR_CONNECTION = 3- or 4-wire SENSOR_CONNECTION_2 = N/A (ignored in setup check) RJ_TYPE = N/A (ignored in setup check) Connections: Potmeter, 3-wire Potmeter, cabel compensation The Transducer Block 3.6 Transducer Block Examples Setup SITRANS TH400 PROFIBUS® PA 20 Configuration Manual, 09/2013, A5E01039143-022 3.6.9 Measurement of potentiometer (linear) with two sensors: PRIMARY_VALUE_UNIT = % LIN_TYPE = No linearisation LIN_TYPE_2 = No linearisation SENSOR_MEAS_TYPE = Anything, but not "PV = SV_1, SV_2 not available" SENSOR_CONNECTION = Default set to 3-wire SENSOR_CONNECTION_2 = Default set to 3-wire RJ_TYPE = N/A (ignored in setup check) Connections: 2 x 3-wire Potmeters Connections with two sensors can be configured for 2 measurements, difference, average or redundancy 3.6.10 Measurement of voltage (linear) with one sensor: PRIMARY_VALUE_UNIT = µV, mV or V LIN_TYPE = No linearisation LIN_TYPE_2 = N/A (ignored in setup check) SENSOR_MEAS_TYPE = PV = SV_1, SV_2 not available SENSOR_CONNECTION = N/A (ignored in setup check) SENSOR_CONNECTION_2 = N/A (ignored in setup check) RJ_TYPE = N/A (ignored in setup check) Connections: mV +- The Transducer Block 3.6 Transducer Block Examples Setup SITRANS TH400 PROFIBUS® PA Configuration Manual, 09/2013, A5E01039143-02 21 3.6.11 Measurement of voltage (linear) with two sensors: PRIMARY_VALUE_UNIT = µV, mV or V LIN_TYPE = No linearisation LIN_TYPE_2 = No linearisation SENSOR_MEAS_TYPE = Anything, but not "PV = SV_1, SV_2 not available" SENSOR_CONNECTION = N/A (ignored in setup check) SENSOR_CONNECTION_2 = N/A (ignored in setup check) RJ_TYPE = N/A (ignored in setup check) Connections: 2 x mV 12++-- Connections with two sensors can be configured for 2 measurements, difference, average or redundancy 3.6.12 Measurement of 2 potentiometers (with Linear interpolation linearisation): PRIMARY_VALUE_UNIT = % LIN_TYPE = Table Linearisation LIN_TYPE_2 = Table Linearisation (same table as sensor 1) SENSOR_MEAS_TYPE = Anything, but not "PV = SV_1, SV_2 not available" SENSOR_CONNECTION = Default set to 3-wire SENSOR_CONNECTION_2 = Default set to 3-wire RJ_TYPE = N/A (ignored in setup check) Connections: 2 x 3-wire potmeters Connections with two sensors can be configured for 2 measurements, difference, average or redundancy The coordinates (x,y) describing the linear interpolation linearisation must be entered in PR_CUST_LIN Block (PA Slot 4). See 3.9.2 Linear Interpolation Linearisation, Paramter List for further details. The Transducer Block 3.6 Transducer Block Examples Setup SITRANS TH400 PROFIBUS® PA 22 Configuration Manual, 09/2013, A5E01039143-022 Example: The coordinates for converting the signal from a logarithmic potentiometer to a linear signal. TAB_ACTUAL_NUMBER = 10 (number of linearisation points to follow up to max 50) TAB_XY_VALUE1 = 0,0; -100 TAB_XY_VALUE2 = 0,1; 0 TAB_XY_VALUE3 = 0,2; 100 TAB_XY_VALUE4 = 0,4; 200 TAB_XY_VALUE5 = 0,8; 300 TAB_XY_VALUE6 = 1,6; 400 TAB_XY_VALUE7 = 3,2; 500 TAB_XY_VALUE8 = 6,4; 600 TAB_XY_VALUE9 = 12,8; 700 TAB_XY_VALUE10 = 25,6; 800 (Output will readout 325% with 1.0% potentiometer value) The Transducer Block 3.6 Transducer Block Examples Setup SITRANS TH400 PROFIBUS® PA Configuration Manual, 09/2013, A5E01039143-02 23 3.6.13 Measurement of TC (with Custom Polynomial Linearisation) on sensor 1 PRIMARY_VALUE_UNIT = K, °C, °F or °R LIN_TYPE = Custom defined TC LIN_TYPE_2 = N/A (ignored in setup check) SENSOR_MEAS_TYPE = PV = SV_1, SV_2 not available SENSOR_CONNECTION = N/A (ignored in setup check) SENSOR_CONNECTION_2 = N/A (ignored in setup check) RJ_TYPE = No Reference Junction, Internal, External (constant value) or Sensor 2-wire or Sensor 3-wire Connections: TC, internal CJC TC, 2-wire, external CJC TC, 3-wire, external CJC Now enter the Custom TC parameters in PR_CUST_LIN Block (PA Slot 4). See 3.9.4 Custom Polynomial Linearisation, Parameter List for further details. Remember to enter values for the RJ polynomial if RJ_TYPE is any value other than ﬁNo reference Junctionﬂ. Example: The parameters and coefficients for converting a special TC to a linear temperature signal. CUSTOM_TC_NAME = Custom TC Example CUSTOM_TC_POLY_COUNT = 5 CUSTOM_TC_MIN_IN = -6500.0 CUSTOM_TC_MIN_OUT = -100.0 CUSTOM_TC_MAX_OUT = 1200.0 The Transducer Block 3.6 Transducer Block Examples Setup SITRANS TH400 PROFIBUS® PA 24 Configuration Manual, 09/2013, A5E01039143-022 CUSTOM_TC_POLY_X max. input limit in µV for POLY_X 4th degree coefficient for POLY_X 3th degree coefficient for POLY_X 2th degree coefficient for POLY_X 1st degree coefficient for POLY_X 0 degree coefficient for POLY_X CUSTOM_TC_POLY_1 -3200.0 -3.84E-13 -5.65E-9 -3.36E-5 -6.10E-2 -8.44E1 CUSTOM_TC_POLY_2 3500.0 -8.13E-15 7.29E-11 -4.18E-7 2.53E-2 -1.08E-2 CUSTOM_TC_POLY_3 10000.0 -1.35E-15 1.50E-11 1.41E-7 2.26E-2 4.18 CUSTOM_TC_POLY_4 30000.0 3.49E-18 2.19E-12 -1.53E-7 2.68E-2 -9.26 CUSTOM_TC_POLY_5 70000.0 6.27E-17 -8.76E-12 5.34E-7 8.69E-3 1.65E2 3th degree coefficient 2th degree coefficient 1st degree coefficient 0 degree coefficient CUSTOM_TC_RJ_POLY -1.11E-4 2.65E-2 3.94E1 3.94E-1 A TC input of 5000 µV and an RJ temperature of 25ºC will make POLY_3 the active and the output will be: URJ = -3.94 * 10-1 + 3.94 * 101 * 25 + 2.65 * 10-2 * 252 - 1.11 * 10-4 * 253 = 1000 µ V This voltage is to be added to the TC voltage (5000 + 1000), and the resulting temperature will be: 4.18 + 2.26 * 10-2 * 6000 + 1.41 * 10-7 * 6000 2 + 1.50 * 10-11 * 6000 3 - 1.35 * 10-15 * 6000 4 = 146.3 °C See 3.9.3 Custom Polynomial Linearisation, Description for formula and further details. The Transducer Block 3.7 AI_Transducer and PR_CUST_LIN Block, Schematic SITRANS TH400 PROFIBUS® PA Configuration Manual, 09/2013, A5E01039143-02 25 3.7 AI_Transducer and PR_CUST_LIN Block, Schematic RJtemp.Intern temp.INTERN_TEMP EXTERNAL_RJ_VALUE LINR.J. Comp. RJ_TYPE Input INPUT1 INPUT2 T1T2Linearisation ++LINLINRJ_TEMP (none) Arithmetic +++,-, redund. SECONDARY_VALUE_1 SECONDARY_VALUE_2 PRIMARY_VALUE SENSOR_MEAS_TYPE BIAS_1 BIAS_2 LINLIN_TYPE_1/2 SENSOR_CONNECTION_1/2 COMP_WIRE_1/2 Process calibration ++Min/Max hold min/ maxmin/ maxMIN_SENSOR_VALUE_1/ 2MAX_SENSOR_VALUE_1/2 RTDX_FACTOR_1/2 CAL_POINT_HI_1/2 CAL_ACTUAL_HI_1/2 CABLE_RES1/2 RJRJ_COMP_WIRE SENSOR_WIRE_CHECK_1/ 2SENSOR_WIRE_CHECK_RJ CUSTOM_TC_.. TAB_X_Y_VALUE CUSTOM_RTD_. .(Channel_4) (Channel_1) (Channel_2) (Channel_3) schematic CAL_POINT_LO_1/2 CAL_ACTUAL_LO_1/2 The Transducer Block 3.8 AI_TRANSDUCER Block (PA Slot 3) Paramete
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F842501__N1AO129175237-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | F842501__N1AO129175237-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-25 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-AO12-9175237 | 7MF4434-1EA02-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821288229-P6/21394-6NU: 836935 / 0030: 7MF4434-1EA02-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-AO12-9175237: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 16: F842501: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-25HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-25 22:20:24I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P800050__N1A9289172063-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P800050__N1A9289172063-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-25 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172063 | 7MF4234-1FC00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure ABS.: R142-1821244273-P6/21394-6NU: 832249 / 0060: 7MF4234-1FC00-1EB7-Z: Y15+Y21: N1-A928-9172063: 1300 mbar: 10 bar: PROFIBUS PA: P800050: .: 1300 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranNiMo16Cr15W2.4819X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.004 0.05 0.28 0.48 1.41 1.76 0.40 0.008 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00115.6417.1317.18 2.54 2.2015.5858.9911.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- 0.01W -- -- 3.82Fe -- -- 5.27Co -- 0.09 0.22Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-25HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-25 16:02:24I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\Daten_aus_SIOS_Unlabeled_Data\COB9630906_V2\COB9630906\7360480\A5E00074601-05fis_002.pdf | A5E00074601-05fis_002.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | ˙$ SIPARTPS2 A5E00074601-05 1SIPARTPS2 6DR50x0-xxxxx 6DR51x0-xxxxx 6DR52x0-xxxxx 6DR53x0-xxxxx 6DR50x1-xxxxx 6DR51x1-xxxxx 6DR52x1-xxxxx 6DR53x1-xxxxx 6DR50x2-xxxxx 6DR51x2-xxxxx 6DR52x2-xxxxx 6DR53x2-xxxxx Edition05/2003 In stru ctio n s d e servicePositionneurélectropneumatiquepourservomoteurs linéairesetàfractiondetour FrançaisPage3 ......................................................Istruzioni de servizio Posizionatoreelettropneumaticoperattuatorilineariearotazione ItalianoPagina45 ........................................................In stru ccio n es d e servicio Posicionadorelectroneumáticoparaaccionamientoslinealydegiro EspañolPágina87 .......................................................SIPARTPS2 A5E00074601-05 2SIPART R,SITRANS R,SIMATIC RsontdesmarquesdéposéesdeSiemens. D™autresdénominationsutiliséesdanscedocumentpeuventégalementêtredesmarquesdéposéesdont l™utilisationpardestiersàleurspropresfinspeutenfreindrelesdroitsdespropriétairesdesditesmarques. SIPART R,SITRANS R,SIMATIC RsonomarchiregistratiSiemens. Ledenominazionidialtriprodottimenzionatiinquestadocumentazionepossonoesseremarchiilcuiusodaparte diterzipuòviolareidirittidiproprietà. SIPART R,SITRANS R,SIMATIC RsonmarcasregistradasdeSiemens. Lasotrasdesignacionesquefiguranenestedocumentopuendensermarcascuyautilizaciónportercerospara suspropiosfinespuedeviolarlosderechosdelosproprietariosdedichasmarcas. Toutecommunicationoureproductiondecedocument,touteexploitationoucommunicationdesoncontenusontinterdites,saufautorisation expresse.Toutmanquementàcetterègleestilliciteetexposesonauteurauversementdedommagesetintérêts.Toursnosdroitssontréservés pourlecasdeladélivranced™unbrevetouceluidel™enregistrementd™unmodèled™utilité. Modificationstechniquessontréservées Latrasmissioneaterzielariproduzionediquestadocumentazione,cosiccomelosfruttamentodelsuocontenutononèpermesso,senon autorizzatoperiscritto.Leinfrazionicomporterannounarichiestadidanni.Tuttiidirittisonoriservati,inparticolarenelcasodibrevetti. Modifichetecnichepossibili. Ladivulgaciónyreproduccióndeestedocumentoasicomoelaprovechamientodesucontenido,noestánautorizados,anoserqueseobtenga elconsentimientoexpreso,paraello.Losinfractoresquedanobligadosalaindemnizaciónpordañosyperjucios.Sereservantodoslosderechos, enparticularparaelcasodeconcesiondePatenteodeModelodeUtilidad. Salvomodificacionesténicas Instructionsdeservice SIPARTPS2 A5E00074601-05 3Sommaire Page 1Consignesdesécurité 4..................................................................1.1Classificationdesconsignesdesécurité4 ..................................................1.2Introduction 4...........................................................................2Etenduedelivraisondupositionneur5 .....................................................3Montage 5..............................................................................3.1Généralités 5...........................................................................3.1.1Conseilspourl™utilisationdupositionneurenenvironnementhumide6 ..........................3.1.2Conseilspourl™utilisationdepositionneursexposésàdefortesaccélérationsouvibrations7 .......3.2Jeudepiècesdemontageﬂservomoteurlinéaireﬂ6DR4004-8Vet 6DR4004-8L 8..........................................................................3.2.1Montage 9..............................................................................3.3Jeudepiècesdemontageﬂservomoteuràfractiondetourﬂ6DR4004-8D11 ......................3.3.1Montage 11..............................................................................4Modulesoptionnels 13....................................................................5Raccordementélectrique 14...............................................................6Raccordementpneumatique14 ............................................................6.1Sélectiondel™airdebalayage16 ............................................................6.2Etranglements 16.........................................................................7Miseenservice(voirDépliantﬂBrèvesinstructionsd™utilisationﬂ)17 ..............................7.1Préparatifspourlesservomoteurslinéaires17 ................................................7.1.1Initialisationautomatiquedesservomoteurslinéaires18 .......................................7.1.2Initialisationmanuelledeservomoteurslinéaires19 ...........................................7.2Initialisationmanuelledeservomoteursàfractiondetour21 ....................................7.2.1Initialisationdesservomoteursàfractiondetour22 ...........................................7.2.2Initialisationmanuelledeservomoteursàfractiondetour23 ....................................7.3Copiedesdonnéesd™initialisation(remplacementdupositionneur)23 ...........................7.4Dépannage 24...........................................................................8Certificats 27.............................................................................8.1Déclarationdeconformité 27...............................................................8.2ConformityStatementTÜV01ATEX1786X27 ..............................................8.3FM--ApprovalReport 27..................................................................8.4CSAcertificate 27........................................................................8.5ControlDrawingA5E00065622D27 .........................................................8.6Certificatd™essaidemodèletypeCETÜV00ATEX165428 ...................................DépliantﬂBrèvesinstructionsd™ut ilisationﬂSIPARTPS26DR5xxx-xx43 ..........................Annexe 129....................................................................................Instructionsdeservice SIPARTPS2 A5E00074601-05 41Consignesdesécurité 1.1Classificationdesconsignesdesécurité !DANGER signifiequelanon-applicationdesmesuresdesécuritéappropriées entraîne lamortoudes blessuresgraves. !ATTENTION signifiequelanon-applicationdesmesuresdesécuritéappropriées peut entraînerlamortou desblessuresgraves. !AVERTISSEMENT signifie,lorsqu™ilestaccompagnéd™untrianglededanger,quelanon-applicationdesmesures desécuritéappropriéespeutentraînerdesblessureslégères. AVERTISSEMENT signifie,lorsqu™iln™estpasaccompagnéd™untrianglededanger,quelanon-applicationdes mesuresdesécuritéappropriéespeutentraînerundommagematériel. IMPORTANT signifieque,silesremarquescorrespondantesnesontpasprisesencompte,celapeutcon- duireàunrésultatouàunétatnonsouhaité. .REMARQUE doitvousrendretoutparticulièrementattentifàdesinformationsimportantessurleproduit, surlesmanipulationsàeffectueravecleproduitousurlapartiedeladodcumentationcorres- pondante,lapriseencomptedecesinformationsétantrecommandéepourlesavantagesqui endécoulent. 1.2Introduction Lesprésentesinstructionsdeservicedécriventlesétapesfondamentalesdemontage,deraccordementetde miseenservice. Lesinstructionsdeserviceneremplacepaslemanueld™utilisationdupositionneurélectropneumatiqueSIPART PS2.Lemanuelcontientdesinformationsplusdétailléessursaconstitution,sonfonctionnementetsonutilisation. Lemanueld™utilisationpeutêtrecommandésouslaréférence A5E00074630 (allemand) A5E00074631 (anglais) auprèsdenosagenceSiemens. Utilisationsansdanger Cetappareilaquitténosusinesdansunétatparfaitementconformeauxnormesdesécurité.Pourleconserver danscetétatetpourassurerlasécuritélorsdel™exploitationdel™appareil,ilimportederespecterlesconsignes etlesmarquesd™avertissementdonnéesdanscesinstructionsdeservice. Instructionsdeservice SIPARTPS2 A5E00074601-05 5Personnesqualifiées Ausensdecesinstructionsdeservice,lespersonnesqualifiéessontdespersonnesquisontfamiliariséesavec lemontage,lamiseenserviceetl™exploitationdeceproduit,etquidisposentd™unequalificationcorrespondant àleuractivité,commeparexemple: -uneformation,uneinstructionouuneautorisationpermettantlamisesoustensionethorstension,lamise àlaterreetlerepéragedescircui tsélectriques,desappar eilsoudes systèmes,enconformitéavecles normesdesécuritéenvigueur; -uneformationouuneinstructionconformeauxnormesdesécurité,permettantl™entretienetl™utilisation d™équipementsdesécurité; -uneformationdepremierssecours; -pourlesappareilsantidéflagrants:uneformation,uneinstructionouuneautorisationpermettantl™exécution detravauxsurdescircuitsélectriquesenatmosphèreàrisqued™explosion. !AVERTISSEMENT Seulesdespersonnesqualifiéessontautoriséesàmontercetappareiletàlemettreenservice. L™appareilestconçupourêtreraccordéàdesfaiblestensionsdefonctionoudeprotection. Lasécuritéélectriqueestuniquementassuréeparlesappareilsd™alimentation. Lesservomoteurspneumatiquesproduisentdesforcesdepousséeimportantes.Pouréviterdes dommagescorporels,ilestnécessairederéaliserlemontageetlamiseenserviceenrespectant rigoureusementlesconsignesdesécurité. Nousattironsexpressémentl™attentionsurl™observationdesprescriptionsdesécuritépourles installationsenatmosphèreàrisqued™explosion. Lefonctionnementcorrectetsûrdecetappareilprésupposeuntransport,unstockageetunmontageconformes auxrèglesdel™art,ainsiqu™unserviceetunentretienrigoureux. 2Etenduedelivraisondupositionneur -Positionneur,conformémentàlacommande -Instructionsdeservicefrancais/italien/espagnol(avecl™appareil) -DépliantﬂBrèvesinstructionsd™utilisationﬂallemandetanglais(dansl™appareil) 3Montage 3.1Généralités !DANGER Lepositionneuretsesmodulesoptionnelssontlivrésentantqu™unitésséparéesetendifférentes exécutions.Ilexistedespositionneursetdesmodulesoptionnelspourl™exploitationenzone explosibleetnonexplosible.Cesvariantesd™exécutionssontrespectivementrepéréesparune plaquesignalétiquespécifique. Ilconvientdes™assurerden™associerquedespositionneursetdesmodulesoptionnelshomologués pourledomained™exploitationcorrespondant.Cecis™appliqueenparticulieràl™exploitationsûredu positionneurenzoneàrisqued™explosion(zones1et2).Lescatégoriesd™appareil(2et3)sontà respecterimpérativementpourl™appareillui--mêmeainsiquepoursesoptions. !PRUDENCE Pouréviterdesdommagescorporelsoudesdommagesmécaniquesdupositionneur/jeudepièces demontage,lemontageestàexécuterimpérativementdansl™ordresuivant: 1.Montagemécaniquedupositionneurvoirchapitre3(suivantlavarianted™exécution) 2. Raccordementélectrique voirchapitre5,page143. Raccordementpneumatique voirchapitre6,page144. Miseenservice voirchapitre7,page17Instructionsdeservice SIPARTPS2 A5E00074601-05 6Ilestaussiimportantdetoujoursveilleràcequel™eaunepénètrepasdansunboîtieroudansunboulonnage ouvert.CecipeutarrivernotammentlorsqueleSIPARTPS2n™estpasmonténiraccordéimmédiatement. Engénéral,leSIPARTPS2nedoitêtremisenservicequ™avecdel™aircomprimésec.Utilisezàceteffetunpur- geur.Encasextrême,ilestnécessaired™utiliserunappareildeséchagesupplémentaire.Ceciestparticulièrement importantlorsqueleSIPARTPS2fonctionneàdebassestempératures.Positionnezégalementlesélecteurd™air debalayagesurﬁOUTﬁ(surleblocdevannes,audessusdesraccordspneumatiques). Utilisez,pourlesservomoteursàfractiondetour,uneconsolesuffisammentstable(p.ex.épaisseurdetôle> 4mmavecrenforts),etpourlesservomoteurslinéaires,lejeudemontage«servomoteurlinéaire»avecconstruc- tionintégrée. 3.1.1Conseilspourl™utilisationdupositionneurenenvironnementhumide CepointvousdonnedeprécieuxconseilsquantaumontageetaufonctionnementdupositionneurSIPARTPS2 enenvironnementhumide(pluiesfréquentesoufortesou/etcondensationconstantedueàunclimattropical) danslecasoùledegrédeprotectionIP65n™estpassuffisant,notammentlorsquel™eaurisquedegeler. Pouréviter,encasdemodedefonctionnementusuel,quedel™eaunepénètredansl™appareil(p.ex.vialesouver- turesd™évacuationd™air)oubienquel™affichagesoitillisible,nepasreproduirelapositiondemontagereprésentée danslafigure1. Figure1Positionsdemontagefavorableetdéfavorable SivousêtreobligédemonterleSIPARTPS2dansunepositiondéfavorable,ilestpossibledeprévenirlapénétra- tiondel™eauenprenantdesmesuressupplémentaires. !PRUDENCE NejamaisnettoyerleSIPARTPS2avecunappareilàhautepressioncarledegrédeprotection IP65nesuffitpaspourcegenred™application. Lesmesuressupplémentairesnécessairesàlapréventiondepénétrationd™eaudépendentdelapositionde montagechoisieetrequièrentlecaséchéant: -Levissageavecunebagued™étanchéité(p.ex.FESTO:CKŒ1/4ŒPKŒ6) -Untuyauflexibled™env.20à30cm(p.ex.FESTO:PUN--8X1,25SW) -Uneliaisondecâbles(quantitéetlongueursconformémentauxprescriptionslocales) Procédure -Procéderauperçagedesorteàcequel™eaudepluieoulacondensationnepuissentcoulerlelongdestuyaux etgoutterauniveaudelabornederaccordementduSIPARTPS2. -Veilleràcequelesjointsdesraccordsélectriquessoientbienfixés. -Vérifierquelesjointsducouvercleduboîtiernesoientpasendommagésousales.Lesremplacerounettoyer sinécessaire. -MonterleSIPARTPS2desorteàcequeledispositifd™insonorisationenbronzefrittéaudessousdel™appareil soitmontéverslebas(positiondemontageverticale).Sicelaestimpossible,ledispositifd™insonorisation doitêtreremplacéparunvissageadéquatavecuntuyauflexible. Instructionsdeservice SIPARTPS2 A5E00074601-05 7Montageduvissageavectuyauflexible -Dévisserledispositifd™insonorisationenbronzefrittéauniveaudel™évacuationaudessousduboîtier. -Visserl™ouverturepourévacuationd™airdanslevissagecitéci-dessus. -Fixerletuyauetvérifierqu™ilestbienmaintenu. -Fixerletuyauflexibleàl™aided™unserre--câblesàl™armaturedesorteàcequel™ouverturesoitorientéevers lebas. -Vérifierqueletuyaunesoitpascourbéetquel™airpuisseêtreévacuéesansproblème. 3.1.2Conseilspourl™utilisationdepositionneursexposésàdefortes accélérationsou vibrations Defortesaccélérationspeuventsurvenirdanslesarmaturesmécaniquementtrèssollicitées,commeauniveau desclapetsprésentantunjeu,desvalvessubissantd™importantessecoussesouvibrationsainsiqu™encasde ﬁcoupsdevapeurﬂ,quipeuventêtrebienau-delàdesdonnéesspécifiques.Danscescasextrêmes,cecipeut engendrerundérèglementdel™accouplementàfriction. Pourfairefaceàcescas,lepositionneuraétééquipéd™undispositifdeblocagedel™accouplementàfriction,dispo- sitifquipermetd™éviterundéréglagedûauxcausesci--dessus.Lesystèmederéglageestaccessiblesouslaroue moletéenoireetreconnaissableàla rouejaunemuniedefent es.Ledéréglagedupoint zéroetlesystèmede réglagedel™accouplementàfrictionsontindiquéspardessymbolessuruneplaqueadditionnelle. Procédure Unefoislepositionneurmontéetentièrementmisenservice,vouspouvezréglerlecoupledel™accouplement àfrictiondelamanièresuivante: -Enfoncezuntournevisusueld™environ4mmdelargedansunefentedelarouejaune. -Déplacezensuitelarouejauneverslagaucheàl™aidedutournevisjusqu™àcequ™elles™enclenchedemanière sensible.Lecoupledel™accouplementàfrictionaugmentealors. -Unaccouplementàfrictionfixéestreconnaissableàunefented™environ1mmdelargeentrelarouejaune etlarouenoire. -Sivousdevezeffectuerunréglagedupointzéro,parexempleaprèsavoirremplacél™entraînement,réduisez préalablementlecoupleentournantlarouejauneversladroitejusqu™enbutée.Aprèsleréglagedupoint zéro,vouspouvezdenouveaufixerl™accouplementàfrictiondelamanièredécriteci--dessus. D--76181Karlsruhe IP65 NEMA Type4x SIPARTPS2i/pPositioner Iw=4...20mA Ta=--30...+80 p=1,4...7bar OCMadeinFrance module module module Iy SIA Alarm 6DR5010-- 0NG00-- 0AA0 F--Nr.N1--P212--1234567 Figure2 Dispositifdeblocagepouraccouplementàfriction Instructionsdeservice SIPARTPS2 A5E00074601-05 8Mesuredeparcoursexterne Certainesapplicationssontaussienvisageablespourlesquelleslesmesuresdécritesci-dessusnesuffisentpas. C™estlecasp.ex.devibrationsconstantesetimportantes,detempératuresd™utilisationélevéesoutropbasses ouderadiationsnucléaires. Unmontageséparédel™unitédemesureduparcoursetdecellederéglagepeutéviterceproblème.Aceteffet unélémentuniverselestdisponible,adaptéaussibienauxservomoteurslinéairesquepourceuxàfractionde tour. Lesélémentssuivantssontnécessaires: -L™unitédemesuredeparcoursderéglage(réf.C73451-A430-D78).Celle-cisecomposed™unboîtierSIPART PS2avecaccouplementàfriction,potentiomètreetdiverstamponsborgnesettamponnagesintégrés. -L™unitéderéglage,unpositionneurSIPARTPS2selonlemodèlesouhaité. -Laplaque--filtreCEMsetrouvedansunsetaveccolliersdecâbles,unpassecâbleàvisM20.Réf. C73451--A430--D23.Laplaque-filtredoitêtremontéedanslepositionneurSIPARTPS2.Lanoticed™installa- tionlivréeaveclaplaque-filtreillustrelemontagedeséléments. -Uncâbleà3pôlespourraccorderleséléments. Cekitdetransformationdoittoujoursêtreutiliséavecl™unitéderéglagelorsqu™àlaplacedel™unitédemesurede parcoursderéglageC73451-A430-D78,unpotentiomètre(résistance10kOhm)quelconqueestmontéauservo- moteur. 3.2Jeudepiècesdemontageﬂservomoteurlinéaireﬂ6DR4004-8Vet 6DR4004-8L Lejeudepiècesdemontage ﬂservomoteurlinéaireIEC534(3mmà35 mm)ﬂcomprend(numér os,voirfigure3): NºPièce Désignation Remarque 11Cornièredefixation NAMURIEC534 piècedefixationnormaliséepourlaconsoledemontageavecnervure,colonne ousurfacelisse. 21Etrierdeliaison guidelegaletaveclabroched™entraînementetfaittournerlebrasdelevier 32Piècesdeserrage montagedel™étrierdeliaisonàlatigeduservomoteur 41Broched™entraînement montageaveclegalet(5)surlelevier(6) 51Galet montageaveclabroched™entraînement(4)surlelevier(6) 61LevierNAMUR pourplagesdecourse3mmà35mm; pourplagesdecourse>35mmà130mm(noncomprisdansl™étenduedelivrai- son),levier6DR4004--8Lnécessaireenoutre 72BoulonenU uniquementpourdesservomoteursàcolonnes 84Vissixpans M8x20DIN933--A2 92Vissixpans M8x16DIN933--A2 106Bague--ressort A8--DIN127--A2 116RondelleenU B5,4--DIN125--A2 122RondelleenU B6,4--DIN125--A2 131Ressort VD--115E0,70x11,3x32,7x3,5 141Rondelle--ressort A6--DIN137A--A2 151Rondelledesécurité 3,2--DIN6799--A2 163Bague--ressort A6--DIN127--A2 173Vissixpans M6x25DIN933--A2 181Ecrousixpans M6--DIN934--A4 191Ecroucarré M6--DIN557--A4 214Ecrousixpans M8--DIN934--A4 221Rondelle--guide 6,2x9,9x15x3,5 Instructionsdeservice SIPARTPS2 A5E00074601-05 93.2.1Montage (voirfigure3,page10) 1.Monterlespiècesdeserrage(3)surlatigeduservomoteur,aveclesvissixpans(17)etlesbague--ressorts (16). 2.Glisserl™étrierdeliaison(2)danslesfraisuresdespiècesdeserrage.Réglerlalongueurvoulueetserrer lesvisdefaçonàcequel™étrierdeliaisonpuisseencorecoulisser. 3.Lecentredelatige(4)estajustésurleservomoteuràlavaleurdonnéeparlacourseouàlaprochainegra- duationsupérieure.Lamêmevaleurpeutêtreensuitedéfinieàlamiseenservicedansleparamètre3.YWAY pourafficheraprèsl™initialisationleparcoursderéglageenmm. 4.Amenerlelevierjusqu™àlabutéedel™axedupositionneuretlefixeràl™aided™unevisàtêtecylindrique(17). 5.Monterlacornièredefixation(1)surlafacearrièredupositionneur,avecdeuxvissixpans(9),unebague-- ressort(10)etunerondelleenU(11). 6.Lechoixdestrousestfonctiondelalargeurdel™arcadeduservomoteur.Legalet(5)doitseplacerdans l™étrierdeliaison(2)aussiprèsquepossibledelatige,sanstoutefoistoucherlespiècesdeserrage. 7.Tenirlepositionneuraveclacornièredefixationsurleservomoteurdemanièrequelabroche(4)soitamenée dansl™étrierdeliaison(2). 8.Serrerlesvisdel™étrierdeliaison. 9.Préparerlespiècesdemontagesuivantletypedeservomoteur. --ànervure:vissixpans(8),rondelle(11)etrondelle--ressort(10). --àsurfacelisse:4vissixpans(8)avecrondelle(11)etrondelle--ressort(10). --àcolonnes:2boulonsenU(7),4écroussixpans(21)avecrondelle(11)etbague--ressort(10). 10.Fixerlepositionneuràl™arcadeàl™aidedespiècespréparées. .REMARQUE Réglerlahauteurdupositionneurdefaçonquelapositionhorizontaleduleviersoitatteinteau milieudelacourse.Pourcefaire,ilestpossibledes™orienteràl™échelledulevierduservomoteur. Entouscas,s™assurerquelelevierpasseparlapositionhorizontalependantlaplagedecourse. Instructionsdeservice SIPARTPS2 A5E00074601-05 10lecaséchéant Montagesur arcadeàcolonnes Montagesur arcade àsurfacelisse Montagesur arcadeànervure 4)8110117211110118103)910119101111)2171632)45132261214191216171815Figure3Montage(servomoteurlinéaire) Instructionsdeservice SIPARTPS2 A5E00074601-05 113.3Jeudepiècesdemontageﬂservomoteuràfractiondetourﬂ6DR4004-8D Lejeudepiècesdemontage ﬂservomoteuràfractiondetourcomprend(numéros,voirfigure4,page12): NºPièce Désignation Remarque 21Roued™accouplement montagesurl™arbredetransmissiondepositionduSIPARTPS2 31Entraînement montagesurleboutd™arbreduservomoteur 41Etiquette indicationdelapositionduservomoteur,comprend:4.1et4.2 4.1 8Echelle différentesgraduations 4.2 1Aiguilleder epère pointderéférencepourl™échelle(autocollant) 144Vissixpans DIN933--M6x12 154Rondelledesécurité S6161Visàtêtecylindrique DIN84--M6x12 171Rondelle DIN125--6,4 181Visàsixpanscreux montéeaveclaroued™accouplement 191Cléàsixpanscreux pourlapièce18 3.3.1Montage (voirfigure4,page12) 1.PlacerlaconsoledemontageVDI/VDE3845((9),spécifiqueduservomoteur,étenduedelivraisondufour- nisseurduservomoteur)surlafacearrièredupositionneuretlavisseràl™aidedesvisàsixpans(14)etdes rondellesdesécurité(15). 2.Collerl™aiguillederepère(4.2)surlaconsoledemontage,aumilieudutroudecentrage. 3.Pousserlaroued™accouplement(2)jusqu™enbutéesurl™arbredupositionneur,laretirerd™environ1mmet serrerlavisàsixpanscreux(18)aveclacléàsixpanscreuxfournie. 4.Placerl™entraînement(3)surleboutd™arbreduservomoteuretlevisseraveclavisàtêtecylindrique(16) etlarondelle(17). 5.Placeravecprécautionlepositionneuraveclaconsoledemontagesurleservomoteur,demanièreàceque l™ergotdelaroued™accouplements™insèredansl™entraînement. 6.Placerl™ensemblepositionneur/consoledemontagedemanièrecentréeparrapportauservomoteuret serrerlesvis. (Lesvisnefontpaspartiedel™étenduedelivraisonmaisdelaconsoledemontageduservomoteur!) 7. Aprèsavoireffectuélamiseenserviceselonlechapitre7,page17:amenerleservomoteurenpositionde findecourseetcollerl™échelle(4.1)selonlesensderotationoulaplagederotationsurlaroue d™accouplement(2). L™échelleestautocollante! Instructionsdeservice SIPARTPS2 A5E00074601-05 120%20406080100%1)2)3)4)5)18294.2 3161724.1 2391415Figure4Montage(servomoteuràfractiondetour) Instructionsdeservice SIPARTPS2 A5E00074601-05 134Modulesoptionnels (voirfigure9,page129)-Dévisserlecouvercleduboîtier. -Dévisserlecouvercledelacarte(1). -ModuleJ y:IntroduirelemoduleJ y(3)danslesconnecteursdelaplaquedecircuitimprimésupérieure, établirlaliaisonélectriqueàl™aidedescâblesplats(6)fournis. -Modulealarme: Introduirelemoduled™alarme(4)danslesconnecteursdelaplaquedecircuitimprimé supérieureducontainer,établirlaliaisonélectriqueàl™aidedescâblesplats(5)fournis. -ModuleSIA(moduled™alarme--initiateurdecoupure) 1.Otertouslesraccordsélectriquesdelacarteélectroniquedebase(2). 2.Dévisserlesdeuxvisdefixation(2.1)delacarteélectroniquedebase. 3.Décliqueterlacarteélectroniquedebasedesquatrefixationsenlacourbantavecprécaution 4.IntroduirelemoduleSIA(7)danslesconnecteursdelacartedecircuitimprimésupérieureducontainer, duhautverslebas. 5.PousserlemoduleSIAd™env.3mmversladroitedansleconnecteurdelacartedecircuitimprimédu container. 6.Visserlavisspéciale(7.1)autraversdumoduleSIAdansl™axedupositionneur (Coupledeserrage: 2Nm) .PRUDENCE Cequelestigesenfoncéesdanslarondelled™ajustagesoientajustéesdesorteàcequ™ellesn™en- trentpasencontactaveclavisspéciale.Larondelled™ajustageetlavisspécialedoiventêtre tournéessimultanémentpourquelatiges™introduisecorrectementdanslavisspéciale.Lemodule SIApeutêtreendommagéencasdenonobservation. 7.Lecouvercled™isolation(10)doitêtremontéaudessusdumoduleSIA,audessousdelasurfaced™appui delacarteélectroniquedebaseàlaparoiducontainer.Lesencochesducouvercled™isolationdoivent êtreintroduitesdanslesemplacementsprévusàceteffetsurlaparoiducontainer.Monterlecouvercle d™isolationsurlemoduleSIAenpliantavecprécautionlaparoiducontainer. 8.Encliqueterdenouveaulacarteélectroniquedebaseauxquatrefixationsetlafixernouveauàl™aide desdeuxvisdefixation(2.1). 9.Etablirlaliaisonélectriqueentrelacarteélectroniquedebaseetlesmodulesoptionnelsàl™aidedes câblesplatsfournisetrelierlacarteélectroniquedebaseaupotentiomètreàl™aideducâbledepotentio- mètre. 10.Fixerlecouverclefournipourlesous-ensembleàlaplacedumodèlestandardàl™aidedesdeuxvis. 11.Sélectionnerparmilelotd™étiquettesfournies,lesétiquettesquisontdéjàprésentessurlemodèle standardducouvercledusous-ensemble.Collerlesétiquettessélectionnéescorrespondantau modèlestandardsurlecouvercledusous-ensemblemonté. 12.Etablirlesliaisonsélectriques. Définirlesvaleursseuils: 13.Placerleservomoteursurlapremièrepositionmécaniquesouhaitée. 14.Ajustermanuellementlarondelled™ajustagesupérieure(pourbornesdesortie41--42)jusqu™àceque leniveaudesortiechange. 15.Placerleservomoteursurlasecondepositionmécaniquesouhaitée. 16.Ajustermanuellementlarondelled™ajustageinférieure(pourbornesdesortie51--52)jusqu™àceque leniveaudesortiechange. .REMARQUE Encontinuantàtournerlarondelled™ajustageaudelàduseuildecommutationjusqu™auprochain seuil,ilestpossiblededéfinirlapositionHigh--LowouLow--High. Instructionsdeservice SIPARTPS2 A5E00074601-05 145Raccordementélectrique (voirfigure10à21,page130à135)Raccordementélectrique:bornesàvis2,4 Passagedecâble:M20x1,5 Plagedesignal Consignew:4à20mApourmontage2fils 0/4à20mApourmontage3ou4fils énergieauxiliaireU H:18Và35 L™intérieurduboîtierenplastiqueestmétalliséafind™accroîtrelacompatibilitéélectromagnétique(CEM)visàvis desrayonnementshautefréquence.Cetécranestreliéélectriquementauxdouillesfiletéesreprésentéessurla figure5. Attention,cetteprotectionpeutuniquementagirsiaumoinsunedecesdouillesestreliéeàdesarmaturesmises àlaterrepardespiècesdemontageconductrices(nues). Ecrant Figure5Platine 6Raccordementpneumatique !AVERTISSEMENT Pourdesraisonsdesécurité,neraccorderl™énergieauxiliairepneumatiqueaprèslemontage,que, unsignalélectriqueétantappliqué,silepositionneurestmisenmodedecommandeP--fonction- nementmanuel(étatdelivraison,voirdépliantﬂBrèvesinstructionsd™utilisationﬂ).ATTENTION Veilleràlaqualitédel™air!Airindustrielsansbrouillardsd™huile,teneurensolide<30 m,pointde condensation20Ksouslatempératureambiantelaplusbasse. Lesraccordspneumatiquessetrouventsurlecôtédroitdupositionneur(Figure6). Instructionsdeservice SIPARTPS2 A5E00074601-05 15PressionderéglageY1pourservomoteursàsimpleetdoubleeffet AlimentationenairP ZPressionderéglageY2pourservomoteursàdoubleeffet EvacuationEavecamortisseurdebruitsurlapartieinférieuredel™appareil Arbrederetour Figure6Raccordementpneumatique Deplus,desraccordspneumatiquessetrouventaudosdupositionneurpourunmontageintégratifdanslecas deservomoteurslinéairesàsimpleeffet: -PressionderéglageY1 -Evacuationd™airE Cesraccordssontferméspardesvisàlalivraison. Lasortiepourévacuationd™airEpeutêtreutiliséepourlapréventiondelacorrosionenprojetantdel™airsecdans lazonedecaptageouderessorts. Procédure: -Lecaséchéant,raccorderlesmanomètrespourl™alimentationenairetlapressionderéglage. -RaccordementpartaraudagesG1/4DIN45141bzw. 1/2-14NPTnachANSI/ASMEB1.20.1--1983: PZalimentationenair1,4à7bar Y1pressionderéglage1pourservomoteursàsimpleetdoubleeffet Y2pressionderéglage2pourservomoteursàdoubleeffet Eévacuationd™air(lecaséchéantretirerl™amortisseurdebruit) -Positiondesécuritéencasdepertedel™énergieélectriqueauxiliaire: simpleeffet:Y1purgé doubleeffet:Y1pressionderéglagemaximale(alimentationenair) Y2purgé -RéaliserlebranchementdespressionsderéglageY1etY2(uniquementdanslecasdeservomoteursà doubleeffet)enfonctiondelapositiondesécuritésouhaitée. -Raccorderl™aird™alimentationàPZ. .REMARQUE Pourquelesservomoteurssousl™actiond™unressortpuissentexploiterleparcoursderéglage maximaladmissible,lapressiond™alimentationdoitêtresuffisammentimportanteetdoncplus grandequelapressionmaximalenécessaireàlasortieduservomoteur. Instructionsdeservice SIPARTPS2 A5E00074601-05 166.1Sélectiondel™airdebalayage Lesélecteurd™airdebalayageestaccessible,encasdeboîtierouvert,audessusdelabornederaccordspneuma- tiquesdublocdevannes(Figure7).EnpositionIN,l™intérieurduboîtierpeutêtrenettoyéetséchéavecdel™air propreetsecentrèspetitequantité.EnpositionOUTl™airdebalayageestdirectementacheminéversl™extérieur. Figure7Sélecteurd™airdebalayageaublocdevannes,vuedupositionneurducôtédesraccords,avec couvercleouvert 6.2Etranglements Pouraugmenterlesduréesderéglagelorsdeservomoteursrapides,ledébitd™airpeutêtreréduitvialesétrangle- mentsY1etY2(seulementencasdevannesàdoubleeffet)(Figure8).Onréduitledébitd™airentournantvers ladroitejusqu™àlefermer.Pourréglerlesétranglements,ilestrecommandédelesfermerpuisdelesrouvrirpro- gressivement(voirinitialisationRUN3).Danslecasdesvannesàdoubleaction,s™assurerquelesdeuxpapillons sontréglésdemanièreapproximativementidentique. Y1Y2 Sixpanscreux2,5mm Figure8Etranglements Instructionsdeservice SIPARTPS2 A5E00074601-05 177 Mise en ser vice(voirDépliantﬂBrèvesinst ructi onsd™utilisationﬂ)Dufaitdeladiversitédesesapplicationspossibles,ilestnécessaired™adapterindividuellementlepositionneur auservomoteur(initialisation),unefoislemontageeffectué.Onpeutprocéderde3manièresdifférentes: -Initialisationautomatique Cetteinitialisationalieuautomatiquement.Lepositionneurmesureainsidansl™ordrelemodedefonctionne- ment,leparcoursd™ajustageoul™angled™inclinaison,lesduréesderéglageetadapteleparamètrederéglage aucomportementdynamiqueduservomoteur. -Initialisationmanuelle Leparcoursd™ajustageoul™angled™inclinaisonduservomoteurpeuventêtreréglésmanuellement,lesautres paramètressontmesurésautomatiquementparinitialisationautomatique.Vousavezbesoindecettefonc- tionencasdefaiblesbutées. -Copiedesdonnéesd™initialisation(rempl acementdupositi onneur) BPourlesappareilsàfonctionHART,lesdonnéesd™initialisationd™unpositionneurpeuventêtrerelevéeset transmisesàunautrepositionneur.Cecipermetderemplacerunappareildéfaillantsansdevoirinterrompre unprocessencoursparuneinitialisation. Ilsuffitderéglertrèspeudeparamètressurlepositionneuravantl™initialisation.Lesparamètresrestantssont préréglésdetellemanièrequ™ilsnenécessitentnormalementaucunemodification.Sivousrespectezlespoints ci--après,lamiseenservicesedéroulerasansaucunproblème. .REMARQUE vousretournezauparamètreprécédentenappuyantsimultanémentsurlestoucheset. 7.1Préparatifspourlesservomoteurslinéaires 1. Montezlepositionneuràl™aidedujeudepiècesdemontagecorrespondant(voirchapitre3.2,page8)..REMARQUE Lapositionducommutateurdetransmissiondanslepositionneuretsurlapage43dudépliantﬂBrèvesinstructionsd™utilisationﬂ,point7delafigureﬂVued™appareilﬂ,esttrèsimportante. Course Levier Réglageducommutateurdetransmission 5à20mm court 33(c.à.d.enbas) 25à35mm court 90(c.à.d.enhaut) 40à130mm long90(c.à.d.enhaut) 2. Poussezlabroched™entraînement(4,figure3(page10)2)surlelevier(6,figure3,2)àlapositiond™échellecorrespondantàlacoursenominale,ouàlapositiond™échellesupérieurelaplusproche.Vissezlabroche d™entraînementàl™aidedel™écrou(18,figure3,2).3.Effectuezlesbranchementspneumatiquesentreleservomoteuretlepositionneuretalimentezleposition- neurenénergieauxiliairepneumatique(voirchapitre6,page14).4. Raccordezunesourcedecourantoudetensionadéquate(voirfigu re10à21,page130à135).5.Lepositionneursetrouveàprésentenmodedefonctionnementﬂ P--fonctionnementmanuel ﬂ.Laligne supérieuredel™afficheurindiquelatensioncourantedupotentiomètre(P)enpourcent,parex.:ﬂ P37.5 ﬂ,et laligneinférieureafficheﬂ NOINI ﬂenclignotant: 6.Contrôlezlelibredéplacementmécaniquedanstoutelaplagedepositionnement,enmanoeuvrantleservo- moteuràl™aidedestouches etpourl™ameneràlapositiondefindecoursecorrespondante. .REMARQUE Vouspouvezmanoeuvrerleservomoteurrapidementenmaintenantenfoncéelatouchedusensde courseactivéelapremièreetenappuyantenoutresurl™autretouchedirectionnelle. Instructionsdeservice SIPARTPS2 A5E00074601-05 187.Positionnezmaintenantleservomoteurenpositionhorizontaledulevier.L™afficheurdoitindiquerunevaleur entre P48.0 etP52.0 .Danslecascontraire,modifiezleréglagedel™accouplementàfriction(8,figure9) jusqu™àcequel™afficheurindiqueﬂ P50.0 ﬂenpositionhorizontaledulevier.Lepositionneurpourradéterminer lacoursedemanièred™autantplusprécisequevousparviendrezàciblerexactementcettevaleur. 7.1.1Initialisationautomatiquedesservomoteurslinéaires Lorsquevousêtesparvenusàmanoeuvrercorrectementleservomoteur,laissez--leenpositionmédianeet démarrezl™initialisationautomatique: 1.Appuyezsurlatouchedemodedefonctionnement pendantplusde5s.Vouspassezenmodedeconfigu- ration.Affichage: 2.Commutezsurledeuxièmeparamètreenappuyantbrièvementsurlatouche .Affichage: ou.REMARQUE Cettevaleurdoitimpérativementcorrespondreauréglageducommutateurdetransmissionpar engrenage(7,dépliantﬂBrèvesinstructionsd™utilisationﬂ)(33ou90).3.Al™aidedelatouchedemodedefonctionnement ,passezàl™affichagesuivant: Affichage: Iln™estnécessairederéglerceparamètrequ™aucasoùvousdésirez,àlafindelaphased™initialisation, obtenirl™affichageenmmdelavaleurtotaledelacoursecalculée.Pourcela,choisissezsurl™afficheurune valeurégaleàcelleduréglagedelabroched™entraînement,surl™échelledulevier. 4.Al™aidedelatouchedemodedefonctionnement ,passezàl™affichagesuivant: Affichage: 5.Démarrezl™initialisationenappuyantsurlatouche pendantplusde5s. Affichage: Pendantl™initialisation,laligneinférieuredel™afficheurindiquesuccessivementﬂ RUN1ﬂjusqu™àﬂ RUN5ﬂ..REMARQUE Selonleservomoteur,l™initialisationpeutdurerjusqu™à15minutes. Instructionsdeservice SIPARTPS2 A5E00074601-05 19Lorsquel™affichagesuivantapparaît,l™initialisationestterminée: Enappuyantbrièvementsurlatouche ,vousobtenezl™affichagesuivant: Pourquitterlemodede configuration ,appuyezsurlatouchedemodedefonctionnement pen
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\6302_04_1248916-440_N1EN189010021-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 6302_04_1248916-440_N1EN189010021-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-12-09 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010021 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0440: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010021: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 126: 6302_04: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 8160.00007.998916.0000-0.00027.99860.0001-0.0066-0.0002-0.0010-0.0088(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Yilmaz Ahmet(2)2014-12-09Haguenau5004018/1019993(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-09 10:28:41PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P945004__N1A9289172067-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P945004__N1A9289172067-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-13 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172067 | 7MF4034-1DA00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244273-P6/21394-6NU: 832249 / 0100: 7MF4034-1DA00-1EB7-Z: Y15+Y21: N1-A928-9172067: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P945004: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-13HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-13 09:02:24I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\WeitereDaten\7ME471\A5E33209377_FC410_Modbus_OI_FR_fr-FR.pdf | A5E33209377_FC410_Modbus_OI_FR_fr-FR.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | Instructions de service Answers for industry. 05/2015 Edition Débitmètres Coriolis SITRANS FC410 avec Modbus SITRANS F SITRANS F Débitmètres Coriolis FC410 avec Modbus Instructions de service Ces instructions de service s'appliquent au produit Siemens SITRANS FC410 avec des références abrégées commençant par 7ME4611, 7ME4621 et 7ME4711. 05/2015 A5E33209377-AB Introduction 1 Consignes de sécurité 2 Description 3 Installation/montage 4 Raccordement 5 Mise en service 6 Fonctions 7 Messages système et d'alarme 8 Entretien et maintenance 9 Diagnostic d'erreurs/FAQ 10 Données techniques 11 Pièces de rechange et accessoires 12 Dimensions et poids 13 Registres de maintien Modbus A Dimensions du capteur dépendantes des paramètres par défaut B Réglage du point zéro C Calcul du CRC D Codes d'anomalie E Définition de la virgule flottante F Siemens AG Division Process Industries and Drives Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG ALLEMAGNE Numéro de référence du document: A5E33209377 Ⓟ 05/2015 Sous réserve de modifications Copyright © Siemens AG 2013 - 2015. Tous droits réservés Mentions légales Signalétique d'avertissement Ce manuel donne des consignes que vous devez respecter pour votre propre sécurité et pour éviter des dommages matériels. Les avertissements servant à votre sécurité personnelle sont accompagnés d'un triangle de danger, les avertissements concernant uniquement des dommages matériels sont dépourvus de ce triangle. Les avertissements sont représentés ci-après par ordre décroissant de niveau de risque. DANGER signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées entraîne la mort ou des blessures graves. ATTENTION signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner la mort ou des blessures graves. PRUDENCE signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner des blessures légères. IMPORTANT signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner un dommage matériel. En présence de plusieurs niveaux de risque, c'est toujours l'avertissement correspondant au niveau le plus élevé qui est reproduit. Si un avertissement avec triangle de danger prévient des risques de dommages corporels, le même avertissement peut aussi contenir un avis de mise en garde contre des dommages matériels. Personnes qualifiées L’appareil/le système décrit dans cette documentation ne doit être manipulé que par du personnel qualifié pour chaque tâche spécifique. La documentation relative à cette tâche doit être observée, en particulier les consignes de sécurité et avertissements. Les personnes qualifiées sont, en raison de leur formation et de leur expérience, en mesure de reconnaître les risques liés au maniement de ce produit / système et de les éviter. Utilisation des produits Siemens conforme à leur destination Tenez compte des points suivants: ATTENTION Les produits Siemens ne doivent être utilisés que pour les cas d'application prévus dans le catalogue et dans la documentation technique correspondante. S'ils sont utilisés en liaison avec des produits et composants d'autres marques, ceux-ci doivent être recommandés ou agréés par Siemens. Le fonctionnement correct et sûr des produits suppose un transport, un entreposage, une mise en place, un montage, une mise en service, une utilisation et une maintenance dans les règles de l'art. Il faut respecter les conditions d'environnement admissibles ainsi que les indications dans les documentations afférentes. Marques de fabrique Toutes les désignations repérées par ® sont des marques déposées de Siemens AG. Les autres désignations dans ce document peuvent être des marques dont l'utilisation par des tiers à leurs propres fins peut enfreindre les droits de leurs propriétaires respectifs. Exclusion de responsabilité Nous avons vérifié la conformité du contenu du présent document avec le matériel et le logiciel qui y sont décrits. Ne pouvant toutefois exclure toute divergence, nous ne pouvons pas nous porter garants de la conformité intégrale. Si l'usage de ce manuel devait révéler des erreurs, nous en tiendrons compte et apporterons les corrections nécessaires dès la prochaine édition. FC410 avec Modbus Instructions de service, 05/2015, A5E33209377-AB 3 Sommaire 1 Introduction ............................................................................................................................................. 7 1.1 Historique .................................................................................................................................. 7 1.2 Eléments fournis ....................................................................................................................... 8 1.3 Vérification de la livraison ......................................................................................................... 9 1.4 Identification de l'appareil ......................................................................................................... 9 1.5 Informations complémentaires ................................................................................................ 15 2 Consignes de sécurité ........................................................................................................................... 17 2.1 Lois et directives ..................................................................................................................... 17 2.2 Déclaration CE ........................................................................................................................ 18 2.3 Installation dans des zones dangereuses............................................................................... 18 2.4 Certificats ................................................................................................................................ 22 3 Description ............................................................................................................................................ 23 3.1 Conception .............................................................................................................................. 24 3.2 Intégration dans le système .................................................................................................... 25 3.3 Technologie Modbus RTU ...................................................................................................... 25 3.4 Caractéristiques ...................................................................................................................... 27 3.5 Principes de fonctionnement ..................................................................................................27 4 Installation/montage .............................................................................................................................. 29 4.1 Installation du débitmètre ........................................................................................................ 29 4.1.1 Consignes de sécurité relatives à l'installation ....................................................................... 29 4.1.2 Consignes de base pour l'installation ..................................................................................... 31 4.1.3 Orientation de l'appareil .......................................................................................................... 32 4.1.4 Montage du débitmètre ........................................................................................................... 35 4.1.5 Test hydrostatique .................................................................................................................. 37 4.1.6 Montage d'une sécurité pression ............................................................................................ 37 5 Raccordement ...................................................................................................................................... 41 5.1 Câblage en zones dangereuses ............................................................................................. 41 5.2 Caractéristiques des câbles .................................................................................................... 41 5.3 Règles de sécurité en matière de raccordement .................................................................... 42 5.4 Connexion du FC410 .............................................................................................................. 43 5.4.1 Version M12 ............................................................................................................................ 43 5.4.2 Version de la terminaison de câble ......................................................................................... 44 5.4.3 Configuration des commutateurs DIP de terminaison EOL .................................................... 46 5.5 Intégration du FC410 avec le système Modbus ..................................................................... 47 Sommaire FC410 avec Modbus 4 Instructions de service, 05/2015, A5E33209377-AB 5.5.1 Configurations système ......................................................................................................... 47 5.5.2 Raccordement du FC410 au système Modbus ..................................................................... 52 6 Mise en service ..................................................................................................................................... 55 6.1 Règles générales ................................................................................................................... 55 6.2 Avertissements....................................................................................................................... 55 6.3 Fonctionnement via SIMATIC PDM ....................................................................................... 55 6.4 Fonctions dans SIMATIC PDM .............................................................................................. 56 6.5 Etapes de la mise en service ................................................................................................. 56 6.6 Configuration initiale .............................................................................................................. 56 6.7 Ajout de l'appareil au réseau de communication ................................................................... 58 6.8 Configurer un nouvel appareil ................................................................................................ 59 6.9 Assistant - Démarrage rapide via PDM ................................................................................. 60 6.10 Assistant - Réglage du point zéro .......................................................................................... 66 6.11 Modifier les réglages des paramètres en utilisant SIMATIC PDM ......................................... 67 6.12 Paramètres accédés par des menus déroulants ................................................................... 68 6.13 Réglage du point zéro ............................................................................................................ 69 6.14 Variables de process ............................................................................................................. 71 7 Fonctions .............................................................................................................................................. 73 7.1 Valeurs de process ................................................................................................................ 73 7.2 Réglage du point zéro ............................................................................................................ 73 7.3 Coupure de débit faible .......................................................................................................... 76 7.4 Surveillance de tube vide ....................................................................................................... 76 7.5 Amortissement du bruit .......................................................................................................... 77 7.6 Totalisateur ............................................................................................................................ 79 7.7 Gestion accès ........................................................................................................................ 79 7.8 Simulation .............................................................................................................................. 81 7.9 Modification des paramètres de communication Modbus ..................................................... 81 7.10 Transmission de la virgule flottante ....................................................................................... 82 8 Messages système et d'alarme ............................................................................................................. 83 8.1 Messages d'alarme ................................................................................................................ 83 9 Entretien et maintenance ...................................................................................................................... 85 9.1 Maintenance ........................................................................................................................... 85 9.2 Paramètres des informations de maintenance ...................................................................... 85 9.3 Informations d'utilisation ......................................................................................................... 85 9.4 Recalibrage ............................................................................................................................ 86 Sommaire FC410 avec Modbus Instructions de service, 05/2015, A5E33209377-AB 5 9.5 Assistance technique .............................................................................................................. 86 9.6 Transport et stockage ............................................................................................................. 87 9.7 Cession d'appareil .................................................................................................................. 88 9.8 Travaux de maintenance ........................................................................................................ 88 10 Diagnostic d'erreurs/FAQ ...................................................................................................................... 91 10.1 Diagnostic avec PDM.............................................................................................................. 91 10.2 Diagnostic d'erreurs ................................................................................................................ 91 11 Données techniques ............................................................................................................................. 97 11.1 Fonction et conception du système ........................................................................................ 97 11.2 Variables de process .............................................................................................................. 97 11.3 Spécifications de la communication Modbus .......................................................................... 98 11.4 Performance ........................................................................................................................... 99 11.5 Conditions de service nominales .......................................................................................... 100 11.6 Courbes de perte de pression .............................................................................................. 101 11.7 Caractéristiques de pression / température .......................................................................... 101 11.7.1 Capteurs en acier inoxydable ............................................................................................... 102 11.7.2 Capteurs Hastelloy ................................................................................................................ 104 11.8 Conception ............................................................................................................................ 105 11.9 Alimentation .......................................................................................................................... 106 11.10 Configuration électrique de base requise pour le système maître ....................................... 107 11.11 Câbles et entrées câble ........................................................................................................ 107 11.12 Couples de serrage installation ............................................................................................ 108 11.13 Certifications et homologations ............................................................................................. 109 11.14 DESP .................................................................................................................................... 110 12 Pièces de rechange et accessoires ..................................................................................................... 115 12.1 Commande ........................................................................................................................... 115 12.2 Produits homologués Ex ....................................................................................................... 115 12.3 Composants remplaçables ................................................................................................... 116 13 Dimensions et poids ............................................................................................................................ 117 13.1 Dimensions du capteur ......................................................................................................... 117 13.2 Matrice longueur ................................................................................................................... 118 13.3 Acier inoxydable 316L - NAMUR .......................................................................................... 120 13.4 Versions hygiéniques ............................................................................................................ 122 A Registres de maintien Modbus ............................................................................................................ 123 A.1 Modèle d'adressage Modbus ................................................................................................ 123 A.2 Codes de fonction Modbus ................................................................................................... 123 Sommaire FC410 avec Modbus 6 Instructions de service, 05/2015, A5E33209377-AB A.3 Tableaux de registres de maintien Modbus ......................................................................... 129 A.3.1 Valeurs de process .............................................................................................................. 129 A.3.2 Identification ......................................................................................................................... 129 A.3.3 Installation ............................................................................................................................ 131 A.3.4 Totalisateur .......................................................................................................................... 134 A.3.5 Maintenance & Diagnostic ................................................................................................... 137 A.3.6 Communication .................................................................................................................... 143 A.3.7 Particularités ........................................................................................................................ 144 A.3.8 Simulation ............................................................................................................................ 146 A.3.9 Alarmes ................................................................................................................................ 148 A.3.10 Codes qualité pour les valeurs de processus ...................................................................... 150 B Dimensions du capteur dépendantes des paramètres par défaut .......................................................... 151 C Réglage du point zéro .......................................................................................................................... 153 D Calcul du CRC ..................................................................................................................................... 157 E Codes d'anomalie ................................................................................................................................ 161 E.1 Traitement des anomalies .................................................................................................... 161 F Définition de la virgule flottante ............................................................................................................ 163 F.1 Définition de la virgule flottante ............................................................................................ 163 Glossaire ............................................................................................................................................. 165 Index ................................................................................................................................................... 167 FC410 avec Modbus Instructions de service, 05/2015, A5E33209377-AB 7 Introduction 1 Ces instructions contiennent toutes les informations nécessaires à la mise en service et à l'utilisation de l'appareil. Lisez attentivement ces instructions avant l'installation et la mise en service. Pour une utilisation correcte de l'appareil, réexaminez tout d'abord son principe de fonctionnement. Ces instructions s'adressent aux personnes chargées de l'installation mécanique, du raccordement électrique, de la configuration des paramètres et de la mise en service de l'appareil ainsi qu'aux ingénieurs de service et maintenance. Le contenu de ce manuel ne fait pas partie d'une convention, d'un accord ou d'un statut juridique antérieur ou actuel, et ne doit en rien les modifier. Toutes les obligations de Siemens AG sont stipulées dans le contrat de vente qui contient également les seules conditions de garantie complètes et valables. Ces clauses contractuelles de garantie ne sont ni étendues, ni limitées par les indications figurant dans les instructions de service. Le contenu correspond à l'état technique au moment de la publication. Sous réserve de modifications techniques dans le cadre de l'évolution du produit. 1.1 Historique Le tableau ci-dessous indique les modifications majeures apportées à la documentation depuis la dernière édition. Edition Commentaires Version du logiciel Révision du firmware 12/2013 • Première édition • Pilote SIMATIC PDM 1.00.01-01 2.03.02-01 05/2015 • Mise à jour de SIMATIC PDM ver. 8 • Mise à jour des registres de maintien Modbus : Adresse Modbus 2215 à 2218 ajoutée. • Pilote SIMATIC PDM 1.01.00-00 2.03.03-01 Introduction 1.2 Eléments fournis FC410 avec Modbus 8 Instructions de service, 05/2015, A5E33209377-AB 1.2 Eléments fournis Avec connexion enfichable M12 • Débitmètre SITRANS FC410 • Câble de capteur avec connecteur M12 • Carte SD avec certificats de production • Guide de mise en route rapide • CD contenant logiciel, certificats et manuels de l'appareil Avec boîtier de raccordement du capteur • Débitmètre SITRANS FC410 • Câble pour le capteur • Lot de presses-étoupe • Carte SD avec certificats de production • Guide de mise en route rapide • CD contenant logiciel, certificats et manuels de l'appareil Remarque Informations supplémentaires Des certificats supplémentaires spécifiques au produit et à la production sont inclus sur la carte SD SensorFlash®. Remarque Les éléments fournis peuvent varier en fonction de la version et de la configuration. Assurez- vous que le matériel livré et les informations figurant sur la plaque signalétique, sont conformes à votre commande et au bon de livraison. Introduction 1.3 Vérification de la livraison FC410 avec Modbus Instructions de service, 05/2015, A5E33209377-AB 9 1.3 Vérification de la livraison 1. Vérifier si l'emballage et les produits fournis présentent des traces d'endommagement visibles. 2. Signalez sans tarder tout droit en dommages et intérêts au transporteur. 3. Conservez les pièces endommagées jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. 4. Vérifiez la régularité et la complétude de la fourniture en comparant les documents de livraison à votre commande. ATTENTION Utilisation d'un appareil endommagé ou incomplet Danger d'explosion dans des zones à risque d'explosion. • N'utilisez pas d'appareils endommagés ou incomplets. 1.4 Identification de l'appareil Chaque pièce du débitmètre Coriolis FC410 possède trois types de plaque signalétique indiquant les informations suivantes : ● identification du produit ● spécifications du produit ● certificats et homologations Remarque Identification Identifiez votre appareil en comparant vos références de commande aux informations figurant sur les plaques signalétiques de spécification et de produit. Introduction 1.4 Identification de l'appareil FC410 avec Modbus 10 Instructions de service, 05/2015, A5E33209377-AB Plaque signalétique d'identification du capteur FC410 ① Nom du produit Nom de produit du capteur ② Serial no. Numéro de série du débitmètre ③ Sen. RS Numéro de version du capteur mécanique ④ Fabricant Nom et site du fabricant ⑤ Pays Pays de fabrication ⑥ System order no. Numéro de référence système spécifique à l'appareil Figure 1-1 Exemple de plaque signalétique d'identification du FC410 Structure du numéro de série du débitmètre Le numéro de série du débitmètre est structuré de la manière suivante : PPPYMJJxxxxxx où PPP = usine de fabrication (Siemens Flow Instruments : FDK) Y = année de fabrication (pour le cryptage, voir ci-dessous) M = mois de fabrication (pour le cryptage, voir ci-dessous) DD = jour de fabrication (pour le cryptage, voir ci-dessous) xxxxxx = numéro séquentiel Cryptage : Année civile (Y) Code 1950, 1970, 1990, 2010 A 1951, 1971, 1991, 2011 B 1952, 1972, 1992, 2012 C 1953, 1973, 1993, 2013 D 1954, 1974, 1994, 2014 E 1955, 1975, 1995, 2015 F 1956, 1976, 1996, 2016 H (G) 1957, 1977, 1997, 2017 J 1958, 1978, 1998, 2018 K 1959, 1979, 1999, 2019 L 1960, 1980, 2000, 2020 M 1961, 1981, 2001, 2021 N 1962, 1982, 2002, 2022 P Introduction 1.4 Identification de l'appareil FC410 avec Modbus Instructions de service, 05/2015, A5E33209377-AB 11 1963, 1983, 2003, 2023 L 1964, 1984, 2004, 2024 S 1965, 1985, 2005, 2025 T 1966, 1986, 2006, 2026 U 1967, 1987, 2007, 2027 V 1968, 1988, 2008, 2028 W 1969, 1989, 2009, 2029 X Mois (M) Code Janvier 1 Février 2 Mars 3 Avril 4 Mai 5 Juin 6 Juillet 7 Août 8 Septembre 9 Octobre O Novembre N Décembre D Jour (DD) Code Jour 1 au jour 31 du 1er au 31 (correspondant au jour réel) Introduction 1.4 Identification de l'appareil FC410 avec Modbus 12 Instructions de service, 05/2015, A5E33209377-AB Plaque signalétique de spécification du capteur FC410 ① EX approvals Spécifications d'homologation Ex pour le capteur (exemple ATEX) ② Consultez les instructions de service ③ CE Marquage CE ④ 0539 ID d'organisme notifié (ATEX) ⑤ Ex Marquage Ex ⑥ MAWP Pressions nominales autorisées à 20 °C (68 °F) et 200 °C (392 °F) (température max.) ⑦ Fluid group Déclaration du groupe de fluide requise par la DESP ⑧ Wetted material Matériaux raccord tube/process ⑨ Min. fluid temperature Température minimale du fluide ⑩ Size DN Diamètre nominal ⑪ Conn. Type et taille des raccords process ⑫ Year of Manufacture Année de fabrication Pour plus d'informations sur la date de fabrication, référez-vous au numéro de série figurant sur la plaque signalétique d'identification ⑬ Cal. Factor Facteur d'étalonnage ⑭ Qm (min) Qm (nom) Débits nominaux et minimaux avec eau à 20 °C (68 °F) ⑮ Enclosure IP Indice de protection ⑯ Ambient Temp. Plage de température ambiante ⑰ Accuracy Précision du débit massique et de la densité Figure 1-2 Exemple de plaque signalétique de spécification FC410 Introduction 1.4 Identification de l'appareil FC410 avec Modbus Instructions de service, 05/2015, A5E33209377-AB 13 Plaque signalétique d'identification Mini Flow Link (MFL) FC410 ① Product name Nom de l'appareil ② Power supply Alimentation ③ Communication Communication : Technologie maître/esclave Modbus RTU ④ Address range Plage d'adresses des appareils Modbus ⑤ Constructeur Nom et site du fabricant ⑥ Pays Pays de fabrication ⑦ HW Version matérielle ⑧ FW Version du firmware Figure 1-3 Plaque signalétique d'identification Mini Flow Link FC410 Remarque Identifications d'homologation Les certificats d'homologation et les identifications de l'organisme notifié peuvent être téléchargés à l'adresse siemens.com Plaque signalétique d'homologation du capteur FC410 ① Code QR Code QR spécifique au produit ② C✓ Logo d'agrément C-tick ③ 3A Logo 3A ④ WEEE (Page 88) Figure 1-4 Exemple de plaque signalétique d'homologation FC410 Introduction 1.4 Identification de l'appareil FC410 avec Modbus 14 Instructions de service, 05/2015, A5E33209377-AB Remarque Logos et avertissements Les logos et avertissements sont indiqués, le cas échéant, uniquement sur le produit. La combinaison montrée dans l'exemple ci-dessus est pertinente pour un capteur hygiénique. Le marquage australien C-tick est obligatoire sur tous les produits. Plaque signalétique EHEDG FC410 Figure 1-5 Plaque signalétique EHEDG Cette plaque signalétique figure sur tous les capteurs hygiéniques 7ME462. Autre étiquette Figure 1-6 Comment procéder à l'installation ? Le code QR fournit une connexion Internet directe pour ● Le portail de support du produit, qui permet d'accéder à une vidéo YouTube "Procédure d'installation" (Cet exemple fournit cette fonction). ● La documentation spécifique au produit et à la production contenue dans la base de données de production. Introduction 1.5 Informations complémentaires FC410 avec Modbus Instructions de service, 05/2015, A5E33209377-AB 15 1.5 Informations complémentaires Information produit sur Internet Les Instructions de service sont disponibles sur le disque de documentation fourni avec l'appareil ainsi que sur la page d'accueil du site Internet de Siemens, où vous pourrez trouver par ailleurs de plus amples informations sur la gamme de débitmètres SITRANS F : Information produit sur Internet (http://www.siemens.com/flow) Interlocuteur local Si vous désirez plus d'informations ou si vous faites face à des problèmes qui ne sont pas suffisamment traités dans les présentes instructions de service, veuillez prendre contact avec votre interlocuteur. Les coordonnées de votre interlocuteur local sont disponibles sur Internet : Interlocuteur local (http://www.automation.siemens.com/partner) Introduction 1.5 Informations complémentaires FC410 avec Modbus 16 Instructions de service, 05/2015, A5E33209377-AB FC410 avec Modbus Instructions de service, 05/2015, A5E33209377-AB 17 Consignes de sécurité 2 Cet appareil a quitté l'usine en parfait état technique. Pour le garder dans cet état et pour en assurer un fonctionnement dénué de danger, observez ces instructions de service ainsi que toutes les informations relatives à la sécurité. Observez les remarques et icônes situées sur l'appareil. N'en retirez aucune de l'appareil. Veillez à ce que
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P744001__N1B1269014819-ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P744001__N1B1269014819-ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 16.02.2011 |  |  | N1B1269014819 | 7MF4034 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0063756516.02.2011 12Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Menge Quantity Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000498959 SAP 867950 1,00 31.01.2011 20394426/7 P744001 [1*]7MF4034 0,1% 0...1 bar Hiermit bescheinigen wir, dass vorgenannte Einheit(en) zum Zeitpunkt desInverkehrbringens, dem Stand der Technik entsprochen haben.Die Bestellvorgaben wurden eingehalten. Die Qualität der Einheit(en) wurde imRahmen des Qualitätsmanagement-Systems sichergestelltFür medienberührte, metallische Bauteile wurden ausschliesslich Werkstoffeeingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 Ziffer 3.1 besitzen.Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferantenbzw. des TÜV. Es sind dies: We herewith certify that above mentioned unit(s) complied with state-of-the-arttechnology at the time of supply. The order specifications were adhered to. Thequality of the unit(s) was confirmed by the Quality Management System.For wetted, metallic components, we have only used materials with a certificateof inspection in accordance with EN 10204 para. 3.1. The correspondingcertificates of inspection of our suppliers or the TÜV are applicable. Theseare as follows: DRUCKMITTLERMEMBRANE / Diaphragm (OF C.S.) Lieferant / vendor HIGH TECH ALLOYS Sonderwerkstoffe DE 42103 Wuppertal Material / Material 2.4610 Charge / charge 245530997Code / Code BMY - 2 FLANSCH OBERTEIL / Flange upper body Lieferant / vendor Pradeep Metals Limited IN 400701 Navi Mumbai Material / Material 1.4404/316L Charge / charge S-6134 Code / Code FCL - 95 [1*] N1B1269014819 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0063756516.02.2011 22Abnahmebeauftragter Inspection Representative Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. Reinhold Kern WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de ALEXANDER WIEGANDSE& CO. KGAbnahmeprüfzeugnis3.1nach DINEN10204Ac ceptanceTest Certificate 3.1according to EN10204 WIKA Alexand erW iegand SE & Co. KG Alexand er-W iegand-Straße D-639 11Kli ngenbergSeite/Page: 1 / 1 Tel. 09 372 / 132 Œ0 Fax 093 72 / 132 Œ405 www.wika.de Sicht-und Masskontrollenach EN 10088-3/ Visual and dimensional checkacc. EN 1088-3 Bestell-Nr./ Order No.: W0639571 Lieferant/ Supplier HIGHTECH ALLOYS Datum/ Date24.08.2010 Kunde/ CustomerWerkstoff / Mate rial2.4610Abmessung / Dime nsionBD 0,1mmx210mm Charge / CodeBatch / Code 245530997Sach-Nr. / Part No.0568694Abnahmebeauftragter Company ExpertR. KernPrüfer TesterT. PüschelWurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift/ Was createdautomatically, needsno signature(EN10204/5). Bemerku ngen / Extentions:Die Messergebnisse entsprec hen den Vorgaben / The test res ults complywit h specificat ions:Ja / YesDie Messung erfolgte nac h / Measurement was carried outaccording t o:EN 10088-3 DieBewert ung erfolgte nac h / Evaluation was carried out according to: durch: NaciogU, 11.10.2010Code: BMY2durch: NaciogU, 11.10.2010Code: BMY2durch: PalubiA, 18.11.2010Code: FCL95durch: PalubiA, 18.11.2010Code: FCL95
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P743009__N1A9289172207-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P743009__N1A9289172207-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-11 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172207 | 7MF4034-1DY00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0850: 7MF4034-1DY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172207: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P743009: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-11HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-11 18:35:49I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F662500___51_1250174-60_N1EN219130005-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | F662500___51_1250174-60_N1EN219130005-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2015-01-27 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130005 | 7MF4434-1DA22-1EB7-Z;7MF4434-*DA*2-1***;A5E00103940A | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507584-14459854-Y216-B6211: 01250174 / 0060: 7MF4434-1DA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130005: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 51: F662500___51: .: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 23(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-27Haguenau1615338/1020188(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-27 07:26:27PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-3.1123List of materials / WerkstofflisteN1-EN21-9130005Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4434-*DA*2-1*** - A40No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00103940A33 S276SIEMENS3.1C73451-A402-C33Mittelstck Pos.Cell body plus11W5A5E00103940A253 S276SIEMENS3.1C73451-A402-C53Mittelstck Neg.Cell body minus12W532Diaphragm / TrennmembranC73451-A402-C163W73501-A4404-B503-*-253.1SIEMENS12444W541Process cover / KappeC73451-A402-C71W73400-A4408-B501-*-253.1CHUNJIA4TBW551Process cover / KappeC73451-A402-C71W73400-A4408-B501-*-253.1CHUNJIA4TBW564Bolt / ZylinderschraubeDIN 912 M10x85W73601-A1041-B502-*-253.1WURTHVIRAJ A4-70W574Nut / SechskantmutterDIN 4032 M10W73606-A1-B504-*-253.1VIRAJVIRAJ A4-70W582Screw / GewindstiftDIN 915 M4x10W73604-A7040-B103-*-252.1BÖHLER--W5C73451-A402-C 66-*-258D08-905SCHOTT2.1C73451-A402-C66GlasdurchfhrungGlass bushing19W5102Insert / EinsatzC73451-A402-C81W73503-A4401-B502-*-253.1WOMGGW5112Screw / SchraubeC73451-A402-C83W73503-A4401-B501-*-253.1WOMNW5Manufacturer / HerstellerPD PA MF-H PI-PV TECHHaguenauPosition / AuftragOrder / Item012501744 / 00Serial-Number / Fab. - NrN1-EN21-9130005Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2015-01-27Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-3.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130005C12PD PA MF-H PI-PV PRO-13 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130005C12PD PA MF-H PI-PV PRO-14 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130005C12PD PA MF-H PI-PV PRO-15 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130005C12PD PA MF-H PI-PV PRO-16 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130005C12PD PA MF-H PI-PV PRO-17 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130005C12PD PA MF-H PI-PV PRO-18 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130005C12PD PA MF-H PI-PV PRO-19 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130005C12PD PA MF-H PI-PV PRO-110 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130005C12PD PA MF-H PI-PV PRO-111 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130005C12PD PA MF-H PI-PV PRO-112 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130005C12PD PA MF-H PI-PV PRO-113 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130005C12PD PA MF-H PI-PV PRO-114 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130005C12PD PA MF-H PI-PV PRO-115 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130005C12PD PA MF-H PI-PV PRO-116 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130005C12PD PA MF-H PI-PV PRO-117 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130005C12PD PA MF-H PI-PV PRO-118 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130005C12PD PA MF-H PI-PV PRO-119 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130005C12PD PA MF-H PI-PV PRO-120 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130005C12PD PA MF-H PI-PV PRO-121 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130005C12PD PA MF-H PI-PV PRO-122 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130005C12PD PA MF-H PI-PV PRO-123 / 23EN 10204-3.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P660055_1307116-20_N1F6089010008-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P660055_1307116-20_N1F6089010008-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-06-22 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-F608-9010008 | 7MF4034-1DA00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1826049856-14877799-Y216-B6211: 01307116 / 0020: 7MF4034-1DA00-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-F608-9010008: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 36: P660055: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092307529/551/LCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 816-0.00017.998816.0001-0.00017.9991-0.0007-0.00750.0004-0.0008-0.0055(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Pierre Rott(2)2015-06-22Haguenau5046957/1025900(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-06-22 15:30:24PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F620001___14_1250174-20_N1EN219130001-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | F620001___14_1250174-20_N1EN219130001-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130001 | 7MF4434-1EA22-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507584-14459854-Y216-B6211: 01250174 / 0020: 7MF4434-1EA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130001: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 14: F620001___14: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]02550751000150300450600-0.0143149.9704299.9587449.9538600.0315-0.0116149.9513299.9530449.9499-0.0024-0.0049-0.0069-0.00770.0052-0.0019-0.0081-0.0078-0.0083(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Kopf Hervé(2)2015-01-21Haguenau1625704/1021352(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 18:06:07PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P744003__N1A9289172209-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P744003__N1A9289172209-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2010-10-07 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172209 | 7MF4034-1BY00-1EB7-Z;7MF4034-*BY0*-1***;A5E00100207A;A5E01133036 | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0890: 7MF4034-1BY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172209: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P744003: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 9(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-07HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-07 10:57:02I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.119List of materials / WerkstofflisteN1-A928-9172209Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4034-*BY0*-1*** - D22No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00100207A1 974857 W1WOM3.1C73451-A400-C1AnschlußstutzenProcess connection11W521Seat / AufnahmeA5E01133036A5E00100209A3.1SIEMENS3036 S135W531Diaphragm / TrennmembranC73451-A400-C15W73501-A4404-B501-*-253.1SIEMENS501538W541Sensor / SensorC73451-A400-B923C73451-A400-B900-*-252.1SIEMENS8D08-918W5Manufacturer / HerstellerSIEMENS I IA SC MF-H PI-1 PRO-1HaguenauPosition / AuftragOrder / Item832425 / 08Serial-Number / Fab. - NrN1-A928-9172209Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2010-10-07Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-4.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172209C12SIEMENS I IA SC SPA PS 113 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172209C12SIEMENS I IA SC SPA PS 114 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172209C12SIEMENS I IA SC SPA PS 115 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172209C12SIEMENS I IA SC SPA PS 116 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172209C12SIEMENS I IA SC SPA PS 117 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172209C12SIEMENS I IA SC SPA PS 118 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172209C12SIEMENS I IA SC SPA PS 119 / 9EN 10204-4.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F640005___52_1250174-30_N1EN219130002-ZERT__DIN10204_31B__.PDF | F640005___52_1250174-30_N1EN219130002-ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130002 | 7MF4434-1DA22-1EB7-Z;7MF4434-*DA*2-1***;A5E00103940A | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507584-14459854-Y216-B6211: 01250174 / 0030: 7MF4434-1DA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130002: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 52: F640005___52: .: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 23(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau1615341/1020417(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 21:16:50PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-3.1123List of materials / WerkstofflisteN1-EN21-9130002Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4434-*DA*2-1*** - A40No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00103940A33 S276SIEMENS3.1C73451-A402-C33Mittelstck Pos.Cell body plus11W5A5E00103940A253 S276SIEMENS3.1C73451-A402-C53Mittelstck Neg.Cell body minus12W532Diaphragm / TrennmembranC73451-A402-C163W73501-A4404-B503-*-253.1SIEMENS12444W541Process cover / KappeC73451-A402-C71W73400-A4408-B501-*-253.1CHUNJIA4TBW551Process cover / KappeC73451-A402-C71W73400-A4408-B501-*-253.1CHUNJIA4TBW564Bolt / ZylinderschraubeDIN 912 M10x85W73601-A1041-B502-*-253.1WURTHIN-VI A4-70W574Nut / SechskantmutterDIN 4032 M10W73606-A1-B504-*-253.1VIRAJVIRAJ A4-70W582Screw / GewindstiftDIN 915 M4x10W73604-A7040-B103-*-252.1BÖHLER--W5C73451-A402-C 66-*-258D08-905SCHOTT2.1C73451-A402-C66GlasdurchfhrungGlass bushing19W5102Insert / EinsatzC73451-A402-C81W73503-A4401-B502-*-253.1WOMGGW5112Screw / SchraubeC73451-A402-C83W73503-A4401-B501-*-253.1WOMNW5Manufacturer / HerstellerPD PA MF-H PI-PV TECHHaguenauPosition / AuftragOrder / Item012501744 / 00Serial-Number / Fab. - NrN1-EN21-9130002Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2015-01-21Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-3.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130002C12PD PA MF-H PI-PV PRO-13 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130002C12PD PA MF-H PI-PV PRO-14 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130002C12PD PA MF-H PI-PV PRO-15 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130002C12PD PA MF-H PI-PV PRO-16 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130002C12PD PA MF-H PI-PV PRO-17 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130002C12PD PA MF-H PI-PV PRO-18 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130002C12PD PA MF-H PI-PV PRO-19 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130002C12PD PA MF-H PI-PV PRO-110 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130002C12PD PA MF-H PI-PV PRO-111 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130002C12PD PA MF-H PI-PV PRO-112 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130002C12PD PA MF-H PI-PV PRO-113 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130002C12PD PA MF-H PI-PV PRO-114 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130002C12PD PA MF-H PI-PV PRO-115 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130002C12PD PA MF-H PI-PV PRO-116 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130002C12PD PA MF-H PI-PV PRO-117 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130002C12PD PA MF-H PI-PV PRO-118 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130002C12PD PA MF-H PI-PV PRO-119 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130002C12PD PA MF-H PI-PV PRO-120 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130002C12PD PA MF-H PI-PV PRO-121 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130002C12PD PA MF-H PI-PV PRO-122 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130002C12PD PA MF-H PI-PV PRO-123 / 23EN 10204-3.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\WeitereDaten\7ME471\A5E03736897-01_FC430_HART_COI_EN-BG-CZ-FI-SK-SL.pdf | A5E03736897-01_FC430_HART_COI_EN-BG-CZ-FI-SK-SL.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | SITRANS F Coriolis Flowmeters SITRANS FC430 with HART Compact Operating Instructions • 03/2012 1 English···································································································3 Български···························································································· 18 Čeština································································································· 34 Suomi··································································································· 49 Slovenčina ··························································································· 64 Slovenščina·························································································· 79 © Siemens, All rights reserved Ⓟ 2012 A5E03736897-01, 03/2012 3 SITRANS F Coriolis flowmeters SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) Compact Operating Instructions Legal information Warning notice system This manual contains notices you have to observe in order to ensure your personal safety, as well as to prevent damage to property. The notices referring to your personal safety are highlighted in the manual by a safety alert symbol, notices referring only to property damage have no safety alert symbol. These notices shown below are graded according to the degree of danger. DANGER indicates that death or severe personal injury will result if proper precautions are not taken. WARNING indicates that death or severe personal injury may result if proper precautions are not taken. CAUTION with a safety alert symbol, indicates that minor personal injury can result if proper precautions are not taken. CAUTION without a safety alert symbol, indicates that property damage can result if proper precautions are not taken. NOTICE indicates that an unintended result or situation can occur if the relevant information is not taken into account. If more than one degree of danger is present, the warning notice representing the highest degree of danger will be used. A notice warning of injury to persons with a safety alert symbol may also include a warning relating to property damage. Qualified Personnel The product/system described in this documentation may be operated only by personnel qualified for the specific task in accordance with the relevant documentation, in particular its warning notices and safety instructions. Qualified personnel are those who, based on their training and experience, are capable of identifying risks and avoiding potential hazards when working with these products/systems. Proper use of Siemens products Note the following: WARNING Siemens products may only be used for the applications described in the catalog and in the relevant technical documentation. If products and components from other manufacturers are used, these must be recommended or approved by Siemens. Proper transport, storage, installation, assembly, commissioning, operation and maintenance are required to ensure that the products operate safely and without any problems. The permissible ambient conditions must be complied with. The information in the relevant documentation must be observed. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) 4 A5E03736897-01, 03/2012 1 Introduction 1.1 Purpose of the documentation This document contains all essential health and safety information required for safe use of the device. Before installation and commissioning of the device, the operating instructions on the electronic data medium must be read carefully. 1.2 History The following table shows major changes in the documentation compared to the previous edition. Edition Remarks 04/2012 First edition 1.3 Designated use Use the device to measure process media in accordance with the information in the operating instructions. NOTICE Use in a domestic environment This is a Class A Group 1 equipment intended for use in industrial areas. In a domestic environment this device may cause radio interference. 1.4 Checking the consignment 1. Check the packaging and the device for visible damage caused by inappropriate handling during shipping. 2. Report any claims for damages immediately to the shipping company. 3. Retain damaged parts for clarification. 4. Check the scope of delivery by comparing the shipping documents with your order for correctness and completeness. WARNING Using a damaged or incomplete device Danger of explosion in hazardous areas. ● Do not use any damaged or incomplete devices. 1.5 Transportation and storage To guarantee sufficient protection during transport and storage, observe the following: ● Keep the original packaging for subsequent transportation. ● Devices/replacement parts should be returned in their original packaging. ● If the original packaging is no longer available, ensure that all shipments are properly packaged to provide sufficient protection during transport. Siemens cannot assume liability for any costs associated with transportation damages. CAUTION Insufficient protection during storage The packaging only provides limited protection against moisture and infiltration. ● Provide additional packaging as necessary. Special conditions for storage and transportation of the device are found in the operating instructions. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) A5E03736897-01, 03/2012 5 1.6 Notes on warranty The contents of this manual shall not become part of or modify any prior or existing agreement, commitment or legal relationship. The sales contract contains all obligations on the part of Siemens as well as the complete and solely applicable warranty conditions. Any statements regarding device versions described in the manual do not create new warranties or modify the existing warranty. The content reflects the technical status at the time of publishing. Siemens reserves the right to make technical changes in the course of further development. 2 Safety notes 2.1 Preconditions for use This device left the factory in good working condition. In order to maintain this status and to ensure safe operation of the device, observe these instructions and all the specifications relevant to safety. Observe the information and symbols on the device. Do not remove any information or symbols from the device. Always keep the information and symbols in a completely legible state. 2.1.1 Warning symbols on the device Symbol Explanation Consult operating instructions 2.1.2 SIL note Note Functional safety applications (SIL) In case the device is used in a functional safety application, refer to the functional safety manual. 2.1.3 Laws and directives Observe the test certification, provisions and laws applicable in your country during connection, assembly and operation. These include, for example: ● National Electrical Code (NEC - NFPA 70) (USA) ● Canadian Electrical Code (CEC) (Canada) Further provisions for hazardous area applications are for example: ● IEC 60079-14 (international) ● EN 60079-14 (EC) Conformity with European directives The CE marking on the device symbolizes the conformity with the following European directives: Electromagnetic compatibility EMC 2004/108/EC Directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC. Low voltage directive LVD 2006/95/EC Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) 6 A5E03736897-01, 03/2012 Atmosphère explosible ATEX 94/9/EC Directive of the European Parliament and the Council on the approximation of the laws of the Member States concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres. Pressure equipment directive PED 97/23/EC Directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States concerning pressure equipment. The applicable directives can be found in the EC conformity declaration of the specific device. Further country or region- specific code conformity information is available on request. 2.2 Improper device modifications WARNING Improper device modifications Danger to personnel, system and environment can result from modifications to the device, particularly in hazardous areas. ● Only carry out modifications that are described in the instructions for the device. Failure to observe this requirement cancels the manufacturer's warranty and the product approvals. 2.3 Requirements for special applications Due to the large number of possible applications, each detail of the described device versions for each possible scenario during commissioning, operation, maintenance or operation in systems cannot be considered in the instructions. If you need additional information not covered by these instructions, contact your local Siemens office or company representative. Note Operation under special ambient conditions We highly recommend that you contact your Siemens representative or our application department before you operate the device under special ambient conditions as can be encountered in nuclear power plants or when the device is used for research and development purposes. 2.4 Use in hazardous areas Qualified personnel for hazardous area applications Persons who install, assemble, commission, operate and service the device in a hazardous area must have the following specific qualifications: ● They are authorized, trained or instructed in operating and maintaining devices and systems according to the safety regulations for electrical circuits, high pressures and aggressive as well as hazardous media. ● They are authorized, trained, or instructed in carrying out work on electrical circuits for hazardous systems. ● They are trained or instructed in maintenance and use of appropriate safety equipment according to the pertinent safety regulations. WARNING Unsuitable device for the hazardous area Danger of explosion. ● Only use equipment that is approved for use in the intended hazardous area and labelled accordingly. WARNING Loss of safety of device with type of protection "Intrinsic safety Ex i" If the device has already been operated in non-intrinsically safe circuits or the electrical specifications have not been observed, the safety of the device is no longer ensured for use in hazardous areas. There is a danger of explosion. ● Connect the device with type of protection "Intrinsic safety" solely to an intrinsically safe circuit. ● Observe the specifications for the electrical data in the certificate and in the operating instructions. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) A5E03736897-01, 03/2012 7 3 Installing/mounting 3.1 Basic safety instructions CAUTION Hot surfaces resulting from hot process media Danger of burns resulting from surface temperatures above 70 °C (155 °F). ● Take appropriate protective measures, for example contact protection. ● Make sure that protective measures do not cause the maximum permissible ambient temperature to be exceeded. See operating instructions. WARNING Wetted parts unsuitable for the process media Danger of injury or damage to device. Hot, toxic and corrosive media could be released if the process medium is unsuitable for the wetted parts. ● Ensure that the material of the device parts wetted by the process medium is suitable for the medium. See information in the operating instructions. Note Material compatibility Siemens can provide you with support concerning selection of sensor components wetted by process media. However, you are responsible for the selection of components. Siemens accepts no liability for faults or failures resulting from incompatible materials. WARNING Unsuitable connecting parts Danger of injury or poisoning. In case of improper mounting hot, toxic and corrosive process media could be released at the connections. ● Ensure that connecting parts (such as flange gaskets and bolts) are suitable for connection and process media. WARNING Exceeded maximum permissible operating pressure Danger of injury or poisoning. The maximum permissible operating pressure depends on the device version. The device can be damaged if the operating pressure is exceeded. Hot, toxic and corrosive process media could be released. ● Make sure that the device is suitable for the maximum permissible operating pressure of your system. Refer to the information on the nameplate and in the operating instructions. WARNING Exceeded maximum ambient or process media temperature Danger of explosion in areas subject to explosion hazard. Device damage. ● Make sure that the maximum permissible ambient and process media temperatures of the device are not exceeded. See information in the operating instructions. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) 8 A5E03736897-01, 03/2012 WARNING Open cable inlet or incorrect cable gland Danger of explosion in hazardous areas. ● Close the cable inlets for the electrical connections. Only use cable glands or plugs which are approved for the relevant type of protection. WARNING Incorrect conduit system Danger of explosion in hazardous areas as result of open cable inlet or incorrect conduit system. ● In the case of a conduit system, mount a spark barrier at a defined distance from the device input. Observe national regulations and the requirements stated in the relevant approvals. CAUTION External stresses and loads Damage to device by severe external stresses and loads (e.g. thermal expansion or pipe tension). Process media can be released. ● Prevent severe external stresses and loads from acting on the device. 3.1.1 Installation location requirements CAUTION Strong vibrations Damage to device. ● In plants with strong vibrations, mount the transmitter in a low vibration environment away from the sensor. CAUTION Aggressive atmospheres Damage to device through penetration of aggressive vapors. ● Ensure that the device is suitable for the application. CAUTION Direct sunlight Device damage. The device can overheat or materials become brittle due to UV exposure. ● Protect the device from direct sunlight. ● Make sure that the maximum permissible ambient temperature is not exceeded. See operating instructions. 3.1.2 Proper mounting CAUTION Incorrect mounting The device can be damaged, destroyed, or its functionality impaired through improper mounting. ● Before installing ensure there is no visible damage to the device. ● Make sure that process connectors are clean, and suitable gaskets and glands are used. ● Mount the device using suitable tools. See operating instructions. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) A5E03736897-01, 03/2012 9 NOTICE Loss of degree of protection Damage to device if the enclosure is open or not properly closed. The degree of protection specified on the nameplate and in the operating instructions is no longer guaranteed. ● Make sure that the device is securely closed. 3.2 Disassembly WARNING Incorrect disassembly The following dangers may result through incorrect disassembly: - Injury through electric shock - Danger through emerging media when connected to the process - Danger of explosion in hazardous area In order to disassemble correctly, observe the following: ● Before starting work, make sure that you have switched off all physical variables such as pressure, temperature, electricity etc. or that they have a harmless value. ● If the device contains dangerous media, it must be emptied prior to disassembly. Make sure that no environmentally hazardous media are released. ● Secure the remaining connections so that no damage can result if the process is started unintentionally. 4 Connecting 4.1 Basic safety instructions WARNING Unsuitable cables and/or cable glands Danger of explosion in hazardous areas. ● Only use suitable cables and cable glands complying with the requirements specified under technical data in the operating instructions. ● Tighten the cable glands in accordance with the torques specified under technical data in the operating instructions. ● When replacing cable glands use only cable glands of the same type. ● After installation, check that the cables are seated firmly. WARNING Dangerous contact voltage Danger of electric shock in case of incorrect connection. ● For the electrical connection specifications, see technical data in the operating instructions ● At the mounting location of the device observe the applicable directives and laws for installation of electrical power installations with rated voltages below 1000 V. CAUTION Condensation in the device Damage to device through formation of condensation if the temperature difference between transportation or storage and the mounting location exceeds 20 °C (68°F). ● Before taking the device into operation let the device adapt for several hours in the new environment. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) 10 A5E03736897-01, 03/2012 WARNING Missing PE/ground connection Danger of electric shock. Depending on the device version, connect the power supply as follows: ● Connecting terminals: Connect the terminals according to the terminal connection diagram. First connect the PE/ground conductor. CAUTION Ambient temperature too high Damage to cable sheath. ● At an ambient temperature ≥ 60 °C (140 °F), use heat-resistant cables suitable for an ambient temperature at least 20 °C (68 °F) higher. WARNING Improper power supply Danger of explosion in hazardous areas as result of incorrect power supply, e.g. using direct current instead of alternating current. ● Connect the device in accordance with the specified power supply and signal circuits. The relevant specifications can be found in the certificates found in the operating instructions or on the nameplate. WARNING Lack of equipotential bonding Danger of explosion through compensating currents or ignition currents through lack of equipotential bonding. ● Ensure that the device is potentially equalized. WARNING Unprotected cable ends Danger of explosion through unprotected cable ends in hazardous areas. ● Protect unused cable ends in accordance with IEC/EN 60079-14. WARNING Improper laying of shielded cables Danger of explosion through compensating currents between hazardous area and the non-hazardous area. ● Only ground shielded cables that run into the hazardous area at one end. ● If grounding is required at both ends, use an equipotential bonding conductor WARNING Insufficient isolation of non-intrinsically safe and intrinsically safe circuits Danger of explosion in areas subject to explosion hazard. ● When connecting intrinsically safe and non-intrinsically safe circuits ensure that isolation is carried out properly in accordance with IEC / EN 60079-14. ● Make sure that you observe the test certification applicable in your country. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) A5E03736897-01, 03/2012 11 WARNING Connecting device in energized state Danger of explosion in hazardous areas. ● Connect devices in hazardous areas only in a de-energized state. Exceptions: ● Circuits of limited energy may also be connected in the energized state in hazardous areas. ● Exceptions for type of protection "Non-sparking nA" (Zone 2) are regulated in the relevant certificate WARNING Incorrect selection of type of protection Danger of explosion in areas subject to explosion hazard. This device is approved for several types of protection. 1. Decide in favor of one type of protection. 2. Connect the device in accordance with the selected type of protection. 3. In order to avoid incorrect use at a later point, make the types of protection that are not used permanently unrecognizable on the nameplate. Note Electromagnetic compatibility (EMC) You can use this device in industrial environments, households and small businesses. For metal housings there is an increased electromagnetic compatibility compared to high-frequency radiation. This protection can be increased by grounding the housing, see operating instructions. Note Improvement of interference immunity ● Lay signal cables separate from cables with voltages > 60 V. ● Use cables with twisted wires. ● Keep device and cables in distance to strong electromagnetic fields. ● Use shielded cables to guarantee the full specification according to HART. ● Connect a load resistor of at least 230 Ω in series in the signal circuit in order to guarantee fault-free HART communication. When power supply isolators are used for SITRANS HART transmitters, a load resistor is already installed in the device. 5 Commissioning 5.1 Basic safety instructions WARNING Improper commissioning in hazardous areas Device failure or danger of explosion in hazardous areas. ● Do not commission the device until it has been mounted completely and connected in accordance with the information found under technical data in the operating instructions. ● Before commissioning take the effect on other devices in the system into account. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) 12 A5E03736897-01, 03/2012 WARNING Commissioning and operation with pending error If an error message appears, correct operation in the process is no longer guaranteed. ● Check the gravity of the error ● Correct the error ● If the device is faulty: – Take the device out of operation. – Prevent renewed commissioning. WARNING Hot surfaces Danger of burns resulting from hot surfaces. ● Take corresponding protective measures, for example by wearing protective gloves. NOTICE Loss of degree of protection Damage to device if the enclosure is open or not properly closed. The degree of protection specified on the nameplate and in the operating instructions is no longer guaranteed. ● Make sure that the device is securely closed. WARNING Dangerous contact voltage Danger of injury through dangerous contact voltage when the device is open or not completely closed. The degree of protection specified on the nameplate and in the operating instructions is no longer guaranteed if the device is open or not properly closed. ● Make sure that the device is securely closed. DANGER Toxic gases and liquids Danger of poisoning when the device is vented. If toxic process media are measured, toxic gases and liquids can be released when the device is vented. ● Before venting ensure that there are no toxic gases and liquids in the device. Take the appropriate safety measures. WARNING Loss of explosion protection Danger of explosion in hazardous areas if the device is open or not properly closed. ● Close the device. WARNING Opening device in energized state Danger of explosion in areas subject to explosion hazard. ● Only open the device in a de-energized state. ● Check prior to commissioning that the cover, cover locks, and cable inlets are assembled in accordance with the directives. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) A5E03736897-01, 03/2012 13 6 Service and maintenance 6.1 Basic safety instructions Note The device is maintenance-free. 6.1.1 Maintenance The device is maintenance-free, however, a periodic inspection according to pertinent directives and regulations must be carried out. An inspection can include check of: ● Ambient conditions ● Seal integrity of the process connections, cable entries, and cover screws ● Reliability of power supply, lightning protection, and grounds WARNING Impermissible repair and maintenance of the device ● Repair and maintenance must be carried out by Siemens authorized personnel only. WARNING Impermissible repair of explosion protected devices Danger of explosion in areas subject to explosion hazard. ● Repair must be carried out by Siemens authorized personnel only. WARNING Dust layers above 5 mm Danger of explosion in hazardous areas. Device may overheat du to dust build up. ● Remove any dust layers in excess of 5 mm. CAUTION Penetration of moisture into the device Device damage. ● Make sure when carrying out cleaning and maintenance work that no moisture penetrates the inside of the device. CAUTION Releasing key lock Improper modification of parameters could influence process safety. ● Make sure that only authorized personnel may cancel the key locking of devices for safety-related applications. 6.2 Cleaning ● Clean the outside of the enclosure and the display window using a cloth moistened with water or a mild detergent. ● Do not use aggressive cleaning agents or solvents. Plastic components or painted surfaces could be damaged. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) 14 A5E03736897-01, 03/2012 6.3 Maintenance and repair work WARNING Maintenance during continued operation in a hazardous area There is a danger of explosion when carrying out repairs and maintenance on the device in a hazardous area. ● Isolate the device from power. - or - ● Ensure that the atmosphere is explosion-free (hot work permit). WARNING Impermissible accessories and spare parts Danger of explosion in areas subject to explosion hazard. ● Only use original accessories or original spare parts. ● Observe all relevant installation and safety instructions described in the instructions for the device or enclosed with the accessory or spare part. WARNING Humid environment Danger of electric shock. ● Avoid working on the device when it is energized. ● If working on an energized device is necessary, ensure that the environment is dry. ● Make sure when carrying out cleaning and maintenance work that no moisture penetrates the inside of the device. CAUTION Hot surfaces Danger of burns during maintenance work on parts having surface temperatures exceeding 70 °C (158 °F). ● Take corresponding protective measures, for example by wearing protective gloves. ● After carrying out maintenance, remount touch protection measures. WARNING Enclosure open Danger of explosion in hazardous areas as a result of hot components and/or charged capacitors inside the device. Proceed as follows to open the device in a hazardous area: 1. Isolate the device from power. 2. Observe the wait time specified in the operating instructions or on the warning sign before opening the device. WARNING Hot, toxic or corrosive process media Danger of injury during maintenance work. When working on the process connection, hot, toxic or corrosive process media could be released. ● As long as the device is under pressure, do not loosen process connections and do not remove any parts that are pressurized. ● Before opening or removing the device ensure that process media cannot be released. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) A5E03736897-01, 03/2012 15 WARNING Improper connection after maintenance Danger of explosion in areas subject to explosion hazard. ● Connect the device correctly after maintenance. ● Close the device after maintenance work. 6.4 Replacing the device CAUTION Corrosive substances Danger of chemical burns when replacing the sensor. The sensor in the device contains corrosive substances that result in burns on unprotected skin. ● Make sure that the sensor enclosure is not damaged when replacing the sensor. ● If contact with the corrosive substances occurs, rinse the affected skin immediately with large amount of water to dilute substance. 6.5 Return procedure Enclose the bill of lading, return document and decontamination certificate in a clear plastic pouch and attach it firmly to the outside of the packaging. Required forms ● Delivery note ● Return goods delivery note (http://www.siemens.com/processinstrumentation/returngoodsnote) with the following information: – Product (item description) – Number of returned devices/replacement parts – Reason for returning the item(s) ● Decontamination declaration (http://www.siemens.com/sc/declarationofdecontamination) With this declaration you warrant "that the device/replacement part has been carefully cleaned and is free of residues. The device/replacement part does not pose a hazard for humans and the environment." If the returned device/replacement part has come into contact with poisonous, corrosive, flammable or water- contaminating substances, you must thoroughly clean and decontaminate the device/replacement part before returning it in order to ensure that all hollow areas are free from hazardous substances. Check the item after it has been cleaned. Any devices/replacement parts returned without a decontamination declaration will be cleaned at your expense before further processing. The forms can be found on the Internet as well as in the documentation which comes with the device. 6.6 Disposal Devices identified by this symbol may not be disposed of in the municipal waste disposal services under observance of the Directive 2002/96/EC on waste electronic and electrical equipment (WEEE). They can be returned to the supplier within the EC or to a locally approved disposal service. Observe the specific regulations valid in your country. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) 16 A5E03736897-01, 03/2012 A. Appendix A A.1 Technical support Technical Support You can contact Technical Support for all IA and DT products: ● Via the Internet using the Support Request: Support request (http://www.siemens.com/automation/support-request) ● E-mail (mailto:support.automation@siemens.com) ● Phone: +49 (0) 911 895 7 222 ● Fax: +49 (0) 911 895 7 223 Further information about our technical support is available in the Internet at Technical Support (http://www.siemens.com/automation/csi/service) Service & Support on the Internet In addition to our documentation, we offer a comprehensive knowledge base online on the Internet at: Services & Support (http://www.siemens.com/automation/service&support) There you will find: ● The latest product information, FAQs, downloads, tips and tricks. ● Our newsletter, providing you with the latest information about your products. ● A Knowledge Manager to find the right documents for you. ● Our bulletin board, where users and specialists share their knowledge worldwide. ● You can find your local contact partner for Industry Automation and Drives Technologies in our partner database. ● Information about field service, repairs, spare parts and lots more under "Services." Additional Support Please contact your local Siemens representative and offices if you have any questions about the products described in this manual and do not find the right answers. Find your contact partner at: Partner (http://www.automation.siemens.com/partner) A signpost to the documentation of the various products and systems is available at: Instructions and Manuals (http://www.siemens.com/processinstrumentation/documentation) See also Product information on SITRANS F on the Internet (http://www.siemens.com/sitransf) Catalog process instrumentation (http://www.siemens.com/processinstrumentation/catalogs) Trademarks All names identified by ® are registered trademarks of Siemens AG. The remaining trademarks in this publication may be trademarks whose use by third parties for their own purposes could violate the rights of the owner. Disclaimer of Liability We have reviewed the contents of this publication to ensure consistency with the hardware and software described. Since variance cannot be precluded entirely, we cannot guarantee full consistency. However, the information in this publication is reviewed regularly and any necessary corrections are included in subsequent editions. Siemens AG Industry Sector Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) A5E03736897, 03/2012 © Siemens, Всички права запазени Ⓟ
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\Daten_aus_SIOS_Unlabeled_Data\COB9630906_V2\COB9630906\7353802\A5E00053219-07it_DS3_HART_Ex_OI_it-IT.pdf | A5E00053219-07it_DS3_HART_Ex_OI_it-IT.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | Trasmettitore di pressione SITRANS P, série DS III con HART Istruzioni operative • 08/2011 SITRANS Riempim.Oliosilicon. Mat.:Colleg.Membr. U:DC10,5...45V(nonEx)Uscita:4...20mA HCampomisura Limitisovraccarico SchutzartIP65 Nr.Fabbr.N1LN11-004711 Transmettitoreperpressione 1.44042.4819 7MF4034-1EB10-1DA1 :0,63...63bar :-1...100bar MadeinFrance 0032 PED:SEPSITRANSP D-76181Karlsruhe U:DC10,5...45VUscita:4...20mA HII1/2GExdIICT4/T6 PTB99ATEX1160 FW:13.01.02HW:01.02.03 T=-40...85/60°C aOsservareilcerdiomologazioneCE! SITRANSP D-76181Karlsruhe Da .... a .... mbar 1234 Informazione punto di misura Numero del punto di misura (TAG) Y01 o Y02 = max. 27 cifre Y15 = max. 16 cifre Y99 = max. 10 cifre Y16 = max. 27 cifre + '- 8 (1.14) 15(0.6) 74 (2.9) 143 (5.6) 53 (2.1) 54 (2.13) 27 (1.1) 80 (3.15) 24(0.94) 50(1.97) 117 (4.61) 68(2.68) 72 (2.8) 123 (4.84) min. (3.54) min. 90 ca. 96 (3.78) 17(0.67) 2984 (3.31) 171 (6.73) 236 (9.29) 40(1.57) 105 (4.13) 120 (4.72) 15(0.6) 80 (3.15) 143 (5.6) 53 (2.1) 24(0.94) 50(1.97) ca. 96 (3.78) 17(0.67) 29(1.14) 84 (3.31) 128 (5.04) 69 (2.7) min. 90 (3.54) 134 (5.28) 105 (4.1) 72 (2.83) 166 (6.54) 262 (10.3) 96 (3.8) 52 (2.05) 68 (2.7) 120 (4.7) 80 (3.15) 15(0.6) 143 (5.6) 53 (2.1) ca. 96 (3.78) 17(0.67) 29(1.14) 84 (3.31) 128 (5.04) ca. 217 (8.54) ca. 87 (3.43) ca. 85 (3.35) min 90 (3.54) 60 (2.36) 65 (2.56) 24(0.94) 50(1.97) 29(1.14) 177 (6.97) 84 (3.31) 54 (2.1) 108 (4.25) ca. 96 (3.78) 17(0.67) bLn x d2fd5d4KD15(0.6) 143 (5.6) 74 (2.9) 53 (2.1) min. 90 (3.54) 166 (6.54) 15(0.6) 74(2.9) 53(2.1) 143 (5.6) 15(0.6) min. 90 (3.54) H1 = ca. 130 (5.12) 80 (3.15) H2 = ca. 55 (2.17) (0.94) 2450(1.97) 29(1.14) 84 (3.31) 2 Online 1 (PV meas) *) 2 (PV) status 3 Module type 4 Identification 1 Operation Unit 1 Tag 2 Long Tag --> M **) 3 Descriptor 4 Message 5 Date 2 Device 1 Manufacturer 2 Model 3 Device identification 4 Distributor 5 MLFB Order Number 1 MLFB Order No --> M 6 Measurement type 7 Fabrication-No 8 Final asembly number 9 Sensor serial number 10 Revisions 1 Universal rev. 2 Field device rev. 3 Software rev. 4 Hardware rev. 3 Basic Parameters 1 Pressure unit 2 LSL (Lower Sensor Limit) 3 USL (Upper Sensor Limit) 4 Minimum Span 5 LRV (Lower Range Value) 6 URV (Upper Range Value)) 7 Pressure damping 8 Pressure xfer function xfer = transfer 5 Config Inp/Outp1 Quick-Setup & Meas. 1 PV, Current, Status 1 (PV meas) *) 2 AO (analogue output) 3 (PV) % range 4 Status see ---> 6 Diagnosis/Service 5 Measurement type 2 Meas.Val. & Status 1 Pressure Values 1 Pressure 2 Pres status 3 Untrimmed pressure 4 Untrimmed pres status 2 Temperature Values 1 Sens-Temp 2 Sens-Temp status 3 Electr-Temp 4 Electr-Temp status 3 Level, Vol, Mass Values 1 Level (shown if valid items) 2 Level status 3 Volume 4 Volume status 5 Mass 6 Mass status 4 Vol-, Mass- & Flow 1 Vol-Flow (shown if valid items) 2 Vol-Flow status 3 Mass-Flow 4 Mass-Flow status 5 Appl & Stat 1 Customer (shown if valid items) 2 Customer Status 3 Quick-Setup 1 Tag 2 Ext TAG --> M 3 PV is 4 (PV) unit 5 Position correction 1 Position corr --> M 6 LRV 7 URV 8 Pressure damping 9 Pressure xfer function 2 Input 1 Config Pres/Temp 1 Pressure sensor 1 Pressure 2 Untrimmed pres 3 Pressure units 1 Pres abs/rel 2 Pressure unit 3 Untrimmed pres unit 2 Temperature sensor 1 Sens-Temp 2 Electr-Temp 3 Temp units 1 Sens-Temp unit 2 Electr-Temp unit 3 Pres units see --> 1 Pressure sensor 4 Temp units see --> 2Temperature sensor 2 Display Process Variables 1 Prozess variables 1 (PV measurement) 2 (PV) %rnge 3A O 4 (SV measurement) 5 (TV measurement) 6 (QV measurement) 3 Meas Switch/Mapper 1 measurement 2 PV is 3 SV is 4 TV is 5 QV is 6 (measurement) config 1 Input scaling 1 Pres abs/rel e.g. Level 2 Pressure unit 3 Input LRV 4 Input URV 2 Level scaling 1 Level unit e.g. Level scaling 2 Level LRV 3 Level URV to be continued 3 Volume scaling 1 Volume unit 2 Vol LRV 3 Vol URV 2 Density unit 3 Density 3 Mass unit 6 (measurement) config 1 Input scaling 1 Pres abs/rel e.g. Flow e.g. Level6(measurement) config continuance3Meas Switch/Mapper continuance2Input continuance5Config Inp/Outpcontinuance2 Pressure unit 3 Input LRV 4 Input URV 2 Flow scaling 1 Vol flow unit 2 Vol flow LRV 3 Vol flow URV 2 Density unit 3 Density 3 Mass flow unit 6 (measurement) config 1 Input scaling 1 Pres abs/rel e.g. Customer 2 Pressure unit 3 Input LRV 4 Input URV 3 Customer scaling 1 Cust unit (5 Ch) 2 Cust LRV 3 Cust URV 7 Unser linearization 1 Special Curve status --> only if meas not pres if Level, Flow or Customer 2 No curve points this is valid - otherwise not 3 Setup special char --> M 4 Display special char --> M 4 Meas.Limits & Span 1 Module range 2 Active Device Variables 1 Pressure 1 Pressure unit 2 Pres USL 3 Pres LSL 4 Trimpoint sum 5 Pres min.span 2 Sens-Temp 1 Sens-Temp unit 2 Sens-Temp USL 3 Sens-Temp LSL 4 Sens-Temp min.span 3 Electr-Temp 1 Electr-Temp unit 2 Electr-Temp USL 3 Electr-Temp LSL 4 Electr-Temp min.span 4 Untrimmed Pres 1 Untrimmed Pres unit 2 Untrimmed Pres USL 3 Untrimmed Pres LSL 4 Untr Pres min.span additional if measurement 5 Level 1 Level unit is mapped to level 2 Level USL 3 Level LSL 4 Level min.span additional if measurement 6 Volume 1 Volume unit is mapped to level 2 Volume USL 3 Volume LSL 4 Volume min.span additional if measurement 7 Mass 1 Mass unit is mapped to level 2 Mass USL 3 Mass LSL 4 Mass min.span additional if measurement 5 Vol-Flow 1 Vol-Flow unit is mapped to flow 2 Vol-Flow USL 3 Vol-Flow LSL 4 Vol-Flow min.span additional if measurement 6 Mass-Flow 1 Mass-Flow unit is mapped to flow 2 Mass-Flow USL 3 Mass-Flow LSL 4 Mass-Flow min.span additional if measurement 5 Customer 1 (PV) unit is mapped to customer 2 Customer USL 3 Customer LSL 4 Customer min. span 3 Output 1 Analog output 1 Analog output 2 Percent range 3 Zero and Span 1 Zero/Span set 1 Apply values >1 4 Pres xfer function 2 Out Scaling PV >2 5 Startpoint square root >1 Out Scaling PV 1 Unit 2 LRV 3 URV 4 LSL 5 USL >2 Apply values 1 Apply values --> M 6 Current Limits 1 Lower AO Limit 2 Upper AO Limit 7 Alarms 1 AO Alarm Type 2 Alarm LRV 3 Alarm URV 2 Sensor trim points 1 Lower sensor trim point 2 Upper sensor trim point 3 HART output 1 Polling address 2 Num request preambles 3 Num response preambles 4 Local meter 1 Meter type 2 Unit tracking 3 Local Display unit to be continued 4 LCD Settings 1 LCD Scaling, if On: 2 LCD Unit 5 Bargraph 3 LCD LRV 4 LCD URV 6 Access Control 1 Lokal keys control mode 2 Write protect 3 Set write protect --> M 5 Mech. Construction 4Local Meter 1 No of electronic changes Mech = mechanical 2 Design 1 Sensor 1 Fill fluid 2 Isolation material 3O ring material 4 Module range 2 Remote Seal 1 Number remote seal (RS) 2 RS type 3 RS isolator material 4 RS fill fluid 5 Extension length 6 Extension type 7 Capillar length 3 Process Connection 1 Process Connection 2 DrainVent / plug mat 3 DrainVent / plug pos 4 Process flange bolt 5 Flange type 6 Flange material 4 Electronic Connection 1 Electr housing material 2 Electr connection 7Diagnosis/Service1Status 1Status summary 2Extended device status 3Simulation status 4Hardw/Firmw status 1Status group 2 2Status group 3 3Status group 4 4Status group 5 5Diag Alarm Status 1Status group 15 2Status group 16 6Diag Warn Status 1Status group 19 2Status group 20 2Device 1Selftest/Reset 1Selftest --> M 2Display Test --> M 3Master reset --> M 4Changes Config1Config changed counter 2Sensor trim 1Restore mfgr trims --> M mfgr = manufacturer2Sensor trim 1Sensor trim points 1Lower sensor trim point 2Upper sensor trim point 2Sensor trim 1Pres zero trim--> M 2Lower sensor trim --> M 3Upper sensor trim --> M 3Trimpoint summary 3Trim analog output 1D/A trim --> M 2Scaled D/A trim --> M 4Position correction 1Position corr --> M 3Simulation/Test 1Loop test --> M Simulation AO2Inputs --> M Simulation Fixed / Ramp4Access Control 1Local keys control mode 2Write protect 3Set write protect --> M 3Diagnostic settings1W/A time unit W/A = warning/alarm2Calib interval 1Calib status 2W/A acknowledge --> M 3Calib timer 1Calib time 2Reset timer --> M 4Calib warning 5Calib alarm 6W/A activation 3Service interval 1Service status 2W/A acknowledge --> M 3Service timer 1Service time 2Reset timer --> M 4Service warning 5Service alarm 6W/A activation 4AO saturation 1AO alarm type 2Saturation alarm 3Alarm duration 4Alarm activation 5Limiter setup 1Display limiter --> M 2Setup limiter --> M 3Limiter status --> M 4Limiter: Ack W/A --> M Ack = acknowledge5CmpCnt: Ack W/A --> M CmpCnt = 6Reset counter. --> M Comparation Counter4View 1Operating hours 1Operating hours Electr 2Operating hours Sensor 3Min/Max pointer 1Pressure pointer 1Pres max 2Pres min 3Reset pointer --> M 2Electr-Temp pointer1Electr-Temp max 2Electr- Temp min 3Reset pointer --> M 3Sens-Temp pointer1Sens-Temp max 2Sens-Temp min 3Reset pointer --> M 6Certif & Approv1Explos. Protection Certif = CertificationExplos = ExplosionApprov = Approvalcontinuance5Config Inp/Outpcontinuance www.siemens.com/processautomation Ci riserviamo eventuali modiﬁ che A5E00053219-07© Siemens AG 2011 Siemens AG Industry Automation (IA) Sensors and CommunicationProcess Instrumentation 76181 KARLSRUHE GERMANIAwww.siemens.com/prozessinstrumentierung A5E00053219A5E00053219
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\8310960_1299508-10_N1F5129070002-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 8310960_1299508-10_N1F5129070002-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-06-05 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-F512-9070002 | 7MF4234-1FA00-1BB7-Z;7MF4234-1FA00-1BB7 | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure ABS.: 1825982768-28007661-Y216-B6104: 01299508 / 0010: 7MF4234-1FA00-1BB7-Z: Y15+Y16+Y21: N1-F512-9070002: 1300 mbar: 10 bar: PROFIBUS PA: 8310960: 7MF4234-1FA00-1BB7: 1300 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092300212/551/HCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y16)(Y21)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-06-05Haguenau6256686/1025999(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-06-05 09:02:12PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P400000A__N1A9289172177-20_ZERT__IEC61508_C20__.PDF | P400000A__N1A9289172177-20_ZERT__IEC61508_C20__.PDF | 2010-10-05 | SITRANS P DS III | HART, 4…20 mA | N1-A928-9172177 | 7MF4033-1BY00-1EB7-Z | Certificate | ID_014 | Funktionale Sicherheit (IEC 61511) | Functional Safety (IEC 61511-2) | Siemens |  | C20Functional safety Characteristics for use in Safety Instrumented Systems (SIL 2) /Sicherheitstechnische Eigenschaften für den Einsatz in PLT Schutzeinrichtungen (SIL 2)TEST CERTIFICATE / PRÜFBESCHEINIGUNGProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III HART SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0250: 7MF4033-1BY00-1EB7-Z: Y01+Y15+Y21+C12+C20: N1-A928-9172177: 0.01 ... 1 bar: 6 bar: HART 4 ... 20 mA: P400000A: .: -100 ... 500 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y01)(Y21)(1)(1)with remote sealFirmwareHardware: 04.05.01: 11.03.06Normen : / Standards :Standard(s) or other normative document(s) / Norm(en) oder normativen Dokument(en)See on the next page, the SIL Declaration of conformity / Siehe nächste Seite, die SIL-KonformitätserklärungIEC61508 + IEC61511(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.2010-09-30HAGUENAU,1128045/30625772010-10-05 17:48:28I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/16Test Certificate for transmitter : N1-A928-9172177C20SIEMENS I IA SC SPA PS 112 / 6Test Certificate for transmitter : N1-A928-9172177C20SIEMENS I IA SC SPA PS 113 / 6Test Certificate for transmitter : N1-A928-9172177C20SIEMENS I IA SC SPA PS 114 / 6Test Certificate for transmitter : N1-A928-9172177C20SIEMENS I IA SC SPA PS 115 / 6Test Certificate for transmitter : N1-A928-9172177C20SIEMENS I IA SC SPA PS 116 / 6
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\WeitereDaten\7ME471\A5E03361511-AG_SITRANS_FC430_HART_OI_EN_02-2016.pdf | A5E03361511-AG_SITRANS_FC430_HART_OI_EN_02-2016.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | Operating Instructions Answers for industry. 02/2016 Edition Coriolis flowmeters SITRANS FC430 with HART SITRANS F SITRANS F Coriolis Flowmeters FC430 with HART Operating Instructions These Operating Instructions apply to Siemens products SITRANS FC430 with order codes commencing 7ME4613, 7ME4623 and 7ME4713 02/2016 A5E03361511-AG Introduction 1 Safety notes 2 Description 3 Installing/mounting 4 Connecting 5 Commissioning 6 Operating 7 Functions 8 Custody Transfer 9 Alarms and system messages 10 Service and maintenance 11 Troubleshooting/FAQs 12 Technical data 13 Spare parts/Accessories 14 Dimensions and weight 15 HMI menu structure A HART commands B Default settings C Zero point adjustment D Siemens AG Division Process Industries and Drives Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG GERMANY Document order number: A5E03361511 Ⓟ 02/2016 Subject to change Copyright © Siemens AG 2011 - 2016. All rights reserved Legal information Warning notice system This manual contains notices you have to observe in order to ensure your personal safety, as well as to prevent damage to property. The notices referring to your personal safety are highlighted in the manual by a safety alert symbol, notices referring only to property damage have no safety alert symbol. These notices shown below are graded according to the degree of danger. DANGER indicates that death or severe personal injury will result if proper precautions are not taken. WARNING indicates that death or severe personal injury may result if proper precautions are not taken. CAUTION indicates that minor personal injury can result if proper precautions are not taken. NOTICE indicates that property damage can result if proper precautions are not taken. If more than one degree of danger is present, the warning notice representing the highest degree of danger will be used. A notice warning of injury to persons with a safety alert symbol may also include a warning relating to property damage. Qualified Personnel The product/system described in this documentation may be operated only by personnel qualified for the specific task in accordance with the relevant documentation, in particular its warning notices and safety instructions. Qualified personnel are those who, based on their training and experience, are capable of identifying risks and avoiding potential hazards when working with these products/systems. Proper use of Siemens products Note the following: WARNING Siemens products may only be used for the applications described in the catalog and in the relevant technical documentation. If products and components from other manufacturers are used, these must be recommended or approved by Siemens. Proper transport, storage, installation, assembly, commissioning, operation and maintenance are required to ensure that the products operate safely and without any problems. The permissible ambient conditions must be complied with. The information in the relevant documentation must be observed. Trademarks All names identified by ® are registered trademarks of Siemens AG. The remaining trademarks in this publication may be trademarks whose use by third parties for their own purposes could violate the rights of the owner. Disclaimer of Liability We have reviewed the contents of this publication to ensure consistency with the hardware and software described. Since variance cannot be precluded entirely, we cannot guarantee full consistency. However, the information in this publication is reviewed regularly and any necessary corrections are included in subsequent editions. FC430 with HART Operating Instructions, 02/2016, A5E03361511-AG 3 Table of contents 1 Introduction ............................................................................................................................................. 9 1.1 History ....................................................................................................................................... 9 1.2 Compatibility ........................................................................................................................... 10 1.3 Items supplied ......................................................................................................................... 11 1.4 Checking the consignment ..................................................................................................... 12 1.5 Device identification ................................................................................................................ 12 1.6 Further Information ................................................................................................................. 19 2 Safety notes .......................................................................................................................................... 21 2.1 Laws and directives ................................................................................................................ 21 2.2 Installation in hazardous locations .......................................................................................... 23 2.3 Certificates .............................................................................................................................. 28 3 Description ............................................................................................................................................ 29 3.1 Applications ............................................................................................................................. 29 3.2 System configuration .............................................................................................................. 30 3.3 Design ..................................................................................................................................... 31 3.4 Features .................................................................................................................................. 35 3.5 HART Communication Interface ............................................................................................. 37 3.6 Theory of operation ................................................................................................................. 40 4 Installing/mounting ................................................................................................................................ 41 4.1 Introduction ............................................................................................................................. 41 4.2 Strong vibrations ..................................................................................................................... 41 4.3 Transmitter installation ............................................................................................................ 41 4.3.1 Wall mounting ......................................................................................................................... 42 4.3.2 Pipe mounting ......................................................................................................................... 42 4.3.3 Mounting the transmitter ......................................................................................................... 43 4.3.4 Turning the transmitter ............................................................................................................ 43 4.3.5 Turning the local display ......................................................................................................... 45 4.4 Sensor installation ................................................................................................................... 46 4.4.1 Installation safety precautions ................................................................................................ 46 4.4.2 Determining a location ............................................................................................................ 47 4.4.3 Orientation of the sensor ........................................................................................................ 48 4.4.4 Mounting the sensor ............................................................................................................... 51 4.4.5 Hydrostatic testing .................................................................................................................. 53 4.4.6 Mounting a pressure guard ..................................................................................................... 53 5 Connecting ........................................................................................................................................... 55 Table of contents FC430 with HART 4 Operating Instructions, 02/2016, A5E03361511-AG 5.1 General safety requirements .................................................................................................. 55 5.2 Wiring in hazardous locations ................................................................................................ 56 5.3 Cable requirements ................................................................................................................ 56 5.4 Safety notes for connecting ................................................................................................... 57 5.5 Step 1: Connecting the DSL and the transmitter ................................................................... 57 5.6 Lack of equipotential bonding ................................................................................................ 61 5.7 Step 2: Preparing for the transmitter connections ................................................................. 61 5.8 Step 3: Connecting the power supply .................................................................................... 66 5.9 Step 4a: Connecting the current output HART (channel 1) ................................................... 68 5.10 Step 4b: Connecting the inputs and outputs (channels 2 to 4) .............................................. 69 5.11 Step 5: Finishing the transmitter connection .......................................................................... 72 6 Commissioning ..................................................................................................................................... 73 6.1 General requirements ............................................................................................................ 73 6.2 Warnings ................................................................................................................................ 73 6.3 Commissioning via HMI ......................................................................................................... 74 6.3.1 Wizard introduction ................................................................................................................ 74 6.3.2 Quick Commissioning wizard (menu item 1.1) ...................................................................... 75 6.3.3 Zero point adjustment ............................................................................................................ 76 6.3.4 Zero Point Adjustment wizard (menu item 1.2) ...................................................................... 77 6.3.5 Wizards .................................................................................................................................. 78 6.3.5.1 Process Values wizard (menu item 1.3) ................................................................................ 80 6.3.5.2 Inputs/Outputs wizard (menu item 1.4) .................................................................................. 81 6.3.5.3 Gas Application wizard (menu item 1.5) ................................................................................ 85 6.3.5.4 Pulsating Flow wizard (menu item 1.6) .................................................................................. 86 6.3.5.5 Dosing Application wizard (menu item 1.7) ........................................................................... 87 6.4 Commissioning with PDM ...................................................................................................... 88 6.4.1 Operating via SIMATIC PDM ................................................................................................. 88 6.4.2 Functions in SIMATIC PDM ................................................................................................... 88 6.4.3 Initial setup ............................................................................................................................. 89 6.4.4 Adding device to communication network ............................................................................. 91 6.4.5 Configuring a new device ....................................................................................................... 92 6.4.6 Wizard - Quick Start via PDM ................................................................................................ 92 6.4.7 Wizard - Zero Point adjustment ........................................................................................... 100 6.4.8 Changing parameter settings using SIMATIC PDM ............................................................ 102 6.4.9 Parameters accessed via drop-down menus ....................................................................... 103 6.4.10 Zero point adjustment .......................................................................................................... 105 6.4.11 Process variables ................................................................................................................. 107 7 Operating ............................................................................................................................................. 109 7.1 Local display (HMI) .............................................................................................................. 109 7.1.1 Display view structure .......................................................................................................... 110 7.1.2 Access control ...................................................................................................................... 115 7.1.3 Operation view ..................................................................................................................... 116 7.1.4 Navigation view .................................................................................................................... 125 7.1.5 Parameter view .................................................................................................................... 127 Table of contents FC430 with HART Operating Instructions, 02/2016, A5E03361511-AG 5 8 Functions ............................................................................................................................................ 131 8.1 Process values ...................................................................................................................... 131 8.2 Zero point adjustment ........................................................................................................... 134 8.3 Low flow cut-off ..................................................................................................................... 135 8.4 Empty tube monitoring .......................................................................................................... 135 8.5 Process noise damping......................................................................................................... 136 8.6 Inputs and outputs ................................................................................................................ 138 8.6.1 Current output ....................................................................................................................... 139 8.6.2 Pulse output .......................................................................................................................... 144 8.6.3 Frequency output .................................................................................................................. 145 8.6.4 Redundancy mode ................................................................................................................ 146 8.6.5 Status output ......................................................................................................................... 147 8.6.6 Input ...................................................................................................................................... 147 8.7 Totalizers .............................................................................................................................. 148 8.8 Dosing ................................................................................................................................... 149 8.8.1 Dosing control configuration ................................................................................................. 150 8.8.2 Valve control configuration ................................................................................................... 151 8.8.3 Dosing operation ................................................................................................................... 156 8.8.4 Fault handling ....................................................................................................................... 157 8.9 Audit trail ............................................................................................................................... 157 8.10 Alarm acknowledgement ...................................................................................................... 158 8.11 Custom unit ........................................................................................................................... 158 8.12 SensorFlash .......................................................................................................................... 158 8.13 Simulation ............................................................................................................................. 158 8.14 Maintenance ......................................................................................................................... 160 9 Custody Transfer ................................................................................................................................ 161 9.1 Operating conditions ............................................................................................................. 161 9.2 Verification ............................................................................................................................ 161 9.3 Setting up custody transfer mode ......................................................................................... 163 9.4 Parameter protection in custody transfer mode .................................................................... 166 9.5 Disabling custody transfer mode .......................................................................................... 170 10 Alarms and system messages ............................................................................................................. 171 10.1 Overview of messages and symbols .................................................................................... 171 10.2 Alarm messages ................................................................................................................... 172 11 Service and maintenance .................................................................................................................... 181 11.1 Maintenance ......................................................................................................................... 181 11.2 Service information ............................................................................................................... 181 11.3 Recalibration ......................................................................................................................... 182 Table of contents FC430 with HART 6 Operating Instructions, 02/2016, A5E03361511-AG 11.4 Technical support ................................................................................................................. 183 11.5 Transportation and storage .................................................................................................. 184 11.6 Cleaning ............................................................................................................................... 184 11.7 Repair ................................................................................................................................... 184 11.8 Return and disposal ............................................................................................................. 185 12 Troubleshooting/FAQs ......................................................................................................................... 187 12.1 Diagnosing with PDM ........................................................................................................... 187 12.2 Troubleshooting sensor-related problems ........................................................................... 187 12.3 How do I copy application setup from one device to another? ............................................ 192 12.4 How do I update the firmware? ............................................................................................ 192 13 Technical data ..................................................................................................................................... 193 13.1 Function and system design ................................................................................................ 193 13.2 SensorFlash ......................................................................................................................... 193 13.3 Process variables ................................................................................................................. 194 13.4 Bus communication .............................................................................................................. 194 13.5 Performance ......................................................................................................................... 194 13.6 Rated operating conditions .................................................................................................. 196 13.7 Pressure drop curves ........................................................................................................... 197 13.8 Pressure - temperature ratings ............................................................................................ 197 13.9 Design .................................................................................................................................. 201 13.10 Inputs and outputs ............................................................................................................... 202 13.11 Local display (HMI) .............................................................................................................. 204 13.12 Power supply ........................................................................................................................ 205 13.13 Cables and cable entries ..................................................................................................... 205 13.14 Installation torques ............................................................................................................... 207 13.15 Certificates and approvals HART......................................................................................... 208 13.16 PED ...................................................................................................................................... 210 14 Spare parts/Accessories ...................................................................................................................... 215 14.1 Ordering ............................................................................................................................... 215 14.2 Ex approved products .......................................................................................................... 215 14.3 Replaceable components .................................................................................................... 216 15 Dimensions and weight ........................................................................................................................ 221 15.1 Sensor dimensions .............................................................................................................. 221 15.2 Lengths matrix...................................................................................................................... 222 15.3 Transmitter dimensions ........................................................................................................ 227 Table of contents FC430 with HART Operating Instructions, 02/2016, A5E03361511-AG 7 15.4 Mounting bracket .................................................................................................................. 228 A HMI menu structure............................................................................................................................. 229 A.1 Main menu ............................................................................................................................ 229 A.2 Menu item 2.1: Basic Settings .............................................................................................. 230 A.3 Menu item 2.2: Process Values ............................................................................................ 231 A.4 Menu item 2.3: Totalizer ....................................................................................................... 233 A.5 Menu item 2.4: Inputs/Outputs .............................................................................................. 234 A.6 Menu item 2.5: Dosing .......................................................................................................... 239 A.7 Menu item 2.6: Zero Point Adjustment ................................................................................. 243 A.8 Menu item 2.7: Safe Operation ............................................................................................. 243 A.9 Menu item 2.8: Display ......................................................................................................... 244 A.10 Menu item 3.1: Identification ................................................................................................. 246 A.11 Menu item 3.2: Alarms .......................................................................................................... 247 A.12 Menu item 3.3: Maintenance ................................................................................................ 247 A.13 Menu item 3.4: Diagnostics .................................................................................................. 248 A.14 Menu item 3.5: Characteristics ............................................................................................. 249 A.15 Menu item 3.6: SensorFlash ................................................................................................. 250 A.16 Menu item 3.7: Simulate ....................................................................................................... 250 A.17 Menu item 3.8: Audit Trail ..................................................................................................... 252 A.18 Menu item 3.9: Aerated Flow ................................................................................................ 252 A.19 Menu item 3.10: Self Test ..................................................................................................... 253 A.20 Menu item 4.6: Mapping of Variables ................................................................................... 253 A.21 Menu item 4.7: HART units ................................................................................................... 253 A.22 Menu item 5.1: Access Management ................................................................................... 254 B HART commands ................................................................................................................................ 255 B.1 Universal commands ............................................................................................................ 255 B.2 Common practice commands ............................................................................................... 255 C Default settings ................................................................................................................................... 257 C.1 Basic Settings ....................................................................................................................... 257 C.2 Process Values ..................................................................................................................... 258 C.3 Totalizer ................................................................................................................................ 268 C.4 Inputs/Outputs ....................................................................................................................... 274 C.5 Dosing ................................................................................................................................... 305 C.6 Zero Point Adjustment .......................................................................................................... 327 C.7 Safe Operation ...................................................................................................................... 328 Table of contents FC430 with HART 8 Operating Instructions, 02/2016, A5E03361511-AG C.8 Display ................................................................................................................................. 329 C.9 Maintenance & Diagnostics ................................................................................................. 356 C.10 Communication .................................................................................................................... 367 C.11 Security ................................................................................................................................ 372 C.12 Language ............................................................................................................................. 373 C.13 Sensor dimension dependent default settings ..................................................................... 373 D Zero point adjustment .......................................................................................................................... 379 Glossary .............................................................................................................................................. 383 Index ................................................................................................................................................... 385 FC430 with HART Operating Instructions, 02/2016, A5E03361511-AG 9 Introduction 1 These instructions contain all information required to commission and use the device. Read the instructions carefully prior to installation and commissioning. In order to use the device correctly, first review its principle of operation. The instructions are aimed at persons mechanically installing the device, connecting it electronically, configuring the parameters and commissioning it, as well as service and maintenance engineers. The contents of this manual shall not become part of or modify any prior or existing agreement, commitment or legal relationship. The sales contract contains all obligat
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P600050___33_1248914-30_N1EN189070001-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P600050___33_1248914-30_N1EN189070001-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-01-22 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9070001 | 7MF4234-1FC00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure ABS.: 1825494882-14459704-Y214-B6211: 01248914 / 0030: 7MF4234-1FC00-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN18-9070001: 1300 mbar: 10 bar: PROFIBUS PA: 33: P600050___33: .: 1300 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086557706/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]025507510003256509751300-0.0906325.0368649.9747974.98401299.9580-0.0966325.0595650.0000974.9815-0.00700.0028-0.0019-0.0012-0.0032-0.00740.00460.0000-0.0014(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stumpf Sébastien(2)2015-01-22Haguenau6254009/1020561(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-22 08:04:32PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P600000___25_1248915-10_N1EN189070004-ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P600000___25_1248915-10_N1EN189070004-ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9070004 | 7MF4234-1FC00-1EB7-Z;7MF4234-*FC0*-1***;A5E00153047A;A5E02602996;A5E00031389 | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure ABS.: 1825494881-14459704-Y214-B6211: 01248915 / 0010: 7MF4234-1FC00-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN18-9070004: 1300 mbar: 10 bar: PROFIBUS PA: 52: P600000___25: .: 1300 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086557706/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 11(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau6254005/1020390(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 21:05:10PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-3.1111List of materials / WerkstofflisteN1-EN18-9070004Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4234-*FC0*-1***No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00153047A442 S078SIEMENS3.1C73451-A400-C442AnschlußstutzenProcess connection11W521Seat / AufnahmeA5E02602996A5E02602996A3.1SIEMENSA5E02602996 / V 298/S/48/14W531Diaphragm / TrennmembranC73451-A400-C17W73501-A4819-B501-*-253.1SIEMENS121412W541Sensor / SensorA5E00031389C73451-A400-B900-*-252.1SIEMENS8D08-925W5Manufacturer / HerstellerPD PA MF-H PI-PV TECHHaguenauPosition / AuftragOrder / Item012489155 / 00Serial-Number / Fab. - NrN1-EN18-9070004Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2015-01-21Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-3.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9070004C12PD PA MF-H PI-PV PRO-13 / 11EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9070004C12PD PA MF-H PI-PV PRO-14 / 11EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9070004C12PD PA MF-H PI-PV PRO-15 / 11EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9070004C12PD PA MF-H PI-PV PRO-16 / 11EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9070004C12PD PA MF-H PI-PV PRO-17 / 11EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9070004C12PD PA MF-H PI-PV PRO-18 / 11EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9070004C12PD PA MF-H PI-PV PRO-19 / 11EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9070004C12PD PA MF-H PI-PV PRO-110 / 11EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9070004C12PD PA MF-H PI-PV PRO-111 / 11EN 10204-3.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\Daten_aus_SIOS_Unlabeled_Data\COB9630906_V2\COB9630906\7504149\ba_sirecpu_c195-4_d.pdf | ba_sirecpu_c195-4_d.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | 6,0$7,& X6,3$57 X,5(& X6,75$16 XVLQG0DUNHQYRQ6LHPHQV 'LH†EULJHQ%H]HLFKQXQJHQLQGLHVHP+DQGEXFKN¦QQHQ0DUNHQVHLGHUHQ%HQXW]XQJGXUFK'ULWWHI†UGHUHQ=ZHFNHGLH5HFKWHGHU ,QKDEHUYHUOHW]HQN :HLWHUJDEHVRZLH9HUYLHOIlOWLJXQJGLHVHU8QWHUO9HUZHUWXQJXQG0LWWHLOXQJLKUHV,QKDOWHVQLFKWJHVVRZHLWQLFKWDXVGU†FNOLFK ]XJHV =XZLGHUKDQGOXQJHQYHUSIOLFKWHQ]X6FKDGHQHUVDW] $OOH5HFKWHYRU EHKDOLQVEHVRQGHUHI†UGHQ)DOOGHU3DWHQWHUWHLOXQJRGHU*0 (LQWU 7HFKQLVFKHbQGHUXQJHQYRUEHKDO SIREC PU C79000-G7300-C195-041SIREC PUPunktschreiber 7ND 3523KapitelEinführung0 Anwendungsbereich1 Aufbau und Arbeitsweise2 Betriebsvorbereitungen3 Bedienung4 Meß- und Registrierbetrieb5 Pflege und Wartung6 Technische Daten7 Lieferumfang, Erweiterungen, Zubehör8 Indexliste9 SIREC PU C79000-G7300-C195-042Inhaltsverzeichnis SIREC PU C79000-G7300-C195-043Inhaltsverzeichnis 0Einführung......................................................................................7 0.1Allgemeine Hinweise........................................................................7 0.2Qualifiziertes Personal......................................................................8 0.3Warnhinweise...................................................................................9 0.4Bestimmungsgemäßer Gebrauch....................................................10 0.5Technische Dokumentation............................................................11 1Anwendungsbereich.....................................................................13 2Aufbau und Arbeitsweise.............................................................17 2.1Überblick........................................................................................17 2.2Gerätekomponenten........................................................................20 2.2.1Gehäuse..........................................................................................20 2.2.2Einschub.........................................................................................20 2.2.3Registrierer.....................................................................................21 2.2.4Zentraleinheit..................................................................................21 2.2.5Netzteil...........................................................................................21 2.2.6Meßwerterfassung...........................................................................22 2.2.7Bedienhebel....................................................................................22 2.2.8Infrarot-Fernbedienung...................................................................22 2.3Erweiterungen.................................................................................24 2.3.1Digitale Ein-/Ausgabe....................................................................24 2.3.2DC-24-V-Ausgang..........................................................................24 2.3.3PC-Kabel........................................................................................24 2.3.4SIPROM R - PU.............................................................................24 2.4Lieferumfang..................................................................................25 2.5Zubehör und Verbrauchsmaterial...................................................25 3Betriebsvorbereitungen................................................................27 3.1Geräteidentifizierung......................................................................27 3.2Einbaurichtlinien............................................................................32 3.3Anschlußrichtlinien.........................................................................33 3.4Gerät für den Betrieb mechanisch vorbereiten...............................33 3.5Hilfsenergie anschließen.................................................................34 3.6Analoge Meßkanäle anschließen....................................................36 3.7Digitale Ein-/Ausgabe....................................................................40 3.8DC-24-V-Ausgang..........................................................................43 3.9Gerät in Betrieb nehmen.................................................................44 4Bedienung......................................................................................45 4.1Einführung......................................................................................45 4.2PC-Schnittstelle..............................................................................50 Inhaltsverzeichnis SIREC PU C79000-G7300-C195-0444.3Bedienhebel....................................................................................51 4.3.1Bedienhebel im Registrierbetrieb...................................................52 4.3.2Bedienhebel bei PAUSE.................................................................52 4.3.3Bedienhebel im MODE-Men ü........................................................53 4.3.4Bedienhebel im STATUS-, PROG- oder TEST-Men ü...................53 4.4IR-Fernbedienung...........................................................................54 4.5Bedienung der Men üs.....................................................................60 4.5.1Men üaufbau....................................................................................60 4.5.2Auswahl eines Men üelementes.......................................................60 4.5.3Numerische Eingaben.....................................................................61 4.5.4Nichtnumerische Eingaben.............................................................61 4.6STATUS-Men ü..............................................................................64 4.6.1S[*0], STATUS: Uhr......................................................................65 4.6.2S[*1], STATUS: START-Tabelle..................................................65 4.6.3S[*2], STATUS: Schnittstelle........................................................65 4.6.4S[*3], STATUS: Digitale Ein-/Ausgabe.........................................65 4.6.5S[*4], STATUS: Ger ätetext...........................................................65 4.6.6S[*5], STATUS: Version...............................................................66 4.6.7S[*6], STATUS: Dialog-Adresse...................................................66 4.6.8S[*7], STATUS: Code....................................................................66 4.6.9S[*8], STATUS: Drucken..............................................................66 4.7MODE-Men ü..................................................................................67 4.7.1M[*0], MODE: Mode MA.............................................................68 4.7.2M[*1], MODE: Mode MB.............................................................73 4.7.3M[*2], MODE: Drucken................................................................73 4.8PROG-Men ü...................................................................................74 4.8.1P[*0], PROG: Protokollfarbe.........................................................79 4.8.2P[*1], PROG: START-Tabelle.......................................................79 4.8.3P[*2], PROG: Parameter................................................................81 4.8.4P[*3], PROG: Diagramm................................................................90 4.8.5P[*4], PROG: Text.........................................................................95 4.8.6P[*5], PROG: Funktionen..............................................................98 4.8.7P[*6], PROG: Term......................................................................100 4.8.8P[*7], PROG: Konfiguration........................................................105 4.8.9P[*8], PROG: Schnittstelle...........................................................110 4.8.10P[*9], PROG: Dig. Ein-/Ausgabe.................................................110 4.8.11P[*10], PROG: Kopieren..............................................................112 4.8.12P[*11], PROG: Initialisieren........................................................113 4.8.13P[*12], PROG: Drucken...............................................................114 4.9TEST-Men ü..................................................................................115 4.9.1T[*0], TEST: Registr.-Einheit......................................................116 4.9.2T[*1], TEST: Abgleich.................................................................117 4.9.3T[*2], TEST: Anzeiger.................................................................118 Inhaltsverzeichnis SIREC PU C79000-G7300-C195-0454.9.4T[*3], TEST: Selbsttest................................................................119 4.9.5T[*4], TEST: Service...................................................................119 4.10Parametrierbeispiele.....................................................................120 5Meß- und Registrierbetrieb.......................................................123 5.1Me ßwertanzeige............................................................................124 5.2Grafische Registrierung................................................................129 5.2.1Diagrammaufbau..........................................................................129 5.2.2Skale.............................................................................................129 5.2.3Uhrzeit/Datum..............................................................................129 5.2.4Kanalmarkierungen.......................................................................130 5.2.5Alarmmarkierungen, Sammelalarm..............................................130 5.2.6Ereignistexte.................................................................................130 5.2.7Pufferung der Me ßwerte...............................................................131 5.3Numerische Registrierung............................................................133 5.3.1Me ßwert........................................................................................134 5.3.2Symbole f ür Meßwerttrend...........................................................134 5.3.3Symbol f ür Leitungsbruch............................................................135 5.3.4Symbol f ür Alarm.........................................................................135 5.3.5Pufferung der Me ßwerte...............................................................135 6Pflege und Wartung ................................................................137 6.1Servicehebel und Bedienhebel 2...................................................137 6.2Registrierer herausnehmen...........................................................138 6.3Registrierer einsetzen...................................................................139 6.4Zeitlinie einstellen........................................................................140 6.5Faltstapel herausnehmen...............................................................141 6.6Faltstapel einlegen........................................................................142 6.7Schreibrolle herausnehmen...........................................................143 6.8Schreibrolle einlegen....................................................................144 6.9Einschub in Wartungsposition bringen.........................................146 6.10Einschub aus Wartungsposition einsetzen....................................147 6.11Einschub aus Geh äuse herausnehmen...........................................148 6.12Einschub in das Geh äuse einsetzen...............................................149 6.13Umlenkfeder entfernen.................................................................149 6.14Umlenkfeder einsetzen.................................................................150 6.15Me ßstellenschild beschriften und einsetzen..................................150 6.16Schreibkopf entnehmen................................................................150 6.17Schreibkopf einsetzen...................................................................151 6.18Dialog-Adresse einstellen.............................................................152 6.19Batterie austauschen.....................................................................153 6.20Batterien aus IR-Fernbedienung wechseln....................................153 6.21Sicherung austauschen..................................................................154 6.22L ängere Betriebspausen................................................................154 Inhaltsverzeichnis SIREC PU C79000-G7300-C195-0466.23Reinigung des Displays................................................................154 6.24Fehlermeldungen..........................................................................155 6.24.1Nicht behebbare Fehler.................................................................155 6.24.2Behebbare Fehler..........................................................................155 6.25Transportsicherung entfernen.......................................................157 6.26Transportsicherung einsetzen.......................................................157 7Technische Daten........................................................................159 7.1Bedienen, Anzeigen......................................................................162 7.2Registrierung................................................................................163 7.3Digitale Ein- / Ausgabe................................................................163 7.4DC-24-V-Ausgang........................................................................164 7.5Hilfsenergie..................................................................................164 7.6Umgebungsbedingungen...............................................................165 7.7Betriebslage..................................................................................165 7.8Schutzart.......................................................................................165 7.9Elektrische Sicherheit...................................................................166 7.10Elektromagnetische Vertr äglichkeit..............................................166 7.11Ma ße, Befestigung........................................................................167 7.12Gewicht.........................................................................................167 7.13Erl äuterung der Fehlerangaben.....................................................167 8Lieferumfang, Erweiterungen, Zubeh ör...................................169 8.1Lieferumfang................................................................................169 8.2Bestellbares Zubeh ör und Verbrauchsmaterial.............................170 8.3Bestellbare Erweiterungen............................................................171 9Indexliste.....................................................................................173 Einführung SIREC PU C79000-G7300-C195-0470 Einführung0.1 Allgemeine Hinweise Dieses Handbuch enth ält die erforderlichen Informationen f ür den bestim- mungsgem äßen Gebrauch der darin beschriebenen Produkte. Es wendet sich an technisch qualifiziertes Personal, welches speziell ausgebildet ist oder ein- schl ägiges Wissen auf dem Gebiet der Me ß-, Steuerungs- und Regelungstech- nik, im folgenden Automatisierungstechnik genannt, besitzt. Die Kenntnis und das technisch einwandfreie Umsetzen der in diesem Hand- buch enthaltenen Sicherheitshinweise und Warnungen sind Voraussetzung f ürgefahrlose Installation und Inbetriebnahme sowie f ür Sicherheit bei Betrieb und Instandhaltung des beschriebenen Produktes. Nur qualifiziertes Personal im Sinne von Kap. 0.2 verf ügt über das erforderliche Fachwissen, um die in dieser Unterlage in allgemeing ültiger Weise gegebenen Sicherheitshinweise und Warnungen im konkreten Einzelfall richtig zu interpretieren und in die Tat umzusetzen. Für dieses Handbuch ist aus logistischen Gr ünden eine getrennte Bestellung vorgesehen. Es enth ält aus Gr ünden der Übersichtlichkeit nicht s ämtliche De- tails zu allen Ausf ührungen der beschriebenen Produkte und kann auch nicht jeden denkbaren Fall der Aufstellung, des Betriebes oder der Instandhaltung ber ücksichtigen. Sollten Sie weitere Informationen w ünschen, oder sollten besondere Probleme auftreten, die in dieser Unterlage nicht ausf ührlich genug behandelt werden, dann fordern Sie bitte die ben ötigte Auskunft von Ihrer örtlichen Siemens-Niederlassung an. Außerdem weisen wir darauf hin, da ß der Inhalt dieser Betriebsanleitung nicht Teil einer fr üheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechts- verh ältnisses ist oder dieses ab ändern soll. S ämtliche Verpflichtungen von Siemens ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollst ändi- ge und allein g ültige Gew ährleistungsregelung enth ält. Diese vertraglichen Gewährleistungsbestimmungen werden durch die Ausf ührung in dieser Unter- lage weder erweitert noch beschr änkt. Einführung SIREC PU C79000-G7300-C195-0480.2 Qualifiziertes Personal Bei unqualifizierten Eingriffen in das Ger ät oder Nichtbeachten der in dieser Betriebsanleitung gegebenen oder am Ger ät angebrachten Warnhinweise k ön-nen schwere K örperverletzungen oder Sachsch äden eintreten. Nur entspre- chend qualifiziertes Personal darf deshalb Eingriffe an diesen Ger äten vorneh- men: entweder Projektierungspersonal, das mit den Sicherheitskonzepten der Automatisierungstechnik vertraut ist, oder Bedienungspersonal, das im Umgang mit Einrichtungen der Auto- matisierungstechnik unterwiesen ist und den auf die Bedienung bezoge- nen Inhalt dieser Betriebsanleitung kennt, oder Inbetriebsetzungs- und Servicepersonal, die eine zur Reparatur der- artiger Einrichtungen der Automatisierungstechnik bef ähigende Ausbil- dung besitzen bzw. die Berechtigung haben, Stromkreise und Ger äte ge- mäß den Standards der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen. Einführung SIREC PU C79000-G7300-C195-0490.3 Warnhinweise In dieser Betriebsanleitung und in den Warnhinweisen auf dem Produkt selbst werden Warnhinweise mit folgenden Bedeutungen verwendet: Gefahr bedeutet, da ß Tod, schwere K örperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten werden, wenn die entsprechenden Vorsichtsma ßnahmen nicht getrof- fen werden. Warnungbedeutet, da ß Tod, schwere K örperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten k önnen, wenn die entsprechenden Vorsichtsma ßnahmen nicht getrof- fen werden. Vorsicht bedeutet, da ß eine leichte K örperverletzung oder ein Sachschaden eintreten können, wenn die entsprechenden Vorsichtsma ßnahmen nicht getroffen wer- den. Hinweis ist eine wichtige Information über das Produkt, dessen Handhabung oder den jeweiligen Teil der Dokumentation, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll. Einführung SIREC PU C79000-G7300-C195-04100.4 Bestimmungsgem äßer GebrauchDas Gerät darf nur f ür die im Katalog und in der Betriebsanleitung vorge- sehenen Einsatzf älle und nur in Verbindung mit von Siemens empfohle- nen bzw. zugelassenen Fremdger äten und -komponenten verwendet wer- den. Das beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der einschl ägigen Si- cherheitsnormen entwickelt, gefertigt, gepr üft und dokumentiert. Bei Be- achtung der f ür Projektierung, Montage, bestimmungsgem äßen Betrieb und Instandhaltung beschriebenen Hantierungsvorschriften und sicher- heitstechnischen Hinweise gehen deshalb vom Produkt im Normalfall keine Gefahren in bezug auf Sachsch äden oder f ür die Gesundheit von Personen aus. WarnungNach Entfernen des Geh äuses bzw. Ber ührungsschutzes werden be- stimmte Teile des Ger ätes zug änglich, die unter gef ährlicher Spannung stehen k önnen. Nur entsprechend qualifiziertes Personal darf Eingriffe an diesem Ger ätvornehmen. Dieses Personal mu ß gr ündlich mit allen Gefahrenquellen und Instand- haltungsma ßnahmen gem äß den Angaben in dieser Betriebsanleitung vertraut sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgem äßenTransport, sachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorg- fältige Bedienung und Instandhaltung voraus. Einführung SIREC PU C79000-G7300-C195-04110.5 Technische Dokumentation Neben der vorliegenden Betriebsanleitung, die f ür alle Zielgruppen genutzt werden kann, existieren folgende relevante technische Unterlagen zum Ger ät:/1/Erg änzung zur Betriebsanleitung "SIREC PU mit Mathematik": Enth älteine Beschreibung f ür die mathematischen Funktionen F7 ... F12. Zielgruppe: Projektierungs- und Instandhaltungspersonal. /2/Beispielsammlung "Applikationen": Enth ält eine Beschreibung der Stan- dardapplikationen und Beispiele f ür kundenspezifische Anpassungen. Zielgruppe: Projektierungspersonal. /3/Faltblatt "Parametrieren kurz und b ündig": Erl äutert in visualisierter Form die prinzipielle Bedienung und Parametrierung sowie die verschiedenen Men üs.Zielgruppe: Projektierungs- und Instandhaltungspersonal. /4/Faltblatt "Bedienen kurz und b ündig": Enth ält Geräteansichten mit Anzei- ge- und Bedienelementen, nachvollziehbare Parametrierbeispiele, defi- nierte Grundzust ände des Ger ätes und visualisierte Darstellungen wichti- ger Wartungsarbeiten. Zielgruppe: Anlagenfahrer, Instandsetzungspersonal. /5/A5-Heft "Installationsanleitung": Enth ält die zur Montage des Ger ätesnotwendigen Informationen. Zielgruppe: Projektierungs-, Montagepersonal. /6/Katalog: "Einbau-Schreiber in genormten Bauformen": Enth ält die wich- tigsten technischen Daten, Ger äteansicht, Kurzbeschreibung und Bestell- informationen. Zielgruppe: Betriebsleitung, Projektierungspersonal. Einführung SIREC PU C79000-G7300-C195-0412Anwendungsbereich SIREC PU C79000-G7300-C195-04131 Anwendungsbereich Mit dem mikroprozessorgesteuerten Schreiber k önnen die Me ßwerte von ma- ximal sechs analogen und sechs digitalen Kan älen erfa ßt, verarbeitet, über- wacht, angezeigt und aufgezeichnet werden. Das Gerät gibt es in zwei verschiedenen Ausf ührungen: ohne und mit Mathe- matik. Ger äte mit Mathematik verf ügen über die zus ätzlichen Funktionen F7 ... F12 (s. /1/: "Erg änzung zur Betriebsanleitung"). Der schnelle Me ßzyklus von 300 ms f ür 3 Me ßkan äle bzw. 500 ms f ür 6 Me ß-kan äle erm öglicht vielfach, das Ger ät auch als Ersatz f ür einen Linienschreiber zu verwenden. Darüber hinaus kann das Ger ät alphanumerische Zeichen (z. B. Me ßwerttabel- le, Texte, Uhrzeit usw.) und Symbole (z. B. Alarmmarkierungen) in das Dia- gramm schreiben. Ein grafisches Display dient zur Me ßwertanzeige und Dia- logunterst ützung bei der Parametrierung. Jedem Kanal (#1 bis #12) und jedem Text (1 bis 24) kann eine von sechs m ög-lichen Farben zur besseren Unterscheidung auf dem Registrierpapier zugeord- net werden. Die Meßwerte gelangen über analoge und digitale Kan äle in das Ger ät oder werden ger äteintern (Netzfrequenz, Klemmentemperatur) ermittelt. Die analogen Kan äle #1 bis #6 haben eine feste Zuordnung zu den Anschlu ßklemmen (Bild 3.6-1). Die Signale k önnen als Gleichstrom, Thermo- bzw. Gleichspannung an den Klemmen der Ger äte anliegen. Bei den digitalen Kan älen #7 bis #12 kann die Eingangsquelle mit Hilfe der Kanalparametrierung (Kap. 4.8.3) wahlweise wie folgt festgelegt werden: Terme 1 bis 24 DI1 bis DI4 über die Erweiterung Digitale Ein-/Ausgabe oder intern erfa ßte Netzfrequenz oder intern erfa ßte Klemmentemperatur Funktionen F7 bis F12 Die Erfassung der Me ßwerte erfolgt bei den analogen Kan älen #1 bis #6 über ein Multiplexersystem mit nachgeschaltetem Me ßverst ärker und Analog-Digital-Umsetzer. Bei den digitalen Kan älen #7 bis #12 ist die Me ßwerterfassung von der ge- wählten Quelle abh ängig. Die erfaßten Me ßwerte werden an die Zentraleinheit übergeben, verarbeitet, zwischengespeichert und an Schreibsystem, Display, PC-Schnittstelle und Digitale Ein-/Ausgabe (Alarme) weitergeleitet. Daneben werden alle notwen- digen Steuersignale von der Zentraleinheit erzeugt. Zweck Analoge Kan äleDigitale KanäleMeßwerte erfassen Meßwerte verarbeiten Anwendungsbereich SIREC PU C79000-G7300-C195-0414Bei Ger äten ohne Mathematik k önnen Linearisierungsfunktionen mit Hilfe der Funktionen F1 ... F6 programmiert werden. Die jeweilige Funktion basiert auf einzugebende St ützwerte. Einsatz: Umrechnung des elektrischen Me ßwertes (z. B. mA) in eine andere physikalische Gr öße (z. B. mbar), Linearisierungsfunk- tionen f ür im Ger ät nicht hinterlegte Thermoelemente. Bei Ger äten mit Mathematik stehen zus ätzlich die Funktionen "F7 ... F12" und "Skale" zur Verf ügung. Sie lassen sich mit Hilfe der Parametriersoftware SIPROM R - PU in verf ügbare Standardapplikationen einsetzen. Reichen diese Applikationen nicht aus, kann der Anwender auch selbst ändig Rechenvor- schriften formulieren. Des weiteren lassen sich mehrere Kan äle in einer Re- chenvorschrift verkn üpfen, um z. B. komplexe Proze ßergebnisse zu berechnen. Mit der Funktion "Skale" lassen sich bis zu 12 anwenderspezifische Skalen erstellen und den Kan älen zuordnen. Die erfaßten Me ßwerte können durch die Zentraleinheit mit programmierten Grenzwerten verglichen werden. Bei Grenzwert überschreitung wird in Abh än-gigkeit der vorgenommenen Parametrierung z. B. ein Alarm über die Digitale Ein-/Ausgabe zur Ereignissteuerung weiterer Ger äte erzeugt. Die Ereignissteu- erung l äßt sich auch ger äteintern nutzen. Die erfaßten und verarbeiteten Me ßwerte können in unterschiedlichen Anzei- gemodi über ein hinterleuchtetes grafisches Display angezeigt werden. Die erfaßten und verarbeiteten Me ßwerte können in vielf ältiger Darstellung über das Schreibsystem auf Registrierpapier dokumentiert werden. Das Über- bzw. Unterschreiten einstellbarer Alarme kann auf dem Diagramm markiert werden. Mit Hilfe einer gepufferten Kalenderuhr wird das Diagramm, wenn gew ünscht, mit Datum und Uhrzeit beschriftet. Während des Registrierens werden alle Ver änderungen am Ger ät, wie vor über- gehender Stop, Umschalten des Me ßprogramms bzw. der Betriebsart sowie ein Ausfall der Versorgungsspannung im Diagramm dokumentiert. Durch Vor- und R ücktransport des Registrierpapiers ergibt sich wie bei einem Linienschreiber eine geschlossene Me ßwertlinie. Die Bedienung des Ger ätes erfolgt wahlweise über PC-Schnittstelle, separate Infrarot-Fernbedienung (IR-Fernbedienung) oder Bedienhebel am Ger ät. DieGeräterückmeldungen erfolgen über das Display. Für die Bedienung über PC steht die WINDOWS-Bedienoberfl äche SIPROM R - PU zur Verf ügung.Meßwerte berechnen Meßwerte überwachen Meßwerte anzeigen Meßwerte aufzeichnen Bedienung Anwendungsbereich SIREC PU C79000-G7300-C195-0415Weitere F ähigkeiten wie anwenderprogrammierbare Linearisierung Bereichsdehnung (Zooming) Verschiebung des Registrierbereiches (Zoning) ereignisabh ängiges Umschalten des Me ßprogramms ereignisabh ängiges Umschalten der Betriebsart ereignisabh ängiges Ausdrucken programmierbarer Texte ermöglichen den universellen Einsatz des Ger ätes.Bez üglich der Hilfsenergieversorgung sind folgende Ger äteausf ührungen lie- ferbar: Hilfsenergie AC 230 V Hilfsenergie AC 115 V Hilfsenergie AC 24 V Hilfsenergie DC 24 V Das Gerät kann mit folgenden Erweiterungen ausgestattet sein: Digitale Ein-/Ausgabe (2 Ausf ührungen) DC-24-V-Ausgang PC-Kabel Parametriersoftware SIPROM R - PU Die Erweiterung PC-Kabel erlaubt die Verbindung mit einem Laptop bzw. PC. Es lassen sich alle Ger ätefunktionen fernsteuern. Des weiteren ist es m öglich, Geräteeinstellungen und Me ßwerte abzurufen. Das Gerät wird als Standardausf ührung oder werkseitig gem äß der Kundenbe- stellung zusammengestellt, parametriert und betriebsbereit ausgeliefert. Die Umrüstung der Ger äte, z. B. Umstellung der Hilfsenergieversorgung oder der Einbau von nachtr äglichen Erweiterungen, d ürfen nur durch den Hersteller oder vom Hersteller geschultes Personal vorgenommen werden. Für die Aufbautechnik der Ger äte wurden ausschlie ßlich umweltvertr ägliche Materialien verwendet. Die Betriebsanleitung ist auf chlo rfrei gebleichtem Papier gedruckt. Leistungsmerkmale Ausf ührungen Erweiterungen Auslieferung Umrüstung Umweltschutz Anwendungsbereich SIREC PU C79000-G7300-C195-0416Aufbau und Arbeitsweise SIREC PU C79000-G7300-C195-04172 Aufbau und Arbeitsweise Das folgende Kapitel beschreibt den mechanischen und elektrischen Aufbau sowie die Ger ätekomponenten. 2.1 Überblick Das Gerät ist als Einbauger ät im Format 144 x 144 mm aufgebaut. Im vorderen Teil des Geh äuses befinden sich der Einschub mit dem Registrierer, im hinte- ren Teil die Zentraleinheit und die Me ßwerterfassung. Auf der Ger äterückseite befinden sich der Transformator des Netzteils und die Anschl üsse f ür Hilfs- energie sowie Me ß- und Steuerleitungen. Dicht-an-dicht-Einbauweise in Schalt- und Rastertafeln ist bei ausreichender Bel üftung m öglich. Der Schreiber ist ein modernes Aufzeichnungsger ät mit digitaler Datenverar- beitung. Die Me ßwerterfassung erfolgt v öllig kontaktlos und kanalseriell. Durch ausschlie ßliche Verwendung von Schrittmotoren arbeitet auch das An- triebssystem der Registrierung kontaktlos. Diese Technik gew ährleistet einen weiten Einsatzbereich und eine hohe Funktionssicherheit. Bild 2.1-1 und Bild 2.1-2 zeigen die Ger äteansichten. Die Arbeitsweise des Gerätes wird anhand von Kap. 2.2 bis auf Blockschaltbildebene erl äutert. Aufbau und Arbeitsweise SIREC PU C79000-G7300-C195-0418503-131SERVICE321123PROG1234567Bild 2.1-1Ger ätevorderansicht 1Tür2hinterleuchtetes Display 3Registrierer 4Servicehebel 5PC-Schnittstelle 6Bedienhebel 7symbolisierte Bedienhilfen Aufbau und Arbeitsweise SIREC PU C79000-G7300-C195-0419503-13212345678Bild 2.1-2Ger äterückansicht (Ausf ührung AC 115/230 V) 1Masseanschlu ß für Leitungsschirm 2Anschlu ß DC-24-V-Ausgang 3Anschlu ß Digitale Ein-/Ausgabe 4Sicherung F1 5Anschlu ß Hilfsenergieversorgung 6Sicherung F2 7Fenster f ür Einstellung der Me ßbereiche 8Anschlu ß Meßsignale Aufbau und Arbeitsweise SIREC PU C79000-G7300-C195-04202.2 Gerätekomponenten2.2.1 Geh äuse Das Gehäuse besteht aus Stahlblech. Die Befestigung des Ger ätes in der Schalt- bzw. Rastertafel oder im Pultaufsatz erfolgt mit den mitgelieferten genormten Befestigungselementen. 2.2.2 Einschub Der Einschub beinhaltet den Einschubtr äger, das Display, das Schreibsystem und die Flachbaugruppe "Ansteuerung". Der Einschub ist mit einem mehrpoli- gen Flachbandkabel mit der Zentraleinheit verbunden. Die Kabell änge ist so ausgelegt, da ß der Einschub ohne L ösen der Kabelverbindung vollst ändig aus dem Geh äuse gezogen werden kann. Der Einschubtr äger ist Montagetr äger f ür den Wagenmotor, den Papierlauf- motor und den Schreibwagen mit dem Schreibkopfmotor. Der Schreibwagen ist über eine flexible Flachbandleitung mit der Flachbaugruppe "Ansteuerung" verbunden. Das grafische Display in Fl üssigkristall-Technologie (LCD) befindet sich zu- sammen mit einer LED-Hintergrundbeleuchtung in einem Kunststoffgeh äuse, das auf den Einschubtr äger aufgesteckt ist. In diesem Geh äuse sind auch der Empf änger f ür die IR-Fernbedienung, der Controller sowie die zugeh örigen Treiber f ür das Display untergebracht. Die Verbindung zur Flachbaugruppe "Ansteuerung" erfolgt über Flachbandleitungen. Der Faserstift-Schreibkopf besteht aus sechs Schreibspitzen mit den zugeh öri- gen Tintenkammern. Er wird in abgesenktem Zustand auf den Dorn des Schreibwagens aufgesteckt. Die Flachbaugruppe "Ansteuerung" enth ält die Leistungselektronik f ür den Wagenmotor, f ür den Schreibkopfmotor und f ür den Papiervorschubmotor sowie die Lichtschranke zur Erkennung des Wagen-Nullpunkts. Hier befinden sich auch die zwei Schalter zur Einstellung der Dialog-Adresse, ein Mikro- schalter zur Papierendekennung und vier über Bedienhebel zu bet ätigende Mikroschalter. Auf der Flachbaugruppe "Ansteuerung" befindet sich auch die Halterung f üreine zus ätzliche Pufferbatterie f ür den Uhrenbaustein. Sie ist nach Herausnah- me des Einschubs zug änglich. Einschubtr äger DisplayFaserstift- Schreibkopf Flachbaugruppe Ansteuerung Halterung f ürPufferbatterie Aufbau und Arbeitsweise SIREC PU C79000-G7300-C195-04212.2.3 Registrierer Der Registrierer bietet die M öglichkeit, Registrierpapier als Faltstapel oder Schreibrolle zu verwenden. Bei der Verwendung von Schreibrollen ist eine Aufwickelrolle notwendig. Dar über hinaus mu ß der Registrierer beim Wechsel von Faltpapier auf Schreibrolle und umgekehrt vorbereitet werden. Die erfor- derlichen Arbeiten sind in Kap. 6 "Pflege und Wartung" beschrieben. 2.2.4 Zentraleinheit Die Zentraleinheit bildet den Kern der Elektronik. Sie enth ält einen Mikrocont- roller sowie den Programmspeicher (EPROM), Arbeitsspeicher (RAM)
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F412501__N1AO129175215-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | F412501__N1AO129175215-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-25 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-AO12-9175215 | 7MF4434-1DA02-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821288229-P6/21394-6NU: 836935 / 0010: 7MF4434-1DA02-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-AO12-9175215: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 15: F412501: .: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / AusgangskennlinieDeviation / Abweich.DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]05010001252500.0049124.9723249.98580.0080124.97230.0019-0.0111-0.00570.0032-0.0111(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stumpf Sébastien(2)2010-10-25HAGUENAU,1139768/985865(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-25 21:24:38I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P921600__N1A9289172227-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P921600__N1A9289172227-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-07 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172227 | 7MF4034-1DY00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 1250: 7MF4034-1DY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172227: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P921600: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote sealOutput Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich.DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 8160.0008.00116.0000.0008.001-0.00020.00400.00160.00170.0059(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Kopf Hervé(2)2010-10-07HAGUENAU,1115665/984845(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-07 17:26:03I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P761250___34_1250174-180_N1EN219130014-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P761250___34_1250174-180_N1EN219130014-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2014-11-26 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130014 | 7MF4434-1FY22-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507584-14459854-Y216-B6211: 01250174 / 0180: 7MF4434-1FY22-1EB7-Z: A02+Y15+Y21+Y25: N1-EN21-9130014: 1600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 34: P761250___34: .: 1600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückX2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.49 0.75 1.13 0.81 0.016 0.024 0.029 0.01118.2118.98 2.13 2.3210.7510.07 0.24 -- -- -- V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- -- Al -- 0.040(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2014-11-26Haguenau1610303/1019675(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-11-26 16:47:19PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\PRES05__N1A9289172236-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | PRES05__N1A9289172236-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 02.11.2010 |  |  | N1A9289172236 | 7MF4034 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0058433702.11.2010 12Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Menge Quantity Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 1,00 12.10.2010 20310108/72 PRES05 N1A9289172236 7MF4034 0,1% Hiermit bescheinigen wir, dass vorgenannte Einheit(en) zum Zeitpunkt desInverkehrbringens, dem Stand der Technik entsprochen haben.Die Bestellvorgaben wurden eingehalten. Die Qualität der Einheit(en) wurde imRahmen des Qualitätsmanagement-Systems sichergestelltFür medienberührte, metallische Bauteile wurden ausschliesslich Werkstoffeeingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 Ziffer 3.1 besitzen.Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferantenbzw. des TÜV. Es sind dies: We herewith certify that above mentioned unit(s) complied with state-of-the-arttechnology at the time of supply. The order specifications were adhered to. Thequality of the unit(s) was confirmed by the Quality Management System.For wetted, metallic components, we have only used materials with a certificateof inspection in accordance with EN 10204 para. 3.1. The correspondingcertificates of inspection of our suppliers or the TÜV are applicable. Theseare as follows: FLANSCH OBERTEIL / Flange upper body Lieferant / vendor Richard Neumayer GmbH DE 77756 Hausach Material / Material 1.4404/316L Charge / charge 012158Code / Code FBW - 99 DRUCKMITTLERMEMBRANE / Diaphragm (OF C.S.) Lieferant / vendor HIGH TECH ALLOYS Sonderwerkstoffe DE 42103 Wuppertal Material / Material 2.4610 Charge / charge 245530997Code / Code BMY - 2 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0058433702.11.2010 22Abnahmebeauftragter Inspection Representative Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. Reinhold Kern WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de ALEXANDER WIEGANDSE& CO. KGAbnahmeprüfzeugnis3.1nach DINEN10204Ac ceptanceTest Certificate 3.1according to EN10204 WIKA Alexand erW iegand SE & Co. KG Alexand er-W iegand-Straße D-639 11Kli ngenbergSeite/Page: 1 / 1 Tel. 09 372 / 132 Œ0 Fax 093 72 / 132 Œ405 www.wika.de Sicht-und Masskontrollenach EN 10088-3/ Visual and dimensional checkacc. EN 1088-3 Bestell-Nr./ Order No.: W0639571 Lieferant/ Supplier HIGHTECH ALLOYS Datum/ Date24.08.2010 Kunde/ CustomerWerkstoff / Mate rial2.4610Abmessung / Dime nsionBD 0,1mmx210mm Charge / CodeBatch / Code 245530997Sach-Nr. / Part No.0568694Abnahmebeauftragter Company ExpertR. KernPrüfer TesterT. PüschelWurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift/ Was createdautomatically, needsno signature(EN10204/5). Bemerku ngen / Extentions:Die Messergebnisse entsprec hen den Vorgaben / The test res ults complywit h specificat ions:Ja / YesDie Messung erfolgte nac h / Measurement was carried outaccording t o:EN 10088-3 DieBewert ung erfolgte nac h / Evaluation was carried out according to: durch: NaciogU, 11.10.2010Code: BMY2durch: NaciogU, 11.10.2010Code: BMY2
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P922150__N1A9289172229-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P922150__N1A9289172229-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2010-10-11 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172229 | 7MF4034-1DY00-1EB7-Z;7MF4034-*DY0*-1***;A5E00100207A;A5E01133036 | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 1290: 7MF4034-1DY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172229: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P922150: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 10(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-11HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-11 18:41:52I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.1110List of materials / WerkstofflisteN1-A928-9172229Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4034-*DY0*-1*** - D22No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00100207A1 987552 W1WOM3.1C73451-A400-C1AnschlußstutzenProcess connection11W521Seat / AufnahmeA5E01133036A5E00100209A3.1SIEMENS3036 S121W531Diaphragm / TrennmembranC73451-A400-C15W73501-A4404-B501-*-253.1SIEMENS501538W541Sensor / SensorC73451-A400-B927C73451-A400-B900-*-252.1SIEMENS8D08-920W5Manufacturer / HerstellerSIEMENS I IA SC MF-H PI-1 PRO-1HaguenauPosition / AuftragOrder / Item832425 / 12Serial-Number / Fab. - NrN1-A928-9172229Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2010-10-11Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-4.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172229C12SIEMENS I IA SC SPA PS 113 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172229C12SIEMENS I IA SC SPA PS 114 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172229C12SIEMENS I IA SC SPA PS 115 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172229C12SIEMENS I IA SC SPA PS 116 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172229C12SIEMENS I IA SC SPA PS 117 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172229C12SIEMENS I IA SC SPA PS 118 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172229C12SIEMENS I IA SC SPA PS 119 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172229C12SIEMENS I IA SC SPA PS 1110 / 10EN 10204-4.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\8435149_1361961-30_N1FD029010016-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 8435149_1361961-30_N1FD029010016-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-12-16 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-FD02-9010016 | 7MF4034-1CY00-1BB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1826584218-28008119-Y216-B6303: 01361961 / 0030: 7MF4034-1CY00-1BB7-Z: Y16+Y15+Y21: N1-FD02-9010016: 4 bar: 10 bar: PROFIBUS PA: 8435149: 7MF4034-1CY00-1BB7-Z: 4 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092372155/551/HCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y16)(Y21)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]02550751000 1 2 3 40.00010.99972.00003.00003.99990.00000.99982.00013.00000.0017-0.00640.00120.0009-0.00140.0011-0.00560.0025-0.0001(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Dogruoz Polat(2)2015-12-16Haguenau5065134/1026458(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-12-16 12:44:44PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P741001__N1A9289172199-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P741001__N1A9289172199-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-12 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172199 | 7MF4034-1BY00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0690: 7MF4034-1BY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172199: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P741001: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote sealOutput Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich.DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000.00.51.00.00000.49991.00000.00000.4999-0.0007-0.01350.0013-0.0012-0.0104(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Otte Lionel(2)2010-10-06HAGUENAU,1097931/986391(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-12 14:48:51I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P742005__N1A9289172203-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P742005__N1A9289172203-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-08 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172203 | 7MF4034-1CY00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0770: 7MF4034-1CY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172203: 4 bar: 10 bar: PROFIBUS PA: P742005: .: 4 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-08HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-08 14:07:17I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P771100___35_1248916-280_N1EN189010013-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P771100___35_1248916-280_N1EN189010013-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-12-08 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010013 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0280: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010013: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 35: P771100___35: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 8160.00007.999615.99910.00017.99930.0001-0.0027-0.00560.0008-0.0045(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stenger Manuel(2)2014-12-08Haguenau5005891/1020035(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-08 17:04:33PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P743004__N1B1269014817-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P743004__N1B1269014817-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 23.02.2011 |  | PROFIBUS PA | N1B1269014817 |  | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Messprotokoll Measurement Report SeitePage/Kunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0063778823.02.2011 11Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000498959 SAP 867950 20394426/5 4034 Profibus PA 0,100% [1*]P743004 0 ... 1 bar rel. Referenzgerät Reference Kalibriernummer Calibration No. CPC8000-DX 0,01 % -0,60 ... 1 bar rel. A21676 DKD 10-10 Ergebnis Result Temperatur Temperature 20°C +/- 5 K 31.01.2011 Referenz Prüfling rel. Abweichung Standard Test Item rel. Deviation barbar%0,0000 0,0001 0,0001 0,010 0,009 0,2000 0,2001 0,2003 0,008 0,028 0,4000 0,4001 0,4002 0,015 0,023 0,6000 0,6002 0,6002 0,015 0,016 0,8000 0,8001 0,8002 0,014 0,016 1,0000 1,0001 1,0001 0,011 0,011 Bemerkung / Remarks: Kunden-Nr./Zeichen/Customer No./Ref. 1086408447/596/R vom 07.06.10 Der Kalibriergegenstand hä lt die Fehlergrenzen n ach Herstellerangaben ein. Object keeps the specification. IEC 61298 Die Kalibrierung erfolgte auf der Grundlage der folgenen Norm: Calibration was carried out according to the following norm: [1*] N1B1269014817 Prüfer Examiner A. Wagner Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P800100__N1A9289172210-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P800100__N1A9289172210-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 02.11.2010 |  |  | N1A9289172210 | 7MF4034 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0058465102.11.2010 11Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Menge Quantity Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 1,00 12.10.2010 20310108/46 P800100 N1A9289172210 7MF4034 0,1% 0...16 bar Für medienberührte, metallische Bauteile wurden ausschliesslich Werkstoffeeingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 Ziffer 3.1 besitzen.Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferantenbzw. des TÜV. Es sind dies: For wetted, metallic components, we have only used materials with a certificateof inspection in accordance with EN 10204 para. 3.1. The correspondingcertificates of inspection of our suppliers or the TÜV are applicable. Theseare as follows: FLANSCH OBERTEIL / Flange upper body Lieferant / vendor Richard Neumayer GmbH DE 77756 Hausach Material / Material 1.4404/316L Charge / charge 012158Code / Code FBW - 99 DRUCKMITTLERMEMBRANE / Diaphragm (OF C.S.) Lieferant / vendor HIGH TECH ALLOYS Sonderwerkstoffe DE 42103 Wuppertal Material / Material 2.4610 Charge / charge 245530997Code / Code BMY - 2 Abnahmebeauftragter Inspection Representative Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. Reinhold Kern WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de ALEXANDER WIEGANDSE& CO. KGAbnahmeprüfzeugnis3.1nach DINEN10204Ac ceptanceTest Certificate 3.1according to EN10204 WIKA Alexand erW iegand SE & Co. KG Alexand er-W iegand-Straße D-639 11Kli ngenbergSeite/Page: 1 / 1 Tel. 09 372 / 132 Œ0 Fax 093 72 / 132 Œ405 www.wika.de Sicht-und Masskontrollenach EN 10088-3/ Visual and dimensional checkacc. EN 1088-3 Bestell-Nr./ Order No.: W0639571 Lieferant/ Supplier HIGHTECH ALLOYS Datum/ Date24.08.2010 Kunde/ CustomerWerkstoff / Mate rial2.4610Abmessung / Dime nsionBD 0,1mmx210mm Charge / CodeBatch / Code 245530997Sach-Nr. / Part No.0568694Abnahmebeauftragter Company ExpertR. KernPrüfer TesterT. PüschelWurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift/ Was createdautomatically, needsno signature(EN10204/5). Bemerku ngen / Extentions:Die Messergebnisse entsprec hen den Vorgaben / The test res ults complywit h specificat ions:Ja / YesDie Messung erfolgte nac h / Measurement was carried outaccording t o:EN 10088-3 DieBewert ung erfolgte nac h / Evaluation was carried out according to: durch: NaciogU, 11.10.2010Code: BMY2durch: NaciogU, 11.10.2010Code: BMY2
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P460100_1255756-10_N1ED109010009-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P460100_1255756-10_N1ED109010009-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-12-16 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-ED10-9010009 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825564148-14459854-Y216-B6211: 01255756 / 0010: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-ED10-9010009: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 1: P460100: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 8160.00017.999515.99990.00027.99980.0007-0.0033-0.00030.0015-0.0011(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Yilmaz Ahmet(2)2014-12-16Haguenau5008833/1020769(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-16 20:35:52PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\cert_EU-DoC_SiTS500_A5E35776033A_004.pdf | cert_EU-DoC_SiTS500_A5E35776033A_004.pdf | 28.09.2017 | SITRANS TS500 |  |  | 7MC75xx-xxxxx-abcd-Z;A5E35776033A | Certificate | ID_035 | RoHS | RoHS | Siemens | Siemens | SIEMENSEU Declaration of ConformityE U - Ko nfor m itäts e r kl ä r u n gEU-Declaration de ConformiteNo. A5E35776033N004Siemens AG((Manufacturer:Hersteller:Fabricant:Address:Anschrift:Adresse;Product description:Produktbezeichnungldentificateur:DE-76181 KarlsruheTemperature sensors / TemperatursensorenSITRANS TS5OOType / Typ 7MC75xx-xxxxx-abcd-Za,b,c,d,(Z=e+f+g + h) see tablese 2 i siehe Tabellen Blatt 22014t30tEUEMC2014t34t8uATEX2011165t8URoHSThe product described above in the form as deliveredEuropean Directives:is in conformity with the provisions of the followingDas bezeíchnete Produkt stimmt ín der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung mit den Vorschríftenfolgender Europäischer Richtlínien überein:Le produit mentionné ci-dessus, tel qu'il est lívré, est conforme aux disposítions des DírecfívesE u ro p ée n nes sur'yan úes .'Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws of the Member States relating toelectromagnetic compatibilityRichtlìnie des Europâischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgtiedstaaten überd ie e Ie ktromagneti sch e Verträgl ich ke itDirective du parlement Européen et du conseil relative à t'harmonisat¡on des tégistat¡ons des Éfats membres concernant laco m p at ¡ b ¡ I ¡té é Ie ct rom ag n ét ¡ q ueDirective of the European Parliament and the Council on the harmonisation of the laws of the Member States relating toequipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheresRichtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgtiedstaaten fürGeräte und Schutzsysteme zur best¡mmungsgemäßen Verwendung in exptosionsgefährdeten BereichenDirective du parlement Européen et du conseil relative à I'harmonisation des tégislations des Éfafs mem bres concernant ¦esappare¡ls ef /es sysfèøes de protection desf¡,hés à être utitisés en atmosphères exptosibtesDirective of the European Parliament and the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances inelectrical and electronic equipment.Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefáhrlicher Stoffein Elektro- und Elektronikgeräte.Directive du parlement Européen et du relative à Ia tim¡tat¡on de t'utitisatíon de cefta¡nes subsfances dangereuses dans /eséq u ipeme nts é le ctrique s et é lectron iq ue sI UnterschrifttionKarlsruhe, 28.09.2017Siemens AktiengesellschaftVolker Rissland,Research & Development / Entwicklung(Name, function / Funktion)Jürgen Pflaum,Quality / Qualität(Name, function / Funktion)rsignature I UnterschriftAnnex A is integral part of this declaration.Anhang A ist integraler Bestandteil dieser Erklärung.L'annexe A faít partie intégrante de la présente déõlaraThis declaration certifìes the conformity to the specifìed directives but contains no assurance of properties.The safety documentation accompanying the pioduct shall be considered in detail.Qigse^lr!<länlng.bgscheinigt die Ube.reinstimmunþ mit den genannten Richtlinien, ist þdoch keine Beschaffenheiß- oder Hattbarkeißgarantie nach 9443 BGB.Die sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zi beachten.La prêsente déclaration atteste la conf ormité aux Directives cité.es.. .Ett.e n'esf pas asslm itable à un descriptif justifiant certaines propriétés.La documentation relatíve à la sêcurité accompagnant le produit do¡t être examiné en dêta¡t.Siemens Aktiengesellschaft: Chairman of the Supervisory Board: Gerhard Cromme; Managing Board: Joe Kaeser, Chairman, President and Chief Executive Officer;Roland Busch, L¡sa Davis, Klaus Helmrich, Janina Kugel, Cedr¡k Neike, Michael Sen, Ralf P. Thomas; Registered offìces: Berlin and Munich, Germany; Commercialregistries: Berlin Charlottenburg, HRB 12300, Munich, HRB 6684; WEEE-Reg.-No. DE23691322Page 1 /2/,L/;U.SIEMENSProduct description:Produktbezeichnungldentificateur:Annex A to the EU Declaration of ConformityAnhang A zur EU-Konformitätserkläru ngAnnexe A de Ia Déclaration de conformitéNo. A5E35776033N004Temperatu re sensors / Temperatu rsensorenSITRANS TS5OOType / Typ 7MC75xx-xxxxx-abcd-Za, b, c, d, (Z=e + f + g + h) see tables page 2/ siehe Tabellen Blatt 2Conformity to the Directives indicated on page 1 is assured through the application of the following standards(depending on versions):Die Konformität mit den auf Blatt 1 angeführten Richtlinien wird nachgewiesen durch die Einhaltung fotgenderNorme n (vari ante nabhäng ig) :La conformité aux Directives indiquées sur la page 1 est garantie par I'application des normes suivantes (se/on /esversions):DirectiveRichtlinieDirectivêStandard / Reference numberNorm / ReferenmummerNorme / référenceEditionAusgabedatumEditioné-þ=c=çl =2014t30t8U20132014t30t8U20132014t30t8UEN 5502009/41 :20102014t30tF.U20052014t30t8U2007141:20112014t34t8UEN 60079-0\ote 1)20121A.11:2013A-D, G, H, J, M, N, P, S-V2014t34tEUEN 60079{ (Note I )2014G,H,U,VN=(a=6/8) + (e=E03) + (f=480)2014t34t8UEN1Note 1)2012201413418UEN 60079-152lJ10201413418UEN 60079-22007A-D, G, H, J, M, N, P. S.V201413418UEN 60079-31 (Note 1 )20140...9G,H,U,VN=la=6/8) + le=803) + ff=A80)A-C, E, J-1, N,R.U, W1-3,5-7alle Umgebungen / dans tout type d'environnementZertifikate:lnspection /.Surveillance:Kontrol le / U be rvvac h u ng :Certificates:DirectiveRichtlinieDirectiveStandard / Reference numberNorm / ReferenmummerNorme / référenceEditionAusgabedatumEditiong=f=s-h2014I30IEUEN 61326-1 .20132014t30t8UEN 5501 12OO9lA1:2010T10...T462014t30t8UEN 61 326-2-5 -2013T4l..I4t2014t30t8UEN 61000-6-220052014t30t8UEN 61000-6-32OO7lA1:2111T10...T46xxxxxx2014t34tEUEN 60079-0 (Note 1 )20121411:2tE(:03- Et4P2A-P2C2014t34t8UEN 60079-'1 lNote 1)2t20141341ÊUEN 60079-1 1 lNote 1 )2t201413418UEN 60079-152011201413418UEN 60079-2620tP2A-P2C201413418UEN 60079-31 lNote 1 )201,A00...A99, C00...C99D00...D99, G00...G99;H1Y, K1Y, L1Y, NgYT10...T46Y01, Y15, Y33, Y34, Y44,Y45NxxNote 1: The manufacturer declares that th¡s product complies with the requirements of the new editions of the standards. The changes of the new editionshave been checked and do not affect this product.EC-type exam¡nation certificateE G - B a u m u ster priifbe sc he i n ig u ngCeñificat évaluation de tvÛeMarkingKennzeichnungMarquagea-b-c=d-e=c-t-g-þ=PTB 09 ATEX 2014 Xil1G¦ 1l2Gil3Gil1Dlt 1t2DA.D, G-H, J,M-N, P, S-V,E0rE04P2A-P2CPTB 1O ATEX 1OO5 X¦ 1t2GI1t2D0...9G,H,N,U,VA-C,E, J-L,N,R-U,1-35-7E03400...499, C00...C99D00...D99, G00...G99H1Y, K1Y, LlY, NgYT10...T46Y01, Y15, Y33, Y34, Y44Y45NxxD¡rectiveRichtlinieDirectiveNot¡fied Body Product Quality AssuranceBe n an nte Ste I le Q u a I ¡t ät s si c h e ru ng P rod u kti onOraan¡sme notifieNo.201413418UATEXSira Certification Service, CSA Group Testing UK Ltd - Unit 6, Hawarden lndustrial Park,Hawarden, Deeside, CHs 3US, United Kinqdom051 IPage2/2
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P473100___35_1248917-130_N1EN189010047-60_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P473100___35_1248917-130_N1EN189010047-60_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-12-04 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010047 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494879-14459693-Y216-B6211: 01248917 / 0130: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010047: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 35: P473100___35: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 8160.00028.000116.00040.00038.00030.00140.00090.00230.00210.0021(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stenger Manuel(2)2014-12-04Haguenau4994278/1019138(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-04 13:14:51PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F944400__N1AO129175225-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | F944400__N1AO129175225-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-25 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-AO12-9175225 | 7MF4434-1DA02-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821288229-P6/21394-6NU: 836935 / 0010: 7MF4434-1DA02-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-AO12-9175225: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 23: F944400: .: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-25HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-25 21:31:30I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\01_Cert_SIT_TS_TF_TH100-400_EU_Marine_DNV-GL_42184-15_HH.pdf | 01_Cert_SIT_TS_TF_TH100-400_EU_Marine_DNV-GL_42184-15_HH.pdf | 2015-12-10 | SITRANS TF;SITRANS TH | PROFIBUS PA;Foundation Fieldbus |  | 7MC7500;7MC75LA;7MC72L2-O;7Nc313;A5E3676945O4-RevOO | Certificate | ID_034 | Marine approval | Marine approval | Siemens | DNV GL | TYPE APPROVAL CERTIFICATEDNV.GLThis is to certify that the undernoted product(s) has/have been tested in accordance with the relevantrequirements of the DNV GL Type Approval System.Certificate No42 L8,4 - 15 HHCompanySiemens AGProcess Industries and DrivesProcess Automation7 6LAl Karlsruhe, GERMANYProduct DescriptionTemperature Sensor / TransducerTemperature Transm¡tter / Field indicatorTypeEnvironmenta I CategoryTechnical Data /Range of ApplicationTest StandardDocumentsRemarksValid until 2O2O-12-O9Page 1 of 8File No. I.D.O2Hamburg, 2O15-12-10DNV GLsrrRANs Tsroo I 2oo ¦ 5ooSITRANS TFcx, D, F, EMC1SITRANS TS1OOo Temperature sensor in cable version (with cable)SITRANS TS2OOo Temperature sensor in cable version (without cable)SITRANS TS5OO. Temperature sensor with connection headr Temperature transducer when use of head transmitters typeSTTRANS TH1OO ¦ 2OO / 3OO / 4OO¡ Environmental categoryx: C, F, EMCISITRANS TF. Temperature field mounting transmitter and/or field indicatorr Configurable by using of transmitters SITRANS TH2OO ¦ 3OO / 4OOr Software version(s): O3.xx.yy, O4.xx.yySTTRANS TH1OO ¦ 2OO / 3OO ¦ 4OO¡ Temperature tramnsmitter for mounting in sensor headSoftware version(s): Ol.xx,yy (TH2OO/3OO), O2.xx.yy (TH4OO)Technical details on the following pages of this cert¡f¡cate to be observedGL Guidelines for the Performance of Type Approvals, Chapter 2- TestRequirements for Electrical / Electronic Equipment and Systems (VI-7-2)lEdition 2012Technical and Test Documentantion according to the reference documents:45E367694504_RevOO lf 45E367694324_RevOO 1, A5E3676945O4-RevOO IProduct(s) approved by this certificate islare accepted for installation on allvessels classed by DNV GLType Approval Symbol@@Jc'\nIillt-www.dnvgl.comRinkelDar¡usz LesniewskiTYPE APPROVAL CERTIFICATEtrlNV.GLThis is to certify that the undernoted product(s) has/have been tested in accordance with the relevantrequirements of the DNV GL Type Approval System.Certificate No.4218,4 - 15 HHSITRANS TS5OO "Build in"7MC7500 - 10@@@ - @@ø@ - Z @Valid until 2O2O-L2-O9Page 2 of 8File No. I.D.O2Hamburg, 2015-12-1OType Approval Symbol@ltillþ-)Jt)rrIDNV GLoThread typeNA-zWithoutThread tvoe oreater than M14@+@Insertion length UAO-GALength from lomm to TOOmmlaccordino different ranoes)@Insert diameter6Insert d¡ameter = 6mm@Extension Xo123456a9and@=NlDWithoutDIN-Type X=65mm adjustableDIN-Type X= 139mm adjustableDIN-Type X= 149mm adjustableANSI-Type Nipple X=15Omm (U2"NPT) unadjustableANSI-Type NUN X=1SOmm (1/2"NPT) adjustableANSI-Type nipple spring load X=74mm (1/2"NPT)unadjustableANSI-Type NUN spring load X=150mm (1/2"NPT)adjustableCustomer specific extension length (max l5Omm)@Connect¡on HeadMPU, authorized if @ = [a;5;6;8]V, authorized if @ = la;5;6¡alABcGHMaterial Aluminum; flange-lidMaterial Aluminum; low hinged lidMaterial Aluminum; high hinged lidMaterial Aluminum; screw-in lid; suitable for Ex dapplicationsMaterial Aluminum; screw-in lid; Display; suitable forEx d applicationsMaterial Plastic; screw-in lidMater¡al Plastic; high hinged lidMaterial Stainless steel; screw-in lid; suitable for Ex dapplicationsMaterial Stainless steel; screw-in lid; Display; suitablefor Ex d aoolicationsø+@Sensor/ Sensor number/AccuracyAO-X8RTD type : PtlOO Thin Film, PtlOO Wire wound /I'x, 2x / CIass B, Class A, Class AAThermocouple : all types of sensors I tx,2x / Class l,CIass 2www.dnvgl.comRinkelDariusz LesniewskiTYPE APPROVAL CERTIFICATEDNV.GLThis is to certify that the undernoted product(s) has/have been tested in accordance with the relevantrequirements of the DNV GL Type Approval System.Certificate No"4218,4 - 15 HHSITRANS TS5OO "Welded"7MC75LA - @@@@@ - ø@@@ - Z - xxx@Relevant opt¡onsMarine ApprovalExplosion protect¡onHead transmitterLengthDO1EOO - E99TOO - T99NlDY44Y45DNV GL CertificateExplosion protection according approvals for hazardousareasHead transmitter SITRANS TH lOO/ 20O ¦ 3OO ¦ 4OOSpecify customer specific extension length type DINfrom 45mm to l50mmSpecify special insertion length "U" within specifiedrange in plain text, max 8OO mmSpecify special extension length "X" within specifiedranqe in plain text, max lsOmma)Protect¡ve tube materialI2316 T¡ (L.4s7t)3L6 L (1.4404)ø+OProcess connectionONoA-9XWithoutThread type (authorized if greater than M14) Flangetype (authorized if greater than Flange ASME,1"RF150)@Thermowell formABKForm 2l2Gl2F according DIN 43722 / Form 2; D=9mmForm 212Gl2F according DIN 43722 ; D=12mmForm 3/3G/3F accordinq DIN 43722 ; D=12mm/9mmO+@Insert¡on length U01-34Length from SOmm to TOOmmlaccordino different ranqes)ØExtension XoI9 and xxx = NlDWithout extensionAccording DIN 43772, length "X" depends on type ofthermowellCustomer specific extension Iength (max lSOmm)@Connection HeadMPAuthorized¡f@={B;K}(thermowell with D>12)or¡f@+O#ONand@=AandØ=OMaterial Plastic; screw-in lidMater¡al Plastic; high hinged lidValid until 2O2O-L2-O9Page 3 of 8File No. I.D.O2Hamburg, 2015-12-1ODNV GLType Approval Symbol@@ILJr'IMwww.dnvgl.comRinkelDariusz LesniewskiTYPE APPROVAL CERTIFICATEDNV.GLThis is to certify that the undernoted product(s) has/have been tested in accordance with the relevantrequirements of the DNV GL Type Approval System.Certificate No.42 ta4 - 15 HHSITRANS TS5OO "Barstock"7VIC752A - @@@O@ - ø@@@ - Z - xxx(thermowell form 2N)HAuthorized ¡f @+@ # ON and @ = Aand Ø = O (thermowell form 2N)UvABcGMaterial Aluminum; flange-lidMaterial Aluminum; low hinged lidMaterial Aluminum; high hinged lidMaterial Aluminum; screw-in lid; suitable for Ex dapplicationsMaterial Aluminum; screw-in lid; Display; suitable forEx d applicationsMaterial Stainless steel; screw-in Iidi suitable for Ex dapplicationsMaterial Stainless steel; screw-in lid; Display; suitablefor Ex d aoolications@+@Sensor / Sensor number /AccuracyAO-X8RTD type : PtlOO Thin Film, PtlOO Wire wound I Lx,2x/ Class B, Class A, Class AAThermocouple : all types of sensors / Lx,2x / CIass 1'Class 2xxxRelevant opt¡onsMarine ApprovalExplosion protectionHead transmitterLengthDO1EOO - E99TOO - T99NlDY44Y45wolwo2Surface treatment Form 3FDNV GL CertificateExplosion protection according approvals for hazardousareasHead transmitter SITRANS TH lOO/20O / 3OO ¦ 4OOSpecify customer specific extension length type DINfrom 45mm to 150mmSpecify special insertion length "U" within specifiedrange in plain text, max 7OO mmSpecify special extension length "X" within specifiedrange in pla¡n text, max 15OmmStained, neutralized and passivizedElectro oolishedoProtective tube mater¡al12316 T¡ (t.4s7t)316 L (1.4404)@+oProcess connectionONOA-9XWithoutFlange type (authorized if greater than Flange ASME'1"RF150)Valid until 2O2O-L2-O9Page 4 of 8File No. I.D.O2Hamburg, 2015-12-1ODNV GLType Approval Symbol@@J.ónIwww.dnvgl.comfRinkelDariusz LesniewskiTYPE APPROVAL CERTIFICATEDNV.GLThis is to certify that the undernoted product(s) has/have been tested in accordance with the relevantrequirements of the DNV GL Type Approval System.Certificate No42t8,4 - 15 HHValid until 2O2O-L2-O9Page 5 of IFile No. LD.O2Hamburg, 2015-12-10Type Approval Symbol@òt)hDNV GLM@+o+@Protective tube form :Type - D LlcldD : Outer diameterL : Thermowell lengthC : Cone lengthd : Inside diameterAOOBOODOOEOO414F - 244l4F - 244/4F - 244I4F - 24L Ol6s172OO/6s172OOlt2s1726lJ112517øExtension X19 and xxx = NlDAccording DIN 43772t length "X" depends on type ofthermowellCustomer spec¡f¡c extension length (max l5Omm)@Connection HeadABcGHMPMaterial Aluminum; flange-lidMaterial Aluminum; low hinged lidMaterial Aluminum; high hinged lidMaterial Aluminum; screw-in lid; suitable for Ex dapplicationsMaterial Aluminum; screw-in lid; Display; suitable forEx d applicationsMaterial Plastic; screw-in lidMaterial Plastic; hish hinsed lid@+@Sensor / Sensor number /AccuracyAO-X8RTD type : PtlOO Thin Film, PtlOO Wire woundI Lx, 2x / Class B, Class A, Class AAThermocouple : all types of sensors I lx,2x / Class 1'CIass 2xxxRelevant optionsMarine ApprovalDOlEOO - E99Explosion protectionHead transmitterLengthTOO - T99N1DY44Y45DNV GL CertificateExplosion protection according approvals forhazardous areasHead transmitter SITRANS TH 1OO/ 20O ¦ 3OO ¦ 4OOSpecify customer specific extension length type DINfrom 45mm to l5ommSpecify special insertion length "U" in plain text, max21omm (Min: U=C; Max U=L-SOmm, no •ntry =standard length U=L-7Omm)Specify special extension length "X" within specifiedranqe in plain text, max l50mmwww.dnvgl.comRinkelDariusz LesniewskiTYPE APPROVAL CERTIFICATEDNV.GLThis is to certify that the undernoted product(s) has/have been tested in accordance with the relevantrequirements of the DNV GL Type Approval System.Certificate No42L8,4 - 15 HHSitrans TSlOOTMCT1tt-O@O@@-Z@S¡trans TS2OO7MC72L2-O@@@@-Z@oInsert diameter6Insert diameter = 6mm@Basic Length BBcDLength from TOmm to loommLength from lolmm to 25ommLenqth from 25lmm to SOOmmo+@Sensor / Sensor number /AccuracyAO-X8RTD type : PtlOO Thin Film, PtlOO Wire wound / lx,2x / Class B, C¡ass A, Class AAThermocouple : all types of sensors I Lx,2x / Class I,Class 2@Connection side(TS2OO only) OI234ITS2OO onlv) 5Solid wire ends (sensor element)Flying leads (enclosure is customer responsibility)LEMO coupling 15M12 connectorThermocouple coupling from TC-material (onlyavailable for dry accommodation spaces and drycontrol room)Mini connection head, aluminum not for double PtlOO@Relevant opt¡onsMarine Approval DOIExplosion protection EOO - E99Process connection(customer responsibility)A20A2LA22423A30A31432A50DNV GL Cert¡f¡cateExplosion protect¡on according approvals forhazardous areasSoldering nipple G7+". enclosedSoldering nipple G72", enclosedSoldering nipple NPTy2", enclosedSoldering nipple M18x1.5, enclosedCompression fitting GVc", enclosedCompression fitting GVz", enclosedCompression fitting NPT y2", enclosedSurface connection p¡ece, enclosed (non Ex)Valid until 2O2O-L2-O9Page 6 of 8File No. I.D.O2Hamburg, 2015-12-1ODNV GLType Approval Symbol@@Ð(òwww.dnvgl.comr'MaRinkelDariusz LesniewskiTYPE APPROVAL CERTIFICATEDNV.GLThis is to certify that the undernoted product(s) has/have been tested in accordance with the relevantrequirements of the DNV GL Type Approval System,Certificate No42 L8,4 - 15 HHNote for TSlOO/TS2OO:- Support of the TS1OO/2OO needs to be constructed in such way that the unit will besupported with 15O mm offset or less full-length, while the free end of the insert shouldnot exceed lOO mmSITRANS TF7Nc313@- @@@@@ -Z ØValid until 2O2O-L2-O9Page 7 of 8File No. I.D.O2Hamburg, 2015-12-10Type Approval Symbol@Jf't)nfrJDNV GLConnection cable, type and length(TS2OO only)sol-s99LO1-L99Sensor lengthY44With xx meters connection cable (SLFP)Silicone/Fluorpolymer, operating temperature-50 ... +18O oC (-58 ... +356 oF).With xx meters connection cable (TGLV) PTFE/glassfiber/reinforced with sta¡nless steel), Operat¡ngtemperature -1OO...+2O5oC (148 ... 40loF)Specify special insertion length "8" within specifiedranqe in olain text, max s00mmC)Integrated Transmittero567INo TransmitterSITRANS TH2OOSITRANS TH3OOSITRANS TH4OO with PROFIBUS PASITRANS TH4OO with FOUNDATION fieldbusøEx protect¡on types ofintegrated transmittero,L,2,4,5Different approvalsoEnclosureAEDie-cast aluminumsta¡nless steel orecision castinq@Connections/cable inletBcScrewed glands M2O x 1.5Screwed olands 1/2 - 14 NPTo@Digital Indicatoro1Mounting bracket and securingpartso12W¡thoutw¡thW¡thoutMade of steelMade of stainless steelwww.dnvgl.comMaRinkelDariusz LesniewskiTYPE APPROVAL CERTIFICATEDNV.GLThis is to certify that the undernoted product(s) has/have been tested in accordance with the relevantrequirements of the DNV GL Type Approval System.Certificate No.42184 - 15 HHProduction Sites:SIrRANS 75 seriesSiemens S.A.S1, chemin de la Sandlach 8.P.6O18967506 Haguenau Cedex, FRANCESITRANS TF series, SITRANS TH seriesSiemens S.A.SI, chemin de la Sandlach 8,P.6018967506 Haguenau Cedex, FranceS¡emens Sensor Communication Ltd. (SSCL)No. 117 GuangXian Road, QixianLing, High-Tech Industrial ZoneDalian, 116023, P.R. CHINAValid until 2O2O-L2-O9Page 8 of 8File No. I.D.O2Hamburg, 2015-12-1ODNV GLType Approval Symbol@J{"Sv.,{t."ØRelevant Optionsc11MOOMOl825 - 870G10JOlD57- D60YO1Y15Y23Y24Y25uo2- uo4u21u23u24u25u27u30u41Y50YO9Test report (5 measuring points)Bus connection Cl1 with M12 plugBus connection Cll w¡th M12 plug and matingconnectorExplosion protect¡on typesTwo coats of lacquer on casing and coverTransient protect¡onDifferent Cable gland typesMeasuring range in plain textMeas. point no,Meas. point descriptorMeas. point messageBus addressPtlOO (IEC) with different wire typesThermocouple type CThermocouple type EThermocouple type JThermocouple type KThermocouple type NThermocouple type TWith TC: CJC: external (Pt1OO, 3-wire)With TC: CJC: external with fixed valueSoecial differinq customer-sDecific proqramminqwww.dnvgl.comMaRinkelDariusz Lesniewski
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P410000__N1A9289172059-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P410000__N1A9289172059-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-13 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172059 | 7MF4234-1FC00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure ABS.: R142-1821244273-P6/21394-6NU: 832249 / 0020: 7MF4234-1FC00-1EB7-Z: Y15+Y21: N1-A928-9172059: 1300 mbar: 10 bar: PROFIBUS PA: P410000: .: 1300 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranNiMo16Cr15W2.4819X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.004 0.05 0.28 0.48 1.41 1.76 0.40 0.008 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00115.6417.1317.18 2.54 2.2015.5858.9911.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- 0.01W -- -- 3.82Fe -- -- 5.27Co -- 0.09 0.22Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-13HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-13 09:12:42I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\6302_11_1248917-570_N1EN189010076-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 6302_11_1248917-570_N1EN189010076-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-01-22 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010076 | 7MF4034-1CA00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494879-14459693-Y216-B6211: 01248917 / 0570: 7MF4034-1CA00-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010076: 4 bar: 10 bar: PROFIBUS PA: 126: 6302_11: .: 4 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 2 40.00012.00024.00000.00012.00030.00180.00490.00120.00300.0067(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stumpf Sébastien(2)2015-01-21Haguenau2396714/1019878(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-22 06:07:44PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P600050___33_1248914-30_N1EN189070001-40_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P600050___33_1248914-30_N1EN189070001-40_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2015-01-22 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9070001 | 7MF4234-1FC00-1EB7-Z;7MF4234-*FC0*-1***;A5E00153047A;A5E02602996;A5E00031389 | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure ABS.: 1825494882-14459704-Y214-B6211: 01248914 / 0030: 7MF4234-1FC00-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN18-9070001: 1300 mbar: 10 bar: PROFIBUS PA: 33: P600050___33: .: 1300 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086557706/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 11(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-22Haguenau6254009/1020561(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-22 08:03:53PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-3.1111List of materials / WerkstofflisteN1-EN18-9070001Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4234-*FC0*-1***No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00153047A442 S078SIEMENS3.1C73451-A400-C442AnschlußstutzenProcess connection11W521Seat / AufnahmeA5E02602996A5E02602996A3.1SIEMENSA5E02602996 / V 298/S/48/14W531Diaphragm / TrennmembranC73451-A400-C17W73501-A4819-B501-*-253.1SIEMENS121412W541Sensor / SensorA5E00031389C73451-A400-B900-*-252.1SIEMENS8D08-925W5Manufacturer / HerstellerPD PA MF-H PI-PV TECHHaguenauPosition / AuftragOrder / Item012489144 / 00Serial-Number / Fab. - NrN1-EN18-9070001Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2015-01-22Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-3.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9070001C12PD PA MF-H PI-PV PRO-13 / 11EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9070001C12PD PA MF-H PI-PV PRO-14 / 11EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9070001C12PD PA MF-H PI-PV PRO-15 / 11EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9070001C12PD PA MF-H PI-PV PRO-16 / 11EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9070001C12PD PA MF-H PI-PV PRO-17 / 11EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9070001C12PD PA MF-H PI-PV PRO-18 / 11EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9070001C12PD PA MF-H PI-PV PRO-19 / 11EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9070001C12PD PA MF-H PI-PV PRO-110 / 11EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9070001C12PD PA MF-H PI-PV PRO-111 / 11EN 10204-3.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F640005___52_1250174-30_N1EN219130002-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | F640005___52_1250174-30_N1EN219130002-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130002 | 7MF4434-1DA22-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507584-14459854-Y216-B6211: 01250174 / 0030: 7MF4434-1DA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130002: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 52: F640005___52: .: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]02550751000.062.5125.0187.5250.00.004762.5337125.0629187.5443249.99610.014362.5319125.0557187.54430.00190.01350.02510.0177-0.00160.00570.01280.02230.0177(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Kopf Hervé(2)2015-01-21Haguenau1615341/1020417(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 21:18:02PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\WeitereDaten\7ME471\A5E03736896-002_SITRANS_FC430_HART_COI_en-et-lv-lt-pl-ro.pdf | A5E03736896-002_SITRANS_FC430_HART_COI_en-et-lv-lt-pl-ro.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | Coriolis Flowmeters SITRANS FC430 with HART Compact Operating Instructions 12/2013 Edition Answers for industry. SITRANS F 1 English ······························································································· 3 Eesti ································································································· 19 Latviešu ··························································································· 35 Lietuvių ···························································································· 49 Polski ······························································································· 63 Română ··························································································· 79 © Siemens AG 2012 - 2013. All rights reserved A5E03736896-002, 12/2013 3 SITRANS F Coriolis flowmeters SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) Compact Operating Instructions Legal information Warning notice system This manual contains notices you have to observe in order to ensure your personal safety, as well as to prevent damage to property. The notices referring to your personal safety are highlighted in the manual by a safety alert symbol, notices referring only to property damage have no safety alert symbol. These notices shown below are graded according to the degree of danger. DANGER indicates that death or severe personal injury will result if proper precautions are not taken. WARNING indicates that death or severe personal injury may result if proper precautions are not taken. CAUTION indicates that minor personal injury can result if proper precautions are not taken. NOTICE indicates that property damage can result if proper precautions are not taken. If more than one degree of danger is present, the warning notice representing the highest degree of danger will be used. A notice warning of injury to persons with a safety alert symbol may also include a warning relating to property damage. Qualified Personnel The product/system described in this documentation may be operated only by personnel qualified for the specific task in accordance with the relevant documentation, in particular its warning notices and safety instructions. Qualified personnel are those who, based on their training and experience, are capable of identifying risks and avoiding potential hazards when working with these products/systems. Proper use of Siemens products Note the following: WARNING Siemens products may only be used for the applications described in the catalog and in the relevant technical documentation. If products and components from other manufacturers are used, these must be recommended or approved by Siemens. Proper transport, storage, installation, assembly, commissioning, operation and maintenance are required to ensure that the products operate safely and without any problems. The permissible ambient conditions must be complied with. The information in the relevant documentation must be observed. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) 4 A5E03736896-002, 12/2013 1 Introduction 1.1 Purpose of the documentation This document contains all essential health and safety information required for safe use of the device. Before installation and commissioning of the device, the operating instructions on the electronic data medium must be read carefully. 1.2 History The following table shows major changes in the documentation compared to the previous edition. Edition Remarks 04/2012 First edition 12/2013 General update 1.3 Designated use Use the device to measure process media in accordance with the information in the operating instructions. Note Use in a domestic environment This is a Class A Group 1 equipment intended for use in industrial areas. In a domestic environment this device may cause radio interference. 1.4 Checking the consignment 1. Check the packaging and the device for visible damage caused by inappropriate handling during shipping. 2. Report any claims for damages immediately to the shipping company. 3. Retain damaged parts for clarification. 4. Check the scope of delivery by comparing your order to the shipping documents for correctness and completeness. WARNING Using a damaged or incomplete device Danger of explosion in hazardous areas. ● Do not use damaged or incomplete devices. 1.5 Transportation and storage To guarantee sufficient protection during transport and storage, observe the following: ● Keep the original packaging for subsequent transportation. ● Devices/replacement parts should be returned in their original packaging. ● If the original packaging is no longer available, ensure that all shipments are properly packaged to provide sufficient protection during transport. Siemens cannot assume liability for any costs associated with transportation damages. CAUTION Insufficient protection during storage The packaging only provides limited protection against moisture and infiltration. ● Provide additional packaging as necessary. Special conditions for storage and transportation of the device are found in the operating instructions. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) A5E03736896-002, 12/2013 5 1.6 Notes on warranty The contents of this manual shall not become part of or modify any prior or existing agreement, commitment or legal relationship. The sales contract contains all obligations on the part of Siemens as well as the complete and solely applicable warranty conditions. Any statements regarding device versions described in the manual do not create new warranties or modify the existing warranty. The content reflects the technical status at the time of publishing. Siemens reserves the right to make technical changes in the course of further development. 2 Safety notes 2.1 Preconditions for use This device left the factory in good working condition. In order to maintain this status and to ensure safe operation of the device, observe these instructions and all the specifications relevant to safety. Observe the information and symbols on the device. Do not remove any information or symbols from the device. Always keep the information and symbols in a completely legible state. 2.1.1 Warning symbols on the device Symbol Explanation Consult operating instructions 2.1.2 SIL note Note Functional safety applications (SIL) In case the device is used in a functional safety application, refer to the functional safety manual. 2.1.3 Laws and directives Observe the test certification, provisions and laws applicable in your country during connection, assembly and operation. These include, for example: ● National Electrical Code (NEC - NFPA 70) (USA) ● Canadian Electrical Code (CEC) (Canada) Further provisions for hazardous area applications are for example: ● IEC 60079-14 (international) ● EN 60079-14 (EC) Conformity with European directives The CE marking on the device symbolizes the conformity with the following European directives: Electromagnetic compatibility EMC 2004/108/EC Directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC. Low voltage directive LVD 2006/95/EC Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) 6 A5E03736896-002, 12/2013 Atmosphère explosible ATEX 94/9/EC Directive of the European Parliament and the Council on the approximation of the laws of the Member States concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres. Pressure equipment directive PED 97/23/EC Directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States concerning pressure equipment. The applicable directives can be found in the EC conformity declaration of the specific device. Further country or region- specific code conformity information is available on request. 2.2 Improper device modifications WARNING Improper device modifications Danger to personnel, system and environment can result from modifications to the device, particularly in hazardous areas. ● Only carry out modifications that are described in the instructions for the device. Failure to observe this requirement cancels the manufacturer's warranty and the product approvals. 2.3 Requirements for special applications Due to the large number of possible applications, each detail of the described device versions for each possible scenario during commissioning, operation, maintenance or operation in systems cannot be considered in the instructions. If you need additional information not covered by these instructions, contact your local Siemens office or company representative. Note Operation under special ambient conditions We highly recommend that you contact your Siemens representative or our application department before you operate the device under special ambient conditions as can be encountered in nuclear power plants or when the device is used for research and development purposes. 2.4 Use in hazardous areas Qualified personnel for hazardous area applications Persons who install, connect, commission, operate, and service the device in a hazardous area must have the following specific qualifications: ● They are authorized, trained or instructed in operating and maintaining devices and systems according to the safety regulations for electrical circuits, high pressures, aggressive, and hazardous media. ● They are authorized, trained, or instructed in carrying out work on electrical circuits for hazardous systems. ● They are trained or instructed in maintenance and use of appropriate safety equipment according to the pertinent safety regulations. WARNING Unsuitable device for the hazardous area Danger of explosion. ● Only use equipment that is approved for use in the intended hazardous area and labelled accordingly. WARNING Loss of safety of device with type of protection "Intrinsic safety Ex i" If the device has already been operated in non-intrinsically safe circuits or the electrical specifications have not been observed, the safety of the device is no longer ensured for use in hazardous areas. There is a danger of explosion. ● Connect the device with type of protection "Intrinsic safety" solely to an intrinsically safe circuit. ● Observe the specifications for the electrical data in the certificate and in the operating instructions. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) A5E03736896-002, 12/2013 7 3 Installing/mounting 3.1 Basic safety instructions CAUTION Hot surfaces resulting from hot process media Danger of burns resulting from surface temperatures above 70 °C (155 °F). ● Take appropriate protective measures, for example contact protection. ● Make sure that protective measures do not cause the maximum permissible ambient temperature to be exceeded. See operating instructions. WARNING Wetted parts unsuitable for the process media Danger of injury or damage to device. Hot, toxic and corrosive media could be released if the process medium is unsuitable for the wetted parts. ● Ensure that the material of the device parts wetted by the process medium is suitable for the medium. See information in the operating instructions. Note Material compatibility Siemens can provide you with support concerning selection of sensor components wetted by process media. However, you are responsible for the selection of components. Siemens accepts no liability for faults or failures resulting from incompatible materials. WARNING Unsuitable connecting parts Danger of injury or poisoning. In case of improper mounting hot, toxic and corrosive process media could be released at the connections. ● Ensure that connecting parts (such as flange gaskets and bolts) are suitable for connection and process media. WARNING Exceeded maximum permissible operating pressure Danger of injury or poisoning. The maximum permissible operating pressure depends on the device version. The device can be damaged if the operating pressure is exceeded. Hot, toxic and corrosive process media could be released. ● Make sure that the device is suitable for the maximum permissible operating pressure of your system. Refer to the information on the nameplate and in the operating instructions. WARNING Exceeded maximum ambient or process media temperature Danger of explosion in areas subject to explosion hazard. Device damage. ● Make sure that the maximum permissible ambient and process media temperatures of the device are not exceeded. See information in the operating instructions. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) 8 A5E03736896-002, 12/2013 WARNING Open cable inlet or incorrect cable gland Danger of explosion in hazardous areas. ● Close the cable inlets for the electrical connections. Only use cable glands or plugs which are approved for the relevant type of protection. WARNING Incorrect conduit system Danger of explosion in hazardous areas as result of open cable inlet or incorrect conduit system. ● In the case of a conduit system, mount a spark barrier at a defined distance from the device input. Observe national regulations and the requirements stated in the relevant approvals. CAUTION External stresses and loads Damage to device by severe external stresses and loads (e.g. thermal expansion or pipe tension). Process media can be released. ● Prevent severe external stresses and loads from acting on the device. 3.1.1 Installation location requirements CAUTION Damage to device In plants with strong vibrations, mount the transmitter in a low vibration environment away from the sensor. CAUTION Aggressive atmospheres Damage to device through penetration of aggressive vapors. ● Ensure that the device is suitable for the application. CAUTION Direct sunlight Device damage. The device can overheat or materials become brittle due to UV exposure. ● Protect the device from direct sunlight. ● Make sure that the maximum permissible ambient temperature is not exceeded. See operating instructions. 3.1.2 Proper mounting NOTICE Incorrect mounting The device can be damaged, destroyed, or its functionality impaired through improper mounting. ● Before installing ensure there is no visible damage to the device. ● Make sure that process connectors are clean, and suitable gaskets and glands are used. ● Mount the device using suitable tools. See operating instructions. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) A5E03736896-002, 12/2013 9 Note Loss of degree of protection Damage to device if the enclosure is open or not properly closed. The degree of protection specified on the nameplate and in the operating instructions is no longer guaranteed. ● Make sure that the device is securely closed. 3.2 Disassembly WARNING Incorrect disassembly The following dangers may result through incorrect disassembly: - Injury through electric shock - Danger through emerging media when connected to the process - Danger of explosion in hazardous area In order to disassemble correctly, observe the following: ● Before starting work, make sure that you have switched off all physical variables such as pressure, temperature, electricity etc. or that they have a harmless value. ● If the device contains dangerous media, it must be emptied prior to disassembly. Make sure that no environmentally hazardous media are released. ● Secure the remaining connections so that no damage can result if the process is started unintentionally. 4 Connecting 4.1 Basic safety instructions WARNING Unsuitable cables and/or cable glands Danger of explosion in hazardous areas. ● Only use suitable cables and cable glands complying with the requirements specified under technical data in the operating instructions. ● Tighten the cable glands in accordance with the torques specified under technical data in the operating instructions. ● When replacing cable glands use only cable glands of the same type. ● After installation, check that the cables are seated firmly. WARNING Dangerous contact voltage Danger of electric shock in case of incorrect connection. ● For the electrical connection specifications, see technical data in the operating instructions ● At the mounting location of the device observe the applicable directives and laws for installation of electrical power installations with rated voltages below 1000 V. NOTICE Condensation in the device Damage to device through formation of condensation if the temperature difference between transportation or storage and the mounting location exceeds 20 °C (68°F). ● Before taking the device into operation let the device adapt for several hours in the new environment. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) 10 A5E03736896-002, 12/2013 WARNING Missing PE/ground connection Danger of electric shock. Ensure the PE/ground connection is secure before applying power. NOTICE Ambient temperature too high Damage to cable sheath. ● At an ambient temperature ≥ 60 °C (140 °F), use heat-resistant cables suitable for an ambient temperature at least 20 °C (68 °F) higher. WARNING Improper power supply Danger of explosion in hazardous areas as result of incorrect power supply, e.g. using direct current instead of alternating current. ● Connect the device in accordance with the specified power supply and signal circuits. The relevant specifications can be found in the certificates found in the operating instructions or on the nameplate. WARNING Lack of equipotential bonding Danger of explosion through compensating currents or ignition currents through lack of equipotential bonding. ● Ensure that the device is potentially equalized. WARNING Unprotected cable ends Danger of explosion through unprotected cable ends in hazardous areas. ● Protect unused cable ends in accordance with IEC/EN 60079-14. WARNING Improper laying of shielded cables Danger of explosion through compensating currents between hazardous area and the non-hazardous area. ● Only ground shielded cables that run into the hazardous area at one end. ● If grounding is required at both ends, use an equipotential bonding conductor. WARNING Insufficient isolation of non-intrinsically safe and intrinsically safe circuits Danger of explosion in hazardous areas. ● When connecting intrinsically safe and non-intrinsically safe circuits ensure that isolation is carried out properly in accordance with IEC/EN 60079-14. ● Make sure that you observe the device approvals applicable in your country. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) A5E03736896-002, 12/2013 11 WARNING Connecting device in energized state Danger of explosion in hazardous areas. ● Connect devices in hazardous areas only in a de-energized state. Exceptions: ● Circuits of limited energy may also be connected in the energized state in hazardous areas. ● Exceptions for type of protection "Non-sparking nA" (Zone 2) are regulated in the relevant certificate WARNING Incorrect selection of type of protection Danger of explosion in areas subject to explosion hazard. This device is approved for several types of protection. 1. Decide in favor of one type of protection. 2. Connect the device in accordance with the selected type of protection. 3. In order to avoid incorrect use at a later point, make the types of protection that are not used permanently unrecognizable on the nameplate. Note Electromagnetic compatibility (EMC) You can use this device in industrial environments, households and small businesses. For metal housings there is an increased electromagnetic compatibility compared to high-frequency radiation. This protection can be increased by grounding the housing, see operating instructions. Note Improvement of interference immunity ● Lay signal cables separate from cables with voltages > 60 V. ● Use cables with twisted wires. ● Keep device and cables in distance to strong electromagnetic fields. ● Use shielded cables to guarantee the full specification according to HART. ● Connect a load resistor of at least 230 Ω in series in the signal circuit in order to guarantee fault-free HART communication. When power supply isolators are used for SITRANS HART transmitters, a load resistor is already installed in the device. 5 Commissioning 5.1 Basic safety instructions WARNING Improper commissioning in hazardous areas Device failure or danger of explosion in hazardous areas. ● Do not commission the device until it has been mounted completely and connected in accordance with the information found under technical data in the operating instructions. ● Before commissioning take the effect on other devices in the system into account. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) 12 A5E03736896-002, 12/2013 WARNING Commissioning and operation with pending error If an error message appears, correct operation in the process is no longer guaranteed. ● Check the gravity of the error. ● Correct the error. ● If the error still exists: – Take the device out of operation. – Prevent renewed commissioning. WARNING Hot surfaces Danger of burns resulting from hot surfaces. ● Take corresponding protective measures, for example by wearing protective gloves. Note Loss of degree of protection Damage to device if the enclosure is open or not properly closed. The degree of protection specified on the nameplate and in the operating instructions is no longer guaranteed. ● Make sure that the device is securely closed. WARNING Dangerous contact voltage Danger of injury through dangerous contact voltage when the device is open or not completely closed. The degree of protection specified on the nameplate and in the operating instructions is no longer guaranteed if the device is open or not properly closed. ● Make sure that the device is securely closed. DANGER Toxic gases and liquids Danger of poisoning when venting the device: if toxic process media are measured, toxic gases and liquids can be released. ● Before venting ensure that there are no toxic gases or liquids in the device, or take the appropriate safety measures. WARNING Loss of explosion protection Danger of explosion in hazardous areas if the device is open or not properly closed. ● Close the device. WARNING Opening device in energized state Danger of explosion in areas subject to explosion hazard. ● Only open the device in a de-energized state. ● Check prior to commissioning that the cover, cover locks, and cable inlets are assembled in accordance with the directives. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) A5E03736896-002, 12/2013 13 6 Service and maintenance 6.1 Basic safety instructions Note The device is maintenance-free. 6.1.1 Maintenance The device is maintenance-free. However, a periodic inspection according to pertinent directives and regulations must be carried out. An inspection can include check of: ● Ambient conditions ● Seal integrity of the process connections, cable entries, and cover screws ● Reliability of power supply, lightning protection, and grounds NOTICE Repair and service must be carried out by Siemens authorized personnel only. Note Siemens defines flow sensors as non-repairable products. WARNING Impermissible repair and maintenance of the device ● Repair and maintenance must be carried out by Siemens authorized personnel only. WARNING Impermissible repair of explosion protected devices Danger of explosion in areas subject to explosion hazard. ● Repair must be carried out by Siemens authorized personnel only. WARNING Dust layers above 5 mm Danger of explosion in hazardous areas. Device may overheat due to dust build up. ● Remove dust layers in excess of 5 mm. NOTICE Penetration of moisture into the device Device damage. ● Make sure when carrying out cleaning and maintenance work that no moisture penetrates the inside of the device. CAUTION Releasing key lock Improper modification of parameters could influence process safety. ● Make sure that only authorized personnel may cancel the key locking of devices for safety-related applications. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) 14 A5E03736896-002, 12/2013 6.2 Cleaning ● Clean the outside of the enclosure and the display window using a cloth moistened with water or a mild detergent. ● Do not use aggressive cleaning agents or solvents. Plastic components or painted surfaces could be damaged. 6.3 Maintenance and repair work WARNING Maintenance during continued operation in a hazardous area There is a danger of explosion when carrying out repairs and maintenance on the device in a hazardous area. ● Isolate the device from power. - or - ● Ensure that the atmosphere is explosion-free (hot work permit). WARNING Impermissible accessories and spare parts Danger of explosion in areas subject to explosion hazard. ● Only use original accessories or original spare parts. ● Observe all relevant installation and safety instructions described in the instructions for the device or enclosed with the accessory or spare part. WARNING Humid environment Danger of electric shock. ● Avoid working on the device when it is energized. ● If working on an energized device is necessary, ensure that the environment is dry. ● Make sure when carrying out cleaning and maintenance work that no moisture penetrates the inside of the device. CAUTION Hot surfaces Danger of burns during maintenance work on parts having surface temperatures exceeding 70 °C (158 °F). ● Take corresponding protective measures, for example by wearing protective gloves. ● After carrying out maintenance, remount touch protection measures. WARNING Enclosure open Danger of explosion in hazardous areas as a result of hot components and/or charged capacitors inside the device. Proceed as follows to open the device in a hazardous area: 1. Isolate the device from power. 2. Observe the wait time specified in the operating instructions or on the warning sign before opening the device. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) A5E03736896-002, 12/2013 15 WARNING Hot, toxic or corrosive process media Danger of injury during maintenance work. When working on the process connection, hot, toxic or corrosive process media could be released. ● As long as the device is under pressure, do not loosen process connections and do not remove any parts that are pressurized. ● Before opening or removing the device ensure that process media cannot be released. WARNING Improper connection after maintenance Danger of explosion in areas subject to explosion hazard. ● Connect the device correctly after maintenance. ● Close the device after maintenance work. 6.4 Replacing the device CAUTION Corrosive substances Danger of chemical burns when replacing the sensor. The sensor in the device contains corrosive substances that result in burns on unprotected skin. ● Make sure that the sensor enclosure is not damaged when replacing the sensor. ● If contact with the corrosive substances occurs, rinse the affected skin immediately with large amount of water to dilute substance. 6.5 Return procedure Enclose the bill of lading, return document and decontamination certificate in a clear plastic pouch and attach it firmly to the outside of the packaging. Required forms ● Delivery note ● Return goods delivery note (http://www.siemens.com/processinstrumentation/returngoodsnote) with the following information: – Product (item description) – Number of returned devices/replacement parts – Reason for returning the item(s) ● Decontamination declaration (http://www.siemens.com/sc/declarationofdecontamination) With this declaration you warrant "that the device/replacement part has been carefully cleaned and is free of residues. The device/replacement part does not pose a hazard for humans and the environment." If the returned device/replacement part has come into contact with poisonous, corrosive, flammable or water- contaminating substances, you must thoroughly clean and decontaminate the device/replacement part before returning it in order to ensure that all hollow areas are free from hazardous substances. Check the item after it has been cleaned. Any devices/replacement parts returned without a decontamination declaration will be cleaned at your expense before further processing. The forms can be found on the Internet as well as in the documentation which comes with the device. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) 16 A5E03736896-002, 12/2013 6.6 Disposal Devices identified by this symbol may not be disposed of in the municipal waste disposal services under observance of the Directive 2002/96/EC on waste electronic and electrical equipment (WEEE). They can be returned to the supplier within the EC or to a locally approved disposal service. Observe the specific regulations valid in your country. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) A5E03736896-002, 12/2013 17 A Appendix A A.1 Technical support Technical Support You can contact Technical Support for all IA and DT products: ● Via the Internet using the Support Request: Support request (http://www.siemens.com/automation/support-request) ● Service & Support (mailto:support.automation@siemens.com) ● Phone: +49 (0) 911 895 7 222 ● Fax: +49 (0) 911 895 7 223 Further information about our technical support is available on the Internet at Service and support (http://www.siemens.com/automation/csi/service) Industry Online Support In addition to our documentation, we offer a comprehensive knowledge base on the Internet at: Product support (http://www.siemens.com/processinstrumentation/documentation) There you will find: ● The latest product information, FAQs, downloads, tips and tricks. ● Our newsletter with the latest information about our products. ● A Knowledge Manager to find the right documents for you. ● Our bulletin board, where users and specialists share their knowledge worldwide. ● Your local contact partner for Industry Automation and Drives Technologies in our partner database. ● Information about field service, repairs, spare parts and lots more under "Services." Additional Support Please contact your local Siemens representative and offices if you have any questions about the products described in this manual and do not find the right answers. Find your contact partner at: Partner (http://www.automation.siemens.com/partner) Documentation for various products and systems is available at: Product information on SITRANS F on the Internet (http://www.siemens.com/sitransf) SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) 18 A5E03736896-002, 12/2013 Trademarks All names identified by ® are registered trademarks of Siemens AG. The remaining trademarks in this publication may be trademarks whose use by third parties for their own purposes could violate the rights of the owner. Disclaimer of Liability We have reviewed the contents of this publication to ensure consistency with the hardware and software described. Since variance cannot be precluded entirely, we cannot guarantee full consistency. However, the information in this publication is reviewed regularly and any necessary corrections are included in subsequent editions. Siemens AG Industry Sector Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) A5E03736896, 12/2013 © Siemens AG 2012 - 2013. Kõik õigused kaitstud A5E03736896-002, 12/2013 19 SITRANS F Voolu kulumõõturid Coriolis SITRANS FC430 HART-iga (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) Kompaktne kasutusjuhend Õigusalased juhised Hoiatusjuhiste kontseptsioon Käesolev käsiraamat
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P460500___34_1248917-70_N1EN189010044-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P460500___34_1248917-70_N1EN189010044-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2014-12-04 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010044 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494879-14459693-Y216-B6211: 01248917 / 0070: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010044: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 34: P460500___34: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.28 0.48 1.41 1.76 0.022 0.017 0.006 0.01117.1317.18 2.54 2.2011.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- 0.09Al -- 0.004(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2014-12-04Haguenau4994260/1019167(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-04 09:30:00PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F422501__N1AO129175217-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | F422501__N1AO129175217-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-25 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-AO12-9175217 | 7MF4434-1DA02-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821288229-P6/21394-6NU: 836935 / 0010: 7MF4434-1DA02-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-AO12-9175217: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 24: F422501: .: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / AusgangskennlinieDeviation / Abweich.DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]05010001252500.0086125.0424250.00890.0057124.88700.00340.01700.00360.0023-0.0452(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stumpf Sébastien(2)2010-10-25HAGUENAU,1139798/986327(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-25 21:36:32I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P431001__N1A9289172167-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P431001__N1A9289172167-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-12 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172167 | 7MF4434-1HY22-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0050: 7MF4434-1HY22-1EB7-Z: A02+Y15+Y21: N1-A928-9172167: 30 bar: PN 160: PROFIBUS PA: P431001: .: 30 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-12HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-12 11:24:37I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P610050___11_1248916-760_N1EN189010035-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P610050___11_1248916-760_N1EN189010035-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2014-12-09 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010035 | 7MF4034-1BY10-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0760: 7MF4034-1BY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010035: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: 11: P610050___11: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.28 0.48 1.41 1.76 0.022 0.017 0.006 0.01117.1317.18 2.54 2.2011.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- 0.09Al -- 0.004(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2014-12-09Haguenau5007309/1020800(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-09 10:41:04PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P433000__N1A9289172190-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P433000__N1A9289172190-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2010-10-04 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172190 | 7MF4034-1BY00-1EB7-Z;7MF4034-*BY0*-1***;A5E00100207A;A5E01133036 | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0510: 7MF4034-1BY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172190: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P433000: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 10(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-04HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-04 13:55:16I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.1110List of materials / WerkstofflisteN1-A928-9172190Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4034-*BY0*-1*** - D22No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00100207A1 970913 W1WOM3.1C73451-A400-C1AnschlußstutzenProcess connection11W521Seat / AufnahmeA5E01133036A5E00100209A3.1SIEMENS3036 S121W531Diaphragm / TrennmembranC73451-A400-C15W73501-A4404-B501-*-253.1SIEMENS501538W541Sensor / SensorC73451-A400-B923C73451-A400-B900-*-252.1SIEMENS8D08-918W5Manufacturer / HerstellerSIEMENS I IA SC MF-H PI-1 PRO-1HaguenauPosition / AuftragOrder / Item832425 / 05Serial-Number / Fab. - NrN1-A928-9172190Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2010-10-04Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-4.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172190C12SIEMENS I IA SC SPA PS 113 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172190C12SIEMENS I IA SC SPA PS 114 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172190C12SIEMENS I IA SC SPA PS 115 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172190C12SIEMENS I IA SC SPA PS 116 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172190C12SIEMENS I IA SC SPA PS 117 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172190C12SIEMENS I IA SC SPA PS 118 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172190C12SIEMENS I IA SC SPA PS 119 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172190C12SIEMENS I IA SC SPA PS 1110 / 10EN 10204-4.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P810050__N1A9289172215-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P810050__N1A9289172215-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 24.11.2010 |  | PROFIBUS PA | N1A9289172215 |  | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Messprotokoll Measurement Report SeitePage/Kunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0059814924.11.2010 11Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 20310108/51 4034 Profibus PA 0,100% N1A9289172215 P810050 0 ... 1 bar rel. Referenzgerät Reference Kalibriernummer Calibration No. CPC8000-DX 0,01 % -0,60 ... 1 bar rel. A21676 DKD 10-10 Ergebnis Result Temperatur Temperature 60°C +/- 5 K 12.10.2010 Referenz Prüfling rel. Abweichung Standard Test Item rel. Deviation barbar%0,0000 0,0000 -0,0001 0,000 -0,012 0,2000 0,2000 0,2000 0,002 -0,005 0,4000 0,4000 0,4000 0,002 -0,004 0,6000 0,6000 0,6000 0,004 -0,001 0,8000 0,8001 0,8001 0,011 0,006 1,0000 1,0001 1,0001 0,009 0,009 Bemerkung / Remarks: Kunden-Nr./Zeichen/Customer No./Ref. 1086408447/596/R vom 07.06.10 Der Kalibriergegenstand hä lt die Fehlergrenzen n ach Herstellerangaben ein. Object keeps the specification. IEC 61298 Die Kalibrierung erfolgte auf der Grundlage der folgenen Norm: Calibration was carried out according to the following norm: Prüfer Examiner T. Kramer Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P742002_1293055-10_N1F4219040110-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P742002_1293055-10_N1F4219040110-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-04-27 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-F421-9040110 | 7MF4134-1BA70-1BB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825917316-14789557-Y216-B6211: 01293055 / 0010: 7MF4134-1BA70-1BB7-Z: M16+Y15+Y21: N1-F421-9040110: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P742002: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: Herr EhrlichCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenFlange /FlanschOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.027 0.017 0.022 0.46 0.28 0.39 0.48 1.41 1.90 1.76 1.23 0.032 0.022 0.027 0.017 0.006 0.018 0.011 0.00116.5917.1316.9017.18 2.54 2.09 2.20 2.0211.0811.1411.2012.42 -- -- 0.072 0.045 0.044 0.15 -- -- V -- -- -- -- W -- -- -- -- Fe -- -- -- -- Co -- -- 0.09 -- Al -- -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-04-27Haguenau2295464/1020419(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-04-27 08:13:06PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P743014__N1B1269014818-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P743014__N1B1269014818-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 23.02.2011 |  | PROFIBUS PA | N1B1269014818 |  | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Messprotokoll Measurement Report SeitePage/Kunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0063777823.02.2011 11Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000498959 SAP 867950 20394426/6 4034 Profibus PA 0,100% [1*]P743014 0 ... 1 bar rel. Referenzgerät Reference Kalibriernummer Calibration No. CPC8000-DX 0,01 % -0,60 ... 1 bar rel. A21676 DKD 10-10 Ergebnis Result Temperatur Temperature 20°C +/- 5 K 31.01.2011 Referenz Prüfling rel. Abweichung Standard Test Item rel. Deviation barbar%0,0000 0,0000 0,0000 0,000 -0,002 0,2000 0,2000 0,2001 -0,002 0,015 0,4000 0,4000 0,4002 0,004 0,020 0,6000 0,6001 0,6002 0,006 0,018 0,8000 0,8000 0,8001 0,004 0,006 1,0000 1,0001 1,0001 0,011 0,011 Bemerkung / Remarks: Kunden-Nr./Zeichen/Customer No./Ref. Der Kalibriergegenstand hä lt die Fehlergrenzen n ach Herstellerangaben ein. Object keeps the specification. IEC 61298 Die Kalibrierung erfolgte auf der Grundlage der folgenen Norm: Calibration was carried out according to the following norm: [1*] N1B1269014818 Prüfer Examiner A. Wagner Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P610002___12_1248917-430_N1EN189010064-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P610002___12_1248917-430_N1EN189010064-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010064 | 7MF4034-1CA00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494879-14459693-Y216-B6211: 01248917 / 0430: 7MF4034-1CA00-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010064: 4 bar: 10 bar: PROFIBUS PA: 12: P610002___12: .: 4 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau2396723/1019877(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 17:39:42PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P742016_1293055-10_N1F4219040112-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P742016_1293055-10_N1F4219040112-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-04-27 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-F421-9040112 | 7MF4134-1BA70-1BB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825917316-14789557-Y216-B6211: 01293055 / 0010: 7MF4134-1BA70-1BB7-Z: M16+Y15+Y21: N1-F421-9040112: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P742016: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: Herr EhrlichCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000.00.51.00.00000.50001.00000.00000.50000.00130.00330.00200.00300.0049(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Heintz Matthieu(2)2015-04-23Haguenau2295466/1020283(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-04-27 07:14:58PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\PRES02__N1A9289172233-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | PRES02__N1A9289172233-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 22.11.2010 |  |  | N1A9289172233 | 7MF4034 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0059663522.11.2010 12Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Menge Quantity Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 1,00 12.10.2010 20310108/69 PRES02 N1A9289172233 7MF4034 0,1% Hiermit bescheinigen wir, dass vorgenannte Einheit(en) zum Zeitpunkt desInverkehrbringens, dem Stand der Technik entsprochen haben.Die Bestellvorgaben wurden eingehalten. Die Qualität der Einheit(en) wurde imRahmen des Qualitätsmanagement-Systems sichergestelltFür medienberührte, metallische Bauteile wurden ausschliesslich Werkstoffeeingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 Ziffer 3.1 besitzen.Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferantenbzw. des TÜV. Es sind dies: We herewith certify that above mentioned unit(s) complied with state-of-the-arttechnology at the time of supply. The order specifications were adhered to. Thequality of the unit(s) was confirmed by the Quality Management System.For wetted, metallic components, we have only used materials with a certificateof inspection in accordance with EN 10204 para. 3.1. The correspondingcertificates of inspection of our suppliers or the TÜV are applicable. Theseare as follows: DRUCKMITTLERMEMBRANE / Diaphragm (OF C.S.) Lieferant / vendor Robert Zapp Werkstofftechnik GmbH DE 40880 Ratingen Material / Material 2.4610 Charge / charge A2078 Code / Code BME - 1 FLANSCH OBERTEIL / Flange upper body Lieferant / vendor Richard Neumayer GmbH DE 77756 Hausach Material / Material 1.4404/316L Charge / charge 024019Code / Code FCL - 92 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0059663522.11.2010 22Abnahmebeauftragter Inspection Representative Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. Reinhold Kern WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\_1208152-10_N1E7079211540-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | _1208152-10_N1E7079211540-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2014-07-17 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-E707-9211540 | 7MF4034-1DA00-1BB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825106827-14234912-232D-B6303: 01208152 / 0010: 7MF4034-1DA00-1BB7-Z: Y15+Y21: N1-E707-9211540: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: .: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092185347/551/LCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2014-07-17Haguenau4966117/1012470(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-07-17 12:08:00I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P450000A_1248916-460_N1EN189000109-ZERT__IEC61508_C20__.PDF | P450000A_1248916-460_N1EN189000109-ZERT__IEC61508_C20__.PDF | 2014-11-24 | SITRANS P DS III | HART, 4…20 mA | N1-EN18-9000109 | 7MF4033-1BY10-1EB7-Z | Certificate | ID_014 | Funktionale Sicherheit (IEC 61511) | Functional Safety (IEC 61511-2) | Siemens |  | C20Functional safety Characteristics for use in Safety Instrumented Systems (SIL 2) /Sicherheitstechnische Eigenschaften für den Einsatz in PLT Schutzeinrichtungen (SIL 2)TEST CERTIFICATE / PRÜFBESCHEINIGUNGProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III HART SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0460: 7MF4033-1BY10-1EB7-Z: Y01+Y15+Y21+C20: N1-EN18-9000109: 0.01 ... 1 bar: 6 bar: HART 4 ... 20 mA: P450000A: .: -100 ... 500 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y01)(Y21)(1)(1)with remote seal / mit DruckmittlerFirmwareHardware: 02.07.01: 11.03.06Normen : / Standards :Standard(s) or other normative document(s) / Norm(en) oder normativen Dokument(en)See on the next page, the SIL Declaration of conformity / Siehe nächste Seite, die SIL-KonformitätserklärungIEC61508 + IEC61511(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.2014-11-24Haguenau4991553/70749622014-11-24 21:19:00PD PA MF-H PI-PV PRO-1/17Test Certificate for transmitter : N1-EN18-9000109C20PD PA MF-H PI-PV PRO-12 / 7Test Certificate for transmitter : N1-EN18-9000109C20PD PA MF-H PI-PV PRO-13 / 7Test Certificate for transmitter : N1-EN18-9000109C20PD PA MF-H PI-PV PRO-14 / 7Test Certificate for transmitter : N1-EN18-9000109C20PD PA MF-H PI-PV PRO-15 / 7Test Certificate for transmitter : N1-EN18-9000109C20PD PA MF-H PI-PV PRO-16 / 7Test Certificate for transmitter : N1-EN18-9000109C20PD PA MF-H PI-PV PRO-17 / 7
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P461200___11_1248916-540_N1EN189010024-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P461200___11_1248916-540_N1EN189010024-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-12-09 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010024 | 7MF4034-1BY10-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0540: 7MF4034-1BY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010024: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: 11: P461200___11: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000.00.51.00.00000.49991.00000.00000.50000.0009-0.0051-0.00250.0009-0.0040(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stumpf Sébastien(2)2014-12-09Haguenau5004777/1020102(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-09 09:11:44PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\Daten_aus_SIOS_Unlabeled_Data\COB9630906_V2\COB9630906\7915331\A5E02926296-02_TRANSMAG_2_OI_de_12-2010.pdf | A5E02926296-02_TRANSMAG_2_OI_de_12-2010.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | Betriebsanleitung SITRANS F Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte SITRANS F M TRANSMAG 2 Answers for industry. 12/2010 Ausgabe SITRANS F Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte SITRANS F M TRANSMAG 2 Betriebsanleitung 12/2010 A5E02926296-02 Einleitung 1 Sicherheitshinweise 2 Beschreibung 3 Installation 4 Anschließen 5 Inbetriebnahme 6 Funktionen 7 Instandhaltung und Wartung 8 Fehlerbehebung 9 Technische Daten 10 Parameter A Profibus-Kommunikation B Anhang C Siemens AG Division Process Industries and Drives Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG DEUTSCHLAND Dokumentbestellnummer: A5E02926296 Ⓟ 07/2016 Änderungen vorbehalten Copyright © Siemens AG 2010. Alle Rechte vorbehalten Rechtliche Hinweise Warnhinweiskonzept Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt. GEFAHR bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten wird, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. WARNUNG bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. VORSICHT bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. ACHTUNG bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein. Qualifiziertes Personal Das zu dieser Dokumentation zugehörige Produkt/System darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung qualifiziertem Personal gehandhabt werden unter Beachtung der für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörigen Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise. Qualifiziertes Personal ist auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden. Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Siemens-Produkten Beachten Sie Folgendes: WARNUNG Siemens-Produkte dürfen nur für die im Katalog und in der zugehörigen technischen Dokumentation vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Siemens empfohlen bzw. zugelassen sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Marken Alle mit dem Schutzrechtsvermerk ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken der Siemens AG. Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann. Haftungsausschluss Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. SITRANS F M TRANSMAG 2 Betriebsanleitung, 12/2010, A5E02926296-02 3 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ................................................................................................................................................ 7 1.1 Vorwort ...................................................................................................................................... 7 1.2 Lieferumfang ............................................................................................................................. 7 1.3 Verlauf ....................................................................................................................................... 7 1.4 Weitere Informationen............................................................................................................... 8 2 Sicherheitshinweise ................................................................................................................................ 9 2.1 Allgemeine Sicherheitsanweisungen ........................................................................................ 9 2.2 Gesetze und Richtlinien ............................................................................................................ 9 3 Beschreibung ........................................................................................................................................ 11 3.1 Überblick ................................................................................................................................. 11 3.2 Funktionsprinzip ...................................................................................................................... 11 3.3 Leistungsmerkmale ................................................................................................................. 12 3.4 BUS-Kommunikation ............................................................................................................... 13 4 Installation ............................................................................................................................................ 15 4.1 Allgemeines ............................................................................................................................ 15 4.2 Einbau der Messaufnehmer .................................................................................................... 16 4.2.1 Potenzialausgleich des Messaufnehmers (Bezugspotenzial) ................................................ 20 4.3 Drehen der lokalen Anzeige ................................................................................................... 22 4.4 Messumformer-Einbau............................................................................................................ 23 4.4.1 Wandmontage mit standardmäßiger Montageplatte .............................................................. 23 4.4.2 Rohr- oder Wandmontage mit Montagebügel ........................................................................ 24 5 Anschließen .......................................................................................................................................... 25 5.1 Allgemeines ............................................................................................................................ 25 5.2 Schritt 1: Spannungsversorgung anschließen ........................................................................ 27 5.3 Schritt 2: Signalleitungen anschließen .................................................................................... 28 5.4 Schritt 3: Anschlusskasten und Messumformer anschließen ................................................. 29 6 Inbetriebnahme ..................................................................................................................................... 33 6.1 Bedienung des TRANSMAG 2 ............................................................................................... 34 6.2 Schreibschutz ......................................................................................................................... 37 6.3 Bediensprache und Beleuchtung ............................................................................................ 38 6.4 Bedienbeispiele ....................................................................................................................... 38 Inhaltsverzeichnis SITRANS F M TRANSMAG 2 4 Betriebsanleitung, 12/2010, A5E02926296-02 7 Funktionen ............................................................................................................................................ 43 7.1 Menüstruktur .......................................................................................................................... 43 7.2 Funktionsgruppe Anzeigen .................................................................................................... 43 7.3 Funktionsgruppe Diagnose .................................................................................................... 45 7.4 Funktionsgruppe Messfunktionen .......................................................................................... 48 7.5 Funktionsgruppe Geräteausgänge ........................................................................................ 56 7.6 Funktionsgruppe Identifikation ............................................................................................... 65 7.7 Funktionsgruppe Service ....................................................................................................... 67 8 Instandhaltung und Wartung ................................................................................................................. 71 8.1 Wartung .................................................................................................................................. 71 8.2 Reinigung ............................................................................................................................... 71 8.3 Auswechseln der Sicherungen .............................................................................................. 71 8.4 Nachkalibrierung .................................................................................................................... 72 8.5 Technischer Support .............................................................................................................. 73 8.6 Rücksendeverfahren .............................................................................................................. 74 9 Fehlerbehebung .................................................................................................................................... 75 9.1 Schnellprüfung des Messaufnehmers ................................................................................... 75 9.2 Applikationsprobleme ............................................................................................................. 76 9.3 Fehlermeldungen ................................................................................................................... 78 9.4 Anwendungsinformationsanleitung ........................................................................................ 80 10 Technische Daten ................................................................................................................................. 83 10.1 Abmessungen ........................................................................................................................ 86 A Parameter ............................................................................................................................................. 91 B Profibus-Kommunikation ...................................................................................................................... 103 B.1 PROFIBUS-Kommunikation ................................................................................................. 103 B.2 Verkabelung von Geräten mit Profibus PA .......................................................................... 104 B.3 Zyklischer Datenverkehr ...................................................................................................... 106 B.4 Eingabedaten (von Slave an Master) .................................................................................. 107 B.5 Statusbytes .......................................................................................................................... 108 B.6 Ausgangsdaten (von Master an Slave) ................................................................................ 111 B.7 Diagnose .............................................................................................................................. 112 B.8 Schreibschutz ....................................................................................................................... 114 B.9 Gerätestammdaten (GSD) ................................................................................................... 115 B.10 Literaturverzeichnis .............................................................................................................. 120 Inhaltsverzeichnis SITRANS F M TRANSMAG 2 Betriebsanleitung, 12/2010, A5E02926296-02 5 C Anhang ............................................................................................................................................... 121 C.1 Zertifikate .............................................................................................................................. 121 C.2 Bestellen ............................................................................................................................... 121 Index................................................................................................................................................... 123 Inhaltsverzeichnis SITRANS F M TRANSMAG 2 6 Betriebsanleitung, 12/2010, A5E02926296-02 SITRANS F M TRANSMAG 2 Betriebsanleitung, 12/2010, A5E02926296-02 7 Einleitung 1 1.1 Vorwort Die folgenden Anweisungen enthalten alle zum Einsatz des Gerätes erforderlichen Informationen. Diese Anweisungen sind zum einen für Personal gedacht, welches das Gerät mechanisch installiert, elektronisch anschließt, es parametriert und in Betrieb nimmt, und zum anderen für technisches Service- und Wartungspersonal. Hinweis Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass die Anweisungen und Hinweise in diesem Handbuch vom betroffenen Personal vor der Installation des Geräts gelesen, verstanden und befolgt werden. 1.2 Lieferumfang • SITRANS F M TRANSMAG 2 • Wandmontagesatz • Kabelverschraubungen • Eisenkerne 1.3 Verlauf Die Angaben in diesen Anweisungen werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar. Einleitung 1.4 Weitere Informationen SITRANS F M TRANSMAG 2 8 Betriebsanleitung, 12/2010, A5E02926296-02 Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Änderungen in der Dokumentation gegenüber den jeweils früheren Ausgaben. Ausgabe Anmerkung 02/2008 TRANSMAG / Intermag 02/2008 TRANSMAG • Alle Informationen über Intermag wurden entfernt. 02/2009 TRANSMAG 2 Betriebsanleitung • Umstrukturierung von Inhalten. 08/2010 TRANSMAG 2 Betriebsanleitung • Die Informationen über die kompakte Bauform wurden entfernt. 1.4 Weitere Informationen Produktinformationen im Internet Die Betriebsanleitung ist auf der mit dem Gerät ausgelieferten CD-ROM enthalten und außerdem im Internet auf der Siemens-Homepage verfügbar. Hier finden Sie auch weitere Informationen zum Produktspektrum der SITRANS F Durchflussmessgeräte: Produktinformationen im Internet (http://www.siemens.com/flowdocumentation) Ansprechpartner weltweit Sollten Sie weitere Informationen benötigen oder sollten besondere Probleme auftreten, die in diesen Betriebsanweisungen nicht ausführlich genug behandelt werden, können Sie die erforderliche Auskunft über Ihren Siemens Ansprechpartner erhalten. Kontaktinformationen über Ihren örtlichen Ansprechpartner finden Sie im Internet: Örtlicher Ansprechpartner (http://www.automation.siemens.com/partner) SITRANS F M TRANSMAG 2 Betriebsanleitung, 12/2010, A5E02926296-02 9 Sicherheitshinweise 2 2.1 Allgemeine Sicherheitsanweisungen VORSICHT Der einwandfreie und zuverlässige Betrieb des Produkts setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Wartung voraus. Dieses Instrument sollte nur von qualifiziertem Personal installiert oder bedient werden. Hinweis Veränderungen am Produkt, darunter auch Öffnen und unsachgemäße Reparaturen des Produktes, sind nicht zulässig. Bei Nichtbeachtung dieser Bestimmung erlischt die Gültigkeit der CE-Kennzeichnung und der Herstellergarantie. 2.2 Gesetze und Richtlinien Allgemeine Anforderungen Beim Einbau des Betriebsmittels sind nationale Bestimmungen zu beachten, z. B. Gerätesicherheitsnormen Das Gerät wurde anhand dieser Sicherheitsanforderungen im Werk geprüft. Um den geprüften Zustand für die erwartete Betriebsdauer des Gerätes aufrecht zu erhalten, sind die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Anforderungen zu beachten. Normalerweise gilt für elektrische Installationen Folgendes: ● Verwenden Sie hitzebeständige Kabel, wenn am Gehäuse hohe Temperaturen auftreten, z.B. aufgrund der Wärmeleitfähigkeit des Sensors/Messrohrs. Stellen Sie sicher, dass die Kabel nicht mit dem heißen Rohr des Messaufnehmers in Berührung kommen. Sicherheitshinweise 2.2 Gesetze und Richtlinien SITRANS F M TRANSMAG 2 10 Betriebsanleitung, 12/2010, A5E02926296-02 Geräte mit CE-Kennzeichnung Die CE-Kennzeichnung besagt, dass das betreffende Gerät nach folgenden Richtlinien zugelassen ist: ● EMV-Richtlinie 2004/108/EG ● Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG ● Druckgeräte-Richtlinie (PED/DGRL) 97/23/EG Die magnetisch-induktiven Messinstrumente des Typs SITRANS F M erfüllen die Anforderungen der Schutzklasse I. SITRANS F M TRANSMAG 2 Betriebsanleitung, 12/2010, A5E02926296-02 11 Beschreibung 3 3.1 Überblick Der SITRANS F M TRANSMAG 2 ist ein magnetisch-induktives Durchflussmessgerät mit getaktetem Wechselfeld, dessen Magnetfeldstärke wesentlich größer ist als beim konventionellen magnetisch-induktiven Durchflussmessgerät mit getaktetem Gleichfeld. Das macht ihn ideal für folgende Anwendungen: ● Papiermassen und Zellstoff mit Konzentrationen > 3 % ● Hochkonzentrierte Bergbauschlämme ● Bergbauschlämme mit magnetischen Partikeln Das komplette Durchflussmessgerät besteht aus einem Messaufnehmer 911/E und dem zugehörigen Messumformer SITRANS F M TRANSMAG 2. TRANSMAG 2 ist in abgesetzter Bauform erhältlich. Der Messaufnehmer 911/E ist in Durchmessern von DN 15 bis DN 1000 (½ Zoll bis 40 Zoll) erhältlich. 3.2 Funktionsprinzip Der SITRANS F M TRANSMAG 2 ist ein Messumformer auf Mikroprozessorbasis mit eingebauter alphanumerischer Anzeige in mehreren Sprachen. Dieser Messumformer wertet die von den zugehörigen magnetisch-induktiven Messaufnehmern kommenden Signale aus und übernimmt außerdem die Funktion eines Netzteiles, das die Magnetspulen mit Konstantstrom versorgt. Die Magnetfelddichte im Messaufnehmer wird zusätzlich durch Referenzspulen überwacht. Weitere Informationen über Anschluss, Betriebsmodus und Einbau sind den Datenblättern zu den Messaufnehmern zu entnehmen. Bild 3-1 Magnetisch-induktiver Durchflussmessumformer SITRANS F M TRANSMAG 2 Beschreibung 3.3 Leistungsmerkmale SITRANS F M TRANSMAG 2 12 Betriebsanleitung, 12/2010, A5E02926296-02 3.3 Leistungsmerkmale ● Schnelle Signalverarbeitung mit 16-Bit-Technologie ● Automatische Erkennung des Aufnehmertyps und der Kalibrierdaten durch SmartPLUG. Der SmartPLUG ist ein Vorverstärker im Messaufnehmer mit eingebautem Datenmodul, das die gespeicherten Werksdaten des Messaufnehmers sowie kundenspezifische Daten enthält. ● PROFIBUS-PA (Profil 2.0) oder HART-Kommunikation ● Einfacher, mehrsprachiger, menügeführter Betrieb mit zweizeiliger Anzeige und vier optischen Eingabeelementen ● Selbstüberwachungsfunktion ● Interne Simulation für alle Eingangs- und Ausgangsfunktionen ● Überwachung des Messaufnehmers durch Magnetisierungsstrom und Referenzspannung sowie Nasselektrodenfunktion ● Analogausgang und Digitalausgänge für Impulse, Gerätestatus, Grenzwerte, Strömungsrichtung, Frequenzausgang ● Auf Wunsch passiver Schalteingang zum Zurücksetzen der Zählerwerte oder zum Abschalten der Messausrüstung (PZR) ● Mit getaktetem Wechselfeld für eine Mindestleitfähigkeit von 0,1 µS/cm ● Schlamm-Modus Beschreibung 3.4 BUS-Kommunikation SITRANS F M TRANSMAG 2 Betriebsanleitung, 12/2010, A5E02926296-02 13 ● Parameter können spezifisch ausgewählt und geändert werden, z.B.: – Betriebsparameter, wie Messbereich, Abmessungen oder Geräteinformationen – Grenzen für Durchfluss- und Zählerkonfigurationen – Störfrequenzunterdrückung mithilfe separater Interferenzunterdrückung und Dämpfung sowie Hysteresefunktionen – Automatische Netzsynchronisierung – Anzeigeparameter (frei konfigurierbare Textanzeige) – Anzeige in Volumen- oder Masseeinheiten – Dichte als konstanter Eingabewert zur Umrechnung von Volumen in Masse – Schleichmengenunterdrückung – Durchflussmessungen vorwärts und rückwärts – Anzeige und Bewertung der Strömungsflussrichtung – Diagnosefunktionen und Steuerwerte – PROFIBUS-Adresse – Funktionen des Analogausgangs: proportionaler Durchfluss, Fehlersignal – Funktionen des Digitalausgangs 1 (Transistor): Impulsausgabe, Frequenzausgabe proportional zum Durchfluss, Alarm, Vorwärts- oder Rückwärts-Durchflusssignal, min. oder max. Grenzwert für Durchfluss und Zähler – Funktion des Digitalausgangs 2 (Relais): Alarm, Vorwärts- oder Rückwärts- Durchflusssignal, min. oder max. Grenzwert für Durchfluss und Zähler – Simulation des Ausgangssignals über Analogausgang, Digitalausgang 1 und Digitalausgang 2 – Optional: Digitalausgang 2 als Digitaleingang zum Zurücksetzen der Zählerwerte oder zur Messungsunterbrechung (PZR) 3.4 BUS-Kommunikation SITRANS F M TRANSMAG 2 ist mit HART- oder PROFIBUS-Kommunikation erhältlich. ● Das HART-Protokoll wird über den Analogausgang (Stromausgang) implementiert. Mit dieser Kommunikationseinrichtung kann das Gerät zusätzlich zum lokalen Betrieb auch mit dem HART-Kommunikator, einem PC/Laptop und der Software SIMATIC PDM parametriert werden. ● Bei der Ausführung mit PROFIBUS PA werden Analogausgang und Digitalausgang 2 durch den digitalen PROFIBUS PA Ausgang ersetzt. Das Gerät kann dann zusätzlich zum lokalen Betrieb auch über PROFIBUS-Kommunikation und SIMATIC PDM parametriert werden. Beschreibung 3.4 BUS-Kommunikation SITRANS F M TRANSMAG 2 14 Betriebsanleitung, 12/2010, A5E02926296-02 SITRANS F M TRANSMAG 2 Betriebsanleitung, 12/2010, A5E02926296-02 15 Installation 4 4.1 Allgemeines Dieses Kapitel beschreibt die Installation des Durchflussmessgeräts. VORSICHT Das Gerät erfüllt die Anforderungen der Schutzklasse IP 67. Die richtige Installation ist eine Voraussetzung für die Übereinstimmung mit diesem Schutzgrad. Bitte beachten Sie die Anweisungen in diesem Kapitel. Die maximal zulässigen Umgebungs- und Medientemperaturen müssen stets beachtet werden. Das Messrohr sollte ausschließlich mit Medien befüllt werden, gegenüber denen das Dichtungs- und Leitungsmaterial chemisch beständig ist. Nur leitfähige Medien sind zulässig. WARNUNG Wenn Oberfläche von Messaufnehmer oder Rohr des Messaufnehmers bei der Anwendung wärmer als 50 °C werden können, müssen Brandschutz und/oder Warnhinweise vorhanden sein. Installation 4.2 Einbau der Messaufnehmer SITRANS F M TRANSMAG 2 16 Betriebsanleitung, 12/2010, A5E02926296-02 4.2 Einbau der Messaufnehmer Das Messprinzip ist im Allgemeinen unabhängig vom Strömungsprofil, es sei denn statische Wirbelströme dringen in den Messwertermittlungsbereich ein (z.B. nach Rohrbögen, bei Tangentialverschluss oder halb geöffneten Schiebern vor dem Messaufnehmer). In solchen Fällen sind Messungen zur Normalisierung des Strömungsprofils notwendig. Geeignete Maßnahmen diesbezüglich sind: ● Vergrößerung der Ein- und Auslassleitungen ● Einsatz von Strömungsgleichrichtern ● Verringerung des Leitungsquerschnitts ACHTUNG Es empfiehlt sich die Verwendung von Schutzringen (Blendenschutz) zum Schutz der Ein- und Auslassränder des Messaufnehmers vor mechanischen Beschädigungen, insbesondere beim Einsatz mit abrasiven Medien. Schutzringe sind als Zubehör erhältlich. Vertikaler/horizontaler Einbau Bild 4-1 Horizontaler/vertikaler Einbau Installation 4.2 Einbau der Messaufnehmer SITRANS F M TRANSMAG 2 Betriebsanleitung, 12/2010, A5E02926296-02 17 Ein-/Auslassbereich Ein- und Auslassleitungen müssen gerade sein Bild 4-2 Einbau zwischen Rohrbögen, Ventilen und Pumpen Einbauort des Messaufnehmers Der Messaufnehmer darf nicht in Rohrabschnitten mit freiem Rohrauslass eingebaut werden, der leerlaufen könnte. Beim Einbau in eine Fallleitung sicherstellen, dass diese Leitung stets vollständig mit dem Medium gefüllt ist Bild 4-3 Einbau in Leitungen ohne Entleerung Installation 4.2 Einbau der Messaufnehmer SITRANS F M TRANSMAG 2 18 Betriebsanleitung, 12/2010, A5E02926296-02 Einbau am höchsten Punkt der Rohrleitung wegen möglicher Gasansammlungen vermeiden Bild 4-4 Einbau am höchsten Punkt Bauen Sie das Durchflussmessgerät so ein, dass die Messleitung nicht leerlaufen kann und stets mit Medium gefüllt ist. Bei ungefülltem Rohr oder Leitungen mit freiem Füllstand (Auslass) muss der Messaufnehmer in einem Durchlass eingebaut werden. Bild 4-5 Einbau in ein konstant gefülltes Rohr Installation 4.2 Einbau der Messaufnehmer SITRANS F M TRANSMAG 2 Betriebsanleitung, 12/2010, A5E02926296-02 19 Leitungsquerschnitte Durch die Reduzierung der Leitungsquerschnitte können schmalere Messaufnehmer in als weiter eingestufte Rohre eingebaut werden. Der Vorteil dabei ist, dass sich die Geschwindigkeit im Messaufnehmer bei geringem Durchfluss vergrößert und dadurch höhere Messgenauigkeit erzielt wird. Zur Vermeidung von Wirbelströmen im Messaufnehmer sollte der Verengungswinkel nie mehr als 8° betragen. Bild 4-6 Beispiel für die Verengung eines Leitungsquerschnitts Hinweis Verengungen führen zu Druckverlusten. Installation 4.2 Einbau der Messaufnehmer SITRANS F M TRANSMAG 2 20 Betriebsanleitung, 12/2010, A5E02926296-02 4.2.1 Potenzialausgleich des Messaufnehmers (Bezugspotenzial) Für genaue Messungen muss der Messaufnehmer das gleiche Potential wie das Medium haben. Dies wird garantiert, wenn der Anschlussflansch des Rohrs aus Metall ist und mithilfe der Befestigungsschrauben ein perfekter elektrischer Anschluss an den Messaufnehmer hergestellt wird. In diesem Fall sind Medium, Rohr und Messumformer untereinander im Sinne eines Potentialausgleichs verbunden. Bild 4-7 Bezugspotential in elektrisch leitfähigen Leitungen Installation 4.2 Einbau der Messaufnehmer SITRANS F M TRANSMAG 2 Betriebsanleitung, 12/2010, A5E02926296-02 21 Bei intern elektrisch isolierten Leitungen muss das Medium im Rohr durch zusätzliche Messungen an einem Bezugspotential liegen (z. B. durch Erdungsringe). Erdungsringe dienen zur Erstellung des Bezugspotentials des Messaufnehmers in elektrisch isolierten Rohren. Bild 4-8 Bezugspotential in elektrisch isolierten Rohren durch Erdungsringe Erdungsringe sind als Zubehör erhältlich. Installation 4.3 Drehen der lokalen Anzeige SITRANS F M TRANSMAG 2 22 Betriebsanleitung, 12/2010, A5E02926296-02 4.3 Drehen der lokalen Anzeige Die lokale Anzeige kann in 90°-Schritten gedreht werden, um bei vertikaler Installation oder Überkopfmontage ein besseres Ablesen zu ermöglichen. 1. Spannungsversorgung abschalten. 2. Den Riegel an der Abdeckung des Elektronikraums mit einem 3 mm Inbusschlüssel öffnen. 3. Deckel abschrauben. 4. Befestigungshaken vorsichtig mithilfe eines Schraubendrehers oder ähnlichen Werkzeugs von der lokalen Anzeige lösen. 5. Die Einheit herausnehmen, in die gewünschte Position drehen und wieder hineinschieben. 6. Abdeckung wieder anschrauben und Abdeckungsriegel anbringen. ① Befestigungshaken Bild 4-9 Befestigungshaken an der lokalen Anzeige lösen Installation 4.4 Messumformer-Einbau SITRANS F M TRANSMAG 2 Betriebsanleitung, 12/2010, A5E02926296-02 23 4.4 Messumformer-Einbau 4.4.1 Wandmontage mit standardmäßiger Montageplatte 1. Die Montageplatte mithilfe des mitgelieferten Montagematerials auf dem Messumformer anbringen 2. Messumformer mit Montageplatte an der Wand montieren. Bild 4-10 Standardmäßige Montageplatte Hinweis Die standardmäßige Montageplatte ist nur zur Wandmontage geeignet. Installation 4.4 Messumformer-Einbau SITRANS F M TRANSMAG 2 24 Betriebsanleitung, 12/2010, A5E02926296-02 4.4.2 Rohr- oder Wandmontage mit Montagebügel Rohrmontage 1. Montagebügel mithilfe der Befestigungsklammern am Rohr befestigen. 2. Messumformer mit den beiden mitgelieferten Schrauben befestigen. Rohrmontage mit Montagebügel Wandmontage 1. Montagebügel an der Rückseite des Messumformers befestigen 2. Messumformer und Montagebügel an der Wand befestigen Hinweis Die Befestigungsklammern und Muttern werden zur Wandmontage nicht benötigt. Wandmontage mit Montagebügel SITRANS F M TRANSMAG 2 Betriebsanleitung, 12/2010, A5E02926296-02 25 Anschließen 5 5.1 Allgemeines In diesem Kapitel wird die Verkabelung des Geräts beschrieben. Schritt 1 (Stromversorgung anschließen (Seite 27)), Schritt 2 (Signalkabel anschließen) und Schritt 3 (Anschlusskasten und Messumformer anschließen (Seite 29)) sind in jedem Fall auszuführen. In diesem Kapitel wird nur die HART-Verkabelung von Geräten beschrieben. Zur Verkabelung von Geräten mit Profibus PA bitte im Anhang nachschauen: Profibus- Kommunikation (Seite 103). ① Magnetfeldstromkabel ② Anschlusskasten für Spannungsversorgung und Signalkabel ③ Potenzialausgleich ④ Signalkabel ⑤ Spannungsversorgung ⑥ Elektrodenkabel ⑦ Anschlusskasten für Magnetstrom- und Elektrodenkabel Bild 5-1 Überblick, elektrische Anschlüsse Anschließen 5.1 Allgemeines SITRANS F M TRANSMAG 2 26 Betriebsanleitung, 12/2010, A5E02926296-02 WARNUNG Die zutreffenden Vorschriften für elektrische Installationen müssen beachtet werden. Das Gerät niemals bei eingeschalteter Netzspannungsversorgung installieren! Stromschlaggefahr! Elektroden und Magnetstromkabel dürfen nur angeschlossen werden, wenn das Gerät nicht an die Spannungsversorgung angeschlossen ist. Gehäuseabdeckungen dürfen nur von dazu befugten Personen abgeschraubt werden, wenn das Gehäuse unter elektrischer Spannung steht (Spannungsversorgung). Technische Daten für das Kabel ● Nur Kabel verwenden, die mindestens denselben Schutzgrad wie der Messaufaufnehmer besitzen, um diesen anzuschließen. ● Die Leitungslänge von der Kabelverschraubung bis zu den Klemmen muss so kurz wie möglich bleiben. Leitungsschleifen im Anschlusskasten sind zu vermeiden. ● Um den Schutzgrad IP 67 zu garantieren, müssen Kabel mit folgenden Außendurchmessern verwendet werden: Der zulässige Außendurchmesser für zusätzliche Strom- und Signalkabel (großer Anschlusskasten) des Standardgeräts (7ME5034-xxxxx-xAA0) beträgt 6 bis 12 mm. Magnetfeldstrom- und Elektrodenkabel (kleiner Anschlusskasten): – Kabelverschraubungen M16 x 1.5 6 bis 10 mm – Kabelverschraubungen 1/2" NPT 5 bis 9 mm ① Abdeckung des Anschlusskastens ② Kabelverschraubung Bild 5-2 Beispiel für Kabelverlegung vor dem Anschließen der Kabel Siehe auch Verkabelung von Geräten mit Profibus PA (Seite 104) Anschließen 5.2 Schritt 1: Spannungsversorgung anschließen SITRANS F M TRANSMAG 2 Betriebsanleitung, 12/2010, A5E02926296-02 27 5.2 Schritt 1: Spannungsversorgung anschließen VORSICHT Das Gerät nur an die den Angaben auf dem Typenschild entsprechende Spannungsversorgung anschließen. Spannungsversorgung mit einer einfach zugänglichen und ordnungsgemäß gekennzeichneten Trenneinrichtung und Sicherung (max. 4 A) oder einem einfach zugänglichen Schutzschalter (max. 4 A) anschließen. Hinweis Für die Spannungsversorgung Kabel mit einem Querschnitt von mindestens 1,5 mm2 und doppelter oder verstärkter Isolierung verwenden. Verdrahtungsrichtlinien 1.
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F774000___31_1250174-90_N1EN219130008-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | F774000___31_1250174-90_N1EN219130008-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130008 | 7MF4434-1EA22-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507584-14459854-Y216-B6211: 01250174 / 0090: 7MF4434-1EA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130008: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 31: F774000___31: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau1625702/1021889(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 17:51:29PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F691000___31_1250175-200_N1EN219130037-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | F691000___31_1250175-200_N1EN219130037-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130037 | 7MF4434-1CA22-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507585-14459854-Y216-B6211: 01250175 / 0200: 7MF4434-1CA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130037: 60 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 31: F691000___31: .: 60 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau1622860/1022252(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 10:04:58PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P483000___56_1248916-620_N1EN189010028-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P483000___56_1248916-620_N1EN189010028-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-12-09 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010028 | 7MF4034-1BY10-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0620: 7MF4034-1BY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010028: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: 56: P483000___56: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000.00.51.00.00000.49991.0000-0.00010.4999-0.0040-0.0052-0.0015-0.0052-0.0051(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Yilmaz Ahmet(2)2014-12-09Haguenau5008934/1020203(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-09 12:35:59PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\Daten_aus_SIOS_Unlabeled_Data\COB9630906_V2\COB9630906\7503128\g7300-c188-4d.pdf | g7300-c188-4d.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | HandbuchSIREC P, PA, L, LA Punktschreiber P7ND 3021-xB... Punktschreiber PA7ND 3021-xA... Linienschreiber L7ND 3121 Linienschreiber LA7ND 3125 LinienschreiberPunktschreiber Weitergabe sowie Vervielf‡ltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrŸcklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere fŸr den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung. T SIMATIC, SIREC, SIPROM sind Marken von Siemens. Die Ÿbrigen Bezeichnungen in diesem Handbuch k™nnen Marken sein, deren Benutzung durch Dritte fŸr deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen k™nnen. Kapitel Einführung0 Anwendungsbereich1 Aufbau und Arbeitsweise2 Betriebsvorbereitung3 Bedienung4 Meß- und Registrierbetrieb5 Pflege und Wartung6 Technische Daten7 Lieferumfang, Erweiterungen, Zubehör8 Ersatzteilliste9 Indexverzeichnis Bestell-Nr.: C79000-G7300-C188 Printed in France AG 10.98 MG 168 de Siemens AG Bestell-Nr.: C79000-G7300-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Handbuch I-1 SIRECPunktschreiber P7ND 3021-xB... Punktschreiber PA7ND 3021-xA... Linienschreiber L7ND 3121 Linienschreiber LA7ND 3125 SIEMENSSieme ns AG Bes tell-Nr.: C79000-G7300-C188-04 I-2 SIREC P, PA, L, LA Handbu chInhaltsverzeichnis Sie mens AG Be stell-Nr.: C79000-G7300-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Handbu chiInhaltsverzeichnis 0 Einführung........................................................................................ .0-10.1 Allgemeine Hinweis e..........................................................................0-10.2 Qualifiziertes Persona l........................................................................0-20.3 Warnhinweis e.....................................................................................0-30.4 Bestimmungsgemäßer Gebrauc h........................................................0-41 Anwendungsbereic h..........................................................................1-1 2 Aufbau und Arbeitsweis e.................................................................2-1 2.1 Überblic k............................................................................................2-12.2 Gerätekomponente n............................................................................2-42.2.1Gehäus e...............................................................................................2-42.2.2Meßwerterfassun g...............................................................................2-42.2.3Zentraleinhei t......................................................................................2-42.2.4Netztei l................................................................................................2-52.2.5Einschu b.............................................................................................2-52.3 Arbeitsweis e........................................................................................2-82.4 Lieferumfan g......................................................................................2-92.5 Zubehör, Verbrauchsmateria l.............................................................2-92.6 Erweiterunge n.....................................................................................2-92.6.1Digitale Ein-/Ausgab e.........................................................................2-92.6.2DC-24-V-Ausgan g..............................................................................2-92.6.3PC-Kabe l...........................................................................................2-102.6.4SIPROM R - LA/P A.........................................................................2-103 Betriebsvorbereitun g........................................................................3-13.1 Geräteidentifizierun g..........................................................................3-13.2 Brückeneinstellungen 50/60 Hz, MEZ/MES Z....................................3-33.3 Einbaurichtlinie n.................................................................................3-53.4 Gerät für Betrieb mechanisch vorbereite n..........................................3-63.5 Hilfsenergie anschließe n.....................................................................3-73.6 Analoge Meßkanäle anschließe n........................................................3-93.7 Digitale Ein-/Ausgab e.......................................................................3-163.8 DC-24-V-Ausgan g............................................................................3-203.9 Gerät in Betrieb nehme n...................................................................3-214 Bedienun g..........................................................................................4-1 4.1 Anzeige- und Bedienelement e............................................................4-1Inhaltsverzeichnis Sie mens AG Be stell-Nr.: C79000-G7300-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Handbu chii4.2 Anzeigeelement e.................................................................................4-34.3 Hebe l...................................................................................................4-44.3.1Funktionen Servicehebel und Hebel 2................................................4-54.3.2Funktionen der Hebel 1, 3 und 4 im Registrierbetrie b (Gerät L/LA).4-54.3.3Funktionen der Hebel 1, 3 und 4 im Registrierbetrieb (Gerät P/PA )..4-74.3.4Funktionen der Hebel 1, 3 und 4 im PAUSE-Zustan d........................4-94.3.5Funktionen der Hebel 1, 3 und 4 bei der Geräteeinstellung über PROG-Men ü.....................................................................................4-104.3.6Funktionen der Hebel 1, 3 und 4 bei der Geräteeinstellung über TEST-Menü......................................................................................4-114.4 PC-Schnittstell e.................................................................................4-124.5 Einstellungen über PROG-Men ü......................................................4-154.5.1Papiervorschub................................................................................. .4-174.5.2Meßwerttabelle (nur Gerät mit Alphanumerik )................................4-194.5.3Meßkanäle (analog) parametrieren...................................................4-214.5.4Meßkanal (digital) parametrieren (nur Geräte LA und P/PA )..........4-314.5.5Alar m..............................................................................................4-314.5.6Drucken (nur Geräte mit Alphanumerik )..........................................4-344.6 Einstellungen über TEST-Men ü.......................................................4-354.6.1Meßbetrieb........................................................................................4-374.6.2Diagram m.........................................................................................4-384.6.3Text (nur Gerät e mit Alphanumerik )................................................4-404.6.4Uhr (nur Gerät e mit Alphanumerik ).................................................4-434.6.5Steuereingang DI 4............................................................................4-444.6.6Sprache (nur Gerät e mit Alphanumerik )...........................................4-464.6.7PROG-Verriegelun g.........................................................................4-464.7 Parametrierbeispiel e..........................................................................4-474.7.1Papiervorschub einstelle n.................................................................4-47 4.7.2Ausgabe der Meßwerttabelle einstelle n............................................4-474.7.3Analogen Meßkanal parametriere n...................................................4-484.7.4Digitalen Meßkanal parametrieren................................................... .4-504.7.5Alarm parametriere n.........................................................................4-504.7.6Meßbetrieb parametrieren.................................................................4-51 4.7.7Diagramm parametrieren (nur Gerät e mit Alphanumerik )...............4-524.7.8Texte parametrieren (nur Gerät e mit Alphanumerik ).......................4-524.7.9Uhrzeit parametrieren (nur Geräte mit Alphanumerik )....................4-544.7.10Steuereingang DI4 parametrieren.....................................................4-554.7.11Sprache parametrieren (nur Gerät e mit Alphanumerik )....................4-56Inhaltsverzeichnis Sie mens AG Be stell-Nr.: C79000-G7300-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Handbu chiii4.7.12PROG-Verriegelung parametriere n..................................................4-565 Meß- und Registrierbetrie b..............................................................5-1 5.1 Diagrammaufbau (nur Gerät e mit Alphanumerik )..............................5-15.1. 1Hauptzeitlinie (nur Gerät e mit Alphanumerik )...................................5-15.1.2Hauptzeitlinie (Geräte ohne Alphanumerik ).......................................5-25.1.3Gerätetext (nur Gerät e mit Alphanumerik ).........................................5-25.1. 4Einschalttext (nur Gerät e mit Alphanumerik ).....................................5-25.1.5Ereignistext (nur Gerä te mit Alphanumeri k)......................................5-35.1.6Startzeile (nur Gerät e mit Alphanumerik )..........................................5-35.1.7Zeitmarkierungen (nur Gerät e mit Alphanumerik ).............................5-35.1.8Grenzwertlinie (nur Gerät LA )...........................................................5-45.1.9Alarmmarkierung (nur Gerät P/PA )....................................................5-45.1.10Meßwerttabelle (nur Gerät e mit Alphanumerik ).................................5-5 5.1.11Raster (nur Gerät e mit Alphanumerik )...............................................5-65.1.12Priorisierung der Text-Ausgabe n........................................................5-65.1.13Konfigurationsdaten (nur Gerä te mit Alphanumerik ).........................5-75.1.14Fehler- und Statusmeldungen (nur Gerä te mit Alphanumerik )...........5-95.2 Musterschrieb mit Erläuterunge n........................................................5-96 Pflege und Wartun g..........................................................................6-1 6.1 Registrierer herausnehme n..................................................................6-16.2 Registrierer einsetze n..........................................................................6-26.3 Hauptzeitlinie einstelle n......................................................................6-36.4 Faltstapel herausnehme n.....................................................................6-46.5 Faltstapel einlege n..............................................................................6-56.6 Schreibrolle herausnehme n.................................................................6-6 6.7 Schreibrolle einlege n..........................................................................6-76.8 Einschub in Wartungsposition bringe n...............................................6-96.9 Einschub aus Wartungsposition zurückschiebe n..............................6-106.10 Einschub aus Gehäuse herausnehmen.............................................. .6-116.11 Einschub in das Gehäuse einsetze n...................................................6-126.12 Umlenkfeder entfernen.....................................................................6-136.13 Umlenkfeder einsetzen..................................................................... .6-136.14 Meßstellenschild beschriften und einsetze n......................................6-146.15 Schreibfeder Analogkanal wechseln (nur Gerät L/LA )....................6-146.16 Schreibfeder Alphanumerik wechseln (nur Gerät LA ).....................6-146.17 Schreibkopf wechseln (nur Gerät P/PA )...........................................6-156.18 Skale austauschen (Linienschreiber ).................................................6-16Inhaltsverzeichnis Sie mens AG Be stell-Nr.: C79000-G7300-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Handbu chiv6.19 Skale austauschen (Punktschreiber )..................................................6-166.20 Batterie austauschen (nur Gerät e mit Alphanumerik ).......................6-176.21 Sicherung austausche n......................................................................6-176.22 Abgleich, Schreibproben, Wagen-/Textposition...............................6-186.22.1Abgleic h............................................................................................6-186.22.2Abgleich durchführe n.......................................................................6-206.22.3Schreibprob e.....................................................................................6-206.22.4Wartun g............................................................................................6-226.22.5Servic e..............................................................................................6-236.23 Transportsicherung entfernen (nur Gerät PA )..................................6-246.24 Transportsicherung einsetzen (nur Gerät PA )...................................6-247 Technische Date n..............................................................................7-17.1 Bedienen, Darstelle n...........................................................................7-57.2 Registrierun g.......................................................................................7-57.2.1Linienschreibe r...................................................................................7-57.2.2Punktschreibe r....................................................................................7-67.3 Digitale Ein / Ausgabe (Erweiterung ).................................................7-77.4 DC-24-V-Ausgang (Erweiterung )......................................................7-87.5 Hilfsenergi e.........................................................................................7-87.6 Umgebungsbedingunge n....................................................................7-87.7 Betriebslag e......................................................................................7-107.8 Schutzar t...........................................................................................7-107.9 Elektrische Sicherhei t.......................................................................7-107.10 Elektromagnetische Verträglichkei t..................................................7-107.11 Maße, Befestigun g............................................................................7-117.12 Gewicht.............................................................................................7-117.13 Erläuterung der Fehlerangabe n.........................................................7-128 Lieferumfang, Erweiterungen, Zubehö r.........................................8-18.1 Lieferumfan g......................................................................................8-18.1.1Linienschreibe r...................................................................................8-28.1.2Punktschreibe r....................................................................................8-28.2 Bestellbares Zubehör und Verbrauchsmateria l...................................8-38.2.1Linienschreibe r...................................................................................8-38.2.2Punktschreibe r....................................................................................8-48.3 Bestellbare Erweiterunge n..................................................................8-49 Ersatzteillist e.....................................................................................9-1Einführung Sie mens AG Be stell-Nr.: C79000-G7300-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Handbu ch0-10 Einführung0.1 Allgemeine HinweiseDieses Handbuch enthält die erforderlichen Informationen für den bestim- mungsgemäßen Gebrauch der darin beschriebenen Produkte. Es wendet sich an technisch qualifiziertes Personal, welches speziell ausgebildet ist oder ein- schlägiges Wissen auf dem Gebiet der Meß-, Steuerungs- und Regelungstech- nik, im folgenden Automatisierungstechnik genannt, besitzt. Die Kenntnis und das technisch einwandfreie Umsetzen der in diesem Hand- buch enthaltenen Sicherheitshinweise und Warnungen sind Voraussetzung für gefahrlose Installation und Inbetriebnahme sowie für Sicherheit bei Betrieb und Instandhaltung der beschriebenen Produkte. Nur qualifiziertes Personal im Sinne von Kap. 0.2 verfügt über das erforderliche Fachwissen, um die in die- ser Unterlage in allgemeingültiger Weise gegebenen Sicherheitshinweise und Warnungen im konkreten Einzelfall richtig zu interpretieren und in die Tat umzusetzen. Für dieses Handbuch ist aus logistischen Gründen eine getrennte Bestellung vorgesehen. Es enthält aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht sämtliche Details zu allen Ausführungen der beschriebenen Produkte und kann auch nicht jeden denkbaren Fall der Aufstellung, des Betriebes oder der Instand- haltung berücksichtigen. Sollten Sie weitere Informationen wünschen, oder sollten besondere Probleme auftreten, die in dieser Unterlage nicht ausführlich genug behandelt werden, dann fordern Sie bitte die benötigte Auskunft von Ihrer örtlichen Siemens-Niederlassung an. Außerdem weisen wir darauf hin, daß der Inhalt dieser Betriebsanleitung nicht Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechts- verhältnisses ist oder dieses abändern soll. Sämtliche Verpflichtungen von Siemens ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollstän- dige und allein gültige Gewährleistungsregelung enthält. Diese vertraglichen Gewährleistungsbestimmungen werden durch die Ausführung in dieser Un- terlage weder erweitert noch beschränkt. Einführung Sie mens AG Be stell-Nr.: C79000-G7300-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Handbu ch0-20.2 Qualifizierte s Personal Bei unqualifizierten Eingriffen in die Geräte oder Nichtbeachten der in dieser Betriebsanleitung gegebenen oder an den Geräten angebrachten Warnhinweise können schwere Körperverletzungen oder Sachschäden eintreten. Nur entspre- chend qualifiziertes Personal darf deshalb Eingriffe an diesen Geräten vor- nehmen T entweder als Projektierungspersonal, das mit den Sicherheits-Konzepten der Automatisierungstechnik vertraut ist,T oder als Bedienungspersonal, das im Umgang mit Einrichtungen der Automatisierungstechnik unterwiesen ist und den auf die Bedienung be- zogenen Inhalt dieser Betriebsanleitung ken nt,T oder als Inbetriebsetzungs- und Servicepersonal, das eine zur Reparatur derartiger Einrichtungen der Automatisierungstechnik befähigende Aus- bildung besitz t bzw. die Berechtigung ha t, Stromkreise und Geräte ge- mäß den Standards der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen. Einführung Sie mens AG Be stell-Nr.: C79000-G7300-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Handbu ch0-30.3 Warnhin weiseIn dieser Betriebsanleitung und in den Warnhinweisen auf den Produkten selbst werden Warnhinweise mit folgenden Bedeutungen verwendet: Gefahr bedeutet, daß Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten werden, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getrof- fen werden. Warnung bedeutet, daß Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten können, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getrof- fen werden. Vorsicht bedeutet, daß eine leichte Körperverletzung oder ein Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. Hinweis ist eine wichtige Information über das Produkt, dessen Handhabung oder den jeweiligen Teil der Dokumentation, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll. Einführung Sie mens AG Be stell-Nr.: C79000-G7300-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Handbu ch0-40.4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch T Die Geräte dürfen nur für die im Katalog und in der Betriebsanleitung vorgesehenen Einsatzfälle und nur in Verbindung mit von Siemens emp- fohlenen bzw. zugelassenen Fremdgeräten und -komponenten verwendet werden.T Die beschriebenen Produkte wurden unter Beachtung der einschlägigen Sicherheitsnormen entwickelt, gefertigt, geprüft und dokumentiert. Bei Beachtung der für Projektierung, Montage, bestimmungsgemäßen Be- trieb und Instandhaltung beschriebenen Hantierungsvorschriften und si- cherheitstechnischen Hinweise gehen deshalb von den Produkten im Normalfall keine Gefahren in bezug auf Sachschäden oder für die Ge- sundheit von Personen aus. Warnung T Nach Entfernen des Gehäuses bzw. Berührungsschutzes werden be- stimmte Teile dieser Geräte zugänglich, die unter gefährlicher Spannung stehen können. T Nur entsprechend qualifiziertes Personal darf Eingriffe an diesen Geräten vornehmen.T Dieses Personal muß gründlich mit allen Gefahrenquellen und Instand- haltungsmaßnahmen gemäß den Angaben in dieser Betriebsanleitung vertraut sein. T Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorg- fältige Bedienung und Instandhaltung voraus. Einführung Sie mens AG Be stell-Nr.: C79000-G7300-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Handbu ch0-5Neben der vorliegenden Betriebsanleitung, die für alle Zielgruppen genutzt werden kann, existieren folgende relevante technische Unterlagen zu den Ge- räten: T Faltblatt "Parametrieren kurz und bündig" erläutert in visualisierter Form die prinzipielle Bedienung und Parame- trierung sowie das PROG- und TEST-Menü. Zielgruppe: Projektierungs- und Instandhaltungspersonal. T Faltblatt "Bedienen kurz und bündig" enthält Geräteansichten mit Anzeige- und Bedienelementen, nachvoll- ziehbare Parametrierbeispiele, definierte Grundzustände der Geräte, vi- sualisierte Darstellungen wichtiger Wartungsarbeiten. Zielgruppe: Anla- genfahrer, Instandsetzungspersonal. T A5-Heft "Installationsanleitung" enthält die zur Montage und Installation der Geräte notwendigen Infor- mationen. Zielgruppe: Projektierungs-, Montagepersonal. T Katalog: "Registriertechnik, Einbau-Schreiber in genormten Bauformen", enthält die wichtigsten technischen Daten, Geräteansicht, Kurzbeschrei- bung, Bestellinformationen. Zielgruppe: Betriebsleitung, Projektierungs- personal. Dokumentation Einführung Sie mens AG Be stell-Nr.: C79000-G7300-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Handbu ch0-6Anwendungsbereich Sie mens AG Be stell-Nr.: C79000-G7300-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Handbu ch1-11 Anwendungsbereich Mit den GerätenT Linienschreiber, im weiteren Text kurz "Gerät L", T Linienschreiber mit Alphanumerik, im weiteren Text kurz "Gerät LA", T Punktschreiber, im weiteren Text kurz "Gerät P", und T Punktschreiber mit Alphanumerik, im weiteren Text kurz "Gerät PA", können analoge und digitale Meßwerte erfaßt, aufgezeichnet und überwacht werden. Die Geräte mit Standard-Meßbereich können die Meßgrößen T Gleichspannung (DC U), T Gleichstrom (DC I), und Geräte mit Universal-Meßbereich zusätzlich T Thermoelement-Anschluß (TC), T Thermowiderstand-, Widerstand- und Potentiometer-Anschluß (RTD, R) zyklisch erfassen, verarbeiten und auf dem Registrierpapier dokumentieren. Aufgrund der kurzen Meßzykluszeit sind die Geräte auch zur Aufzeichnung von schnellen dynamischen Prozeßparametern geeignet. Die Geräte lassen sich auch bei "kundenspezifischer Lieferung" innerhalb der Eingangs-, Meß- und Registrierbereiche nachträglich bei Bedarf einfach um- stellen. Die Geräte L und LA sind mit bis zu drei farbigen Schreibfedern für die ana- loge Aufzeichnung von Meßwerten, die über Kanal #1 bis #3 erfaßt werden, ausgerüstet. Das Gerät LA besitzt eine zusätzliche Schreibfeder für einen Textkanal zur Ausgabe von alphanumerischen Zeichen und Aufzeichnungen von max. zwei Digitalkanälen d#1 und d#2. Die Geräte P und PA sind mit einem Schreibkopf für die Aufzeichnung von Meßwerten, die über Kanal #1 bis #6 erfaßt werden, ausgerüstet. Darüber hinaus können noch zwei Digitalkanäle d#1 und d#2 aufgezeichnet werden. Das Gerät PA kann zusätzlich alphanumerische Zeichen ausgeben. Die Gerätefunktionen lassen sich manuell über Hebel oder über eine PC- Schnittstelle mit angeschlossenem Laptop bzw. PC einstellen. ZweckStandard Anwendungsbereich Sie mens AG Be stell-Nr.: C79000-G7300-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Handbu ch1-2Die Geräte variieren bezüglich ihrer Registriersysteme, Meßbereiche und Hilfsenergieversorgung: T Gerät L: ohne Alphanumerik T Gerät LA: mit Alphanumerik T Gerät P: ohne Alphanumerik T Gerät PA: mit Alphanumerik T Standard-Meßbereiche T Universal-Meßbereiche T Hilfsenergie AC 230 V T Hilfsenergie AC 115 V T Hilfsenergie AC 24 V T Hilfsenergie DC 24 V Die Geräte können mit folgenden Erweiterungen ausgestattet sein: T Digitale Ein-/Ausgabe T DC-24-V-AusgangT PC-Kabel Die "Digitale Ein-/Ausgabe" bietet vier Eingänge (DI1-DI4) für Steuerfunk- tionen und sechs Ausgänge (DO1-DO6) für Alarme, Status- oder Steuersigna- le. Die Aus- und Eingänge sind von den Gerätekreisen potentialgetrennt. Be- züglich der Ausgänge kann zwischen der Ausführung T Digitale Ein-/Ausgabe, elektronische Version mit Halbleiterschaltern oderT Digitale Ein-/Ausgabe, Relaisversion mit Umschaltkontakten gewählt werden. Die Erweiterung "DC-24-V-Ausgang" erlaubt in begrenztem Maße die Ver-sorgung externer Geräte oder Erweiterungen, wie z. B. Meßumformer oder Digitale Ein-/Ausgabe. Die Erweiterung "PC-Kabel" erlaubt die Verbindung mit einem Laptop bzw. PC. Die Geräte werden als Standardausführung oder werksseitig gemäß der Kun- denbestellung gefertigt, parametriert und betriebsbereit ausgeliefert. Die Umrüstung der Geräte , z. B. Umstellung der Hilfsenergieversorgung oder der Einbau von nachträglichen Erweiterungen, dürfen nur durch den Hersteller oder vom Hersteller geschultes Personal vorgenommen werden. Für die Aufbautechnik der Geräte wurden ausschließlich umweltverträgliche Materialien verwendet. Die Betriebsanleitung ist auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Ausführungen Er weiterungen Auslieferung Umrüstung Umweltschutz Aufbau und Arbeitsweise Sie mens AG Be stell-Nr.: C79000-G7300-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Handbu ch2-12 Aufbau und Arbeits weiseDas nachfolgende Kapitel beschreibt den mechanischen und elektrischen Auf- bau sowie die Gerätekomponenten. 2.1 Überblick Die Geräte sind als Einbaugerät im Format 144 mm x 144 mm aufgebaut. Dicht-an-dicht-Einbauweise in Schalt- und Rastertafel ist bei ausreichender Belüftung möglich. Die Schreiber sind moderne Aufzeichnungsgeräte mit digitaler Datenverar- beitung. Die Meßwerterfassung erfolgt kanalseriell völlig kontaktlos. Durch ausschließliche Verwendung von Schrittmotoren arbeitet auch das An- triebssystem der Registrierung kontaktlos. Diese Technik gewährleistet einen weiten Einsatzbereich und eine hohe Funktionssicherheit. Bild 2.1-1 und Bild 2.1-2 zeigen die Geräteansichten. Die Arbeitsweise der Geräte werden anhand von Bild 2.2-1 bis auf Blockschaltbildebene erläutert. Aufbau und Arbeitsweise Sie mens AG Be stell-Nr.: C79000-G7300-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Handbu ch2-21554333362502-001SERVICE4002060801003010219080706050403020123PROGBild 2.1-1 Vorderansicht der Geräte (Beispiel Linienschreiber; bis auf das Schreibsystem identisch mit Punktschreiber) 1Tür2 Regi strierer 3 Hebel 4 PC-Schnittstelle 5LED6 visuali sierte Bedienhilfen Aufbau und Arbeitsweise Sie mens AG Be stell-Nr.: C79000-G7300-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Handbu ch2-3Bild 2.1-2 Rückansicht der Geräte (Beispiel Gerät LA, Ausführung AC 115/230 V) 1 Masseanschluß fü r Leitungsschi rm2 An schluß klemmen DC-24-V-Au sgang3 An schluß Digitale Ein-/Au sgabe4 Sicherung F1 5 An schluß Hilf senergie versorgung 6 Sicherung F2 7 Fen ster für Ein stellung der Meßberei che 8 Meßanschlüsse Aufbau und Arbeitsweise Sie mens AG Be stell-Nr.: C79000-G7300-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Handbu ch2-42.2 Gerätekomponenten 2.2.1 Gehäuse Das Gehäuse besteht aus Stahlblech. Im vorderen Teil befinden sich der Ein- schub und der Registrierer, im hinteren Teil das Meßmodul, die Zentraleinheit und Teile des Netzteils sowie die Erweiterungen. Die Befestigung des Gehäu- ses in der Schalt- bzw. Rastertafel oder im Pultaufsatz erfolgt mit den mitgelie- ferten genormten Befestigungselementen. 2.2.2 Meß werterfassung Die Meßwerterfassung besteht aus einem Multiplexer mit Halbleiterrelais und einem Analog-Digital-Umsetzer. Die Eingangsbereiche werden kanalspezi- fisch über Brücken eingestellt. Die elektrische Trennung der Meßkanäle ge- geneinander erfolgt durch zeitlich gestaffelte Ansteuerung der Halbleiterrelais. Die Steuerung erfolgt durch die Zentraleinheit. Während eines Meßzyklus werden alle zu erfassenden Meßkanäle über die einzelnen Halbleiterrelais nacheinander zum Eingangsverstärker durchgeschaltet. Das verstärkte Meßsi- gnal wird einem Analog-Digital-Umsetzer zugeführt, der nach dem Dual- Slope-Verfahren arbeitet. Um auch in empfindlichen Meßbereichen entsprechend genau messen zu kön- nen, werden bei der Geräteausführung mit Universal-Meßbereichen zyklische Referenzmessungen durchgeführt. Zusätzlich wird zyklisch auf Leitungsbruch überprüft. Im Klemmenblock befindet sich ein Fühler zur Erfassung der Klemmentempe- ratur für die Temperaturmessung mit Thermoelementen. 2.2.3 Zentraleinheit Die Zentraleinheit bildet den Kern der Elektronik. Sie enthält einen Mikropro- zessor sowie den Programmspeicher (EPROM), Arbeitsspeicher (RAM) und nichtflüchtigen Speicher (EEPROM) für Konfigurationsdaten. Zentrale Komponente des Verarbeitungsteils ist ein Mikroprozessorsystem mit Firmware. Es dient u. a. für die T Ablaufsteuerung, T Berechnung der Meßwerte, T Positionierung der Schreibsysteme, T Auswertung der Bedienkommandos und T Bedienung der PC-Schnittstelle. Die Zentraleinheit erlaubt die Ansteuerung der Baugruppe "Digitale Ein-/Ausgabe" sowie der PC-Schnittstelle. Eine quarzgesteuerte, extern synchronisierbare Kalenderuhr liefert Datum und Uhrzeit als Zeitreferenz für Meßwertsätze bzw. das Diagramm.Aufbau und Arbeitsweise Sie mens AG Be stell-Nr.: C79000-G7300-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Handbu ch2-5Die Zentraleinheit sitzt im hinteren Teil des Gehäuses und ist, nachdem der Einschub herausgenommen wird, von vorne zugänglich. Sie besitzt die Ver- bindungsstecker zur Adaption der anderen Baugruppen. 2.2.4 Netzteil Die Geräte sind aufgrund der vier unterschiedlich bestellbaren Hilfsenergie- Versorgungen eingangsseitig unterschiedlich aufgebaut. Die angeschlossene Netzspannung wird dem Gerät über einen Kaltgerätestek- ker mit nachgeschalteten Sicherungen, Filter und Transformator zugeführt. Die heruntertransformierte AC-Wechselspannung wird gleichgerichtet, gesiebt und DC/DC-Wandlern zugeführt, die die erforderlichen internen Gleichspannun-gen erzeugen. Hinweis Das Gerät darf nur an die vorgesehene Hilfsenergie angeschlossen werden. Ein entsprechender Hinweis auf der Geräterückseite ist zu beachten! Die über die Klemmen zugeführte DC-24-V-Hilfsenergie ist über eine Siche- rung einem Wechselrichter zugeführt, dessen Ausgang mit einem Transfor- mator verbunden ist. Die Sekundärseite des Transformators ist wie bei der Gerätevariante mit Netzversorgung beschaltet. Die über die Klemmen zugeführte AC-24-V-Hilfsenergie ist über eine Siche- rung mit der Primärseite des Transformators verbunden. Die Sekundärseite ist wie bei der Gerätevariante mit Netzversorgung beschaltet. 2.2.5 EinschubDer Einschub beinhaltet den Einschubträger, Flachbaugruppe Ansteuerung, Schreibsystem, Bediener-, PC-Schnittstelle und Registrierer. Der Einschub ist mit einem mehrpoligen steckbaren Flachbandkabel mit der Zentraleinheit verbunden. Die Kabellänge ist so ausgelegt, daß der Einschub ohne Lösen der Kabelverbindung vollständig aus dem Gehäuse gezogen werden kann. Der Einschubträger ist Montageträger für die Antriebe des Schreibsystems, Flachbaugruppe "Ansteuerung", Bediener- und PC-Schnittstelle. Der Regi- strierer rastet in den Einschubträger ein und kann jederzeit mit Hilfe des He- bels 2 herausgenommen werden, um z. B. einen Papierwechsel vorzunehmen. Die Flachbaugruppe "Ansteuerung" enthält die Leistungselektronik für die Schrittmotoren der Antriebe sowie die Lichtschranke zur Erkennung der Wa- gen-Nullpunkte. Es befinden sich hier auch ein Mikroschalter zur Papierende- kennung und mehrere über Hebel zu betätigende Mikroschalter. AC 230 V oderAC 115 V DC 24 V AC 24 V Einschubträger Flachbaugruppe "Ansteuerung "Aufbau und Arbeitsweise Sie mens AG Be stell-Nr.: C79000-G7300-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Handbu ch2-6Nur Geräte mit Alphanumerik : Die Uhrpufferung besteht aus Pufferbatterie und -kondensator. Bei nichteingesetzter Batterie , oder wenn der Einschub von der
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P862501__N1A9289172074-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P862501__N1A9289172074-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-13 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172074 | 7MF4034-1BA00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244273-P6/21394-6NU: 832249 / 0170: 7MF4034-1BA00-1EB7-Z: Y15+Y21: N1-A928-9172074: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P862501: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-13HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-13 09:13:13I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\IECEx_PTB_04.0013_0.pdf | IECEx_PTB_04.0013_0.pdf | 2004-07-13 |  |  |  | 7MF4***-;7MF4***-* | Certificate | ID_027 | Explosionsschutz-Zulassung | Explosion protection approval | Siemens | IEC | IECEx Certificate of Conformity INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION IEC Certification Scheme for Explosive Atmospheres for rules and details of the IECEx Scheme visit www.iecex.com Certificate No.: IECEx PTB 04.0013 Issue No: 0 Certificate history: Issue No. 0 (2004-07-13) Status: Current Date of Issue: 2004-07-13 Applicant: Siemens AG Östliche Rheinbrückenstraße 50 76187 Karlsruhe Germany Equipment: Measuring transducer SITRANS P- MS / DS III / DS III-PA / DS III-FF, type 7MF4***- *++**-*B+* Optional accessory: Type of Protection: General Requirements & Intrinsic Safety Marking: Ex ia/ib IIC T4/T5/T6 Approved for issue on behalf of the IECEx Certification Body: Dr.-Ing. Ulrich Johannsmeyer Position: Department Head "Intrinsic Safety and Safety of Systems" Signature: (for printed version) Date: 1. This certificate and schedule may only be reproduced in full. 2. This certificate is not transferable and remains the property of the issuing body. 3. The Status and authenticity of this certificate may be verified by visiting the Official IECEx Website. Certificate issued by: Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) Bundesallee 100 38116 Braunschweig Germany Page 1 of 3 IECEx Certificate of Conformity Certificate No: IECEx PTB 04.0013 Issue No: 0 Date of Issue: 2004-07-13 Manufacturer: Siemens S.A. 1, chemin de la Sandlach B.P.189 F-67506 Haguenau Cedex France Additional Manufacturing location(s): This certificate is issued as verification that a sample(s), representative of production, was assessed and tested and found to comply with the IEC Standard list below and that the manufacturer's quality system, relating to the Ex products covered by this certificate, was assessed and found to comply with the IECEx Quality system requirements. This certificate is granted subject to the conditions as set out in IECEx Scheme Rules, IECEx 02 and Operational Documents as amended. STANDARDS: The electrical apparatus and any acceptable variations to it specified in the schedule of this certificate and the identified documents, was found to comply with the following standards: IEC 60079-0 : 2000 Edition:3.1 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 0: General requirements IEC 60079-11 : 1999 Edition:4 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 11: Intrinsic safety 'i' This Certificate does not indicate compliance with electrical safety and performance requirements other than those expressly included in the Standards listed above. TEST & ASSESSMENT REPORTS: A sample(s) of the equipment listed has successfully met the examination and test requirements as recorded in IECEx ATR: File Reference: DE/PTB/04-011 B992122 Page 2 of 3 IECEx Certificate of Conformity Certificate No: IECEx PTB 04.0013 Issue No: 0 Date of Issue: 2004-07-13 Schedule EQUIPMENT: Equipment and systems covered by this certificate are as follows: Themeasuring transducer SITRANS P-MS / DS III / DS III-PA / DS III-FF, type 7MF4***-*++**-*B+*measures the pressure of non- corrosive and corrosive gases, vapours andliquids. The output signal is a load-independent current of 4 to 20 mA which islinearly proportional to the input pressure. <![if !supportLineBreakNewLine]> <![endif]> For furtherspecifications reference is made to the annex. SPECIFIC CONDITIONS OF USE: NO Annex: Specifications.pdf Page 3 of 3 The measuring transducer SITRANS P- MS / DS III / DS III-PA / DS III-FF, type 7MF4***-*++**-*B+* measures the pressure of non-corrosive and corrosive gases, vapours and liquids. The output signal is a load-independent current of 4 to 20 mA which is linearly proportional to the input pressure. Type code SITRANS P transmitter 7MF4 * * * - * + + * * - * B + * +Z+** Measuring transducer type 0 to 9 Electronics MS 1 3 DS 3 3 PA 3 4 FF 3 5 Measuring cell filling / measuring cell cleaning 0 to 9 Measuring range (maximum span) A to Z Materials of parts in contact with measured medium A to Z Process connection 1 0 to 9 Material of housing and pressure-cap screws 0 to 9 1 and 2 Explosion-protection type: Ex d IIC T4/T6 B Connection and cable entry A to Z Information about indicator (option) 1 to 9 Order code supplements A00 to Z99 The assignment of maximum ambient temperature and temperature class is shown in the following table: temperature class ambient temperature T4 -40 ... +85 °C T5 -40 ... +70 °C T6 -40 ... +60 °C The permissible operating temperatures and pressures for the operation shall be taken from the manufacturer's informations. Electrical data Variants SITRANS P- MS / DS III Auxiliary energy-/ type of protection Intrinsic Safety EEx ia/ib IIC output signal circuit only for connection to a certified intrinsically safe (terminals: +,-) circuit Maximum values: Ui = 30 V Ii = 100 mA Pi = 750 mW Ri = 300 Ω Li = 0.4 mH Ci = 6 nF Variants SITRANS P-DS III-PA / DS III-FF Auxiliarly energy-/ type of protection Intrinsic Safety EEx ia IIC/IIB output signal circuit resp. EEx ib IIC/IIB (terminals: +, -) only for connection to a certified intrinsically safe circuit (e.g. FISCO supply unit) with the maximum values corresponding to the following table: FISCO-Supply unit ia / ib for group IIB / IIC linear barrier ia / ib for group IIB / IIC Uo 17.5 V 24 V Io 380 mA 250 mA Po 5.32 W 1.2 W Li = 7 µH Ci = 1.1 nF Variants SITRANS P- MS / DS III and P-DS III-PA / DS III-FF Pilot indicator circuit type of protection Intrinsic Safety EEx ia/ib IIC/IIB (terminal: plug-in connector) only for connection to floating indicators or test instruments without internal power supply (battery, mains) and without external circuits or for connection to test instruments certified for the hazardous area. Maximum values for the interconnection of pilot indicator circuit and test instrument: Ui = 30 V Ii = 100 mA Pi = 750 mW IIC IIB Lo = 0.5 mH 1 mH Co = 5 nF 50 nF Measuring cell circuit internal, no external interface Variant SITRANS P- DS III-FF Simulation interface type of protection Intrinsic Safety EEx ia IIC (terminals X103, only for connection to test instruments when pins 11, 12, 15, 16) installing the equipment, pins 15 and 16 shall be bridged during operation Maximum values: Ui = 6 V Pi = 1.2 W Ri = 750 Ω Uo = 5.5 V Io = 12 mA
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P610000___11_1248916-740_N1EN189010034-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P610000___11_1248916-740_N1EN189010034-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2014-12-09 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010034 | 7MF4034-1BY10-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0740: 7MF4034-1BY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010034: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: 11: P610000___11: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.28 0.48 1.41 1.76 0.022 0.017 0.006 0.01117.1317.18 2.54 2.2011.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- 0.09Al -- 0.004(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2014-12-09Haguenau5008924/1020370(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-09 12:25:51PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P800100__N1A9289172210-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P800100__N1A9289172210-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-12 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172210 | 7MF4034-1DY00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0910: 7MF4034-1DY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172210: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P800100: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote sealOutput Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich.DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 8160.00018.001516.00000.00028.00180.00070.00930.00000.00150.0112(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Vogel Thomas(2)2010-10-07HAGUENAU,1115653/984858(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-12 12:56:55I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P485101___11_1248916-660_N1EN189010030-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P485101___11_1248916-660_N1EN189010030-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-12-09 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010030 | 7MF4034-1BY10-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0660: 7MF4034-1BY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010030: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: 11: P485101___11: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000.00.51.00.00000.50001.00000.00000.5000-0.0012-0.0013-0.0009-0.00170.0000(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Yilmaz Ahmet(2)2014-12-09Haguenau5008928/1020043(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-09 10:23:55PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\RES-4695-6302_21_1255756-10_N1ED109010011-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | RES-4695-6302_21_1255756-10_N1ED109010011-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2014-12-17 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-ED10-9010011 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825564148-14459854-Y216-B6211: 01255756 / 0010: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-ED10-9010011: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 126: RES-4695-6302_21: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.28 0.48 1.41 1.76 0.022 0.017 0.006 0.01117.1317.18 2.54 2.2011.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- 0.09Al -- 0.004(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2014-12-17Haguenau5008839/1020452(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-17 13:29:38PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F422501__N1AO129175217-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | F422501__N1AO129175217-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-25 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-AO12-9175217 | 7MF4434-1DA02-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821288229-P6/21394-6NU: 836935 / 0010: 7MF4434-1DA02-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-AO12-9175217: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 24: F422501: .: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-25HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-25 21:36:41I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P924100__N1A9289172230-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P924100__N1A9289172230-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2010-10-12 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172230 | 7MF4034-1DY00-1EB7-Z;7MF4034-*DY0*-1***;A5E00100207A;A5E01133036 | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 1320: 7MF4034-1DY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172230: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P924100: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 10(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-12HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-12 12:47:08I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.1110List of materials / WerkstofflisteN1-A928-9172230Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4034-*DY0*-1*** - D22No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00100207A1 987552 W1WOM3.1C73451-A400-C1AnschlußstutzenProcess connection11W521Seat / AufnahmeA5E01133036A5E00100209A3.1SIEMENS3036 S121W531Diaphragm / TrennmembranC73451-A400-C15W73501-A4404-B501-*-253.1SIEMENS501538W541Sensor / SensorC73451-A400-B927C73451-A400-B900-*-252.1SIEMENS8D08-920W5Manufacturer / HerstellerSIEMENS I IA SC MF-H PI-1 PRO-1HaguenauPosition / AuftragOrder / Item832425 / 13Serial-Number / Fab. - NrN1-A928-9172230Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2010-10-12Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-4.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172230C12SIEMENS I IA SC SPA PS 113 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172230C12SIEMENS I IA SC SPA PS 114 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172230C12SIEMENS I IA SC SPA PS 115 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172230C12SIEMENS I IA SC SPA PS 116 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172230C12SIEMENS I IA SC SPA PS 117 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172230C12SIEMENS I IA SC SPA PS 118 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172230C12SIEMENS I IA SC SPA PS 119 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172230C12SIEMENS I IA SC SPA PS 1110 / 10EN 10204-4.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\Declaration_SITRANS_P_DSIII_PAS_003_Rel_sig.pdf | Declaration_SITRANS_P_DSIII_PAS_003_Rel_sig.pdf | 13.03.2014 | SITRANS P DS III | HART, 4…20 mA |  | 7M F4*34-*****-****-Z;7M F4034-*****-****-Z;7M F4034-*****;7M F4133-*x***;7MF4234-*****-****-Z;7M F4334-*****-****-Z;7M F4434-*****-****-Z;7M F4534-*****-****-Z;7M F4634-*****-****-Z;7MF4x34-*****-****-Z;A5E00906234 | Manual | MAN | Montage / Inbetriebnahme / Demontage | Montage / Inbetriebnahme / Demontage |  |  | SIEMENS Industry SIL Declaration of Conformity Functional Safety according to IEC 61508 and IEC 61511 No. A5E00906234 - 03 Manufacturer: Siemens AG Industry Sector Industry Automation Division Address: 76181 Karlsruhe, Germany Product description: SITRANS P DS III Pressure Transmitter 7MF4*34-*****-****-Z C21 PROF lsafe Hardware 02.03.01, 02.04.01; Firmware 0301.02.05 We as manufacturer declare that the above identified devices are suitable for use in safety instrumented systems according to IEC 61508/1IEC 61511. The devices are capable of pressure measurement with a total tolerance (Safety Function) = + [application specific measuring error + 2% safety accuracy of full span] for a safety instrumented function of Safety Integrity Level (SIL) 2. The appropriate SIL safety instructions of the SITRANS P operating instructions (chapter 8: Functional Safety) shall be observed. The proven in use assessment was carried out by exida.com according to IEC 61508 / IEC 61511. Product revisions will be carried out by the manufacturer in accordance with IEC 61508. ¦ The FMEDA was carried out by Siemens in accordance with IEC 61508 and the result was reviewed by exida.com. The safety related characteristics are product specific and are listed starting on page 3. These characteristics are valid for low demand mode of operation within a 1001 (SIL 2) architecture. ¦ (Guidance to calculation see IEC 61508-6, annex B). The PFDaye value is valid under the assumption of ¦ Mean Time To Restoration MTTR = 72h and Proof Test Interval Tproor = 8760h. ¦ ¦ ¦ Karlsruhe, 13.03.2014 ¦ Siemens Aktiengesellschaft Dr. H. von Both / Research & Development F. Krahl / Quality Management (Name, function / Funktion) (Name, function / Funktion) . Y th Dr. Holger von Both /V A ° Vv. : CH Signature / Unterschrift Signature / Unterschrift Siemens Aktiengesellschaft: Chairman of the Supervisory Board: Gerhard Cromme; Managing Board: Joe Kaeser, Chairman, President and Chief Executive Officer; Roland Busch, Klaus Helmrich, Hermann Requardt, Siegfried Russwurm, Michael Suess, Ralf P. Thomas; Registered offices: Berlin and Munich, Germany; Commercial registries: Berlin Charlottenburg, HRB 12300, Munich, HRB 6684; WEEE-Reg.-No. DE 23691322 Page/ Seite 1/4 SIEMENS Industrie SIL Konformitatserklarung Funktionale Sicherheit gemafR den Normen IEC 61508 und IEC 61511 No. A5E00906234 - 03 Hersteller: Siemens AG 1 IA SC Pl Anschrift: Oestliche Rheinbrueckenstr. 50 76187 Karlsruhe, Germany Produktbezeichnung: SITRANS P DS III Drucktransmitter 7MF4*34-*****.****.Z C21 PROFlsafe Hardware 02.03.01, 02.04.01; Firmware 0301.02.05 Wir als Hersteller erklaren hiermit, dass die oben genannten Gerate fur den Einsatz in einem technischen Sicherheitssystem nach IEC 61508 / IEC 61511 geeignet sind. Die Gerate sind zur Druckmessungen in einem technischen Sicherheitssystem bis Sicherheits-Integritatslevel (SIL) 2 mit einer Genauigkeit (Sicherheitsfunktion) = + [applikationsspezifischer Messfehler + 2% Sicherheitsgenauigkeit bezogen auf die volle Messspanne] geeignet. Die entsprechenden SIL Sicherheitsanweisungen der SITRANSP Betriebsanleitung (Kapitel 8: Funktionale Sicherheit) miussen befolgt werden. Die Betriebs- bewahrungsbeurteilung wurde durch exida.ccom aufgrund der IEC 61508/61511 ausgefuhrt. Produktanderungen werden vom Hersteller nach den Anforderungen der IEC 61508 durchgefunhrt. Die FMEDA wurde von Siemens entsprechend der IEC 61508 durchgefuhrt und das Ergebnis von exida.com uberpruft. Die Sicherheitskennzahlen sind produktspezifisch und werden ab Seite 3 gelistet. Diese Kennzahlen sind giltig fur eine Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate in einer 1001 (SIL 2) Architektur (Anleitung zur Berechnung siehe in IEC 61508-6, Anhang B). Der PFD,y, Wert ist gultig unter der Annahme von einer mittleren Dauer bis zur Wiederherstellung MTTR=72h und einem Intervall fur die Wiederholungspriifung Tproor = 8760h. Karlsruhe, 13.03.2014 Siemens Aktiengesellschaft Dr. H. von Both / Research & Development F. Krahl / Quality Management (Name, function / Funktion) (Name, function / Funktion) ‘ ( AL Dr. Holger von Both PY é, 4 oO A q @ Vv, t . « wv Signature / Unterschrift Signature / Unterschrift Siemens Aktiengesellschaft: Chairman of the Supervisory Board: Gerhard Cromme; Managing Board: Joe Kaeser, Chairman, President and Chief Executive Officer; Roland Busch, Klaus Helmrich, Hermann Requarat, Siegfried Russwurm, Michael Suess, Ralf P. Thomas; Registered offices: Berlin and Munich, Germany; Commercial registries: Berlin Charlottenburg, HRB 12300, Munich, HRB 6684; WEEE-Reg.-No. DE 23691322 Page/Seite 2/4 SIL Declaration of Conformity / SIL Konformitatserklarung Product description: ¦ SITRANS P DS Ill Pressure Transmitter / Drucktransmitter Produktbezeichnung 7MF4034-*****-****-Z C21 gauge pressure / Relativdruck , PROFlsafe Type 1: measuring spans / Messspanne s 63 bar Type 2: measuring range / Messspanne 2 160 bar Safety Related Characteristics 7MF4034-*****-****-Z7 C21 Type 1 Type 2 Device Type B B SIL Safety Integrity Level 2 2 HFT 0 0 PFDaye 4.3610" 4.27°10- SFF Safe Failure Fraction 86 % 86 % Agp Safe detected Failure Rate 2 FIT 2 FIT Asy Safe undetected Failure Rate 169 FIT 185 FIT App Dangerous detected Failure Rate 472 FIT 447 FIT Apy Dangerous undetected Failure Rate 100 FIT 98 FIT Product description: SITRANS P D6 III Pressure Transmitter / Drucktransmitter Produktbezeichnung 7MF4133-*x***-****-Z C21 gauge and absolute pressure, front-flush diaphragm, PROF Isafe / Relativ- und Absolutdruck, frontbtindige Membran, PROF l¦safe x = {B...E, S...U} Safety Related Characteristics 7MF4134-*x***-****.Z C21 Device Type B SIL Safety Integrity Level 2 HFT 0 PFD avg 4.3610 SFF Safe Failure Fraction 86 % Asp Safe detected Failure Rate 2 FIT Agy Safe undetected Failure Rate 169 FIT App Dangerous detected Failure Rate 472 FIT Apy Dangerous undetected Failure Rate 100 FIT Product description’ SITRANS PDS Ill Pressure Transmitter / Drucktransmitter Karlsruhe, 13.03.2014 Siemens Aktiengesellschaft . Dr. H. von Both / Research & Development F. Krahl / Quality Management (Name, function / Funktion) (Name, function / Funktion) " Dr. Holger von Both if (7 A a Bw. ee (. V. Zo Signature / Unterschrift Signature / Unterschrift Siemens Aktiengeselischaft: Chairman of the Supervisory Board: Gerhard Cromme; Managing Board: Joe Kaeser, Chairman, President and Chief Executive Officer; Roland Busch, Klaus Helmrich, Hermann Requardt, Siegfried Russwurm, Michael Suess, Ralf P. Thomas; Registered offices: Berlin and Munich, Germany; Commercial registries: Berlin Charlottenburg, HRB 12300, Munich, HRB 6684; WEEE-Reg.-No. DE 23691322 Page/ Seite 3/4 SIL Declaration of Conformity / SIL Konformitatserklarung Produktbezeichnung 7MF4234-*****-****.Z7 C21 absolute pressure, from pressure transmitter series HART / Absolutdruck aus Baureihe Druck, PROF Isafe Safety Related Characteristics 7MF4234-*****-****.Z C21 Device Type B SIL Safety Integrity Level 2 HFT 0 PFD ye 4,27°10" SFF Safe Failure Fraction 86 % Asp Safe detected Failure Rate 2 FIT Asy Safe undetected Failure Rate 185 FIT App Dangerous detected Failure Rate 447 FIT py Dangerous undetected Failure Rate 98 FIT Product description: SITRANS P DS Ill Pressure Transmitter / Drucktransmitter Produktbezeichnung 7MF4334-*****-****-Z C21 absolute pressure, from differential pressure series, PROF Isafe / Absolutdruck aus Baureihe Differenzdruck, PROF lsafe 7MF4434-*****.****.7 C21 differential pressure and flow PN 32/160, PROF safe / Differenzdruck und Durchfluss PN 32/160, HART 7MF4534-*****.****.Z7 C21 differential pressure and flow PN 420, PROF Isafe / Differenzdruck und Durchfluss PN 420, PROF Isafe 7MF4634-*****-****-Z C21 transmitter for level, HART / Fullstand, PROFlsafe Safety Related Characteristics 7MF4x34-*****-****.7 C21 (x = 3...6) Device Type B SIL Safety Integrity Level 2 HFT 0 PFD avo 4.3210 SFF Safe Failure Fraction 87 % Agp Safe detected Failure Rate 2 FIT Agy Safe undetected Failure Rate 216 FIT App Dangerous detected Failure Rate 495 FIT Apy Dangerous undetected Failure Rate 99 FIT Karlsruhe, 13.03.2014 Siemens Aktiengesellschaft ¦ Dr. H. von Both / Research & Development F. Krahl / Quality Management (Name, function / Funktion) (Name, function / Funktion) AY du BHA iy OLE Signature / Unterschrift Signature / Unterschrift Siemens Aktiengesellschaft: Chairman of the Supervisory Board: Gerhard Cromme; Managing Board: Joe Kaeser, Chairman, President and Chief Executive Officer; Roland Busch, Klaus Helmrich, Hermann Requardt, Siegfried Russwurm, Michael Suess, Ralf P. Thomas; Registered offices: Berlin and Munich, Germany; Commercial registries: Berlin Charlottenburg, HRB 12300, Munich, HRB 6684; WEEE-Reg.-No. DE 23691322 Page/ Seite 4/4 TAMOXKEHHbBIM COIO3 JEKJIAPAIIMS O COOTBETCTBHU HA 3asBuresmb, OOmectRo c orpaHHueHHol OTBeTCTBeHHOCTBHO «CuMeHC» OIPH: 1027739473739, Ceexenua 0 rocyqapcTBeHHo peructpalyu: BEInan MexpaloHHoit Mucnexuneli Dexepanpuot Hanoropolt Cry2xx6n1 Ne 46 no r. Mocxpe 29.10.2002 r. Anpec: 115184, Poccniicxan Degepanua, ropog Mocxsga, yruua bonpmaa TatapcKas, 40M 9, @axruyeckull ampec: 115184, Poccuiicxan Deneparua, ropom Mocxsga, yauua bompmasx Tatapcxas, 0M 9, Teneou: +74957371337, Bake: +74957371081, E-mail: info.ru@siemens.com B MWe yomHOMOYeHHOrO Muxampucnko Pomana Muxaiinosuya mo [Ipuxasy Ne 13/09-28 or 13.09.2011 r. 3anBuaeT, 4To [Ipeo6pa3onaTeM TemMmepatypbl H3MepHuTebHBIe Sitrans, ranos TF, TH TR, TW w3roropuTerp Siemens AG, Agpec: Tepmanua, Oestliche Rheinbruecken Strasse 50, 76187 Karlsruhe, Anpeca (pwsmmaos: Siemens SAS, ®panmus, Chemin de la Sandlach, 67506 Haguenau Cedex, Siemens Sensors and Communication Ltd., Kuraii, 117 GuangXian Road, Qi XianLing, High- Tech Industry Zone, Dalian 116023, Liaoning Provice, Siemens A/S Flow Instruments, JJanua, Nordborgvej 81, Dk-6430 Nordborg Kog TH BOY] 9025192000 CepHiiublii BBIIyCK cOOTBETCTBYeT Tped0BanHaM TP TC 020/2011 "SnexrpoMarHuTHad COBMeCTHMOCTb TeXHH4eCKHX CpeycTB” Aexsapauna 0 COOTBCTCTEHH DPHHATA Ha OCHOBaAHHH Ipotoxon ucusrrannit Ne 701-C-IIT-09/14 or 08.09.2014 r. Ucnsrratenbuas 1abopatopua OOO "BH3HEC XOJIIM" arrecrar axxpegutamuu Ne POCC RU.0001.21AB87 Brian 21.10.201 Ir. @MejepaubHEIM arCHTCTBOM 110 TEXHHYeCKOMY peryJIMpOBAaHHIO HW MeTPOJIOLMH, CpoOK AevicTBHA 10 21.10.2016r. ampec: 115191, r. Mocxsa, ya. 2-2 Pommuckas, 11.4, 9Ta%x 2, OM. 1, KOMH. 6, Ten. +7 (495) 920-61-67 JonouHHTeIbHad HAdopMalHA Cpox rogHoctu (xpaHeHua) yKa3aH B Ipwlaraemoli kK NpoyYKIMM ToBapocompoBosMTebHOn OKYMeHTaliun W/W Ha JTHKETKE. Jleknapanua o cooTBercrBuH j[eiicTBHTeIbHa c faTbI perucrpayuu Ho 29.09.2019 BKJIOUMTCIb Muxanspuenxo Poman Muxaiiropa4 (WHMUMabl M daMMsMA pykOBOAMTeAA OpraHn3zalinn- 3aABUTeNA MIM OM3MYECKOLO AMUa, 3APErMCTPAPOBaHHOrO B KauecTBe MHAMBMZYabHOro NpeanpunMmatena) CBeqenna 0 perHcTpalMn eK 1apalhy 0 COOTBETCTBHH. Perucrpanmonupiii Homep jeKapauun 0 cooTBercTBuH: TC N RU JI-DE.PA02.B.00021 Jlara perucrpauuu Aeknapanun o cooTsercrBun: 30.09.2014
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P433000__N1A9289172190-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P433000__N1A9289172190-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 12.11.2010 |  | PROFIBUS PA | N1A9289172190 |  | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Messprotokoll Measurement Report SeitePage/Kunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0059109912.11.2010 11Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 20310108/26 4034 Profibus PA N1A9289172190 P433000 0 ... 1 bar rel. Ergebnis Result 12.10.2010 Referenz Prüfling rel. Abweichung Standard Test Item rel. Deviation barbar%0,0000 0,0000 0,0000 0,000 -0,002 0,2000 0,1999 0,2000 -0,007 -0,001 0,4000 0,4002 0,4002 0,021 0,017 0,6000 0,6003 0,6004 0,035 0,041 0,8000 0,8003 0,8003 0,034 0,026 1,0000 1,0002 1,0002 0,017 0,017 Bemerkung / Remarks: Kunden-Nr./Zeichen/Customer No./Ref. 1086408447/596/R vom 07.06.10 Prüfer Examiner T. Kramer Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\_979013-10_N1C3139019145-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | _979013-10_N1C3139019145-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2012-03-26 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-C313-9019145 | 7MF4434-1EA22-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R3P0-1822770662-12575453-2320-B641N: 979013 / 0010: 7MF4434-1EA22-1EB7-Z: Y21+Y25: N1-C313-9019145: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 126: .: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1091888167/551Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2012-03-26HAGUENAU,1301915/993983(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2012-03-26 11:08:33I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\WeitereDaten\7ME471\A5E33209358-AC-FC410_Modbus_OI_es_02-2016.pdf | A5E33209358-AC-FC410_Modbus_OI_es_02-2016.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | Instrucciones de servicio Answers for industry. 02/2016 Edición Caudalímetros Coriolis SITRANS FC410 con Modbus SITRANS F SITRANS F Caudalímetros Coriolis FC410 con Modbus Instrucciones de servicio Las presentes instrucciones de servicio son aplicables a productos SITRANS FC410 de Siemens cuyas referencias empiezan por 7ME4611, 7ME4621 y 7ME4711. 02/2016 A5E33209358-AC Introducción 1 Indicaciones de seguridad 2 Descripción 3 Instalación y montaje 4 Conexión 5 Puesta en servicio 6 Funciones 7 Avisos y mensajes de sistema 8 Servicio técnico y mantenimiento 9 Localización de fallos/Preguntas frecuentes 10 Datos técnicos 11 Repuestos y accesorios 12 Dimensiones y peso 13 Registros de espera Modbus A Ajustes predeterminados dependientes del tamaño del sensor B Ajuste de punto cero C Cálculo CRC D Códigos de excepción E Definición de flotante F Siemens AG Division Process Industries and Drives Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG ALEMANIA Referencia del documento: A5E33209358 Ⓟ 04/2016 Sujeto a cambios sin previo aviso Copyright © Siemens AG 2013 - 2016. Reservados todos los derechos Notas jurídicas Filosofía en la señalización de advertencias y peligros Este manual contiene las informaciones necesarias para la seguridad personal así como para la prevención de daños materiales. Las informaciones para su seguridad personal están resaltadas con un triángulo de advertencia; las informaciones para evitar únicamente daños materiales no llevan dicho triángulo. De acuerdo al grado de peligro las consignas se representan, de mayor a menor peligro, como sigue. PELIGRO Significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas se producirá la muerte, o bien lesiones corporales graves. ADVERTENCIA Significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas puede producirse la muerte o bien lesiones corporales graves. PRECAUCIÓN Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden producirse lesiones corporales. ATENCIÓN Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden producirse daños materiales. Si se dan varios niveles de peligro se usa siempre la consigna de seguridad más estricta en cada caso. Si en una consigna de seguridad con triángulo de advertencia se alarma de posibles daños personales, la misma consigna puede contener también una advertencia sobre posibles daños materiales. Personal cualificado El producto/sistema tratado en esta documentación sólo deberá ser manejado o manipulado por personal cualificado para la tarea encomendada y observando lo indicado en la documentación correspondiente a la misma, particularmente las consignas de seguridad y advertencias en ella incluidas. Debido a su formación y experiencia, el personal cualificado está en condiciones de reconocer riesgos resultantes del manejo o manipulación de dichos productos/sistemas y de evitar posibles peligros. Uso previsto o de los productos de Siemens Considere lo siguiente: ADVERTENCIA Los productos de Siemens sólo deberán usarse para los casos de aplicación previstos en el catálogo y la documentación técnica asociada. De usarse productos y componentes de terceros, éstos deberán haber sido recomendados u homologados por Siemens. El funcionamiento correcto y seguro de los productos exige que su transporte, almacenamiento, instalación, montaje, manejo y mantenimiento hayan sido realizados de forma correcta. Es preciso respetar las condiciones ambientales permitidas. También deberán seguirse las indicaciones y advertencias que figuran en la documentación asociada. Marcas registradas Todos los nombres marcados con ® son marcas registradas de Siemens AG. Los restantes nombres y designaciones contenidos en el presente documento pueden ser marcas registradas cuya utilización por terceros para sus propios fines puede violar los derechos de sus titulares. Exención de responsabilidad Hemos comprobado la concordancia del contenido de esta publicación con el hardware y el software descritos. Sin embargo, como es imposible excluir desviaciones, no podemos hacernos responsable de la plena concordancia. El contenido de esta publicación se revisa periódicamente; si es necesario, las posibles las correcciones se incluyen en la siguiente edición. FC410 con Modbus Instrucciones de servicio, 02/2016, A5E33209358-AC 3 Índice 1 Introducción ............................................................................................................................................ 7 1.1 Historial ..................................................................................................................................... 7 1.2 Elementos suministrados .......................................................................................................... 8 1.3 Comprobar el suministro ........................................................................................................... 8 1.4 Identificación del dispositivo ..................................................................................................... 9 1.5 Más información ...................................................................................................................... 14 2 Indicaciones de seguridad ..................................................................................................................... 15 2.1 Leyes y directivas ................................................................................................................... 15 2.2 Instalación en ubicaciones con peligro de explosión .............................................................. 16 2.3 Certificados ............................................................................................................................. 20 3 Descripción ........................................................................................................................................... 21 3.1 Diseño ..................................................................................................................................... 22 3.2 Integración del sistema ........................................................................................................... 23 3.3 Tecnología Modbus RTU ........................................................................................................ 23 3.4 Características ........................................................................................................................ 25 3.5 Principio de funcionamiento .................................................................................................... 25 4 Instalación y montaje ............................................................................................................................ 27 4.1 Instalación del caudalímetro ................................................................................................... 27 4.1.1 Precauciones de seguridad para la instalación ...................................................................... 27 4.1.2 Requisitos básicos de instalación ........................................................................................... 29 4.1.3 Orientación del dispositivo ...................................................................................................... 30 4.1.4 Montaje del caudalímetro ....................................................................................................... 33 4.1.5 Prueba hidrostática ................................................................................................................. 35 4.1.6 Montaje de una protección de presión .................................................................................... 35 5 Conexión .............................................................................................................................................. 39 5.1 Cableado en áreas con peligro de explosión ......................................................................... 39 5.2 Requisitos del cable ................................................................................................................ 39 5.3 Consignas de seguridad para la conexión ............................................................................. 40 5.4 Conexión del FC410 ............................................................................................................... 41 5.4.1 Versión M12 (para áreas no Ex) ............................................................................................. 41 5.4.2 Versión para cable .................................................................................................................. 42 5.4.3 Ajuste de los interruptores DIP de terminación ...................................................................... 44 5.5 Integración del FC410 con un sistema Modbus ..................................................................... 45 5.5.1 Configuraciones de sistema ................................................................................................... 45 5.5.2 Conexión de FC410 a un sistema Modbus ............................................................................ 50 Índice FC410 con Modbus 4 Instrucciones de servicio, 02/2016, A5E33209358-AC 6 Puesta en servicio................................................................................................................................. 53 6.1 Requisitos generales ............................................................................................................. 53 6.2 Advertencias .......................................................................................................................... 53 6.3 Manejo con SIMATIC PDM .................................................................................................... 53 6.4 Funciones de SIMATIC PDM ................................................................................................. 54 6.5 Pasos de la puesta en servicio .............................................................................................. 54 6.6 Configuración inicial ............................................................................................................... 54 6.7 Adición de un dispositivo a la red de comunicación .............................................................. 56 6.8 Configurar un dispositivo nuevo............................................................................................. 58 6.9 Asistente - Arranque rápido con PDM ................................................................................... 58 6.10 Asistente: ajuste de punto cero .............................................................................................. 65 6.11 Cambiar la configuración de parámetros con SIMATIC PDM ............................................... 66 6.12 Parámetros accesibles desde menús desplegables.............................................................. 67 6.13 Ajuste del punto cero ............................................................................................................. 68 6.14 Variables del proceso ............................................................................................................ 70 7 Funciones ............................................................................................................................................. 71 7.1 Valores de proceso ................................................................................................................ 71 7.2 Ajuste del punto cero ............................................................................................................. 71 7.3 Supresión de bajos caudales ................................................................................................. 74 7.4 Vigilancia de tubo vacío ......................................................................................................... 74 7.5 Amortiguación de ruido del proceso ...................................................................................... 75 7.6 Totalizador ............................................................................................................................. 77 7.7 Gestión de acceso ................................................................................................................. 77 7.8 Simulación .............................................................................................................................. 78 7.9 Cambio de los ajustes de comunicación Modbus.................................................................. 78 7.10 Transmisión de flotantes ........................................................................................................ 79 8 Avisos y mensajes de sistema .............................................................................................................. 81 8.1 Avisos ..................................................................................................................................... 81 9 Servicio técnico y mantenimiento .......................................................................................................... 83 9.1 Mantenimiento........................................................................................................................ 83 9.2 Parámetros de información de mantenimiento ...................................................................... 83 9.3 Información de servicio .......................................................................................................... 83 9.4 Recalibración ......................................................................................................................... 84 9.5 Asistencia técnica .................................................................................................................. 84 9.6 Transporte y almacenamiento ............................................................................................... 85 9.7 Eliminación del dispositivo ..................................................................................................... 85 9.8 Trabajo de mantenimiento ..................................................................................................... 86 Índice FC410 con Modbus Instrucciones de servicio, 02/2016, A5E33209358-AC 5 10 Localización de fallos/Preguntas frecuentes .......................................................................................... 87 10.1 Diagnóstico con PDM ............................................................................................................. 87 10.2 Solución de problemas ........................................................................................................... 87 11 Datos técnicos ...................................................................................................................................... 93 11.1 Funcionamiento y diseño del sistema ..................................................................................... 93 11.2 Variables del proceso ............................................................................................................. 93 11.3 Especificaciones de la comunicación Modbus ....................................................................... 94 11.4 Rendimiento ............................................................................................................................ 95 11.5 Condiciones de servicio nominales ........................................................................................ 96 11.6 Curvas de caída de presión .................................................................................................... 97 11.7 Características presión - temperatura .................................................................................... 97 11.7.1 Sensores en acero inoxidable ................................................................................................ 98 11.7.2 Sensores en Hastelloy .......................................................................................................... 100 11.8 Diseño ................................................................................................................................... 101 11.9 Fuente de alimentación......................................................................................................... 102 11.10 Requisitos eléctricos básicos para el sistema maestro ........................................................ 103 11.11 Cables y entradas de cable .................................................................................................. 103 11.12 Pares de apriete de instalación ............................................................................................ 104 11.13 Certificados y homologaciones ............................................................................................. 105 11.14 PED ....................................................................................................................................... 106 12 Repuestos y accesorios ...................................................................................................................... 111 12.1 Pedido ................................................................................................................................... 111 12.2 Productos homologados para atmósferas explosivas .......................................................... 111 12.3 Componentes reemplazables ............................................................................................... 112 13 Dimensiones y peso ............................................................................................................................ 113 13.1 Dimensiones del sensor........................................................................................................ 113 13.2 Matriz de longitudes .............................................................................................................. 114 13.3 316L acero inoxidable - NAMUR .......................................................................................... 116 13.4 Versiones higiénicas ............................................................................................................. 118 A Registros de espera Modbus ............................................................................................................... 119 A.1 Modelo de direccionamiento Modbus ................................................................................... 119 A.2 Códigos de función Modbus ................................................................................................. 119 A.3 Tablas de registros de espera Modbus ................................................................................ 125 A.3.1 Valores de proceso ............................................................................................................... 125 A.3.2 Identificación ......................................................................................................................... 125 A.3.3 Configuración ........................................................................................................................ 127 A.3.4 Totalizador ............................................................................................................................ 130 Índice FC410 con Modbus 6 Instrucciones de servicio, 02/2016, A5E33209358-AC A.3.5 Mantenimiento/diagnóstico .................................................................................................. 132 A.3.6 Comunicación ...................................................................................................................... 137 A.3.7 Características ..................................................................................................................... 138 A.3.8 Simulación ............................................................................................................................ 140 A.3.9 Alarmas ................................................................................................................................ 142 A.3.10 Códigos de calidad para valores de proceso ....................................................................... 144 B Ajustes predeterminados dependientes del tamaño del sensor ............................................................ 145 C Ajuste de punto cero ............................................................................................................................ 147 D Cálculo CRC ........................................................................................................................................ 151 E Códigos de excepción .......................................................................................................................... 155 E.1 Administración de excepciones ........................................................................................... 155 F Definición de flotante ........................................................................................................................... 157 F.1 Definición de flotante ........................................................................................................... 157 Glosario ............................................................................................................................................... 159 Índice alfabético ................................................................................................................................... 161 FC410 con Modbus Instrucciones de servicio, 02/2016, A5E33209358-AC 7 Introducción 1 Estas instrucciones contienen toda la información necesaria para poner en servicio y utilizar este aparato. Lea las instrucciones detenidamente antes de proceder a la instalación y puesta en marcha. Para poder garantizar un manejo correcto, familiarícese con el modo de funcionamiento del aparato. Las instrucciones están dirigidas a las personas que realizan la instalación mecánica del aparato, conectándolo electrónicamente, configurando los parámetros y llevando a cabo la puesta en servicio inicial, así como para los ingenieros de servicio y mantenimiento. El contenido de estas instrucciones no forma parte de ningún acuerdo, garantía ni relación jurídica anteriores o vigentes, y tampoco los modifica en caso de haberlos. Todas las obligaciones contraídas por Siemens AG se derivan del correspondiente contrato de compraventa, el cual también contiene las condiciones completas y exclusivas de garantía. Las explicaciones que figuran en estas instrucciones no amplían ni limitan las condiciones de garantía estipuladas en el contrato. El contenido refleja el estado técnico en el momento de la publicación. Queda reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas en correspondencia con cualquier nuevo avance tecnológico. 1.1 Historial La siguiente tabla muestra los cambios más importantes registrados en la documentación en comparación con la versión anterior. Edición Observaciones Versión SW Versión FW 12/2013 • Primera edición • Driver SIMATIC PDM 1.00.01-01 2.03.02-01 05/2015 • Actualización de SIMATIC PDM ver. 8 • Actualización de registros de espera Modbus: Direcciones Modbus 2215 a 2218 añadidas. • Driver SIMATIC PDM 1.01.00-00 2.03.03-01 02/2016 • Se ha agregado la información de la declaración EAC Ex • Driver SIMATIC PDM 1.01.00-00 2.03.03-01 Introducción 1.2 Elementos suministrados FC410 con Modbus 8 Instrucciones de servicio, 02/2016, A5E33209358-AC 1.2 Elementos suministrados Con unión por conector M12 • Caudalímetro SITRANS FC410 • Cable de sensor con conector M12 • Tarjeta SD con certificados de producción • Guía de arranque rápido • CD con software, certificados y manuales de dispositivos Con espacio de conexión para sensor • Caudalímetro SITRANS FC410 • Cable de sensor • Paquete de pasacables • Tarjeta SD con certificados de producción • Guía de arranque rápido • CD con software, certificados y manuales de dispositivos Nota Información adicional En la tarjeta SD SensorFlash® hay información adicional sobre el producto y certificados específicos de producción. Nota El volumen de suministro puede variar según la versión y los complementos. Asegúrese de que el volumen de suministro y la información de la placa de características se corresponden con el pedido y el albarán de entrega. 1.3 Comprobar el suministro 1. Compruebe si el embalaje y los artículos entregados están visiblemente dañados. 2. Notifique inmediatamente al transportista todas las reclamaciones por daños y perjuicios. Introducción 1.4 Identificación del dispositivo FC410 con Modbus Instrucciones de servicio, 02/2016, A5E33209358-AC 9 3. Conserve las piezas dañadas hasta que se aclare el asunto. 4. Compruebe que el volumen de suministro es correcto y completo comparando los documentos de entrega con el pedido. ADVERTENCIA Empleo de un aparato dañado o incompleto Peligro de explosión en áreas potencialmente explosivas. • No ponga en marcha ningún aparato dañado o incompleto. 1.4 Identificación del dispositivo Cada una de las piezas del caudalímetro Coriolis FC410 tiene tres tipos de placa de características, que muestran la siguiente información: ● Identificación del producto ● Especificaciones del producto ● Certificados y homologaciones Nota Identificación Identifique el dispositivo comparando los datos del pedido con la información indicada en el producto y en las placas de características. Placa de identificación del sensor FC410 ① Nombre del producto Nombre de producto del sensor ② Serial no. Número de serie del caudalímetro ③ Sen. RS Número de versión del sensor mecánico ④ Fabricante Nombre y dirección del fabricante ⑤ País País de fabricación ⑥ System order no. Número de pedido del sistema específico del dispositivo Figura 1-1 Ejemplo de placa de identificación del FC410 Introducción 1.4 Identificación del dispositivo FC410 con Modbus 10 Instrucciones de servicio, 02/2016, A5E33209358-AC Estructura del número de serie del caudalímetro El número de serie del caudalímetro se estructura del siguiente modo: PPPYMDDxxxxxx siendo PPP = centro de producción (Siemens Flow Instruments: FDK) Y = año de producción (para la codificación véase abajo) M = mes de producción (para la codificación véase abajo) DD = fecha de producción (para la codificación véase abajo) xxxxxx = número secuencial Codificación: Año natural (Y) Código 1950, 1970, 1990, 2010 A 1951, 1971, 1991, 2011 B 1952, 1972, 1992, 2012 C 1953, 1973, 1993, 2013 D 1954, 1974, 1994, 2014 E 1955, 1975, 1995, 2015 F 1956, 1976, 1996, 2016 H (G) 1957, 1977, 1997, 2017 J 1958, 1978, 1998, 2018 K 1959, 1979, 1999, 2019 L 1960, 1980, 2000, 2020 M 1961, 1981, 2001, 2021 N 1962, 1982, 2002, 2022 P 1963, 1983, 2003, 2023 R 1964, 1984, 2004, 2024 S 1965, 1985, 2005, 2025 T 1966, 1986, 2006, 2026 U 1967, 1987, 2007, 2027 V 1968, 1988, 2008, 2028 W 1969, 1989, 2009, 2029 X Mes (M) Código Enero 1 Febrero 2 Marzo 3 Abril 4 Mayo 5 Junio 6 Julio 7 Agosto 8 Septiembre 9 Introducción 1.4 Identificación del dispositivo FC410 con Modbus Instrucciones de servicio, 02/2016, A5E33209358-AC 11 Octubre O Noviembre N Diciembre D Fecha (DD) Código Día 1 a 31 01 a 31 (de acuerdo con la fecha real) Placa de especificación del sensor FC410 ① EX approvals Especificaciones de homologación Ex para el sensor (ejemplo de ATEX) ② Consulte las instrucciones de servicio ③ CE Marcado CE ④ 0539 ID de organismo notificado (ATEX) ⑤ Ex Marcado Ex ⑥ MAWP Presiones de trabajo máximas permitidas a 20 °C (68 °F) y 200 °C (392 °F) (temperatura máx.) ⑦ Fluid group Declaración de grupo de fluido exigido por la directiva de equipos de presión (PED) ⑧ Wetted material Material de conexión de tubo/proceso ⑨ Min. fluid temperature Temperatura mínima del fluido ⑩ Size DN Tamaño nominal ⑪ Conn. Tipo y tamaño de conexión al proceso ⑫ Year of Manufacture Año de fabricación El número de serie indicado en la placa de identificación aporta más información sobre la fecha de fabricación ⑬ Cal. Factor Factor de calibración ⑭ Qm (min) Qm (nom) Caudales mínimo y nominal con agua a 20 °C (68 °F) ⑮ Enclosure IP Grado de protección ⑯ Ambient Temp. Rango de temperatura ambiente ⑰ Accuracy Precisión del caudal másico y de la densidad Figura 1-2 Ejemplo de placa de características de especificación del FC410 Introducción 1.4 Identificación del dispositivo FC410 con Modbus 12 Instrucciones de servicio, 02/2016, A5E33209358-AC Placa de identificación del sensor FC410 Mini Flow Link (MFL) ① Product name Nombre del dispositivo ② Power supply Fuente de alimentación ③ Communication Comunicación: Tecnología Modbus RTU maestro/esclavo ④ Address range Rango de direcciones del dispositivo Modbus ⑤ Fabricante Nombre y dirección del fabricante ⑥ País País de fabricación ⑦ HW Versión de hardware ⑧ FW Versión de firmware Figura 1-3 Placa de identificación del sensor FC410 Mini Flow Link Nota Identificaciones de homologaciones Se pueden descargar los certificados de homologación y las identificaciones de los organismos notificados en siemens.com Placa de homologación del sensor FC410 ① Código QR Código QR específico del producto ② C✓ Logotipo de C-tick ③ 3A Logotipo de 3A ④ WEEE (Página 85) Figura 1-4 Ejemplo de placa de homologación del FC410 Introducción 1.4 Identificación del dispositivo FC410 con Modbus Instrucciones de servicio, 02/2016, A5E33209358-AC 13 Nota Logotipos y advertencias Los logotipos y advertencias sólo se muestran en el producto cuando corresponde. El conjunto que se muestra en el ejemplo anterior es relevante para un sensor higiénico. La marca C australiana es obligatoria en todos los productos. Placa de características EHEDG del FC410 Figura 1-5 Placa de características EHEDG Esta placa de características aparece en todos los sensores higiénicos 7ME462. Etiqueta adicional Figura 1-6 Cómo instalar El código QR proporciona una conexión a Internet directa a: ● El portal de soporte de producto, con acceso al vídeo de instalación de YouTube. (Esta función se incluye en el ejemplo). ● Documentación específica de producción y de producto presente en la base de datos de producción. Introducción 1.5 Más información FC410 con Modbus 14 Instrucciones de servicio, 02/2016, A5E33209358-AC 1.5 Más información Información del producto en Internet Las Instrucciones de servicio están disponibles en el disco de documentación entregado junto con el aparato, así como en Internet, en la página principal de Siemens, donde también se puede encontrar más información sobre la gama de caudalímetros SITRANS F: Información del producto en Internet (http://www.siemens.com/flow) Persona de contacto de ámbito mundial Si necesita más información o tiene algún problema concreto no cubierto suficientemente en estas instrucciones de servicio, póngase en contacto con su persona de contacto. Puede encontrar los datos de contacto para su persona de contacto local a través de Internet: Persona de contacto local (http://www.automation.siemens.com/partner) FC410 con Modbus Instrucciones de servicio, 02/2016, A5E33209358-AC 15 Indicaciones de seguridad 2 Este aparato ha salido de la fábrica en perfecto estado respecto a la seguridad técnica. Para mantenerlo en dicho estado y garantizar un servicio seguro del aparato, es necesario respetar y tener en cuenta las presentes instrucciones y todas las informaciones relativas a la seguridad. Tenga en cuenta las indicaciones y los símbolos del aparato. No retire las indicaciones o los símbolos del aparato. Las indicaciones y los símbolos siempre deben ser legibles. Símbolo Significado Consulte las instrucciones de servicio 2.1 Leyes y directivas Cumpla con la certific
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P435101__N1A9289172193-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P435101__N1A9289172193-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2010-10-07 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172193 | 7MF4034-1BY00-1EB7-Z;7MF4034-*BY0*-1***;A5E00100207A;A5E01133036 | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0570: 7MF4034-1BY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172193: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P435101: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 9(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-07HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-07 12:32:48I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.119List of materials / WerkstofflisteN1-A928-9172193Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4034-*BY0*-1*** - D22No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00100207A1 974857 W1WOM3.1C73451-A400-C1AnschlußstutzenProcess connection11W521Seat / AufnahmeA5E01133036A5E00100209A3.1SIEMENS3036 S135W531Diaphragm / TrennmembranC73451-A400-C15W73501-A4404-B501-*-253.1SIEMENS501538W541Sensor / SensorC73451-A400-B923C73451-A400-B900-*-252.1SIEMENS8D08-918W5Manufacturer / HerstellerSIEMENS I IA SC MF-H PI-1 PRO-1HaguenauPosition / AuftragOrder / Item832425 / 05Serial-Number / Fab. - NrN1-A928-9172193Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2010-10-07Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-4.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172193C12SIEMENS I IA SC SPA PS 113 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172193C12SIEMENS I IA SC SPA PS 114 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172193C12SIEMENS I IA SC SPA PS 115 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172193C12SIEMENS I IA SC SPA PS 116 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172193C12SIEMENS I IA SC SPA PS 117 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172193C12SIEMENS I IA SC SPA PS 118 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172193C12SIEMENS I IA SC SPA PS 119 / 9EN 10204-4.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\RES-4695-6302_21_1255756-10_N1ED109010011-20_ZUSAETZLICHE_ZERTIF_.PDF | RES-4695-6302_21_1255756-10_N1ED109010011-20_ZUSAETZLICHE_ZERTIF_.PDF | 26.01.2015 |  |  | N1ED109010011;N1ED109010009;N1ED109010010 | 7MF4034 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 PageSeiteCustomer: Siemens Production Automatisation S.A. / BP 189 Isabelle Goe 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Kunde: /Certificate No. Zeugnis-Nr. Date Datum 0181395326.01.2015 11Customer Order No. Kundenbestellnummer Customer Part. No. Kunden Artikel-Nr. Order Date Bestelldatum Order No. / Item Auftrags-Nr. / Pos. Model Typ Class Klasse Part No. Artikel-Nr. Serial number Seriennummer Tag No.Messstellen-Nr. Quantity Menge Scale range Anzeigebereic h9927.04 2000653744 SAP 1255756 3,00 11.12.2014 21579073/1 [1*]7MF4034 0,1 0..16 bar For wetted, metallic components, we have only used materials with a certificateof inspection in accordance with EN 10204 para. 3.1. The correspondingcertificates of inspection of our suppliers or the TÜV are applicable. Theseare as follows: Für medienberührte, metallische Bauteile wurden ausschliesslich Werkstoffeeingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 Ziffer 3.1 besitzen.Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferantenbzw. des TÜV. Es sind dies: Dia phragm (OF C.S.) / DRUCKMITTLERMEMBRANE vendor / Lieferant H.C. Starck Inc. DE 07629 Hermsdorf Material / Material TANTAL charge / Charge D7439Code / Code BMG - 174 Flange upper body / FLANSCH OBERTEIL vendor / Lieferant Richard Neumayer GmbH DE 77756 Hausach Material / Material 1.4404/316L charge / Charge S-9255 Code / Code CCX - 2 [1*] N1ED109010011 # N1ED109010009 # N1ED109010010 Inspection Representative Abnahmebeauftragte rThis document was created automatically and needs no signature. Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. (PI-DS )Reinhold Kern 10WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de durch: SalgH, 12.11.2013 WIKA-Code: BMG174 durch: SalgH, 12.11.2013 WIKA-Code: BMG174ABNAHMEPRÜFZEUGNIS DIN 50049 / EN 10204 3.1 Inspektioncertificate / Certifikat de réception Herstellerzulassung TÜV nach AD 2000 und PED-97/23/EG Anhang 1, Absatz3 liegt vor. Gegenstand / Article / Designation du produit Menge/Stück Quantity Quantité Anforderungen / Requirements / Valeurs demandés Erzeugnisform / Product / Produit Werkstoff (Norm) / Material correspondent / Matérial correspondant Teile-Nr. / Article No Erschmelzungsart Kind of melting Mode de fusion Maße und Lage der Probe Dimensions and Position of test piece Dimensions et Position de l™éprouvette ProbeSpecimen Eprouvette Nr./No. Härte Hardness Durett HB 10/3000 Streckgrenze Yield point Limite d™èlasticité Rp = 0,2% N/mm² Rp = 1,0 % Zugfestigkeit Tensile strength N/mm² Rm Résistance à la traction Dehnung Elongation Alongement % AS Einschnürung Reduction of area Striction % Z Kerbschlagarbeit nach EN 10045 Imp. Strength Résillience KVSollwert nominal nominales Schmelze Heat Charge Nr./No. C Ti%SiNb %Mn V%PN%SCu %Cr B%Mo %Ni %Al %Werkstoff und Ausführung der Produkte stimmen mit den vertraglich vereinbarten Angaben überein. Die Analysewerte stimmen mit dem Ursprungszeugnis überein. Besichtigung und Maßprüfung ohne Beanstandung. Material and products are corresponding to the indications in our contract. The values of the analyse corresponts to the origine certificate of our material. La matière et réalisation des produits correspondent á les indications dains notre contract les indications de l™analyse Correspadent au certificate d™origie de la matière de base. Visual inspection and dimensional inspection without objection. RICHARD NEUMAYER 20000453 7 / FB 013 QM 07/05 Ca %ABNAHMEPRÜFZEUGNIS DIN 50049 / EN 10204 3.1 Besteller / manager / le commettant Ihre Bestellung / Your order / Votre commande Inspektioncertificate / Certifikat de réception Herstellerzulassung TÜV nach AD 2000 und PED-97/23/EG Anhang 1, Absatz3 liegt vor. Tag / Date / Date Komm.-Nr. / works-No / Notre réf. ProbeSpecimen Eprouvette Nr./No. Härte Hardness Durett HB 10/3000 Sollwert nominal nominales Bemerkungen / Remarks / Remarques: C Ti%SiNb %Mn V%PN%SCu %Cr B%Mo %Ni %Al %Abnahmebeauftragter Inspector 20000453 7 / FB 013 QM 07/05 Prüfergebnisse, Test result NR Richard Neumayer Gesellschaft für Umformtechnik mbH Wilhelm-Zangen-Straße 877756 HausachTelefon +49(0)7831/803-0Telefax +49(0)7831/803-18neumayer@r-neumayer.de www.r-neumayer.de --- - - Stempel der Werkprüfstelle Mark of factory™s inspection Poincon de réception d™usine Stempel des Herstellers Mark of factory Poincon d™ usine SeiteAlexander Wiegand SE & Co.KGAlexander-Wiegand-Str. 3063911 Klingenberg W2340908/MLLN30.08.2013DIN2527 DN50 PN40 gratlosBl-Fl.Rohl.alls. 1.4404LG ID-Nr.: 11517370 500AD2000-W2/W9/W10, ASTM A 182, DIN EN 10222-5, NACE MR 0175Gesenkschmiedestück / drop forgings1.4404/ F316L/ F316ER04 00 04842 rd. 10 mm q/t; L0/d0=5RT 235 190 225 490 690 35 50 60 Seite 1 von 1J/q/t5057498/10 163 167 576 55 68 228 197 215 // 302 340 295745 163 167 585 56 70 258 192 212 // 311 354 295746 163 167 569 53 68 242 204 189 // 294 337 295747 163 167 581 55 71 207 187 198 // 307 349 295748Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an Fr. Hafner (tel. -47)Please contact for further inquiries Mrs. Hafner (Phone Nr.-47)Das Zeugnis ist EDV- technisch erstellt und ohne Unterschrift gültig.The certificate is computer-generated technology, no signature is valid.Die Dokumentensicherheit bei Mailversand wurde mit dem TÜV abgestimmt und bestätigt. Document security for mail delivery has been agreed and confirmed by the TÜV.ASME B 16,5CoS-9255 0,025 0,310 1,810 0,039 0,014 16,640 2,070 10,220 0,003 0,068 0,310 0,170Grenzer Leiter QM 0,000Wärmebehandlung: lösungsgeglüht:1050°C,W asser, Heat treatment: solution treat and quench 1050°C, water, 100% Werkstoffverwechslungsprüfung spectralanalytisch durchgeführt: o.B., 100% control of material identity produced by spectroscopic method: a.r. Prüfung auf Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion n. EN ISO 3651-2/ ASTM A262 Pract.E durchgeführt: Material ist IK-beständig, inter- cristalline corrosion has been carried out acc. EN ISO 3651-2/ ASTM A262 Pract.E: no cracks Schmiedevormaterial US-Prüfung gemäß EN10228-4 a.Stab;basic material ultrasonic tested acc. EN10228-4 at bars durch: JozlowW, 02.09.2013 WIKA-Code: CCX2
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P551000B__N1A9289172197-20_ZERT__IEC61508_C20__.PDF | P551000B__N1A9289172197-20_ZERT__IEC61508_C20__.PDF | 2010-10-14 | SITRANS P DS III | HART, 4…20 mA | N1-A928-9172197 | 7MF4033-1BY00-1EB7-Z | Certificate | ID_014 | Funktionale Sicherheit (IEC 61511) | Functional Safety (IEC 61511-2) | Siemens |  | C20Functional safety Characteristics for use in Safety Instrumented Systems (SIL 2) /Sicherheitstechnische Eigenschaften für den Einsatz in PLT Schutzeinrichtungen (SIL 2)TEST CERTIFICATE / PRÜFBESCHEINIGUNGProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III HART SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0650: 7MF4033-1BY00-1EB7-Z: Y01+Y15+Y21+C12+C20: N1-A928-9172197: 0.01 ... 1 bar: 6 bar: HART 4 ... 20 mA: P551000B: .: -500 ... 500 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y01)(Y21)(1)(1)with remote sealFirmwareHardware: 04.05.01: 11.03.06Normen : / Standards :Standard(s) or other normative document(s) / Norm(en) oder normativen Dokument(en)See on the next page, the SIL Declaration of conformity / Siehe nächste Seite, die SIL-KonformitätserklärungIEC61508 + IEC61511(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.2010-10-13HAGUENAU,1015600/50446592010-10-14 10:57:57I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/16Test Certificate for transmitter : N1-A928-9172197C20SIEMENS I IA SC SPA PS 112 / 6Test Certificate for transmitter : N1-A928-9172197C20SIEMENS I IA SC SPA PS 113 / 6Test Certificate for transmitter : N1-A928-9172197C20SIEMENS I IA SC SPA PS 114 / 6Test Certificate for transmitter : N1-A928-9172197C20SIEMENS I IA SC SPA PS 115 / 6Test Certificate for transmitter : N1-A928-9172197C20SIEMENS I IA SC SPA PS 116 / 6
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P460100_1255756-10_N1ED109010009-20_ZUSAETZLICHE_ZERTIF_.PDF | P460100_1255756-10_N1ED109010009-20_ZUSAETZLICHE_ZERTIF_.PDF | 28.01.2015 |  | PROFIBUS PA | N1ED109010009 |  | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 PageSeite/Customer: Siemens Production Automatisation S.A. / BP 189 Isabelle Goe 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Kunde: Certificate No. Zeugnis-Nr. Date Datum 0181395128.01.2015 12Customer Order No. Kundenbestellnummer Customer Part. No. Kunden Artikel-Nr. Order Date Bestelldatum Order No. / Item Auftrags-Nr. / Pos. Model Typ Class Klasse Part No. Artikel-Nr. Serial number Seriennummer Tag No.Messstellen-Nr. Scale range Anzeigebereic h9927.04 2000653744 SAP 1255756 21579073/1 4034 Profibus P A0,100% [1*]P460100 0 ... 16 bar rel. Reference Referenzgerät Calibration No. Kalibriernummer CPC8000-DX 0,008 % IS -1 ... 16 bar rel. D15186 DKD 13-0511.12.2014 Result Ergebnis 20°C +/- 5 KTemperature Temperatur Standard Test Item rel. Deviation Referenz Prüfling rel. Abweichung barbar%0,0000 0,0003 0,0004 0,002 0,002 3,2000 3,2013 3,2000 0,008 0,000 6,4000 6,4004 6,4000 0,002 0,000 9,6000 9,6011 9,6006 0,007 0,004 12,8000 12,7993 12,7994 -0,005 -0,004 16,0000 16,0009 16,0009 0,006 0,006 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 PageSeite/Customer: Siemens Production Automatisation S.A. / BP 189 Isabelle Goe 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Kunde: Certificate No. Zeugnis-Nr. Date Datum 0181395128.01.2015 22Object kee ps the specification. Der Kalibriergegenstand hä lt die Fehlergrenzen n ach Herstellerangaben ein. IEC 61298 Calibration was carried out according to the following norm: Die Kalibrierung erfolgte auf der Grundlage der folgenden Norm: Kunden-Nr./Zeichen/Customer No./Ref. 1086560478/551/D Remarks / Bemerkung: [1*] N1ED109010009 Examiner Prüfer Inspection Representative Abnahmebeauftragte rM. Deppisch This document was created automatically and needs no signature. Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. (PI-DS )Reinhold Kern 10WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P400000A__N1A9289172177-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P400000A__N1A9289172177-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 25.11.2010 |  |  | N1A9289172177 |  | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Messprotokoll Measurement Report SeitePage/Kunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0059915925.11.2010 11Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 20310108/13 40330,100% [1*]P400000A -100 ... 500 mbar rel. Ausgangssignal Output signal 4 ... 20 mA Referenzgerät Reference Kalibriernummer Calibration No. CPC8000-DX 0,01 % -0,60 ... 1 bar rel. A18013 DKD 10-01 Ergebnis Result Temperatur Temperature 25°C +/- 5 K 12.10.2010 Referenz Prüfling Referenz Prüfling rel. Abweichung Standard Test Item Standard Test Item rel. Deviation mbar mbar mAmA%-100,0000 -99,9739 -100,1253 4,0000 4,0007 3,9967 0,004 -0,021 20,0000 20,2627 20,1488 7,2000 7,2070 7,2040 0,044 0,025 140,0000 140,3665 140,2616 10,4000 10,4098 10,4070 0,061 0,044 260,0000 260,3185 260,3055 13,6000 13,6085 13,6081 0,053 0,051 380,0000 380,3302 380,3178 16,8000 16,8088 16,8085 0,055 0,053 500,0000 500,3290 500,3290 20,0000 20,0088 20,0088 0,055 0,055 Bemerkung / Remarks: Kunden-Nr./Zeichen/Customer No./Ref. 1086408447/596/R Der Kalibriergegenstand hä lt die Fehlergrenzen n ach Herstellerangaben ein. Object keeps the specification. IEC 61298 Die Kalibrierung erfolgte auf der Grundlage der folgenen Norm: Calibration was carried out according to the following norm: [1*] N1A9289172177 Prüfer Examiner M. Deppisch Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P450000A_1248916-460_N1EN189000109-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P450000A_1248916-460_N1EN189000109-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2014-11-24 | SITRANS P DS III | HART, 4…20 mA | N1-EN18-9000109 | 7MF4033-1BY10-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III HART SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0460: 7MF4033-1BY10-1EB7-Z: Y01+Y15+Y21+C20: N1-EN18-9000109: 0.01 ... 1 bar: 6 bar: HART 4 ... 20 mA: P450000A: .: -100 ... 500 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y01)(Y21)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.28 0.48 1.41 1.76 0.022 0.017 0.006 0.01117.1317.18 2.54 2.2011.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- 0.09Al -- 0.004(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2014-11-24Haguenau4991553/7074962(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-11-24 21:18:49PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\WeitereDaten\7ME471\A5E03801744-01_FC430_SIL_EN.PDF | A5E03801744-01_FC430_SIL_EN.PDF | [5 empty] | Manual | [5 empty] | SITRANS F Coriolis Flowmeters Functional Safety for SITRANS FC430 Product information • 03/2012 Functional Safety for SITRANS FC430 ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ SITRANS F Coriolis Flowmeters Functional Safety for SITRANS FC430 Product Information 03/2012 A5E03801744-01 General description of functional safety 1 FC430 Functional safety concept 2 Operating FC430 in safety related application 3 Diagnostics and maintenance 4 Appendix A A Legal information Legal information Warning notice system This manual contains notices you have to observe in order to ensure your personal safety, as well as to prevent damage to property. The notices referring to your personal safety are highlighted in the manual by a safety alert symbol, notices referring only to property damage have no safety alert symbol. These notices shown below are graded according to the degree of danger. DANGER indicates that death or severe personal injury will result if proper precautions are not taken. WARNING indicates that death or severe personal injury may result if proper precautions are not taken. CAUTION with a safety alert symbol, indicates that minor personal injury can result if proper precautions are not taken. CAUTION without a safety alert symbol, indicates that property damage can result if proper precautions are not taken. NOTICE indicates that an unintended result or situation can occur if the relevant information is not taken into account. If more than one degree of danger is present, the warning notice representing the highest degree of danger will be used. A notice warning of injury to persons with a safety alert symbol may also include a warning relating to property damage. Qualified Personnel The product/system described in this documentation may be operated only by personnel qualified for the specific task in accordance with the relevant documentation, in particular its warning notices and safety instructions. Qualified personnel are those who, based on their training and experience, are capable of identifying risks and avoiding potential hazards when working with these products/systems. Proper use of Siemens products Note the following: WARNING Siemens products may only be used for the applications described in the catalog and in the relevant technical documentation. If products and components from other manufacturers are used, these must be recommended or approved by Siemens. Proper transport, storage, installation, assembly, commissioning, operation and maintenance are required to ensure that the products operate safely and without any problems. The permissible ambient conditions must be complied with. The information in the relevant documentation must be observed. Trademarks All names identified by ® are registered trademarks of Siemens AG. The remaining trademarks in this publication may be trademarks whose use by third parties for their own purposes could violate the rights of the owner. Disclaimer of Liability We have reviewed the contents of this publication to ensure consistency with the hardware and software described. Since variance cannot be precluded entirely, we cannot guarantee full consistency. However, the information in this publication is reviewed regularly and any necessary corrections are included in subsequent editions. Siemens AG Industry Sector Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG GERMANY Order number: A5E03801744 Ⓟ 04/2012 Technical data subject to change Copyright © Siemens AG 2011. All rights reserved Functional Safety for SITRANS FC430 Product Information, 03/2012, A5E03801744-01 3 Table of contents 1 General description of functional safety..................................................................................................... 5 1.1 Safety-instrumented system - SIL 2...............................................................................................5 1.2 Safety-instrumented system - SIL 3...............................................................................................5 1.3 Safety Integrity Level (SIL).............................................................................................................6 1.4 Further information.........................................................................................................................7 1.5 History............................................................................................................................................8 2 FC430 Functional safety concept .............................................................................................................. 9 2.1 Overview of safety concept............................................................................................................9 2.1.1 SIL compliant product variant ........................................................................................................9 2.1.2 Safety function ...............................................................................................................................9 2.2 Device operation ..........................................................................................................................10 2.2.1 Device modes ..............................................................................................................................10 2.2.2 Device power-up..........................................................................................................................11 3 Operating FC430 in safety related application ......................................................................................... 13 3.1 Installation....................................................................................................................................13 3.2 Safety parameterization...............................................................................................................13 4 Diagnostics and maintenance.................................................................................................................. 21 4.1 Behavior in case of faults.............................................................................................................21 4.2 Safety Alarms state......................................................................................................................21 4.3 Proof test......................................................................................................................................22 A Appendix A .............................................................................................................................................. 25 A.1 Validation checklist - massflow ....................................................................................................25 A.2 Validation checklist - volumeflow .................................................................................................27 A.3 Validation checklist - density........................................................................................................29 Glossary .................................................................................................................................................. 31 Index........................................................................................................................................................ 33 Table of contents Functional Safety for SITRANS FC430 4 Product Information, 03/2012, A5E03801744-01 Functional Safety for SITRANS FC430 Product Information, 03/2012, A5E03801744-01 5 General description of functional safety 1 1.1 Safety-instrumented system - SIL 2 This chapter describes the functional safety in general and not specific to a device. The devices in the examples are selected as representative examples. The device-specific information follows in the next chapter. Description The combination of transmitter, automation system and final controlling element forms a safety-related system that performs a safety function. ��������� ����� Automation system Transmitter Final controlling element ��������� ������ Figure 1-1 Safety-instrumented system for single-channel operation Functional principle of single-channel operation The transmitter generates a process-related measured value that is transferred to the automation system. The automation system monitors this measured value. If the measured value exceeds the range of the high or low limit, the automation system generates a shutdown signal for the connected final controlling element, which switches the associated valve to the specified safety position. 1.2 Safety-instrumented system - SIL 3 Automation system ��������� ������ Transmitters Final controlling elements ��������� ������� Figure 1-2 Safety-related system for dual-channel operation General description of functional safety 1.3 Safety Integrity Level (SIL) Functional Safety for SITRANS FC430 6 Product Information, 03/2012, A5E03801744-01 Function principle of dual-channel operation The transmitters generate process-related measured values that are transferred to the automation system. The automation system monitors these measured values. In the event of a fault, the automation system generates shutdown signals for connected final controlling elements that set the associated plant to the defined safety position. Faults are: ● Violations of the preset high or low limits ● Simultaneously incoming measured values which differ from one another by more than safety-system defined value 1.3 Safety Integrity Level (SIL) The international standard IEC 61508 defines four discrete Safety Integrity Levels (SIL) from SIL 1 to SIL 4. Each level corresponds to the probability range for the failure of a safety function. Description The following table shows the dependency of the SIL on the "average probability of dangerous failures of a safety function of the entire safety-instrumented system" (PFDAVG) The table deals with "Low demand mode", i.e. the safety function is required a maximum of once per year on average. Table 1- 1 Safety Integrity Level SIL Interval 4 10-5 ≤ PFDAVG < 10-4 3 10-4 ≤ PFDAVG < 10-3 2 10-3 ≤ PFDAVG < 10-2 1 10-2 ≤ PFDAVG < 10-1 The "average probability of dangerous failures of the entire safety-instrumented system" (PFDAVG) is normally split between the three sub-systems in the following figure. ����������� �������������� ������������ ������ ������ ����� ������������������ ������� Figure 1-3 PFD distribution The following table shows the achievable Safety Integrity Level (SIL) for the entire safety- instrumented system for type A/B sub-systems depending on the safe failure fraction (SFF) and the hardware fault tolerance (HFT). General description of functional safety 1.4 Further information Functional Safety for SITRANS FC430 Product Information, 03/2012, A5E03801744-01 7 ● Type A sub-systems include analog transmitters and shut-off valves without complex components, e.g. microprocessors (see also IEC 61508, Section 2). ● Type B sub-systems include analog transmitters and shut-off valves with complex components, e.g. microprocessors (also see IEC 61508, Section 2). SFF HFT for type A sub-system HFT for type B sub-system 0 1 2 0 1 (0) 1) 2 (1) 1) < 60 % SIL 1 SIL 2 SIL 3 Not permitted SIL 1 SIL 2 60 to 90 % SIL 2 SIL 3 SIL 4 SIL 1 SIL 2 SIL 3 90 to 99 % SIL 3 SIL 4 SIL 4 SIL 2 SIL 3 SIL 4 > 99 % SIL 3 SIL 4 SIL 4 SIL 3 SIL 4 SIL 4 1) Operational reliability in accordance with IEC 61511-1, Section 11.4.4 Operational reliability According to IEC 61511-1, Section 11.4.4, the hardware fault tolerance (HFT) can be reduced by one (values in brackets) for transmitters and final controlling elements with complex components if all of the following conditions are applicable to the device: ● The device is proven in use or approved at design level. ● The user can configure only the process-related parameters, for example control range, signal direction in case of a fault, limiting values, etc. ● The configuration level of the firmware is blocked against unauthorized operation. ● The function requires SIL of less than 4. 1.4 Further information Product information on the Internet The Operating Instructions are available on the CD-ROM shipped with the device, and on the Internet on the Siemens homepage, where further information on the range of SITRANS F flowmeters may also be found: Product information on the internet (http://www.siemens.com/flowdocumentation) Worldwide contact person If you need more information or have particular problems not covered sufficiently by this Safety Manual, get in touch with your contact person. You can find contact information for your local contact person on the Internet: Local contact person (http://www.automation.siemens.com/partner) General description of functional safety 1.5 History Functional Safety for SITRANS FC430 8 Product Information, 03/2012, A5E03801744-01 The contents of this manual shall not become part of or modify any prior or existing agreement, commitment or legal relationship. The sales contract contains all obligations on the part of Siemens as well as the complete and solely applicable warranty conditions. Any statements regarding device versions described in the manual do not create new warranties or modify the existing warranty. The content reflects the technical status at the time of publishing. Siemens reserves the right to make technical changes in the course of further development. 1.5 History The following table shows major changes in the documentation compared to the previous edition. Edition Remarks SW version FW revision 03/2012 First edition  SIMATIC PDM driver 1.00.00- 14  System: 03.00.00  Transmitter: 02.00.09  LUI: 01.02.15  Sensor: 03.00.00 Functional Safety for SITRANS FC430 Product Information, 03/2012, A5E03801744-01 9 FC430 Functional safety concept 2 2.1 Overview of safety concept The FC430 system is developed in accordance with the Safety Integrity Level (SIL) concept as defined in the chapter General description of functional safety (Page 5). ● The system complies with SIL 2 in single-channel applications ● The system software complies with SIL 3 in dual-channel applications (measuring redundant input) 2.1.1 SIL compliant product variant The FC430 compact version meets the requirements of the Functional Safety Standard IEC 61508. ��������� Figure 2-1 FC430 compact version Note Device identification For detailed information about the device: product identification, product specifications, certificates and approvals, refer to the Operating Instructions. 2.1.2 Safety function Safety function for flowmeters Measuring flow is the safety function of the SITRANS F. The 4 to 20 mA analog output may be used as part of a safety instrumented function (SIF). In addition to the application specific measurement error, an additional safety accuracy of ±5% of maximum measurement range must be added. Flow transmitter safety allowance: The diagnostics function will respond within 20 seconds if an uncritical individual error of the measured value lies outside pre-determined values. FC430 Functional safety concept 2.2 Device operation Functional Safety for SITRANS FC430 10 Product Information, 03/2012, A5E03801744-01 Safe state and dangerous state The safe state and dangerous state of the device are defined as follows: Safe state applies ● when the safe current output is within the defined safety accuracy range and the device is in Safety mode or ● when the safe current output is at or below 3.5 mA (defined as a failure signal) Dangerous state applies when a valid safe current output deviates from the correct process value by more than the defined safety accuracy range. 2.2 Device operation In order to secure safe measurement of current output on channel 1, it is necessary to go through the safety validation process as described below. 2.2.1 Device modes Device operation modes The device can operate in Non-safety mode (Non-SIL) or in Safety mode (SIL): ● Non-safety mode is for use in non-safety related applications ● Safety mode is for use in safety related applications as defined by the user or the user's operating authorization Switching between the Non-safety and Safety modes is done via the LUI, menu item 2.7 "Safe Operation". This diagram illustrates how to navigate between Non-safety and Safety modes and how to navigate between the different states within Safety mode. ���������������� ��������� ����������������� ����� ������������������ ������ ������������������ ������������� ���������� ��������������� ���������� �������� �������������� ������ ������������ ������������� ������������������� ��������� ��������� ���� ������������� ������������� ����������������� �������������� ��������������� ��������������� Figure 2-2 Non-safety mode (Non-SIL) and Safety mode (SIL) FC430 Functional safety concept 2.2 Device operation Functional Safety for SITRANS FC430 Product Information, 03/2012, A5E03801744-01 11 The following table describes the possible states when the device is in Safety mode. The current state is shown in the LUI in menu item 2.7.1 "SIL Operation Mode". Table 2- 1 Possible states of the Safety mode (SIL) State Description Safe current output Safety Configuration Configuration of the safety related parameters of the device is carried out using the LUI or an external interface, for example HART. Failure signal (3.5 mA) Safety Validation Validation of the safety related parameters of the device is performed in the Validation wizard of LUI. Make sure all safety related parameters are within the limits described in Safety parameterization (Page 13) Failure signal (3.5 mA) Safe Operation The state Safe operation for safety related applications secures safe measurement output on the current output channel 1. Operation signal (4 to 20 mA) Safety Alarms The device enters this state if the system detects a safety related alarm in Safe Operation. The alarms are listed in the alarm list of the device, see Operating Instructions. Once alarms are cleared, the unit can only be returned to Safe Operation mode via the safety validation process. Failure signal (3.5 mA) Device states in Safety mode (SIL) 2.2.2 Device power-up At power-up the sensor needs a certain time to stabilize the measurements. During this time the device will wait in a startup state signaling a failure signal on the safe current output. After startup, the device enters the latest active operation state, unless the device has detected an alarm during startup, in which case the device will start up in Safety Alarms state. FC430 Functional safety concept 2.2 Device operation Functional Safety for SITRANS FC430 12 Product Information, 03/2012, A5E03801744-01 Functional Safety for SITRANS FC430 Product Information, 03/2012, A5E03801744-01 13 Operating FC430 in safety related application 3 3.1 Installation Note For information on installation and commissioning, see the Operating Instructions. 3.2 Safety parameterization From factory the flowmeter is set to Non-safety mode (Non-SIL). In both Non-safety and Safety modes, all parameters may be configured using the LUI menu or an external communication interface, for example HART. Note Time constant parameters The time constant of the 4 to 20 mA current output depends upon both the Process Noise Damping and Filter Time Constant (current output filter settings). The Filter Time Constant can be set within the range of 0 to 100 seconds. For a step change input the current output has settled after 5 * Filter Time Constant plus Process Noise Damping value as described below: Settling time = Process Noise Damping + (Filter Time Constant × 5) Example 1: ● Process Noise Damping is set to Centrifugal pump (minimum damping) and ● Filter Time Constant is set to 1 s Settling time = 0.1 s + (1 × 5) s = 5.1 Example 2: ● Process Noise Damping is set to Cam pump (maximum damping) and ● Filter Time Constant is set to 1 s Settling time = 1 s + (1 × 5) s = 6.0 s Operating FC430 in safety related application 3.2 Safety parameterization Functional Safety for SITRANS FC430 14 Product Information, 03/2012, A5E03801744-01 Setting the device to Safety mode (SIL) from Non-safety mode (Non-SIL) Setting the device to Safety mode can only be done via the Local User Interface (LUI) as described below. Note LUI Navigation in the LUI is described in the Operating Instructions. NOTICE Close the current output loop before setting the device to Safety mode The current output loop must be closed before the device is set to Safety mode. Otherwise the device restarts and enters into Safety Alarms state. To restore Safety mode, see Returning the device to Safe Operation state from open current loop condition Safety Alarms state (Page 21) 1. Navigate to menu 2.7 "Safe Operation" and select menu item 2.7.2 "Enter Safe Configuration". 2. Press , select OK and press to go to Safe Configuration state. In this state all parameters can be configured while current output fail safe value is 3.5 mA. Safety related parameters should be considered when parameterizing the device, see tables describing the safety related parameters below. Note In Safe Configuration state, parameter configuration can be carried out either via LUI or from external communication interface, for example HART. 3. Select menu item 2.7.3 "Start Safety Validation". Press , select OK and press to go to Safety Validation state. NOTICE The following two steps are mandatory and must be carried out with great caution. 4. Select menu item 2.7.4 "Safety Validation" and press to start Safety Validation wizard for validating the safety related parameters. Step through the validation of the parameter settings using to go to next parameter. Make sure all parameters are valid according to the description in one of the validation wizards for massflow, volumeflow or density. Exception: In case of invalid parameter settings, press to exit the wizard. Select menu item 2.7.5 "Confirm Safety Validation". Press , select Cancel and press to go to Safe Configuration state and correct the invalid parameter(s). Then repeat from step 3. 5. After validating and accepting the safety related parameters according to the description in the table below, select menu item 2.7.5. "Confirm Safety Validation", press , select OK and press . The device is now the in Safe Operation state, and safe measurement output on the current output channel 1 is secured. Operating FC430 in safety related application 3.2 Safety parameterization Functional Safety for SITRANS FC430 Product Information, 03/2012, A5E03801744-01 15 Safety validation of parameters (validation wizard) Validate the parameters according to the description in one of the three following tables. 1. Select the table that corresponds to the selected process value for the safe current output channel 1 (Massflow, Volumeflow or Density). 2. Check that the value shown in the display corresponds to the expected parameter setting. Note Appendix A provides a checklist which you can fill out and keep for later reference with the actual validated values from the validation wizard. Validation wizards Table 3- 1 Validation wizard: Massflow Validation wizard Parameters configured in Setup menu Step Parameter name Value for validation Description ① Process value 0 = Massflow Menu item 2.4.1.1 "Process Value": Process value for current output ② Low Flow Cut-Off Minimum value for all sensors:  0 kg/s Maximum values depending on sensor dimension:  DN15: 8.84 kg/s  DN25: 24.5 kg/s  DN50: 98.2 kg/s  DN80: 251 kg/s Menu item 2.2.1.2 "Low Flow Cut-Off": Massflow limit for low flow cut-off. Below limit massflow output is forced to zero. ③ Filter Time Constant  Minimum value: 0 s  Maximum value: 100 s Menu item 2.4.1.7 "Filter Time Constant": Defines the damping of the current output signal. ④ Upper Scaling Minimum value depending on sensor dimension:  DN15: -8.84 kg/s  DN25: -24.5 kg/s  DN50: -98.2 kg/s  DN80: -251 kg/s Maximum value depending on sensor dimension:  DN15: 8.84 kg/s  DN25: 24.5 kg/s  DN50: 98.2 kg/s  DN80: 251 kg/s Menu item 2.4.1.5 "Upper Scaling": Process value assigned to upper output current (20 mA). Operating FC430 in safety related application 3.2 Safety parameterization Functional Safety for SITRANS FC430 16 Product Information, 03/2012, A5E03801744-01 Validation wizard Parameters configured in Setup menu Step Parameter name Value for validation Description ⑤ Lower Scaling Minimum value depending on the sensor dimension:  DN15: -8.84 kg/s  DN25: -24.5 kg/s  DN50: -98.2 kg/s  DN80: -251 kg/s Maximum value depending on sensor dimension:  DN15: 8.84 kg/s  DN25: 24.5 kg/s  DN50: 98.2 kg/s  DN80: 251 kg/s Menu item 2.4.1.6 "Lower Scaling": Process value assigned to lower output current (4 mA). ⑥ Direction Check that the number shown in the display corresponds to the expected direction  0 = Positive Direction  1 = Negative Direction  2 = Positive and Negative Directions  3 = Positive and Negative Directions (symmetrical mode) Menu item 2.4.1.3 "Direction": Measured flow direction on current output. The flowmeter will output measured value on current output only for selected direction, for example if Positive Direction is selected, the current output for negative flow will be at the lower limit of measurement range. ⑦ Flow Direction Check that the number shown in the display corresponds to the expected flow direction.  0 = Negative flow direction  1 = Positive flow direction Menu item 2.1.1 "Flow Direction": Selected flow direction in the tube, positive or negative (default positive). Positive flow is indicated by an arrow on the sensor. ⑧ Massflow Adjust. Factor  Minimum value: -1.999  Maximum value: 1.999 Menu item 2.2.4.1 "Adjustment Factor": Factor used to adjust displayed flow in percentage. Eliminates inaccuracies caused by process conditions. Default value is 1.00. ⑨ Density Adjust Factor  Minimum value: 0.500  Maximum value: 1.999 Menu item 2.2.5.9.1 "Adjustment Factor": Factor used for compensation density calculation. Default value is 1.00. Operating FC430 in safety related application 3.2 Safety parameterization Functional Safety for SITRANS FC430 Product Information, 03/2012, A5E03801744-01 17 Validation wizard Parameters configured in Setup menu Step Parameter name Value for validation Description ⑩ Density Adjust Offset  Minimum value: -14 000 kg/m3  Maximum value: 14 000 kg/m3 Menu item 2.2.5.9.2 "Adjustment Offset": Offset used for compensation density calculation. Default value is 0.00. ⑪ Process Noise Damping  0 = Centrifugal pump (minimum damping)  1 = Triplex pump  2 = Duplex pump  3 = Simplex pump  4 = Cam pump (maximum damping) Menu item 2.1.2 "Process Noise Damping": Selected process noise damping value. Check that the number shown in the display corresponds to the expected setting for Process Noise Damping. Valid parameter settings when Massflow is selected as process value for safe current output Table 3- 2 Validation wizard: Volumeflow Validation wizard Parameters configured in Setup menu Step Parameter name Value for validation Description ① Process value 1 = Volumeflow Menu item 2.4.1.1 "Process Value": Process value for current output ② Low Flow Cut-Off Minimum value for all sensors:  0 m3/s Maximum values depending on sensor dimension:  DN15: 0.00177 m3/s  DN25: 0.00491 m3/s  DN50: 0.0196 m3/s  DN80: 0.0503 m3/s Menu item 2.2.1.2 "Low Flow Cut-Off": Volumeflow limit for low flow cut-off. Below limit volumeflow output is forced to zero. ③ Filter Time Constant  Minimum value: 0 s  Maximum value: 100 s Menu item 2.4.1.7 "Filter Time Constant": Defines the damping of the current output signal. ④ Upper Scaling Minimum value depending on sensor dimension:  DN15: -0.00177 m3/s  DN25: -0.00491 m3/s  DN50: -0.0196 m3/s  DN80: -0.0503 m3/s Maximum value depending on sensor dimension:  DN15: 0.00177 m3/s  DN25: 0.00491 m3/s  DN50: 0.0196 m3/s  DN80: 0.0503 m3/s Menu item 2.4.1.5 "Upper Scaling": Process value assigned to upper output current (20 mA). Operating FC430 in safety related application 3.2 Safety parameterization Functional Safety for SITRANS FC430 18 Product Information, 03/2012, A5E03801744-01 Validation wizard Parameters configured in Setup menu Step Parameter name Value for validation Description ⑤ Lower Scaling Minimum value depending on sensor dimension:  DN15: -0.00177 m3/s  DN25: -0.00491 m3/s  DN50: -0.0196 m3/s  DN80: -0.0503 m3/s Maximum value depending on sensor dimension:  DN15: 0.00177 m3/s  DN25: 0.00491 m3/s  DN50: 0.0196 m3/s  DN80: 0.0503 m3/s Menu item 2.4.1.6 "Lower Scaling": Process value assigned to lower output current (4 mA). ⑥ Direction Check that the number shown in the display corresponds to the expected direction 0 = Positive Direction 1 = Negative Direction 2 = Positive and Negative Directions 3 = Positive and Negative Directions (symmetrical mode) Menu item 2.4.1.3 "Direction": Measured flow direction on current output. The flowmeter will output measured value on current output only for selected direction, for example if Positive Direction is selected, the current output for negative flow will be at the lower limit of measurement range. ⑦ Flow Direction Check that the number shown in the display corresponds to the expected flow direction.  0 = Negative flow direction  1 = Positve flow direction Menu item 2.1.1 "Flow Direction": Selected flow direction in the tube, positive or negative (default positive). Positive flow is indicated by an arrow on the sensor. ⑧ Massflow Adjust. Factor  Minimum value: -1.999  Maximum value: 1.999 Menu item 2.2.4.1 "Adjustment Factor": Factor used to adjust displayed flow in percentage. Eliminates inaccuracies caused by process conditions. Default value is 1.00. ⑨ Density Adjust Factor  Minimum value: 0.500  Maximum value: 1.999 Menu item 2.2.5.9.1 "Adjustment Factor": Factor used for compensation density calculation. Default value is 1.00. Operating FC430 in safety related application 3.2 Safety parameterization Functional Safety for SITRANS FC430 Product Information, 03/2012, A5E03801744-01 19 Validation wizard Parameters configured in Setup menu Step Parameter name Value for validation Description ⑩ Density Adjust Offset  Minimum value: -14 000 kg/m3  Maximum value: 14 000 kg/m3 Menu item 2.2.5.9.2 "Adjustment Offset": Offset used for compensation density calculation. Default value is 0.00. ⑪ Process Noise Damping  0 = Centrifugal pump (minimum damping)  1 = Triplex pump  2 = Duplex pump  3 = Simplex pump  4 = Cam pump (maximum damping) Menu item 2.1.2 "Process Noise Damping": Selected process noise damping value. Check that the number shown in the display corresponds to the expected setting for Process Noise Damping. Valid parameter settings when Volumeflow is selected as process value for safe current output Table 3- 3 Validation wizard: Density Validation wizard Parameters configured in Setup menu Step Parameter name Value for validation Description ① Process value 2 = Density Menu item 2.4.1.1 "Process Value": Process value for current output ② Filter Time Constant  Minimum value: 0 s  Maximum value: 100 s Menu item 2.4.1.7 "Filter Time Constant": Defines the damping of the current output signal. ③ Upper Scaling  Minimum value: 2 kg/m3  Maximum value: 5000 kg/m3 Menu item 2.4.1.5 "Upper Scaling": Process value assigned to upper output current (20 mA). ④ Lower Scaling  Minimum value: 1 kg/m3  Minimum value: 5000 kg/m3 Men
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P610500___14_1248916-120_N1EN189010005-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P610500___14_1248916-120_N1EN189010005-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-12-08 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010005 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0120: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010005: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 14: P610500___14: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 816-0.00028.000216.00010.00017.9997-0.00110.00150.00050.0004-0.0016(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stenger Manuel(2)2014-12-08Haguenau5007635/1020681(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-08 14:09:21PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P921100__N1A9289172224-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P921100__N1A9289172224-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 26.10.2010 |  |  | N1A9289172224 | 7MF4034 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0057975426.10.2010 12Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Menge Quantity Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 1,00 12.10.2010 20310108/60 P921100 N1A9289172224 7MF4034 0,1% 0...16 bar Hiermit bescheinigen wir, dass vorgenannte Einheit(en) zum Zeitpunkt desInverkehrbringens, dem Stand der Technik entsprochen haben.Die Bestellvorgaben wurden eingehalten. Die Qualität der Einheit(en) wurde imRahmen des Qualitätsmanagement-Systems sichergestelltFür medienberührte, metallische Bauteile wurden ausschliesslich Werkstoffeeingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 Ziffer 3.1 besitzen.Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferantenbzw. des TÜV. Es sind dies: We herewith certify that above mentioned unit(s) complied with state-of-the-arttechnology at the time of supply. The order specifications were adhered to. Thequality of the unit(s) was confirmed by the Quality Management System.For wetted, metallic components, we have only used materials with a certificateof inspection in accordance with EN 10204 para. 3.1. The correspondingcertificates of inspection of our suppliers or the TÜV are applicable. Theseare as follows: FLANSCH OBERTEIL / Flange upper body Lieferant / vendor Richard Neumayer GmbH DE 77756 Hausach Material / Material 1.4404/316L Charge / charge 012158Code / Code FBW - 99 DRUCKMITTLERMEMBRANE / Diaphragm (OF C.S.) Lieferant / vendor ATI Allegheny Rodney DE 42897 Remscheid Material / Material 1.4435/316L Charge / charge 826189Code / Code BJ - 22 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0057975426.10.2010 22Abnahmebeauftragter Inspection Representative Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. Reinhold Kern WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\8311565_1029398-170_N1C9219066512-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 8311565_1029398-170_N1C9219066512-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2012-10-19 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-C921-9066512 | 7MF4434-1DA22-1BB7-Z;7MF4434-1DA22-1BB7 | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R3P0-1823311275-28005725-232D-B6211: 01029398 / 0170: 7MF4434-1DA22-1BB7-Z: A20+Y15+Y16+Y21: N1-C921-9066512: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 8311565: 7MF4434-1DA22-1BB7: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1091951980/551/HCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y16)(Y21)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]0501000125250-0.0029125.0084249.98490.0068125.0149-0.00120.0033-0.00600.00270.0060(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Yilmaz Ahmet(2)2012-10-18HAGUENAU,1432952/1003461(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2012-10-19 08:30:43I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\8311565_1385274-10_N1H2259130004-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 8311565_1385274-10_N1H2259130004-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2016-03-04 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-H225-9130004 | 7MF4434-1DA22-1BB7-Z;7MF4434-1DA22-1BB7 | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1826804366-28008293-Y216-B6303: 01385274 / 0010: 7MF4434-1DA22-1BB7-Z: A20+Y15+Y16+Y21: N1-H225-9130004: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 8311565: 7MF4434-1DA22-1BB7: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092401211/551/HCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y16)(Y21)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2016-03-04Haguenau9064324/1029506(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2016-03-04 10:03:37PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P744001__N1B1269014819-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P744001__N1B1269014819-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 23.02.2011 |  | PROFIBUS PA | N1B1269014819 |  | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Messprotokoll Measurement Report SeitePage/Kunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0063777723.02.2011 11Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000498959 SAP 867950 20394426/7 4034 Profibus PA 0,100% [1*]P744001 0 ... 1 bar rel. Referenzgerät Reference Kalibriernummer Calibration No. CPC8000-DX 0,01 % -0,60 ... 1 bar rel. A21676 DKD 10-10 Ergebnis Result Temperatur Temperature 20°C +/- 5 K 31.01.2011 Referenz Prüfling rel. Abweichung Standard Test Item rel. Deviation barbar%0,0000 0,0001 0,0001 0,010 0,008 0,2000 0,2001 0,2002 0,006 0,016 0,4000 0,4000 0,4002 0,004 0,016 0,6000 0,6001 0,6002 0,011 0,017 0,8000 0,8000 0,8002 0,004 0,019 1,0000 1,0001 1,0001 0,005 0,005 Bemerkung / Remarks: Kunden-Nr./Zeichen/Customer No./Ref. 1086408447/596/R vom 07.06.10 Der Kalibriergegenstand hä lt die Fehlergrenzen n ach Herstellerangaben ein. Object keeps the specification. IEC 61298 Die Kalibrierung erfolgte auf der Grundlage der folgenen Norm: Calibration was carried out according to the following norm: [1*] N1B1269014819 Prüfer Examiner A. Wagner Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\01_Cert_SITRANS_TF_TH300_TH400_EN_WW_Marine_ABS_15-HG1451487-PDA.pdf | 01_Cert_SITRANS_TF_TH300_TH400_EN_WW_Marine_ABS_15-HG1451487-PDA.pdf | [5 empty] | Certificate | ID_031 | Marine approval | Marine approval | Siemens | American bureau of shipping | t-CERTIFICATE NUMBER1 5-HG1451487-PDADATE11 Dec2015CenrrFrcATE oFDESIGN ASSESSMENTThis is to certify that a representative of this Bureau did, at the request ofSIEMENS AG, PROCESS INDUSTRIES AhtD DRIVESassess design plans and data for the below listed product. This assêssment is a representation by the Bureau as to thedegree of compliance the design exhibits with applicable sections of the Rules. This assessment does not waive unitcertification or classification prooedures required by ABS Rules for products to be installed in ABS classed vessels orfacilities. This certificate, by itself, does not reflect that the product is Type Approved. The scope and limitations ofthis assessment are detailed on the pages attached to this certificate'Product: TemperatureTransmitterModel: SffRANS TF, TH300/400This product Design Assessment (PDA) Certificate I5-HG1451487-PDA, dated I l/Dec/2015 remains valid until l0tDecl2020 or until the Rulesor specifications used in the assessment are revised (whichever occurs first),rcUNDED 1862ABS TECHNICAL OFFICEHamburg Engineering DepartmentThis pDA is intended for a product to be installed on an ABS classed vessel, MODU or facility which is in existence or under contract forconstruction on the date ofthe ABS Rules or specifications used to evaluate the Product.Use of the product on an ABS classed vessel, MODU or facitity which is contracted after the validity date of the ABS Rules and specificationsused to evaluate the Product, will require re-evaluation ofthe PDA.Use of the product for non ABS classed vessels, MODUs or facilities is to be to an agteement between the manufacturer and intended client'AMERICAN BUREAU OF SHIPPINGilzrnnh/)-h-Ulf NumirskiEngineer/Consultanta8258{0r10)
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P774100___11_1248916-360_N1EN189010017-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P774100___11_1248916-360_N1EN189010017-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2014-12-08 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010017 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0360: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010017: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 11: P774100___11: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.28 0.48 1.41 1.76 0.022 0.017 0.006 0.01117.1317.18 2.54 2.2011.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- 0.09Al -- 0.004(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2014-12-08Haguenau5007637/1020014(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-08 10:54:41PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P911502__N1A9289172075-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P911502__N1A9289172075-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-13 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172075 | 7MF4034-1BA00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244273-P6/21394-6NU: 832249 / 0180: 7MF4034-1BA00-1EB7-Z: Y15+Y21: N1-A928-9172075: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P911502: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-13HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-13 09:14:14I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\Daten_aus_SIOS_Unlabeled_Data\COB9630906_V2\COB9630906\7353726\g7400_c158-2_de.pdf | g7400_c158-2_de.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | ˇ ˛ ˇ !"˘&'˘˘ 6,0$7,& X6,3$57 X,5(& X6,75$16 XVLQG0DUNHQYRQ6LHPHQV 'LH†EULJHQ%H]HLFKQXQJHQLQGLHVHP+DQGEXFKN¦QQHQ0DUNHQVHLGHUHQ%HQXW]XQJGXUFK'ULWWHI†UGHUHQ=ZHFNHGLH5HFKWHGHU ,QKDEHUYHUOHW]HQN 6,0$7,& X6,3$57 X,5(& X6,75$16 XDUH6LHPHQVUHJLVWHUHGWUDGHPD $OORWKHUSURGXFWRU V\VWHP QDPHVDUHUHJLVWHUWUDGHPDUNVRIWKHLUUHVSHFWLYHRZQHUVDQGPXVWEHWUHDWHGDFFRUGLQJO\ :HLWHUJDEHVRZLH9HUYLHOIlOWLJXQJGLHVHU8QWHUO9HUZHUWXQJXQG0LWWHLOXQJLKUHV,QKDOWHVQLFKWJHVVRZHLWQLFKWDXVGU†FNOLFK ]XJHV =XZLGHUKDQGOXQJHQYHUSIOLFKWHQ]X6FKDGHQHUVDW] $OOH5HFKWHYRU EHKDOLQVEHVRQGHUHI†UGHQ)DOOGHU3DWHQWHUWHLOXQJRGHU*0 (LQWU 7HFKQLVFKHbQGHUXQJHQYRUEHKDO 7KHUHSURGXFWLWUDQVPLVVLRQRUXVHRIWKLVGRFXPHQWRULWVFRQWHQWVLVQRWSHUPLWWHGZLWKRXWH[SUHVVZULWWHQDXWKRULW\2IIHQGHUVZLOO EHOLDEOHIRUGDPDJHV$OOULJKWVFUHDWHGE\WKHJUDQWLQJRISDWHQWVRUUHJLVWUDWLRQRIDGHVLJQDUHUHVHUY 7HFKQLFDOGDWDVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH 3SIPART PS2 C79000-G7400-C158-02Inhaltsverzeichnis0Hinweise für den Betreiber5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1Allgemeine Hinweise5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2Warnhinweise6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.3Qualifiziertes Personal7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.4Bestimmungsgemäßer Gebrauch8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5Technische Dokumentation8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.6Hinweise zur Gewährleistung9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.7Hinweise zur Lieferung9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.8Normen und Vorschriften9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Einführung 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1Allgemeines zum Stellungsregler11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2Der PROFIBUS12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1PROFIBUS DP und PROFIBUS PA13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2Eigenschaften des PROFIBUS PA14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Aufbau und Arbeitsweise19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1Überblick19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2Gerätekomponenten20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1Grundplatine22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2Elektrische Anschlüsse22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3Pneumatische Anschlüsse23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4Anbausätze25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.5Spülluftumschaltung (nicht bei druckfester Ausführung)25 . . . . . . . . . . . . 2.2.6Drosseln25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3Arbeitsweise26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4Auslieferungszustand32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5Optionsmodule33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.1Optionsmodule in Normal- und eigensicherer Ausführung33 . . . . . . . . . . 2.5.2Optionsmodule bei druckfester Ausführung36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.3HART-Modul (nur für Stellungsregler ohne PROFIBUS PA)39 . . . . . . . . . 2.5.4Alarmmodul41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.5Jy-Modul41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.6Zubehör42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4SIPART PS2 C79000-G7400-C158-023Betriebsvorbereitung43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1Ger äteidentifizierung (Typenschl üssel)43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2Ma ßbilder44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3Montage46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1Montagehinweise f ür Stellungsregler in nasser Umgebung47 . . . . . . . . . 3.3.2Anbausatz ﬂSchubantriebﬂ 6DR4004 Œ8V und 6DR4004Œ8L48 . . . . . . . . . 3.3.3Montageablauf (siehe Bild 3-6, Seite 48)48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.4Anbausatz ﬂSchwenkantriebﬂ 6DR4004 Œ8D51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.5Montageablauf (siehe Bild 3-7 und Bild 3-8)52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4Elektrischer Anschlu ß56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.1Anschlu ßvarianten56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.1.1Anschlu ßvariante: nicht eigensicher Œ ohne PROFIBUS PA56 . . . . . . . . 3.4.1.2Anschlu ßvariante: eigensicher Œ ohne PROFIBUS PA59 . . . . . . . . . . . . . 3.4.1.3Anschlu ßvariante: mit PROFIBUS PA60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.1.4Anschlu ßvariante: Optionen beim Stellungsregler in nicht eigensicherer und druckfester Ausführung64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.1.5Anschlu ßvariante: Optionen beim Stellungsregler in eigensicherer Ausführung65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5Pneumatischer Anschlu ß66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6Inbetriebnahme67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Bedienung 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1Display71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2Bedientasten71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3Betriebsarten72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4Parameter74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5Bedienung über PROFIBUS PA92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.1Nutzdaten über PROFIBUS95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.2Diagnose nach PROFIBUS DP (DDLM_Slave_Diag)102 . . . . . . . . . . . . . . 5Pflege und Wartung105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Technische Daten107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Lieferspektrum115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1Lieferspektrum Grundger ät115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2Lieferspektrum Optionen116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3Lieferspektrum Zubeh ör116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AAnhang A 1Stichwortverzeichnis117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 2Ger ätestammdatei (GSD)119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 3SIMATIC Objekttabelle122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 4Literatur und Kataloge129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 5Konformit ät130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hinweise für den Betreiber5SIPART PS2 C79000-G7400-C158-02Hinweise f ür den BetreiberVerehrter Kunde, vor Beginn der Arbeiten lesen Sie bitte dieses Gerätehandbuch!Es enthält wichtige Hinweise und Daten, deren Beachtung die Geräte-verfügbarkeit sicherstellt und Ihnen Servicekosten erspart. Der Um-gang mit dieser Regeleinrichtung wird Ihnen dadurch wesentlich er- leichtert und führt Sie zu sicheren Ergebnissen.Sie haben ein Gerät erworben, welches in verschiedenen Konfiguratio-nen aufgebaut sein kann:SIPART PS2 ohne PROFIBUS PA6DR400x ŒxxSIPART PS2 mit PROFIBUS PA6DR410x ŒxxSIPART PS2 EEx d ohne PROFIBUS PA6DR4005 ŒxxSIPART PS2 EEx d mit PROFIBUS PA6DR4105 ŒxxDas vorliegende Gerätehandbuch berücksichtigt jede dieser Möglich-keiten. Abweichnungen zwischen den Geräten sind gesondert gekenn-zeichnet.0.1Allgemeine Hinweise Das in diesem Handbuch beschriebene Produkt hat das Werk in einem sicherheitstechnisch einwandfreien und geprüften Zustand verlassen.Um diesen Zustand zu erhalten und um einen einwandfreien und siche-ren Betrieb dieses Produktes zu erreichen, darf es nur in der vom Her-steller beschriebenen Weise eingesetzt werden. Dar über hinaus setztder einwandfreie und sichere Betrieb dieses Produktes einen sachge- mäßen Transport, fachgerechte Lagerung und Aufstellung sowie sorg- fältige Bedienung und Instandhaltung voraus.Dieses Handbuch enthält die erforderlichen Informationen für den be-stimmungsgemäßen Gebrauch des darin beschriebenen Produktes. Eswendet sich an technisch qualifiziertes Personal, welches speziell aus- gebildet ist oder einschlägiges Wissen auf dem Gebiet der Meß-,Steuerungs- und Regelungstechnik, im weiteren Automatisierungstech-nik genannt, besitzt.Die Kenntnis und das technisch einwandfreie Umsetzen der in diesemHandbuch enthaltenen Sicherheitshinweise und Warnungen sind Vor- aussetzung für die gefahrlose Montage und Inbetriebnahme sowie fürSicherheit bei Betrieb und Instandhaltung des beschriebenen Produk-tes. Nur qualifiziertes Personal im Sinne von Kapitel 0.3 verfügt überdas erforderliche Fachwissen, um die in dieser Unterlage in allgemein- gültiger Weise gegebenen Sicherheitshinweise und Warnungen im kon- kreten Einzelfall richtig zu interpretieren und in die Tat umzusetzen. 0Hinweise für den BetreiberSIPART PS2 C79000-G7400-C158-026Die dem Ger ät beiliegende Dokumentation ist in Kapitel 0.5 aufgelistet.Dieses Handbuch ist kein fester Bestandteil des Lieferumfangs. Es ent-hält aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht sämtliche Details zu allenAusführungen des beschriebenen Produktes und kann auch nicht jedenerdenklichen Fall der Aufstellung, des Betriebes, der Instandhaltung und des Einsatzes in Systemen berücksichtigen. Sollten Sie weitereInformationen benötigen oder sollten Probleme auftreten, die in dieserUnterlage nicht ausführlich genug behandelt werden, dann fordern Siebitte die benötigte Auskunft von Ihrer örtlichen bzw. zust ändigen Sie-mens-Niederlassung an.In diesem Handbuch wird die Funktionalität, die Inbetriebnahme unddie Bedienung beschrieben.Besonders beachten müssen Sie dabei Warn- und Hinweistexte .Diese sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Pikto- gramme (siehe Kapitel 0.2) besonders gekennzeichnet.0.2Warnhinweise Sicherheitshinweise und Warnungen dienen der Abwendung von Ge- fahren für Leben und Gesundheit von Benutzern oder Instandhaltungs-personal bzw. der Vermeidung von Sachsch äden. Sie werden in die-sem Handbuch durch die hier definierten Signalbegriffe hervorgehoben. Sie sind darüber hinaus an der Stelle ihres Erscheinens durch Warn- symbole (Piktogramme) gekennzeichnet. Die verwendeten Signalbe- griffe haben im Sinne dieses Handbuches und der Hinweise auf dem Produkt selbst folgende Bedeutung:!Gefahrbedeutet, daß Tod, schwere K örperverletzung und/oder erheblicherSachschaden eintreten werden, wenn die entsprechenden Vorsichts- maßnahmen nicht getroffen werden. !Warnung bedeutet, daß Tod, schwere K örperverletzung und/oder erheblicherSachschaden eintreten können, wenn die entsprechenden Vorsichts- maßnahmen nicht getroffen werden. !Vorsicht bedeutet, daß eine leichte Körperverletzung und/oder ein Sachscha-den eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsma ßnahmennicht getroffen werden. Hinweise für den Betreiber7SIPART PS2 C79000-G7400-C158-02Hinweisist eine wichtige Information über das Produkt selbst, die Handhabungdes Produktes oder den jeweiligen Teil des Handbuches, auf den be- sonders aufmerksam gemacht werden soll.0.3Qualifiziertes Personal Bei unqualifizierten Eingriffen in das Ger ät oder Nichtbeachtung der indiesem Handbuch gegebenen oder an dem Gerät angebrachten Warn- hinweise können schwere Körperverletzungen und/oder Sachschädeneintreten. Nur entsprechend qualifiziertes Personal darf deshalb Ein- griffe an diesem Ger ät vornehmen.Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitsbezogenen Hinweise indiesem Handbuch oder auf dem Produkt selbst sind Personen, dieentweder als Projektierungspersonal mit den Sicherheitskonzepten der Automatisierungstechnik vertraut sindoder als Bedienungspersonal im Umgang mit Einrichtungen der Au- tomatisierungstechnik unterwiesen sind und den auf die Bedienung bezogenen Inhalt dieses Handbuches kennenoder als Inbetriebsetzungs- und/oder Servicepersonal eine zur Repa- ratur derartiger Einrichtungen der Automatisierungstechnik bef ähi-gende Ausbildung besitzen bzw. die Berechtigung haben, Stromkreise und Ger äte/Systeme gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen,darüber hinaus in Erster Hilfe geschult sindund, bei Geräten mit Explosionsschutz, eine Ausbildung oder Unter-weisung bzw. Berechtigung besitzen, Arbeiten an elektrischen Krei- sen explosionsgefährdeter Anlagen durchzuführen.!Warnung Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal montiert und in Betriebgenommen werden.Das Gerät ist zum Anschluß an Funktions- bzw. Schutzkleinspannung ausgelegt.Die elektrische Sicherheit wird allein durch die speisenden Geräte be-stimmt.Von pneumatischen Antrieben werden gro ße Stellkräfte aufgebracht.Um Verletzungen zu vermeiden, sind Montage und Inbetriebnahme unter sorgfältiger Beachtung der Sicherheitsvorschriften des verwen-deten Antriebes vorzunehmen. Auf die ggf. notwendige Beachtung von Sicherheitsvorschriften fürexplosionsgefährdete Anlagen wird hiermit ausdrücklich hingewiesen.Hinweise für den BetreiberSIPART PS2 C79000-G7400-C158-0280.4Bestimmungsgem äßer Gebrauch Bestimmungsgemäßer Gebrauch im Sinne dieses Handbuches bedeu- tet, daß dieses Produkt nur f ür die im Katalog und in der technischenBeschreibung (siehe hierzu auch Kapitel 3 dieses Handbuches) be-schriebenen Einsatzfälle vorgesehen ist.Das in diesem Handbuch beschriebene Produkt ist unter Beachtungder einschlägigen Sicherheitsnormen entwickelt, gefertigt, geprüft unddokumentiert worden. Bei Beachtung der für Projektierung, Montage,bestimmungsgemäßen Betrieb und Instandhaltung beschriebenen Han-tierungsvorschriften und sicherheitstechnischen Hinweise gehen des- halb im Normalfall keine Gefahren in bezug auf Sachschäden oder fürdie Gesundheit von Personen aus. Kleinspannungen, die angeschlos- sen werden, müssen durch sichere Trennung erzeugt sein. 0.5Technische Dokumentation Neben dem vorliegenden Ger ätehandbuch existieren folgende Unterla-gen, die den Geräten beigelegt werden:Faltblatt ﬂBedienen kurz und bündigﬂin normal und eigensicherer AusführungTitelSpracheBestell-Nr. SIPART PS2 (ohne PROFIBUS PA) deutsch englisch französischitalienischspanischC73000-B7400-C151C73000-B7476-C151 C73000-B7477-C151 C73000-B7472-C151C73000-B7478-C151SIPART PS2 PA (mit PROFIBUS PA) deutsch englisch französischitalienischspanischC79000-B7400-C160C79000-B7476-C160 C79000-B7477-C160 C79000-B7472-C160C79000-B7478-C160in druckfester AusführungTitelSpracheBestell-Nr. SIPART PS2 EEx d (ohne PROFIBUS PA) deutsch englisch französischitalienischspanischC79000-B7400-C161C79000-B7476-C161 C79000-B7477-C161 C79000-B7472-C161C79000-B7478-C161SIPART PS2 EEx d PA (mit PROFIBUS PA) deutsch englisch französischitalienischspanischC79000-B7400-C162C79000-B7476-C162 C79000-B7477-C162 C79000-B7472-C162C79000-B7478-C162Das Faltblatt erläutert in visualisierter Form die prinzipielle Bedie-nung und Parametrierung sowie die automatische Inbetriebnahme.Hinweise für den Betreiber9SIPART PS2 C79000-G7400-C158-02ﬂMontage- und Installationsanleitungﬂ in normal und eigensicherer AusführungSIPART PS2 6DR400x-xx / SIPART PS2 PA 6DR410x-xx deutsch/englischfranzösisch/italienisch/spanischBest.-Nr. C79000-M7474-C156 Best.-Nr. C79000-M7450-C156 in druckfester AusführungSIPART PS2 6DR4005-xx / SIPART PS2 PA 6DR4105-xx deutsch/englischfranzösisch/italienisch/spanischBest.-Nr. C79000-M7474-C157 Best.-Nr. C79000-M7450-C157 Sie enthalten die zur Montage und Installation der Geräte notwendi-gen Informationen.Sie gelten im Sinne der Richtlinie des Rates der Europäischen Ge-meinschaften vom 23. März 1994 (94/9/EG) als Betriebsanleitung.0.6Hinweise zur Gew ährleistungWir weisen darauf hin, da ß der Inhalt dieses Ger ätehandbuches nichtTeil einer fr üheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhältnisses ist oder diese abändern soll. Sämtliche Verpflich- tungen von Siemens ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, derauch die vollständige und allein gültige Gewährleistungsregelung ent-hält. Diese vertraglichen Gewährleistungsbestimmungen werden durchdie Ausführungen in dieser Unterlage weder erweitert noch beschränkt.0.7Hinweise zur Lieferung Der jeweilige Lieferumfang ist entsprechend dem gültigen Kaufvertragauf den der Lieferung beigefügten Versandpapieren aufgef ührt.Beim Öffnen der Verpackung beachten Sie bitte die entsprechenden Hinweise auf dem Verpackungsmaterial. Pr üfen Sie die Lieferung aufVollst ändigkeit und Unversehrtheit. Insbesondere sollten Sie, soweitvorhanden, die Bestellnummer auf den Typenschildern mit den Bestell- daten vergleichen.Lieferspektrum siehe Kapitel 7, Seite 115. 0.8Normen und Vorschriften Soweit m öglich, wurden für Spezifikation und Produktion dieses Gerä-tes die harmonisierten europäischen Normen zugrunde gelegt. Sofernkeine harmonisierten europäischen Normen angewandt wurden, geltendie Normen und Vorschriften f ür die Bundesrepublik Deutschland(siehe hierzu auch die Technischen Daten in Kapitel 6, Seite 107). Bei einem Einsatz dieses Produktes außerhalb des Geltungsbereichesdieser Normen und Vorschriften sind die im Land des Betreibers g ülti-gen Normen und Vorschriften zu beachten. Hinweise für den BetreiberSIPART PS2 C79000-G7400-C158-0210Einführung11SIPART PS2 C79000-G7400-C158-02Einführung1.1Allgemeines zum Stellungsregler Der Stellungsregler dient zur Verstellung und Regelung von pneumati- schen Antrieben. Der Stellungsregler arbeitet elektropneumatisch, alsHilfsenergie dient Druckluft.In der Version mit PROFIBUS PA dient der Stellungsregler als Kompo-nente in einem digitalen Prozeßautomatisierungssystem. Er kommuni-ziert als Slave mit dem Master über den Feldbus PROFIBUS PA. Ne- ben der Kommunikation dient der Feldbus zur Versorgung des Stellungsreglers mit elektrischer Hilfsenergie.Mit dem Stellungsregler können z. B. Ventile wie folgt geregelt werden: mit Schubantrieb (Bild 1-3, Seite 17) odermit Schwenkantrieb VDI/VDE 3845 (Bild 1-4, Seite 17)Für Schubantriebe stehen verschiedene Anbauarten zur Verf ügung:NAMUR bzw. IEC 534 integrierter Anbau an ARCAintegrierter Anbau an SAMSON (nicht druckfeste Ausführung)So kann der Stellungsregler an allen üblichen Antrieben montiert undbetrieben werden.Der Stellungsregler gibt es für folgende Antriebe:doppeltwirkende undeinfachwirkendeFür folgende Anwendungen:explosionsgefährdete odernicht explosionsgefährdete Anwendungen.In den folgenden Varianten: ohne PROFIBUSmit PROFIBUS.SIPART PS2 PA / SIPART PS2 EEx d PAZweckAusführungen1Einführung12SIPART PS2 C79000-G7400-C158-02In dem Geh äuse sind die Elektronik mit Display, Stellungsr ückmeldung,sowie der Ventilblock integriert. Das Gehäuse ist in drei Ausführungen lieferbar:Kunststoffgeh äuse für einfach- und doppeltwirkende AntriebeMetallgehäuse für einfachwirkende AntriebeDruckfestes Metallgehäuse für einfach- und doppeltwirkende An-triebeDas Gerät ist nach Schutzart IP65/NEMA4x aufgebaut.Die eigensichere Variante kann im explosionsgef ährdeten Bereich inZone 1 oder Zone 2 eingesetzt werden. Die druckfeste Variante kann im explosionsgef ährdeten Bereich inZone 1 oder Zone 2 eingesetzt werden.Der Stellungsregler kann mit verschiedenen Optionsmodulen (Kapitel2.5, Seite 33) erweitert werden. Insgesamt stehen die folgenden Mo- dule zur Verf ügung, die sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombina-tion betrieben werden können.Jy-Modul: 2-Leiter-Stromausgang 4 bis 20 mA für Stellungsrückmel-dungAlarm-Modul: 3 binäre Ausgänge und 1 binärer EingangHART-Modul: HART-Kommunikation ( nur Stellungsregler ohne PROFIBUS PA )Manometerblock: 2 oder 3 Manometer für einfach- und doppeltwir-kende StellungsreglerAnbauflansch (NAMUR) für SicherheitsventilblockFür die Aufbautechnik des Stellungsreglers wurden ausschließlich um-weltverträgliche Materialien verwendet.Das Gerätehandbuch ist auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.1.2Der PROFIBUS Der PROFIBUS ( Process Field Bus) ist ein offenes Kommunikations- system für die Automatisierungstechnik und wird weltweit tausendfacheingesetzt. Er ist in der europäischen Norm EN 50170 spezifiziert.GehäuseSchutzartExplosionsschutzOptionenZubehörUmweltschutzEinführung13SIPART PS2 C79000-G7400-C158-021.2.1PROFIBUS DP und PROFIBUS PA Der PROFIBUS PA (PA = Process Automation) ist eine Variante des in der Fertigungstechnik weit verbreiteten PROFIBUS DP (DP = Dezen- trale Peripherie).Der PROFIBUS PA besitzt eine spezielle Übertragungstechnik und wirddamit den Belangen der Prozeßautomatisierung und Verfahrenstechnik gerecht. Diese Übertragungstechnik ist in der internationalen Norm IEC1158-2 definiert. Die niedere Übertragungsrate reduziert die Verlustlei- stung und ermöglicht damit eine eigensichere Technik f ür den Einsatzin explosionsgefährdeten Bereichen.Zusätzlich kann die Bustopologie weitgehend frei gewählt werden, so-mit sind Linien-, Stern- und Baumstrukturen sowie Mischformen mög-lich. An den PROFIBUS PA k önnen alle Arten von Feldgeräten, wieMeßumformer, Aktoren, Analyseger äte, usw. angeschlossen werden. Der wesentliche Nutzen liegt in:der Einsparung von Installationskostender Möglichkeit einer weitergehenden Diagnose mit Steigerung derVerf ügbarkeit von Anlagenteilender Möglichkeit der automatischen Nachführung der Anlagendoku-mentationder Möglichkeit der Anlagenoptimierung im laufenden Betrieb.In einem Automatisierungssystem sind in der Regel mehrere PROFI-BUS PA-Str änge über Koppeleinheiten mit dem schnellen PROFIBUSDP verbunden. An diesem ist auch das Prozeßleitsystem angeschlos-sen.Beide Bussysteme nutzen eine einheitliche Protokollschicht. Damit istder PROFIBUS PA eine ﬂkommunikationskompatibleﬂ Verl ängerung desPROFIBUS DP ins Feld.Übertragungstech- nikTopologie Einführung14SIPART PS2 C79000-G7400-C158-02Master(Klasse 2) Master(Klasse 1)PROFIBUS PA Slaves(Feldgeräte, dezentrale Peripherie, unterlagerte Steuerungen,Netzübergang zu PROFIBUS PA) PROFIBUS DPJBild 1-1Typisches PROFIBUS-Automatisierungssystem Bild 1-1 zeigt einen Ausschnitt eines typischen PROFIBUS-Automati- sierungssystems. Das Leitsystem besteht aus zwei Master mit verteil- ten Aufgaben:Der Master Klasse 1 nimmt die Steuerungs- und Regelungsaufgabenwahr, Master Klasse 2 erm öglicht die Bedien- und Beobachtungsfunk-tionen. Zwischen Master 1 und den Feldgeräten findet zyklisch ein Austausch der Meß- und Stelldaten statt. Parallel zu diesen Daten wer-den die Statusinformationen der Feldgeräte übertragen und im Masterder Klasse 1 ausgewertet. Eine Parametrierung der Feldgeräte oderdas Lesen weiterer Geräteinformationen erfolgt im zyklischen Betriebnicht.Die für die Kommunikationsaufbau notwendige Information hat dasLeitsystem über die hinterlegten, gerätespezifischen Gerätestammda-teien GSD (s. Anhang).Neben dem zyklischen Betrieb können ein oder mehrere Master derKlasse 2 azyklisch auf die Feldgeräte zugreifen. Über diese Kommu-nikationsart können weitere Informationen von den Geräten abgeholtwerden oder Einstellungen in den Geräten vorgenommen werden.1.2.2Eigenschaften des PROFIBUS PA Der PROFIBUS PA erm öglicht über eine geschirmte Zweidrahtleitungeine bidirektionale Kommunikation von einem Busmaster mit den Feld- geräten. Gleichzeitig erfolgt über die gleichen Leitungen die Versorgung der Zweileiter-Feldgeräte (Strom J in Bild 1-1).Einführung15SIPART PS2 C79000-G7400-C158-02Ergänzend zu der EN-Norm 50170 hat die PNO ( PROFIBUS-Nutzer-Organisation) die Funktionalität der einzelnen Feldgerätetypen in einersogenannten Profilbeschreibung definiert. Diese Profile legen funktio- nale Mindestanforderungen und optionale Erweiterungen fest. Das ge- räteinterne ﬁDevice Managementﬂ liefert dem Konfigurationstool des Leitsystems alle notwendigen Basisinformationen zum Auffinden der Profilparameter. Damit kann ein Parametrierwerkzeug alle profilkonfor- men Geräte Œ gleich welchen Typs und Herstellers Œ bedienen.Abhängig von der Automatisierungsaufgabe und damit der Anzahl derFeldgeräte und dem notwendigen Zeitverhalten, muß das System mit einem oder mehreren PROFIBUS PA-Str ängen realisiert werden. EinPROFIBUS PA-Strang besteht aus den in Bild 1-2 gezeigten Kompo- nenten. PLS, PCKopplerStrom-versorgungFGFG TzusätzlicherLeitungsabschlußPROFIBUS PA PROFIBUS DPWarteFeld TFG = FeldgerätBild 1-2PROFIBUS PA-Architektur Die Steuerung erfolgt durch das zentrale Proze ßleitsytem PLS oder beigeringen Anforderungen durch einen PC. In der Regel sind die Funktio- nen Signalumsetzung DP-PA, Busspeisung und Busabschlu ß in einerKoppelbaugruppe vereinigt. Abhängig von der Zahl der im Automatisie-rungssystem zu betreibenden PROFIBUS PA-Feldger äte und dem be-nötigten Zeitverhalten wird ein DP/PA-Koppler oder bei h öheren Anfor-derungen ein leistungsfähigerer DP/PA-Link eingesetzt. Aus übertragungstechnischen Gründen muß der Bus am entfernten Ende zusätzlich mit einem Abschlußwiderstand T versehen werden.Bei Verwendung des empfohlenen Buskabels ist die theoretisch m ögli-che Leitungslänge (Summe aller Leitungsstücke) maximal 1900 m.Bei der Projektierung ist aber auch der Strombedarf der einzelnen Teil- nehmer und der Spannungsabfall am Kabel zu berücksichtigen. Dieeinzelnen Feldgeräte FG können nahezu an beliebiger Stelle im Bussy-stem angeschlossen werden. Weitergehende Informationen sind dem ﬁPNO-Leitfaden PROFIBUS PA ﬂ /1/ zu entnehmen. DP/PA-Koppler oder DP/PA-Link werden aus einem Netzteil mit Schutzkleinspannung (SELV safety extra-low voltage) versorgt. ZurÜberbrückung kurzzeitiger Netzunterbrechungen muß dieses Netzteil ausreichende Reserven besitzen.ProfileKopplungEinführung16SIPART PS2 C79000-G7400-C158-02Die maximale Anzahl an einen Busstrang anschlie ßbaren Geräte hängtvon deren Stromaufnahme und den jeweiligen Einsatzbedingungen ab.Beim Betrieb im sicheren Bereich können die Koppler/Links bis zu400 mA in den Bus einspeisen.Bei Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ist die Eigensicherheitnur gewährleistet, wenn die maximal in den Bus eingespeiste Hilfsener-gie bestimmte Spannungs- und Stromwerte nicht überschreitet.Dies sind üblicherweise:EEx ia IICStrom I S < 128 mA, Spannung U 0 < 15 V !Warnung Zur Speisung des eigensicheren PROFIBUSes dürfen nur zertifizierteSpeisegeräte (DP/PA-Koppler oder DP/PA-Links) verwendet werden. Die Anforderungen sind der EG-Baumusterprüfbescheinigung ﬁfür Ver- wendung in explosionsgefährdeten Bereichenﬂ zu entnehmen. Der Stellungsregler in druckfester Ausführung darf in Bereichen, in de-nen die Atmosphäre explosionsfähig werden kann, nur bei geschlosse-nem Gehäuse mit elektrischer Hilfsenergie versorgt werden.Die Durchführungsöffnungen f ür die elektronsichen Anschlüsse müsenmit EEx-d-zertifizierten Kabeleinführungen oder mit EEx-d-zertifiziertenVerschlu ßstopfen verschlossen sein, oder es muß bei Verwendung des ﬁConduit-Rohrsystemsﬂ eine Z ündsperre im maximalen Abstandvon 46 cm (18 Inch) vom Gehäuse angeordnet sein.Aus der Summe der maximalen Stromaufnahmen der angeschlosse-nen Geräte (nach Norm 10 mA pro Ger ät) und des zur Verf ügungstehenden Stromes, läßt sich die Zahl der an einen Busstrang an-schließbaren Geräte ermitteln. Aus Sicherheitsgründen sollte eineStromreserve eingeplant werden, da sonst das Risiko besteht, daß ein defekt gegangenes Gerät durch eine erhöhte Stromaufnahme den Busüberlastet und damit die Stromversorgung und Kommunikation mit al-len ungestörten Teilnehmern zusammenbrechen k önnte. Die Höhe dervorzusehenden Reserve richtet sich nach der vom Geräteherstellergenannten Stromerhöhung im Fehlerfall.Die im Stellungsregler in der Version mit PROFIBUS PA zus ätzlicheingebaute elektronische Strombegrenzung stellt bei fehlerhaftem Ge- rät eine maximale Erhöhung der Stromaufnahme um 3 mA sicher. Damit die angeschlossenen Prozeßgeräte voneinander unterscheidbarsind, hat jedes Gerät seine eigene Adresse. Die Adresseinstellung istim Kapitel 3.6, Seite 67 ﬁInbetriebnahmeﬂ, Seite 67 beschrieben.Weiterf ührende Informationen über Komponenten, Aufbaurichtlinienund Projektierung finden Sie in der Systembeschreibung Feldtechnik /2/.Einführung17SIPART PS2 C79000-G7400-C158-0212341Antrieb 2Stellungsregler, einfach wirkend in Metallgeh äuse3Laterne 4Manometerblock, einfach wirkend 5Ventil 5Bild 1-3Stellungsregler angebaut an Schubantrieb (einfach wirkend)1231Stellungsregler, doppelt wirkend im Kunststoffgeh äuse2Schwenkantrieb 3Manometerblock, doppelt wirkend Bild 1-4Stellungsregler angebaut an Schwenkantrieb (doppelt wirkend)Einführung18SIPART PS2 C79000-G7400-C158-0212341Antrieb 2Stellungsregler, einfach wirkend in Metallgeh äuse3Laterne 4Manometerblock, einfach wirkend Bild 1-5Druckfester Stellungsregler angebaut an Schubantrieb (einfach wirkend)1231Stellungsregler, doppelt wirkend im Kunststoffgeh äuse2Schwenkantrieb 3Manometerblock, doppelt wirkend Bild 1-6Druckfester Stellungsregler angebaut an Schwenkantrieb (doppelt wirkend)Aufbau und Arbeitsweise 19SIPART PS2 C79000-G7400-C158-02Aufbau und Arbeitsweise Das nachfolgende Kapitel beschreibt den mechanischen und elektri-schen Aufbau, die Gerätekomponenten und die prinzipielle Arbeits-weise des Stellungsreglers.2.1ÜberblickDer elektropneumatische Stellungsregler bildet in Verbindung mit einem Antrieb ein Regelungssystem. Die aktuelle Stellung des Antriebes wird über ein Servo-Potentiometer erfaßt und als Istwert x zurückgemeldet.Soll- und Istwert werden gleichzeitig auch auf dem Display ausgege-ben.Den Sollwert w bildet ein dem Stellungsregler zugeführter Strom, derim Zweileiter-Betrieb zugleich zur Versorgung des Stellungsreglers dient. Im 3/4-Leiterbetrieb erfolgt die Versorgung über einen 24V-Span- nungseingang.Der Sollwert wird dem Stellungsregler vom Leitsystem über denPROFIBUS PA digital vorgegeben. Die PROFIBUS PA-Variante des Stellungsreglers unterscheidet sich von den bisherigen Versionen in der Busschnittstelle. Damit bleiben die Grundfunktionen des Stellungsreglers einschließlich der Bedienung undAnzeige nahezu unverändert. Die Schnittstellenaufgaben übernehmendie Funktionsblöcke 1 bis 6 (siehe Bild 2-15, Seite 32).Der Stellungsregler arbeitet als prädiktiver (vorausschauender) Fünf-punktregler, über dessen Ausgangsgröße y die integrierten Stellven-tile pulslängenmoduliert angesteuert werden.Diese Stellsignale bewirken Druckänderungen in der/den Antriebskam-mer(n) und damit eine Verstellung des Antriebes bis die Regelabwei- chung zu Null wird.Über drei Tasten und ein Display erfolgt bei abgenommenem Geh äuse-deckel die Prozeßbedienung (Automatik- und Handbetrieb) und dasKonfigurieren (Strukturieren, Initialisieren und Parametrieren).Standardmäßig verfügt das Grundgerät über einen binären Eingang(BE1). Dieser kann individuell konfiguriert werden und ist insbesondere zur Blockierung der Bedienebenen vorgesehen.EinführungStellungsreglerohne PROFIBUS PA Stellungsregler mitPROFIBUS PA 2Aufbau und Arbeitsweise 20SIPART PS2 C79000-G7400-C158-02Mit dem J y-Optionsmodul kann die aktuelle Antriebss
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P761200___33_1250174-160_N1EN219130013-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P761200___33_1250174-160_N1EN219130013-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2014-11-26 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130013 | 7MF4434-1FY22-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507584-14459854-Y216-B6211: 01250174 / 0160: 7MF4434-1FY22-1EB7-Z: A02+Y15+Y21+Y25: N1-EN21-9130013: 1600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 33: P761200___33: .: 1600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückX2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.49 0.75 1.13 0.81 0.016 0.024 0.029 0.01118.2118.98 2.13 2.3210.7510.07 0.24 -- -- -- V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- -- Al -- 0.040(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2014-11-26Haguenau1611904/1019678(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-11-26 07:19:12PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P400007_1391782-10_N1H3179000049-10_ZUSAETZLICHE_ZERTIF_.PDF | P400007_1391782-10_N1H3179000049-10_ZUSAETZLICHE_ZERTIF_.PDF | 14.04.2016 |  |  | N1H3179000049 | 7MF40331CY101BB7-Z;7MF49100ZU01-Z | Certificate | ID_006 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | LABOM | LABOM Mess - und Regeltechnik GmbH Geschäftsführer Landessparkasse zu Oldenburg Im Gewerbepark 13 · 27798 Hude · Germany Lutz Burmeister, Frank Labohm IBAN: DE46 2805 0100 0000 3032 22 · BIC: BRLADE21LZO Postfach 12 62 · 27795 Hude · Germany St. - Nr.: 57 / 200 / 00247 Oldenburgische Landesbank Tel. +49 4408 804 - 0 USt - ID - Nr.: DE 811 207984 IBAN: DE09 2802 0050 2184 3099 00 · BIC: OLBODEH2XXX Fax +49 4408 804 - 100 Register - Gericht: Oldenburg HRB 382 Postbank info@labom.com · www.labom.com Sitz der Gesellschaft: Hude IBAN: DE86 2501 0030 0244 0553 02 · BIC: PBNKDEFFXXX C11 Qualitätsprüf - Zertifikat Quality Inspection Certificate Kunde / customer SIEMENS SAS LABOM Order no. / Auftragsnr. 1604654/1 SIEMENS Order no. / Auftragsnr. 2000698573 SIEMENS SAP no. / Nr. 1391782 Kunden Ref. - Nr. / customer ref. - no. 1092407769/551/L Meßgerätetyp / type of instrument SIEMENS / Sitrans P DS Überdruck Transmitter/Messumformer Code 7MF40331CY101BB7 - Z Y01+Y15+Y21+C20 Fab - Nr / Fab - No N1H3179000049 Diaphragm seal/Druckmittler Code 7MF49100ZU01 - Z V01+J1Y+C11+C12+C20 Messbereich / measuring range 0...4 bar Ausgang / output 4...20 mA Prüftemperatur / test temperature 20 °C Prüfmedium / test medium Luft / air Einbaulage / mounting position vertikal / vertical TAG no. / Messsstellenbeschr. P400007 Prüfung der Messabweichung und Hysterese gem. DIN EN 60770 - 2, Abschnitt 5.5.1 Measured error and hysteresis according to DIN EN 60770 - 2, chapter 5.5.1 Referenzwert reference value IST - wert / measured value Größte Messabweichung max. measured error Hysterese Hysteresis Aufsteigend / up absteigend / down 0,00bar 4,000mA 3,996mA - 0,025% 3,995 mA - 0,031% 0,005 mA 0,031% 0,001mA 0,006% 1,00bar 8,000mA 7,993mA - 0,044% 7,993 mA - 0,044% 0,007 mA 0,044% 0,000mA 0,000% 2,00bar 12,000mA 11,996mA - 0,025% 11,994 mA - 0,038% 0,006 mA 0,038% 0,002mA 0,013% 3,00bar 16,000mA 15,998mA - 0,013% 15,994 mA - 0,038% 0,006 mA 0,038% 0,004mA 0,025% 4,00bar 20,000mA 19,996mA - 0,025% 19,996 mA - 0,025% 0,004 mA 0,025% 0,000mA 0,000% Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen. The measured values are within the admissible limits. Bemerkung / remark 14.04.2016 Prüfer / checker - Krell F. Dieses Protkoll wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig This protocol was created electronically and is valid without signature -0,09 -0,07 -0,05 -0,03 -0,01 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 4,000 mA 8,000 mA 12,000 mA 16,000 mA 20,000 mA measured error [%] aufsteigend/up absteigend/down
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P833000__N1A9289172217-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P833000__N1A9289172217-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 02.11.2010 |  |  | N1A9289172217 | 7MF4034 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0058441102.11.2010 12Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Menge Quantity Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 1,00 12.10.2010 20310108/53 P833000 N1A9289172217 7MF4034 0,1% Hiermit bescheinigen wir, dass vorgenannte Einheit(en) zum Zeitpunkt desInverkehrbringens, dem Stand der Technik entsprochen haben.Die Bestellvorgaben wurden eingehalten. Die Qualität der Einheit(en) wurde imRahmen des Qualitätsmanagement-Systems sichergestelltFür medienberührte, metallische Bauteile wurden ausschliesslich Werkstoffeeingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 Ziffer 3.1 besitzen.Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferantenbzw. des TÜV. Es sind dies: We herewith certify that above mentioned unit(s) complied with state-of-the-arttechnology at the time of supply. The order specifications were adhered to. Thequality of the unit(s) was confirmed by the Quality Management System.For wetted, metallic components, we have only used materials with a certificateof inspection in accordance with EN 10204 para. 3.1. The correspondingcertificates of inspection of our suppliers or the TÜV are applicable. Theseare as follows: FLANSCH OBERTEIL / Flange upper body Lieferant / vendor Richard Neumayer GmbH DE 77756 Hausach Material / Material 1.4404/316L Charge / charge S-5982 Code / Code FCL - 88 DRUCKMITTLERMEMBRANE / Diaphragm (OF C.S.) Lieferant / vendor Lamineries Matthey S.A. CH 2520 La Neuveville Material / Material 1.4435/316L Charge / charge E90667 Code / Code BJ - 23 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0058441102.11.2010 22Abnahmebeauftragter Inspection Representative Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. Reinhold Kern WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P600500___33_1249020-10_N1ED119010000-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P600500___33_1249020-10_N1ED119010000-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-ED11-9010000 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825496049-14459693-Y216-B6211: 01249020 / 0010: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-ED11-9010000: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 33: P600500___33: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.28 0.48 1.41 1.76 0.022 0.017 0.006 0.01117.1317.18 2.54 2.2011.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- 0.09Al -- 0.004(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau4998821/1019096(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 15:00:05PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P484002___13_1250175-120_N1EN219130033-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P484002___13_1250175-120_N1EN219130033-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-12-02 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130033 | 7MF4434-1HY22-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507585-14459854-Y216-B6211: 01250175 / 0120: 7MF4434-1HY22-1EB7-Z: A02+Y15+Y21+Y25: N1-EN21-9130033: 30 bar: PN 160: PROFIBUS PA: 13: P484002___13: .: 30 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]050100015300.000114.999729.99410.000214.99760.0005-0.0010-0.01960.0007-0.0079(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stumpf Sébastien(2)2014-12-02Haguenau1618085/1020653(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-02 14:46:44PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F781000___11_1250174-100_N1EN219130009-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | F781000___11_1250174-100_N1EN219130009-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130009 | 7MF4434-1EA22-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507584-14459854-Y216-B6211: 01250174 / 0100: 7MF4434-1EA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130009: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 11: F781000___11: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau1625699/1019895(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 16:40:50PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\Daten_aus_SIOS_Unlabeled_Data\COB9630906_V2\COB9630906\7352971\m7474-c156-1.pdf | m7474-c156-1.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | SIPART PS26DR400x-xx SIPART PS2 PA6DR410x-xx Elektropneumatischer Stellungsregler fŸr Schub- und SchwenkantriebeElectropneumatic Positioner for Linear and Rotary ActuatorsMontage-undInstallationsanleitungBestell-Nr. Assembly and Installation InstructionsOrder No.: C79000-M7474-C156-1 SIPART, SITRANS, SIMATIC sind Marken von Siemens. Die Ÿbrigen Bezeichnungen in diesem Handbuch k™nnen Marken sein, deren Benutzung durch Dritte fŸr deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen k™nnen.SIPART, SITRANS, SIMATIC are Siemens registered trademarks. All other product or system names are (registered) trademarks of their respective owners and must be treated accordingly. Weitergabe sowie Vervielf‡ltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausd rŸcklichzugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere fŸr den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung. T The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted without express written authority. Offe nders will be liablefor damages. All rights created by the granting of patents or registration of a design are reserved.Technical data subject to change without notice C79000±M7474±C156±01InhaltSeite1Sicherheitstechnische Hinweise4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1Bedeutung der Hinweise 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2EinfŸhrung 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Lieferumfang Stellungsregler 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Montage 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1Allgemeines 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2Anbausatz ºSchubantriebº 6DR4004±8V und 6DR4004±8L6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1Montageablauf (siehe Bild 1) 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3Anbausatz ºSchwenkantriebº 6DR4004±8D8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1Montageablauf (siehe Bild 2) 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Optionsmodule (siehe Bild 3, Anhang)8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Elektrischer Anschluû 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Pneumatischer Anschluû (siehe Bild 16, Anhang)10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Inbetriebnahme (siehe Faltblatt ºBedienen kurz und bŸndigº)11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1Vorbereitungen fŸr Schubantriebe11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1.1Initialisierung von Schubantrieben12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2Vorbereitungen fŸr Schwenkantriebe13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.1Initialisierung von Schwenkantrieben13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Konformit‡t 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilder 3 bis 17 im AnhangTable of Contents see page 31 AG 1198 MG 64 de-en C79000±M7474±C156±011Sicherheitstechnische Hinweise 1.1Bedeutung der Hinweise !Warnung bedeutet, daû Tod, schwere K™rperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten k™nnen, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaûnahmen nicht getroffen werden. !Vorsicht bedeutet, daû eine leichte K™rperverletzung und/oder ein Sachschaden eintreten kann, wenn dieentsprechenden Vorsichtsmaûnahmen nicht getroffen werden. Hinweisist eine wichtige Information Ÿber das Produkt, dessen Handhabung oder den jeweiligen Teil der Dokumentation, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll.1.2EinfŸhrung Die vorliegende Montage- und Installationsanleitung gilt im Sinne der Richtlinie des Rates der Europ‡ischen Ge- meinschaft vom 23. M‡rz 1994 (94/9/EG) als Betriebsanleitung. In ihr werden die grundlegenden Schritte zu Mon- tage, Anschluû und Inbetriebsetzung beschrieben.Die Montage± und Installationsanleitung ersetzt nicht das Ger‡tehandbuch fŸr den Elektropneumatischen Stel- lungsregler SIPART PS2. Das Ger‡tehandbuch enth‡lt weiterfŸhrende Informationen zu Aufbau, Arbeitsweise und Bedienung. Das Ger‡tehandbuch kann unter der Bestell±Nr. C79000±G7400±C158 (deutsch)C79000±G7476±C158 (englisch)Ÿber eine unserer Siemens±Niederlassungen bezogen werden.Die Montage- und Installationsanleitung sowie das Ger‡tehandbuch gelten sowohl fŸr den Stellungsregler ohne wie auch mit PROFIBUS±PA±Kommunikation. Die Unterschiede sind entsprechend gekennzeichnet. Gefahrloser Betrieb Dieses Ger‡t hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu er- halten und um einen gefahrlosen Betrieb des Ger‡tes sicherzustellen, sind die in dieser Montage± und Installa- tionsanleitung gegebenen Hinweise und Warnvermerke vom Anwender zu beachten. Qualifiziertes Personal im Sinne dieser Montage± und Installationsanleitung sind Personen, die mit Montage, Inbetriebnahme und Be- trieb dieses Produktes vertraut sind und Ÿber ihrer T‡tigkeit entsprechende Qualifikationen verfŸgen, wie z. B.:Ausbildung oder Unterweisung bzw. Berechtigung, Stromkreise und Ger‡te bzw. Systeme gem‡û den ak- tuellen Standards der Sicherheitstechnik ein± und auszuschalten, zu erden und zu kennzeichnen;Ausbildung oder Unterweisung gem‡û den aktuellen Standards der Sicherheitstechnik in Pflege und Ge- brauch angemessener SicherheitsausrŸstungen; Schulung in Erster Hilfe;Bei Ger‡ten mit Explosionsschutz: Ausbildung oder Unterweisung bzw. Berechtigung, Arbeiten an elektri- schen Kreisen explosionsgef‡hrdeter Anlagen durchzufŸhren.!Warnung Das Ger‡t darf nur von qualifiziertem Personal montiert und in Betrieb genommen werden.Das Ger‡t ist zum Anschluû an Funktions± bzw. Schutzkleinspannung ausgelegt. Die elektrische Sicherheit wird allein durch die speisenden Ger‡te bestimmt. Von pneumatischen Antrieben werden groûe Stellkr‡fte aufgebracht. Um Verletzungen zu vermei- den, sind Montage und Inbetriebnahme unter sorgf‡ltiger Beachtung von Sicherheitsvorschriften vorzunehmen. Auf die ggf. notwendige Beachtung von Sicherheitsvorschriften fŸr explosionsgef‡hrdete Anlagen wird hiermit ausdrŸcklich hingewiesen.Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Ger‡tes setzt sachgem‡ûen Transport, fachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgf‡ltige Bedienung und Instandhaltung voraus. C79000±M7474±C156±012Lieferumfang Stellungsregler Stellungsregler entsprechend der Bestellung AusfŸhrungSIPART PS2 Bestell±Nr. SIPART PS2 PA Bestell±Nr. einfach wirkend, nicht Ex, Kunststoffgeh‡use 6DR4000±1N6DR4100±1Ndoppelt wirkend, nicht Ex, Kunststoffgeh‡use 6DR4000±2N6DR4100±2Neinfach wirkend, Ex, Kunststoffgeh‡use 6DR4000±1E (PTB) 6DR4000±1F (FM)6DR4100±1E(PTB) doppelt wirkend, Ex, Kunststoffgeh‡use 6DR4000±2E(PTB) 6DR4000±2F(FM) 6DR4100±2E(PTB) einfach wirkend, nicht Ex, Metallgeh‡use6DR4001±1N6DR4101±1Neinfach wirkend, Ex, Metallgeh‡use6DR4001±1E(PTB) 6DR4001±1F(FM) 6DR4101±1E(PTB) Montage± und Installationsanleitung deutsch / englisch (dem Ger‡t beigelegt)Faltbl‡tter ºBedienen kurz und bŸndigº deutsch und englisch (im Ger‡t)3Montage 3.1Allgemeines !Warnung Der Stellungsregler und seine Optionsmodule werden als getrennte Einheiten und in unterschied-lichen AusfŸhrungen geliefert. Es stehen Stellungsregler und Optionsmodule fŸr den Betrieb in explosionsgef‡hrdeten und nicht explosionsgef‡hrdeten Bereichen zur VerfŸgung. Diese AusfŸh- rungen sind jeweils durch ein spezielles Typenschild gekennzeichnet. Bei der Zusammenstellung der Komponenten muû sichergestellt sein, daû nur Stellungsregler undOptionsmodule miteinander kombiniert werden, die fŸr den jeweiligen Einsatzbereich zugelassen sind. Dies gilt insbesondere fŸr den sicheren Betrieb des Stellungsreglers in Bereichen, in denen die Atmosph‡re explosionsf‡hig werden kann (Zone 1 und 2). Hierbei sind unbedingt die Ger‡teka- tegorien (2 und 3) des Ger‡tes selbst sowie die seiner Optionen zu beachten.!Warnung Zur Vermeidung von Verletzungen oder einer mechanischen Besch‡digung am Stellungsregler/An- bausatz ist bei der Montage unbedingt folgende Reihenfolge zu beachten:1.Stellungsregler mechanisch anbauenSiehe Kapitel 3 (je nach AusfŸhrung) 2.Elektrische Hilfsenergie anschlieûenSiehe Kapitel 5 3.Pneumatische Hilfsenergie anschlieûenSiehe Kapitel 6 4.Inbetriebnahme durchfŸhrenSiehe Kapitel 7 C79000±M7474±C156±013.2Anbausatz ºSchubantriebº 6DR4004±8V und 6DR4004±8L Im Lieferumfang Anbausatz ºSchubantrieb IEC 534 (3 mm bis 35 mm)º sind enthalten (Lfd. Nr. siehe Bild 1): Lfd. NrStŸckBenennungHinweis11NAMUR AnbauwinkelIEC 534Normierte Verbindungsstelle fŸr Anbaukonsole mit Rippe, S‡ule oder ebe- ner Fl‡che21AbgriffbŸgel FŸhrt die Rolle mit Mitnehmerstift und dreht Hebelarm32KlemmstŸckMontage AbgriffbŸgel an Spindel des Antriebes 41MitnehmerstiftMontage mit Rolle (5) an Hebel (6)51RolleMontage mit Mitnehmerstift (4) an Hebel (6)61Hebel NAMURFŸr Hubbereich 3 mm bis 35 mmFŸr Hubbereiche > 35 mm bis 130 mm (nicht im Lieferumfang) ist Hebel6DR4004±8L zus‡tzlich erforderlich72U±BolzenNur fŸr Antriebe mit S‡ulen84SechskantschraubeM8 x 20 DIN 933±A292SechskantschraubeM8 x 16 DIN 933±A2106FederringA8 ± DIN 127±A2116U±ScheibeB 5,4 ± DIN 125±A2122U±ScheibeB 6,4 ± DIN 125±A2131FederVD±115E 0,70x11,3x32,7x3,5 141FederscheibeA6 ± DIN 137A±A2151Sicherungsscheibe3,2 ± DIN 6799±A2163FederringA6 ± DIN 127±A2173SechskantschraubeM6 x 25 DIN 933±A2181SechskantmutterM6 ± DIN 934±A4191Vierkantmutter M6 ± DIN 557±A4214SechskantmutterM8 ± DIN 934±A4221FŸhrungsscheibe6,2x9,9x15x3,53.2.1Montageablauf (siehe Bild 1)1.KlemmstŸcke (3) mit Sechskantschrauben (17) und Federringen (16) an der Antriebsspindel montieren. 2.AbgriffbŸgel (2) in die Ausfr‡sungen der KlemmstŸcke schieben. Ben™tigte L‡nge einstellen und Schrauben so festziehen, daû der AbgriffbŸgel noch verschiebbar ist. 3.Rolle (5), Feder (13) und FŸhrungsscheibe (22) auf Stift (4) stecken. 4.Stift in Hebel (6) einstecken und mit Mutter (18), Federscheibe (14) und Scheibe (12) montieren. 5.Es wird der auf dem Antrieb angegebene Wert des Hubbereiches oder, wenn dieser nicht als Skalierungs- wert vorhanden ist, der n‡chstgr™ûere Skalierungswert eingestellt. Die Stiftmitte muû auf dem Skalierungs- wert stehen. Der gleiche Wert kann sp‡ter bei der Inbetriebnahme unter Parameter 3.YWAY eingestellt wer- den, um nach der Initialisierung den Stellweg in mm anzuzeigen.6.Sechskantschraube (17), Federring (16), Scheibe (12) und Vierkantmutter (19) am Hebel montieren. 7.Vormontierten Hebel bis zum Anschlag auf Stellungsreglerachse schieben und mit Sechskantschraube (17) fixieren.8.Anbauwinkel (1) mit zwei Sechskantschrauben (9), Federring (10) und U±Scheibe (11) auf der RŸckseite des Stellungsreglers montieren. 9.Die Wahl der Lochreihe h‡ngt von der Laternenbreite des Antriebes ab. Dabei soll die Rolle (5) m™glichst nahe an der Spindel in den AbgriffbŸgel (2) eingreifen, darf aber nicht die KlemmstŸcke berŸhren. 10.Stellungsregler mit Befestigungswinkel so an Antrieb halten, daû der Stift (4) innerhalb des AbgriffbŸgels (2) gefŸhrt wird.11.AbgriffbŸgel festschrauben. 12.Montageteile bereitlegen entsprechend der Antriebsart. ± Antrieb mit Rippe: Sechskantschraube (8), Scheibe (11) und Federring (10). ± Antrieb mit ebener Fl‡che: Vier Sechskantschrauben (8) mit Scheibe (11) und Federring (10). ± Antrieb mit S‡ulen: Zwei U±Bolzen (7), vier Sechskantmuttern (21) mit Scheibe (11) und Federring (10). 13.Stellungsregler mit zuvor bereitgelegten Montageteilen an der Laterne befestigen. Dabei die H™he des Stellungsreglers so einstellen, daû die waagerechte Hebelstellung m™glichstbei der Hubmitte erreicht wird. Dabei kann man sich an der Hebelskale des Antriebes orientieren. Es muû in jedem Fall gew‡hrleistet werden, daû innerhalb des Hubbereiches die waagerechte He- belstellung durchlaufen wird.C79000±M7474±C156±012)4)4513226121419121617811011721111011bei Bedarf Anbau an Laternemit S‡ulenAnbau an Laternemit ebener Fl‡che810Anbau an Laternemit Rippe181)2171633)91011910111Bild 1Montageablauf (Schubantrieb) C79000±M7474±C156±013.3Anbausatz ºSchwenkantriebº 6DR4004±8D Im Lieferumfang Anbausatz ºSchwenkantriebº sind enthalten (Lfd. Nr. siehe Bild 2): Lfd. NrStŸckBenennungHinweis21KupplungsradMontage auf StellungsrŸckmeldewelle des SIPART PS2 31MitnehmerMontage auf Wellenstummel des Antriebes 41MehrfachschildAnzeige der Antriebsstellung, bestehend aus: 4.1 u. 4.24.18Skaleverschiedene Teilungen 4.21ZeigermarkeBezugspunkt fŸr Skale (Aufkleber)144SechskantschraubeDIN 933 ± M6 x 12154SicherungsscheibeS6161ZylinderschraubeDIN 84 ± M6 x 12171ScheibeDIN 125 ± 6,4181Inbusschraubemit Kupplungsrad vormontiert191InbusschlŸsselfŸr Pos. 183.3.1Montageablauf (siehe Bild 2)1.VDI/VDE 3845±Anbaukonsole ((9), antriebsspezifisch, Lieferumfang Antriebshersteller) an der RŸckseite des Stellungsreglers aufsetzen und mit Sechskantschrauben (14) und Sicherungsscheiben (15) festschrau- ben.2.Zeigermarke (4.2) auf Anbaukonsole mittig zum Zentrierloch kleben. 3.Kupplungsrad (2) bis Anschlag auf Stellungsreglerachse schieben, etwa 1 mm zurŸckziehen und Inbus- schraube (18) mit dem mitgelieferten InbusschlŸssel festziehen.4.Mitnehmer (3) auf Wellenstummel des Antriebes aufsetzen und mit Zylinderschraube (16) und Scheibe (17) festschrauben.5.Stellungsregler mit Anbaukonsole vorsichtig auf den Antrieb setzen, so daû der Stift des Kupplungsrades in den Mitnehmer eingreift.6.Einheit Stellungsregler/Anbaukonsole auf Antrieb mittig ausrichten und festschrauben. (Schrauben geh™ren nicht zum Lieferumfang, sondern sind Bestandteil der Anbaukonsole des Antriebes!) 7.Nach abgeschlossener Inbetriebnahme gem‡û Kapitel 7: Antrieb in Endlage fahren und Skale (4.1) entspre- chend Drehrichtung bzw. Schwenkbereich auf Kupplungsrad (2) aufkleben. Skale ist selbstklebend!4Optionsmodule (siehe Bild 3, Anhang)Geh‡usedeckel abschrauben. Baugruppenabdeckung (1) abschrauben.HART±Modul (nur fŸr Ger‡te ohne PROFIBUS PA): Das HART±Modul (2) auf die Steckerleisten aufstek- ken, vorher die SteckbrŸcke (7) auf der oberen Steckerleiste entfernen.Jy±Modul: Das Jy±Modul (3) in den unteren Containerschacht einschieben, elektrische Verbindung mit dem beiliegenden Bandkabel (6) herstellen. Alarm±Modul: Das Alarm±Modul (4) in den oberen Containerschacht einschieben, elektrische Verbindung mit dem beiliegenden Bandkabel (5) herstellen.C79000±M7474±C156±010%20406080100%1)2)3)4)5)18294.23161724.12391415Bild 2Montageablauf (Schwenkantrieb) C79000±M7474±C156±015Elektrischer Anschluû Ger‡te ohne PROFIBUS PA (siehe Bilder 5, 6 und 10 bis 15, Anhang)Elektrischer Anschluû:Schraubklemmen 1,5 KabeldurchfŸhrung:PG 13 Signalbereich Sollwert w:4 bis 20 mAbei 2±Leiteranschluû (siehe Bild 5, Anhang) ben™tigte BŸrdenspannung 10 V ohne HART±Modul, 11 V mit HART±Modul 0/4 bis 20 mAbei 3± oder 4±Leiteranschluû (siehe Bild 6, Anhang) BŸrdenspannung 0,8 V ohne HART±Modul, 1,8 V mit HART±Modul Hilfsenergie UH: +18 V bis +35 V (+30 V bei Ex)HinweisVor dem Betrieb mit 3/4±Leiteranschluû muû unbedingt die BrŸcke zwischen Klemme 1 und 2 ent- fernt werden.Ger‡te mit PROFIBUS PA (siehe Bilder 7 bis 9, Anhang)Elektrischer Anschluû:Schraubklemmen 1,5 KabeldurchfŸhrung:PG 13 Hilfsenergieversorgung:busgespeist Busspannung:9 bis 24 V bei eigensicherem Betrieb 9 bis 32 V bei nicht eigensicherem Betrieb Polung:beliebig Stromaufnahme:12 mA + 10% Elektron. Strombegrenzung:Imax 3 16 mA im FehlerfallMontieren des Buskabels 1.Isolieren Sie das Buskabel gem‡û Bild 7 (Anhang) ab. 2.fnen Sie das Geh‡use des Stellungsreglers, indem Sie die vier Deckelschrauben l™sen. 3.Stecken Sie das vorbereitete Buskabel durch die PG±Verschraubung. 4.Befestigen Sie mit der Schelle und den beiden Schrauben den Schirm am Geh‡use. 5.Schrauben Sie die PG±Verschraubung fest. 6.Schlieûen Sie die rote und grŸne Ader gem‡û Bild 8 an die Klemmen 3 und 7 der Grundleiterplatte an (die Polarit‡t spielt dabei keine Rolle).6Pneumatischer Anschluû (siehe Bild 16, Anhang)!Warnung Aus SicherheitsgrŸnden darf nach der Montage die pneumatische Hilfsenergie nur dann zugefŸhrt werden, wenn bei anliegendem elektrischen Signal der Stellungsregler in die Bedienebene P±Hand- betrieb geschaltet ist (Lieferzustand, siehe Faltblatt ºBedienen ± kurz und bŸndigº).HinweisLuftqualit‡t beachten! Nicht ge™lte Industrieluft, Feststoffgehalt < 30 m, Drucktaupunkt 20 K unterder niedrigsten Umgebungstemperatur. C79000±M7474±C156±01Ggf. Manometerblock fŸr Zuluftdruck und Stelldruck anschlieûen.Anschluû Ÿber Innengewinde G 1/4 DIN 45141:PZZuluft 1,4 bis 7 bar Y1Stelldruck 1 fŸr einfach und doppelt wirkende Antriebe Y2Stelldruck 2 fŸr doppelt wirkende Antriebe EAbluftausgang (Schalld‡mpfer ggf. entfernen) Sicherheitsstellung bei Ausfall der elektrischen Hilfsenergie:einfachwirkend:Y1EntlŸftet doppeltwirkend:Y1Max. Stelldruck (Zuluftdruck) Y2 EntlŸftet Stelldruck Y1 bzw. Y2 (nur bei doppelt wirkenden Antrieben) entsprechend gewŸnschter Sicherheitsstellung anschlieûen.Zuluft an PZ anschlieûen.7Inbetriebnahme (siehe Faltblatt ºBedienen kurz und bŸndigº)Aufgrund der vielf‡ltigen Einsatzm™glichkeiten muû der Stellungsregler nach der Montage an den jeweiligen An- trieb individuell angepaût (initialisiert) werden. Diese Initialisierung geschieht weitgehend automatisch. Dabei er- mittelt der Stellungsregler nacheinander u. a. den Wirksinn, den Verstellweg bzw. Drehwinkel, sowie die Verstell- zeiten des Antriebes.Vor der Initialisierung mŸssen Sie dem Stellungsregler nur wenige Parameter vorgeben. Die Restlichen sind so voreingestellt, daû sie im Normalfall nicht verstellt werden mŸssen. Wenn Sie die folgenden Punkte beachten, werden Sie keine Probleme bei der Inbetriebnahme haben.Tip: Sie gelangen zum vorigen Parameter, indem Sie gleichzeitig die Tasten und drŸcken.7.1Vorbereitungen fŸr Schubantriebe 1.Montieren Sie den Stellungsregler mit dem passenden Anbausatz (siehe Kapitel 3.2). HinweisBesonders wichtig ist dabei die Stellung des GetriebeŸbersetzungsumschalters (7, Faltblatt ºBedie-nen kurz und bŸndigº) im Stellungsregler:HubHebelStellung des GetriebeŸbersetzungsschalters5 bis 20 mmkurz335 (d. h. unten)25 bis 35 mmkurz905 (d. h. oben)40 bis 130 mmlang905 (d. h. oben)2.Schieben Sie den Mitnehmerstift (4, Bild 1, 2) auf dem Hebel (6, Bild 1, 2) auf die dem Nennhub entspre- chende oder n‡chsth™here Skalenposition, und schrauben Sie den Mitnehmerstift mit der Mutter (18, Bild 1, 2) fest.3.Verbinden Sie Antrieb und Stellungsregler mit den pneumatischen Leitungen, und versorgen Sie den Stel- lungsregler mit pneumatischer Hilfsenergie (siehe Bild 16).4.Schlieûen Sie eine passende Strom± oder Spannungsquelle an (siehe Bilder 5 und 6 bzw. Bild 9 bei PROFI- BUS PA ).5.Der Stellungsregler befindet sich nun in der Betriebsart º P±Handbetriebº. Auf der oberen Zeile der Anzeige wird die aktuelle Potentiometerspannung (P) in Prozent angezeigt, z. B.: º P12.3º, und auf der unteren Zeileblinkt ºNOINITº: 6.PrŸfen Sie den freien Lauf der Mechanik im gesamten Stellbereich, indem Sie den Antrieb mit den Tasten und verstellen und in die jeweilige Endlage fahren. Tip: Sie k™nnen den Antrieb schnell verstellen, indem Sie die andere Richtungstaste zus‡tzlich drŸcken, w‡hrend Sie die zuerst gew‡hlte Richtungstaste gedrŸckt halten.C79000±M7474±C156±017.Die Anzeige der Potentiometerspannung in % (obere Zeile der Anzeige) muû dabei stets innerhalb des Be- reiches P5.0 bis P95.0 bleiben. Falls das nicht der Fall sein sollte, verstellen Sie die Rutschkupplung (8, Bild 3) wie folgt: Fahren Sie den Antrieb durch DrŸcken der ±Taste in die Endlage. Verstellen Sie die Rutschkupplung, bis in der oberen Display±Zeile ein Wert zwischen P90.0 und P95.0 angezeigt wird.8.Durchfahren Sie erneut den gesamten Stellbereich, indem Sie den Antrieb mit den Tasten und ver- stellen und in die jeweilige Endlage fahren. Die Potentiometerspannung sollte nun stets innerhalb des Berei- ches P5.0 bis P95.0 bleiben. Falls das immer noch nicht der Fall sein sollte, verstellen Sie die Rutschkupp- lung (8, Bild 3) wie folgt: Fahren Sie den Antrieb durch DrŸcken der ±Taste in die Endlage. Verstellen Sie diesmal die Rutschkupplung, bis in der oberen Display±Zeile ein Wert zwischen P5.0 und P10.0 angezeigt wird.9.Fahren Sie nun den Antrieb auf waagerechte Position des Hebels. In der Anzeige sollte ein Wert zwischen P48.0 und P52.0 zu sehen sein. Ist dies nicht der Fall, verstellen Sie die Rutschkupplung (8, Bild 3) bis bei waagerechtem Hebel º P50.0º angezeigt wird. Je genauer Sie diesen Wert treffen, desto exakter kann auch der Stellungsregler den Weg bestimmen. 7.1.1Initialisierung von Schubantrieben Wenn Sie den Antrieb korrekt verfahren k™nnen, lassen Sie ihn in einer mittleren Position stehen, und beginnen Sie mit der automatischen Initialisierung:1.DrŸcken Sie die Betriebsartentaste l‡nger als 5 s. Dadurch gelangen Sie in die Betriebsart Konfigurieren. Anzeige: 2.Schalten Sie auf den zweiten Parameter, indem Sie kurz die Betriebsartentaste drŸcken. Anzeige: oder HinweisDieser Wert muû mit der Einstellung des GetriebeŸbersetzungsumschalters (7, Faltblatt ºBedienen kurz und bŸndigº) unbedingt Ÿbereinstimmen (335 oder 905)3.Schalten Sie mit der Betriebsartentaste weiter zur folgenden Anzeige: Anzeige: Diesen Parameter mŸssen Sie nur einstellen, wenn Sie am Ende der Initialisierungsphase den ermittelten Gesamthub in mm angezeigt bekommen m™chten. Dazu w‡hlen Sie in der Anzeige den gleichen Wert, auf den Sie den Mitnehmerstift auf der Skala am Hebel gestellt haben.4.Schalten Sie mit der Betriebsartentaste weiter zur folgenden Anzeige:Anzeige: 5.Starten Sie die Initialisierung durch DrŸcken der Taste l‡nger als 5 s. Anzeige: W‡hrend des Initialisierungsvorganges erscheint in der unteren Anzeige nacheinander ºRUN1º bis ºRUN5º.HinweisDer Initialisierungsvorgang kann, abh‡ngig vom Antrieb, bis zu 15 min dauern.Der Initialisierungsvorgang ist abgeschlossen, wenn folgende Anzeige erscheint: Nach kurzem DrŸcken der Betriebsartentaste erscheint folgende Anzeige: C79000±M7474±C156±01Zum Verlassen der Betriebsart Konfigurieren drŸcken Sie die Betriebsartentaste l‡nger als 5 s. Nach etwa 5 s wird der Softwarestand angezeigt. Nach dem Loslassen der Betriebsartentaste befindet sich das Ger‡t im Handbetrieb.Wenn Sie weitere Parameter einstellen m™chten, verwenden Sie hierfŸr das Faltblatt ºBedienen kurz und bŸndigº oder das Ger‡tehandbuch.Sie k™nnen auch jederzeit aus dem Hand- oder Automatikbetrieb eine Folgeinitialisierung starten.7.2Vorbereitungen fŸr Schwenkantriebe HinweisBesonders wichtig: Schalten Sie im Stellungsregler den GetriebeŸbersetzungsumschalter (7, Faltblatt ºBedienen kurz und bŸndigº) in die Stellung 905 (Ÿblicher Verstellwinkel fŸr Schwenkan- triebe).1.Montieren Sie den Stellungsregler mit dem passenden Anbausatz (siehe Kapitel 3.3). 2.Verbinden Sie Antrieb und Stellungsregler mit den pneumatischen Leitungen, und versorgen Sie den Stel- lungsregler mit pneumatischer Hilfsenergie (siehe Bild 16).3.Schlieûen Sie eine passende Strom± oder Spannungsquelle an (siehe Bilder 5 und 6 bzw. Bild 9 bei PROFI- BUS PA ).4.Der Stellungsregler befindet sich nun in der Betriebsart º P±Handbetriebº. Auf der oberen Zeile der Anzeige wird die aktuelle Potentiometerspannung (P) in % angezeigt, z. B.: º P12.3º und auf der unteren Zeile blinktºNOINITº: 5.PrŸfen Sie den freien Lauf der Mechanik im gesamten Stellbereich, indem Sie den Antrieb mit den Tasten und verstellen und in die jeweilige Endlage fahren. Tip: Sie k™nnen den Antrieb schnell verstellen, indem Sie die andere Richtungstaste zus‡tzlich drŸcken, w‡hrend Sie die zuerst gew‡hlte Richtungstaste gedrŸckt halten.6.Die Anzeige der Potentiometerspannung in % (obere Zeile der Anzeige) muû dabei stets innerhalb des Be- reiches P5.0 bis P95.0 bleiben. Falls das nicht der Fall sein sollte, verstellen Sie die Rutschkupplung (8, Bild 3) wie folgt: Fahren Sie den Antrieb durch DrŸcken der ±Taste in die Endlage. Verstellen Sie die Rutschkupplung, bis in der oberen Display±Zeile ein Wert zwischen P90.0 und P95.0 angezeigt wird.7.Durchfahren Sie erneut den gesamten Stellbereich, indem Sie den Antrieb mit den Tasten und ver- stellen und in die jeweilige Endlage fahren. Die Potentiometerspannung sollte nun stets innerhalb des Berei- ches P5.0 bis P95.0 bleiben. Falls das immer noch nicht der Fall sein sollte, verstellen Sie die Rutschkupp- lung (8, Bild 3) wie folgt: Fahren Sie den Antrieb durch DrŸcken der ±Taste erneut in die Endlage. Verstellen Sie diesmal die Rutschkupplung, bis in der oberen Display±Zeile ein Wert zwischen P5.0 und P10.0 angezeigt wird.7.2.1Initialisierung von Schwenkantrieben Wenn Sie den Stellbereich des Antriebs korrekt durchfahren k™nnen, lassen Sie ihn in einer mittleren Position stehen und beginnen Sie mit der automatischen Initialisierung:1.DrŸcken Sie die Betriebsartentaste l‡nger als 5 s. Dadurch gelangen Sie in die Betriebsart Konfigurieren. Anzeige 2.Verstellen Sie den Parameter mit der ± Taste auf ºturnº Anzeige: 3.Schalten Sie auf den zweiten Parameter, indem Sie kurz die Betriebsartentaste drŸcken. Dieser hat sich automatisch auf 905 eingestellt. Anzeige: C79000±M7474±C156±014.Schalten Sie mit der Betriebsartentaste weiter zur folgenden Anzeige: Anzeige: 5.Starten Sie die Initialisierung durch DrŸcken der Taste l‡nger als 5 s. Anzeige: W‡hrend des Initialisierungsvorganges erscheint in der unteren Anzeige nacheinander ºRUN1º bis ºRUN5º).HinweisDer Initialisierungsvorgang kann, abh‡ngig vom Antrieb, bis zu 15 min dauern.Der Initialisierungsvorgang ist abgeschlossen, wenn folgende Anzeige erscheint: Der obere Wert gibt den Gesamtdrehwinkel des Antriebes an (Beispiel 93,5 5).Nach kurzem DrŸcken der Betriebsartentaste erscheint folgende Anzeige: Zum Verlassen der Betriebsart Konfigurieren drŸcken Sie die Betriebsartentaste l‡nger als 5 s. Nach etwa 5 s wird der Softwarestand angezeigt. Nach dem Loslassen der Betriebsartentaste befindet sich das Ger‡t imHandbetrieb.Wenn Sie weitere Parameter einstellen m™chten, verwenden Sie hierfŸr das Faltblatt ºBedienen kurz und bŸndigº oder das Ger‡tehandbuch.Sie k™nnen auch jederzeit aus dem Hand- oder Automatikbetrieb eine Folgeinitialisierung starten.8Konformit‡t Der Stellungsregler SIPART PS2 ohne PROFIBUS PA mit den dazugeh™rigen Optionen ist standardm‡ûig so- wohl fŸr den Betrieb in der Zone 1 als EEx ib (siehe EG±BaumusterprŸfbescheinigung PTB 97 ATEX 2155) als auch in der Zone 2 als Ex n (siehe Konformit‡tsaussage T˘V 97 ATEX 1212) zugelassen. FŸr den Einsatz in der Zone 2 ist jedoch die ErfŸllung der folgenden Voraussetzungen notwendig: FŸr den Stellungsregler und die benutzten Optionen mŸssen spezielle Typenschilder verwendet werden. Diese Typenschilder sind als kompletter Satz (Inhalt 5 StŸck) mit der Bestellnummer C73451±A430±D55 zu bestellen. Der Einsatz in der Zone 2 muû durch ˘berkleben (Entwerten) des standardm‡ûigen EEx ib Typenschildes mit dem entsprechenden EEx n Typenschild kenntlich gemacht werden. !Warnung da beim Einsatz des Stellungsreglers und seiner Optionen in der Zone 2 im Fehlerfall die H™chst-werte des Normalbetriebs Ÿberschritten werden k™nnen, dŸrfen die EEx n-Ger‡te und ihre Optionen nie wieder in der Zone 1 betrieben werden.Die Zertifizierung FMRC (Factory Mutual Research Corporation) liegt mit Nr. 6D6A0.AX ebenfalls vor. C79000±M7474±C156±01C79000±M7474±C156±01C79000±M7474±C156±01C79000±M7474±C156±01C79000±M7474±C156±01C79000±M7474±C156±01C79000±M7474±C156±01C79000±M7474±C156±01Bedienebenewechseln MöglicheMeldungen AutomatischeErstinbetriebnahme (ausgehendvonWerkseinstellung) down-Toleranzband unter-bzw. überschrittenup-Toleranzband überschrittenGetriebe(7)umschalten Abgriffhebelwaagrechtstellen überaufdemHebeldennächst- größerenHubwerteinstellen Up-down-Spanne unterschrittenbeiDrehantriebenzusätzlich möglich:Anzeige:Stellzeitzukurz Stellzeitmittelsder Drosselvergrößern oderRutschkupplungverstellen bisAnzeige dannnur weitermit: Antriebbewegt sichnicht Drossel(6)prüfenund evtl.öffnen BedeutungAnzeigeMaßnahmenmitAntriebinden Arbeitsbereichfahren mitMeldungquittieren mitMeldungquittieren mitMeldungquittieren weitereMeldungensieheGerätehandbuch weitermit: weitermit: Initialisierungneustarten Initialisierungneustarten Initialisierungneustarten wenndieRutsch- kupplungverstellt wurdeüberverstellenbis Wirksinnwirdermittelt StellwegkontrolleundAbgleich vonNullpunktundHub (Anschlag-Anschlag) ErmittlungundAnzeigederStellzeit down(dxx.x),up(uxx.x) SchrittBedeutung1.)3.)4.)Initialisierungwurdeerfolgreich beendet(WeginmmbeiSchub- antrieben,DrehwinkelbeiSchwenk- antrieben)Optimierungdes Einschwingverhaltens6.)7.)Ermittlungderminimalen Stellinkrementlänge 5.)8.)SchubantriebSchwenkantrieb*)*)möglicheEinstellungens.Rückseite 2.)>5sdrücken Restl.Schrittelaufenautomatischab (DiegrauenWerteinderoberenDisplayzeilesindexemplarisch.) *)Konfigurieren>5sbisParameterwertPotentiometerstellung[%] Parameternummeru.Parametername nichtinitialisiert (durchPresetzuerreichen) 1x>5s>5sDisplayStellung[%] Sollwert[%] Stellung[%] Sollwert[%] AutomatikBetriebsartManuell(Handbetrieb)P-HandbetriebKonfigurierenxx.xxxx>5smitStellung ändernmitStellung ändernaufdemHebeldennächst- kleinerenHubwerteinstellen DrückenderTastebewirkt Leckage-messungGeräteansicht(Deckelgeöffnet) AnschlußartenFaltblatt"Bedienenkurzundbündig" SIPARTPS26DR400x-xx 2-LeiteranschlußJi=4...20mA yJH+EH-JW+W-J8912 3 4 567 8 9104215beidoppelt wirkendenAntrieben 3/4-LeiteranschlußUJ0/4...20mA U=18...35V H+-+-UH+JW+W-JEH-12 3 4 567 8 9101 2 3 4 567 8 91066.26.110Eingang:ZuluftPZ Ausgang: StelldruckY1 Display Ausgang:StelldruckY2** Bedientasten DrosselY1 DrosselY1** DrosselY2** Getriebeüber- setzungsum- schalter VerstellradRutsch- kupplung Anschlußklemmen Grundgerät Anschlußklemmen Optionsmodule Spülluftumschalter )))1234566.1 6.27891011**)37(Bestell-Nr.C73000-B7400-C151-4) BE1BE190°33°1,5k W40W40W1,5k W9,2V 9,2V 6111388238weitermit: Beischnellen Antriebenweitermit: weitermit: weitermit: VorAnschlußderHilfsenergie unbedingtBrückeKlemme1-2entfernen. !3/4-Leiteranschluß VorAnschlußder Hilfsenergie unbedingtBrücke Klemme1-2 entfernen. Kunden-einstellungwenn"turn"gewähltist,kann33°nichteingestelltwerden Parametererscheintnicht,wenn1.YFCT=turngewähltwurde StützpunkteerscheinennurbeiAuswahl:10.SFCT=FrEE alternativ"no"beinochnichterfolgterInitialisierung Öffnerbedeutet: Schließerbedeutet: normalbedeutet: invertiertbedeutet: 1)2) 3) 4)5)6)Hebelarmübersetzung(Hubbereich) InitialisierungStrombereichdesSollwerts SollwertSplitrangeAnfang SollwertSplitrangeEnde SollwertrampeSollwertfunktionSollwertrichtungSollwertstützpunktbei0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%TotzonedesReglers StellgrößenbegrenzungAnfang StellgrößenbegrenzungEnde Stellgrößennormierung Stellgrößendichtschließen no/##.# Strt 0MA 4MA riSEFALL 0,0bis100,0 0,0bis100,0 AUto0bis400 AUto0,1bis10,0 Lin1:25 1:50 FrEE0,0bis100,0 0,0bis100,0 0,0bis100,0 MPoSFLownouP::dWuP:dWnoStrt oCAY AnsprechschwellederStörmeldung oFF5¦10¦15¦20 25¦30¦35 40¦50¦60¦70¦90¦110¦130 (kurzerHebel33°) (kurzerHebel90°) (langerHebel90°) 90°33°NenndrehwinkelderRückmeldung Stellantriebsart 3.YWAY 2)1)4.INIT6.SDIR7.SPRA8.SPRE9.TS10.SFCT11.SL0 12.SL1 13.SL2 14.SL3 15.SL4 16.SL5 17.SL6 18.SL7 19.SL8 20.SL9 21.SL1022.DEBA23.YA 24.YE26.YCLS5.SCUR3)5)5)6)6)25.YNRM2.YAGL 1.YFCTturn(Schwenkantrieb) WAY(Schubantrieb) LWAY(Schubantrieb ohneSinuskorrektur) (exemplarisch)ohnenuroben nurunten obenu.unten mußmiteingestellterHebelarmübersetzungam Antriebkorrespondieren MitnehmermußaufdenWertdesAntriebshubes
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F642501___15_1250174-40_N1EN219130003-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | F642501___15_1250174-40_N1EN219130003-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130003 | 7MF4434-1EA22-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507584-14459854-Y216-B6211: 01250174 / 0040: 7MF4434-1EA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130003: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 15: F642501___15: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau1625695/1021894(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 17:53:53PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P431100__N1A9289172189-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P431100__N1A9289172189-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2010-10-07 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172189 | 7MF4034-1DY00-1EB7-Z;7MF4034-*DY0*-1***;A5E00100207A;A5E01133036 | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0490: 7MF4034-1DY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172189: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P431100: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 10(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-07HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-07 16:48:34I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.1110List of materials / WerkstofflisteN1-A928-9172189Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4034-*DY0*-1*** - D22No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00100207A1 987552 W1WOM3.1C73451-A400-C1AnschlußstutzenProcess connection11W521Seat / AufnahmeA5E01133036A5E00100209A3.1SIEMENS3036 S121W531Diaphragm / TrennmembranC73451-A400-C15W73501-A4404-B501-*-253.1SIEMENS501538W541Sensor / SensorC73451-A400-B927C73451-A400-B900-*-252.1SIEMENS8D08-920W5Manufacturer / HerstellerSIEMENS I IA SC MF-H PI-1 PRO-1HaguenauPosition / AuftragOrder / Item832425 / 04Serial-Number / Fab. - NrN1-A928-9172189Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2010-10-07Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-4.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172189C12SIEMENS I IA SC SPA PS 113 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172189C12SIEMENS I IA SC SPA PS 114 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172189C12SIEMENS I IA SC SPA PS 115 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172189C12SIEMENS I IA SC SPA PS 116 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172189C12SIEMENS I IA SC SPA PS 117 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172189C12SIEMENS I IA SC SPA PS 118 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172189C12SIEMENS I IA SC SPA PS 119 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172189C12SIEMENS I IA SC SPA PS 1110 / 10EN 10204-4.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\WeitereDaten\7ME471\A5E33338888-AG_FC430_UPG__Remote_en_de.pdf | A5E33338888-AG_FC430_UPG__Remote_en_de.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | © Siemens AG 2014 - 2016. All rights reserved A5E33338888 -AG, 06/2016 1 FC430 upgrade instructions - Remote Product Information Introduction The purpose of these upgrade instructions is to assist technicians in upgrading the FC430 system from sales release 1 (HW revision 1 and FW version 2.00.02 -**). The instructions are aimed at service and maintenance technicians. Items supplied FC430 upgrade package for remote systems, A5E34574778, contains the following components: Component Photo SITR ANS FCS400 DSL cassette 4 GB micro SD card (SensorFlash) with Micro SD card adapter containing: Firmware bundle Upgrade instructions Note: Firmware bundle and upgrade instructions may also be downloaded from the Intranet at: (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/ 60666565/133300 ) Power supply unit FC430 Upgrade instructions - Remote Order number: A5E33338888 FC430 upgrade package for remote version FC430 upgrade instructions - Remote 2 A5E33338888 -AG, 06/2 016 Upgrading the FC430 system Overview The upgrade procedure includes the following main steps: 1. Remove and back up SensorFlash (SD card) (Page 2) 2. Replace power supply (Page 3) 3. Replace DSL cassette (Page 6) 4. Upgrade firmware (Page 8) 5. Synchronize data (Page 8) Before carrying out any repair work, the instructions for safe handling of the device must be read and understood. See Operating Instructions. Remove a nd back up SensorFlash (SD card) Isolate the device from power. Unscrew the locking screw of the display lid and remove lid. Using a plain screwdriver, carefully release the display as shown in the following photo. FC430 upgrade instructions - Remote A5E33338888 -AG, 06/2016 3 Remove the SensorFlash (SD card) from the transmitter. Insert the SensorFlash into a PC using the SD card adapter and create a backup of all files from the card to a PC. Note: Do not re -insert the SD card in the transmitter at this point. You will need the SensorFlash again later, see Synchronize data (Page 8). Replace power supply Remove sensor cassette Remove the two screws that hold the sensor cassette. Pull out the sensor cassette to the position shown in the photo. Disconnect the cable by pinching the plug with a pair of point nose pliers while carefully pulling out the plug. FC430 upgrade instructions - Remote 4 A5E33338888 -AG, 06/2016 Remove transmitter and I/O cassettes Remove the two screws that hold the transmitter I/O cassettes. Pull out the two cassettes. Remove power supply Unscrew three fixing screws for power supply cover and pull out the cover. FC430 upgrade instructions - Remote A5E33338888 -AG, 06/2016 5 Using a pair of poin t nose pliers, pull out the triangular housing with the power supply cassette. Install new power supply Insert the new power supply delivered with the upgrade kit as follows: Carefully slide the new power supply into the triangular housing and reinsert in the transmitter. Reinsert I/O and transmitter cassettes. Insert sensor cassette as follows: Hold down the cable while pushing the sensor cassette to the position shown in the photo. Reconnect cassette cable plug and push sensor cassette into place. Fasten the two screws. FC430 upgrade instructions - Remote 6 A5E33338888 -AG, 06/2016 Connect the display cable, and leave the display unattached as shown in photo. Return power to the device. Replace DSL cassette Unscrew the locking screw of the blind lid and remove it using a wrench key if necessary. Release the rubber band by lifting it off the small hook next to the cable plug. Disconnect the cable plug as shown in the photo. FC430 upgrade instructions - Remote A5E33338888 -AG, 06/2016 7 Remove the screw that holds the DSL cassette. Carefully remove DSL cassette from housing. Remove the connector and mount the one supplied with the new DSL cassette. Note: Make sure to connect the wires as shown in the next table. Terminal number Description Wire color (Siemens cable) 1 24 V DC Orange 2 0 V Yellow 3 B White 4 A Blue FC430 upgrade instructions - Remote 8 A5E33338888 -AG, 06/2016 Install new DSL cassette Insert the new DSL cassette into housing. Fasten the screw that holds the DSL and reconnect the cable with the new plug. Fasten the rubber band to the hook. Remove the O -ring from the lid. Reinstate the lid until mechanical stop. Wind back the lid by one turn. Mount O -ring by pulling it over the lid and tighten lid cover until you feel friction from the O -ring on both sides. Wind lid further by one quarter of a turn to seal on the O -ring. Reinstate and tighten lid lock screw. Upgrade firmware Follow these steps to upgrade the firmware using the local user display: Note Make sure to connect the transmitter and sen sor before you update the firmware. NOTICE SensorFlash Do NOT remove the SensorFlash during the update. Insert the new SensorFlash delivered with the upgrade package into the transmitter. On the display press from one of the measurement views. Sign in as "Expert" (default password 2834). Go to menu item 3.1.10 "Firmware Revision", change the parameter to new FW version "2.02.02 -01" and confirm by pressing . Wait 2 -3 minutes before the update starts. The update takes approximately 10 minutes and the transmitter makes a restart after a successful update. The display flashes and indicates progress during the update. After the restart the display shows the wizard "First startup" .The firmware update does not change the configuration, but you must go through the basic parameters to confirm the settings (di splay language, date, time). Select "No" when asked if you want to go through the Quick commissioning wizard. Synchronize data To comp lete the upgrade, the new sensor electronic must be synchronized with the original SensorFlash data. Remove power from the device. Remove the SensorFlash from the transmitter and in sert original one. FC430 upgrade instructions - Remote A5E33338888 -AG, 06/2016 9 Return power to the device. Alarm 151 "Sensor serial number mismatch" will appear in the display. SensorFlash backup is not possible due to serial number mismatch between sensor front -end and SensorFlash. Sensor flash data, for examp le backup data for sensor calibration, from the replaced sensor electronic must be copied from the SensorFlash to the new electronic. Proceed as follows to synchronize the data and clear alarm 151. Sign in as "Expert" (default password 2834). Go to menu item 3.3.7.2.1 "Replace Sensor Cassette (Remote)" and press . Select "OK" and press to start the synchronization. Synchronization updates data between SensorFlash and sensor electronic. Alarm 151 disappears and all parameters are backed up in the SensorFlash. Verify the data synchronizati on: Go to menu item 3.1.14.4 "Serial number" (sensor), and ensure that the number matches the sensor serial number on the sensor product label. Note: If alarm 151 "Sensor serial number mismatch" appears, then repeat steps 3 -4. Note Update PID parameter s For update of PID parameters, see FAQ ( https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109738556 ). Fraction variant New fraction configurations are made available in the new firmware. The following step must be performed for fraction configured flowmeters: Go t o menu item 2.2.7.3 "Active Fraction" and press . From the list, select the fraction used in the application, and press . Note: If the ordered fraction is not found on the list, then select the last option "Empty". Reinstate display and display lid Reconnect display cable and carefully push display back into housing. Remove the O -ring from the lid. Reinstate the display lid until mechanical stop. Wind ba ck the lid by one turn. Mount the O -ring by pulling it over the display lid; then turn the lid until you feel friction from the O -ring on both sides. FC430 upgrade instructions - Remote 10 A5E33338888 -AG, 06/2016 Wind the display lid by one quarter of a turn to seal on the O -ring and tighten the fixing screw. FC430 upgrade instructions - Remote A5E33338888 , 06/2016 Siemens AG Division Process Industries and Drives Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG GERMANY © Siemens AG 2014 - 2016. Alle Rechte vorbehalten A5E33338888 -AG, 06/2016 11 FC430 Upgrade -Anweisungen Œ Getrennt Produkt information Einleitung Zweck dieser Upgrade -Anweisungen ist die Unterstützung von Technikern beim Upgrade des FC430 Systems mit Vertriebsfreigabe 1 (HW -Version 1 und FW -Version 2.00.02 -**). Die Anweisungen richten sich an Service - und Wartungstechniker. Lieferumfang Das FC430 Upgrade -Paket für Getrenntsysteme, A5E34574778, enthält die folgenden Komponenten: Komponente Foto SITRANS FCS400 DSL -Kassette 4-GB -MicroSD -Karte (SensorFlash) mit MicroSD -Kartenadapter mit: Firmware -Bundle Upgrade -Anweisungen Hinweis: Firmware -Bundl e und Upgrade -Anweisungen können auch im Intranet heruntergeladen werden unter: (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/ 60666565/133300 ) Netzteil FC430 Upgrade -Anweisungen Œ Getren nt Bestellnummer: A5E33338888 FC430 Upgrade -Paket für Getrenntausführung FC430 Upgrade -Anweisungen Œ Get rennt 12 A5E33338888 -AG, 06/2016 Upgrade des FC430 Systems Übersicht Die Upgrade -Vorgehensweise umfasst die folgenden Schritte: 1. SensorFlash (SD -Karte) ausbauen und Sicherungskopie anfertig en (Seite 12) 2. Netzteil austauschen (Seite 13) 3. DSL -Kassette ersetzen (Seite 16) 4. Firmware aktualisieren (Seite 18) 5. Daten synchronisieren (Seite 18) Bevor Sie Reparaturarbeiten ausführen, müssen Sie die Anweisungen zur sicheren Handhabung des Geräts gelesen und verstanden haben. Siehe Betriebsanleitung. SensorFlash (SD -Karte) ausbauen und Sicherungskopie anfertigen Schalten Sie das Gerät spannungsfrei. Drehen Sie die Sicherungsschraube des Anzeigedeckels heraus und nehmen Sie den Deckel ab. Lösen Sie mit einem einfachen Schraubendreher vorsichtig die Anzeige wie im folgenden Foto gezeigt. FC430 Upgrade -Anweisungen Œ Getrennt A5E33338888 -AG, 06/2016 13 Nehmen Sie den SensorFlash (SD -Karte) aus dem Messumformer. Schließen Sie den SensorFlash mithilfe des SD -Kartenadapters an einen PC an und erstellen Sie eine Sicherungskopie säm tlicher Dateien der Karte auf dem PC. Hinweis: Legen Sie die SD -Karte zu diesem Zeitpunkt nicht wieder in den Messumformer ein. Sie benötigen den SensorFlash später, siehe Daten synchronisieren (Sei te 18). Netzteil austauschen Messaufnehmerkassette entnehmen Drehen Sie die beiden S chrauben heraus, mit denen die Messaufnehmerkassette befestigt ist. Ziehen Sie die Messaufnehmerkassette in die Stellung heraus, die auf dem Foto zu sehen ist. Trennen Sie das Kabel, indem Sie den Stecker vorsichtig mit einer Spitzzange greifen und herausziehen. FC430 Upgrade -Anweisungen Œ Getrennt 14 A5E33338888 -AG, 06/2016 Messumformer - und E/A -Kassetten ausbauen Drehen Sie die beiden Schrauben heraus, mit denen die Messumformer -E/A -Kassetten befestigt sind. Ziehen Sie die beiden Kassetten heraus. Netzteil ausbauen Lösen Sie die drei Befestigungsschrauben des Deckels des Netzteils und ziehen Sie den Deckel heraus. FC430 Upgrade -Anweisungen Œ Getrennt A5E33338888 -AG, 06/2016 15 Ziehen Sie mit einer Spitzzange das dreieckige Gehäuse mit der Netzteilkassette heraus. Neues Netzteil einbauen Bauen Sie das neue Netzteil aus dem Upgrade -Kit wie folgt ein: Schieben Sie das neue Netzteil vorsichtig in das dreieckige Gehäuse und setzen Sie den Messumformer wieder ein. Setzen Sie die E/A - und Messumformerkassetten wieder ein. Setzen Sie die Messaufnehmerkassette wie folgt ein: Drücken Sie das Kabel herunter und drücken Sie die Messaufnehmerkassette in die Stellung, die auf dem Foto zu sehen ist. Schließen Sie den Kabelstecker der Kassette wieder an und drücken Sie die Messaufnehmerkassette in Position. Ziehen Sie die beiden Schrauben an. FC430 Upgrade -Anweisungen Œ Getrennt 16 A5E33338888 -AG, 06/2016 Verbinden Sie das Anzeigekabel und lassen Sie die Anzeige gelöst, wie im Foto gezeigt. Schalten Sie das Gerät w ieder ein. DSL -Kassette ersetzen Drehen Sie die Sicherungsschraube des Blinddeckels heraus und nehmen Sie den Deckel ggf. unter Zuhilfenahme eines Schraubenschlüssel ab. Lösen Sie den Gummiring, indem Sie ihn von dem kleinen Haken neben dem Kabelstecker abziehen. Trennen Sie den Kabelstecker wie im folgenden Foto gezeigt. FC430 Upgrade -Anweisungen Œ Getrennt A5E33338888 -AG, 06/2016 17 Drehen Sie die Schraube heraus, mit der die DSL -Kassette befestigt ist. Nehmen Sie die DSL -Kassette vorsichtig aus dem Gehäuse. Nehmen Sie den Steckverbinder ab und stecken Sie den Steckverbinder, der im Lieferumfang der neuen DSL -Kassette enthalten war. Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie die Adern wie in der folge nden Tabelle dargestellt verbinden. Klemmennummer Beschreibung Aderfarbe (Siemens -Kabel) 1 DC 24 V Orange 2 0 V Gelb 3 B Weiß 4 A Blau FC430 Upgrade -Anweisungen Œ Getrennt 18 A5E33338888 -AG, 06/2016 Neue DSL -Kassette einbauen Stecken Sie die neue DSL -Kassette in das Gehäuse. Ziehen Sie die Schraube an, mit der die DSL -Kassette befestigt wird, und schließen Sie das Kabel mit dem neuen Stecker wieder an . Befestigen Sie den Gummiring am Haken. Entfernen Sie den O -Ring am Deckel. Setzen Sie den Deckel bis zum mechanischen Anschlag ein. Drehen Sie den Deckel um eine Umdrehung zurück. Ziehen Sie den O -Ring ü ber den Deckel und drehen Sie den Deckel fest, bis auf beiden Seiten der Kontakt mit dem O-Ring spürbar ist. Drehen Sie den Deckel um eine Viertelumdrehung weiter, damit der O -Ring dicht abschließt. Bringen Sie die Sicherungsschraube am Deckel wieder an und ziehen Sie sie fest. Firmware aktualisieren Gehen Sie wie folgt vor, um die Firmware über die lokale Benutzeranzeige zu aktualisieren: Hinweis Schließen Sie unbedingt den Messu mformer und den Messaufnehmer an, bevor Sie die Firmware aktualisieren. ACHTUNG SensorFlash Ziehen Sie den SensorFlash während der Aktualisierung NICHT heraus. Steck en Sie den im Lieferumfang des Upgrade -Pakets enthaltenen neuen SensorFlash in den Messumformer. Drücken Sie in der Anzeige in einer der Messwertansichten auf . Melden Sie sich als "Experte" an (Standardpasswort 2834). Gehen Sie zu Menüpunkt 3.1.10 "Firmwarestand", ändern S ie den Parameter in die neue FW -Version "2.02.02 -01" und bestätigen Sie mit . Warten Sie 2 -3 Minuten, bevor die Aktualisierung beginnt. Die Aktualisierung dauert ca. 10 Minuten, und der Messumformer führt nach einer erfolgreichen Aktualisierung einen Neustart durch. Die Anzeige blinkt und zeigt den Fortschritt während der Aktualisierung an. Nach dem Neustart zeigt der Assistent "Erstinbetriebnahme" an. Bei der Firmware -Aktualisierung wird die Konfiguration nicht geändert, doch Sie müssen durch die Grundparameter ge hen und prüfen, ob die Einstellungen (Anzeigesprache, Datum, Uhrzeit) korrekt sind. Wählen Sie "Nein", wenn Sie gefragt werden, ob Sie den Assistenten für die Schnellinbetriebnahme verwenden möchten. Daten synchronisieren Um das Upgrade fertigzustellen, muss die neue Messaufnehmerelektronik mit den ursprünglichen SensorFlash -Daten synchronisiert werden. FC430 Upgrade -Anweisungen Œ Getrennt A5E33338888 -AG, 06/2016 19 Schalten Sie das Gerät aus. Entnehmen Sie den SensorFlash aus dem Messumformer und legen Sie den ursprünglichen SensorFlash ein. Schalten Sie das Gerät wieder ein. Alarm 151 "Keine Übereinstimmung Sensor Serienn ummer" erscheint in der Anzeige. Eine SensorFlash -Sicherung ist aufgrund der Nichtübereinstimmung der Seriennummern zwischen Messaufnehmer -Frontend und SensorFlash nicht möglich. Die SensorFlash -Daten, z. B. Sicherungsdaten für die Messaufnehmerkalibrierun g aus der ersetzten Messaufnehmerelektronik, müssen vom SensorFlash in die neue Elektronik kopiert werden. Gehen Sie wie folgt vor, um die Daten zu synchronisieren und Alarm 151 zu löschen. Melden Sie sich als "Experte" an (Standardpasswort 2834). Gehen Sie zum Menüpunkt 3.3.7.2.1 "Messaufn.kass. ersetzen (getrennt)" und drücken Sie . Wählen Sie "OK" und drücken Sie , um die Synchronisierung zu starten. Bei der Synchronisierung werden die Daten zwischen SensorFlash und Messaufnehmerelektronik aktualisiert. Alarm 151 verschwindet und alle Paramete r sind im SensorFlash gesichert. Prüfen Sie die Datensynchronisation: Gehen Sie zum Menüpunkt 3.1.14.4 "Seriennummer" (Messaufnehmer) und stellen Sie sicher, dass die Nummer mit der auf dem Produktschild des Messaufnehmers angegebenen Seriennummer übere instimmt. Hinweis: Wenn Alarm 151 "Keine Übereinstimmung Sensor Seriennummer" nicht verschwindet, wiederholen Sie die Schritte 3 -4. Hinweis PID -Parameter aktualisieren Wie Sie die PID -Parameter aktualisieren, erfahren Sie unter FAQ (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109738556 ). Fraktionsvariante In der neuen Firmware sind neue Fraktionskonfigurationen verfügbar. Gehen Sie bei Durchflussmessgeräten mit konfigurierter Fraktion wie folgt vor: Gehen Sie zum Menüpunkt 2.2.7.3 "Ak tive Fraktion" und drücken Sie . Wählen Sie in der Liste die in der Anwendung verwendete Fraktion aus und drücken Sie . Hinweis: Wenn Sie die bestellte Fraktion in der Liste nicht finden, wählen Sie die letzte Option "Leer". Anzeige und Anzeigedeckel wieder einsetzen Schließen Sie das Anzeigekabel wieder an und schieben Sie die Anzeige vorsichtig in das Gehäuse zurück. Entfernen Sie den O -Ring am Deckel. Setzen Sie den A nzeigedeckel bis zum mechanischen Anschlag ein. Drehen Sie den Deckel um eine Umdrehung zurück. Ziehen Sie den O -Ring über den Anzeigedeckel. Drehen Sie dann den Deckel, bis auf beiden Seiten der Kontakt mit dem O -Ring spürbar ist. FC430 Upgrade -Anweisungen Œ Getrennt 20 A5E33338888 -AG, 06/2016 Drehen Sie den An zeigedeckel um eine Viertelumdrehung, sodass der O -Ring dicht abschließt, und ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest. FC430 Upgrade -Anweisungen Œ Getrennt A5E33338888 , 06/2016 Siemens AG Division Process Industries and Drives Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG DEUTSCHLAND
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P805100__N1A9289172213-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P805100__N1A9289172213-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 23.11.2010 |  |  | N1A9289172213 | 7MF49100 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0059717523.11.2010 12Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Menge Quantity Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 1,00 12.10.2010 20310108/49 P805100 N1A9289172213 7MF49100 0,1% 0...16 bar Hiermit bescheinigen wir, dass vorgenannte Einheit(en) zum Zeitpunkt desInverkehrbringens, dem Stand der Technik entsprochen haben.Die Bestellvorgaben wurden eingehalten. Die Qualität der Einheit(en) wurde imRahmen des Qualitätsmanagement-Systems sichergestelltFür medienberührte, metallische Bauteile wurden ausschliesslich Werkstoffeeingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 Ziffer 3.1 besitzen.Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferantenbzw. des TÜV. Es sind dies: We herewith certify that above mentioned unit(s) complied with state-of-the-arttechnology at the time of supply. The order specifications were adhered to. Thequality of the unit(s) was confirmed by the Quality Management System.For wetted, metallic components, we have only used materials with a certificateof inspection in accordance with EN 10204 para. 3.1. The correspondingcertificates of inspection of our suppliers or the TÜV are applicable. Theseare as follows: DRUCKMITTLERMEMBRANE / Diaphragm (OF C.S.) Lieferant / vendor Lamineries Matthey S.A. CH 2520 La Neuveville Material / Material 1.4435/316L Charge / charge E90667 Code / Code BJ - 23 FLANSCH OBERTEIL / Flange upper body Lieferant / vendor Richard Neumayer GmbH DE 77756 Hausach Material / Material 1.4404/316L Charge / charge 024019Code / Code FBW - 101 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0059717523.11.2010 22Abnahmebeauftragter Inspection Representative Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. Reinhold Kern WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P922150__N1A9289172229-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P922150__N1A9289172229-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-11 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172229 | 7MF4034-1DY00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 1290: 7MF4034-1DY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172229: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P922150: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-11HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-11 18:42:38I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P922502__N1A9299172309-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P922502__N1A9299172309-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 19.10.2010 |  |  | N1A9299172309 | 7MF4034 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0057598719.10.2010 12Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Menge Quantity Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473361 SAP 832840 1,00 04.10.2010 20300458/1 P922502 N1A9299172309 7MF4034 0,1% Hiermit bescheinigen wir, dass vorgenannte Einheit(en) zum Zeitpunkt desInverkehrbringens, dem Stand der Technik entsprochen haben.Die Bestellvorgaben wurden eingehalten. Die Qualität der Einheit(en) wurde imRahmen des Qualitätsmanagement-Systems sichergestelltFür medienberührte, metallische Bauteile wurden ausschliesslich Werkstoffeeingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 Ziffer 3.1 besitzen.Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferantenbzw. des TÜV. Es sind dies: We herewith certify that above mentioned unit(s) complied with state-of-the-arttechnology at the time of supply. The order specifications were adhered to. Thequality of the unit(s) was confirmed by the Quality Management System.For wetted, metallic components, we have only used materials with a certificateof inspection in accordance with EN 10204 para. 3.1. The correspondingcertificates of inspection of our suppliers or the TÜV are applicable. Theseare as follows: FLANSCH OBERTEIL / Flange upper body Lieferant / vendor Richard Neumayer GmbH DE 77756 Hausach Material / Material 1.4404/316L Charge / charge 024019Code / Code FCL - 91 DRUCKMITTLERMEMBRANE / Diaphragm (OF C.S.) Lieferant / vendor Lamineries Matthey S.A. CH 2520 La Neuveville Material / Material 1.4435/316L Charge / charge E90667 Code / Code BJ - 23 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0057598719.10.2010 22Abnahmebeauftragter Inspection Representative Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. Reinhold Kern WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\Daten_aus_SIOS_Unlabeled_Data\COB9630906_V2\COB9630906\7994956\c140-06frspit.pdf | c140-06frspit.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | SIPART DR19 C73000-B7450-C140-06 3sSIPART DR19 6DR1900 (6DR1901/4) Description brêve..................................................................................Page 5 Descriptión breve.............................................................................Pàgina 49 Instruzione breve.............................................................................Pagina 93 SIPART DR19 4C73000-B7450-C140-06 Description brêve SIPART DR19 C73000-B7450-C140-06 5Description brêveAperçu 1Aperçu Cette notice contient: •des informations sur la commande du processus, •des instructions de service pour la configuration et •toutes les listes de paramètres et toutes les fonctions de configuration. La description du montage et de l™installation se trouve dans la notice d™instal- lation jointe. Se référer au manuel pour des plus amples informations. Vous pouvez obtenir le manuel auprès de l™une de nos succursales Siemens sous le numéro de référence suivant: Sommaire Cette instructions traite les sujets suivants: 1 Aperçu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 2 Exploitation et surveillance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 2.1 Exemples de commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 2.2 Signalisation de fonctionnement et d™erreur . . . . . . . . . . . . . . . .10 3 Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 3.1 onPA - Paramètres Online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 3.2 oFPA - Paramètres Offline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 3.3 StrS - Commutateur de structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 3.4 CAE1 - Entrée AI1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 3.5 CAE3 - Entrée UNI AI3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 3.6 AdAP - Démarrer l™auto-réglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 3.7 AdAP - Finir l™auto-réglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 3.8 APSt - Tous les préréglages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 4 Schéma bloc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 4.1 Circuits d™entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 4.2 Structures de sorties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 5 Régulateur de programmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 5.1 Régulateur/capteur de programme, déscription . . . . . . . . . . . . .43 5.2 Exemple de commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 5.3 CLPA - Paramètres horloge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 6 Explication des abréviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 allemandC73000-B7400-C142 anglaisC73000-B7476-C142 PRÉCAUTION Respecter absolument les informations concernant la sécurité dans la notice d™installation! SujetPage Introduction Où vous procurer le manual SIPART DR19 6C73000-B7450-C140-06 AperçuDescription brêve Consignes de sécurité Ce manuel donne des consignes que vous devez respecter pour votre propre sécurité ainsi que pour éviter des dommages matériels. Elles sont mises en évidence par un triangle d™avertissement et sont présentées, selon le risque encouru, de la facon suivante: DANGER signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées entraîne la mort ou des blessures graves. PRÉCAUTION signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîne la mort ou des blessures graves. AVERTISSEMENT signifie, lorsqu™il est accompagné d™un triangle de danger, que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner des blessures légères. AVERTISSEMENT signifie, lorsqu™il n™est pas accompagné d™un triangle de danger, que la non-appli- cation des mesures de sécurité appropriées peut entraîner un dommage matériel. IMPORTANT signifie que, si les remarques correspondantes ne sont pas prises en compte, cela peut conduire à un résultat ou à un état so souhaité. REMARQUE doit vous rendre tout particulièrement attentif à des informations importants sur le produit, sur les manipulations à effectuer avec le produit ou sur la partie de la documentation correspondante, la prise en compte de ces informations étant recommandée pour les avantages qui en découlent. Copyright © Siemens AG 1995 Tous droits réservés Toute communication et reproduction de ces instructions, toute exploitation ou communica- tion de son contenu sont interdites, sauf autori- sation expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au verse- ment de dommages et intérêts. Tous nos droits sont réservés, notamment pour le cas de la délivrance d'un brevet ou celui de l'enregistre- ment d'un modèle d'utilité. Siemens AG Bereich Automatisierungs- und Antriebstechnik Geschäftsgebiet Process Instrumentation D-76181 Karlsruhe Exclusion de responsabilité Nous avons vérifié la conformité du contenu du ces présentes instructions avec le matériel et le logiciel qui y sont décrits. Or des divergences n'étant pas exclues, nous ne pouvons pas nous porter garants pour la conformité intégrale. Si l'usage de ce manuel devait révéler des erreurs, nous en tien- drons compte et apporterons les corrections néces- saires dès la prochaine édition. Veuillez nous faire part de vos suggestions. © Siemens AG 1995 Sous réserve de modifications techniques SIPART DR19 C73000-B7450-C140-06 7Description brêveExploitation et surveillance 2Exploitation et surveillance 1Indicateur digital PV-X pour la valeur réelle x (pv) 2Indicateur digital SP-W pour la valeur de consigne w (sp) ou la valeur de réglage y (out), d™autres valeurs affichables 3Indicateur analogique pour e (xd) ou -e (xw), autres valeurs afichables 3.1Indicateur zéro lorsque w-x=0 4Diode de signalisation x - signalisation desgrandeurs affichées voir com- mutateur de structure S88 5Diode de signalisation w - allumée si w est affiché sur l™indicateur digital SP-W (2). 6Touche de commutation pour indicateur digital SP-W (2) et touches de réglage (7, 8); Touche d™acquittement pour clignotement après coupure secteur ou tou- che d™entrée dans le niveau de sélection 7Touche pour modifier la valeur de réglage - fermé (ouvert) ou touche "valeur de consigne descend" 8Touche pour modifier la valeur de réglage - ouvert (fermé) ou touche "valeur de consigne augmente" 9Touche de commutation "manuel / automatique" ou touche d™entrée pour entrer du niveau de sélection au niveau de configuration 10Diode de signalisation du "mode de fonctionnement y externe" 11Diode de signalisation du "mode de fonctionnement manuel" 12Diodes de signalisation des sorties binaires y du régulateur S 13Touche de commutation "valeur de consigne interne/externe" ou tou- che de sorite pour sortir des niveaux de configuration et de sélection vers le niveau d™exploitation du processus 14Diode de signalisation "ordinateur déconnecté (avec w ext. )"15Diode de signalisation de "valeur de consigne interne" 16Diode de signalisation "procédé de l™auto-réglage en cours" 17Diode de signalisation "d´passement valeur seuil", autres signalisations possibles REMARQUE L™exploitation entière peut être bloquée avec le signal binaire bLb; exception: commutation pour l™indicateur digital SP-W (2). Sch éma de la face avant d™exploitation et d™affichage ˘ˇˆˇˇ˙ˇ1716151413121234561110978Afficher la valeur réelle et la valeur de consigne Modifier la valeur de réglage Modifier la valeur de consigne Autres signalisation SIPART DR19 8C73000-B7450-C140-06 Exploitation et surveillanceDescription brêve 2.1Exemples de commande L™affichage SP-W (2) doit être commuté de la valeur de consigne w à la valeur de réglage y. La valeur de consigne w doit être modifiée sur la face avant d™exploita- tion et d™affichage (valeur de consigne interne). REMARQUE Cet exemple correspondont au réglage usine. D™autres valeurs peuvent être affichées (commutateur de structure S87 et S88). Quand w est affiché ET quant le régulateur est en mode de fonction- nement interne, ALORS un réglage de w est possible. REMARQUE Cette modification de valeur de consigne n™est pas possible, par exemple, en mode de fonctionnement manuel avec asservissement de la valeur de consigne (poursuite de x), en mode de fonctionnement externe des régula- teurs asservis (S1) etc., ou: QUAND y est affiché ALORS un réglage de w n™est pas possible. Exemple n o 1: Affichage SP-W Solution ˝ ˝ ˝11˜/˚ ˝11˜/˚ Exemple n o 2: modif. de w Solution (4)(ˆ) ˝ (4)(ˆ) SIPART DR19 C73000-B7450-C140-06 9Description brêveExploitation et surveillance Le régulateur doit être commuté du mode de fonctionnement automat. au mode de fonctionnement manuel et ensuite la valeur de réglage y doit être modifiée. Solution: modification de y Si régulateur en mode de fonc- tionnement manuel, et y est affiché, alors une modification de y est possible. Organe deOrgane de régl. fermérégl. ouvert (ouvert)(fermé) REMARQUE Une modification de y n™est possible que quand la diode de signalisation (témoin) "mode de fonctionnement externe y" (10) n™est pas allumée, signi- fiant qu™il ne s™agit ni d™un mode de fonctionnement y-externe, ni d™un mode de fonctionnement asservi, ni de sécurité, ni de blocage. Exemple n o 3: modif. de y Solution: commutation mode de fonc- tionnement auto/manuel ˝11˜/˚ ˝˜6#+˝6&7˜˚ +˝$˜˚˛˝˜%%&˝- ˝11˜/˚ +˝$˜˚˛ ˝ (4)(ˆ)SIPART DR19 10C73000-B7450-C140-06 Exploitation et surveillanceDescription brêve 2.2Signalisation de fonctionnement et d™erreur Les signalisations de fonctionnement et d™erreur suivantes peuvent être affi- chées sur l™indicateur digital PV-X (1). Dépassement vers le haut ou vers le bas de la plage d™affi- chage. Surveillance du signal analogique déclenc´hé par l™entrée 3 par exemple (signe en 3ème position). Surveillance de la CPU après connexion de l™énergie auxiliaire. CPU défectueuse. EEPROM défectueuse. Module convertisseur de signal UNI (option) non enfiché dans l™emplacement 1. Module convertisseur de signal UNI (option) non efiché dans l™emplacement 3. Listes de signalisations SIPART DR19 C73000-B7450-C140-06 11Description brêveConfiguration 3Configuration Le SIPART DR19 est réglé en usine pour fonctionner en régulateur à consigne fixe avec sortie K. Pour des raisons de sécurité, le coefficient d™action proportionelle Kp (cP) et le temps d™action intégrale Tn sont préréglés sur des valeurs non critiques. Le procédé de configuration correspond à: •Appel des fonctions du régulateur stockées dans la mémoire (EPROM) •Auto-réglage des paramètres du régulateur. Le procédé de configuration s™exécute par la face avant d™exploitation et d™affichage. La fonction de la face avant d™exploitation et d™affichage est commutée d™abord du nevau d™exploitation du processus dans le niveau de sélection . Là, les listes de paramètres, les listes de commmutateurs de structures ou les fonctions de mise en service sont sélectionnées. Après un échange ultérieur dans le niveau de configuration •les paramètres de la liste sélectionnée peuvent être affichés et modifiés, •les fonctions peuvent etre démarrées. (6) 5 s (13) (9) (13) Niveau d™exploitation du processus Affichage de commande de: Valeur de consigne w Valeur de réglage y Valeur réelle x etc. Niveau de sélection Niveau de configuration Réglage usine Configuration Proc édé de configuration Niveaux d™exploita- tion 6 69::"16$(4)(ˆ) (4)(ˆ) (˙)Valeur du paramètre/ Position du commutateur Nom du paramètre/ Numéro du commutateur Affichage réglable clignote de structure de structure SIPART DR19 12C73000-B7450-C140-06 ConfigurationDescription brêve 3.1onPA - Paramètres Online Ce sont les paramètres qui définissent le déroulement du processus et qui peu- vent être modifiés sans restriction en mode de régul (Online). REMARQUE Se référer aux descriptions détailées des niveaux de configuration pour plus de renseignements sur le changement de niveaux et sur les fonctions de sélection. PasProcédé 1Appuyer 5 s environ sur la touche (6) jusqu™à ce que "PS" cli- gnote; relâcher la touche - affichage "onPA" (niveau de sélection). Bloqué si le signal binaire bLPS = 1. 2Appuyer 1 fois sur la touche (9), indicateur digital SP-W (2) cli- gnote (niveau de configuration). 3Sélectionner les noms des paramètres dans l™indicateur digital SP- W (2) à l™aide des touches (7) ou (8). 4Appuyer 1 fois sur la touche (6), indicateur PV-X (1) clignote, champ d™entrée est commuté. 5Modifier la valeur du paramètre dans l™indicateur PV-X (1) à l™aide des touches (7) ou (8). 6Appuyer 1 fois sur la touche (6), indicateur SP-W (2) clignote, champ d™entrée est commuté. 7Répéter les pas 3 à 7 jusqu™à ce que tous les paramètres nécessai- res soient réglés. 8Appuyer 1 fois sur la touche (13) (niveau de sélection). 9Appuyer 1 fois sur la touche (13) (niveau d™exploitation du pro- cessus). Sommaire Entr ée dans la liste onPA Choix et modi-fication des paramètres Retour au niveau d™exploitation SIPART DR19 C73000-B7450-C140-06 13Description brêveConfiguration onPA - Liste des paramètres Online 1)à S2 = 1 ou 0 jusqu™à 9980 ms, pause et longueur d™impulsion minimales, avec tA sur la branche Froid, avec tE sur la branche Chaleur Signification des paramètresNoms param. MinMaxRéglage usine Unité Constante de temps de filtre pour filtre xd (adaptiv) Gain d™action dérivéeVv Coefficient d™action prop. Kp Temps d™action intégraleTn Temps d™action dérivéeTv Seuil de réponse Point de travail Valeur de consigne de sécurité 1 Valeur de consigne de sécurité 2 Valeur de consigne de sécurité 3 Valeur de consigne de sécurité 4 tFuucPtn tuAHY0SH1 SH2 SH3 SH4 oFF/1.000 0.100 0.100 1.000 oFF/1.000 0.0 Auto/0.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 1.000 10.00 100.0 9984 2992 10.0 100.0 110.0 110.0 110.0 110.0 1.000 5.000 0.100 9984 oFF 0.0 Auto 0.0 0.0 0.0 0.0 s11s s%%% % %%Début de la valeur réglage (YA YE) Fin de la valeur de réglage Période de chauffage, temps de positionnement y ouvert Période de refroidissement, temps de positionnement y fermé YAYEtPtM-10.0 -10.0 oFF/0.100 oFF/0.100 110.0 110.0 1.000 1.000 -5.0 105.0 1.000 1.000 %%ssPause min. d™impulsion de réglage Largeur min. d™impulsion de réglage tAtE2020600 1)600 1)200 200 msmsTemps de filtrage AI1 Temps de filtrage AI2 Temps de filtrage AI3 t1t2t3oFF/1.000 oFF/1.000 oFF/1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 sssConstante c1 Constante c2 Constante c3 Constante c4 Constante c5 Constante c6 Constante c7 c1c2 c3c4c5 c6 c7-1.999 -1.999 -1.999 -1.999 -1.999 -9.99 +1.000 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.99 9.999 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.00 1.000 Taux de répétition de l™affichagedr0.1009.9001.000s SIPART DR19 14C73000-B7450-C140-06 ConfigurationDescription brêve 3.2oFPA - Paramètres Offline Ce sont les paramètres qui fixent les fonctions de base tels que par exemple les valeurs limites, les valeurs de sécurité, la représentation de l™affichage etc. oFPA - Liste des paramètres Offline PasProcédé 1Appuyer 5 s environ sur la touche (6) jusqu™à ce que "PS" cli- gnote; relâcher la touche - affichage "onPA" (niveau de sélection). Bloqué si le signal binaire bLPS = 1. 2Appuyer plusieurs fois sur la touche (8) jusqu™à ce que "oFPA" soit affiché (niveau de sélection). Bloqué si le signal binaire bLS = 1.3Appuyer 3 s environ sur la touche (9) jusqu™à ce que l™indicateur digital SP-W (2) clignote (niveau configuration). Le régulateur est alors bloqué, le dernier y est maintenu. 4Sélectionner les noms des paramètres dans l™indicateur digital SP- W (2) à l™aide des touches (7) ou (8). 5Appuyer 1 fois sur la touche (6), indicateur PV-X (1) clignote, touches de réglage (7), (8) sont comutés sur PV-X. 6Modifier la valeur du paramètre dans l™indicateur PV-X (1) à l™aide des touches (7) ou (8). 7Appuyer 1 fois sur la touche (6), indicateur SP-W (2) clignote, champ d™entrée est commuté. 8Répéter les pas 4 à 7 jusqu™à ce que tous les paramètres nécessai- res soient réglés. 9Appuyer 1 fois sur la touche (13) (niveau de sélection). 10Appuyer 1 fois sur la touche (13) (niveau d™exploitation du pro- cessus). Le régulateur est en mode de fonctionnemt manuel. Signification des paramètresNoms param. Min.Max.Réglage usine Unité Point décimal sur l™indicateur w/x Valeur initiale Valeur finale dPdA dE_.--- -1999 -1999 ---- 9999 9999 .- 0.0 100.0 -Alarme 1 Alarme 2 (A2 A1) Alarme 3 Alarme 4 (A4 A3) A1A2A3 A4-110 % à 110 % de dA, dE pour S83/S84 = 0/2/3/4/5 5.0 -5.0 5.0 -5.0 Hystérésis alarmeHA0.110.01.0% Sommaire Entr ée dans la liste StrS Choix et modification des paramè- tres Retour au niveau d™exploitation du processur --- SIPART DR19 C73000-B7450-C140-06 15Description brêveConfiguration 1)Pour S21 = 4, valeurs normées de dA à dE. 3.3StrS - Commutateur de structure Ce sont les commutateurs (logiciel) qui déterminent la configuration de l™appa- reil. Signification des paramètresNoms param. Min.Max.Réglage usine Unité Début de la valeur de consigne Fin de la valeur de consigne SASE-10 % à 110 % de dA, dE -5.0 105.0 Temps de rampede la valeur cons.tSoFF/0.1009984oFFmin Début du coefficient de rapport Fin du coefficient de rapport vAvE0.000 0.000 9.999 9.999 0.000 1.000 11Valeur de réglage de sécurité Splitrange à gauche (Y1 Y2) Splitrange à droite YSY1Y2-10.0 0.0 0.0 110.0 100.0 100.0 0.0 50.0 50.0 %%%Valeurs de sortie du linéarisateur L-1 (-10%) à L11 (110%) sont équidistants des oints supports d™entrée L-1 L0 L1L2L3etc. à L11 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 "-10.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 "110.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 etc. à 110.0 %1)% 1)%1)%1)%1)"%1)PasProcédé 1Appuyer 5 s environ sur la touche (6) jusqu™à ce que "PS" cli- gnote; Relâcher la touche - affichage "onPA" (niveau de sélection). Bloqué si le signal binaire bLPS = 1. 2Appuyer plusieurs fois sur la touche (8) jusqu™à ce que "StrS" soit affiché (niveau de sélection). Bloqué si le signal binaire bLS = 1.3Appuyer 3 s environ sur la touche (9) jusqu™à ce que l™indicateur digital SP-W (2) clignote (niveau configuration). Le régulateur est alors bloqué, le dernier y estmaintenu. 4Sélectionner les noms des paramètres dans l™indicateur digital SP- W (2) à l™aide des touches (7) ou (8). 5Appuyer 1 fois sur la touche (6), indicateur PV-X (1) clignote, touches de régl. (7), (8) sont commutées sur PV-X. 6Modifier la valeur du paramètre dans l™indicateur PV-X (1) à l™aide des touches (7) ou (8). 7Appuyer 1 fois sur la touche (6), indicateur SP-W (2) clignote, champ d™entrée est commuté. 8Répéter le pas 4 à 7 jusqu™à ce que tous les paramètres nécessai- res soient réglés. Sommaire Entr ée dans la liste StrS Choix et modi- fication des paramètres SIPART DR19 16C73000-B7450-C140-06 ConfigurationDescription brêve Liste des commutateurs de structure 9Appuyer 1 fois sur la touche (13) (niveau de sélection). 10Appuyer 1 fois sur la touche (13) (niveau d™exploitation du pro- cessus). Le régulateur est en mode de fonctionnement manuel. REMARQUE [ ] correspond au réglage usine. Comm. de structure Pos.Fonction S1Type de régulateur [0] 1234567Régulateur à consigne fixe/régulateur à trois composantes/régulateur à 2 consignes internes Régulateur à consigne fixe/régul. à 3 composantes à 5 consignes int. Régulateur asservi/Régulateur de synchronisme/Régulateur SPC à commutation mode intern/estern Régulateur de rapport Télécommande S/K, indicateur de processus Régulateur de programme (pas pour 6DR1901-, 6DR1904-) Régulateur à consigne fixe avec 1 valeur de consigne pour couplage au système de contrôle 1)Régulateur asservi sans commutation int/ext pour couplage au sys- tème de contrôle 1)1)à partir de la version de logiciel -A7 S2Configuration de la sortie [0] 123Sortie K Sortie S:Régulateur à 2 paliers avec 2 sorties Sortie S:Régulateur pas à pas à 3 paliers pour servo- moteurs électriques avec asservissement interne Sortie S:Régulateur pas à pas à 3 paliers pour servo- moteurs électriques avec asservissement externe S3Suppression de la fréquence secteur [0] 150 Hz60 HzS4Entrée standard AI1 (I, mV, R, P, T) - signalisation de défaut du transmetteur de mesure [0] 123Entrée UNIAI1Minen cas de rupt. de capteursansMUF Entrée UNIAI1Minen cas de rupt. de capteuravecMUF Entrée UNIAI1Maxen cas de rupt. de capteursansMUF Entrée UNIAI1Maxen cas de rupt. de capteuravecMUF S5Signal d™entrée AI1 [0] 1 2mV (linéaire), avec connect. d™étendue de mes. I [mA] ou U [V] Thermocouple avec compensation de soudure froide interne Thermocouple avec compensation de soudure froide externe Retour au niveau d™exploitation REGULATION DE BASE ENTREES ANALOGIQUES SIPART DR19 C73000-B7450-C140-06 17Description brêveConfiguration 345Pt100 technique 4 fils Pt100 technique 3 fils Pt100 technique 2 fils 67Emetteur potentiométrique avec R < 600 Emetteur potentiométrique avec R < 2,8 k S6Type de thermocouple AI1 (actif uniquement pour S5 = 1/2) [0] 123 45678 910Type L Type J Type K Type S Type B Type R Type E Type N Type T Type U Type quelconque (sans linéarisation) S7Unité de température AI1 et AI3 avec module UNI (actif unique- ment pour S5 ou S10 = 1/2/3/4/5) [0] 1 2Degré Celsius Degré Fahrenheit Kelvin S8Signal d™entrée AI2 (emplacement 2) et signalisation de défaut du transmetteur de mesure [0] 123I [0 à 20 mA]ou U, R, P, TsansMUF I [0 à 20 mA]ou U, R, P, TavecMUF I [4 à 20 mA]ou UsansMUF I [4 à 20 mA]ou UavecMUF S9Signal d™entrée AI3 (emplacement 1) avec module UNI (actif uni- quement pour S9 = 4/5/6/7) [0] 1 2 345 6 7I [0 à 20 mA]ou U, R, P, TsansMUF I [0 à 20 mA]ou U, R, P, TavecMUF I [4 à 20 mA]ou UsansMUF I [4 à 20 mA]ou UavecMUF UNI-ModulMin en cas de rupt. de capteursansMUF UNI-ModulMax en cas de rupt. de capteursansMUF UNI-ModulMin en cas de rupt. de capteuravecMUF UNI-ModulMax en cas de rupt. de capteuravecMUF Comm. de structure Pos.Fonction ENTREES ANALOGIQUES SIPART DR19 18C73000-B7450-C140-06 ConfigurationDescription brêve S10 Signal d™entrée AI3 (emplacement 1) avec module UNI (actif uniquement pour S9 = 4/5/6/7) [0] 1 2U [mV] (linéaire), avec conn. d™étendue de mes. I [mA] ou U [V] Thermocouple avec compensation de soudure froide interne Thermocouple avec compensation de soudure froide externe 345Pt100 technique 4 fils Pt100 technique 3 fils Pt100 technique 2 fils 6 7Emetteur potentiométrique avec R < 600 Emetteur potentiométrique avec R < 2,8 k S11 Type de termocouple AI3 (emplacement 2) avec module UNI (actif uniquement pour S10 = 1/2) [0] 1 23456 78910Type L Type J Type K Type S Type B Type R Type E Type N Type T Type U Type quelconque (sans linéarisation) Extraction de racine carrée AI1 à AI3 non oui S12 S13 S14 AI1[0]1 AI2[0]1 AI3[0]1 Affectation de x1, x2, x3, yN, yR, z venant des entrées analogi- ques AI1A à AI3A 0 %AI1AI2AI3A S15 S16 S17 S18 S19 S20 x10[1]23 x201[2]3 x3/wE012[3] yN[0]123 yR[0]123 z[0]123 Comm. de structure Pos.Fonction ENTREE ANALOGIQUES SIPART DR19 C73000-B7450-C140-06 19Description brêveConfiguration S21 Affectation du linéarisateur (voir oFPA) sur [0] 1234aucune AI1 AI2 AI3 x1S22 Equipement de l™emplacement 3 [0] 123aucune entrée 4 DO/2 DI(DO3 à DO6/DI3, DI4) 5 DI(DI3 à DI7) 2 Relais(DO3, DO4) Affectation des signaux de commutation enant des entrées binaires App.base Emplacement 3 Low DI1 DI2DI3DI4DI5DI6DI7HIGH S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S100 CB01234567[8] He[0]1234567- N0[1]234567- Si01[2]34567- P[0]12345678 tS2)[0]1234567- +yBL[0]1234567- -yBL[0]1234567- BLB[0]1234567- BLS[0]1234567- BLPS[0]1234567- PU1)[0]12345678 tSH 3)[0]1234567- 1)PU = Low: Programme 1 pour PrSE = P1.P2 PU = High: Programme 1 pour PrSE = P1.P2 2)à partir de la version de logiciel -B6; remise fonction pour S1 = 5 3)à partir de la version de logiciel -B9 Sens d™action des signaux de commande 24 V = High0 V = High S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 CB[0]1 He[0]1 N[0]1 Si[0]1 P[0]1 tS[0]1 ±yBL[0]1 Comm. de structure Pos.Fonction EMPL.3 ENTREES BINAIRES ENTREES ANA- LOGIQUES. SIPART DR19 20C73000-B7450-C140-06 ConfigurationDescription brêve S42 Signal de commande CB [0] 12Statique sans Quittung Statique avec Quittung Dynamique sous forme d™impulsion (action flip-flop)) S43 Blocage de la commutation de la valeur consigne int./ext. [0] 12Seulement interne Seulement externe Aucun blocage S44 Poursuite de x pour H ou N ou Si [0] 1Non OuiS45 Valeur de consigne en cas de panne CB [0] 1Dernier wi Valeur de consigne de sécurité SH1 S46 Asservissement de wi ou de SH1/SH2/SH3/SH4 sur la valeur de consigne active w wiSH1 à SH4 [0] 12 ouinon nonnon ouioui pour S1 = 1 S47 Sens d™action en fonction de xd (w-x) [0] 1normal (Kp>0) inversé (Kp<0) S48 Branchement de l™élément D [0] 1234xdxx1zsens d™action contraire à x (commut. sur valeur de réglage y) z sens d™action identique à x (commut. sur valeur de réglage y) S49 Sélection de l™auto-réglage [0] 1 2Aucun auto-réglage Comportement du régulateur normal Comportement du régulateur amorti Comm. de structure Pos.Fonction COMMUT. VALEUR DE CONSIGNE ALGORITHME REG. ENTREES BINAIRES. SIPART DR19 C73000-B7450-C140-06 21Description brêveConfiguration S50 Priorité N ou H [0] 1NHS51 Mode de fonctionement manuel en cas de défaut du transmis- sion de mesure [0] 12Aucun commutation (affichage uniquement) Mode manuel commencant avec le dernier y Mode manuel commencant avec ys S52 Commutation manuelle/automatique par Touche manuelle HiSignal de commande H eVerrouillage He ES[0] 1 231)41)ouioui / statiqueavec nonoui / statiqueavec aucune commutation mode de fonctionnement ouioui / dynamiqueavec ouioui / dynamiquesans 1)à partir de la version de logiciel -A7 S53 Coupure Iy en mode asservi (seulement pour régulateur K) [0] 1sans avec S54 Limitation des grandeurs de réglage YA/YE [0] 1Active uniquement en mode automatique Active dans tous les types de modes de fonctionnement S55 Affichage de la grandeur de réglage [0] 123Sortie y du régulateur Retransmission de position yR Splitrange y1/y2, pour rég. à deux points (chauff./refroid.) Aucune indication S56 Sens d™action de l™affichage de la grandeur de réglage yAn [0] 1normal:yAn=y inversé: yAn=100 % - y Comm. de structure Pos.Fonction INDICATATEUR Y COMMUTATION SORTIES SIPART DR19 22C73000-B7450-C140-06 ConfigurationDescription brêve S57 Affectation des grand. du régul. sur la sortie analogique [0] 1234 56789y0 à 20 mA y4 à 20 mA w0 à 20 mA w 4 à 20 mA x 0 à 20 mA x 4 à 20 mA x1 0 à 20 mA x14 à 20 mA xd+50% 0 à 20 mA xd+50% 4 à 20 mA 1011121314 151617y1 0 à 20 mA y1 4 à 20 mA y2 0 à 20 mA y2 4 à 20 mA à partir de la version de logiciel -B5 1 - y10 à 20 mA 1 - y14 à 20 mA 1 - y20 à 20 mA 1 - y24 à 20 mA S58Affectation yDO1DO2DO7 (relais)DO8 (relais) [0] 12 3--+y-y+y-y----y+y-+y---yRemarque: S58 a la priorité sur S59 à S75 Comm. de structure Pos.Fonction SORTIE ANALOGIQUE SORTIE BINAIRE SIPART DR19 C73000-B7450-C140-06 23Description brêveConfiguration Affectation des signaux binaires aux sorties binaires App. baseEmplacement 3App. de base au-DO1DO2DO3DO4DO5DO6DO7DO8 cune (relais)(relais) S59 S60 S61 S62 S63 S64 S65 S66 S67 S68 S69 RB[0]12345678 RC[0]12345678 H[0]12345678 Nw[0]12345678 A10[1]2345678 A201[2]345678 A3[0]12345678 A4[0]12345678 MUF[0]12345678 +w[0]12345678 -w[0]12345678 Remarque: •Aucune affectation multiple n™est possible si DO1/2 ou DO7/8 est affecté de par y S57! •L™affectation de différents signaux de commande à une sortie binaire entraîne la fonction OU! Affectation échelle de temps/signalisations d™état du régulateur de programme aux sorties binaires App. baseEmplacement 3App. de base au-DO1DO2DO3DO4DO5DO6DO7DO8 cune (relais)(relais) S70 S71 S72 S73 S74 S75 Clb1 [0]12345678 Clb2 [0]12345678 Clb3 [0]12345678 Clb4 [0]12345678 Clb5 [0]12345678 Clb6 [0]12345678 Remarque: Aucune double affectation n™est possible si DO1/2 ou DI7/8 est affecté de y par S58! Comm. de structure Pos.Fonction SORTIES BINAIRES PR SORTIES BINAIRES SIPART DR19 24C73000-B7450-C140-06 ConfigurationDescription brêve Sens d™action des DO par rapp. à des sign. comm. affectés 24 V = High 0 V = High S76 S77 S78 S79 S80 S81 S82 RB[0]1 RC[0]1 H[0]1 Nw[0]1 A1/A2[0]1 A3/A4[0]1 MUF[0]1 Affectation de A1/A2 et A3/A4 à des grand. du processus xdx1xwxvwvyy1y2AIAIAIAIAIAI ¦xd¦ *)1231A2A3A S83 S84 A1/A2[0]123456789101112131415 A3/A4[0]123456789101112131415 *) à partir de la version de logiciel -B9 S85 Fonction des indicateurs de la valeur seuil A1/A2 [0] 12A1 max / A2 min A1 min / A2 min A1 max / A2 max S86 Fonction des indicateurs de la valeur seuil A3/A4 [0] 12A3 max / A4 min A3 min / A4 min A3 max / A4 max S87 Affichage et réglage des valeurs seuils A1 à A4 dans le niveau d™exploitation du processus Indication surParamètreSignalisation par L1 à L4 1) des SP-W (2) 1)réglablevaleurs seuils dépassées [0] 12345 6nonnonA1/A2/A3/A4 nonnonA3/A4 (par ex. pour S1=5) nonnonnon (pour S1=1 ou 5) A3/A4nonA3/A4 (par ex. pour S1=5) A1/A2/A3/A4nonA1/A2/A3/A4 A3/A4ouiA3/A4(par ex. pour S1=5) A1/A2/A3/A4ouiA1/A2/A3/A4 Remarque: Dans les positions 1, 2, 3 et 5 du commutateur, les diodes L1 et L2 sont libres pour signaler un programme 1 ou 2 en cours (pour S1 = 5).1)Dans ce cas. le nom du paramètre est affiché par les diodes témoin L1 à L4 dignotant dans le rythme 0,5. La diode témion étant sélectionnée et dépassée, la diode témoin correspondante clignote dans le rythme 0,9.Comm. de structure Pos.Fonction INDICATEUR DE LA VALEUR SEUIL ENTREES BIN. SIPART DR19 C73000-B7450-C140-06 25Description brêveConfiguration S88 avec S1=0 Ordre sur les indicateurs PV-X (1) et SP-W (2) quand S1 = 0/1 (valeur fixe) our S1 = 2 (régulateur asservi) Ordre sur l™indicateur SP-WIndicateur PV-X 1 2 6 7 IIIIIIIV [0] 1wy--x w/wi 1)ywE/wi 2)-x23wy-x1x w/wi 1)ywE/wi 2)x1x x-LED 0000,5 w-LED 100,50 1=lumière fixe, 0,5 =lumière clignotante, 0=éteint Remarque: L™ordre d™affichage peut être rallongé de A1 à A4 par S87. 1)wi actif 2)wi non-actif pour régulateur asservi avec deux ou cinq valeurs de con- signe S88 avec S1=3 Ordre sur les indicateurs PV-X (1) et SP-W (2) quand S1 = 3 Ordre sur indicateur SP-W Indicateur PV-X IIIIIIIV IIIIIIIV [0] 123wvy--xvxv-- wvy-w 1)xvxv-x 1)wvywvE-xvxvxv- wvywvEw 1)xvxvxvx 1)x-LED00010001 w-LED100,51100,51 1=lumière fixe, 0,5 =lumière clignotante, 0=éteint Remarque: L™ordre d™affichage peut être rallongé de A1 à A4 par S87. 1)Affichage en xxx.x% Comm. de structure Pos.Fonction INDICATEUR w/x SIPART DR19 26C73000-B7450-C140-06 ConfigurationDescription brêve S88 avec S1=4 Ordre sur les indicateurs PV-X (1) et SP-W (2) quand S1 = 4 Ordre sur l™indicateur SP-W Indicateur PV-X IIIIII I à IIIApplication recommandée [0] 123 4wy-x1 Capteur de la val.consigne + télécommande wywEx1 Capteur de la val.consigne télécommande w2)--x1 Indicateur de processus à 2 canaux (physique) -y1)-x1 Indicateur de processus à 2 cannaux (x1 phys. y en %) -3)--3)x1Indicateur de processus avec indicateur de seuil SP-W (S87) x-LED 0 0 0 w-LED 1 0 0,5 1=lumière fixe, 0,5 =lumière clignotante, 0=éteint Remarque: L™ordre d™affichage peut être rallongé de A1 à A4 par S87. 1)Affichage en xxx.x% 2)Diode témoin w éteinte 3)Diode témoin w éteinte; indicateur SP-W éteint S88 avec S1=5 Ordre sur les indicateurs PV-X (1) et SP-W (2) quand S1 = 5 Ordre sur l™indicateur SP-W Indicateur PV-X Affichage analogique IIIIIIIVIIIIIIIV I II III IV [0] 1 234567wy--xxx-- wyx1-xxx-- wy--xxx-- wyx1-xxx-- wy-wpzxxx- wyx1wpzxxx- w--- w--wpz x-LED000,50,50,50,5 w-LED1000,50,50,5 1=lumière fixe, 0,5 =lumière clignotante, 0=éteint Remarques: •wpz: valeur de consigne destinataire de l™intervalle •L™ordre d™affichage sur l™indicateur SP-W peut être rallongé de A1 à A4 par S87. Comm. de structure Pos.Fonction INDICATEUR w/x Temps résiduel Etat de déroulement processus selon S89 Grandeur du du programme processus selon S89 Grandeur du Etat de déroulement l™intervalle du programme SIPART DR19 C73000-B7450-C140-06 27Description brêveConfiguration S89 Indicateur analogique (3) - Affectation des grandeurs du régula- teur [0] 123 4 5678 91011e(xd) ± 5%Graphique à bandes e(xd) ±10%Graphique à bandes e(xd) ±20%Graphique à bandes -e(xw) ±5%Graphique à bandes -e(xw) ±10%Graphique à bandes -e(xw) ±20%Graphique à bande
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P921600__N1A9289172227-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P921600__N1A9289172227-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-07 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172227 | 7MF4034-1DY00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 1250: 7MF4034-1DY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172227: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P921600: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-07HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-07 17:27:23I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F481000___11_1250175-60_N1EN219130029-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | F481000___11_1250175-60_N1EN219130029-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130029 | 7MF4434-1EA22-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507585-14459854-Y216-B6211: 01250175 / 0060: 7MF4434-1EA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130029: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 11: F481000___11: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]02550751000150300450600-0.0072150.0260300.0510450.0183600.0090-0.0182150.0163300.0232450.0173-0.00120.00430.00850.00310.0015-0.00300.00270.00390.0029(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Kopf Hervé(2)2015-01-21Haguenau1625703/1021744(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 16:24:50PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P805100__N1A9289172213-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P805100__N1A9289172213-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2010-10-07 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172213 | 7MF4034-1DY00-1EB7-Z;7MF4034-*DY0*-1***;A5E00100207A;A5E01133036 | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0970: 7MF4034-1DY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172213: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P805100: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 10(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-07HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-07 15:09:33I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.1110List of materials / WerkstofflisteN1-A928-9172213Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4034-*DY0*-1*** - D22No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00100207A1 987552 W1WOM3.1C73451-A400-C1AnschlußstutzenProcess connection11W521Seat / AufnahmeA5E01133036A5E00100209A3.1SIEMENS3036 S121W531Diaphragm / TrennmembranC73451-A400-C15W73501-A4404-B501-*-253.1SIEMENS501538W541Sensor / SensorC73451-A400-B927C73451-A400-B900-*-252.1SIEMENS8D08-920W5Manufacturer / HerstellerSIEMENS I IA SC MF-H PI-1 PRO-1HaguenauPosition / AuftragOrder / Item832425 / 09Serial-Number / Fab. - NrN1-A928-9172213Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2010-10-07Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-4.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172213C12SIEMENS I IA SC SPA PS 113 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172213C12SIEMENS I IA SC SPA PS 114 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172213C12SIEMENS I IA SC SPA PS 115 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172213C12SIEMENS I IA SC SPA PS 116 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172213C12SIEMENS I IA SC SPA PS 117 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172213C12SIEMENS I IA SC SPA PS 118 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172213C12SIEMENS I IA SC SPA PS 119 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172213C12SIEMENS I IA SC SPA PS 1110 / 10EN 10204-4.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P842501__N1A9289172073-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P842501__N1A9289172073-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-13 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172073 | 7MF4034-1BA00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244273-P6/21394-6NU: 832249 / 0160: 7MF4034-1BA00-1EB7-Z: Y15+Y21: N1-A928-9172073: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P842501: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-13HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-13 09:01:15I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P602506___11_1248917-420_N1EN189010063-40_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P602506___11_1248917-420_N1EN189010063-40_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010063 | 7MF4034-1BA00-1EB7-Z;7MF4034-*BA0*-1***;A5E00100207A;A5E01133036 | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494879-14459693-Y216-B6211: 01248917 / 0420: 7MF4034-1BA00-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN18-9010063: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: 11: P602506___11: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 11(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau5012962/1021916(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 20:39:27PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-3.1111List of materials / WerkstofflisteN1-EN18-9010063Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4034-*BA0*-1*** - D22No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00100207AC1 332/S/48/14SIEMENS3.1C73451-A400-C1AnschlußstutzenProcess connection11W521Seat / AufnahmeA5E01133036A5E00100209A3.1SIEMENSA5E01133036 / V 298/S/49/14W531Diaphragm / TrennmembranC73451-A400-C15W73501-A4404-B501-*-253.1SIEMENS12444W541Sensor / SensorC73451-A400-B923C73451-A400-B900-*-252.1SIEMENS8D08-918W5Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9010063C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313282 / 1313290EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9010063C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313283 / 1313290EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9010063C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313284 / 1313290EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9010063C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313285 / 1313290EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9010063C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313286 / 1313290EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9010063C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313287 / 1313290EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9010063C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313288 / 1313290EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9010063C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313289 / 1313290EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9010063C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313290 / 1313290EN 10204-3.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P931000__N1A9289172077-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P931000__N1A9289172077-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-13 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172077 | 7MF4034-1DA00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244273-P6/21394-6NU: 832249 / 0200: 7MF4034-1DA00-1EB7-Z: Y15+Y21: N1-A928-9172077: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P931000: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)Output Characteristic / AusgangskennlinieDeviation / Abweich.DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 8160.00038.000316.00010.00028.00070.00210.00220.00060.00120.0044(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stumpf Sébastien(2)2010-10-12HAGUENAU,1134740/984499(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-13 09:03:18I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F602500___11_1250175-210_N1EN219130038-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | F602500___11_1250175-210_N1EN219130038-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-01-22 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130038 | 7MF4434-1DA22-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507585-14459854-Y216-B6211: 01250175 / 0210: 7MF4434-1DA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130038: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 11: F602500___11: .: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]02550751000.062.5125.0187.5250.00.002862.5218125.0523187.5577250.00430.000962.5029125.0277187.52800.00110.00870.02090.02310.00170.00030.00120.01110.0112(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Kopf Hervé(2)2015-01-22Haguenau1615004/1020223(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-22 19:31:41PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\Daten_aus_SIOS_Unlabeled_Data\COB9630906_V2\COB9630906\7504149\ba_sirecpu_c195-4_i.pdf | ba_sirecpu_c195-4_i.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | 6,0$7,& X6,3$57 X,5(& X6,75$16 XVRQRPDUFKLUHJLVWUDWL6LHPHQV /HGHQRPLQD]LRQLGLDOWULSURGRWWLPHQ]LRQDWLLQTXHVWDGRFXPHQWD]LRQHSRVVRQRHVVHUHPDUFKLLOFXLXVRGDSDUWHGLWHU]LSXzYLRODUHL GLULWWLGLSURSULH /DWUDVPLVVLRQHDWHU]LHODULSURGX]LRQHGLTXHVWDGRFXPHQWD]LFRVLFFRPHORVIUXWWDPHQWRGHOVXRFRQWHQXWRQRQqSHUPHVVRVH QRQDXWRUL]]DWRSHULVFULWWR/HLQIUD]LRQLF RPSRUWHUDQQRXQDULFKLHVWDGLGDQQL7XWWLLGLULWWLVRQRULVHUYDWLLQSDUWLFRODUHQHOFDVRGL EUHYHWWL 0RGLILFKHWHFQLFKHSRVVLE SIREC PU C79000-G7372-C195-041SIREC PURegistratore a punti 7ND 3523CapitoloIntroduzione0 Campo di applicazione1 Struttura e principio di funzionamento2 Preparazione al funzionamento3 Utilizzazione4 Funzionamento in misurazione e registrazione 5Cura e manutenzione6 Dati tecnici7 Set di fornitura, opzioni, accessori8 Indice analitico9 SIREC PU C79000-G7372-C195-042Indice SIREC PU C79000-G7372-C195-043Indice0Introduzione....................................................................................7 0.1Avvertenze di carattere generale.......................................................7 0.2Personale qualificato........................................................................8 0.3Segnalazioni di avvertimento............................................................9 0.4Utilizzazione conforme alle norme.................................................10 0.5Documentazione tecnica.................................................................11 1Campo di applicazione.................................................................13 2Struttura e principio di funzionamento......................................17 2.1Rassegna generale...........................................................................17 2.2Componenti degli apparecchi.........................................................20 2.2.1Involucro........................................................................................20 2.2.2Unità ad innesto..............................................................................20 2.2.3Gruppo registratore.........................................................................21 2.2.4Unità centrale..................................................................................21 2.2.5Alimentatore...................................................................................21 2.2.6Acquisizione dei valori misurati.....................................................22 2.2.7Leve di comando............................................................................22 2.2.8Telecomando a raggi infrarossi......................................................22 2.3Opzioni...........................................................................................24 2.3.1Ingressi/uscite digitali.....................................................................24 2.3.2Uscita DC 24 V..............................................................................24 2.3.3Cavo PC..........................................................................................24 2.3.4SIPROM R - PU.............................................................................24 2.4Set di consegna...............................................................................25 2.5Accessori e materiale di consumo...................................................25 3Preparazione al funzionamento...................................................27 3.1Identificazione degli apparecchi.....................................................27 3.2Direttive per il montaggio...............................................................32 3.3Direttive per il collegamento..........................................................33 3.4Preparazione meccanica dell™apparecchio per il funzionamento....33 3.5Collegamento dell™energia ausiliaria..............................................34 3.6Collegamento dei canali di misura analogici..................................36 3.7Ingressi/uscite digitali.....................................................................40 3.8Uscita DC 24 V..............................................................................43 3.9Messa in servizio dell™apparecchio.................................................44 4Utilizzazione..................................................................................45 4.1Introduzione....................................................................................45 4.2Interfaccia PC.................................................................................50 Indice SIREC PU C79000-G7372-C195-0444.3Leve di comando............................................................................51 4.3.1Leve di comando nel funzionamento in registrazione.....................52 4.3.2Leve di comando in PAUSA..........................................................52 4.3.3Leve di comando nel menu MODO................................................53 4.3.4Leve di comando nel menu STATO, PROG o TEST.....................53 4.4Telecomando IR.............................................................................54 4.5Uso dei menu..................................................................................60 4.5.1Struttura dei menu..........................................................................60 4.5.2Selezione di un elemento di menu..................................................60 4.5.3Immissioni numeriche.....................................................................61 4.5.4Immissioni non numeriche..............................................................61 4.6Menu STATO.................................................................................64 4.6.1S[*0], STATO: orologio.................................................................65 4.6.2S[*1], STATO: tabella di START..................................................65 4.6.3S[*2], STATO: interfaccia.............................................................65 4.6.4S[*3], STATO: ingressi/uscite digitali...........................................65 4.6.5S[*4], STATO: testo dell ™apparecchio...........................................65 4.6.6S[*5], STATO: versione.................................................................66 4.6.7S[*6], STATO: indirizzo di dialogo...............................................66 4.6.8S[*7], STATO: codice....................................................................66 4.6.9S[*8], STATO: stampare................................................................66 4.7Menu MODO..................................................................................67 4.7.1M[*0], MODO: Modo MA.............................................................68 4.7.2M[*1], MODO: modo MB.............................................................73 4.7.3M[*2], MODO: stampare...............................................................73 4.8Menu PROG...................................................................................74 4.8.1P[*0], PROG: colore della verbalizzazione....................................79 4.8.2P[*1], PROG: tabella di START....................................................79 4.8.3P[*2], PROG: parametri.................................................................81 4.8.4P[*3], PROG: diagramma...............................................................90 4.8.5P[*4], PROG: testo.........................................................................95 4.8.6P[*5], PROG: funzioni...................................................................98 4.8.7P[*6], PROG: espressione............................................................100 4.8.8P[*7], PROG: configurazione.......................................................105 4.8.9P[*8], PROG: interfaccia..............................................................110 4.8.10P[*9], PROG: ingressi/uscite digitali............................................110 4.8.11P[*10], PROG: copiare.................................................................112 4.8.12P[*11], PROG: inizializzazione....................................................113 4.8.13P[*12], PROG: Stampa.................................................................114 4.9Menu TEST..................................................................................115 4.9.1T[*0], TEST: unit à di registrazione..............................................116 4.9.2T[*1], TEST: taratura...................................................................117 4.9.3T[*2], TEST: Visualizzazione......................................................118 Indice SIREC PU C79000-G7372-C195-0454.9.4T[*3], TEST: Test autodiagnostico..............................................119 4.9.5T[*4], TEST: Servizio..................................................................119 4.10Esempi di parametrizzazione........................................................120 5Funzionamento in misurazione e registrazione.......................123 5.1Visualizzazione dei valori misurati...............................................124 5.2Registrazione grafica....................................................................129 5.2.1Struttura del diagramma...............................................................129 5.2.2Scala.............................................................................................129 5.2.3Ora/data........................................................................................129 5.2.4Contrassegni dei canali.................................................................130 5.2.5Contrassegni di allarmi, allarme collettivo...................................130 5.2.6Testi di eventi...............................................................................130 5.2.7Memorizzazione dei valori misurati in un buffer..........................131 5.3Registrazione numerica................................................................133 5.3.1Valore misurato............................................................................134 5.3.2Simboli per tendenza del valore misurato.....................................134 5.3.3Simbolo per la rottura del conduttore...........................................135 5.3.4Simbolo per l ™allarme...................................................................135 5.3.5Memorizzazione dei valori misurati in un buffer..........................135 6Cura e manutenzione..................................................................137 6.1Leva di servizio e leva di comando 2...........................................137 6.2Estrazione del gruppo registratore................................................138 6.3Inserimento del gruppo registratore..............................................139 6.4Regolazione della linea dei tempi.................................................140 6.5Estrazione del pacco di carta pieghevole......................................141 6.6Inserimento del pacco di carta pieghevole....................................142 6.7Estrazione del rotolo della carta di registrazione..........................143 6.8Inserimento del rotolo della carta di registrazione........................144 6.9Portare l ™unit à ad innesto nella posizione di manutenzione........146 6.10Inserimento dell ™unit à ad innesto dalla posizione di manutenzione147 6.11Estrazione dell ™unit à ad innesto dall ™involucro............................148 6.12Inserimento dell ™unit à ad innesto nell ™involucro..........................149 6.13Rimozione della molla di deviazione............................................149 6.14Inserimento della molla di deviazione..........................................150 6.15Scrittura ed inserimento della targhetta del punto di misura.........150 6.16Rimozione della testina di scrittura..............................................150 6.17Inserimento della testina di scrittura.............................................151 6.18Impostazione dell ™indirizzo di dialogo.........................................152 6.19Sostituzione della batteria.............................................................153 6.20Sostituzione delle batterie del telecomando IR.............................153 6.21Sostituzione del fusibile................................................................154 6.22Lunghe pause nel funzionamento.................................................154 Indice SIREC PU C79000-G7372-C195-0466.23Pulizia del display.........................................................................154 6.24Messaggi di errore........................................................................154 6.24.1Errori non eliminabili...................................................................155 6.24.2Errori eliminabili..........................................................................155 6.25Rimozione della protezione per il trasporto..................................157 6.26Inserimento della protezione per il trasporto................................157 7Dati tecnici...................................................................................159 7.1Comando, visualizzazione............................................................162 7.2Registrazione................................................................................163 7.3Ingressi/uscite digitali...................................................................163 7.4Uscita DC 24 V............................................................................164 7.5Energia ausiliaria..........................................................................164 7.6Condizioni ambientali...................................................................165 7.7Posizione di funzionamento..........................................................165 7.8Tipo di protezione........................................................................165 7.9Sicurezza elettrica.........................................................................166 7.10Compatibilit à elettromagnetica.....................................................166 7.11Dimensioni, montaggio.................................................................167 7.12Peso..............................................................................................167 7.13Spiegazione delle specifiche sugli errori......................................167 8Set di fornitura, opzioni, accessori............................................169 8.1Set di fornitura..............................................................................169 8.2Accessori e materiale di consumo che si possono ordinare..........170 8.3Opzioni che si possono ordinare...................................................171 9Indice analitico............................................................................173 Introduzione SIREC PU C79000-G7372-C195-0470 Introduzione0.1 Avvertenze di carattere generale Questo manuale contiene le informazioni necessarie per l ™uso conforme ai regolamenti ed allo scopo dei prodotti descritti in esso. Esso si rivolge a personale tecnico qualificato, che ha ricevuto un addestramento speciale o dispone delle nozioni pertinenti nel campo della tecnica delle misure, dei controlli e delle regolazioni, detto nel seguito tecnica dell ™automazione. La conoscenza e l ™applicazione ineccepibile delle avvertenze riguardanti la sicurezza contenute in questo manuale costituiscono il presupposto per l™installazione e la messa in servizio senza pericoli come pure per la sicurezza durante il funzionamento e la manutenzione dei prodotti descritti. Solo del personale qualificato nel senso del Cap. 0.2 dispone delle nozioni tecniche necessarie per interpretare correttamente nel caso particolare concreto le avvertenze riguardanti la sicurezza e gli avvertimenti, enunciati in questo documento in una forma di validit à generale e per attuarle. Per motivi inerenti alla logistica si prevede per questo manuale un ™ordinazione separata. Per chiarezza esso non comprende tutti i particolari riguardanti tutte le versioni dei prodotti descritti e non pu ò nemmeno tenere conto di ogni caso particolare pensabile dell ™installazione, del funzionamento o della manutenzione Se desiderate ulteriori informazioni, o se si dovessero presentare problemi particolari, che non vengono trattati abbastanza esaurientemente in questo documento, richiedete l ™informazione necessaria alla Vostra filiale locale della Siemens. Facciamo inoltre presente, che il contenuto di questo manuale di servizio non èparte di un accordo precedente o attuale, non è un impegno o un rapporto giuridico e non pu ò modificare questi. Tutte le obbligazioni della Siemens derivano dal rispettivo contratto di acquisto che contiene anche l ™unica garanzia completa valida. Queste disposizioni di garanzia contrattuali non vengono n éampliate n é limitate dalla trattazione in questo documento. Introduzione SIREC PU C79000-G7372-C195-0480.2 Personale qualificato In caso di interventi non qualificati sugli apparecchi o di mancata osservanza delle avvertenze applicate sugli apparecchi, si possono verificare lesioni gravi a persone o danni a cose. Solo del personale con la corrispondente qualificazione può quindi effettuare degli interventi su questo apparecchio personale del progetto, che ha familiarit à con i concetti della sicurezza nella tecnica dell ™automazione, o personale operatore addestrato nel trattamento di impianti della tecnica dell ™automazione ed a conoscenza del contenuto di questo manuale di servizio, che si riferisce all ™uso,o personale della manutenzione e del servizio tecnico, che dispone di un™istruzione per la riparazione di questo tipo di dispositivi della tecnica dell ™automazione o che hanno l ™autorizzazione a mettere in servizio circuiti ed apparecchi in conformit à agli standard della sicurezza tecnica ad effettuare la loro messa a terra ed a contrassegnarli. Introduzione SIREC PU C79000-G7372-C195-0490.3 Segnalazioni di avvertimento In questo manuale di servizio e nelle segnalazioni di avvertimento sui prodotti stessi si usano dei simboli con i significati seguenti. Pericolo significa che si verificheranno morte, lesioni gravi alle persone o gravi danni alle cose, se non si prendono le corrispondenti misure precauzionali. Avvertenza significa che si possono verificare morte, lesioni gravi alle persone o gravi danni alle cose, se non si prendono le corrispondenti misure precauzionali. Attenzione significa che si possono verificare lesioni leggere alle persone o dei danni alle cose, se non si prendono le corrispondenti misure precauzionali. Nota è un ™informazione importante sul prodotto, sul suo uso o sulla relativa parte della documentazione, sulla quale occorre attirare l ™attenzione in modo particolare. Introduzione SIREC PU C79000-G7372-C195-04100.4 Utilizzazione conforme alle norme E™ consentito utilizzare gli apparecchi solo per i casi particolari previsti nel catalogo e nel manuale di servizio e solo unitamente ad apparecchi e componenti di fabbricazione esterna raccomandati o, rispettivamente, consentiti dalla Siemens. I prodotti descritti sono stati sviluppati, fabbricati, collaudati e documentati, attenendosi alle norme di sicurezza pertinenti. Se si rispettano le norme descritte, riguardanti il modo di trattarli e le avvertenze riguardanti la sicurezza tecnica in relazione al progetto, al montaggio, all ™esercizio conforme alle norme ed alla manutenzione, dai prodotti non deriva normalmente nessun pericolo in relazione a danni alle cose o per la salute delle persone. Avvertenza Dopo la rimozione dell ™involucro o, rispettivamente della protezione contro le scariche diventano accessibili determinate parti di questo apparecchio, che possono trovarsi in tensione pericolosa. Solo a personale che dispone delle corrispondenti qualifiche è consentito effettuare degli interventi su questo apparecchio. Questo personale deve avere una perfetta familiarit à con tutte le sorgenti di pericoli e le misure di manutenzione, in conformit à a quanto specificato in questo manuale di servizio. L™esercizio ineccepibile e sicuro dei prodotti presuppone un trasporto appropriato, un magazzinaggio adatto, un ™installazione, un montaggio come pure un uso ed una manutenzione accurati. Introduzione SIREC PU C79000-G7372-C195-04110.5 Documentazione tecnica Oltre al presente manuale di servizio, che si pu ò utilizzare per tutti i target groups, esiste la seguente documentazione rilevante riguardante l ™apparecchio. /1/Complemento al manuale di servizio "SIREC PU con matematica": contiene una descrizione per le funzioni matematiche F7 ... F12. Target group: personale del progetto e della manutenzione. /2/Raccolta di esempi applicativi "Applicazioni": contiene una descrizione delle applicazioni standard ed esempi di adattamenti personalizzati in funzione delle specifiche esigenze dell ™utente. Target group: personale del progetto. /3/Pieghevole "Parametrizzazione in sintesi": spiega in forma visualizzata il principio dell ™impiego della parametrizzazione come pure i diversi menu. Target group: personale del progetto e della manutenzione. /4/Pieghevole "Uso in sintesi": contiene le viste dell ™apparecchio con gli indicatori ed i comandi, esempi realizzabili di parametrizzazione, stati base definiti dell ™apparecchio, rappresentazioni visive di operazioni di manutenzione importanti. Target group: addetti agli impianti, personale di manutenzione. /5/Opuscolo A5 "Manuale di installazione": contiene le informazioni neces- sarie per il montaggio dell ™apparecchio. Target group: personale di progetto, personale della progettazione. /6/Catalogo: "Tecnica della registrazione, montaggio incorporato di registra- tori in forme costruttive normalizzate": contiene i dati tecnici pi ù impor- tanti, la vista dell ™apparecchio, una breve descrizione, informazioni per l™ordinazione. Target group: direzione di stabilimento, personale della progettazione. Introduzione SIREC PU C79000-G7372-C195-0412Campo di applicazione SIREC PU C79000-G7372-C195-04131 Campo di applicazioneCon il registratore controllato da microprocessore si possono acquisire, elabo- rare, controllare, visualizzare e registrare i valori misurati di un numero di canali che va fino ad un massimo di sei canali analogici e sei canali digitali. L™apparecchio è disponibile in due versioni differenti: senza e con matematica. Gli apparecchi con matematica dispongono delle funzioni addizionali F7 ... F12 (v. /1/: "Complemento al manuale di servizio"). Il ciclo di misura veloce di 300 ms per 3 canali di misura o di 500 ms per 6 ca- nali di misura spesso consente di usare l ™apparecchio anche in sostituzione di un registratore a linea continua. L™apparecchio pu ò inoltre tracciare nel diagramma dei caratteri alfanumerici (per esempio tabelle dei valori misurati, testi, l ™ora ecc.) e simboli (per esempio contrassegni di allarme). Un display grafico serve a visualizzare i valori misu- rati e ad aiutare nel dialogo per la parametrizzazione. Per distinguere pi ù facilmente sulla carta per registrazione si pu ò far corrispon- dere ad ogni canale (da #1 a #12) e ad ogni testo (da 1 a 24) un colore tra sei colori possibili. I valori misurati arrivano all ™apparecchio attraverso canali analogici e digitali o vengono determinati internamente all ™apparecchio (frequenza di rete, temperatura dei morsetti). I canali analogici da #1 a #6 hanno una corrispondenza fissa ai morsetti di collegamento (figura 3.6-1). I segnali possono essere applicati ai morsetti come corrente continua, tensione di origine termoelettrica o, rispettivamente, continua. Nel caso dei canali digitali da #7 a #12 si pu ò stabilire la sorgente di ingresso mediante la parametrizzazione (Cap. 4.8.3) a scelta nel modo seguente: espressioni da 1 a 24 da DI1 a DI4 mediante l ™opzione "Ingressi/uscite digitali" o tensione di rete rilevata internamente o temperatura dei morsetti rilevata internamente funzioni da F7 a F12 Nel caso dei canali analogici da #1 a #6 l ™acquisizione dei valori misurati ha luogo mediante un multiplexer con amplificatore di misura e convertitore analogico-digitale a valle. Nel caso dei canali digitali da #7 a #12 l ™acquisizione dei valori misurati dipende dalla sorgente selezionata. I valori misurati raccolti vengono trasmessi all ™unit à centrale, memorizzati in una memoria intermedia ed inoltrati al sistema di scrittura, al display all ™inter- faccia PC e all ™opzione "Ingressi/uscite digitali" (allarmi). Inoltre tutti i segnali di comando necessari vengono generati dall ™unit à centrale. Scopo Canali analogici Canali digitali Acquisizione dei valori misurati Elaborazione dei valori misurati Campo di applicazione SIREC PU C79000-G7372-C195-0414Negli apparecchi senza matematica si possono programmare delle funzioni di linearizzazione con l ™ausilio delle funzioni F1 ... F6. La funzione si basa di volta in volta su valori di appoggio da immettere. Impiego: conversione del valore misurato elettrico (per es. mA) in un ™altra grandezza fisica (p. es. mbar), funzioni di linearizzazione per termocoppie non memorizzate nell ™apparecchio. Negli apparecchi con matematica sono inoltre disponibili le funzioni "F7 ... F12" e "Scale". E ™ possibile impiegarle in applicazioni standard esistenti con l™ausilio del software di parametrizzazione SIPROM R - PU. Se tali applica- zioni non sono sufficienti, l ™utente ha anche la possibilit à di formulare delle regole di calcolo personalizzate. Inoltre si possono interconnettere pi ù canali in una regola di calcolo, per es. per calcolare complessi risultati di processo. Con la funzione "Scale" si possono creare ed assegnare ai canali fino a 12 scale personalizzate. I valori misurati acquisiti possono essere confrontati dall ™unit à centrale con valori limite programmati. Nel caso di superamento dei valori limite si genera in funzione della parametrizzazione effettuata per esempio un allarme attraverso l ™opzione "Ingressi/uscite digitali" per pilotare gli eventi in ulteriori apparecchi. Il pilotaggio di eventi si pu ò anche utilizzare internamente all™apparecchio. Dopo l ™acquisizione e l ™elaborazione i valori misurati si possono visualizzare in vari modi di visualizzazione su un display grafico retroilluminato. Dopo l ™acquisizione e l ™elaborazione i valori misurati si possono documentare su carta in numerosi modi di rappresentazione mediante il sistema di scrittura. L™attraversamento delle soglie di allarme regolabili si pu ò marcare sul diagramma. Mediante un orologio calendario alimentato con batteria tampone si pu ò dotare il diagramma con la scritta dell ™ora e della data. Durante la registrazione tutte le variazioni subite dall ™apparecchio, come, ad esempio, un arresto temporaneo, una commutazione del programma di misura o, rispettivamente, del modo di funzionamento, come pure una caduta dell ™ali-mentazione vengono documentate nel diagramma. Mediante lo spostamento della carta in avanti ed indietro si ottiene, come in un registratore a linea continua, una linea continua dei valori misurati, Il comando dell ™apparecchio ha luogo a scelta, mediante interfaccia PC, telecomando separato a raggi infrarossi (telecomando IR) o leve di comando sull™apparecchio. Le segnalazioni di ritorno dall ™apparecchio hanno luogo attraverso il display. Per il comando mediante PC è disponibile l ™interfaccia utente WINDOWS SIPROM R - PU. Calcolo dei valori misurati Controllo dei valori misurati Visualizzazione dei valori misurati Registrazione dei valori misurati Comando Campo di applicazione SIREC PU C79000-G7372-C195-0415Ulteriori prestazioni come linearizzazione programmabile da parte dell ™utente ampliamento del campo (Zooming) spostamento del campo di registrazione (Zoning) commutazione del programma di misura in funzione di eventi commutazione del modo di funzionamento in funzione di eventi stampa di testi programmabili pilotata da eventi consentono un impiego universale dell ™apparecchio. In relazione all ™energia ausiliaria si possono fornire le seguenti versioni: energia ausiliaria AC 230 V energia ausiliaria AC 115 V energia ausiliaria AC 24 V energia ausiliaria DC 24 V L™apparecchio pu ò essere dotato delle seguenti opzioni: Ingressi/uscite digitali (2 versioni) Uscita DC 24 V Cavo PC Software di parametrizzazione SIPROM R - PU L™opzione "Cavo PC" rende possibile il collegamento con un portatile o un PC. Tutte le funzioni dell ™apparecchio si possono telecomandare. E ™ inoltre possibile richiamare impostazioni dell ™apparecchio e valori misurati. L™apparecchio viene fornito come versione standard o configurato in fabbrica in conformit à all™ordinazione del cliente, parametrizzato e pronto all ™impiego. La conversione degli apparecchi, per esempio il cambiamento dell ™energia ausiliaria o il montaggio successivo di opzioni, possono essere effettuati solo dal costruttore o da personale addestrato dal costruttore. Per la tecnica della costruzione degli apparecchi sono stati utilizzati esclusivamente dei materiali compatibili con l ™ambiente. Il manuale di servizio è stampato su carta sbiancata senza uso di cloro. Caratteristiche Versioni OpzioniConsegna Conversione Protezione dell™ambiente Campo di applicazione SIREC PU C79000-G7372-C195-0416Struttura e principio di funzionamento SIREC PU C79000-G7372-C195-04172 Struttura e principio di funzionamento Il capitolo che segue descrive la struttura meccanica ed elettrica come pure i componenti dell ™apparecchio. 2.1 Rassegna generale L™apparecchio è costruito come apparecchio da incasso nel formato 144 mm x 144 mm. Nella parte anteriore dell ™involucro si trova l ™unit à ad innesto con il gruppo registratore, nella parte posteriore l ™unit à centrale e l ™acquisizione dei valori misurati. Sul lato posteriore dell ™apparecchio si trovano il trasformatore dell ™alimentatore ed i collegamenti per l ™energia ausiliaria nonch é per le linee di misura e di comando. Se la ventilazione è sufficiente, il montaggio in pulpito o in quadro a mosaico l™uno accanto all ™altro risulta possibile. Il registratore è un apparecchio di registrazione moderno con elaborazione dati digitale. La raccolta dati ha luogo su canale seriale ed è completamente priva di contatti. Utilizzando esclusivamente motori passo-passo, anche il sistema di aziona- mento della registrazione funziona senza contatti. Questa tecnica assicura un vasto campo di applicazione ed un ™elevata sicurezza di funzionamento. Figura 2.1-1 e figura 2.1-2 mostrano le viste dell ™apparecchio. Il principio di funzionamento dell ™apparecchio verr à spiegato sulla base del Cap. 2.2 fino al livello dello schema a blocchi. Struttura e principio di funzionamento SIREC PU C79000-G7372-C195-0418503-131SERVICE321123PROG1234567Figura 2.1-1Vista anteriore dell ™apparecchio 1Sportello 2Display retroilluminato 3Gruppo registratore 4Leva di servizio 5Interfaccia PC 6Leva di comando 7Guida operatore pittografica Struttura e principio di funzionamento SIREC PU C79000-G7372-C195-0419503-13212345678Figura 2.1-2Vista posteriore dell ™apparecchio (versione AC 115/230 V) 1Collegamento a massa dello schermo del cavo 2Collegamento uscita DC 24 V 3Collegamento ingresso / uscita digitale 4Fusibile F1 5Collegamento alimentazione energia ausiliaria 6Fusibile F2 7Finestra per l™impostazione dei campi di misura 8Collegamento segnali di misura Struttura e principio di funzionamento SIREC PU C79000-G7372-C195-04202.2 Componenti degli apparecchi 2.2.1 Involucro L™involucro è costituito da lamiera di acciaio. Il fissaggio dell ™involucro nel quadro di comando o, rispettivamente, nel quadro a mosaico o nel pulpito si effettua con gli elementi di fissaggio normalizzati compresi nella fornitura. 2.2.2 Unità ad innesto L™unit à ad innesto comprende il supporto unit à ad innesto, il display, il sistema di scrittura ed il modulo piatto "Pilotaggio". L ™unit à ad innesto è collegata all™unit à centrale con un cavo piatto multipolare. La lunghezza del cavo èdimensionata in modo da poter estrarre completamente l ™unit à ad innesto dall ™involucro senza staccare il collegamento a cavo. Il supporto unit à ad innesto è il supporto di montaggio per il motore del carrello, il motore di avanzamento della carta ed il carrello di scrittura con il motore della testina di scrittura. Il carrello di scrittura è collegato con il modulo piatto "Pilotaggio" mediante un cavo piatto flessibile. Il display realizzato nella tecnica a cristalli liquidi (LCD) si trova insieme ad una retroilluminazione a LED in un alloggiamento di plastica, posto sul supporto dell ™unit à ad innesto. In questo alloggiamento si trovano anche il ricevitore per il telecomando a raggi infrarossi, il controller nonch é il relativo driver per il display. Il collegamento al modulo pia
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P610052___12_1248917-440_N1EN189010065-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P610052___12_1248917-440_N1EN189010065-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010065 | 7MF4034-1CA00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494879-14459693-Y216-B6211: 01248917 / 0440: 7MF4034-1CA00-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010065: 4 bar: 10 bar: PROFIBUS PA: 12: P610052___12: .: 4 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 2 40.00002.00024.00020.00012.00030.00040.00620.00420.00170.0083(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Kopf Hervé(2)2015-01-21Haguenau2396773/1020500(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 17:39:58PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\PRES02__N1A9289172233-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | PRES02__N1A9289172233-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2010-10-07 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172233 | 7MF4034-1BY00-1EB7-Z;7MF4034-*BY0*-1***;A5E00100207A;A5E01133036 | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 1380: 7MF4034-1BY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172233: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: PRES02: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 9(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-07HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-07 13:40:46I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.119List of materials / WerkstofflisteN1-A928-9172233Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4034-*BY0*-1*** - D22No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00100207A1 974857 W1WOM3.1C73451-A400-C1AnschlußstutzenProcess connection11W521Seat / AufnahmeA5E01133036A5E00100209A3.1SIEMENS3036 S135W531Diaphragm / TrennmembranC73451-A400-C15W73501-A4404-B501-*-253.1SIEMENS501538W541Sensor / SensorC73451-A400-B923C73451-A400-B900-*-252.1SIEMENS8D08-918W5Manufacturer / HerstellerSIEMENS I IA SC MF-H PI-1 PRO-1HaguenauPosition / AuftragOrder / Item832425 / 13Serial-Number / Fab. - NrN1-A928-9172233Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2010-10-07Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-4.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172233C12SIEMENS I IA SC SPA PS 113 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172233C12SIEMENS I IA SC SPA PS 114 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172233C12SIEMENS I IA SC SPA PS 115 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172233C12SIEMENS I IA SC SPA PS 116 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172233C12SIEMENS I IA SC SPA PS 117 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172233C12SIEMENS I IA SC SPA PS 118 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172233C12SIEMENS I IA SC SPA PS 119 / 9EN 10204-4.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P408010__N1A9289172068-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P408010__N1A9289172068-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-13 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172068 | 7MF4034-1BA00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244273-P6/21394-6NU: 832249 / 0110: 7MF4034-1BA00-1EB7-Z: Y15+Y21: N1-A928-9172068: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P408010: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)Output Characteristic / AusgangskennlinieDeviation / Abweich.DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000.00.51.00.00000.50001.00000.00000.5001-0.00280.00340.00200.00100.0067(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Arth Pierre(2)2010-10-12HAGUENAU,1103327/984112(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-13 09:13:35I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F431000__N1AO129175231-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | F431000__N1AO129175231-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-25 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-AO12-9175231 | 7MF4434-1EA02-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821288229-P6/21394-6NU: 836935 / 0030: 7MF4434-1EA02-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-AO12-9175231: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 13: F431000: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-25HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-25 22:15:41I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\WeitereDaten\7ME471\SITRANS_FC430_HART_OI_DE_de-DE_201405.pdf | SITRANS_FC430_HART_OI_DE_de-DE_201405.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | Coriolis Durchflussmessgeräte SITRANS FC430 mit HART Betriebsanleitung 05/2014Ausgabe Answers for industry. SITRANS F SITRANS F Coriolis -Durchflussmessgeräte FC430 mit HART Betriebsanleitung Diese Betriebsanleitung gilt für die Siemens -Produkte SITRANS FC430, deren Bestellnummern mit 7ME4613, 7ME4623 und 7ME4713 beginnen. 05/2014 A5E03651143 -003 Einleitung 1 Sicherheitshinweise 2 Beschreibung 3 Einbau/Montage 4 Anschließen 5 Inbetriebnahme 6 Bedienung 7 Funktionen 8 Eichpflichtiger Verkehr 9 Alarme und Systemmeldungen 10 Instandhalten und Warten 11 Troubleshooting/FAQs 12 Technische Daten 13 Ersatzteile/Zubehör 14 Maße und Gewicht 15 HMI -Menüstruktur A HART -Befehle B Standardeinstellungen C Nullpunk teinstellung D Siemens AG Industry Sector Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG DEUTSCHLAND Dokumentbestellnummer: A5E03651143 07/2014 Änderungen vorbehalten Copyright © Siemens AG 2011 - 2014 . Alle Rechte vorbehalten Rechtliche Hinweise Warnhinweiskonzept Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervor gehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt. GEFAHR bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten wird , wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. WARNUNG bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten kann , wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. VORSICHT bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. ACHTUNG bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinwei s mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein. Qualifiziertes Personal Das zu dieser Dokumentation zugehörige Produkt/System darf nur von für die jeweilige Aufg abenstellung qualifiziertem Personal gehandhabt werden unter Beachtung der für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörigen Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits - und Warnhinweise. Qualifiziertes Personal ist auf Grund seiner Ausbildu ng und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden. Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Siemens -Produkten Beachten Sie Folgendes: WARNUNG Siemens -Produ kte dürfen nur für die im Katalog und in der zugehörigen technischen Dokumentation vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Siemens empfohlen bzw. zu gelassen sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalt en werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Marken Alle mit dem Schutzrechtsvermerk ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken der Siemens AG. Die übrigen Bezeichnungen in dies er Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann. Haftungsausschluss Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard - und Software geprüft. Dennoch könne n Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. FC430 mit HART Betriebsanleitung , 05/2014 , A5E03651143 -003 3 Inha ltsverzeichnis 1 Einleitung ................................................................................................................................................ 9 1.1 Änderungshistorie .......................................................................................................................... 9 1.2 Kompatibilität ................................................................................................................................ 10 1.3 Lieferumfang ................................................................................................................................ 10 1.4 Überprüfung der Lieferung ........................................................................................................... 12 1.5 Geräteidentifikation ...................................................................................................................... 12 1.6 Weitere Informationen .................................................................................................................. 19 2 Sicherheitshinweise .............................................................................................................................. 21 2.1 Gesetze und Bestimmungen ........................................................................................................ 21 2.2 Installation in explosio nsgefährdeten Bereichen ......................................................................... 23 2.3 Zertifikate ..................................................................................................................................... 28 3 Beschreibung ........................................................................................................................................ 29 3.1 Anwendungen .............................................................................................................................. 29 3.2 Systemkonfiguration .................................................................................................................... 30 3.3 Aufbau .......................................................................................................................................... 31 3.4 Leistungsmerkmale ...................................................................................................................... 35 3.5 HART -Kommunikationsschnittstelle ............................................................................................. 37 3.6 Funktionsweise ............................................................................................................................ 40 4 Einbau/Montage .................................................................................................................................... 43 4.1 Einleitung ..................................................................................................................................... 43 4.2 Starke Vibrationen ....................................................................................................................... 43 4.3 Messumformer -Einbau ................................................................................................................. 43 4.3.1 Wandmontage .............................................................................................................................. 44 4.3.2 Rohrmontage ............................................................................................................................... 44 4.3.3 Montage des Messumformers ..................................................................................................... 45 4.3.4 Drehen des Messumformers ........................................................................................................ 45 4.3.5 Drehen der lokalen Anzeige ......................................................................................................... 47 4.4 Einbau des Messaufnehmers ...................................................................................................... 48 4.4.1 Sicherheitshinweise zur Installation ............................................................................................. 48 4.4.2 Grundvoraussetzungen für die Installation .................................................................................. 49 4.4.3 Einbaulage des Messaufnehmers ................................................................................................ 50 4.4.4 Montage des Messaufnehmers .................................................................................................... 53 4.4.5 Hydrostatische Tests ................................................................................................................... 55 4.4.6 Einbau einer Drucküberwachung ................................................................................................. 56 Inhaltsverzeichnis FC430 mit HART 4 Betriebsanleitung , 05/2014 , A5E03651143 -003 5 Anschließen .......................................................................................................................................... 59 5.1 Allgemeine Sicherheitshinweise ................................................................................................. 59 5.2 Verdrahtung in explosionsgefährdeten Bereichen ...................................................................... 60 5.3 Erforderliche Kabel ...................................................................................................................... 60 5.4 Sicherheitshinweise beim Anschließen ....................................................................................... 61 5.5 Schritt 1: Anschließen von DSL und Messumformer .................................................................. 62 5.6 Fehlender Potentialausgleich ...................................................................................................... 66 5.7 Schritt 2: Vorbereitung der Messumformeranschlüsse ............................................................... 66 5.8 Schritt 3: Spannungsversorgung anschließen ............................................................................ 70 5.9 Schritt 4a: Anschließen des HART -Stromausgan gs (Kanal 1) ................................................... 73 5.10 Schritt 4b: Anschließen der Ein - und Ausgänge (Kanäle 2 bis 4) ............................................... 74 5.11 Schritt 5: Abschließen des Messumformeranschlusses ............................................................. 77 6 Inbetriebnahme ..................................................................................................................................... 79 6.1 Allgemeine Anforderungen .......................................................................................................... 79 6.2 Warnungen .................................................................................................................................. 79 6.3 Inbetriebnahme über HMI ........................................................................................................... 80 6.3.1 Assistent - Einführung ................................................................................................................. 80 6.3.2 Assistent für die Schnellinbetriebnahme (Menü punkt 1.1) ......................................................... 81 6.3.3 Nullpunkteinstellung .................................................................................................................... 82 6.3.4 Assistent für die Nullpunkteinstellung (Menüpunkt 1.2) .............................................................. 84 6.3.5 Assistenten .................................................................................................................................. 85 6.3.5.1 Assistent für die Prozesswe rte (Menüpunkt 1.3) ........................................................................ 87 6.3.5.2 Eingangs -/Ausgangsassistent (Menüpunkt 1.4) ......................................................................... 88 6.3.5.3 Assistent für Gasanwendungen (Menüpunkt 1.5) ....................................................................... 92 6.3.5.4 Assistent für pulsierenden Durchfluss (Menüpunkt 1.6) ............................................................. 93 6.3.5.5 Assistent für Dosierungsanwendungen (Menüpunkt 1.7) ........................................................... 94 6.4 Inb etriebnahme mit PDM ............................................................................................................ 95 6.4.1 Bedienung mit SIMATIC PDM .................................................................................................... 95 6.4.2 Funktionen von SIMATIC PDM ................................................................................................... 95 6.4.3 Einrichten .................................................................................................................................... 96 6.4.4 Hinzufügen des Geräts zum Kommunikationsnetz werk ............................................................. 98 6.4.5 Ein neues Gerät konfigurieren .................................................................................................... 99 6.4.6 Assistent - Schnellstart mit PDM ................................................................................................. 99 6.4.7 Assistent - Nullpunkteinstellung ................................................................................................ 109 6.4.8 Parametereinstellungen mit SIMATIC PDM ändern ................................................................. 110 6.4.9 Parameterzugriff über Dropdown -Menüs .................................................................................. 111 6.4.10 Nullpunkteinstellung .................................................................................................................. 113 6.4.11 Prozessvariablen ....................................................................................................................... 115 7 Bedienung ........................................................................................................................................... 117 7.1 Lokale Anzeige (HMI) ................................................................................................................ 117 7.1.1 Anzeige der Ansichtenstruktur .................................................................................................. 119 7.1.2 Zugangsverwaltung ................................................................................................................... 123 7.1.3 Bedieneransicht ........................................................................................................................ 124 Inhaltsverzeichnis FC430 mit HART Betriebsanleitung , 05/2014 , A5E03651143 -003 5 7.1.4 Navigationsansicht ..................................................................................................................... 133 7.1.5 Parameteransicht ....................................................................................................................... 135 8 Funktionen .......................................................................................................................................... 139 8.1 Prozesswerte ............................................................................................................................. 139 8.2 Nullpunkteinstellung ................................................................................................................... 142 8.3 Schleichmengenunterdrückung ................................................................................................. 143 8.4 Leerrohr -Überwachung .............................................................................................................. 144 8.5 Dämpfung von Prozessgeräuschen ........................................................................................... 145 8.6 Ein - und Ausgänge .................................................................................................................... 147 8.6.1 Stromausgang ............................................................................................................................ 148 8.6.2 Imp ulsausgang ........................................................................................................................... 153 8.6.3 Frequenzausgang ...................................................................................................................... 154 8.6.4 Redundanzbetrieb ...................................................................................................................... 155 8.6.5 Statusausgang ........................................................................................................................... 156 8.6.6 Eingang ...................................................................................................................................... 156 8.7 Summenzähler ........................................................................................................................... 157 8.8 Dosieren ..................................................................................................................................... 158 8.8.1 Konfiguration der Dosiersteuerung ............................................................................................ 159 8.8.2 Konfiguration der Ventilsteuerung ............................................................................................. 160 8.8.3 Dosierbetrieb .............................................................................................................................. 166 8.8.4 Fehlerbehandlung ...................................................................................................................... 166 8.9 Audit -Trail ................................................................................................................................... 166 8.10 Alarmquittierung ......................................................................................................................... 167 8.11 Ben utzerdefinierte Einheiten ...................................................................................................... 167 8.12 SensorFlash ............................................................................................................................... 167 8.13 Simulation .................................................................................................................................. 168 8.14 Wartung ...................................................................................................................................... 169 9 Eichpflichtiger Verkehr ........................................................................................................................ 171 9.1 Betriebsbedingungen ................................................................................................................. 171 9.2 Verifizierung ............................................................................................................................... 171 9.3 Einrichten des Betriebs für den eichpflichtigen Verkehr ............................................................ 173 9.4 Parameterschutz im Betrieb für eichpflichtigen Verkehr ............................................................ 177 9.5 Betrieb für eichpflichtige Anwendungen deaktivieren ................................................................ 181 10 Alarme und Systemmeldun gen ............................................................................................................ 183 10.1 Übersicht der Meldungen und Symbole ..................................................................................... 183 10.2 Alarmmeldungen ........................................................................................................................ 184 11 Instandhalten und Warten ................................................................................................................... 195 11.1 Wartung ...................................................................................................................................... 195 11.2 Serviceinformationen ................................................................................................................. 195 Inhaltsverzeichnis FC430 mit HART 6 Betriebsanleitung , 05/2014 , A5E03651143 -003 11.3 Nachkalibrierung ....................................................................................................................... 196 11.4 Technischer Support ................................................................................................................. 197 11.5 Transport und Lagerung ............................................................................................................ 197 11.6 Reinigung .................................................................................................................................. 198 11.7 Reparatur .................................................................................................................................. 198 11.8 Rückgabe und Entsorgung ........................................................................................................ 199 12 Troubleshooting/FA Qs ......................................................................................................................... 201 12.1 Diagnose mit PDM .................................................................................................................... 201 12.2 Fehlerbehebung bei Störungen des Messaufnehmers ............................................................. 201 12.3 Wie kopiere ich eine Anwendungseinrichtung von einem Gerät zu einem anderen? .............. 206 12.4 Wie aktualisiere ich die Firmware? ........................................................................................... 206 13 Technische Daten ................................................................................................................................ 207 13.1 Funktion und Systemaufbau ..................................................................................................... 207 13.2 SensorFlash .............................................................................................................................. 207 13.3 Prozessvariablen ....................................................................................................................... 208 13.4 Buskommunikation .................................................................................................................... 208 13.5 Leistung ..................................................................................................................................... 209 13.6 Einsatzbedingungen .................................................................................................................. 210 13.7 Druckabfallkurven ..................................................................................................................... 211 13.8 Druck - Temperaturauslegung .................................................................................................. 212 13.9 Aufbau ....................................................................................................................................... 215 13.10 Ein - und Ausgänge .................................................................................................................... 216 13.11 Lokale Anzeige (HMI) ................................................................................................................ 218 13.12 Spa nnungsversorgung .............................................................................................................. 218 13.13 Kabel und Kabeleinführungen ................................................................................................... 219 13.14 Anzugsmomente ....................................................................................................................... 221 13.15 HART -Zertifikate und ŒZulassungen ......................................................................................... 222 13.16 DGRL ........................................................................................................................................ 224 14 Ersatzteile/Zubehör .............................................................................................................................. 229 14.1 Bestellen .................................................................................................................................... 229 14.2 Ex-zugelassene Produkte ......................................................................................................... 229 14.3 Austauschbare Bauteile ............................................................................................................ 230 15 Maße und Gewicht ............................................................................................................................... 235 15.1 Messaufnehmergrößen ............................................................................................................. 235 15.2 Längentabelle ............................................................................................................................ 236 Inhaltsverzeichnis FC430 mit HART Betriebsanleitung , 05/2014 , A5E03651143 -003 7 15.3 Abmessungen Messumformer .......................................................................................................... 241 15.4 Montagehalterung ...................................................................................................................... 242 A HMI -Menüstruktur ............................................................................................................................... 243 A.1 Hauptmenü ................................................................................................................................. 243 A.2 Menüpunkt 2.1: Grundeinstellungen .......................................................................................... 245 A.3 Menüpunkt 2.2: Prozesswerte ................................................................................................... 245 A.4 Menüpunkt 2.3: Summenzähler ................................................................................................. 247 A.5 Menüpunkt 2.4: Eingänge/Ausgänge ......................................................................................... 248 A.6 Menüpunkt 2.5: Dosierung ......................................................................................................... 254 A.7 Menüpunkt 2.6: Nullpunkteinstellung ......................................................................................... 257 A.8 Menüpunkt 2.7: Sicherheitsbetrieb ............................................................................................ 257 A.9 Menüpunkt 2.8: Display ............................................................................................................. 258 A.10 Menüpunkt 3.1: Kennzeichnung ................................................................................................ 260 A.11 Menüpunkt 3.2: Alarme .............................................................................................................. 261 A.12 Menüpunkt 3.3 : Instandhaltung .................................................................................................. 262 A.13 Menüpunkt 3.4: Diagnose .......................................................................................................... 263 A.14 Menüpunkt 3.5: Merkmale ......................................................................................................... 263 A.15 Menüpunkt 3.6: SensorFlash ..................................................................................................... 264 A.16 Menüpunkt 3.7: Simulation ........................................................................................................ 264 A.17 Menüpunkt 3.8: Audit -Trail ......................................................................................................... 266 A.18 Menüpunkt 3.9: Durchfluss mit Lufteinschlüssen ...................................................................... 267 A.19 Menüpunkt 3.10: Selbsttest ....................................................................................................... 267 A.20 Menüpunkt 4.6: Abbilden von Variablen .................................................................................... 267 A.21 Menüpunkt 4,7: HART -Einheiten ............................................................................................... 268 A.22 Menüpunkt 5.1: Zugangsverwaltung .......................................................................................... 268 B HART -Befehle ..................................................................................................................................... 271 B.1 Universal Commands ................................................................................................................. 271 B.2 Common Practice Commands ................................................................................................... 272 C Standardeinstellungen ........................................................................................................................ 273 C.1 Grundeinstellungen .................................................................................................................... 273 C.2 Prozesswerte ............................................................................................................................. 274 C.3 Summenzähler ........................................................................................................................... 285 C.4 Eingänge/Ausgäng e ................................................................................................................... 293 C.5 Dosierung ................................................................................................................................... 327 C.6 Nullpunkteinstellung ................................................................................................................... 353 Inhaltsverzeichnis FC430 mit HART 8 Betriebsanleitung , 05/2014 , A5E03651143 -003 C.7 Sicherheitsbetrieb ..................................................................................................................... 353 C.8 Display ....................................................................................................................................... 355 C.9 Instandhaltung & Diagnose ....................................................................................................... 380 C.10 Kommunikation ......................................................................................................................... 393 C.11 Sicherheit .................................................................................................................................. 397 C.12 Language .................................................................................................................................. 398 C.13 Von der Messaufnehmergröße abhängige Standardeinstellungen .......................................... 398 D Nullpunkteinstellung ............................................................................................................................. 403 Glossar ................................................................................................................................................ 407 Index ............................................................................................................................
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P420000__N1A9289172061-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P420000__N1A9289172061-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-13 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172061 | 7MF4234-1FC00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure ABS.: R142-1821244273-P6/21394-6NU: 832249 / 0040: 7MF4234-1FC00-1EB7-Z: Y15+Y21: N1-A928-9172061: 1300 mbar: 10 bar: PROFIBUS PA: P420000: .: 1300 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranNiMo16Cr15W2.4819X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.004 0.05 0.28 0.48 1.41 1.76 0.40 0.008 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00115.6417.1317.18 2.54 2.2015.5858.9911.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- 0.01W -- -- 3.82Fe -- -- 5.27Co -- 0.09 0.22Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-13HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-13 09:43:47I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P450000A_1248916-460_N1EN189000109-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P450000A_1248916-460_N1EN189000109-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-11-24 | SITRANS P DS III | HART, 4…20 mA | N1-EN18-9000109 | 7MF4033-1BY10-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III HART SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0460: 7MF4033-1BY10-1EB7-Z: Y01+Y15+Y21+C20: N1-EN18-9000109: 0.01 ... 1 bar: 6 bar: HART 4 ... 20 mA: P450000A: .: -100 ... 500 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y01)(Y21)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]049100-1002005003.998811.999919.99923.998211.9999-0.0073-0.0008-0.0050-0.0111-0.0004(3)Output / Ausgang [mA]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stenger Manuel(2)2014-11-24Haguenau4991553/7074962(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-11-24 21:18:39PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F802501__N1AO129175221-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | F802501__N1AO129175221-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-25 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-AO12-9175221 | 7MF4434-1DA02-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821288229-P6/21394-6NU: 836935 / 0010: 7MF4434-1DA02-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-AO12-9175221: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 15: F802501: .: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-25HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-25 21:07:29I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\WeitereDaten\7ME471\A5E03651143-01_FC430_HART_OI_DE.pdf | A5E03651143-01_FC430_HART_OI_DE.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | SITRANS F Coriolis Durchflussmessgeräte SITRANS FC430 mit HART Betriebsanleitung • 03/2012 SITRANS F Coriolis-Durchflussmessgeräte SITRANS FC430 mit HART Betriebsanleitung Diese Betriebsanleitung gilt für die Siemens-Produkte SITRANS FC430, deren Bestellnummern mit 7ME4613, 7ME4603, 7ME4623 und 7ME4713 beginnen sowie FW 1.00.01 / Datum 01.07.2011 03/2012 A5E03651143-01 Einleitung 1 Sicherheitshinweise 2 Beschreibung 3 Einbau/Montage 4 Anschließen 5 Inbetriebnahme 6 Bedienung 7 Funktionen 8 Alarme und Systemmeldungen 9 Instandhalten und Warten 10 Troubleshooting/FAQs 11 Technische Daten 12 Ersatzteile/Zubehör 13 Maße und Gewicht 14 LUI-Menüstruktur A HART-Befehle B Nullpunkteinstellung C Rechtliche Hinweise Warnhinweiskonzept Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt. GEFAHR bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten wird, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. WARNUNG bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. VORSICHT mit Warndreieck bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. VORSICHT ohne Warndreieck bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. ACHTUNG bedeutet, dass ein unerwünschtes Ergebnis oder Zustand eintreten kann, wenn der entsprechende Hinweis nicht beachtet wird. Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein. Qualifiziertes Personal Das zu dieser Dokumentation zugehörige Produkt/System darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung qualifiziertem Personal gehandhabt werden unter Beachtung der für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörigen Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise. Qualifiziertes Personal ist auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden. Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Siemens-Produkten Beachten Sie Folgendes: WARNUNG Siemens-Produkte dürfen nur für die im Katalog und in der zugehörigen technischen Dokumentation vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Siemens empfohlen bzw. zugelassen sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Marken Alle mit dem Schutzrechtsvermerk ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken der Siemens AG. Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann. Haftungsausschluss Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Siemens AG Industry Sector Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG DEUTSCHLAND Dokumentbestellnummer: A5E03651143 Ⓟ 05/2012 Änderungen vorbehalten Copyright © Siemens AG 2012. Alle Rechte vorbehalten Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung......................................................................................................................................................9 1.1 Änderungshistorie..........................................................................................................................9 1.2 Lieferumfang..................................................................................................................................9 1.3 Überprüfung der Lieferung..........................................................................................................11 1.4 Geräteidentifikation......................................................................................................................11 2 Sicherheitshinweise....................................................................................................................................17 2.1 Gesetze und Bestimmungen.......................................................................................................17 2.2 Installation in explosionsgefährdeten Bereichen.........................................................................18 2.3 Zertifikate.....................................................................................................................................21 3 Beschreibung..............................................................................................................................................23 3.1 Systemkonfiguration....................................................................................................................24 3.2 Aufbau.........................................................................................................................................25 3.3 Leistungsmerkmale.....................................................................................................................30 3.4 HART-Kommunikationsschnittstelle............................................................................................32 3.5 Funktionsweise............................................................................................................................35 4 Einbau/Montage..........................................................................................................................................37 4.1 Einleitung.....................................................................................................................................37 4.2 Starke Vibrationen.......................................................................................................................37 4.3 Einbau des Messaufnehmers......................................................................................................37 4.3.1 Sicherheitshinweise zur Installation.............................................................................................37 4.3.2 Grundvoraussetzungen für die Installation..................................................................................39 4.3.3 Einbaulage des Messaufnehmers...............................................................................................40 4.3.4 Montage des Messaufnehmers...................................................................................................43 4.3.5 Einbau einer Drucküberwachung................................................................................................45 4.4 Messumformer-Einbau................................................................................................................47 4.4.1 Einleitung.....................................................................................................................................47 4.4.2 Wandmontage.............................................................................................................................48 4.4.3 Rohrmontage...............................................................................................................................48 4.4.4 Montage des Messumformers.....................................................................................................49 4.4.5 Drehen des Messumformers.......................................................................................................49 4.4.6 Drehen der lokalen Anzeige........................................................................................................51 5 Anschließen................................................................................................................................................53 5.1 Allgemeine Sicherheitshinweise..................................................................................................53 5.2 Verdrahtung in explosionsgefährdeten Bereichen......................................................................54 5.3 Erforderliche Kabel......................................................................................................................54 SITRANS FC430 mit HART Betriebsanleitung, 03/2012, A5E03651143-01 3 5.4 Sicherheitshinweise beim Anschließen.......................................................................................55 5.5 Schritt 1: Anschließen von Messaufnehmer und Messumformer................................................55 5.6 Fehlender Potenzialausgleich.....................................................................................................59 5.7 Schritt 2: Vorbereitung der Messumformeranschlüsse................................................................60 5.8 Schritt 3: Spannungsversorgung anschließen.............................................................................63 5.9 Fehlender Schutzleiteranschluss.................................................................................................65 5.10 Schritt 4a: Anschließen des HART-Stromausgangs (Kanal 1)....................................................65 5.11 Schritt 4b: Anschließen der Ein- und Ausgänge (Kanäle 2 bis 4)...............................................66 5.12 Schritt 5: Abschließen des Messumformeranschlusses..............................................................69 6 Inbetriebnahme...........................................................................................................................................71 6.1 Allgemeine Anforderungen..........................................................................................................71 6.2 Warnungen..................................................................................................................................71 6.3 Inbetriebnahme über LUI.............................................................................................................72 6.3.1 Einleitung.....................................................................................................................................72 6.3.2 Übersicht.....................................................................................................................................73 6.3.3 Schnellstart..................................................................................................................................73 6.3.4 Nullpunkteinstellung....................................................................................................................75 6.4 Inbetriebnahme mit PDM.............................................................................................................76 6.4.1 Bedienung mit SIMATIC PDM.....................................................................................................76 6.4.2 Funktionen von SIMATIC PDM...................................................................................................76 6.4.3 Funktionen von SIMATIC PDM Rev. 6.1 SP4.............................................................................76 6.4.4 Einrichten.....................................................................................................................................77 6.4.5 Ein neues Gerät konfigurieren.....................................................................................................78 6.4.6 Assistent - Schnellstart mit PDM.................................................................................................78 6.4.7 Assistent - Nullpunkteinstellung...................................................................................................87 6.4.8 Parametereinstellungen mit SIMATIC PDM ändern....................................................................88 6.4.9 Parameterzugriff über Dropdown-Menüs....................................................................................89 6.4.10 Nullpunkteinstellung....................................................................................................................90 6.4.11 Prozessvariablen.........................................................................................................................92 7 Bedienung...................................................................................................................................................93 7.1 Lokale Benutzeroberfläche (LUI).................................................................................................93 7.1.1 Anzeige der Ansichtenstruktur.....................................................................................................94 7.1.2 Zugangsverwaltung.....................................................................................................................98 7.1.3 Bedieneransicht...........................................................................................................................98 7.1.4 Navigationsansicht....................................................................................................................104 7.1.5 Parameteransicht......................................................................................................................110 8 Funktionen................................................................................................................................................113 8.1 Prozesswerte.............................................................................................................................113 8.2 Nullpunkteinstellung..................................................................................................................115 8.3 Schleichmengenunterdrückung.................................................................................................116 8.4 Leerrohr-Überwachung..............................................................................................................116 Inhaltsverzeichnis SITRANS FC430 mit HART 4 Betriebsanleitung, 03/2012, A5E03651143-01 8.5 Dämpfung von Prozessgeräuschen..........................................................................................117 8.6 Ein- und Ausgänge....................................................................................................................119 8.6.1 Stromausgang...........................................................................................................................120 8.6.2 Impulsausgang..........................................................................................................................126 8.6.3 Frequenzausgang......................................................................................................................128 8.6.4 Statusausgang...........................................................................................................................129 8.6.4.1 Alarmstatus................................................................................................................................129 8.6.5 Steuerungsausgang..................................................................................................................130 8.6.6 Eingang.....................................................................................................................................130 8.6.6.1 Eingangsoptionen......................................................................................................................130 8.7 Summenzähler..........................................................................................................................130 8.8 Dosieren....................................................................................................................................131 8.8.1 Konfiguration der Ventilsteuerung.............................................................................................132 8.8.2 Dosierbetrieb.............................................................................................................................138 8.8.3 Fehlerbehandlung......................................................................................................................138 8.9 SensorFlash..............................................................................................................................139 8.10 Simulation..................................................................................................................................139 8.11 Wartung.....................................................................................................................................141 9 Alarme und Systemmeldungen.................................................................................................................143 9.1 Übersicht der Meldungen und Symbole ...................................................................................143 9.2 Alarmmeldungen.......................................................................................................................145 10 Instandhalten und Warten.........................................................................................................................155 10.1 Wartung.....................................................................................................................................155 10.2 Serviceinformationen.................................................................................................................155 10.3 Nachkalibrierung........................................................................................................................156 10.4 Technischer Support.................................................................................................................156 10.5 Transport und Lagerung............................................................................................................157 10.6 Reinigung..................................................................................................................................157 10.7 Wartung.....................................................................................................................................158 10.8 Reparatur...................................................................................................................................159 10.8.1 Gerätereparatur.........................................................................................................................159 10.9 Rückgabe und Entsorgung........................................................................................................160 10.9.1 Rücksendeverfahren.................................................................................................................160 10.9.2 Geräteentsorgung......................................................................................................................161 11 Troubleshooting/FAQs..............................................................................................................................163 11.1 Diagnose mit PDM.....................................................................................................................163 11.2 Fehlerbehebung bei Störungen des Messaufnehmers.............................................................163 11.2.1 Schritt 1: Prüfung der Anwendung.............................................................................................164 11.2.2 Schritt 2: Automatische Nullpunkteinstellung............................................................................164 11.2.3 Schritt 3: Berechnung des Messfehlers.....................................................................................164 11.2.4 Schritt 4: Verbesserung der Anwendung...................................................................................166 Inhaltsverzeichnis SITRANS FC430 mit HART Betriebsanleitung, 03/2012, A5E03651143-01 5 12 Technische Daten.....................................................................................................................................169 12.1 Funktion und Systemaufbau......................................................................................................169 12.2 SensorFlash..............................................................................................................................169 12.3 Prozessvariablen.......................................................................................................................169 12.4 Buskommunikation....................................................................................................................170 12.5 Leistung.....................................................................................................................................171 12.6 Einsatzbedingungen..................................................................................................................172 12.7 Druckabfallkurven......................................................................................................................173 12.8 Druck - Temperaturauslegung...................................................................................................173 12.9 Aufbau.......................................................................................................................................175 12.10 Ein- und Ausgänge....................................................................................................................176 12.11 Lokale Benutzeroberfläche (LUI)...............................................................................................177 12.12 Spannungsversorgung..............................................................................................................178 12.13 Kabel und Kabeleinführungen...................................................................................................178 12.14 Anzugsmomente .......................................................................................................................179 12.15 HART-Zertifikate und -Zulassungen..........................................................................................180 12.16 DGRL.........................................................................................................................................181 12.16.1 Einteilung nach der Gefahrenstufe............................................................................................181 12.16.2 Einteilung der Medien (Flüssigkeiten/Gase) in Fluidgruppen....................................................182 12.16.3 Konformitätsbewertung..............................................................................................................183 12.16.4 Kurvendiagramme.....................................................................................................................184 13 Ersatzteile/Zubehör...................................................................................................................................187 13.1 Bestellen....................................................................................................................................187 14 Maße und Gewicht....................................................................................................................................189 14.1 Messaufnehmergrößen.............................................................................................................189 14.2 Längentabelle............................................................................................................................190 14.3 Abmessungen Messumformer...................................................................................................193 14.4 Montagehalterung......................................................................................................................194 A LUI-Menüstruktur......................................................................................................................................195 A.1 Übersicht Menüstruktur.............................................................................................................195 A.2 Hauptmenü................................................................................................................................195 A.3 Menüpunkt 1.3: Massendurchfluss............................................................................................197 A.4 Menüpunkt 1,4: Volumendurchfluss..........................................................................................197 A.5 Menüpunkt 1.5: Dichte...............................................................................................................197 A.6 Menüpunkt1.6 Fluidtemperatur..................................................................................................197 A.7 Menüpunkt 1.7: Fraktion............................................................................................................198 Inhaltsverzeichnis SITRANS FC430 mit HART 6 Betriebsanleitung, 03/2012, A5E03651143-01 A.8 Menüpunkt 1.8: Summenzähler 1..............................................................................................198 A.9 Menüpunkt 1.9: Summenzähler 2..............................................................................................198 A.10 Menüpunkt 1.10: Summenzähler 3............................................................................................199 A.11 Menüpunkt 2.1: Grundeinstellungen..........................................................................................199 A.12 Menüpunkt 2.2: Prozesswerte...................................................................................................199 A.13 Menüpunkt 2.3: Summenzähler.................................................................................................202 A.14 Menüpunkt 2.4: Eingänge/Ausgänge........................................................................................203 A.15 Menüpunkt 2.5: Dosierung........................................................................................................208 A.16 Menüpunkt 2.6: Nullpunkteinstellung.........................................................................................213 A.17 Menüpunkt 2.7: Sicherheitsbetrieb............................................................................................214 A.18 Menüpunkt 2.8: Display.............................................................................................................214 A.19 Menüpunkt 3.1: Kennzeichnung................................................................................................216 A.20 Menüpunkt 3.2: Alarme.............................................................................................................216 A.21 Menüpunkt 3.3: Instandhaltung.................................................................................................217 A.22 Menüpunkt 3.4: Diagnose..........................................................................................................217 A.23 Menüpunkt 3.5: Merkmale.........................................................................................................218 A.24 Menüpunkt 3.6: SensorFlash.....................................................................................................218 A.25 Menüpunkt 3.7: Simulation........................................................................................................219 A.26 Menüpunkt 3.8: Selbsttest.........................................................................................................220 A.27 Menüpunkt 3.9: Dosierung Test................................................................................................221 A.28 Menüpunkt 4.6: Abbilden von Variablen....................................................................................221 A.29 Menüpunkt 4,7: HART-Einheiten...............................................................................................221 A.30 Menüpunkt 5.1: Zugangsverwaltung.........................................................................................222 B HART-Befehle...........................................................................................................................................223 B.1 Universal Commands................................................................................................................223 B.2 Common Practice Commands...................................................................................................223 C Nullpunkteinstellung..................................................................................................................................225 Glossar.....................................................................................................................................................229 Index.........................................................................................................................................................231 Inhaltsverzeichnis SITRANS FC430 mit HART Betriebsanleitung, 03/2012, A5E03651143-01 7 Einleitung 1 Diese Anleitung enthält Informationen, die Sie für die Inbetriebnahme und die Nutzung des Geräts benötigen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, vor Montage und Inbetriebnahme die Anleitung sorgfältig durchzulesen. Um eine sachgemäße Handhabung sicherzustellen, machen Sie sich mit der Funktionsweise des Geräts vertraut. Die Anleitung richtet sich sowohl an Personen, die das Gerät mechanisch montieren, elektrisch anschließen, parametrieren und in Betrieb nehmen, als auch an Servicetechniker und Wartungstechniker. 1.1 Änderungshistorie Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Änderungen in der Dokumentation gegenüber der früheren Ausgabe. Ausgabe Bemerkungen SW-Version FW-Stand 03/2012 Erstausgabe ● SIMATIC PDM Treiber 1.00.00 ● Kompaktausführung: – System: 03.00.00 – Messumformer: 02.00.09 – LUI: 01.02.15 – Messaufnehmer: 03.00.00 ● Getrenntausführung: – System: 02.00.02 – Messumformer: 02.00.09 – LUI: 01.02.15 – Messaufnehmer: 02.00.00 1.2 Lieferumfang Das Gerät ist als Kompakt- oder Getrenntsystem erhältlich. SITRANS FC430 mit HART Betriebsanleitung, 03/2012, A5E03651143-01 9 Kompaktsystem ● SITRANS FC430 Messaufnehmer und kompakter Messumformer ● Packung Kabelverschraubungen ● Quick Start Guide ● CD mit Software, Zertifikaten und Gerätehandbüchern ������ Getrenntsystem Getrennt mit M12 ● SITRANS FCS400 Messaufnehmer ● SITRANS FCT030 Messumformer mit M12-Buchse ● Montagehalterung und Polster ● Messaufnehmerkabel mit M12- Stecker ● Packung Kabelverschraubungen ● Quick Start Guide ● CD mit Software, Zertifikaten und Gerätehandbüchern ������ Getrennt mit Messaufnehmer-Klemmkasten ● SITRANS FCS400 Messaufnehmer ● SITRANS FCT030 Messumformer mit Klemmkasten ● Montagehalterung und Polster ● Messaufnehmerkabel ● Packung Kabelverschraubungen ● Quick Start Guide ● CD mit Software, Zertifikaten und Gerätehandbüchern ������ Einleitung 1.2 Lieferumfang SITRANS FC430 mit HART 10 Betriebsanleitung, 03/2012, A5E03651143-01 Hinweis Lieferumfang kann je nach Ausführung und Optionswahl unterschiedlich sein. Der Lieferumfang ist in der Inhaltsliste der Verpackung aufgeführt. Prüfung der Lieferung 1. Überprüfen Sie das Gerät auf sichtbare mechanische Beschädigung
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P945000__N1A9289172079-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P945000__N1A9289172079-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-13 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172079 | 7MF4034-1DA00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244273-P6/21394-6NU: 832249 / 0220: 7MF4034-1DA00-1EB7-Z: Y15+Y21: N1-A928-9172079: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P945000: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)Output Characteristic / AusgangskennlinieDeviation / Abweich.DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 8160.00037.999816.00100.00058.00000.0021-0.00110.00620.0031-0.0001(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Vogel Thomas(2)2010-10-13HAGUENAU,1134746/986456(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-13 13:23:08I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F461311___14_1250175-30_N1EN219130026-ZERT__DIN10204_31B__.PDF | F461311___14_1250175-30_N1EN219130026-ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130026 | 7MF4434-1EA22-1EB7-Z;7MF4434-*EA*2-1***;A5E00103940A | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507585-14459854-Y216-B6211: 01250175 / 0030: 7MF4434-1EA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130026: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 14: F461311___14: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 22(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau1624429/1021716(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 21:10:58PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-3.1122List of materials / WerkstofflisteN1-EN21-9130026Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4434-*EA*2-1*** - A40No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00103940A34-D S344SIEMENS3.1C73451-A402-C34Mittelstck Pos.Cell body plus11W5A5E00103940A54-D S344SIEMENS3.1C73451-A402-C54Mittelstck Neg.Cell body minus12W532Diaphragm / TrennmembranC73451-A402-C163W73501-A4404-B503-*-253.1SIEMENS490920W541Process cover / KappeC73451-A402-C71W73400-A4408-B501-*-253.1CHUNJIA4TBW551Process cover / KappeC73451-A402-C71W73400-A4408-B501-*-253.1CHUNJIA4TBW564Bolt / ZylinderschraubeDIN 912 M10x85W73601-A1041-B502-*-253.1WURTHVIRAJ A4-70W574Nut / SechskantmutterDIN 4032 M10W73606-A1-B504-*-253.1VIRAJVIRAJ A4-70W582Screw / GewindstiftDIN 915 M4x10W73604-A7040-B103-*-252.1BÖHLER--W5C73451-A402-C 66-*-258D08-905SCHOTT2.1C73451-A402-C66GlasdurchfhrungGlass bushing19W5102Insert / EinsatzC73451-A402-C81W73503-A4401-B502-*-253.1WOMGGW5112Screw / SchraubeC73451-A402-C83W73503-A4401-B501-*-253.1WOMNW5Manufacturer / HerstellerPD PA MF-H PI-PV TECHHaguenauPosition / AuftragOrder / Item012501755 / 00Serial-Number / Fab. - NrN1-EN21-9130026Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2015-01-21Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-3.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130026C12PD PA MF-H PI-PV PRO-13 / 22EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130026C12PD PA MF-H PI-PV PRO-14 / 22EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130026C12PD PA MF-H PI-PV PRO-15 / 22EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130026C12PD PA MF-H PI-PV PRO-16 / 22EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130026C12PD PA MF-H PI-PV PRO-17 / 22EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130026C12PD PA MF-H PI-PV PRO-18 / 22EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130026C12PD PA MF-H PI-PV PRO-19 / 22EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130026C12PD PA MF-H PI-PV PRO-110 / 22EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130026C12PD PA MF-H PI-PV PRO-111 / 22EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130026C12PD PA MF-H PI-PV PRO-112 / 22EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130026C12PD PA MF-H PI-PV PRO-113 / 22EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130026C12PD PA MF-H PI-PV PRO-114 / 22EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130026C12PD PA MF-H PI-PV PRO-115 / 22EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130026C12PD PA MF-H PI-PV PRO-116 / 22EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130026C12PD PA MF-H PI-PV PRO-117 / 22EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130026C12PD PA MF-H PI-PV PRO-118 / 22EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130026C12PD PA MF-H PI-PV PRO-119 / 22EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130026C12PD PA MF-H PI-PV PRO-120 / 22EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130026C12PD PA MF-H PI-PV PRO-121 / 22EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130026C12PD PA MF-H PI-PV PRO-122 / 22EN 10204-3.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F862500__N1AO129175223-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | F862500__N1AO129175223-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-25 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-AO12-9175223 | 7MF4434-1DA02-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821288229-P6/21394-6NU: 836935 / 0010: 7MF4434-1DA02-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-AO12-9175223: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 24: F862500: .: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-25HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-25 21:32:55I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P605000___16_1248916-720_N1EN189010033-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P605000___16_1248916-720_N1EN189010033-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2014-12-09 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010033 | 7MF4034-1BY10-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0720: 7MF4034-1BY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010033: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: 16: P605000___16: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.28 0.48 1.41 1.76 0.022 0.017 0.006 0.01117.1317.18 2.54 2.2011.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- 0.09Al -- 0.004(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2014-12-09Haguenau5008926/1020042(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-09 10:07:47PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P833000__N1A9289172217-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P833000__N1A9289172217-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2010-10-07 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172217 | 7MF4034-1BY00-1EB7-Z;7MF4034-*BY0*-1***;A5E00100207A;A5E01133036 | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 1050: 7MF4034-1BY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172217: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P833000: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 9(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-07HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-07 13:44:31I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.119List of materials / WerkstofflisteN1-A928-9172217Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4034-*BY0*-1*** - D22No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00100207A1 987552 W1WOM3.1C73451-A400-C1AnschlußstutzenProcess connection11W521Seat / AufnahmeA5E01133036A5E00100209A3.1SIEMENS3036 S111W531Diaphragm / TrennmembranC73451-A400-C15W73501-A4404-B501-*-253.1SIEMENS501538W541Sensor / SensorC73451-A400-B923C73451-A400-B900-*-252.1SIEMENS8D08-918W5Manufacturer / HerstellerSIEMENS I IA SC MF-H PI-1 PRO-1HaguenauPosition / AuftragOrder / Item832425 / 10Serial-Number / Fab. - NrN1-A928-9172217Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2010-10-07Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-4.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172217C12SIEMENS I IA SC SPA PS 113 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172217C12SIEMENS I IA SC SPA PS 114 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172217C12SIEMENS I IA SC SPA PS 115 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172217C12SIEMENS I IA SC SPA PS 116 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172217C12SIEMENS I IA SC SPA PS 117 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172217C12SIEMENS I IA SC SPA PS 118 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172217C12SIEMENS I IA SC SPA PS 119 / 9EN 10204-4.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\8311565_1029398-170_N1C9219066511-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 8311565_1029398-170_N1C9219066511-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2012-10-19 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-C921-9066511 | 7MF4434-1DA22-1BB7-Z;7MF4434-1DA22-1BB7 | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R3P0-1823311275-28005725-232D-B6211: 01029398 / 0170: 7MF4434-1DA22-1BB7-Z: A20+Y15+Y16+Y21: N1-C921-9066511: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 8311565: 7MF4434-1DA22-1BB7: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1091951980/551/HCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y16)(Y21)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2012-10-19HAGUENAU,1433633/1003711(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2012-10-19 03:10:07I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F434002__N1AO129175232-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | F434002__N1AO129175232-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-26 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-AO12-9175232 | 7MF4434-1EA02-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821288229-P6/21394-6NU: 836935 / 0030: 7MF4434-1EA02-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-AO12-9175232: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 16: F434002: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-26HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-26 07:14:28I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\6304_08_1250174-320_N1EN219130023-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 6304_08_1250174-320_N1EN219130023-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2014-11-25 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130023 | 7MF4434-1HY22-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507584-14459854-Y216-B6211: 01250174 / 0320: 7MF4434-1HY22-1EB7-Z: A02+Y15+Y21+Y25: N1-EN21-9130023: 30 bar: PN 160: PROFIBUS PA: 126: 6304_08: .: 30 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückX2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.49 0.75 1.13 0.81 0.016 0.024 0.029 0.01118.2118.98 2.13 2.3210.7510.07 0.24 -- -- -- V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- -- Al -- 0.040(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2014-11-25Haguenau1612474/1019939(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-11-25 19:42:05PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P462501___14_1248917-390_N1EN189010060-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P462501___14_1248917-390_N1EN189010060-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-01-22 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010060 | 7MF4034-1BA00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494879-14459693-Y216-B6211: 01248917 / 0390: 7MF4034-1BA00-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN18-9010060: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: 14: P462501___14: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-22Haguenau5012946/1021637(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-22 10:43:34PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\Daten_aus_SIOS_Unlabeled_Data\COB9630906_V2\COB9630906\7915331\A5E02926301-02_TRANSMAG_2_OI_fr_12-2010.pdf | A5E02926301-02_TRANSMAG_2_OI_fr_12-2010.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | Instructions de service SITRANS F Débitmètres électromagnétiques SITRANS F M TRANSMAG 2 Answers for industry. 12/2010 Edition SITRANS F Débitmètres électromagnétiques SITRANS F M TRANSMAG 2 Instructions de service 12/2010 A5E02926301-02 Introduction 1 Remarques relatives à la sécurité 2 Description 3 Installation 4 Raccordement 5 Mise en service 6 Fonctions 7 Entretien et maintenance 8 Dépannage 9 Caractéristiques techniques 10 Paramètres A Communication Profibus B Annexe C Siemens AG Division Process Industries and Drives Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG ALLEMAGNE Numéro de référence du document: A5E02926301 Ⓟ 08/2016 Sous réserve de modifications Copyright © Siemens AG 2010. Tous droits réservés Mentions légales Signalétique d'avertissement Ce manuel donne des consignes que vous devez respecter pour votre propre sécurité et pour éviter des dommages matériels. Les avertissements servant à votre sécurité personnelle sont accompagnés d'un triangle de danger, les avertissements concernant uniquement des dommages matériels sont dépourvus de ce triangle. Les avertissements sont représentés ci-après par ordre décroissant de niveau de risque. DANGER signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées entraîne la mort ou des blessures graves. ATTENTION signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner la mort ou des blessures graves. PRUDENCE signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner des blessures légères. IMPORTANT signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner un dommage matériel. En présence de plusieurs niveaux de risque, c'est toujours l'avertissement correspondant au niveau le plus élevé qui est reproduit. Si un avertissement avec triangle de danger prévient des risques de dommages corporels, le même avertissement peut aussi contenir un avis de mise en garde contre des dommages matériels. Personnes qualifiées L’appareil/le système décrit dans cette documentation ne doit être manipulé que par du personnel qualifié pour chaque tâche spécifique. La documentation relative à cette tâche doit être observée, en particulier les consignes de sécurité et avertissements. Les personnes qualifiées sont, en raison de leur formation et de leur expérience, en mesure de reconnaître les risques liés au maniement de ce produit / système et de les éviter. Utilisation des produits Siemens conforme à leur destination Tenez compte des points suivants: ATTENTION Les produits Siemens ne doivent être utilisés que pour les cas d'application prévus dans le catalogue et dans la documentation technique correspondante. S'ils sont utilisés en liaison avec des produits et composants d'autres marques, ceux-ci doivent être recommandés ou agréés par Siemens. Le fonctionnement correct et sûr des produits suppose un transport, un entreposage, une mise en place, un montage, une mise en service, une utilisation et une maintenance dans les règles de l'art. Il faut respecter les conditions d'environnement admissibles ainsi que les indications dans les documentations afférentes. Marques de fabrique Toutes les désignations repérées par ® sont des marques déposées de Siemens AG. Les autres désignations dans ce document peuvent être des marques dont l'utilisation par des tiers à leurs propres fins peut enfreindre les droits de leurs propriétaires respectifs. Exclusion de responsabilité Nous avons vérifié la conformité du contenu du présent document avec le matériel et le logiciel qui y sont décrits. Ne pouvant toutefois exclure toute divergence, nous ne pouvons pas nous porter garants de la conformité intégrale. Si l'usage de ce manuel devait révéler des erreurs, nous en tiendrons compte et apporterons les corrections nécessaires dès la prochaine édition. SITRANS F M TRANSMAG 2 Instructions de service, 12/2010, A5E02926301-02 3 Sommaire 1 Introduction................................................................................................................................... 7 1.1 Avant-propos ....................................................................................................................... 7 1.2 Eléments fournis.................................................................................................................. 7 1.3 Historique ............................................................................................................................ 8 1.4 Informations complémentaires ............................................................................................. 8 2 Remarques relatives à la sécurité .................................................................................................... 9 2.1 Consignes générales de sécurité ......................................................................................... 9 2.2 Législation et directives ....................................................................................................... 9 3 Description ................................................................................................................................. 11 3.1 Introduction ....................................................................................................................... 11 3.2 Principe de fonctionnement ............................................................................................... 11 3.3 Caractéristiques ................................................................................................................ 12 3.4 Communication de BUS .................................................................................................... 13 4 Installation .................................................................................................................................. 15 4.1 Informations générales ...................................................................................................... 15 4.2 Installation des capteurs .................................................................................................... 15 4.2.1 Equipotentialité du capteur (potentiel de référence) ........................................................... 19 4.3 Rotation de l'afficheur local ................................................................................................ 20 4.4 Installation du transmetteur ............................................................................................... 21 4.4.1 Fixation murale avec platine de fixation standard ............................................................... 21 4.4.2 Montage mural ou sur la conduite avec équerre de montage ............................................. 22 5 Raccordement ............................................................................................................................ 23 5.1 Informations générales ...................................................................................................... 23 5.2 Etape 1 : Raccordement de l'alimentation .......................................................................... 25 5.3 Etape 2 : Raccordement des câbles de signaux ................................................................. 26 5.4 Etape 3 : Raccordement du boîtier de raccordement et du transmetteur ............................ 27 6 Mise en service ........................................................................................................................... 31 6.1 Utilisation du TRANSMAG 2 .............................................................................................. 32 6.2 Protection en écriture ........................................................................................................ 35 6.3 Langue et éclairage ........................................................................................................... 36 6.4 Exemples de commandes ................................................................................................. 36 Sommaire SITRANS F M TRANSMAG 2 4 Instructions de service, 12/2010, A5E02926301-02 7 Fonctions ................................................................................................................................... 39 7.1 Structure du menu ..............................................................................................................39 7.2 Groupe de fonctions Affichage ............................................................................................39 7.3 Groupe de fonctions Diagnostic ..........................................................................................41 7.4 Groupe de fonctions Fonctions de mesure ..........................................................................44 7.5 Groupe de fonctions sorties de l'appareil ............................................................................51 7.6 Groupe de fonctions Identification.......................................................................................58 7.7 Groupes de fonction Maintenance ......................................................................................60 8 Entretien et maintenance ............................................................................................................. 63 8.1 Maintenance ......................................................................................................................63 8.2 Nettoyage ..........................................................................................................................63 8.3 Remplacement des fusibles ................................................................................................63 8.4 Recalibrage ........................................................................................................................64 8.5 Assistance technique .........................................................................................................65 8.6 Procédures de retour ..........................................................................................................66 9 Dépannage ................................................................................................................................ 67 9.1 Contrôle rapide du capteur .................................................................................................67 9.2 Problèmes d'application......................................................................................................68 9.3 Messages d'erreurs ............................................................................................................70 9.4 Guide d'informations sur les applications ............................................................................72 10 Caractéristiques techniques ......................................................................................................... 75 10.1 Dimensions ........................................................................................................................78 A Paramètres ................................................................................................................................ 83 B Communication Profibus .............................................................................................................. 95 B.1 Communication PROFIBUS ...............................................................................................95 B.2 Câblage des appareils Profibus PA ....................................................................................96 B.3 Circulation de données cyclique .........................................................................................97 B.4 Données d'entrée (de l'esclave au maître) ..........................................................................98 B.5 Octets d'état .......................................................................................................................99 B.6 Données de sortie (du maître vers l'esclave) ....................................................................102 B.7 Diagnostic ........................................................................................................................102 B.8 Protection en écriture .......................................................................................................105 B.9 Fichier de données de l'appareil (GSD) ............................................................................106 B.10 Bibliographie ....................................................................................................................111 Sommaire SITRANS F M TRANSMAG 2 Instructions de service, 12/2010, A5E02926301-02 5 C Annexe .................................................................................................................................... 113 C.1 Certificats ........................................................................................................................ 113 C.2 Commande ..................................................................................................................... 113 Index ....................................................................................................................................... 115 Sommaire SITRANS F M TRANSMAG 2 6 Instructions de service, 12/2010, A5E02926301-02 SITRANS F M TRANSMAG 2 Instructions de service, 12/2010, A5E02926301-02 7 Introduction 1 1.1 Avant-propos Ces instructions contiennent toutes les informations nécessaires à l'utilisation de l'appareil. Ces instructions s'adressent aux personnes chargées de l'installation mécanique, du raccordement électrique, de la configuration des valeurs caractéristiques et de la mise en service de l'appareil ainsi qu'aux ingénieurs services et maintenance. Remarque Le client est responsable de la bonne installation de l'appareil en conformité avec les instructions et les consignes détaillées dans le manuel. Le personnel habilité doit prendre connaissance de ces informations avant l'installation. 1.2 Eléments fournis • SITRANS F M TRANSMAG 2 • Kit de montage mural • Presse-étoupe • Noyaux en ferrite Introduction 1.3 Historique SITRANS F M TRANSMAG 2 8 Instructions de service, 12/2010, A5E02926301-02 1.3 Historique Le contenu de ces instructions est revu régulièrement et des corrections sont apportées dans les éditions ultérieures. Nous acceptons avec plaisir toute suggestion visant à une amélioration. Le tableau ci-dessous récapitule les modifications les plus importantes apportées à la documentation depuis les dernières éditions. Edition Remarques 02/2008 TRANSMAG / Intermag 02/2008 TRANSMAG • Toutes les informations concernant Intermag ont été supprimées. 02/2009 Manuel d'instructions TRANSMAG 2 • Réorganisation du contenu. 08/2010 Manuel d'instructions TRANSMAG 2 • Les informations concernant la version compacte ont été supprimées. 1.4 Informations complémentaires Information produit sur Internet Les Instructions de service sont disponibles sur le CD-ROM fourni avec l'appareil ainsi que sur la page d'accueil du site Internet de Siemens, où vous pourrez trouver par ailleurs des informations complémentaires sur la gamme de débitmètres SITRANS F. Information produit sur Internet (http://www.siemens.com/flowdocumentation) Interlocuteur local Si vous désirez plus d'informations ou si vous faites face à des problèmes qui ne sont pas suffisamment traités dans les présentes instructions de service, veuillez prendre contact avec votre interlocuteur. Les coordonnées de votre interlocuteur local sont disponibles sur Internet : Interlocateur local (http://www.automation.siemens.com/partner) SITRANS F M TRANSMAG 2 Instructions de service, 12/2010, A5E02926301-02 9 Remarques relatives à la sécurité 2 2.1 Consignes générales de sécurité PRUDENCE Le fonctionnement correct et sûr du produit implique son transport, son stockage, son montage et sa mise en service selon des règles précises ainsi qu'une utilisation et une maintenance soigneuses. Cet instrument doit être installé et utilisé exclusivement par du personnel qualifié. Remarque Aucune modification du produit, comme l'ouverture ou la réparation inappropriée, n'est permise. Si cette consigne n'est pas respectée, la marque CE et la garantie du constructeur n'auront plus aucune valeur. 2.2 Législation et directives Règles générales L’appareil doit être installé en accord avec les normes et réglementations locales en vigueur. Normes de sécurité de l'instrument de mesure L'appareil a été testé en usine, selon les exigences de sécurité. Les consignes décrites dans le présent manuel d'instructions doivent être respectées afin que les exigences de sécurité soient maintenues pendant la durée de vie prévue du produit. Elles s'appliquent de façon générale à l'installation électrique : ● Utilisez des câbles thermorésistants si le boîtier est exposé à des températures élevées en raison, par ex., d'une conduction thermique par le capteur/tube de mesure. Assurez- vous que les câbles ne sont pas en contact avec le tube chaud du débitmètre. Appareil marqué CE La marque CE symbolise la conformité de l'appareil aux normes suivantes : ● Directive CEM 2004/108/CE ● Directive basse tension 2006/95/CE ● Directive équipements sous pression (DESP/DGRL) 97/23/CE Les appareils de mesure magnéto-inductifs SITRANS F M sont conformes à la classe de protection I. Remarques relatives à la sécurité 2.2 Législation et directives SITRANS F M TRANSMAG 2 10 Instructions de service, 12/2010, A5E02926301-02 SITRANS F M TRANSMAG 2 Instructions de service, 12/2010, A5E02926301-02 11 Description 3 3.1 Introduction Le SITRANS F M TRANSMAG 2 est un débitmètre électromagnétique à champ alternatif cadencé, dont le magnétisme est beaucoup plus important que sur les débitmètres électromagnétiques conventionnels à champ continu cadencé. Il constitue ainsi une solution idéale pour les applications difficiles suivantes : ● Pâtes à papier de concentration > 3 % ● Boues d’exploitation minière à haute concentration ● Boues d’exploitation minière contenant des particules magnétiques Le débitmètre complet est constitué d'un capteur 911/E et du transmetteur adapté SITRANS F M TRANSMAG 2. TRANSMAG 2 est disponible en version déportée. Le capteur 911/E se décline dans des diamètres de DN 15 à DN 1000 (½" à 40"). 3.2 Principe de fonctionnement SITRANS F M TRANSMAG 2 est un transmetteur microprocessorisé avec afficheur alphanumérique intégré en plusieurs langues. Ce transmetteur évalue les signaux en provenance des têtes de mesure magnéto-inductives respectives et assure en outre la fonction d’un bloc d’alimentation fournissant un courant constant aux bobines d’excitation. La densité du champ magnétique dans les têtes de mesure est contrôlée en outre par des bobines de compensation. Des informations complémentaires sur le raccordement, le mode de fonctionnement et l'installation sont fournies par les fiches techniques des capteurs. Figure 3-1 Débitmètre magnéto-inductif SITRANS F M TRANSMAG 2 Description 3.3 Caractéristiques SITRANS F M TRANSMAG 2 12 Instructions de service, 12/2010, A5E02926301-02 3.3 Caractéristiques ● Traitement rapide des signaux par technologie 16 bits ● Identification automatique du type de capteur et des données d’étalonnage par smartPLUG. Le SmartPLUG est un préamplificateur placé dans le capteur avec module de données intégré, qui contient les données d'usine du capteur et les informations spécifiques au client. ● PROFIBUS-PA (Profil 2.0) ou communication HART ● Utilisation facile et guidée par menu multilingue avec afficheur à deux lignes et quatre touches optiques de commande ● Fonction d’auto-contrôle ● Simulation interne pour toutes les fonctions d’entrée et de sortie ● Surveillance du capteur par courant de magnétisation et tension de référence, et par la fonction électrodes mouillées ● Sortie analogique et sorties TOR pour impulsions, état de l’appareil, limites, sens d'écoulement, fréquence ● Sur demande : entrée de commutation passive pour remise à zéro des valeurs de comptage ou désactivation du dispositif de mesure (PZR) ● Avec champ alternatif à impulsions pour une conductivité minimale de 0,1 μS/cm ● Mode boue ● Des paramètres peuvent être spécialement sélectionnés et modifiés, par ex.: – Paramètres de service, tels que la plage de mesure, les unités physiques et les informations relatives à l'appareil – Limites pour le débit, configurations des compteurs – Elimination des perturbations par suppression séparée des parasites, amortissement et fonctions d'hystérésis – Synchronisation automatique du réseau – Paramètres d'affichage (affichage textuel librement configurable) – Affichage en unités de volume ou de masse – Densité comme constante d'entrée pour la conversion des unités de volume en unités de masse – Coupure de débit faible – Mesures de débit dans le sens normal et le sens inverse – Affichage du sens d'écoulement et évaluation – Fonctions de diagnostic et valeurs de contrôle – Adresse PROFIBUS – Fonctions de la sortie analogique : débit proportionnel, signal de défaut – Fonctions de la sortie TOR 1 (transistor) : sortie d'impulsions, sortie de fréquence proportionnelle au débit, alarme, signal de sens d'écoulement normal ou inverse, limite mini ou maxi pour débit et compteur – Fonctions de la sortie TOR 2 (relais) : alarme, signal d'écoulement dans le sens normal ou sens inverse, limite mini ou maxi pour débit et compteur – Simulation du signal de sortie via sortie analogique, sortie TOR 1 et sortie TOR 2 – Option : sortie TOR 2 comme entrée TOR pour remise à zéro du compteur ou interruption de la mesure (PZR) Description 3.4 Communication de BUS SITRANS F M TRANSMAG 2 Instructions de service, 12/2010, A5E02926301-02 13 3.4 Communication de BUS SITRANS F M TRANSMAG 2 est disponible avec communication HART ou PROFIBUS. ● Le protocole HART est superposé au signal de la sortie analogique (sortie de courant). Cette fonction de communication permet, en plus de la commande directe, un paramétrage de l'appareil avec le communicateur HART ou un PC/portable et le logiciel SIMATIC PDM. ● Dans la version PROFIBUS PA, la sortie analogique et la sortie TOR 2 sont remplacées par la sortie TOR PROFIBUS PA. En plus de la commande directe, le paramétrage de l'appareil est alors possible par le biais du réseau PROFIBUS et de SIMATIC PDM. Description 3.4 Communication de BUS SITRANS F M TRANSMAG 2 14 Instructions de service, 12/2010, A5E02926301-02 SITRANS F M TRANSMAG 2 Instructions de service, 12/2010, A5E02926301-02 15 Installation 4 4.1 Informations générales Ce chapitre décrit comment installer le débitmètre. PRUDENCE L'appareil répond aux exigences de la classe de protection IP 67. Le respect des exigences de cette classe de protection implique un montage correct. Veuillez suivre les instructions décrites dans ce chapitre. Les valeurs maximales admissibles applicables à la température ambiante et à la température du fluide doivent être respectées en permanence. Le tube de mesure doit être rempli exclusivement avec des fluides auxquels les matériaux des joints et des habillages utilisés résistent chimiquement. Seuls les fluides conducteurs sont autorisés. ATTENTION Si pour l'application la surface du capteur ou du tube de mesure est susceptible de dépasser 50 °C, il convient de prévoir une protection antibrûlure et/ou un panneau d'avertissement. 4.2 Installation des capteurs En général, le principe de mesure est indépendant du profil d'écoulement, dans la mesure où il ne se produit pas de tourbillon stationnaire dans la zone de mesure (par ex. en aval de coudes, en cas de transition tangentielle ou en cas d'une vanne mi-ouverte en amont du capteur). Dans le cas contraire, il faudra prendre des mesures afin de régulariser le profil d'écoulement. Les mesures appropriées sont alors les suivantes : ● allonger les tronçons rectilignes en amont et en aval ● utiliser des tranquilisateurs d'écoulement ● réduire la section de la conduite IMPORTANT Il est recommandé d'utiliser des bagues de protection (protection d'embouchure) pour protéger les arêtes d'entrée et de sortie du capteur des dommages mécaniques, en particulier dans le cas de fluides abrasifs. Des bagues de protection figurent parmi les accessoires disponibles. Installation 4.2 Installation des capteurs SITRANS F M TRANSMAG 2 16 Instructions de service, 12/2010, A5E02926301-02 Installation verticale/horizontale Figure 4-1 Installation horizontale / verticale Tronçon en amont/aval Les tronçons en amont et en aval doivent être conservés rectilignes Figure 4-2 Montage entre coudes, vannes et pompes Installation 4.2 Installation des capteurs SITRANS F M TRANSMAG 2 Instructions de service, 12/2010, A5E02926301-02 17 Emplacement du capteur Dans le cas d'une sortie de tube libre, le capteur ne doit pas être monté sur un tronçon susceptible de se vider. Si le capteur est installé sur une conduite descendante, assurez- vous que la conduite soit toujours remplie à 100 % de fluide Figure 4-3 Montage sur un tronçon de conduite qui ne peut pas se vider On évitera de monter le capteur au point le plus élevé d'une conduite en raison de l'accumulation possible de gaz. Figure 4-4 Montage au point le plus haut Installez le débitmètre de façon à ce que le tube de mesure ne puisse se vider et reste toujours rempli de fluide. Dans le cas d'une conduite non remplie ou d'une conduite à écoulement libre (décharge), le capteur doit être installé sur un siphon. Figure 4-5 Montage sur tronçon de conduite toujours rempli Installation 4.2 Installation des capteurs SITRANS F M TRANSMAG 2 18 Instructions de service, 12/2010, A5E02926301-02 Sections de conduites Réduire les sections de conduites vous permet d'utiliser des capteurs de mesure plus petits dans des conduites de diamètre nominal plus grand. L'avantage est qu'ainsi la vitesse du fluide dans le capteur de mesure est plus élevée pour des faibles débits, d'où une précision supérieure de la mesure. Pour éviter la formation de tourbillons dans le capteur, l'angle de la réduction ne doit pas dépasser 8°. Figure 4-6 Exemple de réduction d'une section de conduite Remarque Les réductions entraînent par ailleurs des pertes de pression. Installation 4.2 Installation des capteurs SITRANS F M TRANSMAG 2 Instructions de service, 12/2010, A5E02926301-02 19 4.2.1 Equipotentialité du capteur (potentiel de référence) Pour fournir une mesure exacte, le capteur de mesure doit présenter le même potentiel que le fluide. Cela est réalisé si les brides de raccordement des conduites sont en métal et si les vis de fixation sur le capteur de mesure offrent une excellente liaison électrique. Dans ce cas, le fluide, les conduites et le transmetteur sont reliés entre eux au même potentiel. Figure 4-7 Potentiel de référence dans les conduites électriquement conductrices Dans le cas de conduites dont l'intérieur est électriquement isolé, le fluide à l'intérieur de la conduite doit être amené au potentiel de référence par des mesures supplémentaires (par ex. par bagues de mise à la terre). Les bagues de mise à la terre servent à amener le capteur au potentiel de référence dans les conduites électriquement isolées. Figure 4-8 Potentiel de référence établi par le biais de bagues de mise à la terre dans les conduites électriquement isolées Des bagues de mise à la terre figurent parmi les accessoires disponibles. Installation 4.3 Rotation de l'afficheur local SITRANS F M TRANSMAG 2 20 Instructions de service, 12/2010, A5E02926301-02 4.3 Rotation de l'afficheur local Il est possible d'orienter l'afficheur local en exerçant une rotation par pas de 90° afin de faciliter la lecture dans le cas d'une installation verticale ou au-dessus de la tête. 1. Coupez l'alimentation. 2. Débloquez le système de sécurité du couvercle du compartiment électronique à l'aide d'une clé Allen de 3 mm. 3. Dévissez le couvercle. 4. Déverrouillez avec précaution les crochets de fixation de l'afficheur local à l'aide d'un tournevis ou d'un outil similaire. 5. Retirez le module du boîtier, orientez-le dans la position souhaitée avant de le remettre en place. 6. Revissez le couvercle et réinstallez le dispositif de sécurité du couvercle. ① Crochets de fixation Figure 4-9 Déverrouillage des crochets de fixation de l'afficheur local Installation 4.4 Installation du transmetteur SITRANS F M TRANSMAG 2 Instructions de service, 12/2010, A5E02926301-02 21 4.4 Installation du transmetteur 4.4.1 Fixation murale avec platine de fixation standard 1. Fixez la platine de fixation au transmetteur à l'aide du matériel de fixation fourni 2. Fixez le transmetteur avec la platine de fixation au mur. Figure 4-10 Platine de fixation standard Remarque La platine de fixation standard est exclusivement destinée au montage mural. Installation 4.4 Installation du transmetteur SITRANS F M TRANSMAG 2 22 Instructions de service, 12/2010, A5E02926301-02 4.4.2 Montage mural ou sur la conduite avec équerre de montage Montage sur tube 1. Fixez d'abord l'équerre de montage sur la conduite à l'aide des étriers de fixation 2. Fixez ensuite le transmetteur à l'aide des deux vis fournies. Montage sur la conduite à l'aide de l'équerre de montage Montage mural 1. Fixez l'équerre de montage à l'arrière du transmetteur 2. Fixez ensuite au mur le transmetteur avec l'équerre de montage Remarque Pour un montage mural, les étriers de fixation et les écrous ne sont pas utilisés. Montage mural à l'aide de l'équerre de montage SITRANS F M TRANSMAG 2 Instructions de service, 12/2010, A5E02926301-02 23 Raccordement 5 5.1 Informations générales Ce chapitre explique comment raccorder l'appareil. Les étapes 1 (connecter l'alimentation (Page 25)), 2 (connecter les câbles de signaux) et 3 (connecter le boîtier de raccordement et le transmetteur (Page 27)) doivent toujours être effectuées. Ce chapitre traite uniquement du câblage des appareils HART. Concernant le câblage des appareils Profibus PA, veuillez consulter l'Annexe : Communication Profibus (Page 95). ① Câble de courant magnétique ② Boîtier de raccordement pour câbles d'alimentation et de signaux ③ Equipotentialité ④ Câble de signaux ⑤ Alimentation ⑥ Câble d'électrode ⑦ Boîtier de raccordement pour câbles de courant magnétique et d'électrodes Figure 5-1 Généralités, Raccordements électriques Raccordement 5.1 Informations générales SITRANS F M TRANSMAG 2 24 Instructions de service, 12/2010, A5E02926301-02 ATTENTION Il convient de respecter les réglementations en vigueur concernant les installations électriques. L'appareil doit toujours être hors tension lors de l'installation ! Risque d'électrocution ! De même, le raccordement des électrodes et des câbles de courant magnétique sur l'appareil doit être réalisé hors tension. Lorsque le boîtier est sous tension (alimentation), seul le personnel qualifié est habilité à dévisser le couvercle. Caractéristiques des câbles ● Pour l'installation du capteur, utilisez uniquement des câbles de degré de protection au moins équivalent à celui du capteur. ● La longueur du câble depuis le presse-étoupe jusqu'à la borne de raccordement doit être aussi courte que possible. Evitez les boucles de câbles dans le boîtier de raccordement. ● Pour assurer le degré de protection IP 67, respectez les consignes suivantes concernant le diamètre extérieur des câbles : Le diamètre extérieur admissible pour les câbles d'alimentation auxiliaire et de signal (grand boîtier de raccordement) de l'appareil standard (7ME5034-xxxxx-xAA0) est compris entre 6 et 12 mm. Câbles de courant magnétique et d'électrodes (petit boîtier de raccordement) : – Presse-étoupes M16 x 1,5 6 à 10 mm – Presse-étoupes 1/2" NPT 5 à 9 mm ① Couvercle du boîtier de raccordement ② Presse-étoupe Figure 5-2 Exemple de câbles flottant avant le raccordement Voir aussi Câblage des appareils Profibus PA (Page 96) Raccordement 5.2 Etape 1 : Raccordement de l'alimentation SITRANS F M TRANSMAG 2 Instructions de service, 12/2010, A5E02926301-02 25 5.2 Etape 1 : Raccordement de l'alimentation PRUDENCE Raccordez l'appareil exclusivement à une tension d'alimentation conforme aux indications de la plaque signalétique. Raccordez l'alimentation par l'intermédiaire d'un dispositif de coupure et fusible facilement accessible et correctement identifié (maxi 4 A) ou d'un disjoncteur facilement accessible (maxi 4 A). Remarque Pour le raccordement de l'alimentation, utilisez des câbles de 1,5mm2 de section minimum avec isolation double ou renforcée. Conseils de câblage 1. Débloquez le système de sécurité du couvercle du boîtier de raccordement à l'aide d'une clé Allen de 3 mm. 2. Dévissez le couvercle du boîtier de raccordement. 3. Faites passer le câble d'alimentation à travers les presse-étoupes jusqu'au bornier de raccordement. Réalisez une boucle avec le
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P600001___53_1248916-700_N1EN189010032-50_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P600001___53_1248916-700_N1EN189010032-50_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2014-12-09 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010032 | 7MF4034-1EY10-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0700: 7MF4034-1EY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010032: 63 bar: 100 bar: PROFIBUS PA: 53: P600001___53: .: 63 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.28 0.48 1.41 1.76 0.022 0.017 0.006 0.01117.1317.18 2.54 2.2011.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- 0.09Al -- 0.004(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2014-12-09Haguenau5007765/1020699(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-09 10:50:32PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\cert_SitrP_DSIII_P410_P310_XP_IS_NI_DIP_EX_i_Ex_N_CSA_1153651_09.pdf | cert_SitrP_DSIII_P410_P310_XP_IS_NI_DIP_EX_i_Ex_N_CSA_1153651_09.pdf | 2015-09-24 | SITRANS P310;SITRANS P DS III;SITRANS P410;SITRANS 70039951;SITRANS P4;SITRANS P3 | HART, 4…20 mA |  | 7MF4*33;7MF4*34;7MF4*35;7MF2*33;7MF2*34;7MF2*35;A5E00072719A;A5E000727;A5E00118127A;A5E00072865A;A5E00072770A;A5EOOI;A5E00072854A;A5E00130551A | Certificate | ID_028 | Explosionsschutz-Zulassung | Explosion protection approval | Siemens | CSA | Certificate of Compliance Certificate: 1153651 (LR 104225) Project: 70039951 Issued to: Siemens AG Process Industries and Drives Process Automation DE-76181 Karlsruhe GERMANY Attention: Dieter Goetz Master Contract: 185289 Date Issued: 2015-09-24 The products listed below are eligible to bear the CSA Mark shown Issued by: lvf ari,w 13CU'UV Marin Banu PRODUCTS CLASS-C225802-PROCESS CONTROL EQUIPMENT-For Hazardous Locations CLASS -C225803 -PROCESS CONTROL EQUIPMENT -Intrinsically Safe and Non-Incendive Systems -For Hazardous Locations CLASS-C225804-PROCESS CONTROL EQUIPMENT-Intrinsically Safe, Entity-For Hazardous Locations CLASS 2258 03 -PROCESS CONTROL EQUIPMENT -For Hazardous Locations Class I, Groups A, B, C and D; Class II, Groups E, F and G; Class III; Enclosure Type 4X Class I, Division 2, Groups A, B, C and D; Class II, Division 2, Groups F and G; Class III; Enclosure Type 4X Type SITRANS P Pressure Transmitter Models (see Table l) with input rated 20mA, 30V de, maximum ambient temperature 85° C. Model Type SITRANS P DS III Hart 7MF4*33 -*++** -*h+* (with suffixes) SITRANS P DS III PA 7MF4*34 -*++** -*h+* (with suffixes) SITRANS P DS III FF 7MF4*35 -*++** -*h+* (with suffixes) D D 507 Rev. 2012-05-22 Pa e I CSA Group Certificate: Project: 1153651 70039951 Master Contract: 185289 Date Issued: 2015-09-24 SITRANS P410 Hart 7MF4*33 -*++** -*h+* Z-C41 (with suffixes) SITRANS P410 PA 7MF4*34 -*++** -*h+* Z-C41 (with suffixes) SITRANS P4 l 0 FF 7MF4*35 -*++** -'*h+* Z-C41 (with suffixes) SITRANS P310 Hart 7MF2*33 -*++** -*h+* (with suffixes) SITRANS P310 PA 7MF2*34 -*++** -*h+* (with suffixes) SITRANS P310 FF 7MF2*35 -*++** -*h+* (with suffixes) h =Type of protection J, K, L, N, S (see document A5E00072719A) Table 1 Ex nA IIC Type SITRANS P Pressure Transmitter Models (see Table 2) 7MF4*33 (with suffixes) and 7MF2*33 (with suffixes) input rated 20rnA, 45V de, maximum ambient temperature 85° C. Type SITRANS P Pressure Transmitter Models (see Table 2) 7MF4*34 (with suffixes) and 7MF2*34 (with suffixes) and 7MF4*35 (with suffixes) and 7MF2*35 (with suffixes) input rated 20mA, 32Vdc, maximum ambient temperature 85° C. Model Type SITRANS P DS III Hart 7MF4*33 -* ++** -*h+* (with suffixes) SITRANS P DS III PA 7MF4*34 -*++** -* h+* (with suffixes) SITRANS P DS III FF 7MF4*35 -*++** -* h+* (with suffixes) SITRANS P410 Hart 7MF4*33 -*++** -* h+* Z-C4 l (with suffixes) SITRANS P410 PA 7MF4*34 -*++** -*h+* Z-C41 (with suffixes) SITRANS P410 FF 7MF4*35 -*++** -*h+* Z-C4 I (with suffixes) SITRANS P310 Hart 7MF2*33 -* ++** -*h+* (with suffixes) SITRANS P310 PA 7MF2*34 -*++** -*h+* (with suffixes) SITRANS P310 FF 7MF2*35 -*++** -*h+* (with suffixes) h =Type of protection J, K, L, N, S (see document A5E000727 l 9A) Table 2 CLASS 2258 03 -PROCESS CONTROL EQUIPMENT -Intrinsically Safe and Non-Incendive Systems -For Hazardous Locations Ex nL IIC Type SITRANS P Pressure Transmitter Models (see Table 3) 7MF4*33 (with suffixes) and 7MF2*33 (with suffixes) with entity parameters Ui=24V, Ii=250mA, Pi=l.2W, Li=7µH, Ci=2.2nF as non-incendive. Type SITRANS P Pressure Transmitter Models (see Table 3) 7MF4*34 (with suffixes) and 7MF2*34 (with suffixes) and 7MF4*35 (with suffixes) and 7MF2*35 (with suffixes) with entity parameters Ui=24V, Ii=250mA, D 507 Rev. 2012-05-22 p Certificate: 1153651 Project: 70039951 Master Contract: 185289 Date Issued: 2015-09-24 Pi=l.2W, Li=7µH, Ci=2.2nF as non-incendive when installed per drawing No. A5E00118127A page 6 and with entity parameters Ui=l7.5V, Li=7µH, Ci=2.2nF as non-incendive (FNICO) when installed per drawing No. A5E00118127A pages 4 and 5. Model Type SITRANS P DS III Hart 7MF4*33 -*++** -*h+* (with suffixes) SITRANS P DS III PA 7MF4*34 -*++** -*h+* (with suffixes) SITRANS P DS III FF 7MF4*35 -*++** -*h+* (with suffixes) SITRANS P410 Hart 7MF4*33 -*++** -*h+* Z-C41 (with suffixes) SITRANS P410 PA 7MF4*34 -*++** -*h+* Z-C41 (with suffixes) SITRANS P410 FF 7MF4*35 -*++** -*h+* Z-C41 (with suffixes) SITRANS P310 Hart 7MF2*33 -*++** -*h+* (with suffixes) SITRANS P3 l 0 PA 7MF2*34 -*++** -*h+* (with suffixes) SITRANS P310 FF 7MF2*35 -*++** -*h+* (with suffixes) h =Type of protection J, K, L, N, S (see document A5E00072719A) Table 3 CLASS 2258 04 -PROCESS CONTROL EQUIPMENT -Intrinsically Safe Entity -For Hazardous Locations Ex ia IIC; Class II, Groups E, F and G; Class III; Enclosure Type 4X: Type SITRANS P Pressure Transmitter Models (see Table 4) per drawing A5E00072865A, maximum ambient temperature +80°C; rated 4 -20rnA, with entity parameters Ui=30V, Ii=lOOrnA, Pi=0.75W, Li=0.4mH, Ci=6nF, Intrinsically safe per drawing No. A5E00072770A; with entity parameters Ui=24V, Ii=250rnA, Pi=l.2W, Li=7µH, Ci=2.2nF, Intrinsically safe per drawing No. A5EOOI 18127A page 3 and with entity parameters Ui=17.5V, Ii=380rnA, Pi=5.32W, Li=7µH, Ci=2.2nF, Intrinsically safe (FISCO) per drawing No.A5E00118127A pages 1 and 2. For all models (see Table 4) the Temperature Code is T4 (for maximum ambient temperature of 85°C) or T5 (for maximum ambient temperature of 70°C) or T6 (for maximum ambient temperature of 60°C). All models have Dual Seal markings. Model Type SITRANS P DS III Hart 7MF4*33 -*++** -*h+* (with suffixes) SITRANS P DS III PA 7MF4*34 -*++** -*h+* (with suffixes) SITRANS P DS III FF 7MF4*35 -*++** -*h+* (with suffixes) SITRANS P410 Hart 7MF4*33 -*++** -*h+* Z-C41 (with suffixes) SITRANS P410 PA 7MF4*34 -*++** -*h+* Z-C41 (with suffixes) SITRANS P410 FF 7MF4*35 -*++** -*h+* Z-C41 (with suffixes) SITRANS P310 Hart 7MF2*33 -*++** -*h+* (with suffixes) SITRANS P310 PA 7MF2*34 -*++** -*h+* (with suffixes) D D 507 Rev. 2012-05-22 Pa CSA Group Certificate: Project: 1153651 70039951 Master Contract: 185289 Date Issued: 2015-09-24 I SITRANS P310 FF I 7MF2*35 -*++** -*h+* (with suffixes) h =Type of protection J, K, L, N, S (see document A5E000727 l 9A) Table 4 APPLICABLE REQUIREMENTS CSA Std C22.2 No. 0-19991 (R 2006) CSA Std C22.2 No. 142-M1987 (R 2004) CSA Std C22.2 No. 30-Ml986 (R 2003) CSA Std C22.2 No. 94-1976 (R 2006) CSA Std C22.2 No. 213-Ml987 (R 2004) CSA Std C22.2 No. 25: 1996 (R 2004) CAN/CSA E60079-1 l :02 CAN/CSA E60079-15:02 ANSI/ISA 12.27.01-2003 MARKINGS General Requirements -Canadian Electrical Code, Part II Process Control Equipment Explosion-Proof Enclosures for Use in Class I Hazardous Locations Special Purpose Enclosures Non-incendive Electrical Equipment for Use in Class I, Division 2 Hazardous Locations Enclosures for Use in Class II, Groups E, F and G Hazardous Locations Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres--Part 11: Intrinsic Safety "i" Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres--Part 15: Type of Protection "n" Process Sealing Electrical Systems and flammable or Combustible Process Fluids. Product markings shall be in accordance with the related standards. In addition, it shall be the responsibility of the manufacturer to provide additional markings on the product to comply with the requirements of the local regulatory authorities. For example, in Canada, any caution and warning markings must be provided in French and English. Markings appear on metallic nameplate as shown in drawings A5E00072854A and A5E00130551A. Note -Jurisdictions in Canada may require these markings to also be provided in French language. It is the responsibility of the manufacturer to provide bilingual marking, where applicable, in accordance with the requirements of the Provincial Regulatory Authorities. It is the responsibility of the manufacturer to determine this requirement and have bilingual wording added to the "Markings". D D 507 Rev. 2012-05-22 Pa e4 Certificate: Project 70039951 2456918 2227588 1697166 1603685 1486466 1153651 D 507 Rev. 2012-05-22 Supplement to Certificate of Compliance 1153651 (LR 104225) Master Contract: 185289 The products listed, including the latest revision described below, are eligible to be marked in accordance with the referenced Certificate. Date 2015-09-24 2011-09-24 2010-05-12 2005-07-27 2004-10-12 2003-12-05 2000-12-15 Product Certification History Description Update to Report 1153651 to delist models SITRANS P MK.II and SITRANS P MS and include the new pressure transmitter models SITRANS P410 and SITRANS P3 l 0 and drawing revisions. IFE for the addition of new factory location Siemens ltd., I IA CE WSGR QM, Thane -Belapur Road, Thane -400601, India Update to cover requested construction revisions and update documentation. Update to cover minor modifications of enclosure construction Update to cover addition of DSIIIFF models and drawings revision Update to cover drawing revisions. Original certification Pae I SITRANS P DS III / P410 / P310 Communication HART Control Drawing for DIV 1, Zone 1 SITRANS P DS III / P410 / P310 Communication HART Control Drawing for DIV 2 , Zone 2 SITRANS P DS III / P410 / P310 Communication PA and FF Control Drawing (FISCO) SITRANS P DS III / P410 / P310 Communication PA and FF Control Drawing (FISCO) SITRANS P DS III / P410 / P310 Communication PA and FF Control Drawing (FISCO) SITRANS P DS III / P410 / P310 Communication PA and FF Control Drawing (F NI CO) SITRANS P DS III / P410 / P310 Communication PA and FF Control Drawing (F NI CO) SITRANS P DS III / P410 / P310 Communication PA and FF Control Drawing (F NI CO)
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P481001___54_1250175-80_N1EN219130031-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P481001___54_1250175-80_N1EN219130031-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-12-03 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130031 | 7MF4434-1HY22-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507585-14459854-Y216-B6211: 01250175 / 0080: 7MF4434-1HY22-1EB7-Z: A02+Y15+Y21+Y25: N1-EN21-9130031: 30 bar: PN 160: PROFIBUS PA: 54: P481001___54: .: 30 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]050100015300.000614.999629.9994-0.000214.99800.0021-0.0012-0.0019-0.0005-0.0068(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Lamure Christophe(2)2014-12-03Haguenau1612478/1019760(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-03 19:21:16PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F642501___15_1250174-40_N1EN219130003-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | F642501___15_1250174-40_N1EN219130003-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130003 | 7MF4434-1EA22-1EB7-Z;7MF4434-*EA*2-1***;A5E00103940A | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507584-14459854-Y216-B6211: 01250174 / 0040: 7MF4434-1EA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130003: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 15: F642501___15: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 24(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau1625695/1021894(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 17:52:24PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-3.1124List of materials / WerkstofflisteN1-EN21-9130003Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4434-*EA*2-1*** - A40No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00103940A34-D S344SIEMENS3.1C73451-A402-C34Mittelstck Pos.Cell body plus11W5A5E00103940A54-D S328SIEMENS3.1C73451-A402-C54Mittelstck Neg.Cell body minus12W532Diaphragm / TrennmembranC73451-A402-C163W73501-A4404-B503-*-253.1SIEMENS490920W541Process cover / KappeC73451-A402-C71W73400-A4408-B501-*-253.1CHUNJIA4TBW551Process cover / KappeC73451-A402-C71W73400-A4408-B501-*-253.1CHUNJIA4TBW564Bolt / ZylinderschraubeDIN 912 M10x85W73601-A1041-B502-*-253.1WURTHIN-VI A4-70W574Nut / SechskantmutterDIN 4032 M10W73606-A1-B504-*-253.1VIRAJVIRAJ A4-70W582Screw / GewindstiftDIN 915 M4x10W73604-A7040-B103-*-252.1BÖHLER--W5C73451-A402-C 66-*-258D08-905SCHOTT2.1C73451-A402-C66GlasdurchfhrungGlass bushing19W5102Insert / EinsatzC73451-A402-C81W73503-A4401-B502-*-253.1WOMGGW5112Screw / SchraubeC73451-A402-C83W73503-A4401-B501-*-253.1WOMNW5Manufacturer / HerstellerPD PA MF-H PI-PV TECHHaguenauPosition / AuftragOrder / Item012501744 / 00Serial-Number / Fab. - NrN1-EN21-9130003Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2015-01-21Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-3.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-13 / 24EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-14 / 24EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-15 / 24EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-16 / 24EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-17 / 24EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-18 / 24EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-19 / 24EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-110 / 24EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-111 / 24EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-112 / 24EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-113 / 24EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-114 / 24EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-115 / 24EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-116 / 24EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-117 / 24EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-118 / 24EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-119 / 24EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-120 / 24EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-121 / 24EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-122 / 24EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-123 / 24EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-124 / 24EN 10204-3.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F481000___11_1250175-60_N1EN219130029-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | F481000___11_1250175-60_N1EN219130029-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130029 | 7MF4434-1EA22-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507585-14459854-Y216-B6211: 01250175 / 0060: 7MF4434-1EA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130029: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 11: F481000___11: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau1625703/1021744(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 16:24:59PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P795004___14_1248917-540_N1EN189010074-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P795004___14_1248917-540_N1EN189010074-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010074 | 7MF4034-1DA00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494879-14459693-Y216-B6211: 01248917 / 0540: 7MF4034-1DA00-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010074: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 14: P795004___14: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau5007931/1020891(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 11:43:31PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P432001__N1A9289172071-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P432001__N1A9289172071-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-13 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172071 | 7MF4034-1CA00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244273-P6/21394-6NU: 832249 / 0140: 7MF4034-1CA00-1EB7-Z: Y15+Y21: N1-A928-9172071: 4 bar: 10 bar: PROFIBUS PA: P432001: .: 4 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)Output Characteristic / AusgangskennlinieDeviation / Abweich.DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 2 40.00002.00024.00000.00012.00030.00100.00400.00100.00160.0067(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Arth Pierre(2)2010-10-13HAGUENAU,1122855/984738(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-13 09:43:09I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P434100__N1A9289172191-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P434100__N1A9289172191-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-11 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172191 | 7MF4034-1DY00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0530: 7MF4034-1DY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172191: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P434100: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-11HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-11 18:22:02I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P921600__N1A9289172227-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P921600__N1A9289172227-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2010-10-07 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172227 | 7MF4034-1DY00-1EB7-Z;7MF4034-*DY0*-1***;A5E00100207A;A5E01133036 | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 1250: 7MF4034-1DY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172227: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P921600: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 10(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-07HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-07 17:26:35I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.1110List of materials / WerkstofflisteN1-A928-9172227Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4034-*DY0*-1*** - D22No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00100207A1 987552 W1WOM3.1C73451-A400-C1AnschlußstutzenProcess connection11W521Seat / AufnahmeA5E01133036A5E00100209A3.1SIEMENS3036 S121W531Diaphragm / TrennmembranC73451-A400-C15W73501-A4404-B501-*-253.1SIEMENS501538W541Sensor / SensorC73451-A400-B927C73451-A400-B900-*-252.1SIEMENS8D08-920W5Manufacturer / HerstellerSIEMENS I IA SC MF-H PI-1 PRO-1HaguenauPosition / AuftragOrder / Item832425 / 12Serial-Number / Fab. - NrN1-A928-9172227Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2010-10-07Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-4.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172227C12SIEMENS I IA SC SPA PS 113 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172227C12SIEMENS I IA SC SPA PS 114 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172227C12SIEMENS I IA SC SPA PS 115 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172227C12SIEMENS I IA SC SPA PS 116 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172227C12SIEMENS I IA SC SPA PS 117 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172227C12SIEMENS I IA SC SPA PS 118 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172227C12SIEMENS I IA SC SPA PS 119 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172227C12SIEMENS I IA SC SPA PS 1110 / 10EN 10204-4.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\Daten_aus_SIOS_Unlabeled_Data\COB9630906_V2\COB9630906\7503128\g7376-c188-4gb.pdf | g7376-c188-4gb.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | Manual Line recorder Multipoint recorder SIREC P, PA, L, LA Multipoint recorder P 7ND 3021-xB... Multipoint recorder PA 7ND 3021-xA... Line recorder L 7ND 3121 Line recorder LA 7ND 3125 The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights created by the granting of patents or registration of a design are reserved.Technical data subject to change without notice SIMATIC, SIREC, SIPROM are Siemens registered trademarks. All other product or system names are (registered) trademarks of their respective owners and must be treated accordingly. Chapter Introduction 0 Application 1 Design and Mode of Operation 2 Preparation for Operation 3 Operation 4 Measuring and Recording Mode 5 Servicing and Maintenance 6 Technical Data 7 Scope of Delivery, Options, Accessories 8 Parts List 9 Subject Index SIEMENS Order No.: C79000-G7376-C188 Printed in France AG 10.98 MG 168 en Siemens AG Order No.: C79000-G7376-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual I-1 SIREC Multipoint recorder P 7ND 3021-xB... Multipoint recorder PA 7ND 3021-xA... Line recorder L 7ND 3121 Line recorder LA 7ND 3125 Siemens AG Order No.: C79000-G7376-C188-04 I-2 SIREC P, PA, L, LA Manual Contents Siemens AG Order No.: C79000-G7376-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual i Contents 0 Introduction....................................................................................... 0-1 0.1 General Information............................................................................ 0-1 0.2 Qualified Person ................................................................................. 0-2 0.3 Warning Information .......................................................................... 0-3 0.4 Approved Use ..................................................................................... 0-4 1 Application ........................................................................................ 1-1 2 Design and Mode of Operation........................................................ 2-1 2.1 Summary............................................................................................. 2-1 2.2 Recorder Components......................................................................... 2-4 2.2.1 Housing............................................................................................... 2-4 2.2.2 Measured-value Acquisition ............................................................... 2-4 2.2.3 Central Processing Unit ...................................................................... 2-4 2.2.4 Power Supply...................................................................................... 2-5 2.2.5 Chassis ................................................................................................ 2-5 2.3 Mode of Operation.............................................................................. 2-8 2.4 Scope of Delivery ............................................................................... 2-9 2.5 Accessories, Consumable Materials.................................................... 2-9 2.6 Options................................................................................................ 2-9 2.6.1 Digital Input/Output............................................................................ 2-9 2.6.2 DC 24 V Output.................................................................................. 2-9 2.6.3 PC Cable ........................................................................................... 2-10 2.6.4 SIPROM R - LA/PA ......................................................................... 2-10 3 Preparation for Operation ............................................................... 3-1 3.1 Recorder Identification ....................................................................... 3-1 3.2 Jumper Settings 50/60 Hz, Summer Time/Winter Time..................... 3-3 3.3 Installation Guidelines ........................................................................ 3-5 3.4 Mechanical Preparation of Recorder for Operation............................ 3-6 3.5 Connection of Power Supply .............................................................. 3-7 3.6 Connection of Analog Channels ......................................................... 3-9 3.7 Digital Input/Output.......................................................................... 3-16 3.8 DC 24 V Output................................................................................ 3-20 3.9 Starting Up the Recorder .................................................................. 3-21 4 Operation........................................................................................... 4-1 4.1 Display and Control Elements ............................................................ 4-1 Contents Siemens AG Order No.: C79000-G7376-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual ii 4.2 Display Elements ................................................................................ 4-3 4.3 Levers ................................................................................................. 4-4 4.3.1 Functions of Service Lever and Lever 2............................................. 4-5 4.3.2 Functions of Levers 1, 3 and 4 in Recording Mode (L/LA version)... 4-5 4.3.3 Functions of Levers 1, 3 and 4 in Recording Mode (P/PA version)... 4-7 4.3.4 Functions of Levers 1, 3 and 4 in the PAUSE Status.......................... 4-9 4.3.5 Functions of Levers 1, 3 and 4 with Recorder Settings using PROG Menu ..................................................................................... 4-10 4.3.6 Functions of Levers 1, 3 and 4 with Recorder Settings using TEST Menu....................................................................................... 4-11 4.4 PC Interface ...................................................................................... 4-12 4.5 Settings using PROG Menu .............................................................. 4-14 4.5.1 Chart Feed......................................................................................... 4-16 4.5.2 Measured-value Table (only recorders with alphanumeric text) ...... 4-17 4.5.3 Parameterizing the Analog Channels................................................ 4-20 4.5.4 Parameterizing the Digital Channel (only LA version) .................... 4-30 4.5.5 Alarm ................................................................................................ 4-31 4.5.6 Print (only recorders with alphanumeric text) .................................. 4-34 4.6 Settings using TEST Menu ............................................................... 4-34 4.6.1 Measuring Mode............................................................................... 4-36 4.6.2 Chart ................................................................................................. 4-36 4.6.3 Text (only recorders with alphanumeric text)................................... 4-40 4.6.4 Clock (only recorders with alphanumeric text)................................. 4-42 4.6.5 Control Input DI4.............................................................................. 4-43 4.6.6 Language (only recorders with alphanumeric text) .......................... 4-45 4.6.7 PROG Locking ................................................................................. 4-45 4.7 Parameterization Examples............................................................... 4-46 4.7.1 Setting the Chart Feed....................................................................... 4-46 4.7.2 Setting the Output of the Measured-value Table .............................. 4-46 4.7.3 Parameterizing the Analog Channel ................................................. 4-47 4.7.4 Parameterizing the Digital Channel .................................................. 4-49 4.7.5 Parameterizing the Alarms................................................................ 4-49 4.7.6 Parameterizing the Measuring Mode................................................ 4-50 4.7.7 Parameterizing the Chart (only recorders with alphanumeric text) .. 4-51 4.7.8 Parameterizing Texts (only recorders with alphanumeric text) ........ 4-51 4.7.9 Parameterizing the Time (only recorders with alphanumeric text)... 4-53 4.7.10 Parameterizing the Control Input DI4............................................... 4-54 Contents Siemens AG Order No.: C79000-G7376-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual iii 4.7.11 Parameterizing the Language (only recorders with alphanumeric text)................................................................................................... 4-55 4.7.12 Parameterizing the PROG Locking................................................... 4-55 5 Measuring and Recording Mode ..................................................... 5-1 5.1 Chart Formatting (only recorders with alphanumeric text)................. 5-1 5.1.1 Main Time Line (only recorders with alphanumeric text).................. 5-2 5.1.2 Main Time Line (recorders without alphanumeric text)..................... 5-2 5.1.3 Device Text (only recorders with alphanumeric text)......................... 5-2 5.1.4 Switch-on Text (only recorders with alphanumeric text) ................... 5-3 5.1.5 Event Text (only recorders with alphanumeric text) .......................... 5-3 5.1.6 Start Line (only recorders with alphanumeric text) ............................ 5-3 5.1.7 Time Marks (only recorders with alphanumeric text)......................... 5-4 5.1.8 Limit Line (only LA version) ............................................................. 5-4 5.1.9 Alarm Markers (only P/PA version)................................................... 5-4 5.1.10 Measured-value Table (only recorders with alphanumeric text) ........ 5-5 5.1.11 Grid (only recorders with alphanumeric text)..................................... 5-6 5.1.12 Priorities of Text Outputs.................................................................... 5-6 5.1.13 Configuration Data (only recorders with alphanumeric text) ............. 5-7 5.1.14 Error Messages and Status Messages (only recorders with alphanumeric text) .............................................................................. 5-9 5.2 Example Recording with Explanations............................................... 5-9 6 Servicing and Maintenance.............................................................. 6-1 6.1 Removing the Chart Carriage ............................................................. 6-1 6.2 Inserting the Chart Carriage................................................................ 6-2 6.3 Setting the Main Time Line ................................................................ 6-3 6.4 Removing a Fanfold Pack................................................................... 6-4 6.5 Inserting a Fanfold Pack ..................................................................... 6-5 6.6 Removing a Chart Roll ....................................................................... 6-6 6.7 Inserting a Chart Roll.......................................................................... 6-7 6.8 Moving Chassis into Maintenance Position........................................ 6-9 6.9 Returning Chassis from Maintenance Position................................. 6-10 6.10 Removing Chassis from Housing ..................................................... 6-11 6.11 Inserting Chassis into Housing ......................................................... 6-12 6.12 Removing the Guide Tongue............................................................ 6-13 6.13 Inserting the Guide Tongue .............................................................. 6-13 6.14 Labelling and Inserting the Measuring-point Label.......................... 6-13 6.15 Replacing the Pens for the Analog Channels.................................... 6-14 Contents Siemens AG Order No.: C79000-G7376-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual iv 6.16 Replacing the Pen for Alphanumeric Text (only LA version).......... 6-14 6.17 Replacing the Recording Head (only P/PA version)......................... 6-15 6.18 Replacing the Scale (line recorders) ................................................. 6-16 6.19 Replacing the Scale (multipoint recorders)....................................... 6-16 6.20 Replacing the Battery (only recorders with alphanumeric text) ....... 6-17 6.21 Replacing the fuse............................................................................. 6-17 6.22 Adjustment, Test Prints, Carriage/Text Positions ............................. 6-18 6.22.1 Adjustment........................................................................................ 6-18 6.22.2 Carrying Out the Adjustment............................................................ 6-20 6.22.3 Test Print........................................................................................... 6-20 6.22.4 Maintenance...................................................................................... 6-22 6.22.5 Service .............................................................................................. 6-23 6.23 Removal of Transport Protection (only PA version) ........................ 6-24 6.24 Insertion of Transport Protection (only PA version) ........................ 6-24 7 Technical Data................................................................................... 7-1 7.1 Operation, Displays............................................................................. 7-5 7.2 Recording............................................................................................ 7-5 7.2.1 Line Recorders.................................................................................... 7-5 7.2.2 Multipoint Recorders .......................................................................... 7-6 7.3 Digital Input/Output (Option)............................................................. 7-7 7.4 DC 24 V Output (Option) ................................................................... 7-7 7.5 Power Supply...................................................................................... 7-8 7.6 Ambient Conditions............................................................................ 7-8 7.7 Mounting Position............................................................................... 7-9 7.8 Degree of Protection ........................................................................... 7-9 7.9 Electric Safety..................................................................................... 7-9 7.10 Electromagnetic Compatibility ........................................................... 7-9 7.11 Dimensions, Mounting...................................................................... 7-11 7.12 Weight............................................................................................... 7-11 7.13 Explanation of Error Data................................................................. 7-11 8 Scope of Delivery, Options, Accessories.......................................... 8-1 8.1 Scope of Delivery ............................................................................... 8-1 8.1.1 Line Recorders.................................................................................... 8-2 8.1.2 Multipoint Recorders .......................................................................... 8-2 8.2 Available Accessories and Consumable Material............................... 8-2 8.2.1 Line Recorders.................................................................................... 8-3 8.2.2 Multipoint Recorders .......................................................................... 8-3 Contents Siemens AG Order No.: C79000-G7376-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual v 8.3 Available Options ............................................................................... 8-4 9 Parts List............................................................................................ 9-1 Contents Siemens AG Order No.: C79000-G7376-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual vi Introduction Siemens AG Order No.: C79000-G7376-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 0-1 0 Introduction 0.1 General Information This Manual contains the information required for approved use of the products described in it. It is directed at technically qualified personnel who are specially trained or have appropriate knowledge in the field of instrumentation and control, referred to below as automation technology. Knowledge of the safety information and warnings present in this Manual and their technically correct application are requirements for safe installation and commissioning as well as safe operation and repair of the described products. Only qualified personnel in the sense of Section 0.2 have the required specialist knowledge in order to correctly interpret the general safety information and warnings present in this document for a specific case, and to apply them appropriately. For organizational reasons, this Manual must be ordered separately. For clarity reasons, the manual does not cover all details on all types of the described products, and cannot describe every possible case in connection with installation, operation or maintenance. Should you require further information, or should particular problems occur which are not handled in sufficient depth in this Manual, help can be requested through your local Siemens office or representative. Your attention is additionally drawn to the fact that the contents of this Instruction Manual are not part of a previous or existing agreement, commitment or statutory right and do not change these. All commitments on the part of Siemens are contained in the respective sales contract which also contains the complete and solely applicable warranty conditions. These warranty conditions in the contract are neither extended nor limited by the contents of this Manual. Introduction Siemens AG Order No.: C79000-G7376-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 0-2 0.2 Qualified Person Unqualified interventions in the devices or the non-observance of the warnings present in this Manual or on the devices may lead to severe personal injury or damage to property. Therefore only suitably qualified personnel may work on these devices: T Configuring personnel familiar with the safety concepts of automation technology T Operating personnel instructed in the handling of equipment for automation technology and acquainted with the contents of this Manual which are important for operation T Commissioning and servicing personnel who are trained to repair such automation technology equipment or who are authorized to energize, ground and tag circuits and devices in accordance with established safety practices. Introduction Siemens AG Order No.: C79000-G7376-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 0-3 0.3 Warning Information Warning information with the following meanings is used in this Instruction Manual and in the warning information on the products: Danger means that death, severe personal injury or substantial damage to property will occur if the appropriate safety precautions are not observed. Warning means that death, severe personal injury or substantial damage to property can occur if the appropriate safety precautions are not observed. Caution means that slight personal injury or damage to property can occur if the appropriate safety precautions are not observed. Note is important information on the product, its handling or the respective part of the documentation to which particular attention should be paid. Introduction Siemens AG Order No.: C79000-G7376-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 0-4 0.4 Approved Use T The devices must only be used for applications described in the Catalog and the Instruction Manual, and only in conjunction with other devices and components recommended by or approved of by Siemens. T The products have been developed, manufactured, tested and documented in accordance with the appropriate safety standards. If the handling guidelines and safety information are observed during configuring, assembly, approved use and maintenance, the products do not therefore present a danger in the normal case with respect to property or the health of persons. Warning T Following removal of the housing or the guard, certain parts of these devices are accessible which may carry dangerous voltages. T Only suitably qualified personnel should work on these devices. T These should be thoroughly familiar with all sources of danger and maintenance measures according to the information in this Manual. T Correct and safe operation of the products is dependent on proper transport, storage, installation and assembly as well as careful operation and maintenance. Introduction Siemens AG Order No.: C79000-G7376-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 0-5 In addition to this Instruction Manual – which can be used by all target groups – the following relevant technical documentation is also available for the devices: T Leaflet "Parameterization – a concise overview". Explains in visual form the basic operation and parameterization as well as the PROG and TEST menus. Target group: configuring and maintenance personnel. T Leaflet "Operation – a concise overview". Contains charts showing the displays and controls, comprehensible parameterization examples, defined basic statuses of the devices, visual displays of important maintenance operations. Target group: plant operators, maintenance personnel. T A5 pamphlet "Installation instructions". Contains information required for assembly and installation of the devices. Target group: configuring and assembly personnel. T Catalog: "Recorders, flush-mounted instruments in standardized cases". Contains the most important technical data, charts, brief description, ordering information. Target group: plant management, configuring personnel. Documentation Introduction Siemens AG Order No.: C79000-G7376-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 0-6 Application Siemens AG Order No.: C79000-G7376-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 1-1 1 Application The devices T line recorder, referred to below as "L version", T line recorder with alphanumeric text output, referred to below as "LA version", T multipoint recorder, referred to below as "P version", T multipoint recorder with alphanumeric text output, referred to below as "PA version", can be used to measure, record and monitor analog and digital values. The recorders with standard measuring ranges can be used to cyclically measure the following variables : T DC voltage (DC U), T direct current (DC I), and the recorders with universal measuring ranges also the additional variables T thermocouple connection (TC), T thermoelectric resistance, resistance and potentiometer connection (RTD, R), to process these and to document them on chart paper. As a result of the short cycle time, the recorders are also suitable for recording fast, dynamic process parameters. Even when delivered according to customer-specific requirements, the recorders can still be subsequently and easily adapted to requirements within the input, measuring and recording ranges. The L and LA versions can be equipped with up to three colored pens for the analog recording of measured values connected via channels #1 to #3. The LA version has an additional pen for a text channel for the output of alphanumeric characters and the recording of up to two digital channels d#1 and d#2. The P and PA versions are equipped with a recording head for values recorded via channels #1 to #6. In addition to this, two digital channels d#1 and d#2 can be recorded. The PA version can additionally output alphanumeric characters. The recorder functions can be set manually using levers or via a PC interface with connected laptop or PC. Purpose Standard Application Siemens AG Order No.: C79000-G7376-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 1-2 The recorders vary with respect to their recording systems, measuring ranges and power supplies: T L version: no alphanumeric text T LA version: with alphanumeric text T P version: no alphanumeric text T PA version: with alphanumeric text T Standard measuring ranges T Universal measuring ranges T Power supply AC 230 V T Power supply AC 115 V T Power supply AC 24 V T Power supply DC 24 V The recorders can be equipped with the following options: T Digital input/output T DC 24 V output T PC cable. The "Digital input/output" provides four inputs (DI1 to DI4) for control functions and six outputs (DO1 to DO6) for alarms, status signals or control signals. The inputs and outputs are electrically isolated from the recorder circuits. Two different outputs can be selected: T Digital input/output, electronic version with semiconductors or T Digital input/output, relay version with changeover contacts. The option "DC 24 V output" provides a power output for external devices or options to a limited extent such as e.g. a transmitter or digital input/output. The option "PC cable" permits connection to a laptop or PC. The recorders are delivered as standard designs, or manufactured, parameterized and prepared for operation in the factory according to the customer's order. Conversions to the recorders such as e.g. changing the power supply or subsequently installing options must only be carried out by the manufacturer or by personnel trained by the manufacturer. Only environmentally-friendly materials have been used for the packaging system of the recorders. This Instruction Manual has been printed on paper bleached without chlorine. Designs Options Delivery Conversion Environmental protection Design and Mode of Operation Siemens AG Order No.: C79000-G7376-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 2-1 2 Design and Mode of Operation The following chapter describes the mechanical and electrical design as well as the recorder components. 2.1 Summary The recorders are designed as panel mounted instruments with a format 144 mm x 144 mm. Installation without interspacing is possible in panels and mosaic systems with sufficient ventilation. The modern recorders have digital data processing. Measured values are recorded serially in channels and with solid state technology. As a result of the exclusive use of step motors, the drive system for recording operates completely without contacts. This technology permits a wide range of applications and high functional reliability. Fig. 2.1-1 and Fig. 2.1-2 show views of the recorder. The mode of operation of the recorders is explained down to the block chart level using Fig. 2.2-1. Design and Mode of Operation Siemens AG Order No.: C79000-G7376-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 2-2 1 5 5 4 3 3 3 3 6 2 502-001 SERVICE 40 0 20 60 80 100 3 0 10 2 1 90 80 70 60 50 40 30 20 1 2 3 PROG Fig. 2.1-1 Front view of the recorders (line recorder shown as example; identical with multipoint recorder except for recording system) 1 Door 2 Chart carriage 3 Levers 4 PC interface 5 LEDs 6 Visual operating aids Design and Mode of Operation Siemens AG Order No.: C79000-G7376-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 2-3 Fig. 2.1-2 Rear view of recorders (LA version shown as example, design for AC 115/230 V) 1 Ground connection for cable screen 2 Terminals for DC 24 V output 3 Connection of digital input/output 4 Fuse F1 5 Connection of power supply 6 Fuse F2 7 Window for adjustment of measuring ranges 8 Input terminals Design and Mode of Operation Siemens AG Order No.: C79000-G7376-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 2-4 2.2 Recorder Components 2.2.1 Housing The housing is made of sheet-steel. The chassis and the chart carriage are present at the front, the measuring module, the central processing unit, parts of the power supply and the options are located at the rear. The housing is mounted in the panel, mosaic system or desk upright panel using the supplied, standardized mounting elements. 2.2.2 Measured-value Acquisition Measured-value acquisition consists of a multiplexer with semiconductor relays and an analog-to-digital converter. The input ranges are set specifically for each channel using jumpers. The channels are electrically isolated from one another by staggered control of the semiconductor relays. Control is handled by the central processing unit. All channels to be measured during a cycle are connected to the input amplifier in succession via the individual semiconductor relays. The amplified signal is applied to an analog- to-digital converter which operates according to the dual-slope procedure. In order to permit equally accurate measurements in sensitive ranges, reference measurements are carried out cyclically in the recorder version with universal measuring ranges. A cyclic check is also carried out for open- circuits. The terminal block also contains a sensor for measuring the terminal temperature when carrying out temperature measurements using thermocouples. 2.2.3 Central Processing Unit The central processing unit is the heart of the electronics. It contains a microprocessor as well as the program memory (EPROM), main memory (RAM) and non-volatile memory (EEPROM) for configuration data. Central component of the processing section is a microprocessor system with firmware. This is used, inter alia, for: T Sequence control T Calculation of measured values T Positioning of pen assemblies T Evaluation of input commands T Use of PC interface. The central processing unit permits control of the module "Digital input/output" and the PC interface. Design and Mode of Operation Siemens AG Order No.: C79000-G7376-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 2-5 A crystal-controlled calendar/clock with external synchronization facility provides the date and time as a reference for sets of measured values and the chart. The central processing unit is located at the rear of the housing and is accessible from the front following removal of the chassis. It contains the plugs for connection of the other modules. 2.2.4 Power Supply The recorders have different designs on the input side as a result of the four different power supplies which can be ordered. The mains power supply is connected to the recorder via an appliance plug with subsequent fuses, filter and transformer. The stepped down AC voltage is rectified, filtered and applied to DC/DC converters which generate the required internal DC voltages. Note The recorder must only be connected to the envisaged power supply. Observe the corresponding note on the rear of the recorder. The DC 24 V supply connected via the terminals is applied via a fuse to a power inverter whose output is connected to a transformer. The secondary side of the transformer is connected as in the recorder version with a mains power supply. The AC 24 V supply connected via the terminals is applied via a fuse to the primary side of the transformer. The secondary side is connected as in the recorder version with a mains power supply. 2.2.5 Chassis The chassis contains the chassis support, control PCB, recording system, user interface, PC interface and chart carriage. The chassis is connected to the central processing unit via a multi-conductor ribbon cable with plug. The cable length is such that the chassis can be completely removed from the housing without loosening the connection. This is the support for the motors of the recording system, the control PCB, user interface and PC interface. The chart carriage latches into the chassis support and can be removed at any time using lever 2, e.g. to replace the chart. AC 230 V or AC 115 V DC 24 V AC 24 V Chassis support Design and Mode of Operation Siemens AG Order No.: C79000-G7376-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 2-6 The control PCB contains the power electronics for the step motors of the drives as well as the light barrier for detection of the carriage zero points. It also contains a microswitch for recognizing the end of the chart paper, and several microswitches which are activated using the levers. Only versions with alphanumeric text: the clock backup consists of a backup battery and capacitor. If a battery is not present, or if the chassis is separated from the central processing unit, the capacitor buffers the internal clock for approx. 5 minutes. The status of the clock buffer is checked when the power supply is switched on. The support for the backup battery is present on the control PCB and accessible following removal of the chassis. The recording system consists of up to seven step motors depending on the recorder version. These are used for: T Chart drive T Positioning of the pens (L/LA version) or the recording head (P/PA v
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\Daten_aus_SIOS_Unlabeled_Data\COB9630906_V2\COB9630906\8741136\c73000b5100c30_1_rinkolbenzaehler_pn40.pdf | c73000b5100c30_1_rinkolbenzaehler_pn40.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | Ausgabe09/2001 Betriebsanleitung SITRANSFR RingkolbenzählerPN40 7MR1.30 DN15 mitZeigerwerkTyp01 ohneZusatzbausteine DN80 mitZeigerwerkTyp01 mitImpulsgeber DN50 mitZeigerwerkTyp01 mitWärmeisolationszwischen- stückundImpulsgeber SIMATIC r,SIPART r,SIREC r,SITRANS rsindMarkenvonSiemens. DieübrigenBezeichnungenindiesemHandbuchkönnenMarkensein,derenBenutzungdurchDrittefürderenZweckedieRechteder Inhaberverletzenkönnen. WeitergabesowieVervielfältigungdieserUnterlage,VerwertungundMitteilungihresInhaltesnichtgestattet,soweitnichtausdrücklich zugestanden. ZuwiderhandlungenverpflichtenzuSchadenersatz.AlleRechtevorbehalten,insbesonderefürdenFallderPatenterteilungoderGM-- Eintragung. TechnischeÄnderungenvorbehalten. Ringkolbenzähler C73000-B5100-C30-013 Inhaltsverzeichnis 1Technische Beschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 1.1Anwendungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 1.2Aufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 1.3Arbeitsweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 1.4Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 2Montage und Bedienung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 2.1Auspacken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 2.2Bohren der Flansche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 2.3Einbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.4Inbetriebnehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 3Wartung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 3.1Überwachung und Pflege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 3.2Nacheichung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 3.3Ausbau des Ringkolbenzählers, Wechseln des Ringkolbens und Reinigen des Siebes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 3.4Reinigen der Ringkolbenzähler, Industrieausführung, DN15 . . . . . . . . . . . . . . . . .26 3.4.1Zerlegen des Ringkolbenzählers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 3.4.2Zusammenbau des Ringkolbenzählers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 3.5Reinigen der Ringkolbenzähler, Industrieausführung, DN 25, DN 50 und DN 80 . .29 3.5.1Zerlegen des Ringkolbenzählers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 3.5.2Zusammenbau des Ringkolbenzählers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 3.6Ermitteln der Störungsursache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 3.7Ermitteln der Fehlanzeige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 3.8Justieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344Ersatzteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Ringkolbenzähler 4C73000-B5100-C30-01 Ringkolbenzähler C73000-B5100-C30-015 Allgemeine Hinweise Sicherheitshinweise und Warnungen dienen der Abwendung von Gefahren für Le- ben und Gesundheit von Benutzern oder Instandhaltungspersonal bzw. der Vemei- dung von Sachschäden. Sie werden in dieser Anleitung durch die hier definierten Signalbegriffe hervorgehoben. Sie sind darüber hinaus an der Stelle ihres Erscheinens durch Warnsymbole (Pikto- gramme) gekennzeichnet. Die verwendeten Signalbegriffe haben im Sinne dieser Anleitung und der Hinweise auf dem Produkt selbst folgende Bedeutung: GEFAHR bedeutet, dass Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden ein- treten werden , wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. WARNUNG bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten können , wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. VORSICHT mit Warndreieck bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmassnahmen nicht getroffen werden. VORSICHT ohne Warndreieck bedeutet, dass ein Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. ACHTUNGbedeutet, dass ein unerwünschtes Ergebnis oder Zustand eintreten kann, wenn der entsprechenden Hinweis nicht beachtet wird. HINWEIS bedeutet einen Hinweis auf einen möglichen Vorteil, wenn die Empfehlung eingehalten wird. Ringkolbenzähler 6C73000-B5100-C30-01 Qualifiziertes Personal sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des Pro- duktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen ver- fügen, wie z. B.: Ausbildung oder Unterweisung bzw. Berechtigung, Geräte/Systeme gemäß des Standards der Sicherheitstechnik für elektrische Stromkreise, hohe Drücke und aggressive sowie gefährliche Medien zu betreiben und zu warten. Bei Geräten mit Explosionsschutz: Ausbildung oder Unterweisung bzw. Berech- tigung, Arbeiten an elektrischen Stromkreisen für explosionsgefährdete Anlagen durchzuführen. Ausbildung oder Unterweisung gemäß des Standards der Sicherheitstechnik in Pflege und Gebrauch angemessener Sicherheitsausrüstung. HINWEIS Sehr geehrter Kunde, die Anleitung enthält aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht sämtliche Detailinformationen zu allen Typen des Produkts und kann auch nicht jeden denkbaren Fall der Aufstellung, des Betriebes oder der Instandhaltung berücksichtigen. Sollten Sie weitere Informationen wünschen, oder sollten besondere Probleme auftreten, die in der Anleitung nicht ausführlich genug behandelt werden, können Sie die erforderliche Auskunft über die örtliche Siemens-Niederlassung anfordern. Außerdem weisen wir darauf hin, dass der Inhalt der Anleitung nicht Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtverhältnisses ist oder diese abändern soll. Sämtliche Verpflichtungen der Siemens AG ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufver- trag, der auch die vollständige und allein gültige Gewährleistungsregelung enthält. Diese vertraglichen Gewährleistungsbestimmungen werden durch die Ausführungen der Anlei- tung weder erweitert noch beschränkt. Der Inhalt spiegelt den technischen Stand zur Drucklegung wieder. Technische Änderungen sind im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten. WARNUNG Das Gerät kann mit hohem Druck sowie aggressiven Medien betrieben werden. Deshalb sind bei unsachgemäßem Umgang mit diesem Gerät schwere Körperverletzungen und/ oder erheblicher Sachschaden nicht auszuschließen. Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Gerätes setzt sachgemäßen Transport, fach- gerechte Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhal- tung voraus. Das Gerät darf nur zu den in dieser Betriebsanleitung vorgegebenen Zwecken eingesetzt werden. Ringkolbenzähler C73000-B5100-C30-017 Technische Beschreibung 1Technische Beschreibung 1.1Anwendungsbereich Die in dieser Anleitung beschriebenen Mengenmessgeräte mit Ringkolbenmess- werk, kurz Ringkolbenzähler genannt, werden zur volumenmäßigen Erfassung bei der Annahme, Abgabe oder innerbetrieblichen Verarbeitung von Flüssigkeiten der verschiedensten Art (z.B. Säuren, Laugen, Lösungs- und Verdünnungsmittel, Brenn- stoffe usw.) insbesondere in der Grundstoffindustrie, der chemischen Industrie, der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, sowie in Kraft- und Heizwerken verwendet. Sie zeichnen sich durch hohe Messgenauigkeit, große Bertiebssicherheit sowie geringen Druckverlust aus. Die Geräte sind in Deutschland und vielen anderen Ländern im eichpflichtigen Ver- kehr zugelassen. Die jeweils geltenden Bestimmungen des Eichgesetzes sind zu beachten. Zähler, die für den eichpflichtigen Verkehr in Deutschland bestimmt sind, werden amtlich vorgeprüft geliefert. WARNUNG Die Ringkolbenzähler dürfen nur für den bei der Bestellung genannten Messstoff und in dem vorgesehenen Durchflussbereich verwendet werden. Der Werkstoff des Ringkolbens wurde den Bestellangaben entsprechend ausgewählt und die Messtoleranz darauf abgestimmt. Die Verwendung für einen anderen als den vor- gesehenen Messstoff oder für den gleichen Messstoff mit anderer Viskosität oder Temperatur sowie ein Überschreiten des Nenndruckes kann zu Messfehlern, einem größeren Verschleiß oder Ausfall des Ringkolbenzählers führen. Dabei können Personen gefährdet und Sachen beschädigt werden. Bei unvollständigen oder fehlenden Angaben über Betriebswerte bei der Bestel- lung kann keine Gewähr für eine richtige Auslegung der Geräte übernommen werden Die zu messende Flüssigkeit soll frei sein von mechanischen Verunreinigungen, wie Schwebestoffen, verklebenden oder sich absetzenden Teilchen. Ein in den Ringkolbenzähler eingesetztes Sieb ist kein Ersatz für ein erforderliches Filter. Bei Verwendung der Ringkolbenzähler in eichpflichtigen Anlagen ist der Einbau eines Filters vorgeschrieben. Schlagartige Drucksteigerungen, (Flüssigkeitsschlag), wie sie z.B. bei langen Lei- tungen durch plötzliches Schließen eines Absperrventils auftreten, sind wegen schädigender Auswirkung auf den Ringkolbenzähler zu vermeiden. Wird der Ringkolbenzähler in eine unter Vakuum stehende Leistung (z.B. Saug- leitung einer Pumpe) eingebaut, dann muss vermieden werden, dass Luft ange- saugt wird, oder dass der Messstoff verdampft. Im Messstoff enthaltene Luft- oder Gaseinschlüsse werden mitgemessen und führen zu falschen Messergeb- nissen. Um dies zu vermeiden, ist im Bedarfstall ein Gasabscheider vor den Zäh- ler einzubauen. Ringkolbenzähler 8C73000-B5100-C30-01 Technische Beschreibung 1.2Aufbau Der Ringkolbenzähler besteht mindestens aus drei Baugruppen, dem Messwerk, dem Untersetzungswerk und dem Anzeigewerk Bild 1/1, Seite9. Die drei Teile sind zu einer Einheit zusammengebaut. Zusätzlich können zwischen den Flanschen wei- tere Bausteine, z.B. Gebergeräte, eingefügt werden. Messwerk Zum Messwerk gehören das Gehäuse (Gehäuseoberteil und -unterteil mit den Flan- schen), der Messeinsatz und die Übertragungseinrichtung. Der Messeinsatz besteht aus der Messkammer mit Messkammerdeckel, Ringkolben und Trennwand. In der Messkammer ist der geschlitzte Ringkolben angeordnet und die Trennwand radial eingesetzt. In der Übertragungseinrichtung wird die Kolbenbewegung zum Anzeigewerk von dem Mitnehmer, der Messwerkwelle, der Magnetkupplung und den beiden Justierrä- dern übertragen. Ein Justierrad gehört zum Messwerk, das andere zum Unterset- zungswerk. Die Ringkolbenzähler mit Heizeinrichtung sind für aufgeheizte Messflüssigkeiten geeignet, die im Zähler nicht abkühlen dürfen. Als Heizeinrichtung ist bei den Zählern DN 25, DN 50 und DN 80 im Gehäuseunterteil des Messwerkes eine Heizschlange eingebaut. Die Zähler DN 15 sind statt mit einer Heizschlange mit Heizkanälen ver- sehen. Als Heizmedium ist Öl, Dampf oder heißes Wasser zu verwenden. Die nach- stehende Tafel gibt über den Anschluss der Heizleitungen Aufschluss. DNPNAnschlussMaße, siehe 1540 Innengewinde G 3/8Bild 1/10, Seite15 25, 50 und 8040Flansch DN 10/PN 10Bild 1/14, Seite19 Ringkolbenzähler C73000-B5100-C30-019 Technische Beschreibung Untersetzungswerk Das Untersetzungswerk ist zwischen Messwerk und Anzeigewerk geflanscht. Mit seinem Zahnräderwerk passt es die je nach Zählergröße unterschiedlichen Mess- kammerinhalte an die Umlaufwerte an. Anzeigewerke Alle Anzeigewerke, wie Zeiger- oder Rollenzählwerke haben zum Befestigen am Untersetzungswerk einen einheitlichen Flansch. Die Anzeigewerke haben je nach Bauart und Lage der Skale zum Befestigungsflansch eine Kennziffer (Bild 1/2, Seite10 bis Bild 1/5, Seite11 und Bild 1/10, Seite15 bis Bild 1/14, Seite19). Das nicht rückstellbare Zeigerrollenwerk Typ 01 ist ein Einfachzeigerwerk mit 5-stel- ligem Rollenzählwerk. Ein Umlauf des Zeigers entspricht dem Weiterrücken einer Ziffer der am schnellsten umlaufenden Rolle des Rollenzählwerks. Einzelmengen werden aus der Differenz zweier Ablesungen ermittelt. Die Skale ist immer waage- recht (bezogen auf eine senkrechte Messwerkachse) angeordnet. IMesswerk II Untersetzungswerk IIIAnzeigewerk 1Justierräder 2Magnetkupplung 3Messwerkwelle 4Gehäuseoberteil 5Flansch der Messstoffabteilung 6Mitnehmer 7 Messkammer 8 Ringkolben 9 Heizschlange 10 Flansche für Heizung (Zu-und Ableitung) 11Korbsieb 12Kammerzapfen 13Kolbenzapfen 14Gehäuseunterteil 15Flansch für Messstoffzuleitung 16Gehäuseschraube 17Gehäusedichtung 18Messkammerdeckel 19Flansch zum Befestigen des Unter- setzungswerkes 20 Untersetzungswerk Bild 1/1Ringkolbenzähler DN 50/PN 40 mit Heizeinrichtung und rückstellbarem Doppelzeigerzählwerk Typ 12 Ringkolbenzähler 10C73000-B5100-C30-01 Technische Beschreibung Bild 1/2Nicht rückstellbares Zeigerrollenwerk Typ 01 Die rückstellbaren Zeigerzählwerke der Typen 11, 12 13 und 14 sind Doppelzeiger- werke mit zwei rückstellbaren Zeigern und 5-stelligem Rollensummierwerk. Der kleine Zeiger zeigt die vollen Umlaufwerte des großen Zeigers an. Ein Umlauf des großen Zeigers entspricht dem Umlauf der letzten Rolle des Rollensummierwerkes. Die Typen der Doppelzeigerzählwerke unterscheiden sich nur in der Anordnung der Skale. Bild 1/3Rückstellbare Zeigerzählwerke der Typen 11, 12, 13 und 14. Das Rollensummierwerk zählt alle Messwerte fortlaufend und ist nicht rückstellbar. Die Zeiger werden durch Linksdrehen am Drehknopf 1 (Bild 1/3, Seite10) rückge- stellt. Das rückstellbare Rollenzählwerk Typ 21 hat ein Rollenzählwerk mit fünf großen, rückstellbaren Zahlenrollen und 8-stelligem, nicht rückstellbarem Rollensummier- werk. Die Skale ist um 45º geneigt. Das Rollensummierwerk zählt alle Messwerte fortlaufend. Die großen Zahlenrollen werden durch Drehen an der Kurbel (Bild 1/4, Seite11) im Uhrzeigersinn rückgestellt. DoppelzeigerzählwerkSkale 11waagerecht 12senkrecht 13um 45º geneigt Ringkolbenzähler C73000-B5100-C30-0111 Technische Beschreibung Bild 1/4Rückstellbares Rollenzählwerk Typ 21 Das rückstellbare Rollenzählwerk mit Druckwerk Typ 22 besteht aus dem oben beschriebenen Rollenzählwerk Typ 21 mit zusätzlichem 6-stelligen Druckwerk, die in einem gemeinsamen Gehäuse angeordnet sind. Sein Einsatz empfiehlt sich immer dort, wo für abzugebende oder anzunehmende Mengen ein Druckbeleg erstellt werden soll. MIt der gegenüber dem Rollenzählwerk zusätzlichen 6. Stelle des Druckers erfolgt eine digitale Auflösung der Analoganzeige der letzten Anzeige- rolle. Zusätzliche Druckrollen gestatten eine zweistellige Kennzeichnung der Mess- stelle auf dem Druckbeleg. Auch bei diesem Gerät ist die Skale um 45º geneigt (Bild 1/5, Seite11). Bild 1/5Rückstellbares Rollenzählwerk mit Druckwerk Typ 22 Ringkolbenzähler 12C73000-B5100-C30-01 Technische Beschreibung 1.3Arbeitsweise Das Messprinzip beruht auf dem fortlaufenden Füllen und Entleeren der Messräume, die von den Wandungen der Messkammer und des Ringkolbens sowie der - zwi- schen Einlauf- und Auslauföffnung - radial eingesetzten Trennwand gebildet werden. Der durch das Messwerk strömende Messstoff bewegt den Ringkolben. Dabei wird der Kolben von dem Kolbenzapfen, der in der Führungsnut läuft und den Kam- merzapfen umkreist, so geführt, dass er mit dem Schlitz an der Trennwand auf- und abgleitet. Die kreisende Bewegung des Kolbenzapfens wird von der Übertragungs- einrichtung auf das Anzeigewerk übertragen. Ein Umlauf des Kolbenzapfens ent- spricht dem Durchlauf einer dem Messkammervolumen entsprechenden Flüssigkeitsmenge. Stellung 1 Der Messstoff strömt durch die Einlassöffnung (E) in die dunkler darge- stellten Räume der Messkammer. Infolge des Überdruckes wird der Innenraum des Ringkolbens gefüllt und der Kolben in Pfeilrichtung bewegt. Stellung 2 Der Innenraum des Ringkolbens (Messraum V 2) ist gefüllt und abge- schlossen. Der Messstoff strömt weiter in den Messkammerraum und bewegt den Ringkolben in der gleichen Richtung weiter. Stellung 3 Der Kolbeninnenraum ist zum Teil über der Auslassöffnung (A). Die Füllung (V 2) kann abfließen bzw. wird beim Weiterbewegen des Ring- kolbens durch die Auslassöffnung gedrückt. Stellung 4 Der äußere Messraum (V 1) ist gefüllt und abgeschlossen. Der Innen- raum des Ringkolbens ist zum Teil über der Einlassöffnung und bewegt sich mit zunehmender Füllung wieder zur Stellung 1. Dabei kommt die Füllung (V 1) über die Auslassöffnung und fließt ab. Beide Volumen (V 1 + V2) zusammen ergeben eine Messkammerfüllung. AAuslassöffnung für den Messstoff E Einlassöffnung für den Messstoff 1 Messkammer 2 Ringkolben 3 Kammerzapfen 4 Trennwand 5 Kolbenzapfen Bild 1/6Schematischer Ablauf des Messvorganges Ringkolbenzähler C73000-B5100-C30-0113 Technische Beschreibung 1.4Technische Daten Fehlergrenzen Die Fehlergrenze liegt zwischen 0,2 %, 0,5% und 2% (bei PTFE-Kohle-Kolben) vom Sollwert (abhängig vom Messstoff, Messbereich und den jeweiligen Eichvor- schriften). Zulässige Betriebstemperatur Die zulässige Messstofftemperatur für Ringkolbenzähler ist vom Kolbenwerkstoff, dem Dichtungsmaterial und der Anzahl der zwischengebauten Wärmeisolationsstü- cke zwischen Zähler und Zusatzbausteinen abhängig. Maßgebend sind die Bestell- daten. Druckverlust Der Druckverlust im Ringkolbenzähler ist vom Durchfluss und von der Messstoffvis- kosität abhängig. Bild 1/7 bis Bild 1/9, Seite14 zeigen als Beispiel den Druckverlust für Ringkolbenzähler DN 15, 25, 50 und 80 in Abhängigkeit vom Durchfluss. Filter Maschenweite standardmäßig etwa 0,8 mm. 1) Die eingeklammerten Werte gelten für Ringkolbenzähler mit Metallkolben Nennweite DNmmNenndruck PN (DIN 2401) bar Zulässiger Durchfluss in l/min 1) Q minimal bei einer Messstoffviskosität vonQ maximal bis 0,6 mPa ·s1 mPa ·s5 mPa ·s800 mPa ·sDauerbetriebunterbrochenem Betrieb ca. 1000 h/Jahr 15401,51,5(3)1,5(3)0,5(1)1020(16) 254065(10)3(6)1(2)50100(60) 50402018(36)10(20)2(4)165500(400) 80403525(50)10(20)5(10)3501000(800) Ringkolbenzähler 14C73000-B5100-C30-01 Technische Beschreibung Bild 1/7Druckverlust in Abhängigkeit von Durchfluss und Viskosität des Messstoffes beim Ringkolbenzähler DN15 Bild 1/8Druckverlust bei Flüssiggas mit 0,25mPa·s, etwa 16 °C und PN 16 (vom Eichamt für Flüssiggas zugelassene Werte: 100, 400 und 800l/min) Bild 1/9Betriebsbereiche für Ringkolbenzähler DN 25, DN 50 und DN 80; Druckverlust in Abhängigkeit von Durchfluss und Viskosität des Messstoffes Ringkolbenzähler C73000-B5100-C30-0115 Technische Beschreibung Maße der Ringkolbenzähler, Industrieausführung, mit Zeigerzählwerken DN 15 und PN 40 Bild 1/10Ringkolbenzähler DN 15 (Industrieausführung) DN 15/PN 40 mit Anzeigewerk Typ 01Anzeigewerk Typ 11 Anzeigewerk Typ 12 Anzeigewerk Typ 13 MesswerkAnschluss für Beheizung (PN 16) DN 15abcdef PN 40 ohne Heizvorrichtung19460100-- - PN 40 mit Heizvorrichtung20268108 92G 3/8 26 Ringkolbenzähler 16C73000-B5100-C30-01 Technische Beschreibung Maße der Ringkolbenzähler, Industrieausführung, mit Zeigerzählwerken DN 25, DN 50 und DN 80 PN 40 Bild 1/11Ringkolbenzähler DN 25, DN 50 und DN 80, PN 40 (Industrieausführung) mit Zeigerwerken mit Anzeigewerk Typ 01mit Anzeigewerk Typ 11 mit Anzeigewerk Typ 12 mit Anzeigewerk Typ 13 Nenn- weite Nenn- druck Anzahl der Bohrungen ØabcdØd 1Øef Øgh 1 h2h3h4ØkDN 25PN 4032 270144 801441151820529232249546085 DN 50PN 405040020512018416520330347377550515125 DN 80PN 408054027115518820022450415445618583160 Ringkolbenzähler C73000-B5100-C30-0117 Technische Beschreibung Maße der Ringkolbenzähler, Industrieausführung, mit Rollenzählwerken DN 25, DN 50 und DN 80 PN 40 Bild 1/12Ringkolbenzähler DN 25, DN 50 und DN 80, PN 40 (Industrieausführung) mit Rollenzählwerken mit Anzeigewerk Typ 21mit Anzeigewerk Typ 23 Nenn- weite Nenn- druck Anzahl der Bohrungen ØabcdØd 1Øef Øgh 1 h2ØkDN 25PN 4032 270144 801441151820542543185 DN 50PN 405040020512018416520330480486125 DN 80PN 408054027115518820022450548554160 Ringkolbenzähler 18C73000-B5100-C30-01 Technische Beschreibung Maße der Ringkolbenzähler, Industrieausführung, mit Rollenzählwerken mit Druckwerk und mit Mengeneinstellwerken DN 25, DN 50 und DN 80 PN 40 Bild 1/13Ringkolbenzähler DN 25, DN 50 und DN 80, PN 40 (Industrieausführung) mit Rollenzählwerken mit Druckwerk und mit Mengeneinstellwerken. mit Anzeigewerk Typ 22 oder Typ 42mit Anzeigewerk Typ 24 oder Typ 44 mit Anzeigewerk Typ 30, Typ 50, Typ 51, Typ 52, Typ 53 oder Typ 54 Nenn- weite Nenn- druck Anzahl der Boh- rungen Øa b c d Ød 1 Øe f Øg h 1 h 2 h 4 h 5 Øk DN 25PN 40 32 270 144 80 144115 18 205 480 520 495 550 85 DN 50PN 40 50 400 205 120 184165 20 330 535 575 550 605 125 DN 80PN 40 80 540 271 155 188200 22 450 603 643 618 673 160 Ringkolbenzähler C73000-B5100-C30-0119 Technische Beschreibung Maße für Heizanschluss der Ringkolbenzähler DN 25, DN 50 und DN 80 PN 40 Bild 1/14Maße für Heizanschluss der Ringkolbenzähler DN 25, DN 50 und DN 80, PN 40 Zähler der Anschlussweite 25 mm Heizanschluss: DN 10/PN 10 Zähler der Anschlussweite 50 und 80 mm Heizanschluss: DN 10/PN 10 Nenndruck (DIN 2401) abPN 4039140 Nenn- weite Nenndruck (DIN 2401) abDN 50PN 4048206 DN 80PN 4063256 Ringkolbenzähler 20C73000-B5100-C30-01 Technische Beschreibung Ringkolbenzähler C73000-B5100-C30-0121 Montage und Bedienung 2Montage und Bedienung 2.1Auspacken Der Ringkolbenzähler ist auszupacken; bis zum Einbau des Zählers in die Anlage sollen die Verschlusskappen von den Flanschen nicht entfernt werden. Damit wird das Eindringen von Fremdkörpern in das Zählerinnere vermieden. 2.2Bohren der Flansche Auf Wunsch werden Ringkolbenzähler mit ungebohrten Flanschen geliefert. In die- sem Fall wird empfohlen, die Flansche nachträglich nach DIN 2501 zu bohren. Beim Bohren der Flanschlöcher ist besonders darauf zu achten, dass auf keinen Fall Fremdkörper oder Bohrspäne in das Zählerinnere gelangen. Die Fremdkörper wür- den später den Zähler blockieren oder bei Zählern mit zerbrechlichen Ringkolben (z.B. Kohlenkolben) den Kolben zerstören. Durch sorgfältiges Abdichten der beiden Anschlussstutzen kann das Eindringen von Fremdkörpern beim Bohren vermieden werden. Das zum Abdichten verwendete Material muss nach dem Bohren wieder restlos entfernt werden. Dabei muss (um das Hereinfallen der Bohrspäne in den Zäh- ler zu vermeiden) der Zähler so gehalten werden, dass der Stopfen nur nach unten herausgezogen wird. Bis zum endgültigen Einbau des Ringkolbenzählers in die Anlage sind die Flansche wieder mit den mitgelieferten Kappen zu verschließen. 2.3Einbau Wird der Ringkolbenzähler im Freien montiert, so ist ein ausreichender Schutz gegen Witterungseinflüsse zu empfehlen; denn ein Einfrieren des Messstoffes kann zur Zerstörung des Zählers führen. Desgleichen soll der Ringkolbenzähler möglichst in die Druckleitung und, besonders wenn er zum Messen korrosiver Flüssigkeiten vor- gesehen ist, so eingebaut werden, dass er auch während der Betriebspausen mit Messstoff gefüllt bleibt. Die Einbaulage des Zählers ist beliebig. Sie ist nur von der Ablesbarkeit des Anzeigerwerkes abhängig. Bei der Installation der Rohrleitung ist anstelle des Ringkolbenzählers ein Passstück - ein Stück Rohr mit den Einbauab- messungen des Zählers (siehe Bild 1/10, Seite15 und Bild 1/11, Seite16) einzu- bauen. Dadurch wird der Ringkolbenzähler während der Rohmontage und auch nach seinem Einbau vor mechanischer Beanspruchung oder Spannungen im Rohr- system geschützt. Bei den beheizbaren Zählern ist auch die Zu- und Ableitung für die Heizung spannungsfrei anzuschließen. Es wird empfohlen, schwere Zähler bei Bedarf (abhängig von der Stabilität und Tragfähigkeit des Rohrsystems) zu unter- stützen. Wenn beim Reinigen des Ringkolbenzählers oder des Siebes der Flüssigkeitsstrom aus fertigungstechnischen Gründen nicht unterbrochen werden darf, kann nach Bild 2/1, Seite22 eine Umgehungsleitung installiert werden. Ringkolbenzähler 22C73000-B5100-C30-01 Montage und Bedienung 1, 3 und 4 Absperrventile 2 Ringkolbenzähler Bild 2/1Beispiel für Umgehungsleitung Vor dem Einbau des Ringkolbenzählers in die Anlage müssen alle Fremdkörper aus den Rohrleitungen restlos entfernt werden. Dies geschieht am besten bei eingebau- tem Passstück durch ein gründliches Spülen mit größtmöglichem Durchfluss. Erst nach dem Sülen kann das Passstück aus- und dafür der Ringkolbenzähler eingebaut werden. Dabei ist auf die Durchflussrichtung des Zählers (mit Pfeil am Zählerge- häuse gekennzeichnet) zu achten. Die Dichtflächen der Flansche müssen sauber sein und die Flanschrauben gleichmäßig und fest über Kreuz angezogen werden. WARNUNG Das Dichtungsmaterial muss dem Messstoff und dem Nenndruck entsprechend ausgewählt werden (eventuell Anfrage beim Lieferwerk), insbesondere auch um eine mögliche Gefährdung von Personen und Sachschäden durch austretenden Messstoff zu vermeiden. Absperr- ventil Durchfluss über ZählerUmgehung 1aufzu 3aufzu 4zuauf Ringkolbenzähler C73000-B5100-C30-0123 Montage und Bedienung 2.4Inbetriebnehmen Die Ringkolbenzähler verlassen geprüft das Werk und arbeiten, wenn die Montage ordnungsgemäß erfolgte, einwandfrei. Vorsorglich ist bei dem Inbetriebnehmen zuerst mit geringem Durchfluss zu begin- nen und dabei zu beobachten, ob das Anzeigewerk zählt. So können Störungen (z.B. feste Fremdkörper im Messwerk) rechtzeitig erkannt und größere Schäden durch sofortiges Unterbrechen des Zuflusses vermieden werden. Eventuelle Störungen sind nach Kapitel 3.6, Seite 32 zu ermitteln und zu beseitigen. Zeigen sich bei geringem Durchfluss keine Mängel, so ist der Durchfluss möglichst bis zum zulässigen Maximalwert (siehe Bild 1/7 bis Bild 1/9, Seite14) zu steigern. Durch das intensive Hindurchströmen des Messstoffes wird die im Ringkolbenzähler vorhandene Luft mitgerissen und somit der Zähler entlüftet. Anderenfalls würden die Lufteinschlüsse im Zähler zu Fehlmessungen führen. Beim Entlüften darf der zuläs- sige Maximaldurchfluss wegen Zählerüberlassung nicht überschritten werden. Des- gleichen ist auch das Überschreiten des Nenndruckes (der Einbau eines Manometers in die Zählerzuleitung ist zu empfehlen) und der maximal zulässigen Messstofftemperatur zu vermeiden. Zähler in eichpflichtigen Anlagen müssen vom Eichamt geeicht werden. Dazu ist das Eichamt zu benachrichtigen und der mit dem Zähler gelieferte Vorprüfschein dem Beamten des Eichamtes vorzulegen. Vor dem Inbetriebnehmen des Ringkolbenzählers ist bei Zählern mit rückstellbarem Anzeigewerk das Anzeigewerk auf Null zu stellen und bei den nicht rückstellbaren Anzeigewerken der angelaufene Anzeigewert vorher abzulesen. Ringkolbenzähler 24C73000-B5100-C30-01 Montage und Bedienung Ringkolbenzähler C73000-B5100-C30-0125 Wartung 3Wartung 3.1Überwachung und Pflege Da die Ringkolbenzähler zum Übertragen der Messwerte vom Messwerk zum Anzei- gewerk eine Magnetkupplung haben, ist ein besonderer Pflegedienst (z.B. fetten usw.) nicht erforderlich. 3.2Nacheichung In eichpflichtige Anlagen eingebaute Ringkolbenzähler müssen alle zwei Jahre nach der ersten Eichung beim zuständigen Eichamt zum Nacheichen angemeldet werden. Nach Instandsetzungsarbeiten (z.B. Kolbenwechsel, Zählerreinigung usw.), bei denen auch nur eine der Plombenscheiben verletzt oder entfernt wurde, ist erneutes Vorprüfen und Nacheichen erforderlich. In einigen Eichdirektionsbezirken können dafür zugelassene Instandsetzungsfirmen diese Arbeiten, soweit es möglich ist, an Ort und Stelle ausführen. Dann ist nur noch das Nacheichen beim Eichamt zu ver- anlassen. 3.3Ausbau des Ringkolbenzählers, Wechseln des Ringkol- bens und Reinigen des Siebes Zum Reinigen des Ringkolbenzählers, Wechseln des Ringkolbens und Reinigen des Siebes (Teller- oder Korbsieb) muss der Zähler aus der Anlage ausgebaut werden. Zu diesem Zweck ist die Messstoffzufuhr zu unterbrechen. Wurde für den Zähler eine Umgehungsleitung in die Anlage eingebaut, so kann er, ohne den Betriebsab- lauf zu stören, nach Bild 2/1, Seite22 außer Betrieb gesetzt werden. Nach dem Lösen und Entfernen der Flanschschrauben der Messstoffzuleitung und -ableitung kann der Zähler (wenn ohne Heizeinrichtung) aus der Anlage herausgenommen werden. WARNUNG Es ist nur das Einhalten der vorgeschriebenen Betriebsbedingungen (wie Betriebsdauer, Messstoffeigenschatten, Messstofftemperatur, Betriebsdruck usw.), wie in Kapitel 1.1, Seite 7 und Kapitel 1.4, Seite 13 beschreiben, zu über- wachen. Die Ringkolbenzähler müssen vor Spritz- und Schwallwasser sowie vor Überflutung, wie z.B. beim Reinigen der Räume oder Anlageteile mittels Wasser- strahl, mit geeigneten Mitteln (z.B. Abdeckung mit Plastikhaube) geschützt wer- den. Es wird empfohlen, gelegentlich die Dichtigkeit der Verbindungsstellen zu kontrollieren, um mögliche Gefährdungen zu vermeiden. Ringkolbenzähler 26C73000-B5100-C30-01 Wartung Zum Ausbau der Ringkolbenzähler mit Heizeinrichtung müssen auch die Flansch- schrauben von den Anschlüssen der Heizleitungen vor dem Herausnehmen des Zählers gelöst und entfernt werden. Zum Wechseln des Ringkolbens muss der Messeinsatz aus dem Zählergehäuse herausgenommen und zerlegt werden. Es ist wie beim Reinigen des Ringkolbenzäh- lers nach Kapitel 3.4, Seite 26 oder Kapitel 3.5, Seite 29 zu verfahren. Zum Reinigen des Siebes muss der Messeinsatz ebenfalls aus dem Zählergehäuse herausgenommen werden. Darum ist die Gesamtreinigung des Ringkolbenzählers zu empfehlen. An Mehrarbeit ist nur das Zerlegen und Zusammensetzen des Mes- seinsatzes mit relativ geringern Zeitaufwand zu verrichten. Soll der Messeinsatz jedoch nicht gereinigt werden, so entfällt in den Kapitel 3.4, Seite 26 oder Kapitel 3.5, Seite 29 das Zerlegen und Zusammensetzen des Messeinsatzes. 3.4Reinigen der Ringkolbenzähler, Industrieausführung, DN15 siehe Bild 3/1, Seite27 3.4.1Zerlegen des Ringkolbenzählers Plombenscheiben (12) mit einem spitzen Werkzeug (Reißnadel, Schraubendre- her) durchstechen und herausheben. Alle Plombenschrauben (14) und Plom- benkästen (13) entfernen. Anzeige- und Untersetzungswerk einschließlich ggf. vorhandener Zwischenbau- steine nach Entfernen sämtlicher Schrauben am Bausteinanschlussflansch des Messwerkes vorsichtig abheben. Dabei Übertragungsräder für den Messwert nicht beschädigen! Muttern (17) der Gehäuseschraubverbindung lösen, Gehäuse durch Abheben des Gehäuseoberteils (1) öffnen. Dabei nicht seitlich abkippen, um Messwerk- welle (4) nicht zu verbiegen. Bei klebender Dichtung Gehäuseteile durch leichte Schläge mit einem Kunststoffhammer trennen. Ringdichtung entfernen. Komplette Messkammer (9) einschließlich Messwerkwelle (4) aus dem Gehäu- seunterteil (15) herausnehmen. Korbsieb (19) nach Entfernen der Splintscheibe (18) abnehmen. Messkammerdeckel (23) nach Entfernen der Befestigungsschrauben (24) abnehmen. Bei auftretenden Hemmungen durch leichte Schläge mit dem Kunst- stoffkammer nachhelfen, Ringkolben (21) und Trennwand aus der Kammer her- ausnehmen. Messkammer, Messkammerdeckel und alle Dichtflächen von Verschmutzungen gründlich mechanisch reinigen. Nach dem Reinigen muss sich die Messwerkwelle leicht und ohne spürbare Rei- bung drehen lassen. Alle Messwerkteile müssen sauber und von kleinsten Putz- materialresten frei sein. Ringkolbenzähler C73000-B5100-C30-0127 Wartung Bild 3/1Ringkolbenzähler DN 15/PN 40 mit Heizeinrichtung 1Gehäuseoberteil 2 Flansch für Messstoffableitung 3Magnetkupplung 4 Messwerkwelle 5 Mitnehmer 6 Gehäusedichtung 7 Oberer Kolbenzapfen (ca. 4 mm) 8Unterer Kolbenzapfen (ca. 7 mm) 9 Messkammer 10Kammerzapfen 11 Führungsnut 12Plombenscheibe 13Plombenkasten 14Plombenschraube 15Gehäuseunterteil 16Gehäuseschraube (Stiftschraube) 17Mutter für Gehäuseschraube 18Siebbefestigung (Splintscheibe) 19Korbsieb 20Nut für Korbsieb 21Ringkolben 22 Flansch für Messstoffzuleitung 23Messkammerdeckel 24Befestigungsschraube für Mess- kammerdeckel Ringkolbenzähler 28C73000-B5100-C30-01 Wartung 3.4.2Zusammenbau des Ri
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F461311___14_1250175-30_N1EN219130026-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | F461311___14_1250175-30_N1EN219130026-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130026 | 7MF4434-1EA22-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507585-14459854-Y216-B6211: 01250175 / 0030: 7MF4434-1EA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130026: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 14: F461311___14: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]02550751000150300450600-0.0028150.0135300.0370450.0172599.9954-0.0038150.0151300.0265450.0053-0.00050.00230.00620.0029-0.0008-0.00060.00250.00440.0009(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Kopf Hervé(2)2015-01-21Haguenau1624429/1021716(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 21:12:08PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P610500___14_1248916-120_N1EN189010005-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P610500___14_1248916-120_N1EN189010005-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2014-12-08 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010005 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0120: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010005: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 14: P610500___14: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.28 0.48 1.41 1.76 0.022 0.017 0.006 0.01117.1317.18 2.54 2.2011.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- 0.09Al -- 0.004(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2014-12-08Haguenau5007635/1020681(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-08 14:09:31PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\PRES-202__N1B5139038269-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | PRES-202__N1B5139038269-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2011-08-11 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-B513-9038269 | 7MF4434-1HY22-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821898933-P6/21394-6NU: 900020 / 0090: 7MF4434-1HY22-1EB7-Z: A02+Y15+Y21+Y25: N1-B513-9038269: 30 bar: PN 160: PROFIBUS PA: 16: PRES-202: .: 30 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086425971/596/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2011-08-11HAGUENAU,1052915/981606(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2011-08-11 19:09:29I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F422500__N1AO129175216-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | F422500__N1AO129175216-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-25 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-AO12-9175216 | 7MF4434-1DA02-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821288229-P6/21394-6NU: 836935 / 0010: 7MF4434-1DA02-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-AO12-9175216: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 16: F422500: .: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-25HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-25 21:24:14I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P605100___35_1248916-100_N1EN189010004-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P605100___35_1248916-100_N1EN189010004-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2014-12-08 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010004 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0100: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010004: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 35: P605100___35: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.28 0.48 1.41 1.76 0.022 0.017 0.006 0.01117.1317.18 2.54 2.2011.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- 0.09Al -- 0.004(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2014-12-08Haguenau5007627/1020648(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-08 11:56:36PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P802506__N1A9289172072-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P802506__N1A9289172072-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-13 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172072 | 7MF4034-1BA00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244273-P6/21394-6NU: 832249 / 0150: 7MF4034-1BA00-1EB7-Z: Y15+Y21: N1-A928-9172072: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P802506: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-13HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-13 09:01:51I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P761650___16_1248917-520_N1EN189010072-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P761650___16_1248917-520_N1EN189010072-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010072 | 7MF4034-1DA00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494879-14459693-Y216-B6211: 01248917 / 0520: 7MF4034-1DA00-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010072: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 16: P761650___16: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau5005989/1020643(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 19:32:42PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P660056_1307116-20_N1F6089010009-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P660056_1307116-20_N1F6089010009-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-06-22 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-F608-9010009 | 7MF4034-1DA00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1826049856-14877799-Y216-B6211: 01307116 / 0020: 7MF4034-1DA00-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-F608-9010009: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 34: P660056: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092307529/551/LCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-06-22Haguenau5045032/1025019(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-06-22 15:29:44PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\Daten_aus_SIOS_Unlabeled_Data\COB9630906_V2\COB9630906\7353802\A5E00053218-07fr_DS3_HART_Ex_OI_fr-FR.pdf | A5E00053218-07fr_DS3_HART_Ex_OI_fr-FR.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | Transmetteur de pression SITRANS P, série DS III avec HART Instructions de service • 08/2011 SITRANS Rempliss. Huilesilic. Mat.:RaccordMembr. U:DC10,5...45V(pasSI)Sotie:4...20mA HPlagedemesure Limitessurcharge ProtectionIP65 N°Fab.N1LN11-004711 Transmetteurpourpression 1.44042.4819 7MF4033-1EB10-1DA1 :0,63...63bar :-1...100bar MadeinFrance 0032 PED:SEPSITRANSP D-76181Karlsruhe U:DC10,5...45VSortie:4...20mA HII1/2GExdIICT4/T6 PTB99ATEX1160 FW:13.01.02HW:01.02.03 T=-40...85/60°C aRespecterl™attestationd™examenCEdetype! SITRANSP D-76181Karlsruhe .... à .... mbar 1234 Information diagnostic de point de mesure Numéro du point de mesure (TAG) Y01 ou Y02 = max. 27 caractères Y15 = max. 16 carac. Y99 = max. 10 carac. Y16 = max. 27 carac. + '- 8 (1.14) 15(0.6) 74 (2.9) 143 (5.6) 53 (2.1) 54 (2.13) 27 (1.1) 80 (3.15) 24(0.94) 50(1.97) 117 (4.61) 68(2.68) 72 (2.8) 123 (4.84) min. (3.54) min. 90 ca. 96 (3.78) 17(0.67) 2984 (3.31) 171 (6.73) 236 (9.29) 40(1.57) 105 (4.13) 120 (4.72) 15(0.6) 80 (3.15) 143 (5.6) 53 (2.1) 24(0.94) 50(1.97) ca. 96 (3.78) 17(0.67) 29(1.14) 84 (3.31) 128 (5.04) 69 (2.7) min. 90 (3.54) 134 (5.28) 105 (4.1) 72 (2.83) 166 (6.54) 262 (10.3) 96 (3.8) 52 (2.05) 68 (2.7) 120 (4.7) 80 (3.15) 15(0.6) 143 (5.6) 53 (2.1) ca. 96 (3.78) 17(0.67) 29(1.14) 84 (3.31) 128 (5.04) ca. 217 (8.54) ca. 87 (3.43) ca. 85 (3.35) min 90 (3.54) 60 (2.36) 65 (2.56) 24(0.94) 50(1.97) 29(1.14) 177 (6.97) 84 (3.31) 54 (2.1) 108 (4.25) ca. 96 (3.78) 17(0.67) bLn x d2fd5d4KD15(0.6) 143 (5.6) 74 (2.9) 53 (2.1) min. 90 (3.54) 166 (6.54) 15(0.6) 74(2.9) 53(2.1) 143 (5.6) 15(0.6) min. 90 (3.54) H1 = ca. 130 (5.12) 80 (3.15) H2 = ca. 55 (2.17) (0.94) 2450(1.97) 29(1.14) 84 (3.31) 2 Online 1 (PV meas) *) 2 (PV) status 3 Module type 4 Identification 1 Operation Unit 1 Tag 2 Long Tag --> M **) 3 Descriptor 4 Message 5 Date 2 Device 1 Manufacturer 2 Model 3 Device identification 4 Distributor 5 MLFB Order Number 1 MLFB Order No --> M 6 Measurement type 7 Fabrication-No 8 Final asembly number 9 Sensor serial number 10 Revisions 1 Universal rev. 2 Field device rev. 3 Software rev. 4 Hardware rev. 3 Basic Parameters 1 Pressure unit 2 LSL (Lower Sensor Limit) 3 USL (Upper Sensor Limit) 4 Minimum Span 5 LRV (Lower Range Value) 6 URV (Upper Range Value)) 7 Pressure damping 8 Pressure xfer function xfer = transfer 5 Config Inp/Outp1 Quick-Setup & Meas. 1 PV, Current, Status 1 (PV meas) *) 2 AO (analogue output) 3 (PV) % range 4 Status see ---> 6 Diagnosis/Service 5 Measurement type 2 Meas.Val. & Status 1 Pressure Values 1 Pressure 2 Pres status 3 Untrimmed pressure 4 Untrimmed pres status 2 Temperature Values 1 Sens-Temp 2 Sens-Temp status 3 Electr-Temp 4 Electr-Temp status 3 Level, Vol, Mass Values 1 Level (shown if valid items) 2 Level status 3 Volume 4 Volume status 5 Mass 6 Mass status 4 Vol-, Mass- & Flow 1 Vol-Flow (shown if valid items) 2 Vol-Flow status 3 Mass-Flow 4 Mass-Flow status 5 Appl & Stat 1 Customer (shown if valid items) 2 Customer Status 3 Quick-Setup 1 Tag 2 Ext TAG --> M 3 PV is 4 (PV) unit 5 Position correction 1 Position corr --> M 6 LRV 7 URV 8 Pressure damping 9 Pressure xfer function 2 Input 1 Config Pres/Temp 1 Pressure sensor 1 Pressure 2 Untrimmed pres 3 Pressure units 1 Pres abs/rel 2 Pressure unit 3 Untrimmed pres unit 2 Temperature sensor 1 Sens-Temp 2 Electr-Temp 3 Temp units 1 Sens-Temp unit 2 Electr-Temp unit 3 Pres units see --> 1 Pressure sensor 4 Temp units see --> 2Temperature sensor 2 Display Process Variables 1 Prozess variables 1 (PV measurement) 2 (PV) %rnge 3A O 4 (SV measurement) 5 (TV measurement) 6 (QV measurement) 3 Meas Switch/Mapper 1 measurement 2 PV is 3 SV is 4 TV is 5 QV is 6 (measurement) config 1 Input scaling 1 Pres abs/rel e.g. Level 2 Pressure unit 3 Input LRV 4 Input URV 2 Level scaling 1 Level unit e.g. Level scaling 2 Level LRV 3 Level URV to be continued 3 Volume scaling 1 Volume unit 2 Vol LRV 3 Vol URV 2 Density unit 3 Density 3 Mass unit 6 (measurement) config 1 Input scaling 1 Pres abs/rel e.g. Flow e.g. Level6(measurement) config continuance3Meas Switch/Mapper continuance2Input continuance5Config Inp/Outpcontinuance2 Pressure unit 3 Input LRV 4 Input URV 2 Flow scaling 1 Vol flow unit 2 Vol flow LRV 3 Vol flow URV 2 Density unit 3 Density 3 Mass flow unit 6 (measurement) config 1 Input scaling 1 Pres abs/rel e.g. Customer 2 Pressure unit 3 Input LRV 4 Input URV 3 Customer scaling 1 Cust unit (5 Ch) 2 Cust LRV 3 Cust URV 7 Unser linearization 1 Special Curve status --> only if meas not pres if Level, Flow or Customer 2 No curve points this is valid - otherwise not 3 Setup special char --> M 4 Display special char --> M 4 Meas.Limits & Span 1 Module range 2 Active Device Variables 1 Pressure 1 Pressure unit 2 Pres USL 3 Pres LSL 4 Trimpoint sum 5 Pres min.span 2 Sens-Temp 1 Sens-Temp unit 2 Sens-Temp USL 3 Sens-Temp LSL 4 Sens-Temp min.span 3 Electr-Temp 1 Electr-Temp unit 2 Electr-Temp USL 3 Electr-Temp LSL 4 Electr-Temp min.span 4 Untrimmed Pres 1 Untrimmed Pres unit 2 Untrimmed Pres USL 3 Untrimmed Pres LSL 4 Untr Pres min.span additional if measurement 5 Level 1 Level unit is mapped to level 2 Level USL 3 Level LSL 4 Level min.span additional if measurement 6 Volume 1 Volume unit is mapped to level 2 Volume USL 3 Volume LSL 4 Volume min.span additional if measurement 7 Mass 1 Mass unit is mapped to level 2 Mass USL 3 Mass LSL 4 Mass min.span additional if measurement 5 Vol-Flow 1 Vol-Flow unit is mapped to flow 2 Vol-Flow USL 3 Vol-Flow LSL 4 Vol-Flow min.span additional if measurement 6 Mass-Flow 1 Mass-Flow unit is mapped to flow 2 Mass-Flow USL 3 Mass-Flow LSL 4 Mass-Flow min.span additional if measurement 5 Customer 1 (PV) unit is mapped to customer 2 Customer USL 3 Customer LSL 4 Customer min. span 3 Output 1 Analog output 1 Analog output 2 Percent range 3 Zero and Span 1 Zero/Span set 1 Apply values >1 4 Pres xfer function 2 Out Scaling PV >2 5 Startpoint square root >1 Out Scaling PV 1 Unit 2 LRV 3 URV 4 LSL 5 USL >2 Apply values 1 Apply values --> M 6 Current Limits 1 Lower AO Limit 2 Upper AO Limit 7 Alarms 1 AO Alarm Type 2 Alarm LRV 3 Alarm URV 2 Sensor trim points 1 Lower sensor trim point 2 Upper sensor trim point 3 HART output 1 Polling address 2 Num request preambles 3 Num response preambles 4 Local meter 1 Meter type 2 Unit tracking 3 Local Display unit to be continued 4 LCD Settings 1 LCD Scaling, if On: 2 LCD Unit 5 Bargraph 3 LCD LRV 4 LCD URV 6 Access Control 1 Lokal keys control mode 2 Write protect 3 Set write protect --> M 5 Mech. Construction 4Local Meter 1 No of electronic changes Mech = mechanical 2 Design 1 Sensor 1 Fill fluid 2 Isolation material 3O ring material 4 Module range 2 Remote Seal 1 Number remote seal (RS) 2 RS type 3 RS isolator material 4 RS fill fluid 5 Extension length 6 Extension type 7 Capillar length 3 Process Connection 1 Process Connection 2 DrainVent / plug mat 3 DrainVent / plug pos 4 Process flange bolt 5 Flange type 6 Flange material 4 Electronic Connection 1 Electr housing material 2 Electr connection 7Diagnosis/Service1Status 1Status summary 2Extended device status 3Simulation status 4Hardw/Firmw status 1Status group 2 2Status group 3 3Status group 4 4Status group 5 5Diag Alarm Status 1Status group 15 2Status group 16 6Diag Warn Status 1Status group 19 2Status group 20 2Device 1Selftest/Reset 1Selftest --> M 2Display Test --> M 3Master reset --> M 4Changes Config1Config changed counter 2Sensor trim 1Restore mfgr trims --> M mfgr = manufacturer2Sensor trim 1Sensor trim points 1Lower sensor trim point 2Upper sensor trim point 2Sensor trim 1Pres zero trim--> M 2Lower sensor trim --> M 3Upper sensor trim --> M 3Trimpoint summary 3Trim analog output 1D/A trim --> M 2Scaled D/A trim --> M 4Position correction 1Position corr --> M 3Simulation/Test 1Loop test --> M Simulation AO2Inputs --> M Simulation Fixed / Ramp4Access Control 1Local keys control mode 2Write protect 3Set write protect --> M 3Diagnostic settings1W/A time unit W/A = warning/alarm2Calib interval 1Calib status 2W/A acknowledge --> M 3Calib timer 1Calib time 2Reset timer --> M 4Calib warning 5Calib alarm 6W/A activation 3Service interval 1Service status 2W/A acknowledge --> M 3Service timer 1Service time 2Reset timer --> M 4Service warning 5Service alarm 6W/A activation 4AO saturation 1AO alarm type 2Saturation alarm 3Alarm duration 4Alarm activation 5Limiter setup 1Display limiter --> M 2Setup limiter --> M 3Limiter status --> M 4Limiter: Ack W/A --> M Ack = acknowledge5CmpCnt: Ack W/A --> M CmpCnt = 6Reset counter. --> M Comparation Counter4View 1Operating hours 1Operating hours Electr 2Operating hours Sensor 3Min/Max pointer 1Pressure pointer 1Pres max 2Pres min 3Reset pointer --> M 2Electr-Temp pointer1Electr-Temp max 2Electr- Temp min 3Reset pointer --> M 3Sens-Temp pointer1Sens-Temp max 2Sens-Temp min 3Reset pointer --> M 6Certif & Approv1Explos. Protection Certif = CertificationExplos = ExplosionApprov = Approvalcontinuance5Config Inp/Outpcontinuance www.siemens.com/processautomation Sous réserve de modiﬁ cationsA5E00053218-07© Siemens AG 2011 Siemens AG Industry Automation (IA) Sensors and CommunicationProcess Instrumentation 76181 KARLSRUHE ALLEMAGNEwww.siemens.com/prozessinstrumentierung A5E00053218A5E00053218
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P743009__N1A9289172207-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P743009__N1A9289172207-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-11 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172207 | 7MF4034-1DY00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0850: 7MF4034-1DY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172207: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P743009: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote sealOutput Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich.DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 8160.00028.001216.00090.00028.00150.00140.00780.00570.00150.0092(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stumpf Sébastien(2)2010-10-07HAGUENAU,1115615/984851(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-11 18:34:37I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\PRES4695_6303-21_1338893-30_N1F9219010003-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | PRES4695_6303-21_1338893-30_N1F9219010003-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-09-25 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-F921-9010003 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1826361783-15085627-Y216-B6303: 01338893 / 0030: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-F921-9010003: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 52: PRES4695_6303-21: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092344438/551/LCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]02550751000 4 81216-0.00014.00017.999711.999616.0006-0.00014.00027.999111.9990-0.00050.0005-0.0017-0.00260.0037-0.00050.0014-0.0055-0.0061(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stenger Manuel(2)2015-09-25Haguenau5065794/1026431(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-09-25 13:06:54PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\WeitereDaten\7ME471\A5E03649755-02_FCS400_QS_EN_DE_ES_FR_IT.pdf | A5E03649755-02_FCS400_QS_EN_DE_ES_FR_IT.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | SITRANS F Coriolis Flowmeters SITRANS FCS400 sensor Quick Start Before installing, including in hazardous areas, refer to the Operating Instructions on the internet or on the SITRANS F literature CD-ROM. They contain detailed safety regulations, information and specifications which must be observed when installing. Documentation and approvals can be found on the internet: Flowdocumentation (http://www.siemens.com/flowdocumentation) CAUTION Correct, reliable operation of the device requires proper transport, storage, positioning and assembly. The device must be carefully operated and maintained. Only qualified personnel should install or operate this device. Items supplied Compact system ● SITRANS FC430 sensor and compact mounted transmitter ● Packet of cable glands ● Quick Start guide ● CD containing software, certificates and device manuals ������ Remote system Remote with M12 ● SITRANS FCS400 sensor ● SITRANS FCT030 transmitter with M12 socket assembled ● Sensor cable with M12 connector ● Packet of cable glands ● Quick Start guide ● CD containing software, certificates and device manuals ������ *A5E03649755* © Siemens, All rights reserved Ⓟ 2012 A5E03649755-02, 03/2012 1 Remote with sensor terminal housing ● SITRANS FCS400 sensor ● SITRANS FCT030 transmitter with terminal housing assembled ● Sensor cable ● Packet of cable glands ● Quick Start guide ● CD containing software, certificates and device manuals ������ Note Scope of delivery may vary, depending on version and add-ons. The contents list in the product package lists all included parts. Note Transmitter installation The installation of the FCT030 transmitter is described in the SITRANS FCT030 Quick Start (A5E03650800). Sensor overview ��������� ① Lid-lock ② Cable feed-through (M12 socket or gland) ③ Sensor front end (DSL) (Remote configuration only) ④ Plug and threaded port for for example pressure guard ⑤ Sensor enclosure ⑥ Process connections Location in the system The optimum location in the system depends on the application: ● Liquid applications Gas or vapor bubbles in the fluid may result in erroneous measurements, particularly in the density measurement. – Do not install the flowmeter at the highest point in the system, where bubbles will be trapped. – Install the flowmeter in low pipeline sections, at the bottom of a U-section in the pipeline. SITRANS FCS400 sensor 2 A5E03649755-02, 03/2012 Figure 3-1 Liquid applications, wrong location with trapped air/gas ● Gas applications Vapor condensation or oil traces in the gas may result in erroneous measurements. – Do not install the flowmeter at the lowest point of the system – Install a filter. Figure 3-2 Gas applications, wrong location with trapped oil Flow direction The calibrated flow direction is indicated by the arrow on the sensor. Flow in this direction will be indicated as positive by default. The sensitivity and accuracy of the sensor is identical with reverse flow. The indicated flow direction (positive/ negative) is configurable. CAUTION The sensor must always be completely filled with process media in order to measure accurately. Orienting the sensor SITRANS FCS400 operates in any orientation, but Siemens recommends orienting the sensor in one of the following ways: 1. Vertical installation with an upwards flow (self-draining) ������ Figure 3-3 Vertical orientation, upwards flow SITRANS FCS400 sensor A5E03649755-02, 03/2012 3 2. Horizontal installation, tubes down (only recommended for liquid applications) ������ Figure 3-4 Horizontal orientation, tubes down 3. Horizontal installation, tubes up (only recommended for gas applications) ������ Figure 3-5 Horizontal orientation; tubes up Note Hygienic applications In 3A and EHEDG certified hygienic applications the flowmeter must be installed vertically as shown in 1. Installation in a drop line Installation in a drop line is only recommended if a pipeline reduction or orifice with a smaller cross-section can be installed to create back-pressure and prevent the sensor from being partially drained while measuring. ��������� ① Back pressure orifice ② On / off valve Figure 3-6 Installation in drop line SITRANS FCS400 sensor 4 A5E03649755-02, 03/2012 Mounting the sensor CAUTION Incorrect mounting The device can be damaged, destroyed or its functionality impaired through improper mounting. ● Before installing ensure there is no visible damage present on the device. ● Make sure that process connectors are clean, and suitable gaskets and glands are used. ● Mount the device using suitable tools. WARNING Unsuitable connecting parts Danger of injury or poisoning. In case of improper mounting hot, toxic and corrosive process media could be released at the connections. ● Ensure that connecting parts (such as flange gaskets and bolts) are suitable for connection and process media. ● Install the sensor in rigid pipelines in order to support the weight of the meter. ● Center the connecting pipelines axially in order to assure a stress-free installation. ● Install two supports or hangers symmetrically and stress free in close proximity to the process connections. Handling Note Compact versions Never lift the flowmeter using the transmitter housing, that is always lift the sensor body. Avoid vibrations ● Make sure that any valves or pumps upstream of the sensor do not cavitate and do not send vibration into the sensor. ● Decouple vibrating pipeline from the flow sensor using flexible tube or couplings ��������� Figure 4-1 Non-flexible pipes not recommended in vibrating environment ��������� Figure 4-2 Flexible pipes recommended in vibrating environment SITRANS FCS400 sensor A5E03649755-02, 03/2012 5 Avoid cross talk If operating more than one flowmeter in one or multiple interconnected pipelines there is a risk of cross talk. Prevent cross talk in one of the following ways: ● Mount sensors on separate frames ● Decouple the pipeline using flexible tube or couplings ��������� Figure 4-3 High risk of cross talk when using non-flexible pipes ��������� Figure 4-4 Low risk of cross talk when using flexible pipes Installing the sensor cable Wiring sensor and transmitter (M12) The sensor is provided with a preformed cable terminated with M12 style stainless steel weather-proof plugs. The cable screen is physically and electrically terminated within the body of the plug. Take care when handling the cable and passing it through cable ducting that the plug is not subjected to excessive tension (pulling) as the internal connections may be disengaged. Note Never pull the cable by the plug - only by the cable itself. 1. Connect sensor using the supplied 4-wire cable with M12 connectors. Note Grounding The sensor cable screen is mechanically connected to the grounding terminal (PE), only when the M12 plug is correctly tightened. Wiring sensor and transmitter (sensor terminal space) A: Prepare the cable by stripping it at both ends. ������ ������ ������ ����� ������ ������ ����� ���� Figure 5-1 Cable end SITRANS FCS400 sensor 6 A5E03649755-02, 03/2012 B: Connecting sensor terminal space 1. Remove lock screw and remove lid. 2. Remove one of the blind plugs and fit cable gland. 3. Remove cap and ferrule from cable gland and slide onto cable. 4. Push cable through open gland; anchor cable screen and wires with clamp bar. 5. Connect wires to terminals according to list below. Terminal number Description Wire color (Siemens) 1 +15 V DC Orange 2 0 V DC Yellow 3 B White 4 A Blue 6. Assemble and tighten cable gland. 7. Remove o-ring from lid. 8. Reinstate lid and screw in until mechanical stop. Wind back lid by one turn. 9. Mount o-ring by pulling it over the lid and tighten lid until you feel friction from the o-ring on both sides. Wind lid by one quarter of a turn to seal on the o-ring. 10. Reinstate and tighten lid lock screw Connecting sensor DSL 1. Remove lock screw and remove DSL lid. 2. Undo the flexible strap. 3. Disconnect sensor connection from DSL cassette. 4. Loosen mounting screw using a TX10 Torx driver and remove DSL cassette from housing. 5. Remove cap and ferrule from cable gland and slide onto cable. 6. Push cable through open gland; anchor cable screen and wires with clamp bar. 7. Remove terminal block from DSL cassette. 8. Connect wires to terminals according to list below. Terminal number Description Wire color (Siemens) 1 +15 V DC Orange 2 0 V DC Yellow 3 B White 4 A Blue SITRANS FCS400 sensor A5E03649755-02, 03/2012 7 SITRANS FCS400 sensor 8 A5E03649755-02, 03/2012 9. Reinstall DSL cassette including mounting screw. 10. Connect sensor connection and sensor cable. 11. Restore flexible strap around all wires. 12. Assemble and tighten cable gland. 13. Remove o-ring from DSL lid. 14. Reinstate lid and screw in until mechanical stop. Wind back lid by one turn. 15. Mount o-ring by pulling it over the DSL lid and tighten lid until you feel friction from the o-ring on both sides. Wind lid by one quarter of a turn to seal on the o-ring. 16. Reinstate and tighten lid lock screw. Zero point adjustment The flowmeter system is optimized through a zero point adjustment which is accessed via the menu item 1.11 "Start Zero Point Adj." in the Quick Start menu. Performing a zero point adjustment NOTICE Preconditions Before a zero point adjustment is initiated, the pipe must be flushed, filled and at an absolute flowrate of zero preferably also at operating pressure and temperature. 1. Flush out any gases and obtain stable temperature conditions by running flow at operational conditions for minimum 30 minutes. ������ Figure 6-1 Best practice zero point adjustment with a by-pass line and two shut-off devices 2. Close the outlet shut-off valve while maintaining the system pressure. If bypass flow is necessary, open the bypass valve. If the pressure can be increased by 1 to 2 bars with stopped flow, this should be applied. 3. Wait 1 to 2 minutes, for the system to settle, and then perform zero adjustment. Waiting longer can change the temperature. 4. During the process a progress bar is visible. 5. At the end of the zero adjustment, the outcome is displayed as an offset and standard deviation. SITRANS FCS400 sensor A5E03649755-02, 03/2012 9 We have reviewed the contents of this publication to ensure consistency with the hardware and software described. Since variance cannot be precluded entirely, we cannot guarantee full consistency. However, the information in this publication is reviewed regularly and any necessary corrections are included in subsequent editions. Responsibility for suitability and intended use of this instrument rests solely with the user. Copyright © Siemens AG 03.2012 All Rights Reserved. Technical data subject to change without prior notice. Siemens A/S Flow Instruments DK-6430 Nordborg www.siemens.com/flow SITRANS FCS400 sensor A5E03649755, 03/2012 SITRANS F Coriolis-Durchflussmessgeräte SITRANS FCS400 Messaufnehmer Quick Start Vor der Installation, einschließlich der Installation in explosionsgefährdeten Bereichen, lesen Sie bitte die Betriebsanleitung im Internet oder auf der zugehörigen CD-ROM für SITRANS F. Hier finden Sie detaillierte Sicherheitsvorschriften, Informationen und technische Daten, die bei der Installation zu beachten sind. Dokumentationen und Zulassungen finden sich im Internet: Durchfluss-Dokumentation (http://www.siemens.com/flowdocumentation) VORSICHT Der einwandfreie und sichere Betrieb des Geräts setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Positionierung und Montage voraus. Das Gerät muss sorgfältig bedient und gewartet werden. IDieses Gerät darf nur von qualifiziertem Personal installiert oder bedient werden. Lieferumfang Kompaktsystem ● SITRANS FC430 Messaufnehmer und kompakter Messumformer ● Paket Kabelverschraubungen ● Quick Start Guide ● CD mit Software, Zertifikaten und Gerätehandbüchern ������ Getrenntsystem Getrennt mit M12 ● SITRANS FCS400 Messaufnehmer ● SITRANS FCT030 Messumformer mit M12- Buchse ● Messaufnehmerkabel mit M12-Stecker ● Paket Kabelverschraubungen ● Quick Start Guide ● CD mit Software, Zertifikaten und Gerätehandbüchern ������ © Siemens, Alle Rechte vorbehalten Ⓟ 2012 10 A5E03649755-02, 03/2012 Getrennt mit Messaufnehmer-Klemmkasten ● SITRANS FCS400 Messaufnehmer ● SITRANS FCT030 Messumformer mit Klemmkasten ● Messaufnehmerkabel ● Paket Kabelverschraubungen ● Quick Start Guide ● CD mit Software, Zertifikaten und Gerätehandbüchern ������ Hinweis Lieferumfang kann je nach Ausführung und Optionswahl unterschiedlich sein. Der Lieferumfang ist in der Inhaltsliste der Verpackung aufgeführt. Hinweis Einbau des Messumformers Der Einbau des Messumformers FCT030 wird im SITRANS FCT030 Quick Start Guide (A5E03650800) beschrieben. Übersicht Messaufnehmer ��������� ① Deckelsicherung ② Kabeldurchführung (M12-Anschluss oder Verschraubung) ③ Front-End-DSL (nur Getrenntausführung) ④ Verschluss und Gewindeanschluss, zum Beispiel für Druckwächter ⑤ Messaufnehmergehäuse ⑥ Prozessanschlüsse Einbauort im System Der optimale Einbauort im System hängt von der Anwendung ab: ● Flüssigkeitsanwendungen In der Flüssigkeit vorhandene Gas- oder Dampfblasen können insbesondere bei der Dichtemessung zu Fehlmessungen führen. – Aus diesem Grund sollte das Durchflussmessgerät nicht am höchsten Punkt des Rohrsystems eingebaut werden, an dem Blaseneinschlüsse auftreten können. – Von Vorteil ist der Einbau in tiefgelegenen Abschnitten der Rohrleitung, z. B. am Boden eines U-Bogens. SITRANS FCS400 Messaufnehmer A5E03649755-02, 03/2012 11 Bild 3-1 Flüssigkeitsanwendungen, ungünstiger Einbauort mit Luft-/Gaseinschlüssen ● Gasanwendungen Kondensierter Dampf oder Ölspuren im Gas können zu Fehlmessungen führen. – Bauen Sie das Durchflussmessgerät nicht am niedrigsten Punkt des Systems ein. – Bauen Sie einen Filter ein. Bild 3-2 Gasanwendungen, ungünstiger Einbauort mit Öleinschlüssen Strömungsrichtung Die kalibrierte Strömungsrichtung wird durch den Pfeil auf dem Messaufnehmer angezeigt. Ein Durchfluss in dieser Richtung wird standardmäßig als positiv angezeigt. In der Gegenrichtung hat der Messaufnehmer jedoch genau die gleiche Empfindlichkeit und Genauigkeit. Die angezeigte Strömungsrichtung (positiv/negativ) ist konfigurierbar. VORSICHT Genaue Messungen sind nur gewährleistet, wenn der Messaufnehmer jederzeit vollständig mit Flüssigkeit oder Gas gefüllt ist. Ausrichten des Messaufnehmers SITRANS FCS400 ist in jeglicher Ausrichtung betriebsfähig, aber Siemens empfiehlt die Ausrichtung auf eine der folgenden Arten: 1. Senkrechter Einbau bei Strömungsrichtung aufwärts (automatische Entleerung) ������ Bild 3-3 Vertikale Ausrichtung, Strömungsrichtung nach oben SITRANS FCS400 Messaufnehmer 12 A5E03649755-02, 03/2012 2. Waagerechter Einbau, Rohre unten (nur für Flüssigkeitsanwendungen empfohlen) ������ Bild 3-4 Horizontale Ausrichtung, Rohre abwärts 3. Waagerechter Einbau, Rohre oben (nur für Gasanwendungen empfohlen) ������ Bild 3-5 Horizontale Ausrichtung, Rohre aufwärts Hinweis Hygiene-Anwendungen Für 3A- und EHEDG-zugelassene Hygiene-Anwendungen muss das Durchflussmessgerät senkrecht, wie unter 1 gezeigt, eingebaut werden. Einbau in einem Fallrohr Der Einbau in einem Fallrohr wird nur empfohlen, wenn ein Rohrleitungsreduzierstück oder eine Blende mit geringerem Querschnitt eingebaut werden kann, um Gegendruck zu erzeugen und auf diese Weise zu vermeiden, dass eine Teilentleerung des Messaufnehmers während der Messungen stattfindet. ��������� ① Gegendruckblende ② Ein-/Ausschaltventil Bild 3-6 Einbau in Fallrohr SITRANS FCS400 Messaufnehmer A5E03649755-02, 03/2012 13 Montage des Messaufnehmers VORSICHT Unsachgemäße Montage Durch unsachgemäße Montage kann das Gerät beschädigt, zerstört oder die Funktionsweise beeinträchtigt werden. ● Vergewissern Sie sich vor jedem Einbau des Geräts, dass dieses keine sichtbaren Schäden aufweist. ● Vergewissern Sie sich, dass die Prozessanschlüsse sauber sind und geeignete Dichtungen und Kabelverschraubungen verwendet werden. ● Montieren Sie das Gerät mit geeignetem Werkzeug. WARNUNG Ungeeignete Anschlussteile Verletzungs- und Vergiftungsgefahr. Bei unsachgemäßer Montage können an den Anschlüssen heiße, giftige und aggressive Messstoffe freigesetzt werden. ● Stellen Sie sicher, dass die Anschlussteile (z. B. Flanschdichtungen und Schrauben) für den Anschluss und die Messstoffe geeignet sind. ● Der Messaufnehmer sollte in starren Rohrleitungen eingebaut werden, um das Gewicht des Messgeräts abzustützen. ● Um einen spannungsfreien Einbau zu gewährleisten, richten Sie die Anschlussrohrleitungen in axialer Richtung mittig aus. ● Montieren Sie zwei Stützen oder Halterungen symmetrisch und spannungsfrei in nächster Nähe der Prozessanschlüsse. Handhabung Hinweis Kompaktausführungen Heben Sie das Durchflussmessgerät nie am Messumformergehäuse hoch, sondern immer am Messaufnehmer. Schwingungen vermeiden ● Stellen Sie sicher, dass dem Messaufnehmer vorgelagerte Ventile oder Pumpen nicht kavitieren und den Messaufnehmer nicht in Schwingung versetzen. ● Rohrleitungen, die Schwingungen verursachen, sind vom Durchflussmessgerät mit flexiblen Leitungen oder entsprechenden Kupplungen abzukoppeln. ��������� Bild 4-1 In Umgebungen mit Schwingungsbelastung keine starren Rohrleitungen verwenden SITRANS FCS400 Messaufnehmer 14 A5E03649755-02, 03/2012 ��������� Bild 4-2 In Umgebungen mit Schwingungsbelastung flexible Leitungen verwenden Cross Talk (Übersprechstörungen) verhindern Werden mehrere Durchflussmessgeräte in einer oder mehreren miteinander verbundenen Rohrleitungen betrieben, besteht die Gefahr von Cross Talk (Übersprechstörungen). Diese können durch eine der folgenden Maßnahmen vermieden werden: ● Die Messaufnehmer auf getrennten Rahmen montieren ● Die Rohrleitung mit Hilfe einer flexiblen Leitung oder entsprechenden Kupplungen abkoppeln ��������� Bild 4-3 Hohe Gefahr von Übersprechstörungen bei Verwendung starrer Rohrleitungen ��������� Bild 4-4 Geringe Gefahr von Übersprechstörungen bei Verwendung flexibler Leitungen Installation des Messaufnehmerkabels Verdrahtung von Messaufnehmer und Messumformer (M12) Der Messaufnehmer ist mit einem vorkonfektionierten Kabel mit wetterfesten M12-Steckern aus Edelstahl ausgestattet. Der Kabelschirm ist im Inneren des Steckers physisch und elektrisch abgeschlossen. Beim Umgang mit dem Kabel und dessen Durchleitung durch den Kabelkanal darauf achten, dass der Stecker keiner übermäßigen Spannung (Zug) ausgesetzt ist, da sich die internen Anschlüsse lösen können. Hinweis Das Kabel niemals am Stecker ziehen - nur am Kabel selbst. 1. Den Messaufnehmer mit dem mitgelieferten 4-adrigen Kabel mit M12-Steckern anschließen. SITRANS FCS400 Messaufnehmer A5E03649755-02, 03/2012 15 Hinweis Erdung Der Schirm des Messaufnehmerkabels ist erst nach dem Festziehen des M12-Anschlusses mechanisch mit der Erdungsklemme (PE) zu verbinden. Verdrahtung von Messaufnehmer und Messumformer (Klemmenraum Messaufnehmer) A: Das Kabel an beiden Enden abisolieren. ������ ������ ������ ����� ������ ���� ���� ���� Bild 5-1 Kabelende B: Im Klemmenraum des Messaufnehmers anschließen 1. Die Sicherungsschraube und den Deckel entfernen. 2. Einen der Blindstopfen entfernen und die Kabelverschraubung montieren. 3. Abdeckung und Hülse an der Kabelverschraubung entfernen und auf das Kabel schieben. 4. Das Kabel durch die offene Verschraubung schieben; Kabelschirm und Adern mit Klemmleiste sichern. 5. Die Drähte gemäß der nachfolgenden Liste an die Klemmen anschließen. Klemmen-Nummer Beschreibung Aderfarbe (Siemens) 1 +15 V DC Orange 2 0 V DC Gelb 3 B Weiß 4 A Blau 6. Die Kabelverschraubung montieren und festziehen. 7. Den O-Ring am Deckel entfernen. 8. Die Abdeckung wieder anbringen und bis zum mechanischen Anschlag festschrauben. Die Abdeckung um eine Umdrehung zurückdrehen. 9. Den O-Ring über den Deckel ziehen und Deckel festdrehen, bis auf beiden Seiten der Kontakt mit dem O-Ring spürbar ist. Den Deckel um eine Viertel Umdrehung weiter drehen, damit der O-Ring dicht abschließt. 10. Die Sicherungsschraube am Deckel wieder anbringen und festziehen. Anschließen des DSL 1. Die Sicherungsschraube und den Deckel des DSL entfernen. SITRANS FCS400 Messaufnehmer 16 A5E03649755-02, 03/2012 SITRANS FCS400 Messaufnehmer A5E03649755-02, 03/2012 17 2. Den Kabelbinder lösen. 3. Den Messaufnehmeranschluss von der DSL-Kassette lösen. 4. Die Montageschraube mit einem Drehmomentschlüssel TX10 lösen und die DSL-Kassette aus dem Gehäuse entfernen. 5. Abdeckung und Hülse an der Kabelverschraubung entfernen und auf das Kabel schieben. 6. Das Kabel durch die offene Verschraubung schieben; Kabelschirm und Adern mit Klemmleiste sichern. 7. Den Klemmenblock an der DSL-Kassette entfernen. 8. Die Drähte gemäß der nachfolgenden Liste an die Klemmen anschließen. Klemmen-Nummer Beschreibung Aderfarbe (Siemens) 1 +15 V DC Orange 2 0 V DC Gelb 3 B Weiß 4 A Blau 9. Die DSL-Kassette mit der Montageschraube wieder anbringen. 10. Messaufnehmer und Messaufnehmerkabel anschließen. 11. Die Drähte wieder mit dem Kabelbinder fixieren. 12. Die Kabelverschraubung montieren und festziehen. 13. Den O-Ring an der DSL-Abdeckung entfernen. 14. Die Abdeckung wieder anbringen und bis zum mechanischen Anschlag festschrauben. Die Abdeckung um eine Umdrehung zurückdrehen. 15. Den O-Ring über den Deckel des DSL ziehen und Deckel festdrehen, bis auf beiden Seiten der Kontakt mit dem O-Ring spürbar ist. Den Deckel um eine Viertel Umdrehung weiter drehen, damit der O-Ring dicht abschließt. 16. Die Sicherungsschraube am Deckel wieder anbringen und festziehen. Nullpunkteinstellung Das Durchflussmesssystem wird durch eine Nullpunkteinstellung optimiert, die im Menü Schnellstart über den Menüpunkt 1.11 "Starte Nullpunkteinst." aufgerufen wird. Durchführen einer automatischen Nullpunkteinstellung ACHTUNG Voraussetzungen Bevor die Nullpunkteinstellung eingeleitet wird, muss das Rohr ausgespült und gefüllt werden und bis zur absoluten Durchflussrate Null gebracht werden – vorzugsweise bei Betriebsdruck und Temperatur. 1. Gasrückstände ausspülen und stabile Temperaturbedingungen herstellen, indem mindestens 30 Minuten lang ein Durchfluss bei Betriebsbedingungen aufrecht erhalten wird. ������ Bild 6-1 Empfohlenes Verfahren zur Nullpunkteinstellung mit Umgehungsleitung und zwei Absperrvorrichtungen 2. Das Absperrventil am Ausgang schließen, ohne den Systemdruck zu verändern. Ist ein Umgehungsdurchfluss erforderlich, das Umgehungsventil öffnen. Den Druck bei angehaltenem Durchfluss um 1 bis 2 bar erhöhen, wenn dies möglich ist. 3. 1 bis 2 Minuten warten, dann die Nullpunkteinstellung ausführen. Bei längerer Wartezeit kann sich die Temperatur verändern. 4. Während des Vorgangs erscheint eine Fortschrittsleiste. 5. Ist die Nullpunkteinstellung beendet, so wird das Ergebnis als Offset und Standardabweichung angezeigt. SITRANS FCS400 Messaufnehmer 18 A5E03649755-02, 03/2012 Siemens A/S Flow Instruments DK-6430 Nordborg www.siemens.com/flow SITRANS FCS400 Messaufnehmer A5E03649755, 03/2012 Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Überein-stimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Der Benutzer ist allein verantwortlich für Eignung und Bestimmungszweck dieses Gerätes. Copyright © Siemens AG 03.2012 All Rights Reserved. Änderungen vorbehalten. SITRANS F Caudalímetros Coriolis Sensor SITRANS FCS400 Quick Start Antes de la instalación, incluyendo en áreas peligrosas, referirse a las Instrucciones de utilización en Internet o en el CD ROM de documentación SITRANS F. Estas contienen normas de seguridad detalladas, información y especificaciones que deben ser respetadas al realizar la instalación. La documentación y las aprobaciones se pueden encontrar en la internet: Flowdocumentation (http://www.siemens.com/flowdocumentation) PRECAUCIÓN Un funcionamiento correcto y confiable del dispositivo requiere un transporte, almacenamiento, posicionamiento y montaje apropiados. El dispositivo debe ser cuidadosamente utilizado y conservado. Este dispositivo solo debe ser instalado o utilizado por personal calificado. Elementos suministrados Sistema compacto ● SITRANS FC430 sensor y transmisor compacto integrado ● Paquete de pasacables ● Quick Start guide ● CD con software, certificados y manuales de dispositivos ������ Sistema remoto Remoto con M12 ● Sensor SITRANS FCS400 ● Transmisor SITRANS FCT030 con conector hembra M12 montado ● Cable de sensor con conector M12 ● Paquete de pasacables ● Quick Start guide ● CD con software, certificados y manuales de dispositivos ������ © Siemens, Reservados todos los derechos Ⓟ 2012 A5E03649755-02, 03/2012 19 Remoto con caja de terminales para sensor ● Sensor SITRANS FCS400 ● Transmisor SITRANS FCT030 con caja de terminales montada ● Cable de sensor ● Paquete de pasacables ● Quick Start guide ● CD con software, certificados y manuales de dispositivos ������ Nota El volumen de suministro puede variar según la versión y los complementos. La lista de contenido del paquete indica todas las piezas incluidas. Nota Instalación del transmisor El procedimiento de instalación del transmisor FCT030 aparece descrito en la guía de arranque rápido SITRANS FCT030 Quick Start (A5E03650800). Vista general del sensor ��������� ① Bloqueo de tapa ② Paso de cable (conector hembra M12 o pasacables) ③ Terminal frontal de sensor (DSL) (solo configuración remota) ④ Conector y puerto roscado, por ejemplo para protección de presión ⑤ Caja del sensor ⑥ Conexiones del proceso Ubicación en el sistema La ubicación óptima en el sistema depende de la aplicación: ● Aplicaciones líquidas Las burbujas de gas o vapor contenidas en el fluido pueden causar errores de medición, sobre todo en las mediciones de la densidad. – Por lo tanto, no instale el caudalímetro en el punto más alto del sistema, donde se quedan atrapadas las burbujas. Sensor SITRANS FCS400 20 A5E03649755-02, 03/2012 – Instálelo en secciones de tubería bajas, en la parte más baja de una sección en U de la tubería. Figura 3-1 Aplicaciones líquidas, ubicación errónea con aire o gas atrapado ● Aplicaciones gaseosas La condensación de vapor o la presencia de aceite en el gas puede provocar mediciones erróneas. – No instale el caudalímetro en el punto más bajo del sistema. – Instale un filtro. Figura 3-2 Aplicaciones gaseosas, ubicación errónea con aceite atrapado Dirección del caudal La dirección del caudal calibrado se indica con la flecha en el sensor. El flujo que siga este sentido se indicará como positivo de forma predeterminada. La sensibilidad y precisión del sensor es idéntica en el sentido de flujo inverso. El sentido de flujo indicado (positivo/negativo) puede configurarse. PRECAUCIÓN El sensor debe llenarse siempre por completo con fluido del proceso para que la medición sea precisa. Orientación del sensor El SITRANS FCS400 funciona en cualquier orientación, pero Siemens recomienda orientar el sensor de una de las siguientes maneras: 1. Instalación vertical con flujo ascendente (autovaciado) ������ Figura 3-3 Orientación vertical, caudal ascendente Sensor SITRANS FCS400 A5E03649755-02, 03/2012 21 2. Instalación horizontal, tubos descendentes (solo recomendado para aplicaciones líquidas) ������ Figura 3-4 Orientación horizontal, tubos descendentes 3. Instalación horizontal, tubos ascendentes (solo recomendado para aplicaciones gaseosas) ������ Figura 3-5 Orientación horizontal, tubos ascendentes Nota Aplicaciones higiénicas En aplicaciones higiénicas 3A y EHEDG certificadas, el caudalímetro debe instalarse en orientación vertical, tal y como se muestra en 1. Instalación en una línea de caída La instalación en una línea descendente sólo se recomienda si puede instalarse una reducción de tubo u orificio con una sección más pequeña para generar contrapresión y evitar que el sensor se vacíe parcialmente durante las mediciones. ��������� ① Orificio de contrapresión ② Válvula on/off Figura 3-6 Instalación en una línea de caída Sensor SITRANS FCS400 22 A5E03649755-02, 03/2012 Montaje del sensor PRECAUCIÓN Montaje incorrecto El aparato puede averiarse, destruirse o disminuir su funcionalidad debido a un montaje erróneo. ● Antes de la instalación, asegúrese de que no haya ningún daño visible en el aparato. ● Asegúrese de que los conectores del proceso estén limpios y de utilizar las juntas y los pasacables adecuados. ● Monte el aparato usando las herramientas adecuadas. ADVERTENCIA Piezas de conexión inapropiadas Peligro de lesiones o intoxicación. En caso de montaje inadecuado es posible que se emitan medios calientes, tóxicos o corrosivos en las conexiones. ● Asegúrese de que las piezas de conexión, tales como la junta de la brida y los pernos, son adecuadas para la conexión y los medios de proceso. ● Instale el sensor en tuberías rígidas para soportar el peso del medidor. ● Centre axialmente las tuberías de conexión para garantizar una instalación sin tensión. ● Instale dos soportes o colgadores de forma simétrica y sin tensión cerca de las conexiones del proceso. Manipulación Nota Versiones compactas No levante nunca el caudalímetro por la caja del transmisor, es decir, levántelo siempre por el cuerpo. Evite las vibraciones ● Asegúrese de que ninguna válvula o bomba en sentido ascendente respecto al caudal sufra cavitación y provoque vibraciones al sensor. ● Desacople la tubería de vibración del sensor de caudal mediante tubos o acoplamientos flexibles ��������� Figura 4-1 Las tuberías no flexibles no se recomiendan en entornos con vibración ��������� Figura 4-2 Tuberías flexibles recomendadas en entornos con vibración Sensor SITRANS FCS400 A5E03649755-02, 03/2012 23 Evite la diafonía Si se utiliza más de un caudalímetro en una o varias tuberías interconectadas existe riesgo de diafonía. Evite la diafonía de una de las siguientes maneras: ● Monte los sensores en marcos separados ● Desacople la tubería mediante tubos o acoplamientos flexibles ��������� Figura 4-3 Alto riesgo de diafonía si se utilizan tuberías no flexibles ��������� Figura 4-4 Bajo riesgo de diafonía si se utilizan tuberías flexibles Instalación del cable del sensor Cableado de sensor y transmisor (M12) El sensor se suministra con un cable preconfeccionado que termina en conectores M12 impermeables de acero inoxidable. La pantalla del cable está terminada física y eléctricamente en el cuerpo del conector. Al manipular y pasar el cable a través del conducto de cables, observe que el conector no esté sometido a una tensión excesiva (tracción) debido a que las conexiones internas pueden estar desconectadas. Nota Jamás tire del cable por el conector, tire únicamente del cable mismo. 1. Conecte el sensor con el cable a 4 hilos suministrado con conectores M12. Nota Puesta a tierra La pantalla del cable del sensor solo queda conectada mecánicamente al terminal de conexión a tierra (PE) si el conector M12 está bien apretado. Cableado de sensor y transmisor (espacio de conexión del sensor) A: prepare el cable pelándolo por ambos extremos. ������ ������ ������ ����� ������� �������� ������ ���� Figura 5-1 Extremo de cable Sensor SITRANS FCS400 24 A5E03649755-02, 03/2012 B: conexión del espacio de conexión del sensor 1. Retire el tornillo de seguridad y retire la tapa. 2. Retire uno de los conectores ciegos y encaje el pasacables. 3. Retire la tapa y la contera del pasacables y deslícela sobre el cable. 4. Pase el cable por el pasacables abierto; fije la pantalla del
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\PRES-202__N1B5139038269-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | PRES-202__N1B5139038269-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2011-08-11 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-B513-9038269 | 7MF4434-1HY22-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821898933-P6/21394-6NU: 900020 / 0090: 7MF4434-1HY22-1EB7-Z: A02+Y15+Y21+Y25: N1-B513-9038269: 30 bar: PN 160: PROFIBUS PA: 16: PRES-202: .: 30 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086425971/596/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)with remote sealOutput Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich.DownUpDownUp[bar]Pressure[%]050100015300.000214.999229.99980.000314.99920.0007-0.0026-0.00070.0010-0.0026(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Otte Lionel(2)2011-05-24HAGUENAU,1052915/981606(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2011-08-11 19:09:17I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P772100___33_1248916-320_N1EN189010015-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P772100___33_1248916-320_N1EN189010015-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-12-08 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010015 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0320: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010015: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 33: P772100___33: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 8160.00018.000516.0001-0.00028.00090.00060.00320.0005-0.00090.0054(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stenger Manuel(2)2014-12-08Haguenau5005890/1020001(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-08 15:28:07PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P805000__N1A9289172212-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P805000__N1A9289172212-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2010-10-12 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172212 | 7MF4034-1BY00-1EB7-Z;7MF4034-*BY0*-1***;A5E00100207A;A5E01133036 | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0950: 7MF4034-1BY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172212: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P805000: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 9(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-12HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-12 14:56:44I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.119List of materials / WerkstofflisteN1-A928-9172212Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4034-*BY0*-1*** - D22No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00100207A1 974857 W1WOM3.1C73451-A400-C1AnschlußstutzenProcess connection11W521Seat / AufnahmeA5E01133036A5E00100209A3.1SIEMENS3036 S135W531Diaphragm / TrennmembranC73451-A400-C15W73501-A4404-B501-*-253.1SIEMENS501538W541Sensor / SensorC73451-A400-B923C73451-A400-B900-*-252.1SIEMENS8D08-918W5Manufacturer / HerstellerSIEMENS I IA SC MF-H PI-1 PRO-1HaguenauPosition / AuftragOrder / Item832425 / 09Serial-Number / Fab. - NrN1-A928-9172212Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2010-10-12Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-4.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172212C12SIEMENS I IA SC SPA PS 113 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172212C12SIEMENS I IA SC SPA PS 114 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172212C12SIEMENS I IA SC SPA PS 115 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172212C12SIEMENS I IA SC SPA PS 116 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172212C12SIEMENS I IA SC SPA PS 117 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172212C12SIEMENS I IA SC SPA PS 118 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172212C12SIEMENS I IA SC SPA PS 119 / 9EN 10204-4.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\RES-4695-6302_21_1255756-10_N1ED109010011-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | RES-4695-6302_21_1255756-10_N1ED109010011-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-12-17 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-ED10-9010011 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825564148-14459854-Y216-B6211: 01255756 / 0010: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-ED10-9010011: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 126: RES-4695-6302_21: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 816-0.00017.998816.0004-0.00037.9990-0.0006-0.00760.0022-0.0019-0.0060(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stenger Manuel(2)2014-12-17Haguenau5008839/1020452(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-17 13:29:28PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\6304_08_1250174-320_N1EN219130023-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 6304_08_1250174-320_N1EN219130023-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-11-25 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130023 | 7MF4434-1HY22-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507584-14459854-Y216-B6211: 01250174 / 0320: 7MF4434-1HY22-1EB7-Z: A02+Y15+Y21+Y25: N1-EN21-9130023: 30 bar: PN 160: PROFIBUS PA: 126: 6304_08: .: 30 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]050100015300.000014.998629.99430.000214.99600.0000-0.0047-0.01900.0007-0.0135(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stenger Manuel(2)2014-11-25Haguenau1612474/1019939(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-11-25 19:41:54PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\WeitereDaten\7ME330\SFIDKPS029E403.pdf | SFIDKPS029E403.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | A5E02123845Bestell-Nr.: A5E02123845SFIDK.PS.029.E4.03SITRANS F USUltraschall-Durchflussmessung Messumformer Typ FUS060 HART zum Einsatz mit Messaufnehmer SONO 3100,SONO 3300 und SONOKIT in 1 oder2-Pfad-Ausführung []sOperating Manual Edition 06/2008 - Revision 04Technische Dokumentationen (Handbücher, Instruktionen, Betriebsanleitungen usw.) für alle zurSITRANS F-Reihe gehörenden Produkte sind im Internet/Intranet unter folgendem Link zu finden:Englisch: http://www.siemens.com/flowdocumentationSFIDK.PS.029.E4.022SystemübersichtSITRANS F USFUS060 mit SONO 3100,SONOKITund SONO 3300Diese Betriebsanleitung bezieht sich auf den Messumformer-Teil der Durchflussmessgeräte, der dieMessaufnehmer Typ SONO 3100, SONO 3300 und SONOKIT umfasst. Zu diesen Messaufnehmerngehören getrennte Betriebsanleitungen.FUS060MessumformerGehäuseIP65 (NEMA 4)MontageGetrennte WandmontageGenauigkeit+/ 0.5% vom MesswertWerkstoffeAluminiumdruckgussAusgänge1 Analogausgang / HART / Profibus PA1 Frequenz/Impuls1 RelaisAnzeige / ZählerAlphanumerisch: Durchfluss, Menge,Fehler, Massendurchfluss, Schallgeschwindigkeit usw.SpracheEnglisch, Deutsch, Französisch, SpanischZulassungATEXHilfsenergiAC 115/230 VAC/DC 24 VMessaufnehmerStandard programErweitertes ProgrammTyp SONO 3300Typ SONO 3100SONOKIT StahlEdelstahl oder Stahl1 - oder 2-Pfad Größe [mm] DN 50 - DN 300DN 100 - DN 1200DN 100 - DN 4000 Anschlussbeispiele EN 1092-1ANSI B 16.5 150 lbs RFOhne ANSI B 16.5 300 lbs RFDruck barPN 10, PN 16,PN 10, PN 16, PN 40,PN 25, PN 40Max. PN 40 Class 150, Class 300Class 150, Class 300 Temperatur des160 (320)200 (394)200 (394) Mediums, M ax.°C °F SchallwandlerIntegrierte SONO 3200SONO 3200 SchallwandlerMit O-RingMit O-Ring oder FlanschGehäuseIP67IP68IP68 ZulassungenATEXATEXATEX SFIDK.PS.029.E4.023Inhalt1Einführung...................................................................................................................4 1.1Vorwort..................................................................................................................... ...4 1.2Einführung.................................................................................................................. .41.3Präzises Messsystem..................................................................................................5 1.4Literaturübersicht.........................................................................................................5 1.5Systemübersicht..........................................................................................................5 1.6Technische Daten Messumformer SITRANS FUS060...............................................6 1.7Maßzeichn ungen.........................................................................................................8 1.8Messung..................................................................................................................... .91.8.1Physikalisches Prinzip.................................................................................................9 1.8.2Messprinzip............................................................................................................... ..9 2Sicherheitstechnische Hinweise................................................................................10 2.1Sicherheitshinweise...................................................................................................10 2.2Allgemeine Benutzerhinweise...................................................................................10 3Sitrans FUS060.........................................................................................................11 3.1Einbau des SITRANS FUS060..................................................................................11 3.2Installation................................................................................................................ .11 3.2.1Wandaufbau (standardmäßig enthalten)...................................................................11 3.2.2Rohraufbau (als Option)............................................................................................11 3.3Anschluss Schallwandlerkabel an den Messumformer.............................................12 3.4Montage der Kabel in das FUS060 Anschlussmodul................................................12 3.5Anschluss an den Messaufnehmer / Schallwandler..................................................12 3.5.1Elektrischer Anschluss - Messumformer / Schallwandler (1-Pfad)............................13 3.5.2Elektrischer Anschluss - Messumformer / Schallwandler (2-Pfad)............................14 3.5.3Elektrischer Anschluss - zulässiger Radius des Kabels............................................14 3.6Drehen des Bedien- und Anzeigefeldes ....................................................................14 3.7Warnung....................................................................................................................1 54Inbetriebnahme.........................................................................................................17 4.1Elektrische Daten - Ex-Ausführung...........................................................................17 4.2Bedienung (HART Kommunikation)...........................................................................19 5Bedienung.................................................................................................................20 5.1Tastatur und Anzeige.................................................................................................20 5.2Bedienkonzept des Bedien- und Anzeigefeldes........................................................20 5.3Menüstruktur (Software Version 2.01.07)..................................................................21 5.4Zugriff auf Einstellungen sperren bzw. freigeben.......................................................22 5.5Bedienbeispiele.........................................................................................................23 5.6Einstellmöglichkeiten und Werkseinstellung im Display............................................25 6Gerätefunktionen und Parameter..............................................................................34 6.1Hauptmenü: Anzeige (Menü 1)..................................................................................34 6.2Hauptmenü: Diagnose (Menü 2)................................................................................35 6.3Hauptmenü: Messfunktionen (Menü 3)......................................................................36 6.4Hauptmenü: Geräteausgang (Menü 4)......................................................................38 6.5Hauptmenü: Identifikation (Menü 5)...........................................................................42 6.6Hauptmenü: Service (Menü 6)...................................................................................43 6.7Hauptmenü: Messaufnehmerparameter (Menü 7)....................................................44 6.8Vorgehen bei der Eingabe von Daten in den SITRANS FUS060 Messumformer.....48 7Fehlersuche...............................................................................................................49 8Wartung und Reparatur.............................................................................................51 8.1Technische Angaben zur Applikation.........................................................................52 9Zertifikate................................................................................................................... 539.1EG Baumusterprüfbescheinigung.............................................................................53 9.2ATEX........................................................................................................................ ..59 SFIDK.PS.029.E4.0241.1Vorwort Einführung1 In dieser Betriebsanleitung finden Sie alle erforderlichen Informationen für die Inbetrieb-nahme und Bedienung des SITRANS F US Ultraschall-Durchflussmessgeräts Typ FUS060HART (mit HART-Schnittstelle) mit Messaufnehmer Typ SONO 3100, SONO 3300, SONOKIT in 1- und 2-Pfad-Ausführung. Die Anleitungen richten sich an Personen, die den Einbau, den elektrischen Anschluss und die Inbetriebnahme vornehmen, sowie an Service- und Wartungstechniker. Diese Betriebsanleitung beschreibt den Einbau und Inbetriebnahme des Messumformers FUS060 HART (mit HART-Schnittstelle). Er ist mit dem zuhörigen Messaufnehmer (SONO 3100, SONO 3300 oder SONOKIT) für die Messung der Durchflussgeschwindigkeit von Flüssigkeiten in vollständig gefüllten Rohren bestimmt. Die zufriedenstellende Funktion des Ultraschall-Durchflussmessers hängt von einer geringen Schalldämpfung des Mediums und einem gut definierten, stabilen Durchflussprofil ab.Der Einbau des Ultraschall-Durchflussmesssystems mit Messumformer Typ FUS060 ist in 5 Schritte gegliedert:1. Auswahl der Messstelle2. Einbau des Messaufnehmers in das Rohr (siehe separate Betriebsanleitung des Messaufnehmers)3. Mechanischer Einbau des Messumformers (z. B. Wandmontage) 4. Elektrischer Anschluss des Messumformers 5. Elektrischer Anschluss der Schallwandler an den MessumformerUm eine optimale Leistung der Betriebsmittel zu gewährleisten, müssen die folgendenAnweisungen unbedingt befolgt werden.SITRANS F US Ultraschall-Durchflussmessgerät von Siemens Flow Instruments eignen sich für die Messung von:† Volumen- oder Massendurchfluss† Grenzwertüberwachung † Gesamtvolumen oder -masse † Schallgeschwindigkeit im Medium SITRANS F US Ultraschall-Durchflussmessgerät messen den Durchfluss inStandardeinheiten für Volumen und Masse. Die Messung ist unbeeinflusst von Änderungen in der Flüssigkeits-temperatur, Dichte, Druck und Leitfähigkeit. Dieses Ultraschall-Durchflussmessgerät ist für den Einsatz mit homogenen Flüssigkeiten vorgesehenMögliche Risiken Für eine optimale Leistung müssen sowohl Messumformer als auch Messaufnehmer geerdert werden.WarnungGemäss den Ex-Anforderungen müssen die Erdungsklemmen am Messumformer (FUS060) und an den Messaufnehmern (SONO 3200 Schallwandler oder SONO 3300 Messauf- nehmer) angeschlossen werden (min. 4mm2).1.2Einführung SFIDK.PS.029.E4.03 / SW 2.01-075Diese Betriebsanleitung bezieht sich nur auf den Messumformer-Teil des Durchflussmessgerätes(mit HART-Schnittstelle), der die Messaufnehmer Typ SONO 3100, SONO 3300 oder SONOKIT umfasst. Zu diesen Messaufnehmern gehören jeweils getrennte Betriebsanleitungen. Für den Messumformer FUS060 mit Profibus-PA-Schnittstelle gehört eine separate Betriebsanleitung.1.5Systemübersicht 1.3Präzises Messsystem Das Ultraschall-Durchflussmessgerät ist ein präzises, benutzerfreundliches Messsystem. Für seine Installation müssen die Anweisungen in dieser Betriebsanleitung unbedingt beachtet werden.1.4Literaturübersicht Das SITRANS F US Ultraschall-Durchflussmesssgerät besteht aus einem Messaufnehmer und einem Messumformer. Das System umfasst einen Messaufnehmer Typ SONO 3100, SONO 3300 oder SONOKIT und einen Messumformer Typ FUS060. Folgende Tabelle zeigt die Ultraschall-Durchflussmessgeräte mit Messumformer Typ FUS060:MessaufnehmertypSONO 3100DN 100 Œ DN 1200SONO 3300DN 50 Œ DN 300SONOKITDN 100-2400 (1-Pfad)DN 200-4000 (2-Pfad)Ausgänge1 Analog mit HART1 Frequenz/Impuls1 Relaisoder Profibus PA1 Frequenz/ImpulsMessung VolumendurchflussGesamtvolumenMassendurchflussGesamtmasseSchallgeschwindigkeitFehleranzeigeMessumformerFür, auf dem Messumformer FUS060 basierte, Durchflussmessgeräte gibt es verschiedenetechnische Literaturen, solche wie Betriebsanleitungen (Operating Manuals) und Kurzanleitungen (Quick-Start). Diese sind auf der mit dem Gerät ausgelieferten CD-ROM oder sind im Internet unterwww.siemens.com/flowdocumentation verfügbar, wo weitere Informationen über den Bereich SITRANS F Durchflussmessung gefunden werden können.Die SITRANS F US Messaufnehmer und Messumformer haben separate Betriebsanleitungen.Diese Betriebsanleitung bezieht sich nur auf den Messumformerteil Typ FUS060 HART des Durchflussmessgerätes. Zum Messumformer Typ FUS060 PA mit Profibus-PA Schnittstelle und den Messaufnehmern Typ SONO 3100, SONO 3300 oder SONOKIT gehören jeweils getrennte Betriebsanleitungen.SFIDK.PS.029.E4.0261.6Technische Daten Messumformer SITRANS FUS060 Analogausgang Signalbereich4...20 mAOberer Grenzwert20...22.5 mA, einstellbarSignal auf Alarm3.6 mA, 22 mA oder 24 mABürdeMax. 600 ; 230 bei HART Kommunikation 330 Ohm bei Ex VersionDigitalausgang 1 (Frequenz-/Impulsausgang)Aktives oder passives Signal, mit positiverAktiv: DC 24 V, 24 mA, Ri = 300 (siehe folgende Tabelle)oder negativer Logik konfigurierbarPassiv: offener Kollektor, DC 30 V, 200 mA (siehe folgende Tabelle)Für ExplosionsschutzPassiv: offener Kollektor, DC 30 V, 100 mA (siehe folgendeATEX II 2G Ex dem [ia/ib] T6/T4/T3Tabelle)Ausgangsfunktion, konfigurierbarImpulsausgangEinstellbare Impulswertigkeit = 5000 Impulse/sEinstellbare Impulsdauer = 0,1 bis 2000 msFrequenzausgangfEND wählbar bis zu 10 kHz Meldeasugang Konfigurierbar für Alarm, Durchflussgrenzwerte oderZählergrenzwerte Genauigkeit: (bei Referenzbedingungen)Impulsausgang ± 0.5% vom Messwert bei 0.5 m/s bis 10 m/s oder ± 0.25 / V [m/s]% vom Messwert bei einemDurchfluss < 0.5 m/s AnalogausgangWie Impulsausgang plus ± 0,1% ± 20 µA Reproduzierbarkeit ± 0,25% vom Messwert bei 0,5 m/s bis 10 m/s Digitalausgang 2 (Relais) Relais, Öffner oder SchließerSchaltvermögen max. 5 W Max. DC 50 V, max. DC 200 mASelbstrückstellende Sicherung, Ri= 9Für ExplosionsschutzMax. DC 30 V, für DC max. 100 mA, für AC max. 50 mA ATEX II 2G Ex dem [ia/ib] IIC T6/T4/T3 (vergl. ATEX-Zwertifikat)Ausgangsfunktion, konfigurierbar für:Alarm, Strömungsrichtung, Durchflussgrenzwerte, Schallgeschwindigkeitsgrenzwerte, Grenzwerte fürUltraschallamplitude, keine Funktion Kommunikation über Analogausgang 4...20 mA PC/Laptop (PDM) oder HART Communicatormit SITRANS DurchflussmesserLast bei Anschluss des HART-Modems230...500 330 Ohm bei Ex VersionLast bei Anschluss des HART Communicators230...600 330 Ohm bei Ex VersionKabelZweiadrig geschirmt 3 km ( 1,86 Meilen) Mehradrig geschirmt 1,5 km ( 0,93 Meilen)ProtokollHART, Version 5.1 Elektrische Isolierung Analogausgänge sind galvanisch von der Stromversorgungund gegeneinander getrennt Umgebungstemperatur (Messumformer)-20...+50 °C (-4...+122 °F)In explosionsfähigen AtmosphärenTemperaturklasse beachten Lagertemperatur -25...+80 °C (-13...+176 °F) Gehäuseschutzart IP65 (NEMA 4)Elektromagnetische VerträglichkeitFür Einsatz in IndustrieumgebungenStöraussendungEN 61000-6-3 (Leichtindustrie)StörfestigkeitEN 61000-6-2 (Industrie)Für die Ausgänge sind geschirmte Kabel zu verwendenSFIDK.PS.029.E4.027Konstruktiver AufbauMessumformer, nur als getrennte AusführungMessumformergegewicht: 4.4 kg (9,7 lb) Messumformer ist über 3 – 120 m (9,8 – 395 ft) langes Koaxialkabel mit den Schallwandlern / Messaufnehmern verbunden.Für ATEX Ausführungen, Montage in Ex-Bereichen nur mit3 m langen KabelnGehäusewerkstoffAluminiumdruckguss, lackiertElektrischer AnschlussKabelverschraubungen: 2x M20 oder 2 x ½ﬁ-NPT; Schallwandler: 2/4x M16 oder 2/4 x ½ﬂ NPT Anzeige und Bedienelemente AnzeigeLCD, zwei Zeilen mit je 16 Zeichen (Hintergrundbeleuchtung)Mehrfachanzeige: 2 frei wählbare WerteDurchfluss, Volumen, Massendurchfluss, werden in zwei Zeilen gleichzeitig angezeigtStrömungsgeschwindigkeit, Schallgeschwindigkeit, Ultraschallsignalangaben, Strom, FrequenzBedienung4 InfrarottastenHierarchisches Menü mit Menünummeranzeige Stromversorgung Versorgungsspannung fürAC 120...230 V ± 15% (50/60 Hz) StandardausführungDC 19...30 V/ AC 21...26 V Versorgungsspannung für Ex-AusführungDC 19...30 V/ AC 21...26 V StromausfallKeine Auswirkung während mindestens 1 Periode (> 20 ms) LeistungsaufnahmeCa. 8 VA / 6 W Referenzbedingungen Prozesstemperatur 25 °C ± 5 °K (77 °F ± 9 °F) Umgebungstemperatur25 °C ± 5 °K (77 °F ± 9 °F)EinbaubedingungenEinlaufstrecke > 20x DN und Auslaufstrecke > 5x DNAufwärmzeit30 min. Zertifikate und Zulassungen Explosionsschutz ATEX II 2G Ex dem [ia/ib] IIC T6/T4/T3Digitalausgang 1 Œ Liste von Beispielen für Ausgangsspannungen mit verschiedene Belastungen (Melde-Frequenz- oder Impulsausgang; elektrischer Anschluss Nr. 5 und 6)HinweisUm bei 10 KHz Frequenz an Digitalausgang 1 eine volle Leistung zu erhalten, darf die kapazitive Last100 nF nicht überschreiten.KonfigurationVersorgungs-Bürde/StromAusgangsspannung (Menü 4.2.2)spannung(hoch/niedrig) Passiv Œ Pos12 V75 /160 mA12 V/600 mV Passiv Œ Neg12 V75 /160 mA12 V/600 mV Passiv Œ Pos12 V520 /23 mA12 V/100 mV Passiv Œ Neg12 V520 /23 mA12 V/100 mV Passiv Œ Pos12 V6.1 k /2 mA12 V/100 mV Passiv Œ Neg12 V6.1 k /2 mA12 V/100 mV Aktiv Œ PosIntern (25 V)1 k /21 mA21 V/100 mV Aktiv Œ NegIntern (25 V)1 k /21 mA21 V/100 mV SFIDK.PS.029.E4.028Zeichnung mit optionaler Spezial-Montagehalterung.1.7Maßzeichnungen Zeichnung mit Standard-Montagehalterung.SFIDK.PS.029.E4.0291.8.1Physikalisches Prinzip Geschwindigkeitsverteilung entlang des Schallpfades1.8.2Messprinzip Eine in derselben Richtung wie die Flüssigkeit laufende, von Punkt A kommende Schallwelleerreicht Punkt B schneller als eine Schallwelle, die entgegen der Strömungsrichtung von Punkt B nach A läuft. Der Unterschied in der Schalllaufzeit zeigt die Strömungsgeschwindigkeit im Rohr an. Da die Verzögerungszeit in kurzen Intervallen sowohl in die als auch entgegen der Strömungsrichtung gemessen wird, haben Viskosität und Temperatur keinen Einfluss auf die Messgenauigkeit.In den SITRANS F US Durchflussmessgeräten sind die beiden Ultraschall-Schallwandler ineinem Winkel im Verhältnis zur Rohrachse angeordnet. Die Schallwandler fungieren als Sender und Empfänger der Ultraschallsignale. Zur Messung wird die Zeit bestimmt, die dasUltraschallsignal zum Laufen mit der und gegen die Strömung braucht. Das Prinzip kann auf folgende Weise ausgedrückt werden:v = K (tB,A Œ tA,B) / (tB,A tA,B) = K t/t²v = Durchschnittliche Strömungsgeschwindigkeitt = Laufzeit K = Proportionaler Strömungsfaktor Dieses Messprinzip hat den Vorteil, von Schwankungen der tatsächlichen Schallgeschwindigkeitder Flüssigkeit und damit von der Temperatur unabhängig zu sein. Der Proportionalfaktor K wird durch Nasskalibrierung definiert (Nass-Kalibrierfaktor), bzw. durch —Autoﬁ (nur SONOKIT) im Falle einer manuellen Programmierung von Schallwandlerwinkel, -abstand, -verschiebung und Rohrmaßen.1.8Messung SFIDK.PS.029.E4.02102.2Allgemeine Benutzerhinweise In dieser Betriebsanleitung finden Sie Angaben zu Installation, Inbetriebnahme, Bedienung undWartung des Ultraschall-Durchflussmessers. Warn- und Hinweistexte müssen besonders beachtet werden. Sie sind vom übrigen Text abgesetzt und durch geeignete Piktogramme gekennzeichnet (siehe Beispiel links). Sie liefern Ihnen wertvolle Tipps, um Fehlbedienungen zu vermeiden.Warnungbedeutet, dass bei Nicht-Einhalt der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen Tod, schwere Körperverletzung und/oder erheblicher Sachschaden eintreten können.Hinweissteht für eine wichtige Information über das Produkt selbst, den Umgang mit dem Produkt oder den Teil der Betriebsanleitung, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll.WarnungGemäss den Ex-Anforderungen müssen die Erdungsklemmen am Messumformer (FUS060) und an den Messaufnehmer (SONO Schallwandler oder SONO 3300 Messaufnehmer) angeschlossen werden (min. 4mm2).Sicherheitstechnische Hinweise2 2.1Sicherheitshinweise Folgende sicherheitstechnischen Hinweise und Warnungen sind vor Einbau des Systems aus Sicherheitsgründen durchzulesen und zu verstehen: Installation, Anschluss, Inbetriebsetzung und Betrieb dieses Gerätes/Systems dürfen nurvon qualifiziertem und befugtem Personal vorgenommen werden.Das mit dem Betriebsmittel arbeitende Personal muss die Anweisungen und Richtlinien indieser Betriebsanleitung unbedingt durchgelesen und verstanden haben, bevor das Betriebsmittel dementsprechend in Betrieb genommen wird. Nur vom Besitzer des Betriebsmittels befugte und geschulte Personen sind berechtigt, das Betriebsmittel zu betreiben.Beim Einbau muss auf einen sachgemäßen Anschluss des Messsystems in Über-einstimmung mit der Anschlusszeichnung in dieser Betriebsanleitung geachtet werden.In Applikationen mit hohen Betriebsdrücken oder Medien, die bei Rohrbruch für Personen, die Umwelt, Anlagen oder Sonstiges gefährlich sein können, empfiehlt Siemens, vor Einbau des Messaufnehmers geeignete Vorkehrungen zu treffen, wie z. B. eine besondere Einbau- lage, Abschirmung oder Installation einer Schutzeinrichtung oder eines Sicherheitsventils.Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von befugtem Siemens Flow Instruments Personal vorgenommen werden.SFIDK.PS.029.E4.0211SITRANS FUS060 33.1Einbau des SITRANS FUS060 3.2Installation Die Montagehalterung eignet sich nur für eineWandmontage.Für den Wandaufbau wird die Montagehalterungdirekt auf die Rückseite des Messumformers geschraubt und dann an der Wand befestigt.3.2.1Wandaufbau (standardmäßig enthalten) Für eine Rohrmontage kann eine besondere Montagehalterung von Siemens bestellt werden.Siemens Bestell-Nr. Œ bitte im FI01 Katalog nachschlagen.3.2.2Rohraufbau (als Option) SFIDK.PS.029.E4.02123.5Anschluss an den Messaufnehmer / Schallwandler Der Messaufnehmer Typ SONO 3300 besitzt einem Klemmkasten. Der Anschluss dort wird in der zuhörigen Betriebsanleitung beschrieben. Die Messaufnehmer Typ SONO 3100 oder SONOKIT bestehen aus einem Messaufnehmerrohr mit 2 oder 4 Ultraschallwandlern Typ SONO 3200. Der Anschlusskasten des SONO 3200 wird über ein Anschlussstück an der Schallwandlerhalter angeschraubt. Beim Verlegen in den Anschlusskasten muss eine Belastung auf die beiden inneren Drähte vermieden werden. Der Draht ohne Kabelschuh wird an Position 2 ange-schlossen. Der mit einem Kabelschuh versehene Draht wird über Position 3 mit dem Gehäuse des Schallwandlers verbunden. Die innere Ader des Schallwandler-Koaxialkabels wird an Position 1 angeschlossen und die Abschirmung des Koaxialkabels wird mit der Kabelklemme in Position 4 befestigt.3.4Montage der Kabel in das FUS060 Anschlussmodul Das SITRANS F US Ultraschall-Durchflussmessgerät umfasst 2 oder 4 Kabel in fester Länge von 3, 15, 30, 60, 90 oder 120 m (9.84 / 49.21 / 98.43 / 196.85 / 295.28 / 393.70 ft).Zum Anschluss der Kabel an die Schallwandler, siehe Zeichnungen 3.5.1 oder 3.5.2. Anschliessend sollte die Eingabe der Kabellänge im Messumformer kontrolliert werden. Versichern Sie sich, dass die Kabel gleich lang sind, um unterschiedliche Signalverzögerungenbei der Signalverarbeitung zu vermeiden.3.3Anschluss Schallwandlerkabel an den Messumformer Wenn Sie den Deckel öffnen, erhalten Sie einen direkten Zugriff, um die korrekte Anbindung der Schallwandlerkabel zu prüfen.Um die 4 Kabel anzuschließen, schieben Sie sie vorsichtig durch die Kabelverschraubungen, bis die —Einrastfunktionﬁ das Kabel im Anschluss- modul befestigt. Versichern Sie sich, dass dasKabel sachgemäß montiert ist, indem sie vorsichtig am Kabel ziehen. Schieben Sie die entsprechenden Kabel vorsichtigin das Anschlussmodul, bis sie ganz im Stecker angeschlossen sind.Die Kabelverschraubungen werden auf derGewindebuchse angezogen, bis das Kabel dicht sitzt (IP65).SFIDK.PS.029.E4.02133.5.1Elektrischer Anschluss - Messumformer / Schallwandler (1-Pfad) HinweisUm den Anschlusskasten zu demontieren, müssen die Drähte (2 und 3) von der Anschlussplatte gelöst werden. Es ist nicht erforderlich, das Schallwandlerkabel (1 und 4) zu entfernen.Stützen Sie den Anschlusskasten ab, während das Anschlussstück gelockert wird. EntfernenSie dann den Anschlusskasten aus der Halterung des Schallwandlers.WarnungDurch ein Drehen des Anschlusskastens können die inneren Drähte zu den Kristallen beschädigt werden.WarnungGemäss den Ex-Anforderungen müssen die Erdungsklemmen am Messaufnehmer (SONO 3200 Schallwandler oder SONO 3300 Messaufnehmer) angeschlossen werden (min. 4mm2).Die Schallwandlerkabel können am jeweiligen Messaufnehmerende gekürzt werden (nicht bei den Hochtemperaturversionen). In diesem Fall die Kabellängeneinstellung im FUS060 angleichen (Menü 7).Strömungsrichtung ->SFIDK.PS.029.E4.02143.6Drehen des Bedien- und Anzeigefeldes Das Bedien- und Anzeigefeld kann in 90° Schritten gedreht werden, um das Ablesen bei vertika- lem Einbau oder bei Überkopfmontage zu verbessern.Verfahren:-Schalten Sie die Hilfsenergie ab.-Lösen Sie die Deckelsicherung des Elektronikraum-Deckels mit einem 3-mm Sechskant-schlüssel.-Schrauben Sie den Deckel ab. -Lösen Sie das Bedien- und Anzeigefeld vorsichtig mit einem Schraubenzieher oder ähnlichem Werkzeug an den Haken, ziehen Sie es dann heraus, drehen es in die gewünschte Position und fügen es wieder ein. -Schrauben Sie den Deckel wieder auf und montieren Sie die Deckelsicherung. Lösen der Befestigungshakenam Bedien- und Anzeigefeld3.5.3Elektrischer Anschluss - zulässiger Radius des Kabels 3.5.2Elektrischer Anschluss - Messumformer / Schallwandler (2-Pfad) DeckelsicherungStrömungsrichtung ->SFIDK.PS.029.E4.02153.7Warnung Bei der elektrischen Installation müssen die einschlägigen Bestimmungen beachtet werden,insbesondere in explosionsgefährdeten Bereichen: Die Regeln und Richtlinien bezüglich der Errichtung und des Betriebs von Anlagen inexplosionsgefährdeten Räumen (z. B. in Deutschland: Elex V, VDE 0165). Die EG Baumusterprüfbescheinigung Œ Das Gerät nicht unter Spannung installieren. Stromschlaggefahr! - Die Ausführung mit DC 19 bis 30 V Spannungsversorgung darf nur anSELV oder PELV Schaltkreise angeschlossen werden.Der SITRANS FUS060 Messumformer entspricht den folgenden Kategorien für Elektroinstallation:Ausführung für AC 115 bis 230 V: Installationskategorie II Ausführung für AC/DC 24 V: Installationskategorie IIAllgemeine Anforderungen:Die Stromversorgung muss über einen Leistungsschalter angeschlossen und über eineSicherung (max. 4 A) abgesichert sein.Verwenden Sie Kabel mit einem Leitungsdurchmesser von mindestens 1,5 mm ² unddoppelter oder verstärkter Isolierung für die Stromversorgung.Verlegen Sie hitzebeständige Kabel, wenn hohe Temperaturen am Gehäuse auftreten können, beispielsweise aufgrund von Wärmeleitung durch den Messaufnehmer/das Messrohr.Verlegen Sie die Kabel so, dass sie nicht mit dem heißen Messaufnehmer/Messrohr in Berührung kommen.Verlegen Sie Signalkabel getrennt von Kabeln mit Spannungen > 60 V.Verwenden Sie Kabel mit verdrillten Aderpaaren.Volle HART 5.1 Spezifikationen nur mit abgeschirmten Kabeln.Erden Sie das Messumformer-Gehäuse.Der elektrische Anschluss ist folgendermaßen durchzuführen: Der Durchmesser der für den Anschluss verwendeten Kabel muss den Kabelverschraubungenentsprechen.Für die Ausgänge sind abgeschirmte Kabel zu verwenden.Vergleichen Sie die Daten auf dem Typenschild mit der örtlichen Stromversorgung.Lösen Sie die Deckelsicherung des Anschlusskastens durch Drehen der 3 mm Innensechs- kantschraube.Schrauben Sie den Deckel vom Anschlusskasten ab.Schieben Sie das Strom- und das Signalkabel durch die Kabelverschraubungen bis zu derKlemmleiste. Verlegen Sie das Kabel in einem Bogen vor der Kabelverschraubung, damit keine Feuchtigkeit in den Anschlusskasten gelangen kann.Verwenden Sie Signalkabel mit geschirmten Aderpaaren, wenn der Analogausgang und derImpuls-/Frequenzausgang gleichzeitig genutzt werden und die Übertragung der Signale in einem Kabel erfolgt.Um bei 10 KHz Frequenz an Digitalausgang 1 eine volle Leistung zu erhalten, darf die kapazitive Last 100 nF nicht überschreiten (siehe auch technische Daten für Digitalausgang 1 auf Seite 6 / 7).Führen Sie den Anschluss durch. Versehen Sie feindrähtige Leitungen mit Aderendhülsen.Verbinden Sie den Schutzleiter PE der Hilfsenergie mit der Erdungsklemmeim Anschlusskasten. Die Leitungslänge ist so zu bemessen, dass sich bei Zug am Kabel der Schutzleiter als letztes löst.Bei Geräten der Zündschutzart ATEX II 2G Ex dem [ia/ib] T6/T4/T3 montieren Sie die Ab-deckung für die Klemmen der Hilfsenergie. Ziehen Sie die Kabelverschraubung an und prüfen Sie auf Zugentlastung.Bei Geräten der Zündschutzart ATEX II 2G Ex dem [ia/ib] T6/T4/T3 sind unbenutzteKabelverschraubungen durch einen zertifizierten Blindverschluss zu ersetzen.Schrauben Sie den Deckel fest auf das Gehäuse; verwenden Sie hierbei immer ein Werk- zeug. Der Dichtring muss sauber und unbeschädigt sein.Montieren Sie die Deckelsicherung.SFIDK.PS.029.E4.0216AnschlussAnschlusszeichnungHART AusführungBei Geräten der Zündschutzart ATEX II 2G Ex dem [ia/ib] T6/T4/T3 sind die eigensicheren Stromkreise durch zertifizierte Sicherheitstrenner oder Barrieren von den nicht-eigensicheren Stromkreisen zu trennen.Für eine zuverlässige Kommunikation über HART-Protokoll muss mindestens eine 230 Bürde im Signalschaltkreis vorhanden sein. Das FUS060 Gehäuse muss mit einem Erdungskabel an der PE Klemme angeschlossen werden Œ siehe Hinweis in der Abbildung oben.WarnungGemäss den Ex-Anforderungen müssen die Erdungsklemmen am FUS060 und amMessaufnehmer (SONO 3200 oder SONO 3300) angeschlossen werden (min. 4 mm2).Wenn das Gerät unter Spannung steht (Hilfsenergie, Digitalausgänge bei externer Speisung),dürfen die Gehäusedeckel in explosionsgefährdeten Bereichen nicht abgeschraubt werden.Die Abdeckung über den Klemmen für die Hilfsenergie darf nicht entfernt werden! Verwenden Sie nur zertifizierte Messinstrumente!PE Klemme Œ zwischenKabelverschraubungen (bitte schließen Sie diese PE Klemme an)Deckel AnschlussraumKabelverschraubung1.Erdungsanschluss für Kabel- Abschirmung2.Digitalausgang 2 (Relais) 3.Digitalausgang 1 4.Analogausgang (4 ... 20 mA) 5.Stromversorgung: L/N = AC 115 ... 230 V; L+/L- = DC 19 ... 30 V / AC 21 ... 26 V6.Erdung SFIDK.PS.029.E4.0217Inbetriebnahme4Sofort nach Einschalten der Stromversorgung ist das Gerät betriebsbereit.Berücksichtigen Sie, dass eine Reihe der Werkseinstellungen nennweitenabhängig sind (z. B. max. Volumenfluss, Winkel der Pfade, Abstand zwischen Messaufnehmern, Verschiebung des Pfads von der Mittellinie des Rohrs). Die Einstellungen werden für SONO 3100 und SONO 3300 werkseitig im Messumformer gespeichert. Für SONOKIT und Ersatzteil-Messumformer geben Sie die Werte bitte manuell ein.Sollte sich nach der Montage noch Gas/Luft im Rohr (Messrohr) bzw. in der Rohrleitung befinden, so erscheint in der Anzeige ein —blinkendes F oder Dﬁ in der ersten Zeile rechts oben. Das Fehlersignal wird am Analogausgang ausgegeben.StromversorgungDC 19,2 Œ 30 V oderStecker 1 und 2AC 20,4 Œ 26,4 V, ca. 10 W Analogausgang HART-Variante 4 ... 20 mAEigensicherheit (Klemmen 7 (+) und 8 (-))Ex ia IIC/IIB resp. Ex ib IIC/IIB Höchstwerte: Uo =15.8 V Io =64 mA Po =253 mW Ri =250 Lineare KennlinieHöchstzulässige äußere Reaktanzen:bzw.Eigensicherheit Ex ia IIC/IIB bzw. Ex ib IIC/IIB nur zum Anschluss an einen bescheinigten, eigensicheren Stromkreis.Höchstwerte: Ui =23 V Ii =40 mA Pi =70 mW Ci =24 nF Li vernachlässigbar kleinIICIIB Lo00.529,601544 [mH]Co470420360160 2800 26001600650 [nF]4.1Elektrische Daten - Ex-Ausführung SFIDK.PS.029.E4.0218Digitalausgang DA1(Melde-, Frequenz-, Impulsausgang)Eigensicherheit Ex ia IIC/IIB bzw. Ex ib IIC/IIB (Klemmen 5 (+) und 6 (-))Höchstwerte:Uo =7.2 V Io =2.2 mA Po =4 mW Lineare KennlinieCo =105 nF Lo =1 H bzw.in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC/IIB bzw. Ex ib IIC/IIB nur zum Anschluss an einen bescheinigten, eigensicheren Stromkreis. Höchstwerte:Ui =30 V Ii =100 mA Pi =750 mW Ci =1 nF Li =108 HDigitalausgang DA2 (Relaisausgang)in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC/IIB (Klemmen 3 und 4) bzw. Ex ib IIC/IIB nur zum Anschluss an einen bescheinigten, eigensicheren Stromkreis. Höchstwerte:Ui =30 V Ii =100 mA DC Ii =50 mA AC Ci =24 nF Li =73 HSFIDK.PS.029.E4.02194.2Bedienung (HART Kommunikation) Für die Bedienung des Geräts stehen zur Verfügung: Bedien- und AnzeigefeldHART-CommunicatorPC/Laptop und Software SIMATIC PDM mit HART-Modem In der Abbildung unten finden Sie Angaben zum elektrischen Anschluss des PC/Laptops mit HART-Modem und des HART-Communicators an die 4-20 mA Signalleitung. Elektrischer Anschluss, schematische DarstellungWarnung Das HART-Modem darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet und nicht an eigensichere Schaltkreise angeschlossen werden. 330 Ohmbei Ex VersionHART ComminicatorHART CommunicatorBedien- undAnzeigeelementeRS232Anschluss-modulMin.230 = 330 beiEx VersionSFIDK.PS.029.E4.0220Das Gerät wird mit den optischen Bedienelementen auf dem Bedien- und Anzeigefeld bedient.Die Bedienung erfolgt durch Berührung des entsprechenden Elements auf der Glasscheibe. Die einzelnen Gerätefunktionen und Parameter werden durch Betätigen der optischen Bedien- elemente mit der menügeführten Bedienung in der Anzeige gewählt und geändert.Die Bedienungsstruktur wird untenstehend
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F912000__N1AO129175239-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | F912000__N1AO129175239-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-26 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-AO12-9175239 | 7MF4434-1EA02-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821288229-P6/21394-6NU: 836935 / 0030: 7MF4434-1EA02-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-AO12-9175239: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 13: F912000: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-26HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-26 07:53:10I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P422501__N1A9289172070-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P422501__N1A9289172070-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-14 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172070 | 7MF4034-1BA00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244273-P6/21394-6NU: 832249 / 0130: 7MF4034-1BA00-1EB7-Z: Y15+Y21: N1-A928-9172070: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P422501: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)Output Characteristic / AusgangskennlinieDeviation / Abweich.DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000.00.51.00.00000.49981.00000.00000.49980.0002-0.01720.00400.0021-0.0174(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Otte Lionel(2)2010-10-13HAGUENAU,1130142/985826(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-14 10:37:40I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P407100__N1A9289172181-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P407100__N1A9289172181-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 16.11.2010 |  |  | N1A9289172181 | 7MF4910 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0059303916.11.2010 12Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Menge Quantity Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 1,00 12.10.2010 20310108/17 P407100 N1A9289172181 7MF4910 0,1% Hiermit bescheinigen wir, dass vorgenannte Einheit(en) zum Zeitpunkt desInverkehrbringens, dem Stand der Technik entsprochen haben.Die Bestellvorgaben wurden eingehalten. Die Qualität der Einheit(en) wurde imRahmen des Qualitätsmanagement-Systems sichergestelltFür medienberührte, metallische Bauteile wurden ausschliesslich Werkstoffeeingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 Ziffer 3.1 besitzen.Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferantenbzw. des TÜV. Es sind dies: We herewith certify that above mentioned unit(s) complied with state-of-the-arttechnology at the time of supply. The order specifications were adhered to. Thequality of the unit(s) was confirmed by the Quality Management System.For wetted, metallic components, we have only used materials with a certificateof inspection in accordance with EN 10204 para. 3.1. The correspondingcertificates of inspection of our suppliers or the TÜV are applicable. Theseare as follows: DRUCKMITTLERMEMBRANE / Diaphragm (OF C.S.) Lieferant / vendor HIGH TECH ALLOYS Sonderwerkstoffe DE 42103 Wuppertal Material / Material 2.4610 Charge / charge 245530997Code / Code BMY - 2 FLANSCH OBERTEIL / Flange upper body Lieferant / vendor Pradeep Metals Limited IN 400701 Navi Mumbai Material / Material 1.4404/316L Charge / charge S-5371/EZ31 Code / Code FBW - 89 Kennzeichnung / Marking EZ31 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0059303916.11.2010 22Abnahmebeauftragter Inspection Representative Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. Reinhold Kern WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de ALEXANDER WIEGANDSE& CO. KGAbnahmeprüfzeugnis3.1nach DINEN10204Ac ceptanceTest Certificate 3.1according to EN10204 WIKA Alexand erW iegand SE & Co. KG Alexand er-W iegand-Straße D-639 11Kli ngenbergSeite/Page: 1 / 1 Tel. 09 372 / 132 Œ0 Fax 093 72 / 132 Œ405 www.wika.de Sicht-und Masskontrollenach EN 10088-3/ Visual and dimensional checkacc. EN 1088-3 Bestell-Nr./ Order No.: W0639571 Lieferant/ Supplier HIGHTECH ALLOYS Datum/ Date24.08.2010 Kunde/ CustomerWerkstoff / Mate rial2.4610Abmessung / Dime nsionBD 0,1mmx210mm Charge / CodeBatch / Code 245530997Sach-Nr. / Part No.0568694Abnahmebeauftragter Company ExpertR. KernPrüfer TesterT. PüschelWurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift/ Was createdautomatically, needsno signature(EN10204/5). Bemerku ngen / Extentions:Die Messergebnisse entsprec hen den Vorgaben / The test res ults complywit h specificat ions:Ja / YesDie Messung erfolgte nac h / Measurement was carried outaccording t o:EN 10088-3 DieBewert ung erfolgte nac h / Evaluation was carried out according to: durch: NaciogU, 11.10.2010Code: BMY2durch: NaciogU, 11.10.2010Code: BMY2
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P457100___14_1248917-30_N1EN189010042-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P457100___14_1248917-30_N1EN189010042-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-12-04 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010042 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494879-14459693-Y216-B6211: 01248917 / 0030: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010042: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 14: P457100___14: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 8160.00028.000216.0002-0.00028.00040.00150.00100.0012-0.00150.0024(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Lamure Christophe(2)2014-12-04Haguenau4994281/1019163(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-04 14:53:54PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P840003__N1A9289172064-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P840003__N1A9289172064-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-14 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172064 | 7MF4234-1FA00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure ABS.: R142-1821244273-P6/21394-6NU: 832249 / 0070: 7MF4234-1FA00-1EB7-Z: Y15+Y21: N1-A928-9172064: 1300 mbar: 10 bar: PROFIBUS PA: P840003: .: 1300 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-14HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-14 09:11:18I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F842501__N1AO129175237-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | F842501__N1AO129175237-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-25 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-AO12-9175237 | 7MF4434-1EA02-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821288229-P6/21394-6NU: 836935 / 0030: 7MF4434-1EA02-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-AO12-9175237: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 16: F842501: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / AusgangskennlinieDeviation / Abweich.DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]0501000300600-0.0049300.0368599.98930.0089300.0600-0.00080.0061-0.00180.00150.0100(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stumpf Sébastien(2)2010-10-25HAGUENAU,1138163/986339(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-25 22:20:15I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P408010__N1A9289172068-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P408010__N1A9289172068-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-13 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172068 | 7MF4034-1BA00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244273-P6/21394-6NU: 832249 / 0110: 7MF4034-1BA00-1EB7-Z: Y15+Y21: N1-A928-9172068: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P408010: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-13HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-13 09:13:43I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\552000__N1AO129175219-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 552000__N1AO129175219-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-25 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-AO12-9175219 | 7MF4434-1DA02-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821288229-P6/21394-6NU: 836935 / 0010: 7MF4434-1DA02-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-AO12-9175219: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 14: 552000: .: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / AusgangskennlinieDeviation / Abweich.DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]0501000125250-0.0153124.9601250.0019-0.0040124.9444-0.0061-0.01600.0008-0.0016-0.0222(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stumpf Sébastien(2)2010-10-25HAGUENAU,1131317/985265(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-25 21:26:02I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P460100_1255756-10_N1ED109010009-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P460100_1255756-10_N1ED109010009-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2014-12-16 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-ED10-9010009 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825564148-14459854-Y216-B6211: 01255756 / 0010: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-ED10-9010009: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 1: P460100: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.28 0.48 1.41 1.76 0.022 0.017 0.006 0.01117.1317.18 2.54 2.2011.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- 0.09Al -- 0.004(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2014-12-16Haguenau5008833/1020769(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-16 20:36:01PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P640500_1338893-30_N1F9219010002-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P640500_1338893-30_N1F9219010002-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-09-25 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-F921-9010002 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1826361783-15085627-Y216-B6303: 01338893 / 0030: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-F921-9010002: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 52: P640500: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092344438/551/LCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]02550751000 4 812160.00004.00008.000912.000416.0002-0.00013.99988.000311.99990.00000.00010.00540.00260.0013-0.0006-0.00090.0022-0.0008(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stenger Manuel(2)2015-09-25Haguenau5065790/1028468(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-09-25 13:20:59PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P805000__N1A9289172212-10_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P805000__N1A9289172212-10_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 09.11.2010 |  | PROFIBUS PA | N1A9289172212 |  | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Messprotokoll Measurement Report SeitePage/Kunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0058928509.11.2010 11Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 20310108/48 4034 Profibus PA N1A9289172212 P805000 0 ... 1 bar rel. Ergebnis Result 12.10.2010 Referenz Prüfling rel. Abweichung Standard Test Item rel. Deviation barbar%0,0000 0,0001 0,0000 0,010 -0,001 0,2000 0,2000 0,2001 0,002 0,012 0,4000 0,4002 0,4002 0,021 0,017 0,6000 0,6004 0,6004 0,035 0,040 0,8000 0,8005 0,8005 0,046 0,046 1,0000 1,0000 1,0000 0,000 0,000 Bemerkung / Remarks: Kunden-Nr./Zeichen/Customer No./Ref. 1086408447/596/R vom 07.06.10 Prüfer Examiner T. Kramer Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\8271511_1219028-10_N1E8129221677-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 8271511_1219028-10_N1E8129221677-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-08-19 | SITRANS P DS III | HART, 4…20 mA | N1-E812-9221677 | 7MF4033-1EY00-1BB7-Z;7MF4033-1EY00-1BB7 | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III HART SeriesTransmitter for Pressure: 1825210753-28007085-232D-B6303: 01219028 / 0010: 7MF4033-1EY00-1BB7-Z: Y01+Y16+Y15+Y21: N1-E812-9221677: 0.63 ... 63 bar: 100 bar: HART 4 ... 20 mA: 8271511: 7MF4033-1EY00-1BB7: 0.63 ... 63 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092198492/551/HCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y16)(Y01)(Y21)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]1511010.63031.81563.0004.000511.999219.99964.000511.99900.0033-0.0048-0.00280.0032-0.0063(3)Output / Ausgang [mA]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Perrin Romain(2)2014-08-19Haguenau4974270/7070470(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-08-19 14:35:05I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P600000___25_1248915-10_N1EN189070004-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P600000___25_1248915-10_N1EN189070004-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9070004 | 7MF4234-1FC00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure ABS.: 1825494881-14459704-Y214-B6211: 01248915 / 0010: 7MF4234-1FC00-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN18-9070004: 1300 mbar: 10 bar: PROFIBUS PA: 52: P600000___25: .: 1300 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086557706/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranNiMo16Cr15W2.4819X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.004 0.05 0.28 0.48 1.41 1.76 0.40 0.008 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00115.6417.1317.18 2.54 2.2015.5858.9911.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- 0.01W -- -- 3.82Fe -- -- 5.27Co -- 0.09 0.22Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau6254005/1020390(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 21:05:58PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\8310957_1063634-10_N1D2079094549-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 8310957_1063634-10_N1D2079094549-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2013-02-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-D207-9094549 | 7MF4034-1CA00-1BB7-Z;7MF4034-1CA00-1BB7 | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R3P0-1823677472-28005992-2321-B641N: 01063634 / 0010: 7MF4034-1CA00-1BB7-Z: Y16+Y15+Y21: N1-D207-9094549: 4 bar: 10 bar: PROFIBUS PA: 8310957: 7MF4034-1CA00-1BB7: 4 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1091998507/551Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y16)(Y21)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 2 4-0.00011.99993.9999-0.00011.9999-0.0021-0.0014-0.0019-0.0023-0.0023(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Yilmaz Ahmet(2)2013-02-20HAGUENAU,1465606/1004609(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2013-02-21 10:51:57I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\8311565_1385274-10_N1H2259130004-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 8311565_1385274-10_N1H2259130004-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2016-03-04 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-H225-9130004 | 7MF4434-1DA22-1BB7-Z;7MF4434-1DA22-1BB7 | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1826804366-28008293-Y216-B6303: 01385274 / 0010: 7MF4434-1DA22-1BB7-Z: A20+Y15+Y16+Y21: N1-H225-9130004: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 8311565: 7MF4434-1DA22-1BB7: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092401211/551/HCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y16)(Y21)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]05010001252500.0071125.0944249.98960.0077125.06900.00280.0378-0.00410.00310.0276(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Yilmaz Ahmet(2)2016-03-02Haguenau9064324/1029506(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2016-03-04 10:03:28PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P434002__N1A9289172169-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P434002__N1A9289172169-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-13 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172169 | 7MF4434-1HY22-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0090: 7MF4434-1HY22-1EB7-Z: A02+Y15+Y21: N1-A928-9172169: 30 bar: PN 160: PROFIBUS PA: P434002: .: 30 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote sealOutput Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich.DownUpDownUp[bar]Pressure[%]050100015300.000014.999430.0002-0.000515.0005-0.0001-0.00200.0007-0.00160.0017(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stumpf Sébastien(2)2010-10-11HAGUENAU,1123781/986168(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-13 08:50:26I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P741003__N1B1269014813-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P741003__N1B1269014813-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 17.02.2011 |  | PROFIBUS PA | N1B1269014813 |  | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Messprotokoll Measurement Report SeitePage/Kunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0063442417.02.2011 11Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000498959 SAP 867950 20394426/1 4034 Profibus PA 0,100% [1*]P741003 0 ... 1 bar rel. Referenzgerät Reference Kalibriernummer Calibration No. CPC8000-DX 0,01 % -0,60 ... 1 bar rel. A21676 DKD 10-10 Ergebnis Result Temperatur Temperature 20°C +/- 5 K 31.01.2011 Referenz Prüfling rel. Abweichung Standard Test Item rel. Deviation barbar%0,0000 0,0000 0,0001 0,000 0,008 0,2000 0,2001 0,2002 0,014 0,021 0,4000 0,4002 0,4002 0,022 0,017 0,6000 0,6001 0,6001 0,011 0,009 0,8000 0,8001 0,8001 0,006 0,008 1,0000 1,0002 1,0002 0,021 0,021 Bemerkung / Remarks: Kunden-Nr./Zeichen/Customer No./Ref. Der Kalibriergegenstand hä lt die Fehlergrenzen n ach Herstellerangaben ein. Object keeps the specification. IEC 61298 Die Kalibrierung erfolgte auf der Grundlage der folgenen Norm: Calibration was carried out according to the following norm: [1*] N1B1269014813 Prüfer Examiner A. Wagner Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P435101__N1A9289172193-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P435101__N1A9289172193-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 29.10.2010 |  |  | N1A9289172193 | 7MF4034 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0058279329.10.2010 12Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Menge Quantity Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 1,00 12.10.2010 20310108/29 P435101 N1A9289172193 7MF4034 0,1% Hiermit bescheinigen wir, dass vorgenannte Einheit(en) zum Zeitpunkt desInverkehrbringens, dem Stand der Technik entsprochen haben.Die Bestellvorgaben wurden eingehalten. Die Qualität der Einheit(en) wurde imRahmen des Qualitätsmanagement-Systems sichergestelltFür medienberührte, metallische Bauteile wurden ausschliesslich Werkstoffeeingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 Ziffer 3.1 besitzen.Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferantenbzw. des TÜV. Es sind dies: We herewith certify that above mentioned unit(s) complied with state-of-the-arttechnology at the time of supply. The order specifications were adhered to. Thequality of the unit(s) was confirmed by the Quality Management System.For wetted, metallic components, we have only used materials with a certificateof inspection in accordance with EN 10204 para. 3.1. The correspondingcertificates of inspection of our suppliers or the TÜV are applicable. Theseare as follows: FLANSCH OBERTEIL / Flange upper body Lieferant / vendor Richard Neumayer GmbH DE 77756 Hausach Material / Material 1.4404/316L Charge / charge S-5982 Code / Code FCL - 88 DRUCKMITTLERMEMBRANE / Diaphragm (OF C.S.) Lieferant / vendor Robert Zapp Werkstofftechnik GmbH DE 40880 Ratingen Material / Material 2.4610 Charge / charge A2078 Code / Code BME - 1 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0058279329.10.2010 22Abnahmebeauftragter Inspection Representative Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. Reinhold Kern WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P413003__N1A9289172184-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P413003__N1A9289172184-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 22.11.2010 |  |  | N1A9289172184 | 7MF4034 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0059671122.11.2010 12Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Menge Quantity Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 1,00 12.10.2010 20310108/20 P413003 N1A9289172184 7MF4034 0,1% Hiermit bescheinigen wir, dass vorgenannte Einheit(en) zum Zeitpunkt desInverkehrbringens, dem Stand der Technik entsprochen haben.Die Bestellvorgaben wurden eingehalten. Die Qualität der Einheit(en) wurde imRahmen des Qualitätsmanagement-Systems sichergestelltFür medienberührte, metallische Bauteile wurden ausschliesslich Werkstoffeeingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 Ziffer 3.1 besitzen.Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferantenbzw. des TÜV. Es sind dies: We herewith certify that above mentioned unit(s) complied with state-of-the-arttechnology at the time of supply. The order specifications were adhered to. Thequality of the unit(s) was confirmed by the Quality Management System.For wetted, metallic components, we have only used materials with a certificateof inspection in accordance with EN 10204 para. 3.1. The correspondingcertificates of inspection of our suppliers or the TÜV are applicable. Theseare as follows: DRUCKMITTLERMEMBRANE / Diaphragm (OF C.S.) Lieferant / vendor Robert Zapp Werkstofftechnik GmbH DE 40880 Ratingen Material / Material 2.4610 Charge / charge A2078 Code / Code BME - 1 FLANSCH OBERTEIL / Flange upper body Lieferant / vendor Richard Neumayer GmbH DE 77756 Hausach Material / Material 1.4404/316L Charge / charge 024019Code / Code FCL - 92 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0059671122.11.2010 22Abnahmebeauftragter Inspection Representative Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. Reinhold Kern WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P431100__N1A9289172189-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P431100__N1A9289172189-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 10.11.2010 |  |  | N1A9289172189 | 7MF4034 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0059015910.11.2010 12Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Menge Quantity Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 1,00 12.10.2010 20310108/25 P431100 N1A9289172189 7MF4034 0,1% Hiermit bescheinigen wir, dass vorgenannte Einheit(en) zum Zeitpunkt desInverkehrbringens, dem Stand der Technik entsprochen haben.Die Bestellvorgaben wurden eingehalten. Die Qualität der Einheit(en) wurde imRahmen des Qualitätsmanagement-Systems sichergestelltFür medienberührte, metallische Bauteile wurden ausschliesslich Werkstoffeeingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 Ziffer 3.1 besitzen.Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferantenbzw. des TÜV. Es sind dies: We herewith certify that above mentioned unit(s) complied with state-of-the-arttechnology at the time of supply. The order specifications were adhered to. Thequality of the unit(s) was confirmed by the Quality Management System.For wetted, metallic components, we have only used materials with a certificateof inspection in accordance with EN 10204 para. 3.1. The correspondingcertificates of inspection of our suppliers or the TÜV are applicable. Theseare as follows: DRUCKMITTLERMEMBRANE / Diaphragm (OF C.S.) Lieferant / vendor H.C. Starck Inc. DE 07629 Hermsdorf Material / Material TANTAL Charge / charge D7220Code / Code BMG - 139 FLANSCH OBERTEIL / Flange upper body Lieferant / vendor Richard Neumayer GmbH DE 77756 Hausach Material / Material 1.4404/316L Charge / charge 20241Code / Code FBW - 100 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0059015910.11.2010 22Abnahmebeauftragter Inspection Representative Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. Reinhold Kern WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P600550___34_1248916-80_N1EN189010003-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P600550___34_1248916-80_N1EN189010003-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2014-12-08 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010003 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0080: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010003: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 34: P600550___34: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.28 0.48 1.41 1.76 0.022 0.017 0.006 0.01117.1317.18 2.54 2.2011.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- 0.09Al -- 0.004(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2014-12-08Haguenau5005888/1020018(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-08 08:44:33PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\8310958_1097690-10_N1D6149118570-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 8310958_1097690-10_N1D6149118570-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2013-07-08 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-D614-9118570 | 7MF4034-1DA00-1BB7-Z;7MF4034-1DA00-1BB7 | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R3P0-1824035239-28006212-2321-B641N: 01097690 / 0010: 7MF4034-1DA00-1BB7-Z: Y15+Y16+Y21: N1-D614-9118570: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 8310958: 7MF4034-1DA00-1BB7: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092043153/551Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y16)(Y21)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 816-0.00028.000616.0008-0.00018.0004-0.00130.00400.0048-0.00060.0028(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Ali Arayici(2)2013-07-08HAGUENAU,3324279/1007830(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2013-07-08 16:45:42I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P924150__N1A9289172231-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P924150__N1A9289172231-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-14 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172231 | 7MF4034-1DY00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 1340: 7MF4034-1DY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172231: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P924150: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote sealOutput Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich.DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 8160.00008.001015.99970.00028.00130.00030.0064-0.00190.00150.0083(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Arth Pierre(2)2010-10-13HAGUENAU,1115668/984442(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-14 12:38:02I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F412501__N1AO129175215-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | F412501__N1AO129175215-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-25 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-AO12-9175215 | 7MF4434-1DA02-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821288229-P6/21394-6NU: 836935 / 0010: 7MF4434-1DA02-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-AO12-9175215: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 15: F412501: .: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-25HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-25 21:24:47I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P460100_1255756-10_N1ED109010009-30_ZUSAETZLICHE_ZERTIF_.PDF | P460100_1255756-10_N1ED109010009-30_ZUSAETZLICHE_ZERTIF_.PDF | 28.01.2015 |  | PROFIBUS PA | N1ED109010009 |  | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 PageSeite/Customer: Siemens Production Automatisation S.A. / BP 189 Isabelle Goe 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Kunde: Certificate No. Zeugnis-Nr. Date Datum 0181395128.01.2015 12Customer Order No. Kundenbestellnummer Customer Part. No. Kunden Artikel-Nr. Order Date Bestelldatum Order No. / Item Auftrags-Nr. / Pos. Model Typ Class Klasse Part No. Artikel-Nr. Serial number Seriennummer Tag No.Messstellen-Nr. Scale range Anzeigebereic h9927.04 2000653744 SAP 1255756 21579073/1 4034 Profibus P A0,100% [1*]P460100 0 ... 16 bar rel. Reference Referenzgerät Calibration No. Kalibriernummer CPC8000-DX 0,008 % IS -1 ... 16 bar rel. D15186 DKD 13-0511.12.2014 Result Ergebnis 20°C +/- 5 KTemperature Temperatur Standard Test Item rel. Deviation Referenz Prüfling rel. Abweichung barbar%0,0000 0,0003 0,0004 0,002 0,002 3,2000 3,2013 3,2000 0,008 0,000 6,4000 6,4004 6,4000 0,002 0,000 9,6000 9,6011 9,6006 0,007 0,004 12,8000 12,7993 12,7994 -0,005 -0,004 16,0000 16,0009 16,0009 0,006 0,006 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 PageSeite/Customer: Siemens Production Automatisation S.A. / BP 189 Isabelle Goe 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Kunde: Certificate No. Zeugnis-Nr. Date Datum 0181395128.01.2015 22Object kee ps the specification. Der Kalibriergegenstand hä lt die Fehlergrenzen n ach Herstellerangaben ein. IEC 61298 Calibration was carried out according to the following norm: Die Kalibrierung erfolgte auf der Grundlage der folgenden Norm: Kunden-Nr./Zeichen/Customer No./Ref. 1086560478/551/D Remarks / Bemerkung: [1*] N1ED109010009 Examiner Prüfer Inspection Representative Abnahmebeauftragte rM. Deppisch This document was created automatically and needs no signature. Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. (PI-DS )Reinhold Kern 10WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P744011__N1B1269014820-ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P744011__N1B1269014820-ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 16.02.2011 |  |  | N1B1269014820 | 7MF4034 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0063756616.02.2011 12Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Menge Quantity Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000498959 SAP 867950 1,00 31.01.2011 20394426/8 P744011 [1*]7MF4034 0,1% 0...1 bar Hiermit bescheinigen wir, dass vorgenannte Einheit(en) zum Zeitpunkt desInverkehrbringens, dem Stand der Technik entsprochen haben.Die Bestellvorgaben wurden eingehalten. Die Qualität der Einheit(en) wurde imRahmen des Qualitätsmanagement-Systems sichergestelltFür medienberührte, metallische Bauteile wurden ausschliesslich Werkstoffeeingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 Ziffer 3.1 besitzen.Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferantenbzw. des TÜV. Es sind dies: We herewith certify that above mentioned unit(s) complied with state-of-the-arttechnology at the time of supply. The order specifications were adhered to. Thequality of the unit(s) was confirmed by the Quality Management System.For wetted, metallic components, we have only used materials with a certificateof inspection in accordance with EN 10204 para. 3.1. The correspondingcertificates of inspection of our suppliers or the TÜV are applicable. Theseare as follows: DRUCKMITTLERMEMBRANE / Diaphragm (OF C.S.) Lieferant / vendor HIGH TECH ALLOYS Sonderwerkstoffe DE 42103 Wuppertal Material / Material 2.4610 Charge / charge 245530997Code / Code BMY - 2 FLANSCH OBERTEIL / Flange upper body Lieferant / vendor Pradeep Metals Limited IN 400701 Navi Mumbai Material / Material 1.4404/316L Charge / charge S-6134 Code / Code FCL - 95 [1*] N1B1269014820 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0063756616.02.2011 22Abnahmebeauftragter Inspection Representative Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. Reinhold Kern WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de ALEXANDER WIEGANDSE& CO. KGAbnahmeprüfzeugnis3.1nach DINEN10204Ac ceptanceTest Certificate 3.1according to EN10204 WIKA Alexand erW iegand SE & Co. KG Alexand er-W iegand-Straße D-639 11Kli ngenbergSeite/Page: 1 / 1 Tel. 09 372 / 132 Œ0 Fax 093 72 / 132 Œ405 www.wika.de Sicht-und Masskontrollenach EN 10088-3/ Visual and dimensional checkacc. EN 1088-3 Bestell-Nr./ Order No.: W0639571 Lieferant/ Supplier HIGHTECH ALLOYS Datum/ Date24.08.2010 Kunde/ CustomerWerkstoff / Mate rial2.4610Abmessung / Dime nsionBD 0,1mmx210mm Charge / CodeBatch / Code 245530997Sach-Nr. / Part No.0568694Abnahmebeauftragter Company ExpertR. KernPrüfer TesterT. PüschelWurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift/ Was createdautomatically, needsno signature(EN10204/5). Bemerku ngen / Extentions:Die Messergebnisse entsprec hen den Vorgaben / The test res ults complywit h specificat ions:Ja / YesDie Messung erfolgte nac h / Measurement was carried outaccording t o:EN 10088-3 DieBewert ung erfolgte nac h / Evaluation was carried out according to: durch: NaciogU, 11.10.2010Code: BMY2durch: NaciogU, 11.10.2010Code: BMY2durch: PalubiA, 18.11.2010Code: FCL95durch: PalubiA, 18.11.2010Code: FCL95
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P743008__N1A9289172206-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P743008__N1A9289172206-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2010-10-07 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172206 | 7MF4034-1BY00-1EB7-Z;7MF4034-*BY0*-1***;A5E00100207A;A5E01133036 | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0830: 7MF4034-1BY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172206: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P743008: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 9(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-07HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-07 12:24:08I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.119List of materials / WerkstofflisteN1-A928-9172206Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4034-*BY0*-1*** - D22No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00100207A1 974857 W1WOM3.1C73451-A400-C1AnschlußstutzenProcess connection11W521Seat / AufnahmeA5E01133036A5E00100209A3.1SIEMENS3036 S135W531Diaphragm / TrennmembranC73451-A400-C15W73501-A4404-B501-*-253.1SIEMENS501538W541Sensor / SensorC73451-A400-B923C73451-A400-B900-*-252.1SIEMENS8D08-918W5Manufacturer / HerstellerSIEMENS I IA SC MF-H PI-1 PRO-1HaguenauPosition / AuftragOrder / Item832425 / 08Serial-Number / Fab. - NrN1-A928-9172206Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2010-10-07Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-4.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172206C12SIEMENS I IA SC SPA PS 113 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172206C12SIEMENS I IA SC SPA PS 114 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172206C12SIEMENS I IA SC SPA PS 115 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172206C12SIEMENS I IA SC SPA PS 116 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172206C12SIEMENS I IA SC SPA PS 117 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172206C12SIEMENS I IA SC SPA PS 118 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172206C12SIEMENS I IA SC SPA PS 119 / 9EN 10204-4.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F802501__N1AO129175221-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | F802501__N1AO129175221-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-25 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-AO12-9175221 | 7MF4434-1DA02-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821288229-P6/21394-6NU: 836935 / 0010: 7MF4434-1DA02-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-AO12-9175221: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 15: F802501: .: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / AusgangskennlinieDeviation / Abweich.DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]05010001252500.0050124.9239249.99270.0072124.94400.0020-0.0304-0.00290.0029-0.0224(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stumpf Sébastien(2)2010-10-25HAGUENAU,1131310/986715(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-25 21:07:20I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P840003__N1A9289172064-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P840003__N1A9289172064-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-14 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172064 | 7MF4234-1FA00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure ABS.: R142-1821244273-P6/21394-6NU: 832249 / 0070: 7MF4234-1FA00-1EB7-Z: Y15+Y21: N1-A928-9172064: 1300 mbar: 10 bar: PROFIBUS PA: P840003: .: 1300 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)Output Characteristic / AusgangskennlinieDeviation / Abweich.DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]05010006501300-0.0858649.98281299.9716-0.0787649.9866-0.0066-0.0013-0.0022-0.0061-0.0010(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Otte Lionel(2)2010-10-12HAGUENAU,1120668/984506(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-14 09:11:09I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P664200___15_1248916-240_N1EN189010011-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P664200___15_1248916-240_N1EN189010011-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-12-08 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010011 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0240: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010011: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 15: P664200___15: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 816-0.00037.999316.0001-0.00017.9992-0.0022-0.00410.0006-0.0007-0.0049(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stumpf Sébastien(2)2014-12-06Haguenau5003685/1020184(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-08 05:53:51PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\A5E32868055-03_DSIII_P410_P310_HART_Leporello.pdf | A5E32868055-03_DSIII_P410_P310_HART_Leporello.pdf | 05/2015 |  | HART, 4…20 mA |  | A5E32868055-03;A5E32868055-02 | Manual | MAN | Montage / Inbetriebnahme / Demontage | Montage / Inbetriebnahme / Demontage |  |  | M&&é TRANSP P310/DSIII/P410 HARToperação breve e resumida
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\A5E00047090-10de_DS3_P410_HART_OI.pdf | A5E00047090-10de_DS3_P410_HART_OI.pdf | 05/2015 | SITRANS P DS III;SITRANS P410;SITRANS P300 | HART, 4…20 mA |  | A5E00047090;Befestigungsschrauben,;7MF4033;7MF4133;7MF4233;7MF4333;7MF4433;7MF4533;7MF4633;7MF4997-1CP;7MF9001-2;7MF4997-1DB;7MF4997-2HA;7MF4997-2HB;7MF4997-2HC;7MF4997-2HD;7MF4997-2HE;7MF4997-2HF;7MF4997-1AB;7MF4997-1AH;7MF4997-1AC;7MF4997-1AJ;7MF443;7MF4997-1AD;7MF4997-1AE;7MF4997-1AK;7MF4997-1AL;7MF453;7MF4997-1AF;7MF4997-1AM;7MF4997-1BB;7MF4997-1BE;7MF4997-1BC;7MF4997-1BF;7MF4997-1BR;7MF4997-1CA;7MF4997-1CB-Z;7MF4997-1CD;7MF4997-1CG;7MF4997-1CH;7MF4997-1CQ;7MF4997-1DK;7MF4997-1DL;7MF4997-1DM;7MF4997-1DN;7MF4997-1DP;7MF4997-2DA;7MF4997-2DB;7MF4997-2DC;7MF4997-2DD;7MF4997-2DE;A5E00047090-10;A5E00090345 | Manual | MAN | Montage / Inbetriebnahme / Demontage | Montage / Inbetriebnahme / Demontage |  |  | SITRANS P DS III/P410 mit HART SITRANS Druckmessumformer SITRANS P DS III/P410 mit HART Betriebsanleitung 7MF4.33.. 05/2015 A5E00047090 -10 Einleitung 1 Sicherheitshinweise 2 Beschreibung 3 Einbauen/Anbauen 4 Anschließen 5 Bedienen 6 Bedienfunkti onen über HART 7 Funktionale Sicherheit 8 Inbetriebnehmen 9 Instandhalten und Warten 10 Technische Daten 11 Maßbilder 12 Ersatzteile/Zubehör 13 Anhang A Liste der Abkürzungen B Siemens AG Division Process Industries and Drives Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG DEUTSCHLAND Dokumentbestellnummer: A5E00047090 05/2015 Änderungen vorbehalten Copyright © Siemens AG 2015 . Alle Rechte vorbehalten Rechtliche Hinweise Warnhinweiskonzept Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Si e zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungs stufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt. GEFAHR bedeutet, dass Tod oder schw ere Körperverletzung eintreten wird , wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. WARNUNG bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten kann , wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. VORSICHT bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. ACHTUNG bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein. Qualifiziertes Personal Das zu dieser Dokumentation zugehörige Produkt/System darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung qualifiziertem Personal gehandhabt werden unter Beachtung der für die jeweilige Aufgab enstellung zugehörigen Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits - und Warnhinweise. Qualifiziertes Personal ist auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden. Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Siemens -Produkten Beachten Sie Folgendes: WARNUNG Siemens -Produkte dürfen nur für die im Katalog und in der zugehörigen technischen Dokumentation vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen, müss en diese von Siemens empfohlen bzw. zugelassen sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instand haltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Marken Alle mit dem Schutzrechtsvermerk ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken der Siemens AG. Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann. Haftungsausschluss Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstim mung mit der beschriebenen Hard - und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwen dige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. SITRANS P DS III/P410 mit HART Betriebsanleitung , 05/2015 , A5E00047090 -10 7 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung .............................................................................................................................................. 13 1.1 Zweck dieser Dokumentation ................................................................................................. 13 1.2 Produktinfo rmation .................................................................................................................. 13 1.3 Historie .................................................................................................................................... 14 1.4 Gültigkeitsbereich der Anleitung ............................................................................................. 14 1.5 Überprüfung der Lieferung ...................................................................................................... 14 1.6 Transport und Lagerung ......................................................................................................... 15 1.7 Hinweise zur Gewährleistung ................................................................................................. 15 2 Sicherheitshinweise .............................................................................................................................. 17 2.1 Voraussetzung für den Einsatz ............................................................................................... 17 2.1.1 Weitere Zertifikate ................................................................................................................... 17 2.1.2 Gesetze und Bestimmungen .................................................................................................. 17 2.1.3 Konformität mit europäischen Richtlinien ............................................................................... 18 2.2 Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen .......................................................................... 19 3 Beschrei bung ........................................................................................................................................ 21 3.1 Systemkonfiguration ............................................................................................................... 21 3.2 Anwendungsbereich ............................................................................................................... 22 3.3 Aufbau ..................................................................................................................................... 24 3.4 Aufbau Typschilder ................................................................................................................. 25 3.5 Aufbau Messstellenschild ....................................................................................................... 28 3.6 Arbeitsweise ............................................................................................................................ 29 3.6.1 Übersicht Arbeitsweise ........................................................................................................... 29 3.6.2 Arbeitsweise der Elektronik .................................................................................................... 30 3.6.3 Arbeitsweise der Messzelle .................................................................................................... 31 3.6.3.1 Messzelle für Relativdruck ...................................................................................................... 32 3.6.3.2 Messzelle für Differenzdruck und Durchfluss ......................................................................... 33 3.6.3.3 Messzelle für Füllstand ........................................................................................................... 34 3.6.3.4 Messzelle für Absolutdruck aus Baureihe Differenzdruck ...................................................... 35 3.6.3.5 Messzelle für Absolutdruck aus Baureihe Relativdruck .......................................................... 36 3.6.3.6 Messzelle für Relativdruck, frontbündige Membran ............................................................... 36 3.6.3.7 Messzelle für Absolutdruck, frontbündige Membran .............................................................. 37 3.7 Druckmittler ............................................................................................................................. 38 3.8 SIMATIC PDM ........................................................................................................................ 39 4 Einbauen/Anbauen ............................................................................................................................... 41 4.1 Grundlegende Sicherheitshinweise ........................................................................................ 41 4.1.1 Anforderungen an den Einbauort ............................................................................................ 45 Inhaltsverzeichnis SITRANS P DS III/P410 mit HART 8 Betriebsanleitung , 05/2015 , A5E00047090 -10 4.1.2 Sachgemäße Montage ........................................................................................................... 45 4.2 Demontage ............................................................................................................................. 46 4.3 Montage (außer Füllstand) ..................................................................................................... 47 4.3.1 Hinweise zur Montage (außer Füllstand) ............................................................................... 47 4.3.2 Montieren (außer Füllstand) ................................................................................................... 48 4.3.3 Befestigung ............................................................................................................................ 48 4.4 Montage "Füllstand" ............................................................................................................... 50 4.4.1 Hinweise zur Montage für Füllstand ....................................................................................... 50 4.4.2 Montieren für Füllstand .......................................................................................................... 51 4.4.3 Anschluss der Minusdruckleitung .......................................................................................... 52 4.5 Montage "Druckmittler" .......................................................................................................... 55 4.5.1 Montage für Druckmittler ........................................................................................................ 55 4.5.2 Montage für Druckmittler mit Kapillarleitung .......................................................................... 56 4.6 Messzelle gegenüber Gehäu se verdrehen ............................................................................ 62 4.7 Display drehen ....................................................................................................................... 63 5 Anschließen .......................................................................................................................................... 65 5.1 Grundlegende Sicherheitshinweise ....................................................................................... 65 5.2 Gerät anschließen .................................................................................................................. 68 5.3 Stecker Han anschließen ....................................................................................................... 70 5.4 Stecker M12 anschließen ...................................................................................................... 71 6 Bedienen .............................................................................................................................................. 75 6.1 Übersicht Bedienen ................................................................................................................ 75 6.2 Grundlegende Sicherheitshinweise ....................................................................................... 76 6.3 Hinweise zur Bedienung ........................................................................................................ 76 6.4 Display ................................................................................................................................... 77 6.4.1 Elemente des Displays .......................................................................................................... 77 6.4.2 Einh eitenanzeige .................................................................................................................... 78 6.4.3 Fehleranzeige ........................................................................................................................ 79 6.4.4 Modusanzeige ........................................................................................................................ 80 6.4.5 Statusanzeige ........................................................................................................................ 81 6.4.6 Überlaufbereich ...................................................................................................................... 82 6.5 Vor -Ort -Bedienung ................................................................................................................. 83 6.5.1 Bedienelemente vor Ort ......................................................................................................... 83 6.5.2 Bedienen über Tasten ............................................................................................................ 86 6.5.3 Messanfang/Messende .......................................................................................................... 86 6.5.3.1 Unterschied zwischen setzen und einstellen ......................................................................... 86 6.5.3.2 Messanfang setzen/einstellen ................................................................................................ 91 6.5.3.3 Messende setzen/einstellen ................................................................................................... 92 6.5.4 Elektrische Dämpfung setzen/einstelle n ................................................................................ 94 6.5.5 Messanfang/Messende blind ................................................................................................. 95 6.5.5.1 Unterschied zwischen Setzen/Einstellen und Setzen/Einstellen blind .................................. 95 6.5.5.2 Messanfang setzen blind ....................................................................................................... 97 6.5.5.3 Messende setzen blind .......................................................................................................... 98 6.5.5.4 Messanfang einstellen blind ................................................................................................... 98 Inhaltsverzeichnis SITRANS P DS III/P410 mit HART Betriebsanleitung , 05/2015 , A5E00047090 -10 9 6.5.5.5 Messende einstellen blind ...................................................................................................... 99 6.5.6 Nullpunkt abgleichen ............................................................................................................. 100 6.5.7 Stromgeber ........................................................................................................................... 101 6.5.8 Ausgangsstrom im Fehlerfall ................................................................................................ 101 6.5.9 Tasten - und Funktionssperre ................................................................................................ 103 6.5.10 Tastensperre bzw. Funktionssperre aufheben ..................................................................... 104 6.5.11 Durchflussmessung (nur Differenzdruck) ............................................................................. 105 6.5.12 Messwertanzeige .................................................................................................................. 107 6.5.13 Einheit ................................................................................................................................... 108 7 Bedienfunktionen über HART .............................................................................................................. 113 7.1 Bedienfunktionen über HART -Kommunikation ..................................................................... 113 7.2 Messstellendaten .................................................................................................................. 114 7.3 Auswahl der Messarten ........................................................................................................ 114 7.3.1 Übersicht über die Messarten ............................................................................................... 114 7.3.2 Messartschalter ..................................................................................................................... 115 7.3.3 Variablenmapper ................................................................................................................... 115 7.3.4 Messart Druck ....................................................................................................................... 116 7.3.5 Anwenderspezifische Kennlinie ............................................................................................ 117 7.3.6 Messart "Füllstand" ............................................................................................................... 117 7.3.7 Messart "Durchfluss" ............................................................................................................. 120 7.3.8 Messart "Anwender" ............................................................................................................. 122 7.3.9 Messwert -Status ................................................................................................................... 124 7.3.10 Analogausgang ..................................................................................................................... 128 7.3.11 Skalieren des Display -Werts ................................................................................................. 129 7.4 Messanfang und Messende setzen ...................................................................................... 130 7.5 Blindeinstellung von Messanfang und Messende ................................................................ 131 7.6 Nullpunktabgleich (Lagekorrektur) ........................................................................................ 131 7.7 Elektrische Dämpfung ........................................................................................................... 132 7.8 Schnelle Messwerterfassung (Fast response mode) ........................................................... 132 7.9 Stromgeber ........................................................................................................................... 132 7.10 Fehlerstrom ........................................................................................................................... 132 7.11 Einstellen der Stromgrenzen ................................................................................................ 134 7.12 Tastensperre und Schreibschutz .......................................................................................... 135 7.13 Messwertanzeige .................................................................................................................. 136 7.14 Auswahl der physikalischen Einheit ...................................................................................... 137 7.15 Bargraf .................................................................................................................................. 138 7.16 Sensorabgleich ..................................................................................................................... 138 7.16.1 Sensorabgleich ..................................................................................................................... 138 7.16.2 Trimmung des Sensors ......................................................................................................... 139 7.17 Stromgeberabgleich .............................................................................................................. 140 7.18 Werkkalibrierung ................................................................................................................... 141 7.19 Statische Konfigurationsdaten .............................................................................................. 141 Inhaltsverzeichnis SITRANS P DS III/P410 mit HART 10 Betriebsanleitung , 05/2015 , A5E00047090 -10 7.20 Durchflussmessung (nur Differenzdruck) ............................................................................ 143 7.21 Diagnosefunktionen ............................................................................................................. 143 7.21.1 Übersicht .............................................................................................................................. 143 7.21.2 Betriebsstundenzähler ......................................................................................................... 144 7.21.3 Kalibriertimer und Servicetimer ............................................................................................ 144 7.21.4 Schleppzeiger ...................................................................................................................... 145 7.21.5 Grenzwertbausteine ............................................................................................................. 146 7.22 Simulation ............................................................................................................................ 149 7.22.1 Übersicht Simulation ............................................................................................................ 149 7.22.2 Simu lation als Festwert ........................................................................................................ 150 7.22.3 Simulation mit einer Rampenfunktion .................................................................................. 150 7.23 Grenzwertgeber ................................................................................................................... 151 8 Fun ktionale Sicherheit .......................................................................................................................... 155 8.1 Sicherheitsfunktion ............................................................................................................... 155 8.2 Safety Integrity Level (SIL) ................................................................................................... 157 8.3 Einstel lungen ........................................................................................................................ 159 8.4 Sicherheitstechnische Kenndaten ........................................................................................ 160 8.5 Wartung/Überprüfung .......................................................................................................... 161 8.5.1 Übersicht .............................................................................................................................. 161 8.5.2 Sicherheitsfunktion überprüfen/Wiederholungsprüfung ....................................................... 162 8.5.2.1 Temperatursensoren prüfen ................................................................................................ 163 8.5.2.2 Fehlerstrom simulieren ........................................................................................................ 163 8.5.2.3 Zweipunktmes ................................................. 164 8.5.2.4 ................................................. 166 8.5.2.5 Druckmessumformer auf äußere Beschädig ungen prüfen .................................................. 169 8.6 Anbauteile ............................................................................................................................ 169 8.6.1 Überprüfung des Geräts mit angebautem Ventilblock ......................................................... 169 8.6. 2 Überprüfung des Geräts mit angebautem Druckmittler ....................................................... 170 9 Inbetriebnehmen .................................................................................................................................. 171 9.1 Grundlegende Sicherheitshinweise ..................................................................................... 171 9.2 Einleitung Inbetriebnahme ................................................................................................... 171 9.3 Relativdruck, Absolutdruck aus Baureihe Differenzdruck und Absolutdruck aus Baureihe Relativdruck .......................................................................................................... 172 9.3.1 Bei Gasen inbetriebnehmen ................................................................................................ 172 9.3.2 Bei Dampf und Flüssigkeit inbetriebnehmen ....................................................................... 174 9.4 Differenzdruck und Durchfluss ............................................................................................. 175 9.4.1 Sicherheitshinweise Inbetriebnehmen bei Differenzdruck und Durchfluss .......................... 175 9.4.2 Bei Gasen inbetriebnehmen ................................................................................................ 176 9.4.3 Bei Flüssigkeiten inbetriebnehmen ...................................................................................... 178 9.4.4 Bei Dampf inbetriebnehmen ................................................................................................ 180 10 Instandhalten und Warten .................................................................................................................... 183 10.1 Grundlegende Sicherheitshinweise ..................................................................................... 183 10.2 Wartungs - und Reparaturarbeiten ....................................................................................... 186 Inhaltsverzeichnis SITRANS P DS III/P410 mit HART Betriebsanleitung , 05/2015 , A5E00047090 -10 11 10.2.1 Wartungsintervall festlegen .................................................................................................. 186 10.2.2 Dichtungen überprüfen ......................................................................................................... 187 10.2.3 Anzeige bei einer Störung .................................................................................................... 187 10.2.4 Messzelle und Applikationselektronik tausch en ................................................................... 188 10.3 Reinigung .............................................................................................................................. 189 10.3.1 Druckmittler -Messsystem warten .......................................................................................... 190 10.4 Rücksendeverfahren ............................................................................................................. 191 10.5 Entsorgung ............................................................................................................................ 192 11 Technische Daten ............................................................................................................................... 193 11.1 Übersicht technische Daten .................................................................................................. 193 11.2 Eingang SITRANS P DS III ................................................................................................... 194 11.3 Eingang SITRANS P410 ....................................................................................................... 200 11.4 Ausgang ................................................................................................................................ 202 11.5 Messgenauigkeit SITRANS P DS III ..................................................................................... 203 11.6 Messgenauigkeit SITRANS P410 ......................................................................................... 211 11.7 Einsatzbedingungen ............................................................................................................. 213 11.8 Konstruktiver Aufbau ............................................................................................................. 217 11.9 Anzeige, Tastatur und Hilfsenergie ....................................................................................... 223 11.10 Zertifikate und Zulassungen ................................................................................................. 224 11.11 Kommunikation HART .......................................................................................................... 226 12 Maßbilder ............................................................................................................................................ 227 12.1 SITRANS P DS III/P410 für Relativdruck und Absolutdruck aus Baureihe Rel ativdruck ..... 227 12.2 SITRANS P DS III/P410 für Differenzdruck, Durchfluss und Absolutdruck aus Baureihe Differenzdruck ....................................................................................................... 229 12.3 SITRANS P DS III/P410 für Füllstand ................................................................................... 232 12.4 SITRANS P DS III/P410 (frontbündig) .................................................................................. 233 12.4.1 Hinweis 3A und EHDG .......................................................................................................... 234 12.4.2 Ans chlüsse nach EN und ASME .......................................................................................... 235 12.4.3 NuG - und Pharma -Flansche ................................................................................................. 236 12.4.4 PMC -Style ............................................................................................................................. 240 12.4.5 Sondera nschlüsse ................................................................................................................ 241 13 Ersatzteile/Zubehör ............................................................................................................................. 243 13.1 Bestelldaten .......................................................................................................................... 243 13.2 Bestelldaten für SIMATIC PDM ............................................................................................ 245 A Anhang ............................................................................................................................................... 247 A.1 Zertifikate .............................................................................................................................. 247 A.2 Literatur und Normen ............................................................................................................ 247 A.3 Literatur und Kataloge ........................................................................................................... 247 Inhaltsverzeichnis SITRANS P DS III/P410 mit HART 12 Betriebsanleitung , 05/2015 , A5E00047090 -10 A.4 Übersicht Bedienstruktur HART ........................................................................................... 249 A.5 Technische Unterstützung ................................................................................................... 252 B Liste der Abkürzungen ...................................................................................................
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P802506__N1A9289172072-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P802506__N1A9289172072-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-13 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172072 | 7MF4034-1BA00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244273-P6/21394-6NU: 832249 / 0150: 7MF4034-1BA00-1EB7-Z: Y15+Y21: N1-A928-9172072: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P802506: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)Output Characteristic / AusgangskennlinieDeviation / Abweich.DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000.00.51.00.00000.49981.00000.00000.49970.0004-0.02320.00330.0000-0.0268(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stumpf Sébastien(2)2010-10-12HAGUENAU,1130125/986222(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-13 09:01:41I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P742008_1293055-10_N1F4219040111-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P742008_1293055-10_N1F4219040111-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-04-27 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-F421-9040111 | 7MF4134-1BA70-1BB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825917316-14789557-Y216-B6211: 01293055 / 0010: 7MF4134-1BA70-1BB7-Z: M16+Y15+Y21: N1-F421-9040111: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P742008: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: Herr EhrlichCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000.00.51.00.00000.50001.00000.00010.50010.00120.00460.00110.00510.0061(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Heintz Matthieu(2)2015-04-23Haguenau2295465/1020311(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-04-27 08:15:42PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\6302_04_1248916-440_N1EN189010021-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 6302_04_1248916-440_N1EN189010021-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2014-12-09 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010021 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0440: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010021: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 126: 6302_04: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.28 0.48 1.41 1.76 0.022 0.017 0.006 0.01117.1317.18 2.54 2.2011.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- 0.09Al -- 0.004(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2014-12-09Haguenau5004018/1019993(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-09 10:28:53PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\6304_03_1250174-240_N1EN219130018-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 6304_03_1250174-240_N1EN219130018-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130018 | 7MF4434-1EA22-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507584-14459854-Y216-B6211: 01250174 / 0240: 7MF4434-1EA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130018: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 126: 6304_03: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau1625707/1021891(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 17:49:07PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P774150___12_1248916-380_N1EN189010018-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P774150___12_1248916-380_N1EN189010018-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2014-12-08 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010018 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0380: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010018: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 12: P774150___12: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.28 0.48 1.41 1.76 0.022 0.017 0.006 0.01117.1317.18 2.54 2.2011.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- 0.09Al -- 0.004(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2014-12-08Haguenau5004163/1019774(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-08 08:40:36PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P610050___11_1248916-760_N1EN189010035-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P610050___11_1248916-760_N1EN189010035-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-12-09 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010035 | 7MF4034-1BY10-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0760: 7MF4034-1BY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010035: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: 11: P610050___11: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000.00.51.00.00000.50011.00000.00000.5001-0.00030.0054-0.0017-0.00010.0059(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Yilmaz Ahmet(2)2014-12-09Haguenau5007309/1020800(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-09 10:40:52PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P921100__N1A9289172224-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P921100__N1A9289172224-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-11 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172224 | 7MF4034-1DY00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 1190: 7MF4034-1DY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172224: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P921100: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote sealOutput Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich.DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 8160.00007.999116.00070.00067.99930.0002-0.00570.00410.0036-0.0041(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Vogel Thomas(2)2010-10-07HAGUENAU,1115626/984452(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-11 17:17:33I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P450100___13_1248916-50_N1EN189010002-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P450100___13_1248916-50_N1EN189010002-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2014-12-08 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010002 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0050: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010002: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 13: P450100___13: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.28 0.48 1.41 1.76 0.022 0.017 0.006 0.01117.1317.18 2.54 2.2011.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- 0.09Al -- 0.004(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2014-12-08Haguenau5005895/1020328(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-08 10:55:09PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F924000__N1AO129175228-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | F924000__N1AO129175228-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-26 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-AO12-9175228 | 7MF4434-1EA02-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821288229-P6/21394-6NU: 836935 / 0020: 7MF4434-1EA02-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-AO12-9175228: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 15: F924000: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-26HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-26 06:40:42I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P840000__N1A9289172220-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P840000__N1A9289172220-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 26.11.2010 |  | PROFIBUS PA | N1A9289172220 |  | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Messprotokoll Measurement Report SeitePage/Kunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0059961626.11.2010 11Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 20310108/56 4034 Profibus PA 0,100% [1*]P840000 0 ... 4 bar rel. Referenzgerät Reference Kalibriernummer Calibration No. CPC8000-DX 0,008 % IS -1 ... 4,6 bar rel. A21630 DKD 10-10 Ergebnis Result Temperatur Temperature 60°C +/- 5 K 12.10.2010 Referenz Prüfling rel. Abweichung Standard Test Item rel. Deviation barbar%0,0000 -0,0001 0,0001 -0,003 0,001 0,8000 0,8001 0,8000 0,001 0,001 1,6000 1,6000 1,6000 0,001 0,001 2,4000 2,4001 2,4001 0,002 0,003 3,2000 3,2001 3,2000 0,002 0,000 4,0000 4,0000 4,0000 0,001 0,001 Bemerkung / Remarks: Kunden-Nr./Zeichen/Customer No./Ref. 1086408447/596/R vom 07.06.10 Der Kalibriergegenstand hä lt die Fehlergrenzen n ach Herstellerangaben ein. Object keeps the specification. IEC 61298 Die Kalibrierung erfolgte auf der Grundlage der folgenen Norm: Calibration was carried out according to the following norm: [1*] N1A9289172220 Prüfer Examiner T. Kramer Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F640005___52_1250174-30_N1EN219130002-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | F640005___52_1250174-30_N1EN219130002-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130002 | 7MF4434-1DA22-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507584-14459854-Y216-B6211: 01250174 / 0030: 7MF4434-1DA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130002: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 52: F640005___52: .: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau1615341/1020417(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 21:18:11PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\RES-4695-6302_21_1255756-10_N1ED109010011-10_ZUSAETZLICHE_ZERTIF_.PDF | RES-4695-6302_21_1255756-10_N1ED109010011-10_ZUSAETZLICHE_ZERTIF_.PDF | 28.01.2015 |  | PROFIBUS PA | N1ED109010011 |  | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 PageSeite/Customer: Siemens Production Automatisation S.A. / BP 189 Isabelle Goe 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Kunde: Certificate No. Zeugnis-Nr. Date Datum 0181395028.01.2015 12Customer Order No. Kundenbestellnummer Customer Part. No. Kunden Artikel-Nr. Order Date Bestelldatum Order No. / Item Auftrags-Nr. / Pos. Model Typ Class Klasse Part No. Artikel-Nr. Serial number Seriennummer Tag No.Messstellen-Nr. Scale range Anzeigebereic h9927.04 2000653744 SAP 1255756 21579073/1 4034 Profibus P A0,100% [1*][2*]0 ... 16 bar rel. Reference Referenzgerät Calibration No. Kalibriernummer CPC8000-DX 0,008 % IS -1 ... 16 bar rel. D15186 DKD 13-0511.12.2014 Result Ergebnis 20°C +/- 5 KTemperature Temperatur Standard Test Item rel. Deviation Referenz Prüfling rel. Abweichung barbar%0,0000 0,0003 0,0001 0,002 0,000 3,2000 3,2005 3,1996 0,003 -0,002 6,4000 6,4006 6,3988 0,004 -0,008 9,6000 9,6007 9,5978 0,005 -0,014 12,8000 12,7990 12,8000 -0,006 0,000 16,0000 16,0000 16,0000 0,000 0,000 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 PageSeite/Customer: Siemens Production Automatisation S.A. / BP 189 Isabelle Goe 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Kunde: Certificate No. Zeugnis-Nr. Date Datum 0181395028.01.2015 22Object kee ps the specification. Der Kalibriergegenstand hä lt die Fehlergrenzen n ach Herstellerangaben ein. IEC 61298 Calibration was carried out according to the following norm: Die Kalibrierung erfolgte auf der Grundlage der folgenden Norm: Kunden-Nr./Zeichen/Customer No./Ref. 1086560478/551/D Remarks / Bemerkung: [1*] N1ED109010011 [2*] RES-4695-6302-21 Examiner Prüfer Inspection Representative Abnahmebeauftragte rM. Deppisch This document was created automatically and needs no signature. Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. (PI-DS )Reinhold Kern 10WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P862501__N1A9289172074-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P862501__N1A9289172074-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-13 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172074 | 7MF4034-1BA00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244273-P6/21394-6NU: 832249 / 0170: 7MF4034-1BA00-1EB7-Z: Y15+Y21: N1-A928-9172074: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P862501: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)Output Characteristic / AusgangskennlinieDeviation / Abweich.DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000.00.51.00.00000.50001.00000.00000.5000-0.0033-0.0014-0.00020.00200.0012(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Arth Pierre(2)2010-10-12HAGUENAU,1128935/986357(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-13 09:13:05I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\Daten_aus_SIOS_Unlabeled_Data\COB9630906_V2\COB9630906\7503128\g7377-c188-4f.pdf | g7377-c188-4f.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | Manuel Enregistreur à tracés continus Enregistreurs à tracés par points SIREC P, PA, L, LA Enregistreur à tracés par points P 7ND 3021-xB... Enregistreur à tracés par points PA 7ND 3021-xA... Enregistreur à tracés continus L 7ND 3121 Enregistreur à tracés continus LA 7ND 3125 Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tours nos droits sont réservés pour le cas de la délivrance d’un brevet ou celui de l’enregistrement d’un modèle d’utilité.Modifications techniques sont réservées SIMATIC, SIREC, SIPROM sont des marques déposées de Siemens. D’autres dénominations utilisées dans ce document peuvent également être des marques déposées dont l’utilisation par des tiers à leurs propres fins peut enfreindre les droits des propriétaires desdites marques. Chapitre Introduction 0 Domaine d’utilisation 1 Constitution et mode de fonctionnement 2 Préparatifs de mise en service 3 Utilisation 4 Mode mesure et enregistrement 5 Entretien et maintenance 6 Caractéristiques techniques 7 Etendue de livraison, extensions, accessoires 8 Liste des pièces de rechanges 9 Index SIEMENS N° de réf.: C79000-G7377-C188 Printed in France AG 10.98 MG 168 fr Siemens AG N° de réf.: C79000-G7377-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Notice d'utilisation I-1 SIREC Enregistreur à tracé par points P 7ND 3021-xB... Enregistreur à tracé par points PA 7ND 3021-xA... Enregistreur à tracé continu L 7ND 3121 Enregistreur à tracé continu LA 7ND 3125 Siemens AG N° de réf.: C79000-G7377-C188-04 I-2 SIREC P, PA, L, LA Manual Sommaire Siemens AG N° de réf.: C79000-G7377-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual i Sommaire 0 Introduction....................................................................................... 0-1 0.1 Remarques générales .......................................................................... 0-1 0.2 Personnes qualifiées............................................................................ 0-2 0.3 Marques d’avertissement .................................................................... 0-3 0.4 Utilisation conforme ........................................................................... 0-4 1 Domaine d’utilisation........................................................................ 1-1 2 Constitution et mode de fonctionnement ........................................ 2-1 2.1 Vue générale ....................................................................................... 2-1 2.2 Composantes des appareils ................................................................. 2-4 2.2.1 Boîtier ................................................................................................ 2-4 2.2.2 Acquisition de mesures....................................................................... 2-4 2.2.3 Unité centrale...................................................................................... 2-4 2.2.4 Module d’alimentation........................................................................ 2-5 2.2.5 Tiroir ................................................................................................ 2-5 2.3 Mode de fonctionnement .................................................................... 2-8 2.4 Etendue de livraison............................................................................ 2-9 2.5 Accessoires, consommables................................................................ 2-9 2.6 Extensions........................................................................................... 2-9 2.6.1 Entrée/sortie numérique...................................................................... 2-9 2.6.2 Sortie DC-24-V................................................................................... 2-9 2.6.3 Câble PC ........................................................................................... 2-10 2.6.4 SIPROM R - LA/PA ......................................................................... 2-10 3 Préparatifs de mise en service.......................................................... 3-1 3.1 Identification de l’appareil.................................................................. 3-1 3.2 Réglage des cavaliers 50/60 HZ, MEZ/MESZ ................................... 3-4 3.3 Instructions de montage...................................................................... 3-6 3.4 Préparation mécanique au fonctionnement......................................... 3-7 3.5 Raccordement de la tension externe.................................................... 3-8 3.6 Raccordement des voies de mesure analogiques .............................. 3-10 3.7 Entrée/sortie numérique.................................................................... 3-17 3.8 Sortie DC-24-V................................................................................. 3-21 3.9 Mise en service de l’appareil ............................................................ 3-22 4 Utilisation........................................................................................... 4-1 Sommaire Siemens AG N° de réf.: C79000-G7377-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual ii 4.1 Eléments d’affichage et de commande ............................................... 4-1 4.2 Eléments d’affichage .......................................................................... 4-3 4.3 Leviers ................................................................................................ 4-4 4.3.1 Fonctions du levier de maintenance et du levier 2.............................. 4-5 4.3.2 Fonctions des leviers 1, 3 et 4en mode enregistrement (appareil L/LA) .................................................................................................. 4-5 4.3.3 Fonctions des leviers 1, 3 et 4 en mode enregistrement (appareil P/PA)................................................................................................... 4-7 4.3.4 Fonctions des leviers 1, 3 et 4 en mode PAUSE................................. 4-9 4.3.5 Fonctions des leviers 1, 3 et 4 lors du réglage avec le menu PROG. 4-10 4.3.6 Fonctions des leviers 1, 3 et 4 lors du réglage avec le menu TEST.. 4-11 4.4 Interface PC ...................................................................................... 4-12 4.5 Réglages à l’aide du menu PROG..................................................... 4-15 4.5.1 Vitesse de défilement du papier........................................................ 4-17 4.5.2 Tableau des valeurs mesurées (uniquement appareils avec édition alphanumérique) ............................................................................... 4-19 4.5.3 Paramétrage des voies de mesure (analogiques)............................... 4-21 4.5.4 Paramétrage des voies de mesure (numériques) (uniquement appareil LA)...................................................................................... 4-31 4.5.5 Alarme 4-32 4.5.6 Imprimer (uniquement appareils avec édition alphanumérique) ...... 4-34 4.6 Réglages à l’aide du menu TEST...................................................... 4-35 4.6.1 Fonctionnement mesure.................................................................... 4-37 4.6.2 Diagramme........................................................................................ 4-38 4.6.3 Texte (uniquement appareils avec édition alphanumérique) ............ 4-41 4.6.4 Horloge (uniquement appareils avec édition alphanumérique) ........ 4-44 4.6.5 Entrée de commande DI4 ................................................................. 4-45 4.6.6 Langue (uniquement appareils avec édition alphanumérique).......... 4-47 4.6.7 Verrouillage PROG........................................................................... 4-47 4.7 Exemples de paramétrage ................................................................. 4-48 4.7.1 Réglage de la vitesse papier.............................................................. 4-48 4.7.2 Réglage de l’impression du tableau de valeurs................................. 4-48 4.7.3 Paramétrage d’une voie de mesure analogique................................. 4-49 4.7.4 Paramétrage d’une voie de mesure numérique ................................. 4-51 4.7.5 Paramétrage d’une alarme................................................................. 4-51 4.7.6 Paramétrage du mode de fonctionnement mesure ............................ 4-52 Sommaire Siemens AG N° de réf.: C79000-G7377-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual iii 4.7.7 Paramétrage du diagramme (uniquement appareils avec édition alphanumérique) ............................................................................... 4-53 4.7.8 Paramétrage de textes (uniquement appareils avec édition alphanumérique) ............................................................................... 4-53 4.7.9 Paramétrage de l’heure (uniquement appareils avec édition alphanumérique) ............................................................................... 4-55 4.7.10 Paramétrage de l’entrée de commande DI4 ...................................... 4-56 4.7.11 Paramétrage de la langue (uniquement appareils avec édition alphanumérique) ............................................................................... 4-57 4.7.12 Paramétrage du verrouillage du menu PROG................................... 4-57 5 Mode mesure et enregistrement....................................................... 5-1 5.1 Constitution du diagramme (uniquement appareils avec édition alphanumérique) ................................................................................. 5-1 5.1.1 Graduation horaire principale (uniquement appareils avec édition alphanumérique) ................................................................................. 5-2 5.1.2 Graduation horaire principale (appareils sans édition alphanumérique) ................................................................................. 5-2 5.1.3 Texte d’appareil (uniquement appareils avec édition alphanumérique) ................................................................................. 5-2 5.1.4 Texte de mise sous tension (uniquement appareils avec édition alphanumérique) ................................................................................. 5-3 5.1.5 Texte d’événement (uniquement appareils avec édition alphanumérique) ................................................................................. 5-3 5.1.6 Ligne start (uniquement appareils avec édition alphanumérique) ...... 5-4 5.1.7 Marques de temps (uniquement appareils avec édition alphanumérique) ................................................................................. 5-4 5.1.8 Ligne de seuil (uniquement appareil LA) ........................................... 5-4 5.1.9 Marques d’alarme (uniquement appareil P/PA).................................. 5-5 5.1.10 Tableau des valeurs de mesure (uniquement appareils avec édition alphanumérique) ................................................................................. 5-5 5.1.11 Quadrillage (uniquement appareils avec édition alphanumérique)..... 5-6 5.1.12 Priorités des éditions de textes............................................................ 5-6 5.1.13 Données de configuration (uniquement appareils avec édition alphanumérique) ................................................................................. 5-8 5.1.14 Signalisations d’erreur et d’état (uniquement appareils avec édition alphanumérique) ................................................................................. 5-9 5.2 Exemple de tracé avec explications .................................................... 5-9 6 Entretien et maintenance.................................................................. 6-1 6.1 Dépose du bloc d’enregistrement........................................................ 6-1 6.2 Pose du bloc d’enregistrement............................................................ 6-2 Sommaire Siemens AG N° de réf.: C79000-G7377-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual iv 6.3 Réglage de la graduation horaire ........................................................ 6-3 6.4 Extraction du papier préplié................................................................ 6-4 6.5 Mise en place du papier préplié .......................................................... 6-5 6.6 Extraction du rouleau de papier.......................................................... 6-6 6.7 Mise en place du rouleau de papier..................................................... 6-7 6.8 Mise en position de maintenance du tiroir.......................................... 6-9 6.9 Remise en place du tiroir après maintenance.................................... 6-10 6.10 Extraction du tiroir hors du boîtier.................................................... 6-11 6.11 Mise en place du tiroir dans le boîtier............................................... 6-12 6.12 Démontage du ressort de renvoi ....................................................... 6-13 6.13 Mise en place du ressort de renvoi.................................................... 6-13 6.14 Libellé de l’étiquette des points de mesure....................................... 6-14 6.15 Remplacement d’une plume voie analogique................................... 6-14 6.16 Remplacement d’une plume voie numérique (LA)........................... 6-14 6.17 Remplacement de la têtre d’écriture (uniquement appareil P/PA).... 6-15 6.18 Remplacement des règles graduées (enregistreur à tracé continu) ... 6-16 6.19 Remplacement des règles graduées (enregistreur à tracé par points) 6-16 6.20 Remplacement de la pile (uniquement appareils avec édition alphanumérique) ............................................................................... 6-17 6.21 Remplacement du fusible.................................................................. 6-17 6.22 Ajustage, tests d’écriture, position chariot/textes.............................. 6-18 6.22.1 Ajustage ............................................................................................ 6-18 6.22.2 Exécution de l’ajustage..................................................................... 6-20 6.22.3 Test d’écriture................................................................................... 6-20 6.22.4 Maintenance...................................................................................... 6-21 6.22.5 Service après-vente........................................................................... 6-23 6.23 Retrait de la sécurité de transport (uniquement appareil PA) ........... 6-24 6.24 Mise en place de la sécurité de transport (uniquement appareil PA) 6-24 7 Caractéristiques techniques ............................................................. 7-1 7.1 Utilisation, représentation................................................................... 7-5 7.2 Enregistrement.................................................................................... 7-5 7.2.1 Enregistreurs à tracé continu............................................................... 7-5 7.2.2 Enregistreurs à tracé par points........................................................... 7-6 7.3 Entrée / Sortie numérique (extension) ................................................ 7-7 7.4 Sortie DC-24-V (extension)................................................................ 7-8 7.5 Tension externe................................................................................... 7-8 Sommaire Siemens AG N° de réf.: C79000-G7377-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual v 7.6 Conditions d’environnement............................................................... 7-8 7.7 Position en service .............................................................................. 7-9 7.8 Protection............................................................................................ 7-9 7.9 Sécurité électrique............................................................................... 7-9 7.10 Compatibilité électromagnétique...................................................... 7-10 7.11 Encombrement, fixation.................................................................... 7-11 7.12 Poids ................................................................................................. 7-11 7.13 Signification des erreurs de mesure indiquées.................................. 7-11 8 Etendue de livraison, extensions, accessoires................................. 8-1 8.1 Etendue de livraison............................................................................ 8-1 8.1.1 Enregistreur à tracé continu ................................................................ 8-2 8.1.2 Enregistreur à tracé par points ............................................................ 8-2 8.2 Accessoires et consommables............................................................. 8-3 8.2.1 Enregistreur à tracé continu ................................................................ 8-3 8.2.2 Enregistreur à tracé par point.............................................................. 8-4 8.3 Extensions........................................................................................... 8-4 9 Liste des pièces de rechanges ........................................................... 9-1 Sommaire Siemens AG N° de réf.: C79000-G7377-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual vi Introduction Siemens AG N° de réf.: C79000-G7377-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 0-1 0 Introduction 0.1 Remarques générales Ce manuel contient les informations nécessaires à l’utilisation conforme des produits qui y sont décrits. Il s’adresse à des personnes qualifiées sur le plan technique, possédant une formation spéciale ou les connaissances appropriées dans le domaine de la métrologie, de la commande et de la régulation, que l’on désignera dans la suite par „automatisation“. La connaissance et l’application rigoureuse des consignes de sécurité et des avertissements figurant dans ce manuel constituent une condition primordiale pour une installation et une mise en service sans risques, ainsi que pour assurer la sécurité durant le fonctionnement et la maintenance des produits décrits. Seules les personnes qualifiées, telles qu’elles sont définies au chapitre 0.2 disposent des connaissances techniques nécessaires, leur permettant d’interpréter correctement et d’appliquer dans un cas concret, les consignes de sécurité et les avertissements énoncés d’une manière générale dans ce docu- ment. Pour des raisons logistiques, ce manuel fait l’objet d’une commande séparée. Pour une meilleure lisibillité, il ne contient pas toutes les informations de dé- tail relatives à toutes les variantes du produit décrit, et ne peut pas non plus tenir compte de tous les cas imaginables d’implantation, de fonctionnement et de maintenance. Si vous souhaitez de plus amples informations ou si des pro- blèmes particuliers ne sont pas traités suffisamment en détail dans cette docu- mentation, veuillez vous adresser à l’agence Siemens la plus proche pour ob- tenir les renseignements correspondants. Nous attirons en outre l’attention sur le fait que le contenu de cette notice d’utilisation ne fait pas partie d’un accord, d’une garantie ou d’un rapport juridique antérieur ou en vigueur, ni n’est censé y porter amendement. Toutes les obligations de Siemens découlent du marché conclu, qui stipule aussi les clauses de garantie complètes et valables à titre exclusif. La présente docu- mentation ne saurait ni étendre, ni restreindre les clauses de garantie contrac- tuelles. Introduction Siemens AG N° de réf.: C79000-G7377-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 0-2 0.2 Personnes qualifiées L’intervention de personnes non qualifiées sur les appareils, ou la non- observation des avertissements énoncés dans cette notice d’utilisation ou appo- sés sur les appareils, peuvent occasionner des lésions corporelles graves ou des dommages matériels. Seules sont autorisées à intervenir sur ces appareils, des personnes qualifiées qui, T soit en tant qu’agents d’étude, sont familiarisées avec les concepts de sécurité de l’automatisation, T soit en tant qu’opérateurs, sont initiées à la manipulation d’équipements d’automatisation et connaissent les passages de la présente notice d’utilisation se rapportant à la conduite, T soit en tant qu’agents de mise en service ou de service après-vente, ont reçu une formation leur permettant de réparer de pareils équipements d’automatisation, et qui sont habilitées à mettre en service, à mettre à la terre et à repérer des circuits et des appareils conformément aux stan- dards de sécurité. Introduction Siemens AG N° de réf.: C79000-G7377-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 0-3 0.3 Marques d’avertissement Les marques d’avertissement mentionnées dans cette notice d’utilisation ou apposées sur les produits, possèdent les significations suivantes: Danger signifie que la non-application des mesures de précautions appropriées conduit à la mort, à des lésions corporelles graves ou à un dommage matériel im- portant. Avertissement signifie que la non-application des mesures de précaution appropriées peut conduire à la mort, à des lésions corporelles graves ou à un dommage matériel important. Attention signifie que la non-application des mesures de précaution appropriées peut conduire à des lésions corporelles légères ou à un dommage matériel. Nota représente une information importante relative au produit, à la manipulation du produit ou à la partie correspondante de la documentation, sur laquelle il im- porte d’attirer particulièrement l’attention. Introduction Siemens AG N° de réf.: C79000-G7377-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 0-4 0.4 Utilisation conforme T Les appareils ne pourront être utilisés que pour les cas d’application prévus dans le catalogue et dans la notice d’utilisation, et qu’en liaison avec les appareils et composants en provenance de tiers recommandés ou agréés par Siemens. T Les produits décrits ont été développés, fabriqués, testés et documentés dans le respect des normes de sécurité s’y appliquant. En règle générale et à condition d’observer les prescriptions de manipulation et les con- signes des sécurité concernant l’ingénierie, le montage, l’exploitation conforme et la maintenance, les produits en eux-même ne constituent pas une source de danger en ce qui concerne les dommages matériels ou la santé de personnes. Avertissement T La dépose du boîtier ou de la protection contre les contacts rend accessi- bles des parties de ces appareils qui peuvent être soumises à des tensions dangereuses. T Seules des personnes qualifiées sont autorisées à intervenir sur ces appar- eils. T Ces personnes doivent connaître en détail toutes les sources de danger et toutes les mesures de maintenance correspondant aux indications de cette notice d’utilisation. T Le fonctionnement correct et sûr des produits présuppose un transport, un stockage, une installation et un montage conformes aux règles de l’art, ainsi qu’une utilisation et un entretien rigoureux. Introduction Siemens AG N° de réf.: C79000-G7377-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 0-5 En plus de la présente notice d’utilisation, destinée à toutes les catégories d’utilisateurs, les documents techniques suivants sont disponibles: T Le dépliant "Paramétrer de manière concise et précise" indique sous forme visuelle, les principales commandes et les paramétra- ges, ainsi que les menus PROG et TEST. Il s’adresse aux agents d’étude et de maintenance. T Le dépliant "Utiliser de manière concise et précise" comprend des vues des appareils avec les éléments d’affichage et de commande, des exemples concrets de paramétrage, les états de fonction- nement des appareils, des représentations visuelles des travaux de main- tenance essentiels. Il s’adresse aux opérateurs et au personnel de mise en place. T Le manuel format A5 "Notice d’installation" contient les informations nécessaires au montage et à la mise en œuvre des appareils. Il s’adresse aux agents d’étude et de montage. T Le catalogue "Techniques d’enregistrement, enregistreurs encastrables en montages normés" contient les principales données techniques, les vues des appareils, les descriptions, les références de commande. Il s’adresse aux agents de production et aux agents d’étude. Documentation Introduction Siemens AG N° de réf.: C79000-G7377-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 0-6 Domaine d’utilisation Siemens AG N° de réf.: C79000-G7377-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 1-1 1 Domaine d’utilisation Les appareils T enregistreur à tracé continu, désigné dans la suite par "appareil L", T enregistreur à tracé continu et alphanumérique, désigné dans la suite par "appareil LA", T enregistreur à tracé par points, désigné dans la suite par "appareil P", et T enregistreur à tracé par points et alphanumérique, désigné dans la suite par "appareil PA" permettent d’acquérir, d’enregistrer et de surveiller des mesures analogiques et logiques. Les appareils avec gamme de mesure standard permettent d’acquérir cycli- quement, de traiter et de documenter sur papier d’enregistrement, les gran- deurs de mesure suivantes: T tension continue (DC U), T courant continu (DC I), et les appareils avec gamme de mesure universelle, de surcroît, T thermocouple (TC), T sonde à résistance, résistance et potentiomètre (RTD, R) Grâce à leur temps de cycle de mesure court, ces appareils se prêtent à l’enregistrement de paramètres de processus à dynamique rapide. Les appareils sont facilement adaptables, dans le cadre de "livraisons sur mesure", quant aux étendues nominales d’entrée, gammes de mesure et plages d’enregistrement. Les appareils L et LA sont équipés de jusqu’à trois plumes de couleur pour l’enregistrement analogique de mesures acquises par le biais des voies #1 à #3. L’appareil LA est doté d’une plume supplémentaire pour une voie alphanumé- rique destinée à l’impression de caractères alphanumériques et à l’enregistrement de deux voies numériques au maximum, d#1 et d#2. Les appareils P et PA sont équipés d’une tête d’écriture pour l’enregistrement de valeurs de mesure acquises via les voies #1 à #6. En outre, ils peuvent en- registrer deux voies numériques d#1 et d#2. L‘appareil PA peut également imprimer des caractères alphanumériques. Les fonctions des appareils sont réglables manuellement à l’aide de leviers ou bien par le biais d’une interface PC, depuis un portable ou un PC raccordé. Objectif Standard Domaine d’utilisation Siemens AG N° de réf.: C79000-G7377-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 1-2 Les appareils se différencient par leur bloc d’enregistrement, leur gamme de mesure et leur tension d’alimentation externe: T Appareil L: sans édition alphanumérique T Appareil LA: avec édition alphanumérique T Appareil P: sans édition alphanumérique T Appareil PA: avec édition alphanumérique T Gammes de mesure standard T Gammes de mesure universelles T Tension externe AC 230 V T Tension externe AC 115 V T Tension externe AC 24 V T Tension externe DC 24 V Les appareils peuvent être équipés des extensions suivantes: T Entrée/sortie numérique T Sortie DC-24-V T Câble PC L’extension "entrée/sortie numérique" comprend quatre entrées (DI1-DI4) pour fonctions de commande et six sorties (DO1-DO6) pour signaux d’alarme, d’état ou de commande. Les entrées/sorties sont séparées galvaniquement des circuits de l’appareil. En ce qui concerne les sorties, il est possible de choisir entre les variantes T entrée/sortie numérique, version électronique avec commutateurs à semi-conducteurs ou T entrée/sortie numérique, version contacts à relais avec inverseurs. L’extension "sortie DC-24-V" permet dans une certaine mesure, d’alimenter des appareils externes ou des extensions, comme p.ex. des transducteurs ou des extensions entrée/sortie numérique. L’extension "câble PC" permet la liaison avec un portable ou un PC. Les appareils sont fabriqués dans la version standard ou en fonction de la commande du client. Ils sont paramétrés et livrés prêts à fonctionner. Seuls le constructeur ou des agents formés par le constructeur sont autorisés à entreprendre des changements d’équipement des appareils, comme p.ex. l’adaptation à une tension externe différente, ainsi que l’implantation d’extensions à postériori. Seuls des matériaux respectant l’environnement sont utilisés pour la construc- tion des appareils. La notice d’utilisation est imprimée sur papier blanchi sans chlore. Variantes Extensions Livraison Changements d’équipement Protection de l’environnement Constitution et mode de fonctionnement Siemens AG N° de réf.: C79000-G7377-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 2-1 2 Constitution et mode de fonctionnement Le chapitre suivant décrit la constitution électrique et mécanique des appareils ainsi que leurs composants. 2.1 Vue générale Les appareils sont conçus comme appareils encastrables, au format 144 mm x 144 mm. Des encastrements juxtaposés dans des tableaux de commande ou des tableaux modulaires sont possibles dans des conditions de ventilation suffisantes. Les enregistreurs sont des appareils modernes à traitement numérique des données. L’acquisition des grandeurs de mesure s’effectue par lecture cyclique des voies et sans contact. De par son utilisation exclusive de moteurs pas à pas, le système d’entraînement de l’enregistrement fonctionne également sans contact. Cette technique garantit un vaste domaine d’utilisation et une grande sûreté de fonc- tionnement. La Fig. 2.1-1 et la Fig. 2.2-1 indiquent les vues des appareils. Le mode de fonctionnement des appareils est visualisé par la Fig. 2.2-1 sous forme de schéma de principe. Constitution et mode de fonctionnement Siemens AG N° de réf.: C79000-G7377-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 2-2 1 5 5 4 3 3 3 3 6 2 502-001 SERVICE 40 0 20 60 80 100 3 0 10 2 1 90 80 70 60 50 40 30 20 1 2 3 PROG Fig. 2.1-1 Vue de devant des appareils (exemple enregistreur continu; identique à l'enregistreur par points, sauf le système d'écriture) 1 Porte 2 Bloc d’enregistrement 3 Levier 4 Interface PC 5 LED 6 Schémas d’aide à l’utilisateur Constitution et mode de fonctionnement Siemens AG N° de réf.: C79000-G7377-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 2-3 Fig. 2.1-2 Vue de derrièredes appareils (exemple appareil LA, vari- ante AC 115/230 V) 1 Borne de terre pour blindage de câble 2 Bornes de raccordement sortie DC 24 V 3 Raccordement entrée/sortie numérique 4 Fusible F1 5 Raccordement tension externe 6 Fusible F2 7 Fenêtre pour réglage des gammes de mesure 8 Raccordement des captures de mesures Constitution et mode de fonctionnement Siemens AG N° de réf.: C79000-G7377-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 2-4 2.2 Composantes des appareils 2.2.1 Boîtier Le boîtier est en tôle d’acier. La partie avant comporte le tiroir et le bloc d’enregistrement, la partie arrière le module de mesure, l’unité centrale et des éléments du module d’alimentation ainsi que les extensions. Le boîtier est fixé dans le tableau de commande/le tableau modulaire ou sur le pupitre de com- mande à l’aide des éléments de fixation normés livrés. 2.2.2 Acquisition de mesures L’acquisition de mesures s’effectue par le biais d’un multiplexeur avec relais à semi-conducteurs et d’un convertisseur analogique/numérique. Les étendues nominales d’entrée sont réglées spécifiquement pour chaque voie à l’aide de cavaliers. L’isolation électrique des voies de mesures entre elles est garantie par une commande des relais à semi-conducteurs échelonnée dans le temps. La commande s’effectue par l’unité centrale. Pendant un cycle de mesure, les voies de mesure à traiter sont connectées successivement sur l’amplificateur d’entrée par l’intermédiaire des différents relais à semi-conducteur. Le signal de mesure amplifié est envoyé sur un convertisseur analogique/numérique travaillant selon le principe de la double pente. Afin de pouvoir également procéder à des mesures précises dans des gammes sensibles, des mesures de référence sont effectuées cycliquement, dans la vari- ante d’appareil avec gammes de mesure universelles. En outre, une surveil- lance de rupture de conducteur est effectuée cycliquement. Pour les mesures de température avec thermocouples, une sonde est placée dans le bornier, pour mesurer la température des bornes. 2.2.3 Unité centrale L’unité centrale représente la partie essentielle de l’électronique. Elle est con- stituée d’un microprocesseur ainsi que d’une mémoire de programmes (EPROM), d’une mémoire de travail (RAM) et de mémoires non volatiles (EEPROM) pour les données de configuration. L’élément central du traitement est un système à microprocesseur avec firm- ware. Il assure entre a
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P642501___35_1248917-460_N1EN189010066-40_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P642501___35_1248917-460_N1EN189010066-40_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010066 | 7MF4034-1BA00-1EB7-Z;7MF4034-*BA0*-1***;A5E00100207A;A5E01133036 | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494879-14459693-Y216-B6211: 01248917 / 0460: 7MF4034-1BA00-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN18-9010066: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: 35: P642501___35: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 11(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau5012943/1020590(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 19:08:12PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-3.1111List of materials / WerkstofflisteN1-EN18-9010066Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4034-*BA0*-1*** - D22No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00100207AC1 332/S/48/14SIEMENS3.1C73451-A400-C1AnschlußstutzenProcess connection11W521Seat / AufnahmeA5E01133036A5E00100209A3.1SIEMENSA5E01133036 / V 298/S/49/14W531Diaphragm / TrennmembranC73451-A400-C15W73501-A4404-B501-*-253.1SIEMENS12444W541Sensor / SensorC73451-A400-B923C73451-A400-B900-*-252.1SIEMENS8D08-918W5Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9010066C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313282 / 1313290EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9010066C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313283 / 1313290EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9010066C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313284 / 1313290EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9010066C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313285 / 1313290EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9010066C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313286 / 1313290EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9010066C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313287 / 1313290EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9010066C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313288 / 1313290EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9010066C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313289 / 1313290EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9010066C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313290 / 1313290EN 10204-3.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F405101__N1AO129175212-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | F405101__N1AO129175212-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-25 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-AO12-9175212 | 7MF4434-1DA02-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821288229-P6/21394-6NU: 836935 / 0010: 7MF4434-1DA02-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-AO12-9175212: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 14: F405101: .: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / AusgangskennlinieDeviation / Abweich.DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]0501000125250-0.0109125.0365249.9991-0.0026125.0264-0.00440.0146-0.0004-0.00100.0106(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stumpf Sébastien(2)2010-10-25HAGUENAU,1140270/986004(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-25 21:14:36I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\WeitereDaten\7ME471\A5E03651143-AE_SITRANS_FC430_HART_OI_DE_02-2016.pdf | A5E03651143-AE_SITRANS_FC430_HART_OI_DE_02-2016.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | Betriebsanleitung Answers for industry. 02/2016Ausgabe Coriolis-Durchflussmessgeräte SITRANS FC430 mit HART SITRANS F SITRANS F Coriolis -Durchflussmessgeräte FC430 mit HART Betriebsanleitung Diese Betriebsanleitung gilt für die Siemens -Produkte SITRANS FC430, deren Bestellnummern mit 7ME4613, 7ME4623 und 7ME4713 beginnen. 02/2 016 A5E03651143 -AE Einleitung 1 Sicherheitshinweise 2 Beschreibung 3 Einbau/Montage 4 Anschließen 5 Inbetriebnahme 6 Bedienung 7 Funktionen 8 Eichpflichtiger Verkehr 9 Alarme und Systemmeldungen 10 Instandhalten und Warten 11 Troubleshooting/FAQs 12 Technische Daten 13 Ersatzteile/Zubehör 14 Maße und Gewicht 15 HMI -Menüstruktur A HART -Befehle B Standardeinstellungen C Nullpunkteinstellung D Siemens AG Division Process Industries and Drives Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG DEUTSCHLAND Dokumentbestellnummer: A5E03651143 03/2016 Änderungen vorbehalten Copyright © Siemens AG 2011 - 2016 . Alle Rechte vorbehalten Rechtliche Hinweise Warnhinweiskonzept Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervor gehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt. GEFAHR bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten wird , wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. WARNUNG bedeutet, dass T od oder schwere Körperverletzung eintreten kann , wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. VORSICHT bedeutet, dass eine leichte Körperverle tzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. ACHTUNG bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein. Qualifiziertes Personal Das zu dieser Dokumentation zugehörige Produkt/System darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung qualifiziertem Personal gehandhabt werden unter Beachtung der für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörigen Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits - und Warnhinweise. Qualifiziertes Personal ist auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden. Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Siemens -Produkten Beachten Sie Folgendes: WARNUNG Siemens -Produkte dürfen nur für die im Katalog und in der zugehör igen technischen Dokumentation vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Siemens empfohlen bzw. zugelassen sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentation en müssen beachtet werden. Marken Alle mit dem Schutzrechtsvermerk ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken der Siemens AG . Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann. Haftungsausschluss Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard - und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. FC430 mit HART Betriebsanleitung , 02/2016 , A5E03651143 -AE 3 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ................................................................................................................................................ 9 1.1 Änderungshistorie ..................................................................................................................... 9 1.2 Kompatibilität .......................................................................................................................... 10 1.3 Lieferumfang ........................................................................................................................... 11 1.4 Überprüfung de r Lieferung ...................................................................................................... 12 1.5 Geräteidentifikation ................................................................................................................. 12 1.6 Weitere Informationen ............................................................................................................. 19 2 Sicherheitshinweise .............................................................................................................................. 21 2.1 Gesetze und Bestimmungen .................................................................................................. 21 2.2 Installation in explosionsgefährdeten Bereichen .................................................................... 23 2.3 Zertifikate ................................................................................................................................ 29 3 Beschreibung ........................................................................................................................................ 31 3.1 Anwendungen ......................................................................................................................... 31 3.2 Systemkonfiguration ............................................................................................................... 32 3.3 Aufbau ..................................................................................................................................... 33 3.4 Leistungsmerkmale ................................................................................................................. 37 3.5 HART -Kommunikationsschnittstelle ....................................................................................... 39 3.6 Funktionsweise ....................................................................................................................... 42 4 Einbau/Montage .................................................................................................................................... 45 4.1 Einleitung ................................................................................................................................ 45 4.2 Starke Vibrationen .................................................................................................................. 45 4.3 Messumformer -Einbau ............................................................................................................ 45 4.3.1 Wandmontage ......................................................................................................................... 46 4.3.2 Rohrmontage .......................................................................................................................... 46 4.3.3 Montage des Messumformers ................................................................................................ 47 4.3.4 Drehen des Messumformers .................................................................................................. 47 4.3.5 Drehen der lokalen Anzeige ................................................................................................... 49 4.4 Einbau des Me ssaufnehmers ................................................................................................. 50 4.4.1 Sicherheitshinweise zur Installation ........................................................................................ 50 4.4.2 Grundvoraussetzungen für die Installation ............................................................................. 51 4.4.3 Einbaulage des Messaufnehmers .......................................................................................... 52 4.4.4 Montag e des Messaufnehmers .............................................................................................. 55 4.4.5 Hydrostatische Tests .............................................................................................................. 57 4.4.6 Einbau einer Drucküberwachung ............................................................................................ 58 5 Anschließen .......................................................................................................................................... 61 Inhaltsverzeichnis FC430 mit HART 4 Betriebsanleitung , 02/2016 , A5E03651143 -AE 5.1 Allgemeine Sicherheitshinweise ............................................................................................ 61 5.2 Verdrahtung in explosionsgefährdeten Bereichen ................................................................. 62 5.3 Erforderliche Kabel ................................................................................................................ 62 5.4 Sicherheitshinweise beim Anschließen ................................................................................. 63 5.5 Schritt 1: Anschließen von DSL und Messumformer ............................................................. 64 5.6 Fehlender Potenzialausgleich ................................................................................................ 67 5.7 Schritt 2: Vorbereitung der Messumformeranschlüsse .......................................................... 67 5.8 Schritt 3: Spannungsversorgung anschließen ....................................................................... 71 5.9 Schritt 4a: Ansc hließen des HART -Stromausgangs (Kanal 1) .............................................. 73 5.10 Schritt 4b: Anschließen der Ein - und Ausgänge (Kanäle 2 bis 4) .......................................... 74 5.11 Schritt 5: Abschließen des Messumformeranschlusses ........................................................ 77 6 Inbetriebnahme ..................................................................................................................................... 79 6.1 Allgemeine Anforderungen .................................................................................................... 79 6.2 Warnungen ............................................................................................................................. 79 6.3 Inbetriebnahme über HMI ...................................................................................................... 80 6.3.1 Assistent - Einführung ............................................................................................................ 80 6.3.2 Assistent für die Schnellinbetriebnahme (Menüpunkt 1.1) .................................................... 81 6.3.3 Nullpunkteinstellung ............................................................................................................... 82 6.3.4 Assistent für die Nullpunkteinstellung (Menüpunkt 1.2) ......................................................... 83 6.3.5 Assistenten ............................................................................................................................. 84 6.3.5.1 Assistent für die Prozesswerte (Menüpunkt 1.3) ................................................................... 86 6.3.5.2 Eingangs -/Ausgangsassistent (Menüpunkt 1.4) .................................................................... 87 6.3.5.3 Assistent für Gasanwendungen (Menüpunkt 1.5) .................................................................. 91 6.3.5.4 Assistent für pulsierenden Durchfluss (Menüpunkt 1.6) ........................................................ 92 6.3.5.5 Assistent für Dosierungsanwendungen (Menüpunkt 1.7) ...................................................... 93 6.4 Inbetriebnahme mit PDM ....................................................................................................... 94 6.4.1 Bedienung mit SIMATIC PDM ............................................................................................... 94 6.4.2 Funktionen von SIMATIC PDM .............................................................................................. 94 6.4.3 Einrichten ............................................................................................................................... 95 6.4.4 Hinzufügen des Geräts zum Kommunikationsnetzwerk ........................................................ 97 6.4.5 Ein neues Gerät konfigurieren ............................................................................................... 98 6.4.6 Assistent - Schnellstart mit PDM ............................................................................................ 98 6.4.7 Assistent - Nullpunkteinstellung ........................................................................................... 106 6.4.8 Parametereinstellungen mit SIMATIC PDM ändern ............................................................ 108 6.4.9 Parameterzugriff über Dropdown -Menüs ............................................................................. 109 6.4.10 Nullpunkteinstellung ............................................................................................................. 111 6.4.11 Prozessvariablen .................................................................................................................. 113 7 Bedienung ........................................................................................................................................... 115 7.1 Lokale Anzeige (HMI) .......................................................................................................... 115 7.1.1 Anzeige der Ansichtenstruktur ............................................................................................. 117 7.1.2 Zugangsverwaltung .............................................................................................................. 121 7.1.3 Bedieneransicht ................................................................................................................... 122 7.1.4 Navigationsansicht ............................................................................................................... 131 7.1.5 Parameteransicht ................................................................................................................. 133 Inhaltsverzeichnis FC430 mit HART Betriebsanleitung , 02/2016 , A5E03651143 -AE 5 8 Funktionen .......................................................................................................................................... 137 8.1 Prozesswerte ........................................................................................................................ 137 8.2 Nullpunkteinstellung .............................................................................................................. 140 8.3 Schleichmengenunterdrückung ............................................................................................ 141 8.4 Leerrohr -Überwachung ......................................................................................................... 142 8.5 Dämpfung von Prozessgeräuschen ...................................................................................... 143 8.6 Ein - und Ausgänge ............................................................................................................... 145 8.6.1 Stromausgang ....................................................................................................................... 146 8.6.2 Impulsausgang ...................................................................................................................... 151 8.6.3 Frequenzausgang ................................................................................................................. 152 8.6.4 Redundanzbetrieb ................................................................................................................. 153 8.6.5 Statusausgang ...................................................................................................................... 154 8.6.6 Eingang ................................................................................................................................. 155 8.7 Summenzähler ...................................................................................................................... 155 8.8 Dosieren ................................................................................................................................ 156 8.8.1 Konfiguration der Dosiersteuerung ....................................................................................... 157 8.8.2 Konfiguration der Ventilsteuerung ........................................................................................ 158 8.8.3 Dosierbetrieb ......................................................................................................................... 164 8.8.4 Fehlerbehandlung ................................................................................................................. 164 8.9 Audit -Trail .............................................................................................................................. 165 8.10 Alarmquittierung .................................................................................................................... 165 8.11 Benutzerdefinierte Einheiten ................................................................................................. 165 8.12 SensorFlash .......................................................................................................................... 165 8.13 Simulation ............................................................................................................................. 166 8.14 Wartung ................................................................................................................................ 167 9 Eichpflichtiger Verkehr ........................................................................................................................ 169 9.1 Betriebsbedingungen ............................................................................................................ 169 9.2 Verifizierung .......................................................................................................................... 169 9.3 Einrichten des Betriebs für den eichpflichtigen Verkehr ....................................................... 171 9.4 Parameterschutz im Betrieb für eichpflichtigen Verkehr ....................................................... 174 9.5 Betrie b für eichpflichtige Anwendungen deaktivieren ........................................................... 179 10 Alarme und Systemmeldungen ............................................................................................................ 181 10.1 Übersicht der Meldungen und Symbole ................................................................................ 181 10.2 Alarmmeldungen ................................................................................................................... 182 11 Instandh alten und Warten ................................................................................................................... 193 11.1 Wartung ................................................................................................................................ 193 11.2 Serviceinformationen ............................................................................................................ 193 11.3 Nachkalibrierung ................................................................................................................... 194 Inhaltsverzeichnis FC430 mit HART 6 Betriebsanleitung , 02/2016 , A5E03651143 -AE 11.4 Technischer Support ............................................................................................................ 195 11.5 Transport und Lagerung ...................................................................................................... 196 11.6 Reinigung ............................................................................................................................. 196 11.7 Reparatur ............................................................................................................................. 196 11.8 Rückgabe und Entsorgung .................................................................................................. 197 12 Troubleshooting/FAQs ......................................................................................................................... 199 12.1 Diagnose mit PDM ............................................................................................................... 199 12.2 Fehlerbehebung bei Störungen des Messaufnehmers ........................................................ 199 12.3 Wie kopiere ich eine Anwendungseinrichtung von einem Gerät zu einem anderen? ......... 204 12.4 Wie aktualisiere ich die Firmware? ...................................................................................... 205 13 Technische Daten ................................................................................................................................ 207 13.1 Funktion und Systemaufbau ................................................................................................ 207 13.2 SensorFlash ......................................................................................................................... 207 13.3 Prozessvariablen .................................................................................................................. 208 13.4 Buskommunikation ............................................................................................................... 208 13.5 Leistung ................................................................................................................................ 208 13.6 Einsatzbedingungen ............................................................................................................ 210 13.7 Druckabfallkurven ................................................................................................................ 211 13.8 Druck - Temperaturauslegung ............................................................................................. 211 13.9 Aufbau .................................................................................................................................. 215 13.10 Ein - und Ausgänge .............................................................................................................. 216 13.11 Lokale Anzeige (HMI) .......................................................................................................... 218 13.12 Spannungsversorgung ......................................................................................................... 219 13.13 Kabel und Kabeleinführungen .............................................................................................. 219 13.14 Anzugsmomente .................................................................................................................. 221 13.15 HART -Zertifikate und -Zulassungen .................................................................................... 222 13.16 DGRL ................................................................................................................................... 224 14 Ersatzteile/Z ubehör .............................................................................................................................. 229 14.1 Bestellen .............................................................................................................................. 229 14.2 Ex-zugelassene Produkte .................................................................................................... 229 14.3 Austauschbare Bauteile ....................................................................................................... 230 15 Maße und Gewicht ............................................................................................................................... 235 15.1 Messaufnehmergrößen ........................................................................................................ 235 15.2 Längentabelle ....................................................................................................................... 236 15.3 Abmessungen Messumformer ............................................................................................. 241 Inhaltsverzeichnis FC430 mit HART Betriebsanleitung , 02/2016 , A5E03651143 -AE 7 15.4 Montagehalterung ................................................................................................................. 242 A HMI -Menüstruktur ............................................................................................................................... 243 A.1 Hauptmenü ........................................................................................................................... 243 A.2 Menüpunkt 2.1: Grundeinstellungen ..................................................................................... 245 A.3 Menüpunkt 2.2: Prozesswerte .............................................................................................. 245 A.4 Menüpunkt 2.3: Summenzähler ............................................................................................ 247 A.5 Menüpunkt 2.4: Eingänge/Ausgänge .................................................................................... 248 A.6 Menüpunkt 2.5: Dosierung .................................................................................................... 253 A.7 Menüpunkt 2.6: Nullpunkteinstellung .................................................................................... 257 A.8 Menüpunkt 2.7: Sicherheitsbetrieb ....................................................................................... 257 A.9 Menüpunkt 2.8: Display ........................................................................................................ 258 A.10 Menüpunkt 3.1: Kennzeichnung ........................................................................................... 260 A.11 Menüpunkt 3.2: Alarme ......................................................................................................... 261 A.12 Menüpunkt 3.3: Ins tandhaltung ............................................................................................ 261 A.13 Menüpunkt 3.4: Diagnose ..................................................................................................... 262 A.14 Menüpunkt 3.5: Merkmale .................................................................................................... 263 A.15 Menüpunkt 3.6: SensorFlash ................................................................................................ 264 A.16 Menüpunkt 3.7: Simulation ................................................................................................... 264 A.17 Menüpunkt 3.8: Audit -Trail .................................................................................................... 266 A.18 Menüpunkt 3.9: Durchfluss mit Lufteinschlüssen ................................................................. 266 A.19 Menüpunkt 3.10: Selbsttest .................................................................................................. 266 A.20 Menüpunkt 4.6: Abbilden von Variablen ............................................................................... 266 A.21 Menüpunkt 4,7: HART -Einheiten .......................................................................................... 267 A.22 Menüpunkt 5.1: Zugangsverwaltung ..................................................................................... 267 B HART -Befehle ..................................................................................................................................... 269 B.1 Universal Commands ............................................................................................................ 269 B.2 Common Practice Commands .............................................................................................. 270 C Standardeinstellungen ........................................................................................................................ 271 C.1 Grundeinstellungen ............................................................................................................... 271 C.2 Prozesswerte ........................................................................................................................ 272 C.3 Summenzähler ...................................................................................................................... 284 C.4 Eingänge/Ausgänge .............................................................................................................. 291 C.5 Dosierung .............................................................................................................................. 326 C.6 Nullpunkteinstellung .............................................................................................................. 352 C.7 Sicherheitsbetrieb ................................................................................................................. 352 Inhaltsverzeichnis FC430 mit HART 8 Betriebsanleitung , 02/2016 , A5E03651143 -AE C.8 Display ................................................................................................................................. 354 C.9 Instandhaltung & Diagnose .................................................................................................. 379 C.10 Kommunikation .................................................................................................................... 391 C.11 Sicherheit ............................................................................................................................. 396 C.12 Language ............................................................................................................................. 397 C.13 Von der Messaufnehmergröße abhängige Standardeinstellungen ..................................... 397 D Nullpunkteinstellung ............................................................................................................................. 403 Glossar ................................................................................................................................................ 407 Index ................................................................................................................................................... 409 FC430 mit HART Betriebsanleitung , 02/2016 , A5E03651143 -AE 9 Einleitung 1 Diese Anleitung enthält Informationen, die Sie für die Inbetriebnahme und die Nutzung des Geräts benötigen. Lesen Sie die Anleitung vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig. Um eine sachgemäße Handhabung sicherzustellen, machen Sie sich mit der Funktionsweise des Geräts vertraut. Die Anleitung richtet sich sowohl an Personen, die das Gerät mechanisch montieren, elektrisch anschli eßen, parametrieren und in Betrieb nehmen, als auch an Servicetechniker und Wartungstechniker. Der Inhalt dieser Anleitung ist weder Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines früheren oder bestehenden Rechtverhältnisses noch soll er diese abändern. Sämtliche Verpflichtungen der Siemens AG ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\8310960_1299508-10_N1F5129070002-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 8310960_1299508-10_N1F5129070002-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-06-05 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-F512-9070002 | 7MF4234-1FA00-1BB7-Z;7MF4234-1FA00-1BB7 | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure ABS.: 1825982768-28007661-Y216-B6104: 01299508 / 0010: 7MF4234-1FA00-1BB7-Z: Y15+Y16+Y21: N1-F512-9070002: 1300 mbar: 10 bar: PROFIBUS PA: 8310960: 7MF4234-1FA00-1BB7: 1300 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092300212/551/HCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y16)(Y21)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]049990.000000649.9999761299.999952-0.1033649.50971299.9887-0.1031649.5404-0.0079-0.0377-0.0009-0.0079-0.0354(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Pierre Rott(2)2015-06-04Haguenau6256686/1025999(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-06-05 09:01:42PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F411311__N1AO129175227-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | F411311__N1AO129175227-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-27 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-AO12-9175227 | 7MF4434-1EA02-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821288229-P6/21394-6NU: 836935 / 0020: 7MF4434-1EA02-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-AO12-9175227: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 15: F411311: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / AusgangskennlinieDeviation / Abweich.DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]05010003006000.0039300.0053600.02270.0156300.03350.00060.00090.00380.00260.0056(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Obermeyer Luc(2)2010-10-27HAGUENAU,1137336/985868(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-27 11:55:10I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P461300___35_1248917-90_N1EN189010045-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P461300___35_1248917-90_N1EN189010045-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-12-04 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010045 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494879-14459693-Y216-B6211: 01248917 / 0090: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010045: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 35: P461300___35: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 8160.00027.999616.00070.00017.99980.0013-0.00250.00450.0005-0.0012(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stenger Manuel(2)2014-12-04Haguenau4993345/1019116(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-04 12:54:25PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F662500___51_1250174-60_N1EN219130005-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | F662500___51_1250174-60_N1EN219130005-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-01-27 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130005 | 7MF4434-1DA22-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507584-14459854-Y216-B6211: 01250174 / 0060: 7MF4434-1DA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130005: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 51: F662500___51: .: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]02550751000.062.5125.0187.5250.00.002762.5220125.0194187.5252249.99280.003662.5165125.0408187.52130.00110.00880.00780.0101-0.00290.00150.00660.01630.0085(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stenger Manuel(2)2015-01-26Haguenau1615338/1020188(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-27 07:27:46PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F458010___31_1250175-20_N1EN219130025-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | F458010___31_1250175-20_N1EN219130025-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130025 | 7MF4434-1DA22-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507585-14459854-Y216-B6211: 01250175 / 0020: 7MF4434-1DA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130025: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 31: F458010___31: .: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau1615602/1020384(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 20:42:58PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P742016_1293055-10_N1F4219040112-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P742016_1293055-10_N1F4219040112-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-04-27 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-F421-9040112 | 7MF4134-1BA70-1BB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825917316-14789557-Y216-B6211: 01293055 / 0010: 7MF4134-1BA70-1BB7-Z: M16+Y15+Y21: N1-F421-9040112: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P742016: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: Herr EhrlichCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenFlange /FlanschOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.027 0.017 0.022 0.46 0.28 0.39 0.48 1.41 1.90 1.76 1.23 0.032 0.022 0.027 0.017 0.006 0.018 0.011 0.00116.5917.1316.9017.18 2.54 2.09 2.20 2.0211.0811.1411.2012.42 -- -- 0.072 0.045 0.044 0.15 -- -- V -- -- -- -- W -- -- -- -- Fe -- -- -- -- Co -- -- 0.09 -- Al -- -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-04-27Haguenau2295466/1020283(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-04-27 07:15:09PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P795004___14_1248917-540_N1EN189010074-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P795004___14_1248917-540_N1EN189010074-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010074 | 7MF4034-1DA00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494879-14459693-Y216-B6211: 01248917 / 0540: 7MF4034-1DA00-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010074: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 14: P795004___14: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 816-0.00017.999015.99970.00017.9989-0.0005-0.0061-0.00210.0005-0.0066(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Yilmaz Ahmet(2)2015-01-21Haguenau5007931/1020891(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 11:43:22PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P551000B__N1A9289172197-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P551000B__N1A9289172197-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2010-10-14 | SITRANS P DS III | HART, 4…20 mA | N1-A928-9172197 | 7MF4033-1BY00-1EB7-Z;7MF4033-*BY0*-1***;A5E00100207A;A5E01133036 | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III HART SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0650: 7MF4033-1BY00-1EB7-Z: Y01+Y15+Y21+C12+C20: N1-A928-9172197: 0.01 ... 1 bar: 6 bar: HART 4 ... 20 mA: P551000B: .: -500 ... 500 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y01)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 10(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-14HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-14 10:56:59I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.1110List of materials / WerkstofflisteN1-A928-9172197Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4033-*BY0*-1*** - D22No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00100207A1 S101SIEMENS3.1C73451-A400-C1AnschlußstutzenProcess connection11W521Seat / AufnahmeA5E01133036A5E00100209A3.1SIEMENSA5E01133036 S098W531Diaphragm / TrennmembranC73451-A400-C15W73501-A4404-B501-*-253.1SIEMENS501538W541Sensor / SensorC73451-A400-B923C73451-A400-B900-*-252.1SIEMENS8D08-918W5Manufacturer / HerstellerSIEMENS I IA SC MF-H PI-1 PRO-1HaguenauPosition / AuftragOrder / Item832425 / 06Serial-Number / Fab. - NrN1-A928-9172197Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2010-10-14Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-4.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172197C12SIEMENS I IA SC SPA PS 113 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172197C12SIEMENS I IA SC SPA PS 114 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172197C12SIEMENS I IA SC SPA PS 115 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172197C12SIEMENS I IA SC SPA PS 116 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172197C12SIEMENS I IA SC SPA PS 117 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172197C12SIEMENS I IA SC SPA PS 118 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172197C12SIEMENS I IA SC SPA PS 119 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172197C12SIEMENS I IA SC SPA PS 1110 / 10EN 10204-4.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P450500___33_1248917-10_N1EN189010041-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P450500___33_1248917-10_N1EN189010041-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2014-12-04 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010041 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494879-14459693-Y216-B6211: 01248917 / 0010: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010041: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 33: P450500___33: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.28 0.48 1.41 1.76 0.022 0.017 0.006 0.01117.1317.18 2.54 2.2011.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- 0.09Al -- 0.004(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2014-12-04Haguenau4994275/1019166(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-04 13:39:52PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\Daten_aus_SIOS_Unlabeled_Data\COB9630906_V2\COB9630906\8912620\siwarexjb_betriebsanleitung.pdf | siwarexjb_betriebsanleitung.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | Betriebsanleitung Ausgabe 03/01 s SIWAREX JB Operating instructions Edition 03/01 Manuel de mise en oeuvre La dépense 03/01 Manuale operativoL'edizione 03/01 Instrucciones de servicioLa edición 03/01 Betriebsanleitung 1 SIWAREX JB J31069-D0611-U001-A0-6418 Betriebsanleitung SIWAREX JB 2 J31069-D0611-U001-A0-6418 sSIWAREX JB Betriebsanleitung Operating instructions/Manuel de mise en oeuvre/ Manuale operativo/Instrucciones de servicio Deutsch ..................................................4 English ...................................................20 Français .................................................36 Italiano ...................................................52 Espanol ..................................................67 Betriebsanleitung 3 SIWAREX JB J31069-D0611-U001-A0-6418 Betriebsanleitung SIWAREX JB 4 J31069-D0611-U001-A0-6418 sSIWAREX JB Anschlusskasten Betriebsanleitung Kapitelübersicht Allgemeines ...........................................7 1. Technische Beschreibung ..............9 1.1 Anwendungsbereich .......................9 1.2 Aufbau ............................................9 1.3 Systemkonfiguration .......................10 2. Installation/Montage ........................12 2.1 Installation .......................................12 2.2 Montage ..........................................13 2.3 Anschlusstechnik Federklemmen ...15 3. Inbetriebnahme ...............................16 4. Technische Daten ...........................17 4.1 Funktionsdaten ...............................17 4.2 Geräteausführung ...........................17 4.3 Explosionsschutz ............................17 4.4 Elektromagnetische Verträglichkeit18 5. Pflege und Wartung ........................19 6. Bestelldaten ....................................19 7. Maße ...............................................84 Betriebsanleitung 5 SIWAREX JB J31069-D0611-U001-A0-6418 bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten können, wenn die entsprechen- den Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. Sicherheitstechnische Hinweise GEFAHR WARNUNG VORSICHT VORSICHT ACHTUNG bedeutet, dass Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten werden, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. mit Warndreieck bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die ent- sprechenden Vorsichtsmaß- nahmen nicht getroffen werden. ohne Warndreieck bedeutet, dass ein Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. bedeutet, dass ein unerwünschtes Ergebnis oder Zustand eintreten kann, wenn der entsprechenden Hinweis nicht beachtet wird. Betriebsanleitung SIWAREX JB 6 J31069-D0611-U001-A0-6418 HINWEISQualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitstechnischen Hinweise in dieser Betriebsanleitung und auf dem Produkt selbst sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb dieses Produktes vertraut sind. Sie müssen die Berechtigung und Qualifikation haben, Geräte, Systeme und Stromkreise gemäß den nationalen Vorschriften der Sicherheitstechnik zu installieren, in Betrieb zu setzen und zu warten. bedeutet einen Hinweis auf einen möglichen Vorteil, wenn die Empfehlung eingehalten wird. Betriebsanleitung 7 SIWAREX JB J31069-D0611-U001-A0-6418 Allgemeines Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bestimmungsgemäßer Gebrauch bedeutet, dass dieses Produkt nur innerhalb der Grenzen der technischen Spezifikationen und Verwendungszwecke dieser Betriebsanleitung zu verwenden ist. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch unter Beachtung der Sicherheitshinweise gehen keine Gefahren von diesem Gerät aus. Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Gerätes setzt sachgemäßen Transport, vorschriftsmäßige Lagerung, Aufstellung und Montage voraus. Für den ordnungsgemäßen Betrieb dieses Gerätes sind die Vorgaben gemäß den technischen Daten einzuhalten. Bei unsachgemäßer Handhabung können Tod, Körperverletzung sowie Sachschaden eintreten. Hinweise zur Gewährleistung Wir weisen darauf hin, dass der Inhalt dieser Produktdokumentation nicht Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhältnisses ist oder diese abändern soll. Sämtliche Verpflichtungen von Siemens ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und allein gültige Gewährleistungsregelung enthält. Diese vertraglichen Gewährleistungsbestimmungen werden durch die Ausführungen in dieser Unterlage weder erweitert noch beschränkt. Betriebsanleitung SIWAREX JB 8 J31069-D0611-U001-A0-6418 Hinweise zur Lieferung Der jeweilige Lieferumfang ist entsprechend dem gültigen Kaufvertrag auf den der Lieferung beigefügten Versandpapieren aufgeführt. Beim Öffnen der Verpackung beachten Sie bitte die entsprechenden Hinweise. Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Insbesondere sollten Sie die Bestellnummer auf dem Typenschild mit den Bestelldaten vergleichen. Vor Beginn der Arbeiten lesen Sie bitte diese Betriebsanleitung! Sie enthält wichtige Hinweise und Daten, deren Beachtung die allgemeine Sicherheit und Funktionalität dieses Gerätes sicherstellt. Der Umgang mit diesem Gerät wird Ihnen dadurch wesentlich erleichtert und führt zu sicheren Messergebnissen. Betriebsanleitung 9 SIWAREX JB J31069-D0611-U001-A0-6418 1. Technische Beschreibung 1.1 Anwendungsbereich Der Anschlusskasten dient zur Verbindung von Wägezellen mit dem Wägemodul. In einem Anschlusskasten können bis zu 4 Wägezellen parallel zusammengeschaltet werden (Bild 1, Seite 85). Bei mehr als 4 Wägezellen ist ein weiterer Anschlusskasten über eine Querverbindung parallel zu schalten (Bild 2, Seite 86). Es können DMS- Wägezellen in 4- und 6-Leitertechnik angeschlossen werden. Die Kabelverbindung vom Anschlusskasten zum Wägemodul ist in der 6-Leitertechnik auszuführen. 1.2 Aufbau Das Gehäuse besteht aus schlagfestem, pulverbeschichtetem Aluminiumguss. Es setzt sich aus Unterteil und Deckel zusammen. Es ist nach Schutzart IP 66 staub- und strahlwasserdicht. Kabel werden durch Kabelverschraubungen in das Gehäuse geführt, die eine hohe elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) sicherstellen. Durch die Auflage des Schirmes in der Kabelverschraubung wird eine hohe Sicherheit gegen Störstrahlungen erreicht. Die elektrischen Leiter werden über Federklemmen verschaltet. Die Federklemmtechnik bürgt für rüttelsichere und wartungsfreie Verbindungen. Die Kontaktsicherheit ist auf Grund der Federklemmtechnik auf Dauer gewährleistet. Betriebsanleitung SIWAREX JB 10 J31069-D0611-U001-A0-6418 1.3 Systemkonfiguration Der Anschlusskasten SIWAREX JB wird in wägetechnischen Anlagen zu folgenden Zwecken eingesetzt: AZusammenschluss von bis zu 4 Wägezellen Die Wägezellen werden parallel angeschlossen. Die Nennlast, Innenwiderstände und Kennwerte der Wägezellen müssen identisch sein. Bei der Auswahl der Wägezellen sind die technischen Daten des Wägemoduls zu beachten. Es können Wägezellen in 4- oder 6-Leitertechnik angeschlossen werden. BVerlängerung der Signalleitung bei einer Wägezelle Wird nur eine Wägezelle angeschlossen und ist der Weg zwischen Wägezelle und Wägemodul länger als das Anschlusskabel der Wägezelle, wird die fehlende Strecke mit Hilfe des Anschlusskastens und einer Signalleitung überbrückt. CAnschluss von mehr als 4 Wägezellen Die Anschlusskästen werden über eine Querverbindung parallel zu ein ander verbun den.Dadurch können mehr als 4 Wägezellen zusammengeschlossen werden. Die maximale Anzahl der Wägezellen, die an ein Wägemodul angeschlossen werden k önnen, ist abhängig vom Gesamtwiderstand der parallel geschalteten Wägezellen. Dieser muss innerhalb der für den Lastwiederstand spezifizierten Grenzen des Wägemoduls lie gen. Die Länge der Leitungen und sonstigen Elemente, zum Beispiel Ex-Trenner, sind gegebenenfalls auch zu berücksichtigen. Betriebsanleitung 11 SIWAREX JB J31069-D0611-U001-A0-6418 Die maximale Kabellänge zwischen Wägezelle und Wägemodul ist in den technischen Daten des Wägemoduls zu finden. Zur Verbindung des Anschlusskastens mit dem Wägemodul, bzw. für eine Querverbind ung ist eingeschirmtes Kabel, z.B. Li2Y(ST)CY 6x0,75 mm 2,Siemens-Bestellnummer: 7MH4 702-8AB, zu verwenden. Betriebsanleitung SIWAREX JB 12 J31069-D0611-U001-A0-6418 2. Installation/Montage 2.1 Installation Der SIWAREX JB Anschlusskasten darf nur von qualifiziertem Personal montiert und angeschlossen werden. Der Anschluss von Wägezellen mit 4- oder 6- Leitertechnik ist nach den Anschlussplänen in Bild 3 oder Bild 4 (Seite 87) vorzunehmen. Analog dazu werden mehrere Wägezellen parallel angeschlossen. Beim Anschluss in 4-Leitertechnik sind zwei Brücken zu legen: Brücke 1:EXC- / SENSE- Brücke 2:EXC+ / SENSE+ Achtung Fehlen die beiden Brücken EXC- / SENSE- und EXC+ / SENSE+ kann dies vom Wägemodul als Drahtbruch signalisiert werden. Betriebsanleitung 13 SIWAREX JB J31069-D0611-U001-A0-6418 2.2 Montage Der SIWAREX JB-Anschlusskasten kann in jeder Lage montiert werden. Er wird mit vier Schrauben M6 befestigt. Zum Bohren der Befestigungslöcher kann die mitgelieferte Bohrschablone verwendet werden. Die Kabelverschraubungen sind je nach Anzahl der Wägezellen und der Verwendung des Anschlusskastens zu montieren. Nicht genutzte Bohrungen zur Kabeldurchführung sind mit Verschlussschrauben zu schließen. Die Leitungsschirme sind in den mitgelieferten EMV- Kabelverschraubungen aufzulegen (Bild 5, Seite 88). Dadurch werden die meisten EMV-Probleme vermieden. Wenn mit Potentialausgleichsströmen zu rechnen ist, - ist ein Potentialausgleichsleiter an der PAL- Klemme (Bild 3,4; Seite 87) anzuschließen (ist bei Ex-Anwendung Pflicht, siehe 4.3) oder - ist der Anschlusskasten isoliert zu montieren oder - ist der Kabelschirm kapazitiv aufzulegen (Keramikkondensator C 10nF / Prüfspannung 1500 V). Nur in Ausnahmefällen sollte die Schirmanbindung über die Shield-Klemmen erfolgen. Dabei ist zu beachten, dass die EMV gemindert ist. Betriebsanleitung SIWAREX JB 14 J31069-D0611-U001-A0-6418 VorsichtVorsichtBitte kontrollieren Sie vor dem Schließen des Deckels, dass sich keine Verschmutzungen oder Kabelrückstände im Gehäuse befinden die zu Störungen oder Kurzschlüssen führen können. Die Geräteschutzart ist nur gewährleistet, wenn das Gehäuse geschlossen ist. Der Deckel muss montiert sein, notwendige Kabelverschraubungen müssen montiert und angezogen sein und nicht genutzte Öffnungen für Kabelverschraubungen müssen mit den mitgelieferten Verschlussschrauben geschlossen sein. Bitte überprüfen Sie, dass die Dichtflächen sauber sind und die O-Ringe an Kabelverschraubungen und Verschlussschrauben richtig sitzen. Betriebsanleitung 15 SIWAREX JB J31069-D0611-U001-A0-6418 2.3 Anschlusstechnik Federklemmen Zum Anschließen der Leitungen wird ein Schraubendreher mit einer maximalen Klingenbreite von 2,5 mm benötigt. Er wird in die rechteckige Öffnung gedrückt (1). Dadurch wird der Federbügel geöffnet. Die abisolierte Leitung wird in die runde Öffnung bis zum Anschlag gesteckt (2). Durch das Herausziehen des Schraubendrehers (3) wird die Leitung im Federbügel fest kontaktiert. (Bild 6) Die Abisolierlänge der Leitungen beträgt 10 mm. (Bild 7)Je vier Federklemmen sind mit einem Brückenelement zu einem Signalblock verbunden. Das Brückenelement muss bündig eingedrückt sein. Bild 6 Anschluss Federklemmen 10 mm Bild 7 Abisolierlän geBetriebsanleitung SIWAREX JB 16 J31069-D0611-U001-A0-6418 Es können folgende Leitungen angeschlossen werden: 0,14-1,5 mm 2 / AWG 26-16: Eindrähtig, mehrdrähtig, feindrähtig - auch mit verzinnten Einzeladern, feindrähtig - litzenverdichtet und feindrähtig mit gasdicht aufgecrimptem Stiftkabelschuh. 3. Inbetriebnahme Da es sich beim Anschlusskasten um ein passives Bauteil handelt ist bei der Inbetriebnahme in erster Linie das Handbuch des Wägemoduls zu beachten. Betriebsanleitung 17 SIWAREX JB J31069-D0611-U001-A0-6418 4. Technische Daten 4.1Funktionsdaten Umgebungstemperatur: -30°C bis +85°C Lagertemperatur: -40°C bis +90°C Schutzart: IP 66, DIN 60529 Rüttelsicherheit d. Klemmen und Steckbrücken: nach DIN EN 50155 Isolationswiderstand der Klemmen: 1012 cm4.2Geräteausführung Gehäuseabmessungen (LxBxH): 220x120x81 mm 3Gehäusewerkstoff: Aluminiumdruckguss Gewicht: ca. 2 kg Farbe: Anthrazit, Siemensfarbe 614 Elektrischer Anschluss: Federklemmen 1,5 mm 2Kabelverschraubungen Wägezellen:4x M16x1,55-10 mm Signalkabel:2x M20x1,56-12 mm 4.3Explosionsschutz Der Anschlusskasten ist ein passives Element. Er darf in explosionsgefährdeten Bereichen zum Anschluss und Zusammenschalten eigensicherer Stromkreise eingesetzt werden. Die Klemmen erfüllen die Anforderung zum Trennen eigensicherer Stromkreise - Kriech- und Luftstrecke > 6 mm. Betriebsanleitung SIWAREX JB 18 J31069-D0611-U001-A0-6418 WARNUNG - Die Verordnung über elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Räumen (gemäß national gültiger Norm, in Deutschland ElexV §§9,15). - Die Bestimmung für das Errichten elektrischer Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen DIN EN 60079-14 (VDE0165) bzw. DIN EN1127-1. - Die EG- Baumusterprüfbescheinigung. - Alle Arbeiten an elektrischen Stromkreisen für explosionsgefährdete Anlagen dürfen nur von sachkundigem Personal durchgeführt werden. 4.4Elektromagnetische Verträglichkeit Der Anschlusskasten SIWAREX JB erfüllt folgende EMV-Anforderungen: - EN 61326: 1999 - EN 45501: 1992 - NAMUR NE21: 1998 Zur Erhaltung der EMV ist z. B. - auf eine EMV-gerechte Führung der Leitungen (auch innerhalb von Schränken!) zu achten. - das Signalkabel getrennt von Kabeln mit Spannungen > 60 V oder hohen Strömen zu verlegen. - die Nähe von großen elektrischen Anlagen zu vermeiden. Bei der Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen sind zu Betriebsanleitung 19 SIWAREX JB J31069-D0611-U001-A0-6418 5.Pflege und Wartung Der Anschlusskasten ist wartungsfrei. Die Klemmkraft der Federklemmen bleibt auf Dauer konstant. Vorsicht6.Bestelldaten Benennung:Bestellnummer: Anschlusskasten SIWAREX JB 7MH4 710-1BA Den Anschlusskasten nicht dem direktem Strahl eines Hochdruckreinigers aussetzen. Operating instructions SIWAREX JB 20 J31069-D0611-U001-A0-6418 sSIWAREX JB Junction box Operating instructions Chapter General information ....................23 1. Technical description ........... 25 1.1 Area of application ...............25 1.2 Setup ...................................25 1.3 System configuration ...........26 2. Installation/mounting ...........28 2.1 Installation ...........................28 2.2 Mounting ..............................29 2.3 Connection technique using spring terminals ...................31 3. Commissioning ....................32 4. Technical data .....................33 4.1 Operating data .....................33 4.2 Equipment housing ..............33 4.3 Explosion protection ............33 4.4 Electromagnetic compatibility34 5. Care and maintenance ........35 6. Order information ................35 7. Dimensions ..........................84 Operating instructions 21 SIWAREX JB J31069-D0611-U001-A0-6418 Safety guidelines DANGER WARNING CAUTIONCAUTIONATTENTION Indicates that death, severe personal injury or substantial property damage will result if proper precautions are not taken. Indicates that death, severe personal injury or substantial property damage can result if proper precautions are not taken. This text accompanied by a warning triangle indicates that minor personal injury can result if proper precautions are not taken. This text without an accompanying warning triangle means that property damage may occur if proper precautions are not taken. Indicates that an undesirable result or state may result if the proper steps are not taken. Operating instructions SIWAREX JB 22 J31069-D0611-U001-A0-6418 NOTICEQualified personnel, as used in the safety instructions in this manual and on the product itself, is defined as persons who are familiar with the installation, mounting, commissioning and operation of this product. They must be authorized and qualified to install, commission and maintain devices, systems and circuits in accordance with national safety standards. Indicates a potential benefit if recommendations are followed. Operating instructions 23 SIWAREX JB J31069-D0611-U001-A0-6418 General information Correct usage Correct usage indicates that this product may only be used as set forth in the technical specifications and statement of purpose in this manual. This device will not be a source of danger provided that the safety instructions in this manual are observed. Correct and safe operation of this device can only be ensured if it is transported properly and stored, set up and assembled as recommended. Proper operation of this device can only be ensured if the specifications provided in the technical data are observed. Improper use may result in death, severe personal injury and property damage. Information on guarantee Please note that the contents of this product documentation are not part of an earlier or existing agreement, acceptance or legal relationship, and that they shall not affect these in any way. The particular contract of sale determines the sum of obligations to be met by Siemens, and the guarantee regulation contained therein is complete and is the sole regulation that shall apply. This contractual guarantee regulation is neither extended nor limited by the information provided in this document. Information on delivery The scope of delivery in accordance with the valid contract of sale is listed in the shipping documents enclosed in the delivery. Operating instructions SIWAREX JB 24 J31069-D0611-U001-A0-6418 Please observe any relevant instructions when opening the packaging. Check the shipment for completeness and possible transportation damage. In particular, compare the order number on the type label with the order information. Please read these operating instructions before beginning work! They contain important information and data that, if observed, ensure the overall safety and functionality of the equipment. Following these instructions will make it easier for you to use the equipment and ensure reliable measuring results. Operating instructions 25 SIWAREX JB J31069-D0611-U001-A0-6418 1. Technical description 1.1 Area of application The junction box connects load cells to the evaluation electronics. Four load cells can be switched in parallel in one junction box (Fig. 1, Page 85). If more than 4 load cells are to be connected, a second junction box must be switched in parallel via a cross connection (Fig. 2, Page 86). DMS load cells can be connected via a 4-wire or 6-wire technique. The 6-wire technique should be used for the cable connection from the junction box to the weighing module. 1.2 SetupThe housing is made from impact-proof, powder- coated die-cast aluminum and consists of a base section and a cover. It is sealed against penetration by dust and water jets in accordance with the IP 66 protection rating. The cable enters the casing through screw-type connections that ensure high electromagnetic compatibility. A high resistance to electromagnetic interference is achieved by applying the shield to the screw-type connection. The electric conductors are connected using spring terminals. This technique makes for vibration-resistant and maintenance-free connections and ensures long- term contact reliability. Operating instructions SIWAREX JB 26 J31069-D0611-U001-A0-6418 1.3 System configuration The SIWAREX JB junction box serves the following purposes in plants employing weighing technology: AConnection of up to 4 load cells Load cells are connected in parallel. Rated load, internal resistance and characteristic values of the load cells must be identical. The technical specifications of the weighing module should be considered when selecting load cells. Load cells can be connected using the 4-wire or 6-wire technique. BExtension of the load cell signal cable If only one load cell is connected and the distance between the load cell and the weighing module exceeds the length of the load cell connection cable, the gap is bridge using the junction box and a signal cable. CConnection of more than 4 load cells Junction boxes are switched in parallel via a cross connection. The maximum number of load cells that can be connected to a weighing module depends on the total resistance of the load cells connected in parallel. The resistance must lie within the range specified for the load resistance of the weighing module. The cable length and other elements, e.g. the ex-barrier, may also have to be taken into account. The maximum cable length between load cell and weighing module is specified in the technical data for the weighing module. Operating instructions 27 SIWAREX JB J31069-D0611-U001-A0-6418 A shielded cable should be used for connecting the junction box to the weighing module or for a parallel connection. The Siemens cable, Li2Y(ST)CY 6x0.75 mm2, order no.: 7MH4 702-8AB, serves this purpose. Operating instructions SIWAREX JB 28 J31069-D0611-U001-A0-6418 2. Installation/mounting 2.1 Installation The SIWAREX JB junction box may be assembled and connected by qualified personnel only Load cells are connected using the 4-wire or 6-wire technique according to the connection plans in Figs. 3 and 4 (Page 87). Analogously, multiple load cells are switched in parallel. Two jumpers must be inserted when using the 4-wire technique: Jumper 1:EXC- / SENSE- Jumper 2:EXC+ / SENSE+ ATTENTION If the two jumpers, EXC- / SENSE- and EXC+ / SENSE+, are missing, the weighing module may signalize a conductor breakage. Operating instructions 29 SIWAREX JB J31069-D0611-U001-A0-6418 2.2 Mounting The SIWAREX JB junction box can be mounted in any position. It is fastened using four M6 screws. The drilling template included in the delivery can be used for drilling mounting holes. The screw-type connections are mounted according to the number of load cells and how the junction box is used. Unused drilled cable holes must be closed using screw plugs. The cable shield must be applied to the EMC screw- type connections included in the delivery (Fig. 5, Page 88). This avoids most EMC problems. When there is a danger of equipotential bonding current, - an equipotential bonding conductor must be connected to the PAL terminal (Fig. 3,4; Page 87) (mandatory when used in potentially explosive areas, see 4.3) or - the junction box must be isolated or- the application of the cable shield must be capacitive (ceramic capacitor C 10nF / test voltage 1500 V). Only in exceptional circumstances should the shield be connected via the shield terminals. It should be noted that this will diminish the EMC. CAUTIONBefore closing the cover, please ensure that no dirt or cable pieces that could lead to faults or short circuits remain in the housing. Operating instructions SIWAREX JB 30 J31069-D0611-U001-A0-6418 CAUTIONThe equipment protection rating can only be guaranteed when the housing is closed. The cover must be mounted, any required screw- type connections must be mounted and tightened, and unused openings for screw-type connections must be closed with the screw plugs included in the delivery. Please check that the sealing faces are clean and that the O-rings at the screw-type connections and the screw plugs are fitted properly. Operating instructions 31 SIWAREX JB J31069-D0611-U001-A0-6418 2.3Connection technique using spring terminals A screwdriver with a maximum blade width of 2.5 mm is required for connecting the cables. It is pressed into the rectangular opening (1). This opens the spring clamp. The stripped cable end is inserted into the circular opening as far as it will go (2). When the screwdriver is removed (3), the spring clamp ensures a firm cable contact (Fig 6). The cables must be stripped to a length of 10 mm (Fig. 7). Groups of four spring terminals are connected to form one signal block using a jumper element. The jumper must be inserted completely. Fig. 6Connection using spring terminals 10 mm Fig. 7 Length of stripped cable Operating instructions SIWAREX JB 32 J31069-D0611-U001-A0-6418 The following cables can be used: 0.14-1.5 mm 2 / AWG 26-16: single core, multi-core, flexible Œ also possible with tinned single conductors; flexible Œ with compacted strands; and flexible with gas-tight crimped pin cable lug.3. Commissioning Since the junction box is a passive component, the instructions in the weighing module manual should be observed when commissioning. Operating instructions 33 SIWAREX JB J31069-D0611-U001-A0-6418 4. Technical data 4.1Operating data Ambient temperature: -30°C to +85°C Storage temperature:-40°C to +90°C Protection class:IP 66, DIN 60529 Vibration resistance of terminals and link plugs: according to DIN EN 50155 Isolation-resistance of the clamps: 10 12 cm4.2Equipment housing Housing dimensions (LxWxH): 220x120x81 mm 3Material: die-cast aluminum Weight:approx. 2 kg Color:anthracite, Siemens color 614 Electric connection: Spring terminals 1.5 mm 2Screw-type connections Load cells:4x M16x1.55-10 mm Signal cable:2x M20x1.56-12 mm 4.3Explosion protection The junction box is a passive component. Use in potentially explosive areas for connecting and switching together intrinsically safe circuits is permissible. The terminals meet the requirements for separate intrinsically safe circuits Œ creepage and air distance > 6 mm. Operating instructions SIWAREX JB 34 J31069-D0611-U001-A0-6418 WARNING 4.4Electromagnetic compatibility The SIWAREX JB junction box meets the following EMC requirements: - EN 61326: 1999 - EN 45501: 1992 - NAMUR NE21: 1998 To achieve optimum EMC, the following rules should be adhered to: - lay cables to ensure a maximum EMC (including inside the cabinets!). - lay the signal cable separately from cables having voltages > 60 V or high currents. - avoid proximity to large electric systems. Observe the following when using the device in potentially explosive areas: - Directives for electric systems in potentially explosive areas (in accordance with nationally applicable standards, e.g. ElexV §§9,15 in Germany). - Regulations for erecting electric systems in potentially explosive areas, DIN EN 60079-14 (VDE0165) or DIN EN1127-1. - EG type examination certificate. All work on electric circuits for potentially explosive systems must be carried out by qualified personnel only. Operating instructions 35 SIWAREX JB J31069-D0611-U001-A0-6418 5.Care and maintenance The junction box does not require maintenance. The clamping force of the spring terminals does not weaken over time. CAUTION6.Order information Item:Order no.: SIWAREX JB junction box7MH4 710-1BA Do not expose the junction box directly to the jet of a high- pressure washer. Manuel d'utilisation SIWAREX JB 36 J31069-D0611-U001-A0-6418 sSIWAREX JB Boîtier de jonction Manuel d'utilisation Aperçu du chapitre Généralités ............................................39 1. Description technique .....................41 1.1 Domaine d'application ....................41 1.2 Structure .........................................41 1.3 Configuration système ....................42 2. Installation/Montage ........................44 2.1 Installation .......................................44 2.2 Montage ..........................................45 2.3 Câblage avec bornes à ressort .......47 3. Mise en service ...............................48 4. Caractéristiques techniques ...........49 4.1 Données fonctionnelles ..................49 4.2 Exécution ........................................49 4.3 Protection antidéflagrante ...............49 4.4 Compatibilité électromagnétique ....50 5. Entretien et maintenance ................51 6. Références de commande ..............51 7. Dimensions .....................................84 Manuel d'utilisation 37 SIWAREX JB J31069-D0611-U001-A0-6418 Consignes de sécurité DANGER AVERTIS- SEMENT PRUDENCEPRUDENCEsignifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées conduit à la mort, à des lésions corporelles graves ou à un dommage matériel important. signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut conduire à la mort, à des lésions corporelles graves ou à un dommage matériel important. avec panneau triangulaire d'avertissement signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut conduire à des lésions corporelles légères. sans panneau d'avertissement triangulaire signifie que la non- application des mesures de sécurité appropriées peut conduire à un dommage matériel. Manuel d'utilisation SIWAREX JB 38 J31069-D0611-U001-A0-6418 ATTENTION NOTAOn entend par personnel qualifié au sens des consignes de sécurité de ce manuel d'utilisation et de celles apposées sur le produit, les personnes qui sont familiarisées avec la mise en place, le montage et la mise en service du produit. Elles doivent être autorisées et qualifiées pour installer, mettre en service et entretenir les appareils, systèmes et circuits électriques conformément aux prescriptions nationales en matière de sécurité. signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner un résultat ou un état indésirables. signale un avantage possible quand les recommandations sont respectées. Manuel d'utilisation 39 SIWAREX JB J31069-D0611-U001-A0-6418 Généralités Utilisation conforme Utilisation conforme signifie que l'appareil peut seulement être utili
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P921100__N1A9289172224-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P921100__N1A9289172224-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-11 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172224 | 7MF4034-1DY00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 1190: 7MF4034-1DY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172224: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P921100: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-11HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-11 17:18:54I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\6304_03_1250174-240_N1EN219130018-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 6304_03_1250174-240_N1EN219130018-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130018 | 7MF4434-1EA22-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507584-14459854-Y216-B6211: 01250174 / 0240: 7MF4434-1EA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130018: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 126: 6304_03: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]025507510001503004506000.1172150.2161300.3004450.3505600.39000.1116150.2106300.2818450.33230.01950.03600.05010.05840.06500.01860.03510.04700.0554(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Kopf Hervé(2)2015-01-21Haguenau1625707/1021891(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 17:48:58PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P633000___55_1248916-780_N1EN189010036-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P633000___55_1248916-780_N1EN189010036-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2014-12-09 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010036 | 7MF4034-1BY10-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0780: 7MF4034-1BY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010036: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: 55: P633000___55: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.28 0.48 1.41 1.76 0.022 0.017 0.006 0.01117.1317.18 2.54 2.2011.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- 0.09Al -- 0.004(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2014-12-09Haguenau5008927/1020717(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-09 10:16:19PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\WeitereDaten\7ME330\A5E02690975.pdf | A5E02690975.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | SITRANS FUltraschall Durchflussmessgeräte SITRANS F US SONO 3300Betriebsanleitung 01/2010 • • • • • • • • • 1A1B • • • • • • • • • • • • • • • • 85F1674.10 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1273.24 x Q [l/s]Di2[mm][m/s] or V = V =353.68 x Q [m3/h]Di2[mm][m/s] www.siemens.com/processautomation Siemens Flow Instruments A/S Nordborgvej 81 DK-6430 Nordborg Änderungen vorbehalten Bestell-Nr.: A5E02690975Lit.-Nr.: SFIDK.PS.029.J4.03 © Siemens AG 01.2010 Weitere Information www.siemens.com/flow !A5E02690975!
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P434100__N1A9289172191-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P434100__N1A9289172191-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 04.11.2010 |  |  | N1A9289172191 | 7MF4034 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0058631504.11.2010 12Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Menge Quantity Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 1,00 12.10.2010 20310108/27 P434100 N1A9289172191 7MF4034 0,1% Hiermit bescheinigen wir, dass vorgenannte Einheit(en) zum Zeitpunkt desInverkehrbringens, dem Stand der Technik entsprochen haben.Die Bestellvorgaben wurden eingehalten. Die Qualität der Einheit(en) wurde imRahmen des Qualitätsmanagement-Systems sichergestelltFür medienberührte, metallische Bauteile wurden ausschliesslich Werkstoffeeingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 Ziffer 3.1 besitzen.Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferantenbzw. des TÜV. Es sind dies: We herewith certify that above mentioned unit(s) complied with state-of-the-arttechnology at the time of supply. The order specifications were adhered to. Thequality of the unit(s) was confirmed by the Quality Management System.For wetted, metallic components, we have only used materials with a certificateof inspection in accordance with EN 10204 para. 3.1. The correspondingcertificates of inspection of our suppliers or the TÜV are applicable. Theseare as follows: FLANSCH OBERTEIL / Flange upper body Lieferant / vendor Pradeep Metals Limited IN 400701 Navi Mumbai Material / Material 1.4404/316L Charge / charge S-5371/EZ31 Code / Code FBW - 89 Kennzeichnung / Marking EZ31 DRUCKMITTLERMEMBRANE / Diaphragm (OF C.S.) Lieferant / vendor HIGH TECH ALLOYS Sonderwerkstoffe DE 42103 Wuppertal Material / Material 2.4610 Charge / charge 245530997Code / Code BMY - 2 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0058631504.11.2010 22Abnahmebeauftragter Inspection Representative Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. Reinhold Kern WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de ALEXANDER WIEGANDSE& CO. KGAbnahmeprüfzeugnis3.1nach DINEN10204Ac ceptanceTest Certificate 3.1according to EN10204 WIKA Alexand erW iegand SE & Co. KG Alexand er-W iegand-Straße D-639 11Kli ngenbergSeite/Page: 1 / 1 Tel. 09 372 / 132 Œ0 Fax 093 72 / 132 Œ405 www.wika.de Sicht-und Masskontrollenach EN 10088-3/ Visual and dimensional checkacc. EN 1088-3 Bestell-Nr./ Order No.: W0639571 Lieferant/ Supplier HIGHTECH ALLOYS Datum/ Date24.08.2010 Kunde/ CustomerWerkstoff / Mate rial2.4610Abmessung / Dime nsionBD 0,1mmx210mm Charge / CodeBatch / Code 245530997Sach-Nr. / Part No.0568694Abnahmebeauftragter Company ExpertR. KernPrüfer TesterT. PüschelWurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift/ Was createdautomatically, needsno signature(EN10204/5). Bemerku ngen / Extentions:Die Messergebnisse entsprec hen den Vorgaben / The test res ults complywit h specificat ions:Ja / YesDie Messung erfolgte nac h / Measurement was carried outaccording t o:EN 10088-3 DieBewert ung erfolgte nac h / Evaluation was carried out according to: durch: NaciogU, 11.10.2010Code: BMY2durch: NaciogU, 11.10.2010Code: BMY2
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P924150__N1A9289172231-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P924150__N1A9289172231-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-14 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172231 | 7MF4034-1DY00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 1340: 7MF4034-1DY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172231: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P924150: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-14HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-14 12:39:25I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P602506___11_1248917-420_N1EN189010063-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P602506___11_1248917-420_N1EN189010063-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010063 | 7MF4034-1BA00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494879-14459693-Y216-B6211: 01248917 / 0420: 7MF4034-1BA00-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN18-9010063: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: 11: P602506___11: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau5012962/1021916(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 20:40:17PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\02_Cert_SITRANS_P_DSIII_P300_NSF61_UL.pdf | 02_Cert_SITRANS_P_DSIII_P300_NSF61_UL.pdf | 11.07.2017 | SITRANS P DS III;SITRANS P300;Sitrans PDS |  |  | 7MF4a3b-xxAxx-xxxx-;7MF8x2b-xxAxx-xxxx- | Certificate | ID_041 | Zertifikat (NSF/ANSI 61 NSF/ANSI 372) | Certificate of compliance | Siemens | UL | CERTIFICATE OF COMPLIANCE Certificate Number 20160303 -MH61350 Report Reference MH61350 -20160225 Issue Date 2016 -MARCH -03 Bruce Mahrenholz, Director North American Certification Program UL LLC Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at http://ul.com/aboutul/locations/ Page 1 of 1 Issued to: SIEMENS AG Process Industries and Drives Process Automation 76181 KARLSRUHE GERMANY This is to certify that representative samples of DRINKING WATER SYSTEM COMPONENTS; LEAD CONTENT VERIFICATION OF PRODUCTS IN CONTACT WITH POTABLE WATER Trade Designation Sitrans DSIII , Sitrans P300 Have been investigated by UL in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate. Standard(s) for Safety: NSF/ANSI 61 and NSF/ANSI 372 Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at www.ul.com/database for additional information Only those products bearing the UL Certification Mark should be considered as being covered by UL's Certification and Follow-Up Service. Look for the UL Certification Mark on the product. CERTIFICATE OF COMPLIANCE Certificate Number 20160303 -MH61350 Report Reference MH61350 -2016022 6 Issue Date 2016 -MARCH -03 Bruce Mahrenholz, Director North American Certification Program UL LLC Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at http://ul.com/aboutul/locations/ Page 1 of 1 Issued to: SIEMENS AG Process Industries and Drives Process Automation 76181 KARLSRUHE GERMANY This is to certify that representative samples of DRINKING WATER SYSTEM COMPONENTS; LEAD CONTENT VERIFICATION OF PRODUCTS IN CONTACT WITH POTABLE WATER , Have been investigated by UL in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate. Standard(s) for Safety: NSF/ANSI 61 and NSF/ANSI 372 Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at www.ul.com/database for additional information Only those products bearing the UL Certification Mark should be considered as being covered by UL's Certification and Follow-Up Service. Look for the UL Certification Mark on the product. SEMENS lndustry Manufacturer: Hersteller: Address: Anschrift: Product description: Produktbezeichnung Manufacturer Declaration Herstellererklärung Siemens AG DE-76181 Karlsruhe Pressure transmitter I Druckmessumformer Type I Typ Sitrans PDS III : 7MF4a3b-xxAxx-xxxx-Z C61 (a: 0, 1, 2, 3, 4, 5; b: 3, 4, 5) Type I Typ Sitrans P 300 : 7MF8x2b-xxAxx-xxxx-Z C61 (b: 3, 4, 5) UL Certificate of Compliance with certificate number 20160303-MH61350 and report references MH61350-20160225 and MH61350-20160226 The mentioned certificate is valid for the following manufacturer locations: SIEMENS SAS. 1, CHEMIN DE LA SANDLACH 67506 HAGUENAU FRANCE SIEMENS CANADA LIMITED SIEMENS MILL TRONICS PROCESS INSTRUMENTS 1954 TECHNOLOGY DRIVE, P.O. BOX 4225 PETERBOROUGH, ONTARIO K9J 7B1 CA NA DA SIEMENS INDUSTRY INC. 1201 SUMNEYTOWN PIKE, P.O. BOX 900 SPRING HOUSE, PA 19477-0900 USA Karlsruhe, 11.07.2017 Siemens Aktiengesellschaft Volker Rissland Research & Developme I / Entwicklung I // Signature I Unterschrift Siemens AG Process lndustries and Drives Division; Leitung: Jürgen Brandes Process Automation; Leitung: Eckard Eberle Jürgen Pflaum Quality I Qualität 'U 1 I Östliche Rheinbrückenstr 50 76187 Karlsruhe Deutschland Siemens Aktiengesellschaft: Vorsitzender des Aufsichtsrats: Gerhard Cromme; Vorstand: Joe Kaeser, Vorsitzender; Roland Busch, Lisa Davis, Klaus Helmrich, Janina Kugel, Siegfried Russwurm, Ralf P. Thomas Tel.: +49 (721) 595 0 Sitz der Gesellschaft: Berlin und München, Deutschland; Registergericht: Berlin Charlottenburg, HRB 12300, München, HRB 6684 WEEE-Reg.-Nr. DE 23691322
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\WeitereDaten\7ME471\SITRANS_FC430_HART_OI_ES_es-ES.pdf | SITRANS_FC430_HART_OI_ES_es-ES.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | Instrucciones de servicio Answers for industry. 05/2015 Edición Caudalímetros Coriolis SITRANS FC430 con HART SITRANS F SITRANS F Caudalímetros Coriolis FC430 con HART Instrucciones de servicio Las presentes Instrucciones de servicio son aplicables a productos SITRANS FC430 de Siemens cuyas referencias comienzan por 7ME4613, 7ME4623 y 7ME4713 05/2015 A5E03651152-AD Introducción 1 Indicaciones de seguridad 2 Descripción 3 Instalación y montaje 4 Conexión 5 Puesta en servicio 6 Manejo 7 Funciones 8 Transacciones con verificación (transferencia de custodia) 9 Avisos y mensajes de sistema 10 Servicio y mantenimiento 11 Localización de fallos/Preguntas frecuentes 12 Datos técnicos 13 Repuestos/accesorios 14 Dimensiones y peso 15 Estructura de menús HMI A Comandos HART B Valores predeterminados C Ajuste del punto cero D Siemens AG Division Process Industries and Drives Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG ALEMANIA Referencia del documento: A5E03651152 Ⓟ 05/2015 Sujeto a cambios sin previo aviso Copyright © Siemens AG 2011 - 2015. Reservados todos los derechos Notas jurídicas Filosofía en la señalización de advertencias y peligros Este manual contiene las informaciones necesarias para la seguridad personal así como para la prevención de daños materiales. Las informaciones para su seguridad personal están resaltadas con un triángulo de advertencia; las informaciones para evitar únicamente daños materiales no llevan dicho triángulo. De acuerdo al grado de peligro las consignas se representan, de mayor a menor peligro, como sigue. PELIGRO Significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas se producirá la muerte, o bien lesiones corporales graves. ADVERTENCIA Significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas puede producirse la muerte o bien lesiones corporales graves. PRECAUCIÓN Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden producirse lesiones corporales. ATENCIÓN Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden producirse daños materiales. Si se dan varios niveles de peligro se usa siempre la consigna de seguridad más estricta en cada caso. Si en una consigna de seguridad con triángulo de advertencia se alarma de posibles daños personales, la misma consigna puede contener también una advertencia sobre posibles daños materiales. Personal cualificado El producto/sistema tratado en esta documentación sólo deberá ser manejado o manipulado por personal cualificado para la tarea encomendada y observando lo indicado en la documentación correspondiente a la misma, particularmente las consignas de seguridad y advertencias en ella incluidas. Debido a su formación y experiencia, el personal cualificado está en condiciones de reconocer riesgos resultantes del manejo o manipulación de dichos productos/sistemas y de evitar posibles peligros. Uso previsto o de los productos de Siemens Considere lo siguiente: ADVERTENCIA Los productos de Siemens sólo deberán usarse para los casos de aplicación previstos en el catálogo y la documentación técnica asociada. De usarse productos y componentes de terceros, éstos deberán haber sido recomendados u homologados por Siemens. El funcionamiento correcto y seguro de los productos exige que su transporte, almacenamiento, instalación, montaje, manejo y mantenimiento hayan sido realizados de forma correcta. Es preciso respetar las condiciones ambientales permitidas. También deberán seguirse las indicaciones y advertencias que figuran en la documentación asociada. Marcas registradas Todos los nombres marcados con ® son marcas registradas de Siemens AG. Los restantes nombres y designaciones contenidos en el presente documento pueden ser marcas registradas cuya utilización por terceros para sus propios fines puede violar los derechos de sus titulares. Exención de responsabilidad Hemos comprobado la concordancia del contenido de esta publicación con el hardware y el software descritos. Sin embargo, como es imposible excluir desviaciones, no podemos hacernos responsable de la plena concordancia. El contenido de esta publicación se revisa periódicamente; si es necesario, las posibles las correcciones se incluyen en la siguiente edición. FC430 con HART Instrucciones de servicio, 05/2015, A5E03651152-AD 3 Índice 1 Introducción ............................................................................................................................................ 9 1.1 Historial ..................................................................................................................................... 9 1.2 Compatibilidad ........................................................................................................................ 10 1.3 Elementos suministrados ........................................................................................................ 11 1.4 Comprobar el suministro ......................................................................................................... 12 1.5 Identificación del dispositivo ................................................................................................... 12 1.6 Más información ...................................................................................................................... 19 2 Indicaciones de seguridad ..................................................................................................................... 21 2.1 Leyes y directivas ................................................................................................................... 21 2.2 Instalación en ubicaciones con peligro de explosión .............................................................. 23 2.3 Certificados ............................................................................................................................. 28 3 Descripción ........................................................................................................................................... 29 3.1 Aplicaciones ............................................................................................................................ 29 3.2 Configuración del sistema ...................................................................................................... 30 3.3 Diseño ..................................................................................................................................... 31 3.4 Características ........................................................................................................................ 35 3.5 Interfaz de comunicación HART ............................................................................................. 37 3.6 Principio de funcionamiento .................................................................................................... 40 4 Instalación y montaje ............................................................................................................................ 43 4.1 Introducción ............................................................................................................................ 43 4.2 Vibraciones fuertes ................................................................................................................. 43 4.3 Instalación del transmisor ....................................................................................................... 43 4.3.1 Montaje mural ......................................................................................................................... 44 4.3.2 Montaje en tubería .................................................................................................................. 44 4.3.3 Montaje del transmisor............................................................................................................ 45 4.3.4 Girar el transmisor .................................................................................................................. 45 4.3.5 Girar la visualización local ...................................................................................................... 47 4.4 Montaje del sensor .................................................................................................................. 48 4.4.1 Precauciones de seguridad para la instalación ...................................................................... 48 4.4.2 Requisitos básicos de instalación ........................................................................................... 49 4.4.3 Orientación del sensor ............................................................................................................ 50 4.4.4 Montaje del sensor .................................................................................................................. 53 4.4.5 Prueba hidrostática ................................................................................................................. 56 4.4.6 Montaje de una protección de presión .................................................................................... 57 Índice FC430 con HART 4 Instrucciones de servicio, 05/2015, A5E03651152-AD 5 Conexión .............................................................................................................................................. 59 5.1 Requisitos generales de seguridad........................................................................................ 59 5.2 Cableado en áreas con peligro de explosión ......................................................................... 60 5.3 Requisitos del cable ............................................................................................................... 60 5.4 Consignas de seguridad para la conexión ............................................................................. 61 5.5 Paso 1: Conectar el DSL y el transmisor ............................................................................... 61 5.6 Falta la conexión equipotencial .............................................................................................. 65 5.7 Paso 2: Preparar las conexiones del transmisor ................................................................... 65 5.8 Paso 3: Conectar la fuente de alimentación .......................................................................... 71 5.9 Paso 4a: Conectar la salida de corriente HART (canal 1) ..................................................... 73 5.10 Paso 4b: Conectar las entradas y salidas (canales 2 a 4) .................................................... 74 5.11 Paso 5: Finalizar la conexión del transmisor ......................................................................... 77 6 Puesta en servicio................................................................................................................................. 79 6.1 Requisitos generales ............................................................................................................. 79 6.2 Advertencias .......................................................................................................................... 79 6.3 Puesta en servicio a través de HMI ....................................................................................... 80 6.3.1 Introducción al asistente ........................................................................................................ 80 6.3.2 Asistente de puesta en marcha rápida (comando de menú 1.1) ........................................... 81 6.3.3 Ajuste del punto cero ............................................................................................................. 82 6.3.4 Asistente de ajuste de punto cero (comando de menú 1.2) .................................................. 84 6.3.5 Asistentes ............................................................................................................................... 85 6.3.5.1 Asistente de valores de proceso (comando de menú 1.3) .................................................... 87 6.3.5.2 Asistente de entradas y salidas (comando de menú 1.4) ...................................................... 88 6.3.5.3 Asistente de la aplicación del gas (comando de menú 1.5) .................................................. 92 6.3.5.4 Asistente de flujo pulsante (comando de menú 1.6).............................................................. 93 6.3.5.5 Asistente de aplicación de la dosificación (comando de menú 1.7) ...................................... 94 6.4 Puesta en marcha con PDM .................................................................................................. 95 6.4.1 Manejo con SIMATIC PDM .................................................................................................... 95 6.4.2 Funciones de SIMATIC PDM ................................................................................................. 95 6.4.3 Configuración inicial ............................................................................................................... 96 6.4.4 Adición de dispositivo a la red de comunicación ................................................................... 98 6.4.5 Configurar un dispositivo nuevo............................................................................................. 99 6.4.6 Asistente - Arranque rápido con PDM ................................................................................... 99 6.4.7 Asistente: ajuste de punto cero ............................................................................................ 107 6.4.8 Cambiar la configuración de parámetros con SIMATIC PDM ............................................. 109 6.4.9 Parámetros accesibles desde menús desplegables............................................................ 110 6.4.10 Ajuste del punto cero ........................................................................................................... 112 6.4.11 Variables del proceso .......................................................................................................... 114 7 Manejo................................................................................................................................................. 115 7.1 Visualización local (HMI) ...................................................................................................... 115 7.1.1 Estructura de la vista de la visualización ............................................................................. 117 7.1.2 Control de acceso ................................................................................................................ 121 7.1.3 Vista de operación ............................................................................................................... 122 7.1.4 Vista de navegación ............................................................................................................. 132 7.1.5 Vista de parámetros ............................................................................................................. 134 Índice FC430 con HART Instrucciones de servicio, 05/2015, A5E03651152-AD 5 8 Funciones ........................................................................................................................................... 139 8.1 Valores de proceso ............................................................................................................... 139 8.2 Ajuste del punto cero ............................................................................................................ 142 8.3 Supresión de flujo lento ........................................................................................................ 143 8.4 Vigilancia de tubo vacío ........................................................................................................ 144 8.5 Amortiguación de ruido del proceso ..................................................................................... 144 8.6 Entradas y salidas ................................................................................................................. 146 8.6.1 Salida de corriente ................................................................................................................ 147 8.6.2 Salida de impulsos ................................................................................................................ 154 8.6.3 Salida de frecuencia ............................................................................................................. 154 8.6.4 Modo de redundancia ........................................................................................................... 155 8.6.5 Salida de estado ................................................................................................................... 156 8.6.6 Entrada ................................................................................................................................. 157 8.7 Totalizadores ........................................................................................................................ 157 8.8 Dosificación ........................................................................................................................... 158 8.8.1 Configuración del control de dosificación ............................................................................. 159 8.8.2 Configuración del control de válvulas ................................................................................... 160 8.8.3 Modo de dosificación ............................................................................................................ 167 8.8.4 Gestión de fallos ................................................................................................................... 167 8.9 Prueba de auditoría .............................................................................................................. 167 8.10 Acuse de aviso ...................................................................................................................... 168 8.11 Unidad personalizada ........................................................................................................... 168 8.12 SensorFlash .......................................................................................................................... 168 8.13 Simulación ............................................................................................................................ 169 8.14 Mantenimiento ...................................................................................................................... 170 9 Transacciones con verificación (transferencia de custodia) ................................................................. 171 9.1 Condiciones de explotación .................................................................................................. 171 9.2 Verificación ........................................................................................................................... 171 9.3 Configurar el modo de transacciones con verificación ......................................................... 173 9.4 Protección de parámetros en modo de transacciones con verificación ............................... 177 9.5 Desactivar el modo de transacciones con verificación ......................................................... 181 10 Avisos y mensajes de sistema ............................................................................................................ 183 10.1 Sinopsis de mensajes y símbolos ......................................................................................... 183 10.2 Avisos.................................................................................................................................... 185 11 Servicio y mantenimiento .................................................................................................................... 195 11.1 Mantenimiento ...................................................................................................................... 195 11.2 Información de servicio ......................................................................................................... 196 11.3 Recalibración ........................................................................................................................ 196 Índice FC430 con HART 6 Instrucciones de servicio, 05/2015, A5E03651152-AD 11.4 Asistencia técnica ................................................................................................................ 197 11.5 Transporte y almacenamiento ............................................................................................. 198 11.6 Limpieza ............................................................................................................................... 198 11.7 Reparación ........................................................................................................................... 198 11.8 Devolución y eliminación ..................................................................................................... 199 12 Localización de fallos/Preguntas frecuentes ......................................................................................... 201 12.1 Diagnóstico con PDM .......................................................................................................... 201 12.2 Solución de problemas del sensor ....................................................................................... 201 12.3 ¿Cómo puedo copiar la configuración de la aplicación de un dispositivo a otro? ............... 206 12.4 ¿Cómo se actualiza el firmware? ......................................................................................... 206 13 Datos técnicos ..................................................................................................................................... 207 13.1 Funcionamiento y diseño del sistema .................................................................................. 207 13.2 SensorFlash ......................................................................................................................... 207 13.3 Variables del proceso .......................................................................................................... 208 13.4 Comunicación de bus .......................................................................................................... 208 13.5 Rendimiento ......................................................................................................................... 208 13.6 Condiciones de servicio nominales...................................................................................... 210 13.7 Curvas de caída de presión ................................................................................................. 211 13.8 Presión - clasificaciones de temperatura ............................................................................. 211 13.9 Diseño .................................................................................................................................. 215 13.10 Entradas y salidas ................................................................................................................ 216 13.11 Visualización local (HMI) ...................................................................................................... 218 13.12 Fuente de alimentación ........................................................................................................ 219 13.13 Cables y entradas de cable ................................................................................................. 219 13.14 Pares de apriete de instalación ............................................................................................ 221 13.15 Certificados y homologaciones HART ................................................................................. 222 13.16 PED ...................................................................................................................................... 224 14 Repuestos/accesorios .......................................................................................................................... 229 14.1 Pedido .................................................................................................................................. 229 14.2 Productos homologados para atmósferas explosivas ......................................................... 229 14.3 Componentes reemplazables .............................................................................................. 230 15 Dimensiones y peso ............................................................................................................................. 235 15.1 Dimensiones del sensor ....................................................................................................... 235 15.2 Matriz de longitudes ............................................................................................................. 236 15.3 Dimensiones del transmisor ................................................................................................. 241 15.4 Escuadra de fijación ............................................................................................................. 242 Índice FC430 con HART Instrucciones de servicio, 05/2015, A5E03651152-AD 7 A Estructura de menús HMI .................................................................................................................... 243 A.1 Menú principal ....................................................................................................................... 243 A.2 Comando de menú 2.1: Ajustes básicos .............................................................................. 245 A.3 Comando de menú 2.2: Valores de proceso ........................................................................ 245 A.4 Comando de menú 2.3: Totalizador ..................................................................................... 247 A.5 Comando de menú 2.4: Entradas/salidas............................................................................. 248 A.6 Comando de menú 2.5: Dosificación .................................................................................... 254 A.7 Comando de menú 2.6: Ajuste de punto cero ...................................................................... 257 A.8 Comando de menú 2.7: Modo seguro .................................................................................. 258 A.9 Comando de menú 2.8: Visualización .................................................................................. 258 A.10 Comando de menú 3.1: Identificación .................................................................................. 261 A.11 Comando de menú 3.2: Avisos ............................................................................................. 261 A.12 Comando de menú 3.3: Mantenimiento................................................................................ 262 A.13 Comando de menú 3.4: Diagnóstico .................................................................................... 263 A.14 Comando de menú 3.5: Características ............................................................................... 264 A.15 Comando de menú 3.6: SensorFlash ................................................................................... 265 A.16 Comando de menú 3.7: Simulación ...................................................................................... 265 A.17 Comando de menú 3.8: Audit Trail ....................................................................................... 267 A.18 Comando de menú 3.9: Flujo aireado .................................................................................. 268 A.19 Comando de menú 3.10: Autotest ........................................................................................ 268 A.20 Comando de menú 4.6: Mapeado de variables .................................................................... 268 A.21 Comando de menú 4.7: Unidades HART ............................................................................. 269 A.22 Comando de menú 5.1: Gestión de acceso ......................................................................... 269 B Comandos HART ................................................................................................................................ 271 B.1 Comandos universales ......................................................................................................... 271 B.2 Comandos de práctica común .............................................................................................. 272 C Valores predeterminados .................................................................................................................... 273 C.1 Ajustes básicos ..................................................................................................................... 273 C.2 Valores de proceso ............................................................................................................... 274 C.3 Totalizador ............................................................................................................................ 286 C.4 Entradas/salidas ................................................................................................................... 293 C.5 Dosificación ........................................................................................................................... 332 C.6 Ajuste de punto cero ............................................................................................................. 357 C.7 Operación segura ................................................................................................................. 358 C.8 Pantalla ................................................................................................................................. 360 Índice FC430 con HART 8 Instrucciones de servicio, 05/2015, A5E03651152-AD C.9 Mantenimiento/diagnóstico .................................................................................................. 402 C.10 Comunicación ...................................................................................................................... 415 C.11 Seguridad ............................................................................................................................. 421 C.12 Idioma .................................................................................................................................. 422 C.13 Ajustes predeterminados dependientes del tamaño del sensor .......................................... 422 D Ajuste del punto cero ........................................................................................................................... 429 Glosario ............................................................................................................................................... 433 Índice alfabético ................................................................................................................................... 435 FC430 con HART Instrucciones de servicio, 05/2015, A5E03651152-AD 9 Introducción 1 Estas instrucciones contienen toda la información necesaria para poner en servicio y utilizar este aparato. Lea las instrucciones detenidamente antes de proceder a la instalación y puesta en marcha. Para poder garantizar un manejo correcto, familiarícese con el modo de funcionamiento del aparato. Las instrucciones están dirigidas a las personas que realizan la instalación mecánica del aparato, conectándolo electrónicamente, configurando los parámetros y llevando a cabo la puesta en servicio inicial, así como para los ingenieros de servicio y mantenimiento. El contenido de estas instrucciones no forma parte de ningún acuerdo, garantía ni relación jurídica anterio
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\WeitereDaten\7ME614\A5E45712920-AAde_MAG1100_OI_de-DE.pdf | A5E45712920-AAde_MAG1100_OI_de-DE.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | SITRANS F Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte SITRANS MAG 1100/1100 F Betriebsanleitung 7ME611 (MAG 1100) 7ME612 (MAG 1100 HT) 7ME614 (MAG 1100 F) 08/2018 A5E45712920-AA Einleitung 1 Sicherheitshinweise 2 Beschreibung 3 Einbau/Montage 4 Anschluss 5 Instandhaltung und Wartung 6 Fehlerbehandlung 7 Technische Daten 8 Anhang A Rechtliche Hinweise Warnhinweiskonzept Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt. GEFAHR bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten wird, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. WARNUNG bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. VORSICHT bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. ACHTUNG bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein. Qualifiziertes Personal Das zu dieser Dokumentation zugehörige Produkt/System darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung qualifiziertem Personal gehandhabt werden unter Beachtung der für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörigen Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise. Qualifiziertes Personal ist auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden. Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Siemens-Produkten Beachten Sie Folgendes: WARNUNG Siemens-Produkte dürfen nur für die im Katalog und in der zugehörigen technischen Dokumentation vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Siemens empfohlen bzw. zugelassen sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Marken Alle mit dem Schutzrechtsvermerk ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken der Siemens AG. Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann. Haftungsausschluss Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Siemens AG Division Process Industries and Drives Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG DEUTSCHLAND Dokumentbestellnummer: A5E45712920 Ⓟ 08/2018 Änderungen vorbehalten Copyright © Siemens AG 2018. Alle Rechte vorbehalten Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung......................................................................................................................................................5 1.1 Zweck dieser Dokumentation...................................................................................................5 1.2 Dokumenthistorie.....................................................................................................................5 1.3 Lieferumfang............................................................................................................................6 1.4 Überprüfung der Lieferung.......................................................................................................6 1.5 Geräteidentifikation..................................................................................................................6 1.6 Weitere Informationen..............................................................................................................7 1.7 Security-Hinweise....................................................................................................................8 1.8 Transport und Lagerung...........................................................................................................9 1.9 Hinweise zur Gewährleistung...................................................................................................9 2 Sicherheitshinweise....................................................................................................................................11 2.1 Gesetze und Richtlinien.........................................................................................................11 2.2 Installation in explosionsgefährdeten Bereichen....................................................................13 2.3 Zertifikate...............................................................................................................................15 3 Beschreibung..............................................................................................................................................17 3.1 Anwendungen........................................................................................................................17 3.2 Systemkomponenten.............................................................................................................17 3.3 Bauform..................................................................................................................................18 3.4 Funktionsweise......................................................................................................................19 4 Einbau/Montage.........................................................................................................................................21 4.1 Sicherheitshinweise zur Installation.......................................................................................21 4.2 Festlegen des Einbauortes....................................................................................................22 4.3 Einbau in teilweise gefüllte Rohre..........................................................................................23 4.4 Ausrichten des Messaufnehmers...........................................................................................25 4.5 Befestigung MAG 1100/1100 HT...........................................................................................26 4.6 Montage MAG 1100 F............................................................................................................29 4.6.1 Montage mit Einschweißstutzen............................................................................................31 4.6.2 Montage mit Klemmadapter...................................................................................................31 4.6.3 Montage mit Gewindeadapter................................................................................................32 4.7 Drehmomentwerte..................................................................................................................32 4.8 Potentialausgleich..................................................................................................................33 SITRANS MAG 1100/1100 F Betriebsanleitung, 08/2018, A5E45712920-AA 3 5 Anschluss...................................................................................................................................................35 5.1 Allgemeine Sicherheitshinweise.............................................................................................35 5.2 Getrennteinbau......................................................................................................................37 5.3 Installationsüberprüfung.........................................................................................................40 5.4 Verguss..................................................................................................................................41 6 Instandhaltung und Wartung......................................................................................................................43 6.1 Wartung..................................................................................................................................43 6.2 Nachkalibrierung....................................................................................................................43 6.3 Gerätereparatur......................................................................................................................44 6.4 Technischer Support..............................................................................................................44 6.5 Rücksendeverfahren..............................................................................................................45 6.6 Entsorgung.............................................................................................................................45 7 Fehlerbehandlung.......................................................................................................................................47 7.1 Verbesserung der Anwendung...............................................................................................47 7.2 Messaufnehmerprüfung.........................................................................................................47 7.3 Schwankende Prozesswerte..................................................................................................49 8 Technische Daten.......................................................................................................................................51 8.1 Prozessanschlüsse................................................................................................................51 8.2 Einsatzbedingungen...............................................................................................................52 8.3 Thermoschock........................................................................................................................53 8.4 Bauform..................................................................................................................................54 8.5 Auskleidung............................................................................................................................55 8.6 Elektroden..............................................................................................................................55 8.7 Kabeleinführungen.................................................................................................................56 8.8 Kabeldaten.............................................................................................................................56 8.9 Druck-/Temperaturbereich.....................................................................................................57 8.10 Leitfähigkeit der Prozessflüssigkeit........................................................................................58 8.11 Maße und Gewicht.................................................................................................................60 8.12 Zubehör für Messaufnehmer MAG 1100 F............................................................................65 8.13 Zertifikate und Zulassungen...................................................................................................68 A Anhang.......................................................................................................................................................71 A.1 Werkseinstellungen................................................................................................................71 A.2 Spulenwiderstand...................................................................................................................72 A.3 Ersatzteilbestellung................................................................................................................73 Index...........................................................................................................................................................75 Inhaltsverzeichnis SITRANS MAG 1100/1100 F 4 Betriebsanleitung, 08/2018, A5E45712920-AA Einleitung 1 1.1 Zweck dieser Dokumentation Diese Anleitung enthält Informationen, die Sie für die Inbetriebnahme und die Nutzung des Geräts benötigen. Lesen Sie die Anleitung vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig. Um eine sachgemäße Handhabung sicherzustellen, machen Sie sich mit der Funktionsweise des Geräts vertraut. Die Anleitung richtet sich sowohl an Personen, die das Gerät mechanisch montieren, elektrisch anschließen, parametrieren und in Betrieb nehmen, als auch an Servicetechniker und Wartungstechniker. 1.2 Dokumenthistorie Die Angaben in diesen Anweisungen werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar. Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Änderungen in der Dokumentation gegenüber den jeweils früheren Ausgaben. Ausgabe Anmerkungen 08/2018 Maße und Gewicht korrigiert 01/2018 In der Betriebsanleitung ist nun auch die aktualisierte Einleitung von MAG 1100 F enthalten 05/2016 Anschaltung/getrennte Installation aktualisiert Nennweitenabhängige Werkseinstellungen aktualisiert Tabelle für Spulenwiderstand aktualisiert 02/2011 Erstausgabe Diese Betriebsanleitung ersetzt: ● Den Teil zu MAG 1100 im SITRANS F M HANDBOOK (A5E02435647) ● SITRANS F M MAG 1100 DN 2- DN 100 ● SITRANS F M MAG 1100 DN 2- DN 3 SITRANS MAG 1100/1100 F Betriebsanleitung, 08/2018, A5E45712920-AA 5 1.3 Lieferumfang ● SITRANS F M MAG 1100/1100 F ● Kalibrierungszertifikat ● DVD mit Dokumentation und Zertifikaten ● Sicherheitshinweis Safety Note Cal. rep. 1.4 Überprüfung der Lieferung 1. Prüfen Sie die Verpackung und die gelieferten Artikel auf sichtbare Schäden. 2. Melden Sie alle Schadenersatzansprüche unverzüglich dem Spediteur. 3. Bewahren Sie beschädigte Teile bis zur Klärung auf. 4. Prüfen Sie den Lieferumfang durch Vergleichen Ihrer Bestellung mit den Lieferpapieren auf Richtigkeit und Vollständigkeit. WARNUNG Einsatz eines beschädigten oder unvollständigen Geräts Explosionsgefahr in explosionsgefährdeten Bereichen. ● Benutzen Sie keine beschädigten oder unvollständigen Geräte. 1.5 Geräteidentifikation Teileinspektion 1. Überprüfen Sie den Aufnehmer auf eventuelle mechanische Beschädigungen aufgrund unsachgemäßer Handhabung während des Transports. Alle Schadenersatzansprüche sind unverzüglich gegenüber dem Transporteur geltend zu machen. 2. Vergewissern Sie sich, dass der Lieferumfang und die Angaben auf dem Typenschild den Bestellinformationen entsprechen. Einleitung 1.5 Geräteidentifikation SITRANS MAG 1100/1100 F 6 Betriebsanleitung, 08/2018, A5E45712920-AA Identifikation 1 7 8 2 3 4 5 6 9 ① Produktname Produktname des Messaufnehmers ② System order no. Gerätespezifische Systembestellnummer ③ Material Sensorwerkstoff ④ Cal. Factor Kalibrierungsfaktor ⑤ Fluid group Angabe der Fluidgruppe nach DGRL ⑥ Lining Ausführung bei Keramikauskleidung ⑦ MAWP Maximal zulässige Betriebsdrücke bei -20 °C (-4 °F) und 150 °C (302 °F) ⑧ Tmedia Temperatur des Prozessmediums ⑨ Year of Manufacture Fertigungsjahr Bild 1-1 Geräteschild MAG 1100 (Beispiel) 1 2 ① Intrinsical safety data ② Ex approvals Angaben zu den Ex-Zulassungen des Messaufnehmers Bild 1-2 Ex-Geräteschild MAG 1100 1.6 Weitere Informationen Produktinformationen im Internet Die Betriebsanleitung ist auf der mit dem Gerät ausgelieferten Dokumentations-CD enthalten und außerdem im Internet auf der Siemens-Homepage verfügbar. Hier finden Sie auch weitere Informationen zum Produktspektrum der SITRANS F-Durchflussmessgeräte: Örtlicher Ansprechpartner (http://www.automation.siemens.com/partner) Einleitung 1.6 Weitere Informationen SITRANS MAG 1100/1100 F Betriebsanleitung, 08/2018, A5E45712920-AA 7 Ansprechpartner weltweit Sollten Sie weitere Informationen benötigen oder sollten besondere Probleme auftreten, die in diesen Betriebsanweisungen nicht ausführlich genug behandelt werden, können Sie die erforderliche Auskunft über Ihren Siemens Ansprechpartner erhalten. Kontaktinformationen über Ihren örtlichen Ansprechpartner finden Sie im Internet: Produktinformationen im Internet (http://www.siemens.com/flow) Siehe auch Technischer Support (Seite 44) 1.7 Security-Hinweise Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Der Kunde ist dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf seine Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und entsprechende Schutzmaßnahmen (z. B. Nutzung von Firewalls und Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden. Zusätzlich sollten die Empfehlungen von Siemens zu entsprechenden Schutzmaßnahmen beachtet werden. Weiterführende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: https://www.siemens.com/industrialsecurity Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Aktualisierungen durchzuführen, sobald die entsprechenden Updates zur Verfügung stehen, und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen. Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Security RSS Feed unter: https://www.siemens.com/industrialsecurity Einleitung 1.7 Security-Hinweise SITRANS MAG 1100/1100 F 8 Betriebsanleitung, 08/2018, A5E45712920-AA 1.8 Transport und Lagerung Um einen ausreichenden Schutz während des Transports und der Lagerung zu gewährleisten, beachten Sie Folgendes: ● Bewahren Sie die Originalverpackung für den Weitertransport auf. ● Senden Sie Geräte und Ersatzteile in der Originalverpackung zurück. ● Wenn die Originalverpackung nicht mehr vorhanden ist, sorgen Sie dafür, dass alle Sendungen durch die Ersatzverpackung während des Transports ausreichend geschützt sind. Für zusätzliche Kosten aufgrund von Transportschäden haftet Siemens nicht. ACHTUNG Unzureichender Schutz bei Lagerung Die Verpackung bietet nur eingeschränkten Schutz gegen Feuchtigkeit und Infiltration. ● Sorgen Sie gegebenenfalls für zusätzliche Verpackung. Hinweise zu besonderen Bedingungen für Lagerung und Transport des Geräts finden Sie im Kapitel Technische Daten (Seite 51). 1.9 Hinweise zur Gewährleistung Der Inhalt dieser Anleitung ist weder Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines früheren oder bestehenden Rechtverhältnisses noch soll er diese abändern. Sämtliche Verpflichtungen der Siemens AG ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und alleingültige Gewährleistungsregelung enthält. Diese vertraglichen Gewährleistungsbestimmungen werden durch die Ausführungen der Anleitung weder erweitert noch beschränkt. Der Inhalt spiegelt den technischen Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Technische Änderungen sind im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten. Einleitung 1.9 Hinweise zur Gewährleistung SITRANS MAG 1100/1100 F Betriebsanleitung, 08/2018, A5E45712920-AA 9 Einleitung 1.9 Hinweise zur Gewährleistung SITRANS MAG 1100/1100 F 10 Betriebsanleitung, 08/2018, A5E45712920-AA Sicherheitshinweise 2 VORSICHT Der einwandfreie und zuverlässige Betrieb des Produkts setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Wartung voraus. Dieses Instrument sollte nur von qualifiziertem Personal installiert oder bedient werden. Hinweis Veränderungen am Produkt, darunter auch Öffnen und unsachgemäße Modifikationen des Produktes, sind nicht zulässig. Bei Nichtbeachtung dieser Bestimmung erlischt die Gültigkeit der CE-Kennzeichnung und der Herstellergarantie. 2.1 Gesetze und Richtlinien Allgemeine Anforderungen Beim Einbau des Betriebsmittels sind nationale Bestimmungen zu beachten, z. B. innerhalb der Europäischen Gemeinschaft die Norm EN 60079-14. Gerätesicherheitsnormen Das Gerät wurde anhand dieser Sicherheitsanforderungen im Werk geprüft. Um den geprüften Zustand für die erwartete Betriebsdauer des Geräts aufrecht zu erhalten, sind die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Anforderungen zu beachten. ACHTUNG Werkstoffverträglichkeit Siemens Flow Instruments kann Sie bei der Auswahl der flüssigkeitsbenetzten Komponenten des Messaufnehmers unterstützen. Die Verantwortung für die Auswahl liegt jedoch vollständig beim Kunden. Siemens Flow Instruments übernimmt keine Haftung für Fehler oder Versagen aufgrund von Werkstoffunverträglichkeit. SITRANS MAG 1100/1100 F Betriebsanleitung, 08/2018, A5E45712920-AA 11 Geräte mit CE-Kennzeichnung Die CE-Kennzeichnung besagt, dass das betreffende Gerät nach folgenden Richtlinien zugelassen ist: ● EMV-Richtlinie 89/336/EWG ● Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG ● Druckgeräte-Richtlinie (PED/DGRL) 93/23/EG ● ATEX-Richtlinie 94/9/EG DGRL-Richtlinie Die "Druckgeräterichtlinie" (DGRL) ist für alle in EU und EFTA verkauften Druckgeräte bindend. Die Produkte von Siemens Flow Instruments erfüllen die DGRL wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Tabelle 2-1 DGRL-Konformität MAG 1100 und MAG 1100 HT Flansch mm MAG 1100 MAG 1100 HT MAG 1100 F Keramik PFA Keramik Keramik PFA 2 EXC.DGRL nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend 3 EXC.DGRL nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend 6 EXC.DGRL nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend 10 EXC.DGRL EXC.DGRL nicht zutreffend EXC.DGRL EXC.DGRL 15 EXC.DGRL EXC.DGRL EXC.DGRL EXC.DGRL EXC.DGRL 25 EXC.DGRL EXC.DGRL EXC.DGRL EXC.DGRL EXC.DGRL 40 DGRL EXC.DGRL DGRL DGRL EXC.DGRL 50 DGRL DGRL DGRL DGRL DGRL 65 DGRL DGRL DGRL DGRL DGRL 80 DGRL DGRL DGRL DGRL DGRL 100 DGRL DGRL DGRL DGRL DGRL Die Produkte von Siemens Flow Instruments halten die DGRL wie in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt ein. EXC. DGRL = Ausgenommen von der DGRL unter SEP (Sound Engineering Practice, gute Ingenieurpraxis) oder NSR DGRL= Produkt im Rahmen der DGRL Sicherheitshinweise 2.1 Gesetze und Richtlinien SITRANS MAG 1100/1100 F 12 Betriebsanleitung, 08/2018, A5E45712920-AA Nicht verfügbar= Nennweite/Druck außerhalb des DGRL-konformen Bereichs oder nicht im Nennweitenbereich erhältlich VORSICHT Alle für den Verkauf außerhalb von EU und EFTA vorgesehenen Produkte sind von der Druckgeräterichtlinie ausgenommen, ebenso Produkte für bestimmte Marktsegmente. Dazu gehören: 1. Messgeräte für Systeme zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. 2. Messgeräte für Rohrleitungen zum Transport flüssiger Stoffe zwischen Hochsee- Förderanlagen und Anlagen an Land. 3. Messgeräte, die bei der Förderung von Erdöl oder Erdgas eingesetzt werden (einschließlich Eruptionskreuze und Sammelleitungen). 4. Alle Messgeräte, die auf Schiffen oder mobilen Offshore-Plattformen installiert werden. 2.2 Installation in explosionsgefährdeten Bereichen WARNUNG In explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzte Betriebsmittel müssen Ex-zugelassen und entsprechend gekennzeichnet sein. Es ist unbedingt erforderlich, dass die im Produkthandbuch und Ex-Zertifikat beschriebenen besonderen Bedingungen für den sicheren Betrieb beachtet werden. Zulassungen für Ex-Bereiche Das Gerät ist für den Einsatz im Ex-Bereich zugelassen und besitzt folgende Zulassung: ● II 2 (1) GD Ex e ia IIB T3-T6 (MAG 1100 Ex für Getrenntmontage) ● II 2 (1) (2) GD Ex de [ia] ia [ib] IIC T3-T6 (MAG 1100 Ex für Kompaktmontage mit MAG 6000 I Ex de) WARNUNG Stellen Sie sicher, dass die Zulassung für Ex-Bereiche sich für die Umgebung eignet, in der das Gerät installiert werden wird. Sicherheitshinweise 2.2 Installation in explosionsgefährdeten Bereichen SITRANS MAG 1100/1100 F Betriebsanleitung, 08/2018, A5E45712920-AA 13 Eigensichere Daten Tabelle 2-2 Kenndaten zur Eigensicherheit des MAG 1100 Ex für Getrenntmontage Spulenstromkreis "Ex e" (Klemme 85,86) Ui 30 V (70 V Spitze) Ii 130 mA WARNUNG Ausführungen für Kompaktmontage Die Kenndaten zur Eigensicherheit des MAG 3100 Ex in Kompaktausführung bei Verwendung mit dem MAG 6000 I Ex d finden Sie in der Betriebsanleitung des MAG 6000 I oder auf dem Sira-Zertifikat Nr. 07ATEX3181X, das hier verfügbar ist: Sira-Zertifikat. WARNUNG Bei eigensicheren Stromkreisen dürfen ausschließlich zertifizierte Messgeräte, die für den Messumformer geeignet sind, eingesetzt werden. Wird ein nicht konformes Speisegerät verwendet, so geht die "Eigensicherheit" verloren und die Zulassung wird ungültig. Temperaturauslegung für Einsatz in Ex-Bereichen Maximaltemperatur Prozessflüs‐ sigkeit [°C] Maximaltemperatur Prozessflüs‐ sigkeit [°C] Umgebungstemperatur [°C] 67 T6 (85 °C) -25 bis +60 82 T5 (100 °C) -25 bis +60 117 T4 (135 °C) -25 bis +60 180 (getrennter Einbau) T3 (200 °C) -25 bis +60 150 (kompakter Einbau) T3 (200 °C) -25 bis +50 Für den Staubschutz gilt eine Oberflächentemperatur gleich der Temperatur der Prozessflüssigkeit plus 5 °C. Besondere Bedingungen für die sichere Anwendung Es gelten folgende Anforderungen: Die elektrischen Anschlüsse müssen IEC/EN60079-14 (Errichten elektrischer Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen) entsprechen. ● Die Schutzabdeckung über dem Netzteil muss ordnungsgemäß angebracht sein. Bei eigensicheren Stromkreisen darf der Anschlussraum geöffnet werden. ● Für die Ausgangsstromkreise sind entsprechende Kabelstecker zu verwenden: – Eigensicher: blau – Nicht eigensicher: schwarz Sicherheitshinweise 2.2 Installation in explosionsgefährdeten Bereichen SITRANS MAG 1100/1100 F 14 Betriebsanleitung, 08/2018, A5E45712920-AA ● Der Messaufnehmer und der Messumformer sind mit dem Potentialausgleich zu verbinden. Bei eigensicheren Ausgangsstromkreisen ist entlang des gesamten Verbindungswegs ein Potentialausgleich zu errichten. ● Die max. Isolierungsdicke des Messaufnehmers beträgt 100 mm (nur bei isolierten Messaufnehmern). ● Bei Installation in Bereichen mit brennbarem Staub ist die EN50281-1-2 zu berücksichtigen. ● Bei Anschluss der Schutzerdung (PE) darf auch im Fehlerfall keine Potentialdifferenz zwischen Schutzerdung (PE) und Potentialausgleich (PA) auftreten. WARNUNG Schutzart "Druckfeste Kapselung" Geräte mit "druckfester Kapselung" dürfen in explosionsgefährdeten Bereichen nur geöffnet werden, wenn das Gerät vom Netz getrennt ist, sonst besteht Explosionsgefahr. WARNUNG Kabelverlegung Kabel für den Einsatz in Zone 1 und 2 oder 21 und 22 müssen die Anforderungen erfüllen, wenn eine Prüfspannung < AC 500 V zwischen Leiter/Masse, Leiter/Schirmung und Schirmung/Masse angelegt wird. Für den Anschluss der Geräte, die in explosionsgefährdeten Bereichen betrieben werden, sind die im jeweiligen Land geltenden Vorschriften zu beachten; beispielsweise müssen für Ex "d" und "nA" Kabel dauerhaft verlegt werden. 2.3 Zertifikate Zertifikate finden Sie im Internet unter Portal für Online-Support (http://www.siemens.com/ processinstrumentation/certificates) oder auf einer beiliegenden DVD. Siehe auch Technische Daten (Seite 51) Sicherheitshinweise 2.3 Zertifikate SITRANS MAG 1100/1100 F Betriebsanleitung, 08/2018, A5E45712920-AA 15 Sicherheitshinweise 2.3 Zertifikate SITRANS MAG 1100/1100 F 16 Betriebsanleitung, 08/2018, A5E45712920-AA Beschreibung 3 3.1 Anwendungen Die mit getaktetem Gleichstrom betriebenen magnetischen Durchflussmesser eignen sich zur Messung nahezu aller elektrisch leitenden Flüssigkeiten, Breie und Schlämme mit maximal 40 % Feststoffen. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich in folgenden Bereichen: ● Wasser und Abwasser ● Chemische und pharmazeutische Industrie ● Lebensmittel- und Getränkeindustrie ● Bergbau und Zementindustrie ● Zellstoff- und Papierindustrie ● Stahlindustrie ● Energiewirtschaft, Versorgungsbetriebe, Kälteenergie WARNUNG Dies ist ein Produkt der Klasse A Im Hausgebrauch kann das Produkt Funkstörungen verursachen. In solchem Fall muss der Anwender geeignete Maßnahmen ergreifen. 3.2 Systemkomponenten Das Durchflussmesssystem SITRANS F M umfasst: ● Messumformer (Typen: SITRANS F M MAG 5000/6000 oder MAG 6000 I) ● Messaufnehmer (Typen: SITRANS F M MAG 1100/1100 F, MAG 3100/3100 P oder MAG 5100 W) ● Kommunikationsmodul (optional) (Typen: HART, PROFIBUS PA/DP, MODBUS RTU RS 485, Foundation Fieldbus H1, Devicenet) ● SENSORPROM-Speicherbaustein Kommunikationslösungen Die für SITRANS F M erhältlichen Zusatzmodule, derzeit HART und Foundation Fieldbus. MODBUS RTU RS 485, PROFIBUS PA/DP und Devicenet gehören, lässt sich mit dem Messumformer SITRANS F M MAG 6000 einsetzen. SITRANS MAG 1100/1100 F Betriebsanleitung, 08/2018, A5E45712920-AA 17 3.3 Bauform Der SITRANS F M MAG 1100 ist ein magnetisch-induktiver Messaufnehmer in kompakter Sandwichbauweise für Durchflussapplikationen verschiedenster Prozessindustrien. MAG 1100 MAG 5000 MAG 6000I Messaufnehmergehäuse und Flansche sind in Kohlenstoffstahl (ASTM A 105), der Klemmkasten ist in glasfaserverstärktem Polyamid oder optional in Edelstahl (AISI 316) ausgeführt. Das Messrohr besteht aus Edelstahl (AISI 304) und die Auskleidungen und Elektroden sind in einer Vielzahl verschiedener Werkstoffe verfügbar, wodurch der Messaufnehmer hoch beständig ist gegen eine große Bandbreite von Chemikalien. Die Auswahl der Auskleidungswerkstoffe umfasst derzeit: ● PFA ● Keramik ● EPDM Die Elektroden sind verfügbar in: ● Hastelloy C276 oder C22 ● AISI 316 / 1.4571 ● Platin/Platin mit Gold/Titan-Hartlot Die Messaufnehmer besitzen eine Vielzahl von Zulassungen, siehe Technische Daten (Seite 51). Beschreibung 3.3 Bauform SITRANS MAG 1100/1100 F 18 Betriebsanleitung, 08/2018, A5E45712920-AA 3.4 Funktionsweise Das Prinzip der Durchflussmessung beruht auf dem Faradayschen Gesetz der elektromagnetischen Induktion. ���������� ������ ����� Ui = Wenn ein elektrischer Leiter der Länge L mit der Geschwindigkeit v senkrecht zur Fließrichtung durch ein magnetisches Feld der Stärke B bewegt wird, wird an den Enden des Leiters die Spannung Ui induziert Ui = L x B x v ● Ui = Induzierte Spannung ● L = Leiterlänge = Innenrohrdurchmesser = k1 ● B = Magnetfeldstärke = k2 ● v = Geschwindigkeit des Leiters (Medium) ● k = k1 x k2 Ui = k x v, d. h., das Elektrodensignal ist direkt proportional zur Flüssigkeitsgeschwindigkeit Funktionsprinzip Das Spulenstrommodul erzeugt einen pulsierenden Magnetisierungsstrom, der die Spulen im Messaufnehmer speist. Der Strom wird ständig überwacht und korrigiert. Fehler und Kabelfehler werden vom selbstüberwachenden Stromkreis registriert. Der Eingangsstromkreis verstärkt das zum Durchfluss proportionale Induktionsspannungssignal von den Elektroden. Die Eingangsimpedanz ist extrem hoch: >1014 Ω, wodurch Durchflussmessungen von Flüssigkeiten mit geringer Leitfähigkeit bis 5 µS/ cm möglich sind. Messfehler aufgrund von Kabelkapazität sind dank aktiver Kabelüberwachung beseitigt. Der digitale Signalprozessor wandelt das analoge Durchflusssignal in ein digitales Signal um und unterdrückt Elektrodenrauschen mittels digitalem Filter. Ungenauigkeiten im Messumformer als Ergebnis langfristiger Drift und Temperaturdrift werden überwacht und kontinuierlich über den selbstüberwachenden Stromkreis ausgeglichen. Die Analog-Digital- Umwandlung erfolgt in einem äußerst rauscharmen ASIC mit 23-Bit-Signalauflösung. Deshalb ist keine Bereichsumschaltung mehr er
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P837000__N1A9289172218-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P837000__N1A9289172218-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-11 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172218 | 7MF4034-1BY00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 1070: 7MF4034-1BY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172218: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P837000: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote sealOutput Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich.DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000.00.51.00.00000.49991.00000.00000.4999-0.0022-0.01270.00130.0005-0.0142(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Vogel Thomas(2)2010-10-07HAGUENAU,1097912/985848(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-11 17:02:55I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P800000__N1A9289172062-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P800000__N1A9289172062-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-13 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172062 | 7MF4234-1FC00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure ABS.: R142-1821244273-P6/21394-6NU: 832249 / 0050: 7MF4234-1FC00-1EB7-Z: Y15+Y21: N1-A928-9172062: 1300 mbar: 10 bar: PROFIBUS PA: P800000: .: 1300 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)Output Characteristic / AusgangskennlinieDeviation / Abweich.DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]05010006501300-0.0595649.88721299.9752-0.0383649.8971-0.0046-0.0087-0.0019-0.0029-0.0079(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Arth Pierre(2)2010-10-13HAGUENAU,927625/972992(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-13 09:42:38I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P864200__N1A9289172223-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P864200__N1A9289172223-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-07 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172223 | 7MF4034-1DY00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 1170: 7MF4034-1DY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172223: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P864200: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote sealOutput Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich.DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 8160.0008.00216.0000.0008.0020.00000.00940.00160.00270.0095(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Kopf Hervé(2)2010-10-07HAGUENAU,1115627/984215(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-07 17:31:45I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F944400__N1AO129175225-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | F944400__N1AO129175225-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-25 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-AO12-9175225 | 7MF4434-1DA02-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821288229-P6/21394-6NU: 836935 / 0010: 7MF4434-1DA02-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-AO12-9175225: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 23: F944400: .: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / AusgangskennlinieDeviation / Abweich.DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]05010001252500.0049125.0535250.0096-0.0083124.91610.00200.02140.0038-0.0033-0.0335(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stumpf Sébastien(2)2010-10-25HAGUENAU,1139745/986774(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-25 21:31:21I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P640000_1307116-10_N1F6089000366-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P640000_1307116-10_N1F6089000366-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-06-17 | SITRANS P DS III | HART, 4…20 mA | N1-F608-9000366 | 7MF4033-1CA00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III HART SeriesTransmitter for Pressure: 1826049856-14877799-Y216-B6211: 01307116 / 0010: 7MF4033-1CA00-1EB7-Z: Y01+Y15+Y21+C11+C12+C20: N1-F608-9000366: 0.04 ... 4 bar: 10 bar: HART 4 ... 20 mA: P640000: .: -1000 ... 200 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092307529/551/LCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y01)(Y21)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-06-17Haguenau5043989/4160822(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-06-17 10:08:58PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\cert_Canada_CRN_TSSA_0F9863.5C__P300_DSIII_P410_P310.pdf | cert_Canada_CRN_TSSA_0F9863.5C__P300_DSIII_P410_P310.pdf | May 17, 2016 | SITRANS P410;SITRANS TF |  | n1t1ngs | A5E00369009A;A5E00379165A;A5E00379;A5E0037916SA;A5E00385960A | Certificate | ID_034 | Marine approval | Marine approval | Siemens | DNV GL | AIOOrra MUNICIPAL AFFAIRS I, Jilrgen Ptlaum Chief Quality Manager the pressure equipment safety authority STATUTORY DECLARATION Registration of Fittings (company title. e.g. vice president. plant manager, chief engineer) (must be in a position of authority) of Siemens AG. Process Industries and Drives. D-76181 Karlsruhe, Germany (name of manufacturer) located at I, Chemin de la Sandlach, 67506 Haguenau, France (plant address) do solemnly declare that the fittings listed hereunder, which are subject to the Safety Codes Act (check one) AB-41 2005-02 In this space, show facsimile of manufacturer's logo or trademark as it will appear on the fitting. SIEMENS comply with the requirements of ASME Code Section VIII Div I which specifies the dimensions, (title of recognized North American Standard) materials of construction, pressure/temperature ratings and identification marking of the fittings, or D are not covered by the provisions ofa recognized North American standard and are therefore manufactured to comply with as supported by the attached data which identifies the dimensions, -------------materials ofconstruction, pressure/temperature ratings and the basis for such ratings, and the marking of the fittings for identification. I further declare that the manufacture of these fittings is controlled by a quality control program which has been verified by the following authority, DQS GmbH ISO 9001: 2008 as being suitable for the manufacture of these fittings to the stated standard. The fittings covered by this declaration, for which I seek registration, are F type fittings -------------1 n support of this application, the following information, calculations and/or test data are attached: Model types: SITRA NS P OS III, P4 I 0, P300, P3 IO; Catalog and model key for each one; Reports of ProofTest; Drw. A5E00369009A, A5E00385960A; List of material A5E00379165A; Marking sample. DECLARED before me at Jahnstr. 6 in the 76870 Kandel A this---'''----''''--------(AC For Office Use Only ---------' (Year) of Germany To the best of my knowledge and belief, the application meets the requirements of the Safety Codes Act and CSA Standard 851, Clause 4.2, and is accepted for registration in Category Registration Number: Q F 0 9 8 0 3 · 5 2 Av . t..: ',; ' .... Date Registered: ____________ u_c.. ____ _ (for the Administrator/Chieflnsp& of Alberta) Ł The information you provide is necessary only for the administration of the programs as required by the Alberta Safety Codes Act and Regulations in the Boiler Discipline AIOOrra AB-41 2005-02 MUNICIPAL AFFAIRS the pressure equipment safety authority STATUTORY DECLARATION Registration of Fittings In this space, show facsimile of manufacturer's logo or trademark as it will appear on the fitting. I, Jurgen Ptlaum SIEMENS Chief Quality Manager (company title. e.g. vice president, plant manager. chief engineer) (must be in a p osition of authority) of Siemens AG. Process Industries and Drives, D-76181 Karlsruhe, Germany (name of manufacturer) located at 117, Guangxian Road, Qi Xian Ling, High Tech Park, DALIAN, Liaoning Province, I I 6023, China (plant address) do solemnly declare that the fittings listed hereunder, which are subject to the Safety Codes Act (check one) comply with the requirements of ASME Code Section Vlll Div I which specifies the dimensions, (title of recognized North American Standard) materials of construction, pressure/temperatµre ratings and identification marking of the fittings, or D are not covered by the provisions ofa recognized North American standard and are therefore manufactured to comply with as supported by the attached data which identifies the dimensions, -------------materials of construction, pressure/temperature ratings and the basis for such ratings, and the marking of the fittings for identification. I further declare that the manufacture of these fittings is controlled by a quality control program which has been verified by the following authority, TUY Rheinland ISO 9001: 2008 as being suitable for the manufacture of these fittings to the stated standard. The fittings covered by this declaration, for which I seek registration, are F type fittings _...;;....;;. __ _:c _______ _ In support of this application, the following information, calculations and/or test data are attached: Model types: SITRANS P OS lll, P4 I 0, P300, P3 IO; Catalog and model key for each one; Reports of Proof Test; Drw. A5E00369009A, A5E00385960A; List of material A5E00379165A; Marking sample. DECLARED before me at_J_a_hn_s_t_r._6 ______ in the _ _.7_6_8_7_0_K_an_d_e_I __ _ of Germany u .th this -'-''-'------, 2016 __ _ (Year) For Office Use Only To the best of my knowledge and belief, the application meets the requirements of the Safety Codes Act and CSA Standard 851, Clause 4.2, and is acce ted for registration in Category F ___ F_«_0_9_8_6_3 __ (For the Administrator/Chief lnsp<;c.tor of Albena) Expiry Date: !!p,. Z1t The information you provide is necessary only for the administration of the programs as required by the Alberta Safety Codes Act and Regulations in the Boiler Discipline. MUNICIPAL AFFAIRS the pressure equipment safety authority STATUTORY DECLARATION Registration of Fittings AB-41 2005-02 In this space, show facsimile of manufacturer's logo or trademark as it will appear on the fitting. SIEMENS Jilrgen Pflaum Chief Quality Manager (company title, e.g. vice president, plant manager, chief engineer) (must be in a position of authority) of Siemens AG. Process Industries and Drives, D-76181 Karlsruhe, Germany (name of manufacturer) located at Thane Belapur Road, Thane, Maharashtra, 400601 India (plant address) do solemnly declare that the fittings listed hereunder, which are subject to the Safety Codes Act (check one) comply with the requirements of ASME Code Section VIII Div I which specifies the dimensions, -(t-it-le_o_f-re_c_ogn-iz-ed-N-ort_h_A_m_e_r_ic-an_S_t_an_d_ar_d_) - materials of construction, pressure/temperature ratings and identification marking of the fittings, or 0 are not covered by the provisions ofa recognized North American standard and are therefore manufactured to comply with as supported by the attached data which identifies the dimensions, -------------materials of construction, pressure/temperature ratings and the basis for such ratings, and the marking of the fittings for identification. I further declare that the manufacture of these fittings is controlled by a quality control program which has been verified by the following authority, bsi ISO 900 I: 2008 as being suitable for the manufacture of these fittings to the stated standard. The fittings covered by this declaration, for which I seek registration, are F type fittings -------------1 n support of this application, the following information, calculations and/or test data are attached: Model types: SITRA NS P OS III, P4 l 0, P300, P3 IO; Catalog and model key for each one; Reports of Proof Test; Drw. A5E00369009A, ASE003 85960A; List of material A5E00379 I 65A; Marking sample. 76870 Kandel of Germany , (Year) For Office Use Only To the best of my knowledge and belief, the application meets the requirements of the Safety Codes Act and CSA Standard 851, Clause 4.2, and is accepted for registration in Category /:' ------------------------Registration Number: _O_F _ Date Registered:------------------The information you provide is necessary only for the administration of the programs as required by the Alberta Safety Codes Act and Regulations in the Boiler Discipline. All:rAra MUNICIPAL AFFAIRS I, Jtirgen Ptlaum Chief Quality Manager the pressure equipment safety authority STATUTORY DECLARATION Registration of Fittings (company title, e.g. vice president. plant manager, chief engineer) (must be in a position of authority) of Siemens AG, Process Industries and Drives, D-76181 Karlsruhe, Germany (name of manufacturer) located at 1201 Sumneytown Pike, Spring House, PA 19477, USA (plant address) do solemnly declare that the fittings listed hereunder, which are subject to the Safety Codes Act (check one) AB-41 2005-02 In this space, show facsimile of manufacturer's logo or trademark as it will appear on the fitting. SIEMENS comply with the requirements of ASME Code Section VIII Div I which specifies the dimensions, (title of recognized North American Standard) materials of construction, pressure/temperature ratings and identification marking of the fittings, or D are not covered by the provisions of a recognized North American standard and are therefore manufactured to comply with as supported by the attached data which identifies the dimensions, materials of construction, pressure/temperature ratings and the basis for such ratings, and the marking of the fittings for identification. 1 further declare that the manufacture of these fittings is controlled by a quality control program which has been verified by the following authority, DNV GL ISO 9001: 2008 as being suitable for the manufacture of these fittings to the stated standard. The fittings covered by this declaration, for which I seek registration, are F type fittings -------------1 n support of this application, the following information, calculations and/or test data are attached: Model types: SITRANS P DS III, P4 l 0, P300, P3 l O; Catalog and model key for each one; Reports of Proof Test; Drw. A5E00369009A, A5E00385960A; List of material A5E00379165A; Marking sample. DECLARED before me at Jahnstr. 6 in the __ 7_6_8_7_0_K_a_n_d_e_l __ _ of Germany this -t\.'. day of Februacy ' (Month) (print) hl.\ S (sign) Z/JJMv1t-t//,.j (A Comfuissionbr for Oaths) (Year) For Office Use Only To the best of my knowledge and belief, the application meets the requirements of the Safety Codes Act and CSA Standard BS I, Clause 4.2, and is accepted for registration in Category ;C"" /2. Registration Number: Date Registered: ___ ____;M.....;..:_A:....:....__· --'b'--=2=0-=-1=----(For the Administrator/Chief Inspector or Albcrtll) Expiry Date: /?pl'· 2 -j. Z'.o The information you provide is necessary only for the administration of the programs as required by the Alberta Safety Codes Act and Regulations in the Boiler Discipline. ... TECHNICAL STANDARDS & SAFETY AUTHORITY 14TH FLOOR CENTRE TOWER-3300 BLOOR STREE TORONTO ON MBX 2X4 Attn: TANYA FRANCIS Re: Application for Design Registration 505 -6th Street, Suite 200 New Westminster, BC V3L OE1 Toll Free: 1-866-566-SAFE Fax: (778) 396 -2064 www.safetyauthority.ca Date: May 17, 2016 Account#: 35231 Journal#: 65504 Our File#: 5591259 The design, as detailed in your, TSSA SR# 1853184, for a Fitting is accepted for registration as follows: Registered To: SIEMENS AG CRN: OF9863.51 MDMT: -40 deg C MAWT: 100 deg C MAWP: 400 bar Drawing #:General Catalog pages Conditions Of Registration: Addition of SITRANS P410 & SITRANS P310. This design was registered based on a technical review performed by the province of initial registration in accordance with the Association of Chief Inspectors policy on reciprocal recognition of design review. Contact me if you have any questions. The invoice for registration will be forwarded under separate cover. KURTIS MCLELLAND (778) 396-2077 Kurtis. McLelland@safetyauthority.ca Design Administration cc: (PROD) 30400-20 GST #: 87391 2802 RT0001 TECHNICAL STANDARDS & SAFETY AUTHORITY Show facsimile of manufacturer's logo or trademark, as ii Vvill appear on the fitting, in the space below 14th Floor, Centre Tower 3300 Bloor Street West Toronto, Ontario Canada M8X 2X4 SIEMENS Registration of Fittings I, Jurgen Pflaum, Chief Quality Manager (Name and Position, e.g. President, Plant Manager, Chief Engineer) of Siemens AG, Process Industries and Drives, D-76181 Karlsruhe. Germany (Name of Manufacturer) + 33 3 6906-5607 + 33 3 6906-6660 Located at 1. Chemin de la Sandlach. 67506 Haguenau, France (Plant Address) (Telephone No.) (Fax No.) do solemnly declare that the fittings listed hereunder, which are subject to the Technical Standards and Safety Act, Boilers and Pressure Vessels Regulation, comply with all of the requirements of ASME Code Section VIII Div 1 (Title of recognized North American Standard) whid1 specifies the dimensions, materials of construction, pressure/temperature ratings, identification marking the fittings and service; D or are not covered by the provisions of a recognized North American standard and are therefore manufactured to comply with _____________ as supported by the attached data which identifies the dimensions, material of construction, pressure/temperature ratings and the basis for sud1 ratings, the marking of the fitting for identification and service. I further declare that the manufacture of these fittings is controlled by a quality system meeting the requirements of ISO 9001 : 2008 ______ whid1 has been verified by the following autholity, The covered by this declaration, for which I seek registration, are category F type fittings. In support of this application, the following information and/or test data are attached as follows: Model types: SITRANS P OS Ill, P410, P300, P310; Catalog and model key for each one; Reports of Proof Test; Drw. ASE00369009A, ASE00385960A; List of material ASE00379165A; Marking sample. iffiiiiiii§s, CdkbJ&hbiiS, i&Sl :spo:u. SIL) Declared before me at ....:J=a""'h""n.:o.st_r.'""'6"'--__________ in the 76870 Kandel A. ! +l., the _..,..JJ.+'.'.l...._ ____ day of February AD 2016. Commissioner for Oaths: FOR OFFICE USE ONLY To the best of my knowledge and belief, the application meets the requirements of the Technical Standards and Safety Act, Boilers and Pressure Vessels Regulation, and CSA Standard 851 and is accepted for registration in Category Z::: [ Of 9863 .. S,L)-1)'03 CRN: Registered by: £,u /1?J /aj r;er Dated: /t ()!( 11/. 2-o {h ' NOTE: This re PV 09553 (11112) ;J/TrF-.: of Germany .P .E.!!.. ...... :. §' 3 f LM·r Locc·;.ti '011 L. '*f* TECHNICAL STANDARDS & SAFETY AUTHORITY Show facsimile of manufacturer's logo or trademark, as n will appear on the fitting, in the space below 14th Floor, Centre Tower 3300 Bloor Street West Toronto, Ontario Canada M8X 2X4 SIEMENS Registration of Fittings I, Jurgen Pflaum, Chief Quality Manager (Name and Position, e.g. President, Plant Manager, Chief Engineer) of Siemens AG, Process Industries and Drives, D-76181 Karlsruhe, Germany (Name of Manufacturer) located at 117, Guangxian Road, Qi Xian Ling, High Tech Park, DALIAN. Liaoning Province, 116023, China +86 (411) 8 279 0323 (Plant Address) (Telephone No.) (Fax No.) do solemnly declare that the fittings listed hereunder, which are subject to the Technical Standards and Safety Act, Boilers and Pressure Vessels Regulation, comply with all of the requirements of ASME Code Section VIII Div 1 (Title of recognized North American Standard) which specifies the dimensions, materials of pressure/temperature ratings, identification marking the fittings and service; D or are not covered by the provisions of a recognized North American standard and are therefore manufactured to comply with Siemens proprietary standards as supported by the attached data which identifies the dimensions, material of construction, pressure/temperature ratings and the basis for such ratings, the marking of the fitting for identification and service. I further declare that the manufacture of these fittings is controlled by a quality system meeting the requirements of ISO 9001 : 2008 _______ which has been verified by the following authority, _______________ _ The items covered by this declaration, for which I seek registration, are category ______ type fittings. In support of this application, the following information and/or test data are attached as follows: Model types: SITRANS P OS Ill, P410, P300, P310; Catalog and model key for each one; Reports of Proof Test; Drw. ASE00369009A, ASE00385960A; List of material ASE00379165A; Marking sample. catai&hbJIS. ibSi Jepo;iS. &IC.) Declared before me at _.J ... in the 76870 Kandel !:< +h the _.:..l! ... ____ day of February AD 2016. Commissioner for Oaths: FOR OFFICE USE ONLY To the best of my knowledge and belief. the application meets the requirements of the Technical Standards and Safety Act, Boilers and Pressure Vessels Regulation, and CSA Standard 851 and is accepted for registration in Category F CRN: Registered by: Dated: NOTE: This re of Germany ture of Declarer) flf>rlJI LockTrfJIJ TECHNICAL STANDARDS & SAFETY AUTHORITY Show facsimile of manufacturer's logo or trademark, as it will appear on the fitting, in the space below 14th Floor, Centre Tower 3300 Bloor Street West Toronto, Ontario Canada MBX 2X4 SIEMENS Registration of Fittings I, Jurgen Pflaum, Chief Quality Manager (Name and Position, e.g. President, Plant Manager, Chief Engineer) of Siemens AG. Process Industries and Drives. D-76181 Karlsruhe, Germany (Name of Manufacturer) located at Thane Belapur Road, Thane, Maharashtra, 400601 India (Plant Address) +91(22)39663108 (Telephone No.) (Fax No.) do solemnly declare that the fittings listed hereunder, which are subject to the Technical Standards and Safety Act, Boilers and Pressure Vessels Regulation, comply with all of the requirements of ASME Code Section VIII Div 1 (Title of recognized North American Standard) which specifies ttie dimensions, materials of construction, pressure/temperature ratings, identification mar1<ing the fittings and service; 0 or are not covered by the provisions of a recognized North American standard and are therefore manufactured to comply with Siemens proprietary standards as supported by the attached data which identifies the dimensions, material of construction, pressure/temperature ratings and the basis for such ratings, the marking of the fitting for identification and service. I further declare that the manufacture of these fittings is controlled by a quality system meeting the requirements of ISO 9001 : 2008 The items covered by this declaration, for which I seek registration, are category _____________ type fittings. In support of this application, ttie foiiCM!ing information and/or test data are attached as follows: Model types: SITRANS P DS Ill, P410, P300, P310; Catalog and model key for each one; Reports of Proof Test; Drw. ASE00369009A, ASE00385960A; list of material ASE00379165A; Marking sample. tbiiwh1gs. ca£6J&iM11s, i#Si 1bµ;11i. &IE) Declared before me at _,J=a""h""'n-=-st=-r.'""6"------------in the 76870 Kandel the __ _,_fl__._1 _____ day of Februarv AD 2016. Commissioner for Oaths: FOR OFFICE USE ONLY To the best of my knowledge and belief, the application meets the requirements of the Technical Standards and Safety Act, Boilers and Pressure Vessels and CSA Standard 851 and is accepted for registration in Category ----F-1---------CRN: Of-J& 6 0 .. \.5°" $-OD 3 Registered by: Dated: NOTE: This re of Germany 6 3 .... S A--0 c>j U;cfYHe;µ L 51: -w'f(f>1l TECHNICAL STANDARDS & SAFETY AUTHORITY Show facsimile of manufacturer's logo or trademark, as it will appear on the fitting, in the space below 14th Floor, Centre Tower 3300 Bloor Street West Toronto, Ontario Canada M8X 2X4 SIEMENS Registration of Fittings I, Jurgen Pflaum, Chief Quality Manager (Name and Position, e.g. President, Plant Manager, Chief Engineer) of Siemens AG, Process Industries and Drives, D-76181 Karlsruhe, Germany (Name of Manufacturer) Located at 1201 Sumneytown Pike, Spring House, P A 19477, USA (Plant Address) (Telephone No.) (Fax No.) do solemnly declare that the fittings listed hereunder, which are subject to the Technical Standards and Safety Act, Boilers and Pressure Vessels Regulation, comply with all of the requirements of ASME Code Section VIII Div 1 (Title of recognized North American Standard) which specifies the dimensions, materials of pressure/temperature ratings, identification mar1<ing the fittings and service; D or are not covered by the provisions of a recognized North American standard and are therefore manufactured to comply with Siemens proprietary standards as supported by the attached data which identifies the dimensions, material of construction, pressure/temperature ratings and the basis for such ratings, the marking of the fitting for identification and service. I further declare that the manufacture of these fittings is controlled by a quality system meeting the requirements of JSO 9001 : 2008 ______ which has been verified by the following authority, --=D=N.:..;V:..G=L _______________ _ The items covered by this declaration, for which I seek registration, are category F type fittings. In support of this application, the following information and/or test data are attached as folk:Nvs: Model types: SITRANS P OS Ill, P410, P300, P310; Catalog and model key for each one; Reports of Proof Test; Drw. ASE00369009A, ASE00385960A; List of material ASE00379165A; Marking sample. 161 a whigs. cJtoiiifbhs, i&si 1iij)611§. me.; Declared before me at _.J"'a""h""'n""'st::.:..r,_. 6=------------in the 76870 Kandel the __ ___ day of February AD 2016. Commissioner for Oaths: FOR OFFICE USE ONLY To the best of my knowledge and belief, the application meets the requirements of the Technical Standards and Safety Act, Boilers and Pressure Vessels Regulation, and CSA Standard B51 and is accepted for registration in Category F CRN: of 'I &6 .. 0 A-oo 3 Registered by: Dated: NOTE: This re Bf!?. i/f. 7 :VOlb of Germany f t-P(>-a)t TECHNICAL STANDARDS & SAFETY AUTHORITY Show facsimile or manufadurer's logo or trademark, as it v.;a appear on the fitting, in t he space below 14th Floor, Centre Tower 3300 Bloor Street West Toronto, Ontario Canada MSX 2X<i SIEMENS Registration of Fittings I, Jilrgen Pflaum, Chief Quality Manager (Name and Position. e.g. President. Plant Manager. Chief Engineer) of Siemens AG. Process Industries and Drives, D-76181 Karlsruhe, Germany (Name of Manufacturer) Located at 1. Chemin de la 5andlacb. 67506 HaQue@U. a;ance (Pklnl Address) +33 3 6906-5607 +.33 3 6906-6660 (Telephone No.) (Fax No.} do solemnly declare that the fittings listed hereunder, which are subject to the Technical Standards and Safety Act, Boilers and Pressure Vessels Regulation, comply with all of the requirements of ASME Code Section VIII Div 1 (Title of recognized North American Standard) v.tiich specifies the dimensions, materials of conslrUdion, pressure/temperature ratings, idefitification marking the fittings and service; 0 or are not covered by the provisions of a recognized North American standard and are therefore manufactured to comply with _____________ .as supported by the attached data which identifies the dimensions, material of construction, pressure/temperature ratings and the basis for such ratings, the marking of the fitting for identification and service. I further declare that the manufacture of these fittings is controlled by a quality system meeting the requirements of ISO 9001 2006 ______ which has been verified by the folbMng authority, The ttems rovered by this declaratbn, for whdl I seek registration, are category . type fittings. In support of this application, the following infoonation and/or test data are attached as folloNs: Model types: SITRANS P OS Ill, P410, P300, P310; Catalog and model key for each one; Reports of Proof Test; Orw._ASE00369009A, ASE00385960A; List of ljlaterial ASE00379165A; Marking sample. 1Jiacob1gs. caltoliiho11s, lest sepwil eie) Declared before me at __________ In the 76670 Kandel of Germany the-.-. ..... 1-----day of February AD 2016. Commissioner for Oaths: FOR OFFICE USE ONLY To the best of my knowledge and behef, the application meets the requirements of the Technical Standards and Safety Act. Boilers and Pressure Vessels and Registered b y: REGISTERED D Date: r11..ftir_ 178 ReX!la!e Boulevald. l M9W tR3 CSA Standard 851 and is accepted for registration in Category ----=--f" ___ . CSA-OF''\ 8 b ?.> Ł 56 CRN: Dated. NOTE: This re PV09Hl(ll'l2) TECHNICAL STANDARDS & SAFETY AUTHORITY Show facsimile of manufadurer's logo or trademark, as it v.ill appear on the fitting, in the space below 14th Floor, Centre Tower 3300 Bloor Street West Toronto, Ontario Canada M8X 2X4 SIEMENS Registration of Fittings I, Jurgen Pflaum. Chief Quality Manager (Name and Position, e g President Plant Manager. Chief Engineer) of Siemens AG, Process Industries and Drives, D-76181 Karlsruhe, Germany (Name of Manufacturer} Located at 1201 Sumneytown Pjke. Spring House. PA 19477. USA (Plant Address) (Telephone No.} (Fax No) do solemnly declare that the fittings fisted hereunder, which are subject to the Technical Standards and Safety Act, BoTiers and Pressure Vessels Regulation. comply with all of the requirements of ASME Code Section VIII Div 1 (Title of recognized North American Standard) which specifies the dimensions, materials of construc:lion, pressurenelTlperature ratilgs, identification marking the fittings and service; 0 or are not covered by the provisions of a recognized North American standard and are therefore manufactured to comply with Siemens proprietary standards as supported by the attached data which identifies the dimensions, material of construction, pressure/temperature ratings and the basis for such ratings, the marking of the fitting for identification and service. I further declare that the manufacture of these fittings is controlled by a quality system meeting the requirements of ISO 9001 2008 ______ which has been verified by the fcUov.1ng authority, ..... o ..... N ..... V_G=L=----------------The items covered by this declaration, for whk:h I seek registration, are category F type fittings. In support of this application, the following information and/or test data are attached as follows: Model types: SITRANS P OS rrr. P410, P300, P310; Catalog and model key for each one; Reports of Proof Test; Drw. ASE00369009A, ASE00385960A; List of material ASE0037916SA; Marking sample. tbiacoii1ps, caiuiJ11U11s. i&SI 1epo11s me) Declared before me at ..... J=a-..h.._.ns ... t..,r . ....;:6:..-__________ In the 76870 Kandel of Germany the __ ___ day of February AD 2016. Commissioner for Oaths: FOR OFFICE USE ONLY To the best of my knowtedge and belief, the application meets the requirements of the Technical Standards and Safety Act, Boilers and Pressure Vessels Regulation, and CSA Standard B51 and is accepted for registration in category 1 f 1 CRN· -of' ti 8 b 3. Sb1Ul0 Registered by: Dated NOTE: This re PV 09551 (I I 121 REGISTERED c.P.Nk?.tl-0 F tf cP6::3. J;r7'"4'ltlc..c,.,.f . dy a Boulevard. Torcw1tol'(l'N Canada M9W1R3 TECHNICAL STANDARDS & SAFETY AUTHORITY Show facsimile of manufacturer's logo or trademark, as it v.ill appear on the fitting, in the space below 14th Floor, Centre Tower 3300 Bloor Street West Toronto, Ontario Canada MBX 2X4 SIEMENS Registration of Fittings I, Jurgen Pflaum. Chief Quality Manager (Name and Position. e.g. President. Plant Manager. Chief Engineer) of Siemens AG. Process Industries and Drives, D-76181 Karlsruhe. Germany (Name of Manufacturer) located at Thane Belapur Road, Thane. Maharashtra, 400601 ln\,lia (Plant Address) +91(22)39663108 (Telephono No) (Fax No I do solemnly declare that the fittings listed hereunder, which are subject to the Technical Standards and Safety Act, Bo'lers and Pressure Vessels Regulation, comply all of the requirements of ASME Code Section VIII Div 1 (Tille of recogni1ed North American Standard} v.tlich specifies the dimensions, materials of construdion, pressure/temperature ratings, identification marking the fillings and service· D or are not covered by the provisions of a recognized North American standard and are therefore manufactured to comply with Siemens proprietary standards as supported by the attached data which identifies the dimensions, material of construction, pressure/temperature ratings and the basis for such ratings, the marking of the fitting for identification and service I further declare that the manufacture of these fittings is controlled by a-quality system meeting the requirements of ISO 9001 200§ ______ which has been verified bythefolbwing authority, _,,b=s·,_1 ------------------The covered by this declaration, for which I seek registrati:ln, are categoly F type fillings. In support of this application, the following information and'or test data are attached as follows: Model types: SITRANS P OS Ill, P410, P300, P310; Catalog and model key for each one; Reports of Proof Test; Drw. ASE00369009A, ASE00385960A; List of material ASE0037916SA; Marking sample. 1dian£sus. ea£01iliw1s. 1esi 1eµ;11s. e1t) Declared before me at ,..J ... a.,.h""ns=t""'r.""'6'--__________ In the 76870 Kandel of Germany the _ ___ day of February AD 2016 I Commissioner for Oaths: FOR OFFICE USE ONLY To the best of my knowledge and belief, the application meets the requirements of the Technical Standards and Safety Act, Boilers and Pressure Vessels Regulation. and CSA Standard B51 and is accepted for registration in Category F CRN Registered by. Dated NOTE: This re C!?,A -OF18 Ir. b-ANWATI REGISTBRED cJtN.?5A-CJ[ t?e63. d-:t1' Dale: d <i &.t:f< 178RexdaleBOtdeva; Ti ON Canada M9W 1R3 Ł the anachmenl for the scope of the registration TECHNICAL STANDARDS & SAFETY AUTHORITY Show facsimile of manufadurer's logo or trademark, as it v.iQ appear on the fitting, in the space below 14th Floor. Centre Tower 3300 Bloor Streel West Toronto. Ontario Canada MBX 2X4 SIEMENS Registration of Fittings I, Jurgen Pflaum. Chief quality Manager (Name and Position. e g. President. Plant Manager. Chief Engineer) of Siemens AG. Process Industries and Drives. D-76181 Karlsruhe. Germany (Name of Manufacturer) Located at 117. Guangxi;tn Road, QI Xian ling, High Tech Park. OALIAN. liaonlng Province. 116023. China +86 (411) 8279 0323 (Plant Address) No) (Fax No.) do solemnly declare that the fittings listed hereunder, which are subject to the Technical Standards and Safety Act, Boilers and Pressure Vessels Regulation, comply with all of the requirements of ASME Code Section VIII Div 1 (Tille of recognized North American Standard) which specifies the dimensions, materials of construction, pressure.1emperature ratings identification marking the fittings and service, D or are not covered by the provisions of a recognized North American standard and are therefore manufactured to comply with Siemens proprietary standards as supported by the attached data which identifies the dimensions. material of construction, pressure/temperature ratings and the basis for such ratings, the marking of the fitting for identification and service. I further declare that the manufacture of these fittings is controlled by a quality system meeting the requirements of ISO 9001 2008 ______ which has been verified by the following autholity, -'T'""'O'""V-'R'""'h=e=in=la=n=d _____________ _ The covered by this dedaratbn, for whdl I seek registration, are categoly F type fittlngs. In support of this application, the fobving infonnalion ard'or test data are attached as follows: Model types: SITRANS P DS Jll, P410, P300, P310; Catalog and model key for each one; Repo_rts of Proof Test; Drw. A5E00369009A, ASE00385960A; List of material ASE00379165A; Marking sample. tbianli;gs, ibsl 1epu;1s. eJC) Declared before me at ...:J=a ... h.-ns .. t ..... r._s"------------In the 76870 Kandel the AA +h day of February AD2016. Commissioner for Oaths: FOR OFFICE USE ONLY To the best of my knowledge and belief, the application meets the requirements of the Technical Standards and Safety Act, Boilers and Pressure Vessels Regulation, and CSA Standard 851 and is accepted for registration in Category E CRN. Registered by Dated. NOTE: This r CSA -0F'i803.56Al>J>3 It. of Germany April 23, 1998 Re: Fltdnp Regktmtion Saskatchewan rrne:;c;; WlV1 "'"!Of The Province of Saskatchewan will be participating with Quebec, Manitoba. and the Canadian Standards A$1ociation (CSA} in a pilot pmjet:t for the registration of fittings. We will recogni:.e re$istrat.ions dons by CSA and accept s\wh tittiqs tor \\H in Saskat<:hcwm. The letters CSA will be applied M a prefix to the CRN to which fini¥ havf been rcgiatcrtd in tbiŁ m&nl'l4r. r would appreciate if' you could infonn your clients of this additionaJ mark.ine requireal.Cnt so infom1 yo\11' cli(!2t9 that fittings l.'1ji&Mred by CSA are ac:Gepted for us& Yo TECHNICAL STANDARDS & SAFETY AUTHORITY Show facsimile of manufacturer's logo or trademark, as it will appear on the fitting, in the space below 14th Floor, Centre Tower 3300 Bloor Street West Toronto, Ontario Canada MBX 2X4 SIEMENS Registration of Fittings I, Jurgen Pflaum, Chief Quality Manager (Name and Position, e.g. President, Plant Manager, Chief Engineer) of Siemens AG, Process Industries and Drives, D-76181 Karlsruhe, Germany (Name of Manufacturer) Located at 1. Chemin de la Sandlach, 67506 Haquenau, France (Plant A
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P431001__N1A9289172167-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P431001__N1A9289172167-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-12 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172167 | 7MF4434-1HY22-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0050: 7MF4434-1HY22-1EB7-Z: A02+Y15+Y21: N1-A928-9172167: 30 bar: PN 160: PROFIBUS PA: P431001: .: 30 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote sealOutput Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich.DownUpDownUp[bar]Pressure[%]050100015300.000315.000530.00060.000815.00200.00090.00150.00210.00280.0066(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Arth Pierre(2)2010-10-08HAGUENAU,1042503/981402(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-12 11:24:30I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P771101_1308116-10_N1F6109130001-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P771101_1308116-10_N1F6109130001-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-06-22 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-F610-9130001 | 7MF4434-1HY22-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1826059318-14884049-Y216-B6211: 01308116 / 0010: 7MF4434-1HY22-1EB7-Z: A02+Y15+Y21+Y25: N1-F610-9130001: 30 bar: PN 160: PROFIBUS PA: 31: P771101: .: 30 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092308634/551/LCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückX2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.49 0.75 1.13 0.81 0.016 0.024 0.029 0.01118.2118.98 2.13 2.3210.7510.07 0.24 -- -- -- V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- -- Al -- 0.040(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-06-22Haguenau7011324/1025455(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-06-22 16:48:58PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P744011__N1B1269014820-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P744011__N1B1269014820-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 23.02.2011 |  | PROFIBUS PA | N1B1269014820 |  | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Messprotokoll Measurement Report SeitePage/Kunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0063777623.02.2011 11Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000498959 SAP 867950 20394426/8 4034 Profibus PA 0,100% [1*]P744011 0 ... 1 bar rel. Referenzgerät Reference Kalibriernummer Calibration No. CPC8000-DX 0,01 % -0,60 ... 1 bar rel. A21676 DKD 10-10 Ergebnis Result Temperatur Temperature 20°C +/- 5 K 31.01.2011 Referenz Prüfling rel. Abweichung Standard Test Item rel. Deviation barbar%0,0000 0,0001 0,0001 0,010 0,009 0,2000 0,2001 0,2002 0,007 0,017 0,4000 0,4000 0,4003 0,004 0,026 0,6000 0,6001 0,6002 0,015 0,020 0,8000 0,8000 0,8001 0,004 0,015 1,0000 1,0001 1,0001 0,005 0,005 Bemerkung / Remarks: Kunden-Nr./Zeichen/Customer No./Ref. 1086408447/596/R vom 07.06.10 Der Kalibriergegenstand hä lt die Fehlergrenzen n ach Herstellerangaben ein. Object keeps the specification. IEC 61298 Die Kalibrierung erfolgte auf der Grundlage der folgenen Norm: Calibration was carried out according to the following norm: [1*] N1B1269014820 Prüfer Examiner A. Wagner Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P400000B__N1A9289172178-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P400000B__N1A9289172178-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2010-10-05 | SITRANS P DS III | HART, 4…20 mA | N1-A928-9172178 | 7MF4033-1BY00-1EB7-Z;7MF4033-*BY0*-1***;A5E00100207A;A5E01133036 | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III HART SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0270: 7MF4033-1BY00-1EB7-Z: Y01+Y15+Y21+C12+C20: N1-A928-9172178: 0.01 ... 1 bar: 6 bar: HART 4 ... 20 mA: P400000B: .: -100 ... 500 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y01)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 9(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-05HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-05 17:51:12I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.119List of materials / WerkstofflisteN1-A928-9172178Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4033-*BY0*-1*** - D22No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00100207A1 974857 W1WOM3.1C73451-A400-C1AnschlußstutzenProcess connection11W521Seat / AufnahmeA5E01133036A5E00100209A3.1SIEMENS3036 S135W531Diaphragm / TrennmembranC73451-A400-C15W73501-A4404-B501-*-253.1SIEMENS501538W541Sensor / SensorC73451-A400-B923C73451-A400-B900-*-252.1SIEMENS8D08-918W5Manufacturer / HerstellerSIEMENS I IA SC MF-H PI-1 PRO-1HaguenauPosition / AuftragOrder / Item832425 / 02Serial-Number / Fab. - NrN1-A928-9172178Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2010-10-05Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-4.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172178C12SIEMENS I IA SC SPA PS 113 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172178C12SIEMENS I IA SC SPA PS 114 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172178C12SIEMENS I IA SC SPA PS 115 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172178C12SIEMENS I IA SC SPA PS 116 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172178C12SIEMENS I IA SC SPA PS 117 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172178C12SIEMENS I IA SC SPA PS 118 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172178C12SIEMENS I IA SC SPA PS 119 / 9EN 10204-4.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\_1002434-20_N1C6119041785-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | _1002434-20_N1C6119041785-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2012-06-13 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-C611-9041785 | 7MF4034-1BY00-1BB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R3P0-1823015331-12748616-2320-B6211: 01002434 / 0020: 7MF4034-1BY00-1BB7-Z: Y21: N1-C611-9041785: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: .: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1091916359/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2012-06-13HAGUENAU,1356523/996555(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2012-06-13 20:07:03I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\A5E01018665-03de_TH400_BA_de-DE.pdf | A5E01018665-03de_TH400_BA_de-DE.pdf | 03/2014 | SITRANS TH400 | PROFIBUS PA;Foundation Fieldbus |  | A5E01018665;7NG3092-8KA;A5E01039143;A5E01039144.;A5E00364512.;A5E00364512;7NG3214;7NG3215;7NG3214-0AN00;7NG3215-0AN00;7NG3214-0NN00;7NG3215-0NN00;7NG3092-8KU;A5E01018665-03;A5E01039144;A5E01002219 | Manual | MAN | Montage / Inbetriebnahme / Demontage | Montage / Inbetriebnahme / Demontage |  |  | SITRANS TH400 __________ _________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ SITRANS Temperaturmessumformer SITRANS TH400 Betriebsanleitung 7NG3214 SITRANS TH400 mit PROFIBUS PA 7NG3215 SITRANS TH400 mit FOUNDATION Fieldbus 03/2014 A5E01018665 -03 Einleitung 1 Allgemeine Sicherheitshinweise 2 Beschreibung 3 Montage 4 Anschließen 5 Bedienen 6 Funktionen 7 Instandhaltung und Wartung 8 Technische Daten 9 Maßbilder 10 Ersatzteile und Zubehör 11 Anhang A Siemens AG Industry Sector Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG DEUTSCHLAND Dokumentbestellnummer: A5E01018665 06/2014 Änderungen vorbehalten Copyright © Siemens AG 2014 . Alle Rechte vorbehalten Rechtliche Hinweise Warnhinwei skonzept Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachsch äden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt. GEFAHR bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten wird , wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. WARNUNG bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten kann , wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. VORSICHT bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werde n. ACHTUNG bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils hö chsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein. Qualifiziertes Personal Das zu dieser Dokumentation zugehörige Pr odukt/System darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung qualifiziertem Personal gehandhabt werden unter Beachtung der für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörigen Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits - und Warnhinweise. Quali fiziertes Personal ist auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden. Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Siemens -Produkten Beachten Sie Folgendes: WARNUNG Siemens -Produkte dürfen nur für die im Katalog und in de r zugehörigen technischen Dokumentation vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Siemens empfohlen bzw. zugelassen sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentatio nen müssen beachtet werden. Marken Alle mit dem Schutzrechtsvermerk ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken der Siemens AG. Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte fü r deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann. Haftungsausschluss Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard - und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für di e vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. SITRANS TH400 Betriebsanleitung , 03/2014 , A5E01018665 -03 3 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ................................................................................................................................................ 5 1.1 Zweck dieser Dokumentation ......................................................................................................... 5 1.2 Historie ........................................................................................................................................... 5 1.3 Hinweise zur Gewährleistung ........................................................................................................ 6 1.4 Umweltschutz ................................................................................................................................. 6 2 Allgemeine Sicherheitshinweise .............................................................................................................. 7 3 Beschreibung .......................................................................................................................................... 9 3.1 Übersicht ........................................................................................................................................ 9 3.2 Anwendungsbereich ...................................................................................................................... 9 3.3 Produktmerkmale ........................................................................................................................... 9 3.4 Aufbau Typenschild ..................................................................................................................... 10 3.5 Arbeitsweise ................................................................................................................................. 11 3.6 Systemkommunikation ................................................................................................................. 12 4 Montage ............................................................................................................................................... 13 4.1 Sicherheitshinweise ..................................................................................................................... 13 4.2 Montage im Anschlusskopf .......................................................................................................... 14 4.3 Montage auf Hutschiene und G -Schiene ..................................................................................... 15 5 Anschlie ßen .......................................................................................................................................... 17 5.1 Sicherheitshinweise ..................................................................................................................... 17 5.1.1 Sicherheitshinweise zum Anschluss des TH400 in explosionsgefährdeten Bereichen ............... 20 5.1.2 Besondere Sicherheitshinweise zum Anschluss des SITRANS TH300/TH400 .......................... 23 5.1.3 Prüfklemmen für Ausgangssignal ................................................................................................ 23 5.2 Anschlussbelegung ...................................................................................................................... 24 5.3 Anschlusspläne ............................................................................................................................ 25 5.4 Busanschluss ............................................................................................................................... 28 6 Bedienen .............................................................................................................................................. 29 7 Funktionen ............................................................................................................................................ 31 7.1 Übersicht ...................................................................................................................................... 31 7.2 Geräteadresse ............................................................................................................................. 31 7.2.1 SITRANS TH400 PROFIBUS PA ................................................................................................ 31 7.2.2 SITRANS TH400 FOUNDATION Fieldbus .................................................................................. 32 7.3 Geräteauslieferungszustand ........................................................................................................ 32 7.4 Simulationsmodus ........................................................................................................................ 33 Inhaltsverzeichnis SITRANS TH400 4 Betriebsanleitung , 03/2014 , A5E01018665 -03 7.4.1 Simulationsmodus bei PROFIBUS PA ........................................................................................ 33 7.4.2 Simulationsmodus bei FOUNDATION Fieldbus ......................................................................... 33 8 Instandhaltung und Wartung ................................................................................................................. 35 8.1 Wartung ....................................................................................................................................... 35 9 Technische Daten ................................................................................................................................. 37 10 Maßbilder ............................................................................................................................................. 45 11 Ersatzteile und Zubehör ........................................................................................................................ 47 A Anhang ................................................................................................................................................. 49 A.1 Zertifikate / EG -Konformitätserklärung ........................................................................................ 49 A.2 Control Drawing .......................................................................................................................... 50 A.3 Technische Unterstützung .......................................................................................................... 53 Index .................................................................................................................................................... 55 SITRANS TH400 Betriebsanleitung , 03/2014 , A5E01018665 -03 5 Einleitung 1 1.1 Zweck dieser Dokumentation Diese Anleitung enthält Informationen, die Sie für die Inbetriebnahme und die Nutzung d es Geräts benötigen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, vor Montage und Inbetriebnahme die Anleitung sorgfältig durchzulesen. Um eine sachgemäße Handhabung sicherzustellen, machen Sie sich mit der Funktionsweise des Geräts vertraut. Die Anleitung richtet sic h sowohl an Personen, die das Gerät mechanisch montieren, elektrisch anschließen, parametrieren und in Betrieb nehmen, als auch an Servicetechniker und Wartungstechniker. 1.2 Historie Diese Historie stellt den Zusammenhang zwischen der aktuellen Dokumentation und der gültigen Firmware des Geräts her. Die Dokumentation dieser Ausgabe gilt für folgende Firmwarevarianten: Ausgabe Firmwarekennung Typenschild Systemintegration Installationspfad für PDM Geräteausführung PROFIBUS PA: 01 02/2007 FW: V2.03 und FW: V2.04 Anmerkung: Der Firmwarestand von TH400 PROFIBUS PA 2.04 entspricht dem Firmwarestand 2.03, auch wenn GSD/EDD Firmwarestand 2.03 anzeigt. PDM V6.0 DD Rev. 1.00 SITRANS TH400 02 06/2010 03 03/2014 Geräteausführung FOUNDATION Fielbus : 01 02/2007 FW: V2.03 und FW: V2.04 Standard -Fieldbus kompatible Steuerungssysteme Nicht relevant. 02 06/2010 03 03/2014 In der folgenden Tabelle stehen die wichtigsten Änderungen der Dokumentation verglichen mit der jeweils vorherigen Ausgabe. Einleitung 1.3 Hinweise zur Gewährleistung SITRANS TH400 6 Betriebsanleitung , 03/2014 , A5E01018665 -03 Ausgabe Bemerkung 01 02/2007 Erstausgabe 02 06/2010 Überarbeitete Sicherheitshinweise, Änderungen im Kapitel "Anschließen" 03 03/2014 Firmwareversion hinzugefügt. 1.3 Hinweise zur Gewährleistung Der Inhalt dieser Anleitung ist weder Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines früheren oder bestehenden Rechtverhältnisses noch soll er diese abändern. Sämtliche Verpflichtungen der Siemens AG ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und alleingültige Gewährleistungsregelung enthält. Diese vertraglichen Gewährleistungsbestimmungen werden durch die Ausführungen der Anleitung weder erweitert noch beschränkt. Der Inhalt spiegelt den technischen Stand z um Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Technische Änderungen sind im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten. 1.4 Umweltschutz Recycling Die in dieser Anleitung beschriebenen Geräte sind recyclingfähig. Für ein umweltverträgliches Recycling und Hinweise zur Entsorgung wenden Sie sich an einen zertifizierten Entsorgungsbetrieb. SITRANS TH400 Betriebsanleitung , 03/2014 , A5E01018665 -03 7 Allgemeine Sicherheitshinweise 2 Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und um einen gefahrlosen Betrieb des Geräts sicherzustellen, beachten S ie diese Anleitung und alle sicherheitsrelevanten Informationen. Beachten Sie die Hinweise und Symbole am Gerät. Entfernen Sie keine Hinweise und Symbole vom Gerät. Halten Sie die Hinweise und Symbole stets in vollständig lesbarem Zustand. Symbol Bedeutung Betriebsanleitung beachten Beachten Sie bei Anschluss, Montage und Betrieb die für Ihr Land gültigen Prüfbescheinigungen, Bestimmungen und Gesetze. Dies sind zum Beispiel: National Electrical Code (NEC - NFPA 70) (USA) Canadian Electrical Code (CEC) (Canada) Weitere Bestimmungen für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen sind z. B.: IEC 60079 -14 (international) EN 60079 -14 (EG) Die CE -Kennzeichnung auf dem Gerät zeigt die Konformität mit folgenden europäischen Richtlinien: Elektromagnetische Verträglichkeit EMV 2004/108/EG Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rats zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit und zur Aufhebung der Richtlinie 89/336/EWG. Atmosphère explosible ATEX 94/9/EG Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rats zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen. Die angewandten Richtlinien finden Sie in de r EG -Konformitätserklärung des betreffenden Geräts. Allgemeine Sicherheitshinweise SITRANS TH400 8 Betriebsanleitung , 03/2014 , A5E01018665 -03 WARNUNG Änderungen am Gerät Durch Änderungen und Reparaturen am Gerät, insbesondere in explosionsgefährdeten Bereichen, k önnen Gefahren für Personal, Anlage und Umwelt entstehen. Ändern oder reparieren Sie das Gerät nur wie in der Anleitung zum Gerät beschrieben. Bei Nichtbeachtung werden die Herstellergarantie und die Produktzulassungen unwirksam. Qualifiziertes Personal für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen Personen, die das Gerät im explosionsgefährdeten Bereich einbauen, anschließen, in Betrieb nehmen, bedienen u nd warten, müssen über folgende besondere Qualifikationen verfügen: Sie sind berechtigt und ausgebildet bzw. unterwiesen, Geräte und Systeme gemäß den Sicherheitsbestimmungen für elektrische Stromkreise, hohe Drücke sowie agg ressive und gefährliche Medien zu bedienen und zu warten. Sie sind berechtigt und darin ausgebildet bzw. unterwiesen, Arbeiten an elektrischen Stromkreisen für explosionsgefährdete Anlagen durchzuführen. Sie sind in Pflege und Gebrauch angemessener Sicherh eitsausrüstung gemäß den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen ausgebildet bzw. unterwiesen. WARNUNG Ungeeignetes Gerät für den explosionsgefährdeten Bereich Explosionsgefahr. Verwenden Sie nur Geräte, die für den Einsatz im vorgesehenen explosionsgefä hrdeten Bereich zugelassen und entsprechend gekennzeichnet sind. WARNUNG Verlust der Sicherheit des Geräts mit Zündschutzart Eigensicherheit "Ex i" Wenn das Gerät bereits an nicht eigensicheren Stromkreisen betrieben wurde oder die Angaben zu den el ektrischen Daten nicht beachtet wurden, ist die Sicherheit des Geräts für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen nicht mehr gewährleistet. Es besteht Explosionsgefahr. Schließen Sie das Gerät mit der Zündschutzart Eigensicherheit ausschließlich an einen eigensicheren Stromkreis an. Beachten Sie die Vorgaben zu den elektrischen Daten im Zertifikat und im Kapitel "Technische Daten". SITRANS TH400 Betriebsanleitung , 03/2014 , A5E01018665 -03 9 Beschreibung 3 3.1 Übersicht Den Temperaturmessumformer SITRANS TH400 gibt es in zwei grundlegenden Varianten für die Feldbus -Protokolle: PROFIBUS PA (7NG3214 ...) FOUNDATION Fieldbus (7NG3215 ...) 3.2 Anwendungsbereich Linearisierte Temperaturmessung mit Widerstandsthermome ter oder Thermoelement; Differenz -, Mittelwert - oder redundante Temperaturmessung mit Widerstandsthermometer oder Thermoelement; Lineare Widerstands - und bipolare Millivolt -Messungen; Differenz -, Mittelwert - oder redundante Widerstands - und bipolare Milliv olt -Messung. Montieren und betreiben Sie den explosionsgeschützten Messumformer in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend den Angaben der EG -Baumusterprüfbescheinigung nach ATEX und dieser Betriebsanleitung oder der in Ihrem Land gültigen Prüfbesche inigung. 3.3 Produktmerkmale Montage im Anschlusskopf Typ B nach DIN 43729 oder größeren Anschlusskopf. Messumformer mit PROFIBUS PA -Kommunikation Messumformer m it FOUNDATION Fieldbus -Kommunikation Kommunikationsfähig über PROFIBUS PA und FOUNDATION Fieldbus. Dadurch sind z. B. Sensoranschaltung und Messbereich programmierbar. Konfiguration über PROFIBUS PA mit SIMATIC PDM (SITRANS TH400 als PROFIBUS PA-Variante) bzw. über FOUNDATION Fieldbus mit Emerson AMS, Handheld 375 (SITRANS TH400 als FOUNDATION Fieldbus -Variante). Der Simulationsmodus bei FOUNDATION Fieldbus wird mit einem Magnetstift aktiviert. Polaritätsunabhängiger Busansc hluss 24 Bit Analog -Digital -Wandler für eine hohe Auflösung PROFIBUS PA Funktionsblöcke: 2 x Analog Beschreibung 3.4 Aufbau Typenschild SITRANS TH400 10 Betriebsanleitung , 03/2014 , A5E01018665 -03 FOUNDATION Fieldbus Funktionsblöcke: 2 x Analog und 1 x PID FOUNDATION Fieldbus Funktionalität: Basic oder LAS. Galvanische Trennung Eigensichere Geräteausf ührung für den Einsatz im Ex -Bereich Sonderkennlinie 3.4 Aufbau Typenschild Am Gehäuse befindet sich das Typenschild mit der Bestellnummer und weiteren wichtigen Produktinformationen, siehe nachfolgendes Beispiel. Hersteller Geräteausführung: PROFIBUS PA oder FOUNDATION Fieldbus Hardware - und Firmware -Revision Betriebsanleitung beachten Seriennummer mit codiertem Herstellungsjahr und Herstellungsmonat Bestellnummer Typbezeichung Ursprungsland Bild 3-1 Typenschild SITRANS TH400 Beschreibung 3.5 Arbeitsweise SITRANS TH400 Betriebsanleitung , 03/2014 , A5E01018665 -03 11 3.5 Arbeitsweise Im Folgenden wird die Arbeitsweise des Messum formers anhand des Funktionsplans erläutert. Die beiden Varianten des SITRANS TH400 (7NG3214 ... und 7NG3215 ...) unterscheiden sich lediglich durch die Art der Feldbus -Protokolle (PROFIBUS PA bzw. FOUNDATION Fieldbus). Bild 3-2 Funktionsplan SITRANS TH400 Beschreibung 3.6 Systemkommunikation SITRANS TH400 12 Betriebsanleitung , 03/2014 , A5E01018665 -03 3.6 Systemkommunikation Bild 3-3 Kommunikationsschnittstelle SITRANS TH400 Betriebsanleitung , 03/2014 , A5E01018665 -03 13 Montage 4 4.1 Sicherheitshinweise WARNUNG Montage in explosionsgefährdeten Bereichen Beachten Sie vor der Montage des Messumformers nachfolgende Hinweise: Bauen Sie den Messumformer in ein passendes Gehäuse ein, das für die vorgesehene Anwendung geeignet ist. Beachten Sie in explosionsgefährdeten Bereichen auch die in den Ex -Zertifikaten u nd Zulassungen gestellten Anforderungen. WARNUNG Überschreitung der maximalen Umgebungs - oder Messstofftemperatur Explosionsgefahr in explosionsgefährdeten Bereichen. Geräteschaden. Stellen Sie sicher, dass die maximal zulässige Umgebungs - oder Messstofftemperatur des Gerä ts nicht überschritten wird. Siehe hierzu die Informationen im Kapitel "Auto - Hotspot". WARNUNG Offene Kabeleinführung oder falsche Kabelverschraubung Explosionsgefahr in explosionsgefährdeten Bereichen. Verschließen Sie die Kabeleinführungen für die elektrischen Anschlüs se. Verwenden Sie hierzu ausschließlich Kabelverschraubungen oder Verschlussstopfen, die für die betreffende Zündschutzart zugelassen sind. WARNUNG Falsches Conduit -System Explosionsgefahr in explosionsgefährdeten Bereichen durch offene Kabeleinfü hrung oder falsches Conduit -System. Montieren Sie bei einem Conduit -System eine Zündsperre in definiertem Abstand zum Geräteeingang. Beachten Sie die in den einschlägigen Zulassungen erwähnten nationalen Vorschriften und Anforderungen. Montage 4.2 Montage im Anschlusskopf SITRANS TH400 14 Betriebsanleitung , 03/2014 , A5E01018665 -03 4.2 Montage im Anschlusskopf Hinweis Der Messumformer ist nur für den Einbau im Anschlusskopf Typ B oder größer vorgesehen. Der Messumformer wird wahlweise im Boden des Anschlusskopfs oder im erhöhten Deckel des Anschlusskopfs befestigt. Im Lieferumfang des Messumformers sind enthalten: Federn Befestigungsschrauben Befestigung des Messumformers im Boden des Anschlusskopfs Messumformer Anschlusskop f Befestigung des Messumformers im Deckel des Anschlusskopfs Messumformer Keramiksockel des Messeinsatzes Anschlusskopf Montage 4.3 Montage auf Hutschiene und G -Schiene SITRANS TH400 Betriebsanleitung , 03/2014 , A5E01018665 -03 15 4.3 Montage auf Hutschiene und G -Schiene Sie können de n Messumformer wahlweise auf einer Hutschiene mit 35 mm oder einer G -Schiene mit 32 mm montieren. Für die Hutschiene und G -Schiene gilt hierbei die DIN EN 60715. Der für die Montage benötigte Hutschienenadapter ist unter der Bestellnummer 7NG3092 -8KA als Z ubehör erhältlich. Halten Sie die in den technischen Daten spezifizierten Umgebungsbedingungen ein. Bild 4-1 Befestigung des Messumformers auf Hutschiene Bild 4-2 Befestigung des Messumformers auf G -Schiene Montage 4.3 Montage auf Hutschiene und G -Schiene SITRANS TH400 16 Betriebsanleitung , 03/2014 , A5E01018665 -03 SITRANS TH400 Betriebsanleitung , 03/2014 , A5E 01018665 -03 17 Anschlie ßen 5 5.1 Sicherheitshinweise Hinweis Nationale Vorschriften Beachten Sie die für Ihr Land gültigen und relevanten Vorschriften. Hinweis Um die Stö rsicherheit zu verbessern: Verlegen Sie Signalkabel getrennt von Kabeln mit Spannungen > 60 V. Verwenden Kabel mit verdrillten Adern. Vermeiden Sie die Nähe von großen elektrischen Anlagen oder verwenden Sie abgeschirmte Leitungen. Verwenden Sie abgeschirm te Kabel, um die volle Spezifikation gemäß PROFIBUS PA oder FOUNDATION Fieldbus zu gewährleisten. Setzen Sie nur Kabeleinführungen und Abdeckungen ein, die für die jeweilige Anwendung zugelassen sind. Setzen Sie bei einer Umgebungstemperatur T 60 °C hitzebeständige Leitungen ein, die für eine mindestens 20 K höhere Umgebungstemperatur zugelassen sind. Verwenden Sie Kabel mit Adern, die eine maximale Querschnittsfläche von 2,5 mm2 haben. Siehe auch Anschlusspläne (Seite 25) WARNUNG Ungeeignete Kabel und/oder Kabelverschraubungen Explosionsgefahr in explosionsgefährdeten Bereichen. Verwenden Sie nur geeignete Kabel und Kabelverschraubungen entsprechend den im Kapitel "Technische Daten" genannten Anforderungen. Ziehen Sie die Kabelverschraubungen gemäß den im Kapitel "Technische Daten" genannten Drehmomenten an. Verwenden Sie beim Aus tausch von Kabelverschraubungen nur Kabelverschraubungen gleicher Bauart. Prüfen Sie die Kabel nach der Installation auf festen Sitz. Anschließen 5.1 Sicherheitshinweise SITRANS TH400 18 Betriebsanleitung , 03/2014 , A5E01018665 -03 WARNUNG Berührungsgefährliche Spannung Stromschlaggefahr bei unsachgemäßem elektrischem Anschluss. Die Angaben für den sachgemäß en elektrischen Anschluss finden Sie im Kapitel "Auto -Hotspot". Beachten Sie die für den Einbauort des Geräts gültigen Bestimmungen und Gesetze zur Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen unter 1000 V. ACHTUNG Zu hohe Umgebungstemperatur Beschädigung der Leitungsisolierung. Setzen Sie bei einer Umgebungstemperatur 60 °C (140 °F) hitzebeständige Leitungen ein, die für eine mindestens 20 °C (68 °F) höhere Umgebung stemperatur ausgelegt sind. WARNUNG Unsachgemäße Stromversorgung Explosionsgefahr in explosionsgefährdeten Bereichen bei unsachgemäßer Stromversorgung, z. B. bei Verwendung von Gleichstrom an Stelle von Wechselstrom. Schließen Sie das Gerä t entsprechend den vorgeschriebenen Versorgungs - und Signalstromkreisen an. Die betreffenden Vorschriften finden Sie in den Zertifikaten, im Kapitel "Auto -Hotspot" bzw. auf dem Typschild. WARNUNG Unsachgemäße Verlegung geschirmter Leitungen Explosionsgefahr durch Ausgleichs ströme zwischen dem explosionsgefährdeten Bereich und dem nicht explosionsgefährdeten Bereich. Erden Sie geschirmte Leitungen, die in den explosionsgefährdeten Bereich führen, nur auf einer Seite. Bei beidseitiger Erdung müssen Sie einen Potenzialausgleich sleiter verlegen. Anschließen 5.1 Sicherheitshinweise SITRANS TH400 Betriebsanleitung , 03/2014 , A5E01018665 -03 19 WARNUNG Anschließen des Geräts unter Spannung Explosionsgefahr in explosionsgefährdeten Bereichen. Schließen Sie Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen nur im spannungslosen Zustand an. Ausnahmen : Energiebegrenzte Stromkreise dürfen auch unter Spannung in explosionsgefährdeten Bereichen angeschlossen werden. Für Zündschutzart "nicht funkend" nA (Zone 2) sind Ausnahmen im entsprechenden Zertifikat geregelt. WARNUNG Falsche Auswahl der Zündschutzart Explosionsgefahr in explosionsgefährdeten Bereich. Dieses Gerät ist für mehrere Zündschutzarten zugelassen. 1. Entscheiden Sie sich für eine Zündschutzart. 2. Schließen Sie das Gerät gemäß der gewählten Zündschutzart an. 3. Um einen fehlerhaften Einsatz bei spä terer Verwendung zu vermeiden, machen Sie vor dem Anschließen die nicht verwendeten Zündschutzarten auf dem Typschild dauerhaft unkenntlich. Hinweis Verbesserung der Stö rsicherheit Verlegen Sie Signalkabel getrennt von Leitungen mit Spannungen > 60 V. Verwenden Sie Kabel mit verdrillten Adern. Halten Sie mit dem Gerät und den Kabeln Abstand zu starken elektromagnetischen Feldern. Verwenden Sie abgeschirmte Kabel, um die v olle Spezifikation gemäß HART zu gewährleisten. Siehe hierzu die Informationen zur HART -Kommunikation im Kapitel "Auto -Hotspot". Anschließen 5.1 Sicherheitshinweise SITRANS TH400 20 Betriebsanleitung , 03/2014 , A5E01018665 -03 WARNUNG Eingeschränkter Einsatzbereich Wenn Sie das Gerät außerhalb der für den Ex -Schutz spezifizierten Umgebungsbedingungen betrieben haben, d ürfen Sie dieses Gerät nicht mehr im explosionsgefährdeten Bereich einsetzen. Machen Sie deshalb alle Ex -Kennungen auf dem Typenschild dauerhaft unkenntlich. WARNUNG Explosionsgefahr bei Verwendung eines ungeeigneten HART -Geräts Nur eigensichere HART -Modems oder HART -Communicators dürfen im eigensicheren Bereich oder an eigensicheren Stromkreisen betrieben werden. Hinweis Elektrische Daten und Umgebungstemperatur (T amb ) Die elektrischen Daten und die Umgebungstemperatur (T amb ) hängen von der Ex -Schutzklasse ab, siehe hierzu Zertifikate (http://www.siem ens.de/prozessinstrumentierung/zertifikate ) 5.1.1 Sicherheitshinweise zum Anschluss des TH400 in explosionsgefährdeten Bereichen Der Eingangsstromkreis ist daher vom Sensorstromkreis galvanisch getrennt. Die Trennung entspricht nicht den Anforderungen an eine nichtstöranfällige galvanische Trennung im Sinne der Norm EN / IEC 60079 -11 über die Eigensicherheit, hält jedoch einer Prüfs pannung von AC 500 V/1 Minute stand. Zone 0 in Zündschutzart "ia" - Eigensicherheit Schließen Sie den Messumformer, dem Zertifikat/Certificate of Compliance entsprechend, nur an eigensicher zertifizierte Geräte an. Wenn der Anschlusskopf aus Aluminium best eht, müssen für Anwendungen, für die die Gerätekategorie 1 G erforderlich ist, die Anforderungen nach EN 60079 -26, Abschnitt 4.3.3 berücksichtigt werden. Der Messumformer muss in einem Gehäuse entsprechend einem Schutzgrad von mindestens IP20 gemäß EN 6052 9 eingebaut werden Anschließen 5.1 Sicherheitshinweise SITRANS TH400 Betriebsanleitung , 03/2014 , A5E01018665 -03 21 Tabelle 5- 1 Für T a 85 °C (T4); T a 70 °C (T5); T a 60 °C (T6) Höchstwerte des Hilfsenergie - und Signalstromkreises: Ui = DC 30 V Ii = 120 mA Pi = 840 mW Li = 1 H Ci = 2 nF Tabelle 5- 2 Für T a 75 (T4); T a 65 (T5); T a 45 (T6) Höchstwerte des Hilfsenergie - und Signalstromkreises: Ui = DC 30 V Ii = 300 mA Pi = 1300 mW Li = 1 H Ci = 2 nF Tabelle 5- 3 Für T a 85 (T4); T a 60 (T5); T a 45 (T6) Höchstwerte des Hilfsenergie - und Signalstromkreises gemäß FISCO: Ui = DC 17,5 V Ii = 250 mA Pi = 2000 mW Li = 1 H Ci = 2 nF Tabelle 5- 4 Für T a 85 (T4); T a 60 (T5); T a 45 (T6) Höchstwerte des Hilfsenergie - und Signalstromkreises gemäß FISCO: Ui = DC 15 V Ii = beliebig Pi = beliebig Li = 1 H Ci = 2 nF Höchstwerte des Sensorkreises für Ex ia: U0= DC 5,7 V: I0 = 8,4 mA P0 = 12 mW L0 [mH] 200 C0 [F] 40 Zone 1 in Zündschutzart "ib" - Eigensicherheit Schließen Sie den Messumformer, dem Zertifikat/Certificate of Compliance entsprechend, nur an eigensicher zertifizierte Geräte an. Der Messumformer muss in einem Gehäuse entsprechend einem Schutzgrad von mindestens IP20 gemäß EN 60529 eingebaut werden Tabelle 5- 5 Für T a 85 °C (T4); Ta 75 °C (T5); T a 60 °C (T6) Höchstwerte des Hilfsenergie - und Signalstromkreises: Ui = DC 30 V Ii = 250 mA Pi = 5320 mW Li = 1 H Ci = 2 nF Anschließen 5.1 Sicherheitshinweise SITRANS TH400 22 Betriebsanleitung , 03/2014 , A5E01018665 -03 Tabelle 5- 6 Für T a 85 °C (T4); T a 75 °C (T5); T a 60 °C (T6) Höchstwerte des Hilfsenergie - und Signalstromkreises gemäß FISCO: Ui = DC 17,5 V Ii = beliebig Pi = beliebig Li = 1 H Ci = 2 nF Höchstwerte des Sensorkreises für Ex ia: U0= DC 5,7 V: I0 = 8,4 mA P0 = 12 mW L0 [mH] 200 C0 [F] 40 Zone 2 in Zündschutzart "nL/ic" Bauen Sie den Messumformer in ein Gehäuse entsprechend dem Schutzgrad IP54 gemäß EN 60529 ein, z. B. in einen Anschlusskopf vom Typ B gemäß DIN 43729. Schließen Sie den Messumformer nur an Geräte an, die mindestens für bescheinigte Geräte der Kategorie 3 zugelassen sind. Beachten Sie die jeweils zulässigen Werte. Tabelle 5- 7 Für T a 85 °C (T4); T a 75 °C (T5); T a 60 °C (T6) Höchstwerte des Hilfsenergie - und Signalstromkreises: Ui = DC 32 V Ii = beliebig Pi = beliebig Li = 1 H Ci = 2 nF Tabelle 5- 8 Für T a 85 °C (T4); T a 75 °C (T5); T a 60 °C (T6) Höchstwerte des Hilfsenergie - und Signalstromkreises gemäß FNICO/FISCO: Ui = DC 17,5 V Ii = beliebig Pi = beliebig Li = 1 H Ci = 2 nF Höchstwerte des Sensorkreises: U0= DC 5,7 V: I0 = 8,4 mA P0 = 12 mW L0 [mH] 200 C0 [F] 40 Anschließen 5.1 Sicherheitshinweise SITRANS TH400 Betriebsanleitung , 03/2014 , A5E01018665 -03 23 Zone 2 in Zündschutzart "nA" - Nicht funkende Betriebsmittel Bauen Sie den Messumformer in ein Gehäuse entsprechend dem Schutzgrad IP54 gemäß EN 60529 ein, z. B. in einen Anschlusskopf vom Typ B gemäß DIN 43729. Halten Sie die für diese Zündschutzart geltenden Bedingungen für Errichter ein. Die maximal zulässige Eingangsspannung beträgt U n = DC 32 V. Höchstwerte des Sensorkreises: U0= DC 5,7 V: I0 = 8,4 mA P0 = 12 mW L0 [mH] 200 C0 [F] 40 Zusatzanfo
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P640000_1307116-10_N1F6089000366-ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P640000_1307116-10_N1F6089000366-ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2015-06-17 | SITRANS P DS III | HART, 4…20 mA | N1-F608-9000366 | 7MF4033-1CA00-1EB7-Z;7MF4033-*CA0*-1***;A5E00100207A;A5E01133036 | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III HART SeriesTransmitter for Pressure: 1826049856-14877799-Y216-B6211: 01307116 / 0010: 7MF4033-1CA00-1EB7-Z: Y01+Y15+Y21+C11+C12+C20: N1-F608-9000366: 0.04 ... 4 bar: 10 bar: HART 4 ... 20 mA: P640000: .: -1000 ... 200 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092307529/551/LCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y01)(Y21)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 11(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-06-17Haguenau5043989/4160822(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-06-17 10:07:25PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-3.1111List of materials / WerkstofflisteN1-F608-9000366Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4033-*CA0*-1*** - D22No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00100207A1 472575 W1WOM3.1C73451-A400-C1AnschlußstutzenProcess connection11W521Seat / AufnahmeA5E01133036A5E00100209A3.1SIEMENSA5E01133036 / V 359/S/16/15W531Diaphragm / TrennmembranC73451-A400-C15W73501-A4404-B501-*-253.1SIEMENS12444W541Sensor / SensorC73451-A400-B924C73451-A400-B900-*-252.1SIEMENS8D08-919W5Manufacturer / HerstellerPD PA MF-H PI-PV TECHHaguenauPosition / AuftragOrder / Item013071166 / 00Serial-Number / Fab. - NrN1-F608-9000366Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2015-06-17Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-3.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-F608-9000366C12PD PA MF-H PI-PV PRO-13 / 11EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-F608-9000366C12PD PA MF-H PI-PV PRO-14 / 11EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-F608-9000366C12PD PA MF-H PI-PV PRO-15 / 11EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-F608-9000366C12PD PA MF-H PI-PV PRO-16 / 11EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-F608-9000366C12PD PA MF-H PI-PV PRO-17 / 11EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-F608-9000366C12PD PA MF-H PI-PV PRO-18 / 11EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-F608-9000366C12PD PA MF-H PI-PV PRO-19 / 11EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-F608-9000366C12PD PA MF-H PI-PV PRO-110 / 11EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-F608-9000366C12PD PA MF-H PI-PV PRO-111 / 11EN 10204-3.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\__N1AN229004384-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | __N1AN229004384-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-11-29 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-AN22-9004384 | 7MF4434-1CY02-1AB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R3P0-1821407358-11589787-2359-B641N: 850571 / 0010: 7MF4434-1CY02-1AB7-Z: Y15+Y21: N1-AN22-9004384: 60 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: .: .: 60 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1091703989/551Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote sealOutput Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich.DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]050100030600.001129.994859.99930.003229.99940.0018-0.0087-0.00120.0053-0.0010(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stumpf Sébastien(2)2010-11-29HAGUENAU,1122318/985853(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-11-29 12:22:05I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\Daten_aus_SIOS_Unlabeled_Data\COB9630906_V2\COB9630906\7503128\g7372-c188-4i.pdf | g7372-c188-4i.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | Manuale Registratore a linea continua Registratore a punti SIREC P, PA, L, LA ���������������������� �������������� ����������������������� �������������� ������������������������������� �������� �������������������������������� �������� La trasmissione a terzi e la riproduzione di questa documentazione, cosiccome lo sfruttamento del suo contenuto non è permesso, se non autorizzato per iscritto. Le infrazioni comporteranno una richiesta di danni. Tutti i diritti sono riservati, in particolare nel caso di brevetti.Modifiche tecniche possibili. SIMATIC, SIREC, SIPROM sono marchi registrati Siemens. Le denominazioni di altri prodotti menzionati in questa documentazione possono essere marchi il cui uso da parte di terzi può violare i diritti di proprietà. Capitolo Introduzione 0 Campo di applicazione 1 Struttura e principio di funzionamento 2 Preparazione al funzionamento 3 Utilizzazione 4 Funzionamento in misurazione e registrazione 5 Cura e manutenzione 6 Dati tecnici 7 Set di fornitura, opzioni, accessori 8 Lista delle parti di ricambio 9 Indice analitico SIEMENS N° di ordinazione: C79000-G7372-C188 Printed in France AG 10.98 MG 168 it Siemens AG N° di ordinazione: C79000-G7372-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manuale I-1 SIREC Registratore a punti P 7ND 3021-xB... Registratore a punti PA 7ND 3021-xA... Registratore a linea continua L 7ND 3121 Registratore a linea continua LA 7ND 3125 Siemens AG Nº di ordinazione: C79000-G7372-C188-04 I-2 SIREC P, PA, L, LA Manuale Indice Siemens AG N° di ordinazione: C79000-G7372-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manuale i Indice 0 Introduzione ...................................................................................... 0-1 0.1 Avvertenze di carattere generale......................................................... 0-1 0.2 Personale qualificato........................................................................... 0-2 0.3 Indicazioni di avvertimento ................................................................ 0-3 0.4 Utilizzazione conforme alle norme..................................................... 0-4 1 Campo di applicazione...................................................................... 1-1 2 Struttura e principio di funzionamento .......................................... 2-1 2.1 Rassegna generale............................................................................... 2-1 2.2 Componenti degli apparecchi ............................................................. 2-4 2.2.1 Involucro............................................................................................. 2-4 2.2.2 Rilevamento dei valori misurati.......................................................... 2-4 2.2.3 Unità centrale...................................................................................... 2-4 2.2.4 Alimentatore ....................................................................................... 2-5 2.2.5 Unità ad innesto .................................................................................. 2-5 2.3 Principio di funzionamento................................................................. 2-8 2.4 Set di consegna ................................................................................... 2-9 2.5 Accessori, materiale di consumo ........................................................ 2-9 2.6 Opzioni ............................................................................................... 2-9 2.6.1 Ingressi/uscite digitali ......................................................................... 2-9 2.6.2 Uscita DC 24 V................................................................................... 2-9 2.6.3 Cavo PC............................................................................................ 2-10 2.6.4 SIPROM R - LA/PA ......................................................................... 2-10 3 Preparazione al funzionamento ....................................................... 3-1 3.1 Identificazione degli apparecchi ......................................................... 3-1 3.2 Impostazioni ponticello 50/60Hz, MEZ/MESZ.................................. 3-3 3.3 Direttive per il montaggio................................................................... 3-5 3.4 Preparazione meccanica dell’apparecchio per il funzionamento....... 3-6 3.5 Collegamento dell’energia ausiliaria .................................................. 3-7 3.6 Collegamento dei canali di misura analogici ...................................... 3-9 3.7 Ingressi/uscite digitali ....................................................................... 3-16 3.8 Uscita DC 24 V................................................................................. 3-20 3.9 Messa in servizio dell’apparecchio................................................... 3-21 4 Utilizzazione ...................................................................................... 4-1 4.1 Indicatori e comandi ........................................................................... 4-1 Indice Siemens AG N° di ordinazione: C79000-G7372-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manuale ii 4.2 Indicatori............................................................................................. 4-3 4.3 Leve .................................................................................................... 4-4 4.3.1 Funzioni leva di servizio e leva 2 ....................................................... 4-5 4.3.2 Funzioni delle leve 1, 3, e 4 nel funzionamento in registrazione (apparecchio L/LA)............................................................................. 4-5 4.3.3 Funzioni delle leve 1, 3, e 4 nel funzionamento in registrazione (apparecchio P/PA)............................................................................. 4-7 4.3.4 Funzioni delle leve 1, 3 e 4 nello stato PAUSA.................................. 4-9 4.3.5 Funzioni delle leve 1, 3 e 4 nella programmazione dell’apparecchio mediante il menu PROG........................................ 4-10 4.3.6 Funzioni delle leve 1, 3 e 4 nella programmazione dall’apparecchio mediante il menu TEST......................................... 4-11 4.4 Interfaccia PC ................................................................................... 4-12 4.5 Programmazioni mediante il menu PROG........................................ 4-15 4.5.1 Avanzamento della carta................................................................... 4-17 4.5.2 Tabella dei valori misurati (solo apparecchi con registrazione alfanumerica) .................................................................................... 4-19 4.5.3 Parametrizzazione dei canali di misura (analogica).......................... 4-21 4.5.4 Parametrizzazione dei canali di misura (digitale) (solo apparecchi LA e P/PA)........................................................................................ 4-31 4.5.5 Allarme ............................................................................................. 4-32 4.5.6 Stampa (solo apparecchi con registrazione alfanumerica)................ 4-34 4.6 Impostazioni tramite il menu TEST.................................................. 4-34 4.6.1 Funzionamento in misurazione......................................................... 4-36 4.6.2 Diagramma........................................................................................ 4-37 4.6.3 Testo (solo apparecchi con registrazione alfanumerica)................... 4-40 4.6.4 Ora (solo apparecchi con registrazione alfanumerica)...................... 4-43 4.6.5 Ingresso di comando DI4.................................................................. 4-44 4.6.6 Lingua (solo apparecchi con registrazione alfanumerica) ................ 4-46 4.6.7 Bloccaggio PROG............................................................................. 4-46 4.7 Esempi di parametrizzazione ............................................................ 4-47 4.7.1 Impostazione dell’avanzamento della carta ...................................... 4-47 4.7.2 Impostazione dell’emissione della tabella dei valori misurati .......... 4-47 4.7.3 Parametrizzazione di un canale di misura analogico ........................ 4-48 4.7.4 Parametrizzazione di un canale di misura digitale............................ 4-50 4.7.5 Parametrizzazione di un allarme....................................................... 4-50 4.7.6 Parametrizzazione del funzionamento in misurazione...................... 4-51 4.7.7 Parametrizzazione del diagramma (solo apparecchi con registrazione alfanumerica)............................................................... 4-52 Indice Siemens AG N° di ordinazione: C79000-G7372-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manuale iii 4.7.8 Parametrizzazione dei testi (solo apparecchi con registrazione alfanumerica) .................................................................................... 4-52 4.7.9 Parametrizzazione dell’ora (solo apparecchi con registrazione alfanumerica) .................................................................................... 4-54 4.7.10 Parametrizzazione dell’ingresso di comando DI4............................. 4-55 4.7.11 Parametrizzazione della lingua (solo apparecchi con registrazione alfanumerica) .................................................................................... 4-56 4.7.12 Parametrizzazione del bloccaggio PROG......................................... 4-56 5 Funzionamento in misurazione e registrazione.............................. 5-1 5.1 Struttura del diagramma (solo apparecchi con registrazione alfanumerica) ...................................................................................... 5-1 5.1.1 Linea del tempo principale (solo apparecchi con registrazione alfanumerica) ...................................................................................... 5-2 5.1.2 Linea del tempo principale (apparecchi senza registrazione alfanumerica) ...................................................................................... 5-2 5.1.3 Testo dell’apparecchio (solo apparecchi con registrazione alfanumerica) ...................................................................................... 5-2 5.1.4 Testo dell’accensione (solo apparecchi con registrazione alfanumerica) ...................................................................................... 5-3 5.1.5 Testo dell’evento (solo apparecchi con registrazione alfanumerica).. 5-3 5.1.6 Riga iniziale (solo apparecchi con registrazione alfanumerica).......... 5-3 5.1.7 Contrassegni del tempo (solo apparecchi con registrazione alfanumerica) ...................................................................................... 5-4 5.1.8 Linea dei valori limite (solo apparecchio LA).................................... 5-4 5.1.9 Contrassegno di allarme (solo apparecchio P/PA).............................. 5-5 5.1.10 Tabella dei valori misurati (solo apparecchi con registrazione alfanumerica) ...................................................................................... 5-5 5.1.11 Reticolo (solo apparecchi con registrazione alfanumerica) ................ 5-6 5.1.12 Priorità nelle emissioni di testo........................................................... 5-7 5.1.13 Dati della configurazione (solo apparecchi con registrazione alfanumerica) ...................................................................................... 5-8 5.1.14 Messaggi di errore e di stato (solo apparecchi con registrazione alfanumerica) .................................................................................... 5-10 5.2 Registrazione campione con spiegazioni .......................................... 5-10 6 Cura e manutenzione........................................................................ 6-1 6.1 Estrazione del gruppo registratore ...................................................... 6-1 6.2 Inserimento del gruppo registratore.................................................... 6-2 6.3 Impostazione della linea del tempo principale.................................... 6-3 6.4 Estrazione del pacco di carta pieghevole............................................ 6-4 6.5 Inserimento del pacco di carta pieghevole.......................................... 6-5 6.6 Estrazione del rotolo della carta di registrazione................................ 6-6 Indice Siemens AG N° di ordinazione: C79000-G7372-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manuale iv 6.7 Inserimento del rotolo della carta di registrazione.............................. 6-7 6.8 Portare l’unità ad innesto nella posizione di manutenzione................ 6-9 6.9 Reinserimento dell’unità ad innesto dalla posizione di manutenzione.................................................................................... 6-10 6.10 Estrazione dell’unità ad innesto dall’involucro ................................ 6-11 6.11 Inserimento dell’unità ad innesto nell’involucro .............................. 6-12 6.12 Rimozione della molla di deviazione................................................ 6-13 6.13 Inserimento della molla di deviazione .............................................. 6-13 6.14 Scrittura ed inserimento della targhetta del punto di misura............. 6-13 6.15 Sostituzione del pennino di scrittura di un canale analogico (solo apparecchio L/LA)............................................................................ 6-14 6.16 Sostituzione del pennino di scrittura alfanumerica (solo apparecchio LA) ............................................................................... 6-14 6.17 Sostituzione della testina di scrittura (solo apparecchio P/PA)......... 6-15 6.18 Sostituzione della scala (registratori a linea continua)...................... 6-16 6.19 Sostituzione della scala (registratori a punti).................................... 6-16 6.20 Sostituzione della batteria (solo apparecchi con registrazione alfanumerica) .................................................................................... 6-17 6.21 Sostituzione del fusibile.................................................................... 6-17 6.22 Compensazione, prove di scrittura, posizione carrello/testo............. 6-18 6.22.1 Compensazione................................................................................. 6-18 6.22.2 Esecuzione della compensazione...................................................... 6-20 6.22.3 Prova di scrittura............................................................................... 6-20 6.22.4 Manutenzione.................................................................................... 6-22 6.22.5 Servizio............................................................................................. 6-23 6.23 Rimozione della protezione per il trasporto (solo apparecchio PA) . 6-24 6.24 Inserimento della protezione per il trasporto (solo apparecchio PA) 6-24 7 Dati tecnici......................................................................................... 7-1 7.1 Comando, rappresentazione................................................................ 7-5 7.2 Registrazione ...................................................................................... 7-5 7.2.1 Registratori a linea continua ............................................................... 7-5 7.2.2 Registratori a punti.............................................................................. 7-6 7.3 Ingressi/uscite digitali (opzione)......................................................... 7-7 7.4 Uscita DC 24 V (opzione)................................................................... 7-8 7.5 Energia ausiliaria ................................................................................ 7-8 7.6 Condizioni ambientali......................................................................... 7-8 7.7 Posizione di funzionamento.............................................................. 7-10 7.8 Tipo di protezione............................................................................. 7-10 Indice Siemens AG N° di ordinazione: C79000-G7372-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manuale v 7.9 Sicurezza elettrica............................................................................. 7-10 7.10 Compatibilità elettromagnetica......................................................... 7-10 7.11 Dimensioni, montaggio..................................................................... 7-12 7.12 Peso................................................................................................... 7-12 7.13 Spiegazione delle specifiche sugli errori .......................................... 7-12 8 Set di fornitura, opzioni, accessori................................................... 8-1 8.1 Set di fornitura .................................................................................... 8-1 8.1.1 Registratori a linea continua ............................................................... 8-2 8.1.2 Registratori a punti.............................................................................. 8-2 8.2 Accessori e materiale di consumo che si possono ordinare ................ 8-3 8.2.1 Registratori a linea continua ............................................................... 8-3 8.2.2 Registratori a punti.............................................................................. 8-4 8.3 Opzioni che si possono ordinare......................................................... 8-4 9 Lista delle parti di ricambio............................................................. 9-1 Indice Siemens AG N° di ordinazione: C79000-G7372-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manuale vi Introduzione Siemens AG N° di ordinazione: C79000-G7372-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manuale 0-1 0 Introduzione 0.1 Avvertenze di carattere generale Questo manuale contiene le informazioni necessarie per l’uso conforme ai regolamenti ed allo scopo dei prodotti descritti in esso. Esso si rivolge a personale tecnico qualificato, che ha ricevuto un addestramento speciale o dispone delle nozioni pertinenti nel campo della tecnica delle misure, dei controlli e delle regolazioni, detto nel seguito tecnica dell’automazione. La conoscenza e l’applicazione ineccepibile delle avvertenze riguardanti la sicurezza contenute in questo manuale costituiscono il presupposto per l’installazione e la messa in servizio senza pericoli come pure per la sicurezza durante il funzionamento e la manutenzione dei prodotti descritti. Solo del personale qualificato nel senso del Cap. 0.2 dispone delle nozioni tecniche necessarie per interpretare correttamente nel caso particolare concreto le avvertenze riguardanti la sicurezza e gli avvertimenti, enunciati in questo documento in una forma di validità generale e per attuarle. Per motivi inerenti alla logistica si prevede per questo manuale un’ordinazione separata. Per chiarezza esso non comprende tutti i particolari riguardanti tutte le versioni dei prodotti descritti e non può nemmeno tenere conto di ogni caso particolare pensabile dell’installazione, del funzionamento o della manutenzio- ne. Se desiderate ulteriori informazioni, o se si dovessero presentare problemi particolari, che non vengono trattati abbastanza esaurientemente in questo documento, richiedete l’informazione necessaria alla Vostra filiale locale della Siemens. Facciamo inoltre presente, che il contenuto di questo manuale di servizio non è parte di un accordo precedente o attuale, non è un impegno o un rapporto giuridico e non può modificare questi. Tutte le obbligazioni della Siemens derivano dal rispettivo contratto di acquisto che contiene anche l’unica garanzia completa valida. Queste disposizioni di garanzia contrattuali non vengono né ampliate né limitate dalla trattazione in questo documento. Introduzione Siemens AG N° di ordinazione: C79000-G7372-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manuale 0-2 0.2 Personale qualificato In caso di interventi non qualificati sugli apparecchi o di mancata osservanza delle avvertenze applicate sugli apparecchi, si possono verificare lesioni gravi a persone o danni a cose. Solo del personale con la corrispondente qualificazione può quindi effettuare degli interventi su questo apparecchio T come personale del progetto, che ha familiarità con i concetti della sicurezza nella tecnica dell’automazione, T o come personale operatore addestrato nel trattamento di impianti della tecnica dell’automazione ed a conoscenza del contenuto di questo manuale di servizio, che si riferisce all’uso, T o come personale della manutenzione e del servizio tecnico, che dispone di un’istruzione per la riparazione di questo tipo di dispositivi della tecnica dell’automazione o che ha l’autorizzazione a mettere in servizio circuiti ed apparecchi in conformità agli standard della sicurezza tecnica ad effettuare la loro messa a terra ed a contrassegnarli. Introduzione Siemens AG N° di ordinazione: C79000-G7372-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manuale 0-3 0.3 Indicazioni di avvertimento In questo manuale di servizio e nelle segnalazioni di avvertimento sui prodotti stessi si usano delle indicazioni di avvertimento con i significati seguenti. Pericolo significa che si verificheranno morte, lesioni gravi alle persone o gravi danni alle cose, se non si prendono le corrispondenti misure precauzionali. Avvertenza significa che si possono verificare morte, lesioni gravi alle persone o gravi danni alle cose, se non si prendono le corrispondenti misure precauzionali. Attenzione significa che si possono verificare lesioni leggere alle persone o dei danni alle cose, se non si prendono le corrispondenti misure precauzionali. Nota è un’informazione importante sul prodotto, sul suo uso o sulla relativa parte della documentazione, sulla quale occorre attirare l’attenzione in modo particolare. Introduzione Siemens AG N° di ordinazione: C79000-G7372-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manuale 0-4 0.4 Utilizzazione conforme alle norme T E’ consentito utilizzare gli apparecchi solo per i casi particolari previsti nel catalogo e nel manuale di servizio e solo unitamente ad apparecchi e componenti di fabbricazione esterna raccomandati o, rispettivamente, consentiti dalla Siemens. T I prodotti descritti sono stati sviluppati, fabbricati, collaudati e documentati, attenendosi alle norme di sicurezza pertinenti. Se si rispettano le norme descritte, riguardanti il modo di trattarli e le avvertenze riguardanti la sicurezza tecnica in relazione al progetto, al montaggio, all’esercizio conforme alle norme ed alla manutenzione, dai prodotti non deriva normalmente nessun pericolo in relazione a danni alle cose o per la salute delle persone. Avvertenza T Dopo la rimozione dell’involucro o, rispettivamente della protezione contro le scariche diventano accessibili determinate parti di questo apparecchio, che possono trovarsi in tensione pericolosa. T Solo a personale che dispone delle corrispondenti qualifiche è consentito effettuare degli interventi su questo apparecchio. T Questo personale deve avere una perfetta familiarità con tutte le sorgenti di pericoli e le misure di manutenzione, in conformità a quanto specificato in questo manuale di servizio. T L’esercizio ineccepibile e sicuro dei prodotti presuppone un trasporto appropriato, un magazzinaggio adatto, un’installazione, un montaggio come pure un uso ed una manutenzione accurati. Introduzione Siemens AG N° di ordinazione: C79000-G7372-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manuale 0-5 Oltre al presente manuale di servizio, che si può utilizzare per tutti i target groups, esiste la seguente documentazione rilevante riguardante gli apparecchi. T Pieghevole "Parametrizzazione in sintesi", spiega in forma visualizzata il principio dell’impiego della parametrizzazione come pure i menu PROG e TEST. Target group: personale del progetto e della manutenzione. T Pieghevole "Uso in sintesi" contiene le viste dell’apparecchio con gli indicatori ed i comandi, esempi realizzabili di parametrizzazione, stati base definiti degli apparecchi, rappresentazioni visive di operazioni di manutenzione importanti. Target group: addetti agli impianti, personale di manutenzione. T Opuscolo A5 "Manuale di installazione" contiene le informazioni necessarie per il montaggio e l’installazione degli apparecchi. Target group: personale di progetto, personale della progettazione. T Catalogo: "Tecnica della registrazione, montaggio incorporato di registratori in forme costruttive normalizzate", contiene i dati tecnici più importanti, la vista dell’apparecchio, una breve descrizione, informazioni per l’ordinazione. Target group: direzione di stabilimento, personale della progettazione. Documentazione Introduzione Siemens AG N° di ordinazione: C79000-G7372-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manuale 0-6 Campo di applicazione Siemens AG N° di ordinazione: C79000-G7372-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manuale 1-1 1 Campo di applicazione Con gli apparecchi T registratore a linea continua, nel seguito per brevità "apparecchio L", e T registratore a linea continua con registrazione alfanumerica, nel seguito per brevità "apparecchio LA", T registratore a punti, nel seguito per brevità "apparecchio P", e T registratore a punti con registrazione alfanumerica, nel seguito per brevità "apparecchio PA", si possono rilevare registrare e controllare dei valori misurati analogici e digitali. Gli apparecchi con campo di misura standard possono rilevare ciclicamente, elaborare e documentare su carta di registrazione le grandezze di misura T tensione continua (DC U), T corrente continua (DC I), e gli apparecchi con campo di misura universale inoltre T collegamento termocoppia (TC), T collegamento termoresistenza, resistenza e potenziometro (RTD, R). Per via della breve durata del ciclo di misura gli apparecchi sono adatti alla registrazione di parametri di processo dinamici veloci. Nel caso di "fornitura personalizzata per l’utente" è anche possibile adattare facilmente gli apparecchi in caso di necessità in un secondo tempo nell’ambito dei campi di ingresso, misura e registrazione. Gli apparecchi L ed LA sono equipaggiati con un numero di pennini di scrittura a colori fino a tre per la registrazione analogica di valori misurati rilevati attraverso i canali dal #1 al #3. L’apparecchio LA è inoltre dotato di un pennino di scrittura addizionale per un canale di testo per l’emissione di caratteri alfanumerici e registrazioni di un numero massimo di due canali digitali d#1 e d#2. Gli apparecchi P e PA sono equipaggiati con una testina di scrittura per la registrazione di valori misurati rilevati attraverso i canali dal #1 al #6. Inoltre si possono registrare due canali digitali d#1 e d#2. L’apparecchio PA è inoltre in grado di emettere caratteri alfanumerici. Le funzioni degli apparecchi si possono impostare manualmente mediante leve o tramite un’interfaccia PC con un portatile o un PC collegato. Scopo Standard Campo di applicazione Siemens AG N° di ordinazione: C79000-G7372-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manuale 1-2 Gli apparecchi variano in relazione ai loro sistemi di registrazione, campi di misura e alimentazione ausiliaria di energia: T apparecchio L: senza registrazione alfanumerica T apparecchio LA: con registrazione alfanumerica T campi di misura standard T campi di misura universali T apparecchio P: senza registrazione alfanumerica T apparecchio PA: con registrazione alfanumerica T energia ausiliaria AC 230 V T energia ausiliaria AC 115 V T energia ausiliaria AC 24 V T energia ausiliaria DC 24 V Gli apparecchi possono essere equipaggiati con le seguenti opzioni: T ingressi/uscite digitali T uscita DC 24 V T cavo PC L’opzione "ingressi/uscite digitali" offre quattro ingressi (DI1-DI4) per funzioni di comando e sei uscite (DO1-DO6) per allarmi, segnali di stato o segnali di comando. Le uscite e gli ingressi sono a potenziale separato dai circuiti dell’apparecchio. Per quel che riguarda le uscite si può scegliere tra la versione T Ingressi/uscite digitali, versione elettronica con interruttori elettronici o T Ingressi/uscite digitali, versione a relè con contatti di commutazione. L’opzione "Uscita DC 24 V" consente in misura limitata l’alimentazione di apparecchi o opzioni esterne, come, ad esempio convertitori di misura o ingressi/uscite digitali. L’opzione "Cavo PC" consente il collegamento con un portatile o un PC. Gli apparecchi vengono consegnati come versione standard o da parte dello stabilimento conformemente all’ordine del cliente, parametrizzati e pronti al funzionamento. La predisposizione dell’apparecchio, ad esempio la conversione dell’energia ausiliaria o il montaggio di opzioni successive possono essere effettuati solo dal costruttore o da personale addestrato dal costruttore. Per la tecnica della costruzione degli apparecchi sono stati utilizzati solo materiali compatibili con l’ambiente. Il manuale di servizio è stampato su carta sbiancata senza uso di cloro. Versioni Opzioni Consegna Predisposizione Protezione dell’ambiente Struttura e principio di funzionamento Siemens AG N° di ordinazione: C79000-G7372-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manuale 2-1 2 Struttura e principio di funzionamento Il seguente capitolo descrive la struttura elettrica e meccanica come pure i componenti dell’apparecchio. 2.1 Rassegna generale Gli apparecchi sono costruiti come apparecchi da incasso in formato 144 mm x 144 mm. Se la ventilazione è sufficiente, il montaggio in pulpito o in quadro a mosaico l’uno accanto all’altro risulta possibile. I registratori sono apparecchi di registrazione moderni con elaborazione dati digitale. La raccolta dati ha luogo su canale seriale ed è completamente priva di contatti. Utilizzando esclusivamente motori passo-passo, anche il sistema di azionamento della registrazione funziona senza contatti. Questa tecnica assicura un vasto campo di applicazione ed un’elevata sicurezza di funzionamento. Figura 2.1-1 e figura 2.1-2 mostrano le viste degli apparecchi. Il principio di funzionamento degli apparecchi verrà spiegato sulla base di figura 2.2-1 fino al livello dello schema a blocchi. Struttura e principio di funzionamento Siemens AG N° di ordinazione: C79000-G7372-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manuale 2-2 1 5 5 4 3 3 3 3 6 2 502-001 SERVICE 40 0 20 60 80 100 3 0 10 2 1 90 80 70 60 50 40 30 20 1 2 3 PROG Figura 2.1-1 Vista anteriore degli apparecchi (esempio registratore a linea continua: a prescindere dal sistema di scrittura è identico al registratore a punti) 1 Sportello 2 Gruppo registratore 3 Leva 4 Interfaccia PC 5 LED 6 Guida operatore pittografica Struttura e principio di funzionamento Siemens AG N° di ordinazione: C79000-G7372-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manuale 2-3 Figura 2.1-2 Vista posteriore degli apparecchi (esempio apparecchio LA, versione AC 115/230 V) 1 Collegamento a massa dello schermo del cavo 2 Morsetti di collegamento uscita DC 24 V 3 Collegamento ingresso / uscita digitale 4 Fusibile F1 5 Collegamento alimentazione energia ausiliaria Struttura e principio di funzionamento Siemens AG N° di ordinazione: C79000-G7372-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manuale 2-4 2.2 Componenti degli apparecchi 2.2.1 Involucro L’involucro è costituito da lamiera di acciaio. Nella parte anteriore si trovano l’unità ad innesto ed il gruppo registratore, nella parte posteriore si trovano il modulo di misura, l’unità centrale e parti dell’alimentatore come pure le opzioni. Il fissaggio dell’involucro nel quadro di comando o, rispettivamente, nel quadro a mosaico o nel pulpito viene effettuato con gli elementi di fissaggio compresi nella fornitura. 2.2.2 Rilevamento dei valori misurati Il rilevamento dei valori misurati è costituito da un multiplexer con relè a semiconduttore ed un convertitore analogico-digitale. I campi di ingresso vengono impostati specificatamente per ogni canale mediante ponticelli. La separazione elettrica dei canali di misura tra di loro avviene mediante pilotaggio scalato nel tempo dei relè a semiconduttore. Il comando ha luogo mediante l’unità centrale. Durante un ciclo di misura tutti i canali di misura da rilevare vengono collegati l’uno dopo l’altro all’amplificatore di ingresso attraverso i singoli relè a semiconduttore. Il segnale di misura amplificato viene inviato ad un convertitore analogico digitale, che funziona secondo la procedura dual slope. Per poter misurare anche in campi di misura sensibili con la precisione corrispondente, nelle versioni dell’apparecchio con campi di misura universali vengono effettuate anche delle misure cicliche di riferimento. Viene inoltre effettuato un rilevamento della rottura del conduttore. Nel blocco morsetti si trova un sensore per il rilevamento della temperatura dei morsetti per la misurazione della temperatura con termoco
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F422500__N1AO129175216-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | F422500__N1AO129175216-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-25 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-AO12-9175216 | 7MF4434-1DA02-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821288229-P6/21394-6NU: 836935 / 0010: 7MF4434-1DA02-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-AO12-9175216: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 16: F422500: .: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / AusgangskennlinieDeviation / Abweich.DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]05010001252500.0108124.9521249.98070.0120124.96720.0043-0.0192-0.00770.0048-0.0131(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stumpf Sébastien(2)2010-10-25HAGUENAU,1139675/985847(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-25 21:24:05I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P911601__N1A9289172076-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P911601__N1A9289172076-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-13 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172076 | 7MF4034-1DA00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244273-P6/21394-6NU: 832249 / 0190: 7MF4034-1DA00-1EB7-Z: Y15+Y21: N1-A928-9172076: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P911601: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)Output Characteristic / AusgangskennlinieDeviation / Abweich.DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 8160.00028.000616.00040.00028.00110.00100.00350.00260.00130.0069(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Vogel Thomas(2)2010-10-13HAGUENAU,1134739/984865(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-13 13:21:52I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\_1208152-10_N1E7079211540-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | _1208152-10_N1E7079211540-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-07-17 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-E707-9211540 | 7MF4034-1DA00-1BB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825106827-14234912-232D-B6303: 01208152 / 0010: 7MF4034-1DA00-1BB7-Z: Y15+Y21: N1-E707-9211540: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: .: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092185347/551/LCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 816-0.00028.000516.00000.00008.0004-0.00100.0032-0.0003-0.00030.0022(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Perrin Romain(2)2014-07-17Haguenau4966117/1012470(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-07-17 12:07:45I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P774150___12_1248916-380_N1EN189010018-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P774150___12_1248916-380_N1EN189010018-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-12-08 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010018 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0380: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010018: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 12: P774150___12: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 8160.00038.000216.00020.00027.99560.00190.00140.00140.0015-0.0272(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stumpf Sébastien(2)2014-12-08Haguenau5004163/1019774(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-08 08:40:26PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F602500___11_1250175-210_N1EN219130038-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | F602500___11_1250175-210_N1EN219130038-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-01-22 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130038 | 7MF4434-1DA22-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507585-14459854-Y216-B6211: 01250175 / 0210: 7MF4434-1DA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130038: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 11: F602500___11: .: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-22Haguenau1615004/1020223(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-22 19:31:50PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P463100___33_1248917-110_N1EN189010046-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P463100___33_1248917-110_N1EN189010046-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-12-04 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010046 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494879-14459693-Y216-B6211: 01248917 / 0110: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010046: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 33: P463100___33: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 8160.00018.000416.0004-0.00018.00020.00050.00250.0025-0.00040.0013(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stenger Manuel(2)2014-12-04Haguenau5000659/1019156(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-04 13:02:57PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\6302_11_1248917-570_N1EN189010076-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 6302_11_1248917-570_N1EN189010076-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-01-22 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010076 | 7MF4034-1CA00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494879-14459693-Y216-B6211: 01248917 / 0570: 7MF4034-1CA00-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010076: 4 bar: 10 bar: PROFIBUS PA: 126: 6302_11: .: 4 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-22Haguenau2396714/1019878(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-22 06:07:53PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\NE53_Meldung_DSIII_Flll_Silikon_03042017.pdf | NE53_Meldung_DSIII_Flll_Silikon_03042017.pdf | 03.04.2017 | SITRANS P DS III | HART, 4…20 mA;PROFIBUS PA;Foundation Fieldbus |  | A5E00047090-10;A5E00053275-08;A5E00279629-02 | Certificate | ID_044 | NE53-Produktmitteilung | NE53 Product note | Siemens | Siemens | Siemens AG Process Industries and Drives Process Automation: Process Instrumentation. Leitung: Jürgen Spitzer Siemens Aktiengesellschaft: Vorsitzender des Aufsichtsrats: Gerhard Cromme; Vorstand: Joe Kaeser, Vorsitzender; Roland Busch, Lisa Davis, Klaus Helmrich, Janina Kugel, Siegfried Russwurm, Ralf P. Thomas; Sitz der Gesellschaft: Berlin und München, Deutschland; Registergericht: Berlin Charlottenburg, HRB 12300, München, HRB 6684; WEEE-Reg.-Nr. DE 23691322 Seite 1 von 4 _NE 53 ŒMeldeformular NE 53- notification form PD PA PI Process Instruments Author: Matthias Roland Datum / Date: 03.04.2017 Name des Feldgerätes / device name: SITRANS P DS III 4–20 mA HART PROFIBUS PA PROFIBUS DP Foundation Fieldbus Bisherige / previous Hardware-Version :02.07.02 4–20mA/HART 02.04.02 Profibus PA 02.04.02 Foundation Fieldbus FF Aktuelle / current Hardware-Version :unverändert Freigabedatum / release date: Änderungen gegenüber Vorgängerversion / Changes compared to previous version: Das derzeitige Füllöl Silikonöl Baysilone Öl KT 10 wird ersetzt durch das Silikonöl KORASILON Öl TT10. Alle Messumformer mit der Messzellenfüllung Silikonöl sind von dieser Änderung betroffen [7MF4*3*-1****-****]. Das Silikonöl der Messzelle wird an Datenstelle 8 = 1 der Bestellnummer (MLFB) konfiguriert. Die Geräteeigenschaften werden durch die Umstellung des Füllöles nicht beeinflusst, da die Öle chemisch identisch sind. Beide Produkte sind Reinstoffe mit gleicher CAS Nr. und identischem strukturellen Aufbau. Sie zeigen weder in ihren physikalischen noch in ihren technologischen und chemischen Grundeigenschaften Unterschiede. Die technischen Daten der Messumformer bleiben zu 100% erhalten. Um die Umstellung am Messumformer kenntlich zu machen wird der Erzeugnisstand der Messzelle (ES) hochgezählt. Alle Messzellen ab dem ES: 41 sind mit dem neuen Silikonöl gefüllt. Ab KW21 / 2017 wird mit der Umstellung begonnen. Bedingt durch Lagergeräte werden in der Übergangszeit auch noch Messumformer mit Baysilone KT10 Öl geliefert. Die Hardware-Version kann auf einem Aufkleber direkt an der Aussenseite des Messumformers oder auf dem Typschild stehen. The Hardware-Version can be found at the label attached to the outside of the device or on the type plate. NE 53 ŒMeldeformular NE53-notification form PD PA PI Process Instruments Seite 2 von 4 _Bisherige / previous Firmware-Version :11.03.06 4–20mA / HART 0301.01.10 Profibus PA FF11.01.01 Foundation Fieldbus FF Aktuelle / current Firmware-Version : unverändert Freigabedatum / release date: Änderungen gegenüber Vorgängerversion / Changes compared to previous version: Keine Firmware änderung erfolgt ! Die Firmware-Version kann auf einem Aufkleber direkt an der Aussenseite des Messumformers oder auf dem Typschild stehen.. The Firmware-Version can be found at the label attached to the outside of the device or on the type plate. Aktuelle /current eDD Version für / for PDM8:HART: V01.02.06 PA(3.01): V02.01.03 Vom/from Aktuelle /current eDD Version für / for PDM6:Vom/from Aktuelle /current eDD Version für / for FC375 /475 :Vom/from Aktuelle /current eDD Version für / for AMS: Vom/from Aktuelle /current eDD Version für / for DTM: Vom/from Änderungen gegenüber Vorgängerversion / Changes compared to previous version: Keine EDD Änderung erfolgt ! Die eDD Version kann nur über das jeweilige Hostsystem wie SIMATIC PDM, AMS, FC375, Pactware, usw. ermittelt werden. The eDD Version can be found out only via the corresponding host system like SIMATIC PDM, AMS, FC375, Pactware, ect. NE 53 ŒMeldeformular NE53-notification form PD PA PI Process Instruments Seite 3 von 4 _Kompatibilität / compatibility :Ist nach Austausch der neuen Firmware bzw. eDD Kompatibiliät gegeben ? z.B. zum Parametersatz, zur Bedienbarkeit am Gerät oder über externe Geräte? Is compatibility given after exchange of the new Firmware / eDD ? e.g. to the paremeter set, operability at the device or via remote devices ? Ja/Yes Nein/No Beschreibung / description: Nicht zutreffend ! Wie kann die Firmware -Aktualisierung durchgeführt werden ? How can the Firmware update be done? durch geschultes Fachpersonal /by trained qualified personnel durch den Lieferantenservice / by supplier service personnel durch Geräte-Austausch / by device replacement Betriebsanleitung / Operating manual: Änderung der Betriebsanleitung aufgrund obiger Änderung notwendig ? Changes of the Operating manual neccessary due to above changes ? Ja/Yes Nein/No Aktuelle Betriebsanleitung / current Operating manual: Version: A5E00047090-10 [HART] A5E00053275-08 [PA] A5E00279629-02 [FF] vom/from Keine Änderungen in der Betriebsanleitung erforderlich, da das Füllöl der Messzelle dort nicht im Detail spezifiziert ist. NE 53 ŒMeldeformular NE53-notification form PD PA PI Process Instruments Seite 4 von 4 _Preis / Price: Gerätepreis Œ Änderung gegenüber Vorgängerversion? Changed price compared to previous version? Ja/Yes Nein/No
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P660053___15_1248916-180_N1EN189010008-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P660053___15_1248916-180_N1EN189010008-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-12-08 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010008 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0180: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010008: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 15: P660053___15: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 816-0.00057.999716.0001-0.00037.9996-0.0028-0.00160.0004-0.0020-0.0022(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stenger Manuel(2)2014-12-08Haguenau5005889/1020627(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-08 16:48:41PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P484100___14_1248917-170_N1EN189010049-60_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P484100___14_1248917-170_N1EN189010049-60_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2014-12-04 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010049 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494879-14459693-Y216-B6211: 01248917 / 0170: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010049: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 14: P484100___14: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.28 0.48 1.41 1.76 0.022 0.017 0.006 0.01117.1317.18 2.54 2.2011.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- 0.09Al -- 0.004(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2014-12-04Haguenau4994272/1019133(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-04 13:27:46PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\Daten_aus_SIOS_Unlabeled_Data\COB9630906_V2\COB9630906\7503128\g7378-c188-4e.pdf | g7378-c188-4e.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | ManualRegistrador de trazo continuoRegistrador de trazo puntual SIREC P, PA, L, LA Registrador de trazo puntual P7ND 3021-xB... Registrador de trazo puntual PA7ND 3021-xA... Registrador de trazo continuo L7ND 3121 Registrador de trazo continuo LA7ND 3125 La divulgaci’n y reproducci’n de este documento asi como el aprovechamiento de su contenido, no est•n autorizados, a no ser que se obtenga el consentimiento expreso, para ello. Los infractores quedan obligados a la indemnizaci’n por da‘os y perjucios. Se reservan todos los derechos, en particular para el caso de concesion de Patente o de Modelo de Utilidad. Salvo modificaciones t⁄nicasSIMATIC, SIREC, SIPROM son marcas registradas de Siemens. Las otras designaciones que figuran en este documento puenden ser marcas cuya utilizaci’n por terceros para sus propios fines puede violar los derechos de los proprietarios de dichas marcas. Capítulo Introducción0 Campo de aplicación1 Estructura y funcionamiento2 Preparación para el servicio3 Manejo4 Servicio de medición y de registro5 Cuidados y mantenimiento6 Datos técnicos7 Suministro, ampliaciones, accesorios8 Lista de repuestos9 Indice alfabético SIEMENSNumero de pedido: C79000-G7378-C188 Printed in France AG 10.98 MG 168 sp Siemens AG Numero de pedido: C79000-G7378-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual I-1 SIRECRegistrador de puntos P7ND 3021-xB... Registrador de puntos PA7ND 3021-xA... Registrador de líneas L7ND 3121 Registrador de líneas LA7ND 3125 Sieme ns AG N umero de pedido: C79000-G7378-C188-04 I-2 SIREC P, PA, L, LA Manual Indice Sie mens AG N° de pedido: C79000-G7378-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual iIndice 0 Introducció n......................................................................................0-10.1 Generalidades..................................................................................... .0-10.2 Personal cualificad o............................................................................0-20.3 Indicaciones de precaució n.................................................................0-3 0.4 Utilización apropiad a..........................................................................0-41 Campo de aplicació n.........................................................................1-12 Estructura y funcionamient o...........................................................2-12.1 Resumen............................................................................................. .2-12.2 Componentes del aparat o....................................................................2-42.2.1Carcas a................................................................................................2-42.2.2Registro de dato s.................................................................................2-42.2.3Unidad centra l.....................................................................................2-42.2.4Fuente de alimentació n.......................................................................2-52.2.5Bastido r...............................................................................................2-52.3 Funcionamient o..................................................................................2-82.4 Suministr o...........................................................................................2-92.5 Accesorios, material de consumo....................................................... .2-92.6 Ampliacione s......................................................................................2-92.6.1Entrada/salida digita l..........................................................................2-92.6.2Salida DC 24 V...................................................................................2-92.6.3Cable del P C.....................................................................................2-102.6.4SIPROM R - LA/P A.........................................................................2-103 Preparación para el servicio............................................................ .3-13.1 Identificación del aparat o....................................................................3-13.2 Posiciones de los puentes 50/60 Hz, MEZ/MES Z..............................3-33.3 Directrices para el montaj e.................................................................3-5 3.4 Preparación mecánica del aparato para el servici o.............................3-63.5 Conectar energía auxilia r....................................................................3-73.6 Conectar canales de medición analógico s...........................................3-93.7 Entrada/salida digita l........................................................................3-163.8 Salida DC 24 V.................................................................................3-203.9 Poner en servicio el aparat o..............................................................3-214 Manej o...............................................................................................4-14.1 Elementos indicadores y de contro l....................................................4-1Indice Sie mens AG N° de pedido: C79000-G7378-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual ii4.2 Elementos indicadore s........................................................................4-34.3 Palanca s..............................................................................................4-44.3.1Funciones de la palanca de servicio y de la palanca 2........................4-54.3.2Funciones de las palancas 1, 3 y 4 en el servicio de registro (aparato L/LA)..................................................................................................4-54.3.3Funciones de las palancas 1, 3 y 4 en el servicio de registro (aparato P/PA)...................................................................................................4-74.3.4Funciones de las palancas 1, 3 y 4 en el estado PAUS A....................4-94.3.5Funciones de las palancas 1, 3 y 4 en el ajuste del aparato por medio del menú PRO G.....................................................................4-104.3.6Funciones de las palancas 1, 3 y 4 en el ajuste del aparato por medio del menú TEST......................................................................4-114.4 Interfase de P C..................................................................................4-124.5 Ajustes a través del menú PRO G......................................................4-154.5.1Avance de pape l................................................................................4-174.5.2Tabla de datos (sólo aparatos con alfanumérica )..............................4-194.5.3Parametrizar los canales de medición (analógicos )..........................4-214.5.4Parametrizar el canal de medición (digital) (sólo aparatos LA y P/PA).................................................................................................4-31 4.5.5Alarm a..............................................................................................4-324.5.6Imprimir (sólo aparatos con alfanumérica ).......................................4-344.6 Ajustes a través del menú TES T.......................................................4-354.6.1Servicio de medició n........................................................................4-374.6.2Diagram a...........................................................................................4-384.6.3Texto (sólo aparatos con alfanumérica )............................................4-424.6.4Reloj (sólo aparatos con alfanumérica ).............................................4-444.6.5Entrada de control DI 4......................................................................4-454.6.6Idioma (sólo aparatos con alfanumérica )..........................................4-474.6.7Bloqueo de PROG............................................................................ .4-474.7 Ejemplos de parametrizació n............................................................4-484.7.1Ajustar velocidad de pape l................................................................4-484.7.2Ajustar la entrega de la tabla de datos.............................................. .4-484.7.3Parametrizar el canal de medición analógic o....................................4-494.7.4Parametrizar el canal de medición digita l.........................................4-514.7.5Parametrizar la alarm a......................................................................4-514.7.6Parametrizar el servicio de medició n................................................4-524.7.7Parametrizar el diagrama (sólo aparatos con alfanumérica ).............4-534.7.8Parametrizar los textos (sólo aparatos con alfanumérica ).................4-534.7.9Parametrizar la hora (sólo aparatos con alfanumérica ).....................4-55Indice Sie mens AG N° de pedido: C79000-G7378-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual iii4.7.10Parametrizar la entrada de control DI4.............................................4-564.7.11Parametrizar el idioma (sólo aparatos con alfanumérica ).................4-574.7.12Parametrizar el bloqueo de PRO G....................................................4-575 Servicio de medición y de registr o...................................................5-15.1 Configuración del diagrama (sólo aparatos con alfanumérica )..........5-15.1.1Línea principal de tiempo (sólo aparatos con alfanumérica )..............5-15.1.2Línea principal de tiempo (aparatos sin alfanumérica ).......................5-25.1.3Texto del aparato (sólo aparatos con alfanumérica )...........................5-25.1.4Texto de conexión (sólo aparatos con alfanumérica )..........................5-25.1.5Texto de evento (sólo aparatos con alfanumérica )..............................5-35.1.6Línea inicial (sólo aparatos con alfanumérica )...................................5-35.1.7Marcas de tiempo (sólo aparatos con alfanumérica )...........................5-35.1.8Línea de límites (sólo aparatos con alfanumérica )..............................5-45.1.9Marcación de la alarma (sólo aparato P/PA)...................................... .5-45.1.10Tabla de datos (sólo aparatos con alfanumérica )................................5-55.1.11Cuadrícula (sólo aparatos con alfanumérica )......................................5-65.1.12Priorización en la entrega de textos....................................................5-65.1.13Datos de configuración (sólo aparatos con alfanumérica )..................5-75.1.14Mensajes de error y de estado (sólo aparatos con alfanumérica )........5-95.2 Escritura modelo con explicacione s....................................................5-96 Cuidados y mantenimient o...............................................................6-16.1 Extraer el registrado r..........................................................................6-16.2 Introducir el registrado r......................................................................6-26.3 Ajustar la línea principal de tiemp o....................................................6-36.4 Extraer el bloque de papel plegad o.....................................................6-46.5 Colocar el bloque de papel plegad o....................................................6-56.6 Extraer el rollo de pape l......................................................................6-66.7 Colocar el rollo de pape l.....................................................................6-76.8 Colocar el bastidor en posición de mantenimient o.............................6-96.9 Retorno del bastidor de la posición de mantenimient o.....................6-106.10 Extraer el bastidor de la carcas a........................................................6-116.11 Introducir el bastidor en la carcas a...................................................6-126.12 Retirar el muelle guí a........................................................................6-136.13 Introducir el muelle guí a...................................................................6-136.14 Escribir y colocar el rótulo del punto de medició n...........................6-146.15 Cambiar la pluma del canal analógic o..............................................6-146.16 Cambiar la pluma alfanumérica (sólo aparato LA )...........................6-14Indice Sie mens AG N° de pedido: C79000-G7378-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual iv6.17 Cambiar el cabezal de escritura (sólo aparato P/PA )........................6-156.18 Cambiar la escala (registrador de líneas )..........................................6-166.19 Cambiar la escala (registrador de puntos ).........................................6-166.20 Cambiar la pila (sólo aparatos con alfanumérica ).............................6-176.21 Cambiar los fusible s..........................................................................6-176.22 Ajuste, prueba de escritura, posición del carro/text o........................6-186.22.1Ajust e................................................................................................6-186.22.2Ejecutar el ajust e...............................................................................6-206.22.3Prueba de escritur a............................................................................6-206.22.4Mantenimiento..................................................................................6-226.22.5Servici o.............................................................................................6-236.23 Retirar el seguro de transporte (sólo aparato PA ).............................6-246.24 Montar el seguro de transporte (sólo aparato PA )............................6-247 Datos técnico s....................................................................................7-17.1 Manejo, representació n.......................................................................7-57.2 Registr o...............................................................................................7-57.2.1Registrador de línea s...........................................................................7-57.2.2Registrador de punto s.........................................................................7-67.3 Entrada/salida digital (ampliación ).....................................................7-77.4 Salida DC 24 V (ampliación )..............................................................7-87.5 Energía auxilia r...................................................................................7-87.6 Condiciones del ambient e...................................................................7-87.7 Posición de servici o............................................................................7-97.8 Tipo de protecció n..............................................................................7-97.9 Seguridad eléctric a..............................................................................7-97.10 Compatibilidad electromagnética (CEM)...........................................7-97.11 Dimensiones, fijació n.......................................................................7-107.12 Peso...................................................................................................7-107.13 Explicación de las indicaciones de erro r...........................................7-118 Suministro, ampliaciones, accesorio s..............................................8-1 8.1 Suministr o...........................................................................................8-18.1.1Registrador de línea s...........................................................................8-28.1.2Registrador de punto s.........................................................................8-28.2 Accesorios pedibles y material de consum o.......................................8-38.2.1Registrador de línea s...........................................................................8-38.2.2Registrador de punto s.........................................................................8-48.3 Ampliaciones pedible s........................................................................8-4Indice Sie mens AG N° de pedido: C79000-G7378-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual v9 Lista de repuesto s..............................................................................9-1Indice Sie mens AG N° de pedido: C79000-G7378-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual viIntroducción Sie mens AG N° de pedido: C79000-G7378-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 0-10 Introducción0.1 GeneralidadesEste manual contiene las informaciones necesarias para el uso apropiado de los productos descritos en él. Este está escrito para el personal técnico cualificado, instruido especialmente o que posee conocimientos correspondientes a la técnica de medición, de control y de regulación en la automatización. Los conocimientos y la realización técnica irreprensible de las indicaciones de seguridad y las precauciones contenidas en este manual, son las condiciones para una instalación y una puesta en marcha sin peligro alguno, así como la seguridad en el servicio y el mantenimiento del producto. Sólo el personal cualificado, especificado en el apartado 0.2, dispone de la tecnología requerida para interpretar en un caso concreto y para realizar las indicaciones de seguridad y las precauciones indicadas en este manual. Para este manual se tiene previsto un pedido por separado. Por motivo de claridad expositiva, éste no contiene los detalles completos para todas las versiones de los productos descritos y no puede considerar todos los casos imaginables en relación a la instalación, el funcionamiento o el mantenimiento. Si se precisan informaciones complementarias o si surgen problemas específicos no tratados con el suficiente detalle en estas instrucciones, contactar con la delegación o agencia Siemens más próxima, donde recibirá la información. Además queremos hacer notar que el contenido de estas instrucciones de servicio no forma parte de un convenio, promesa o relación jurídica pasada o en vigor, o que la deba modificar. El contrato de compra es el único documento que especifica las obligaciones de Siemens y además el único que incluye reglamentación válida sobre la garantía. La presente documentación ni amplía ni limita las estipulaciones de garantía fijadas. Introducción Sie mens AG N° de pedido: C79000-G7378-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 0-20.2 Personal cualificadoCon el acceso incompetente en el aparato o el no observar las indicaciones de seguridad en esta documentación o en las marcas del propio producto, pueden producirse lesiones corporales graves o daños materiales considerables. Por ello, sólo el personal cualificado está autorizado a intervenir en este aparato T el personal de planificación que está familiarizado con los conceptos de seguridad de la automatización,T o el personal instruido en el manejo de los equipos de automatización y que conoce éstas instrucciones de servicio, T o el personal encargado de la puesta en marcha y del servicio, que haya obtenido una enseñanza para la reparación de los equipos de automatización, o que esté autorizado para poner en marcha y a tierra aparatos, así como para marcar circuitos según las normas de seguridad estándar. Introducción Sie mens AG N° de pedido: C79000-G7378-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 0-30.3 Indicaciones de precauciónEn estas instrucciones de servicio y en las marcas de precaución en el propio producto se utilizan indicaciones de precaución con los siguientes significados: Peligro significa que al no observar las precauciones de seguridad se producirá la muerte, lesiones corporales graves o daños materiales considerables. Precaución significa que al no observar las precauciones de seguridad pueden producirse la muerte, lesiones corporales graves o daños materiales considerables. Cuidado significa que al no observar las precauciones de seguridad pueden producirse lesiones corporales suaves o daños materiales. Nota es una información importante a cerca del producto, su manipulación o de la parte respectiva de las instrucciones de servicio, al cual se debe atender especialmente.Introducción Sie mens AG N° de pedido: C79000-G7378-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 0-40.4 Utilización apropiada T Los aparatos deben ser utilizados únicamente para las aplicaciones indicadas en el catálogo y en las instrucciones de servicio, y sólo junto con equipos y componentes ajenos recomendados y aceptados por Siemens.T Los productos descritos se desarrollaron, fabricaron, comprobaron y documentaron de acuerdo a las normas de seguridad aceptadas. Si se observan las instrucciones de manejo y las indicaciones técnicas de seguridad descritas para la proyección, el montaje, el servicio apropiado y el mantenimiento, los productos no presentan en casos normales, ningún peligro relacionado a daños materiales o a la salud de personas. Precaución T Al retirar la carcasa o la protección contra contacto, son accesibles ciertas partes del aparato que pueden encontrarse bajo tensiones peligrosas. T Sólo el personal cualificado debe intervenir en el aparato.T Dicho personal debe estar familiarizado a fondo con todas las fuentes de peligro y procedimientos para el mantenimiento, según las especificaciones en estas instrucciones de servicio.T El funcionamiento correcto y seguro del producto presupone un transporte, un almacenamiento, una instalación y un montaje conforme a las prácticas de la buena ingeniería, así como un manejo y un mantenimiento rigurosos. Introducción Sie mens AG N° de pedido: C79000-G7378-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 0-5Además de las instrucciones de servicio presentes, utilizables para todos los grupos de destinatario, existe la siguiente documentación técnica relevante para los aparatos: T Hoja plegada "Parametrización clara y concisa", explica en forma visual el manejo esencial y la parametrización así como los menús PROG y TEST. Grupo de destinatarios: personal de planificación y de mantenimiento.T Hoja plegada "Manejo claro y conciso", contiene las vistas del aparato con los elementos indicadores y de manejo, ejemplos de parametrización comprensibles, estados básicos definidos de los aparatos, representaciones visuales de trabajos de mantenimiento importantes. Grupo de destinatarios: conductores de los equipos y personal de mantenimiento. T Folleto en A5 "Instrucciones de instalación", contiene las informaciones necesarias para el montaje y la instalación de los aparatos. Grupo de destinatarios: personal de planificación y de montaje.T Catálogo: "Técnica de registro, registrador de montaje en forma constructiva normalizada ", contiene los datos técnicos más importantes, las vistas del aparato, un resumen breve y las informaciones para el pedido. Grupo de destinatarios: gerencia de explotación y personal de planificación.Documentación Introducción Sie mens AG N° de pedido: C79000-G7378-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 0-6Campo de aplicación Sie mens AG N° de pedido: C79000-G7378-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 1-11 Campo de aplicaciónCon los aparatos aplicación T registrador de líneas, abreviado en el texto "Aparato L" y T registrador de líneas con alfanumérica, abreviado "Aparato LA", T registrador de puntos, abreviado en el texto "Aparato P", y T registrador de puntos con alfanumérica, abreviado "Aparato PA", se pueden registrar, inscribir y controlar valores de medición analógicos y digitales. Los aparatos con margen de medida estándar pueden registrar cíclicamente, procesar y documentar en el papel registrador la magnitudes de medición T tensión continua (DC U), T corriente continua (DC I), y los aparatos con margen de medida universal adicionalmente T conexión del termoelemento (TC), T conexión de la resistencia termoeléctrica, de la resistencia y del potenciómetro (RTD, R) Debido a su corto ciclo de medición, los aparatos son apropiados también para la inscripción de parámetros de proceso dinámicos muy rápidos. Los aparatos se pueden modificar posteriormente dentro de sus márgenes de entrada, de medida y de registro, aún si han sido un "suministro especificado por el usuario". Los aparatos L y LA están equipados de hasta tres plumas en color, para el registro analógico de los valores medidos a través del canal #1 a #3. El aparato LA contiene una pluma adicional para un canal de texto que entrega los caracteres alfanuméricos y los registros de máximo dos canales digitales d#1 y d#2. Los aparatos P y PA están equipados de un cabezal de escritura para el registro de los valores medidos registrados a través de los canales #1 a #6. Además también pueden registrarse dos canales digitales d#1 a d#2. El aparato PA puede entregar adicionalmente caracteres alfanuméricos. Las funciones del aparato se pueden ajustar manualmente por medio de una palanca o a través de una interfase de PC conectada a un Laptop o a un PC. Objetivo Estándar Campo de aplicación Sie mens AG N° de pedido: C79000-G7378-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 1-2Los aparatos varían de acuerdo a su sistema de registro, su margen de medida y su suministro de energía auxiliar: T Aparato L: sin impresión alfanumérica T Aparato LA: con impresión alfanumérica T Aparato P: sin impresión alfanumérica T Aparato PA: con impresión alfanumérica T Márgenes de medida estándar T Márgenes de medida universal T Energía auxiliar AC 230 V T Energía auxiliar AC 115 V T Energía auxiliar AC 24 V T Energía auxiliar DC 24 V Los registradores se pueden equipar con las siguientes ampliaciones: T Entrada/salida digital T Salida DC 24 V T Cable del PC La "Entrada/salida digital" ofrece cuatro entradas (DI1-DI4) para las funciones de control y seis salidas (DO1-DO6) para alarmas, señales de estado o de control. Las entradas y las salidas están separadas de los circuitos del aparato galvánicamente. Para las salidas se puede elegir entre las versiones T Entrada/salida digital, versión electrónica con interruptores semiconductores o T Entrada/salida digital, versión de relé con contactos de conmutación. La ampliación "Salida DC 24 V" permite de cierto modo la alimentación de aparatos externos o ampliaciones, por ej. un transmisor o una entrada/salida digital. La ampliación "Cable del PC" permite la conexión con un Laptop o un PC. Los aparatos se producen, se parametrizan y se suministran como versión estándar o de fábrica, según el pedido del usuario. El reequipamiento de los aparatos, p. ej. el cambio de la alimentación o el montaje de ampliaciones posteriores deben ser realizados únicamente por el fabricante o por personal instruido por él. Para la técnica de estructura de los aparatos se han utilizado únicamente materiales compatibles con el medio ambiente. Las instrucciones de servicio son impresas sobre papel blanqueado sin cloro. Versiones Ampliaciones Suministro Reequipación Protección del medio ambienteEstructura y funcionamiento Sie mens AG N° de pedido: C79000-G7378-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 2-12 Estructura y funcionamiento El siguiente capítulo describe la estructura mecánica y eléctrica así como los componentes del aparato. 2.1 ResumenLos aparatos están construidos como aparatos para el montaje en formato 144 mm x 144 mm. El montaje contiguo en un cuadro de distribución y con unidad modular es posible si se tiene suficiente ventilación. Los registradores son aparatos de registro modernos con procesamiento digital de datos. El registro d e datos se efectúa en los canales por serie y sin contacto alguno. Debido a que se utilizan únicamente motores paso a paso, el sistema de accionamiento del registro trabaja también sin ningún contacto. Dicha técnica garantiza un campo de aplicación grande y una alta seguridad en el funcionamiento. La figura 2.1-1 y la figura 2.1-2 muestran las vistas del aparato. El funcionamiento de éste se explica en la figura 2.2-1 hasta los niveles del esquema de bloques. Estructura y funcionamiento Sie mens AG N° de pedido: C79000-G7378-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 2-21554333362502-001SERVICE4002060801003010219080706050403020123PROGFigura 2.1-1 Vista frontal de los aparatos (ejemplo registrador de líneas: idéntico con el registrador de puntos a excepción del sistema de escritura)1 Puerta 2 Regi strador 3 Palan ca4 Intefaz de PC 5LED6 Ayudas de manejo visuales Estructura y funcionamiento Sie mens AG N° de pedido: C79000-G7378-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 2-3Figura 2.1-2 Vista posterior del aparato (ejemplo aparato LA, versión AC 115/230 V) 1 Cone xión a tierra para el blindaje del conductor 2 Bornes de conexión salida DC 24 V 3 Cone xión entrada/ salida digital 4 Fusible F1 5 Conexión energía auxiliar 6 Fusible F2 7 Ventana para el aju ste de los márgenes de medida 8 Cone xiones de medi ción Estructura y funcionamiento Sie mens AG N° de pedido: C79000-G7378-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 2-42.2 Componentes del aparato 2.2.1 CarcasaLa carcasa consta de chapa de acero. En la parte delantera se encuentran el bastidor y el registrador; en la parte posterior el módulo de medición, la unidad central partes de la fuente de alimentación y las ampliaciones. La fijación de la carcasa en el cuadro de distribución y con unidad modular, o en el pupitre se realiza con los elementos de sujeción normalizados suministrados. 2.2.2 Registro de datos El registro de datos consta de un multiplexor con relé semiconductor y un convertidor A/D (analógico/digital). Los márgenes de entrada se ajustan por medio de puentes especificados para cada canal. El aislamiento eléctrico de los canales de medición entre sí se realiza al activar los relés semiconductores sucesivamente. El control se efectúa por la unidad central. Durante un ciclo de medición se conectan al amplificador de entrada todos los canales de medición a registrar, de manera sucesiva y a través de relés semiconductores. La señal amplificada se lleva a un convertidor A/D que trabaja según el método Dual Slope. Para poder medir con exactitud en los márgenes de medida sensibles, utilizando aparatos con versión de márgenes de medida universal, se efectúan mediciones de referencia cíclicas. Además se verifica la ruptura de la línea cíclicamente. En el bloque de bornes se encuentra un sensor para registrar la temperatura de los bornes en la medición de temperatura con termoelementos. 2.2.3 Unidad central La unidad central forma el núcleo de la electrónica. Esta contiene un micro- procesador así como la memoria de programas (EPROM), la memoria de trabajo (RAM) y la memoria no volátil (EEPROM) para los datos de configuración. El componente central de la parte procesadora es un sistema microprocesador con programas fijos. Este sirve para T controlar el proceso, T calcular los valores medidos, T posicionar los sistemas de escritura, T evaluar los comandos de mando y T manejar la interfase de PC. La unidad central permite la activación de la tarjeta "Entrada/salida digital" así como de la interfase de PC. Un reloj calendario controlado por cuarzo y sincronizable externamente suministra la fecha y la hora como referencia del tiempo para el conjunto de mediciones y el diagrama. Estructura y funcionamiento Sie mens AG N° de pedido: C79000-G7378-C188-04 SIREC P, PA, L, LA Manual 2-5La unidad central se encuentra en la parte posterior de la carcasa y es accesible por delante después de haber extraído el bastidor. Esta posee la clavija de conexión para la adaptación de otras tarjetas. 2.2.4 Fuente de alimentación Los aparatos se diferencian en sus entradas de acuerdo a su pedido, éste se puede hacer con cuatro diferentes fuentes de alimentación de la energía auxiliar. La tensión de la red se suministra al aparato por medio de un conector CEI con fusibles, filtro y transformador postconectados. La tensión alterna transformada hacia abajo se rectifica, se filtra y se lleva al convertidor DC/DC para crear las tensiones continuas internas necesarias. Nota El aparato sólo debe ser conectado a la energía auxiliar prescrita. ¡Para ello, observar la indicación correspondiente en la parte posterior del aparato! La energía auxiliar de DC 24 V suministrada a través de los bornes pasa primero por un fusible de un ondulador, conectado en su salida a un transformador. El arrollamiento secundario del transformador está conectado de la misma manera que en la variante con alimentación por red. La energía auxiliar de AC 24 V suministrada a través de los bornes está conectada con el arrollamiento primario del transformador a través de un fusible. El arrollamiento secundario está conectado de la misma manera que en la variante con alimentación por red. 2.2.5 Bastidor El bastidor consta del panel, la tarjeta de activación, el sistema de escritura, las interfases de usuario y del PC y el registrador. El bastidor está conectado con la unidad central
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P805000__N1A9289172212-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P805000__N1A9289172212-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-12 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172212 | 7MF4034-1BY00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0950: 7MF4034-1BY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172212: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P805000: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-12HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-12 14:57:25I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P461200___11_1248916-540_N1EN189010024-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P461200___11_1248916-540_N1EN189010024-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2014-12-09 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010024 | 7MF4034-1BY10-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0540: 7MF4034-1BY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010024: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: 11: P461200___11: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.28 0.48 1.41 1.76 0.022 0.017 0.006 0.01117.1317.18 2.54 2.2011.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- 0.09Al -- 0.004(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2014-12-09Haguenau5004777/1020102(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-09 09:11:54PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P837000__N1A9289172218-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P837000__N1A9289172218-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-11 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172218 | 7MF4034-1BY00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 1070: 7MF4034-1BY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172218: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P837000: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-11HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-11 17:04:10I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P400000B__N1A9289172178-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P400000B__N1A9289172178-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 29.10.2010 |  |  | N1A9289172178 | 7MF4033 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0058274129.10.2010 12Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Menge Quantity Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 1,00 12.10.2010 20310108/14 P40000B N1A9289172178 7MF4033 0,1% -100...500 mbar Hiermit bescheinigen wir, dass vorgenannte Einheit(en) zum Zeitpunkt desInverkehrbringens, dem Stand der Technik entsprochen haben.Die Bestellvorgaben wurden eingehalten. Die Qualität der Einheit(en) wurde imRahmen des Qualitätsmanagement-Systems sichergestelltFür medienberührte, metallische Bauteile wurden ausschliesslich Werkstoffeeingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 Ziffer 3.1 besitzen.Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferantenbzw. des TÜV. Es sind dies: We herewith certify that above mentioned unit(s) complied with state-of-the-arttechnology at the time of supply. The order specifications were adhered to. Thequality of the unit(s) was confirmed by the Quality Management System.For wetted, metallic components, we have only used materials with a certificateof inspection in accordance with EN 10204 para. 3.1. The correspondingcertificates of inspection of our suppliers or the TÜV are applicable. Theseare as follows: FLANSCH OBERTEIL / Flange upper body Lieferant / vendor Richard Neumayer GmbH DE 77756 Hausach Material / Material 1.4404/316L Charge / charge S-5982 Code / Code FCL - 88 DRUCKMITTLERMEMBRANE / Diaphragm (OF C.S.) Lieferant / vendor Robert Zapp Werkstofftechnik GmbH DE 40880 Ratingen Material / Material 2.4610 Charge / charge A2078 Code / Code BME - 1 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0058274129.10.2010 22Abnahmebeauftragter Inspection Representative Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. Reinhold Kern WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\WeitereDaten\7ME471\A5E33209377_AC_FC410_Modbus_OI_fr_02-2016.pdf | A5E33209377_AC_FC410_Modbus_OI_fr_02-2016.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | Instructions de service Answers for industry. 02/2016 Edition Débitmètres Coriolis SITRANS FC410 avec Modbus SITRANS F SITRANS F Débitmètres Coriolis FC410 avec Modbus Instructions de service Ces instructions de service s'appliquent au produit Siemens SITRANS FC410 avec des références abrégées commençant par 7ME4611, 7ME4621 et 7ME4711. 02/2016 A5E33209377-AC Introduction 1 Consignes de sécurité 2 Description 3 Installation/montage 4 Raccordement 5 Mise en service 6 Fonctions 7 Messages système et d'alarme 8 Entretien et maintenance 9 Diagnostic d'erreurs/FAQ 10 Données techniques 11 Pièces de rechange et accessoires 12 Dimensions et poids 13 Registres de maintien Modbus A Dimensions du capteur dépendantes des paramètres par défaut B Réglage du point zéro C Calcul du CRC D Codes d'anomalie E Définition de la virgule flottante F Siemens AG Division Process Industries and Drives Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG ALLEMAGNE Numéro de référence du document: A5E33209377 Ⓟ 04/2016 Sous réserve de modifications Copyright © Siemens AG 2013 - 2016. Tous droits réservés Mentions légales Signalétique d'avertissement Ce manuel donne des consignes que vous devez respecter pour votre propre sécurité et pour éviter des dommages matériels. Les avertissements servant à votre sécurité personnelle sont accompagnés d'un triangle de danger, les avertissements concernant uniquement des dommages matériels sont dépourvus de ce triangle. Les avertissements sont représentés ci-après par ordre décroissant de niveau de risque. DANGER signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées entraîne la mort ou des blessures graves. ATTENTION signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner la mort ou des blessures graves. PRUDENCE signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner des blessures légères. IMPORTANT signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner un dommage matériel. En présence de plusieurs niveaux de risque, c'est toujours l'avertissement correspondant au niveau le plus élevé qui est reproduit. Si un avertissement avec triangle de danger prévient des risques de dommages corporels, le même avertissement peut aussi contenir un avis de mise en garde contre des dommages matériels. Personnes qualifiées L’appareil/le système décrit dans cette documentation ne doit être manipulé que par du personnel qualifié pour chaque tâche spécifique. La documentation relative à cette tâche doit être observée, en particulier les consignes de sécurité et avertissements. Les personnes qualifiées sont, en raison de leur formation et de leur expérience, en mesure de reconnaître les risques liés au maniement de ce produit / système et de les éviter. Utilisation des produits Siemens conforme à leur destination Tenez compte des points suivants: ATTENTION Les produits Siemens ne doivent être utilisés que pour les cas d'application prévus dans le catalogue et dans la documentation technique correspondante. S'ils sont utilisés en liaison avec des produits et composants d'autres marques, ceux-ci doivent être recommandés ou agréés par Siemens. Le fonctionnement correct et sûr des produits suppose un transport, un entreposage, une mise en place, un montage, une mise en service, une utilisation et une maintenance dans les règles de l'art. Il faut respecter les conditions d'environnement admissibles ainsi que les indications dans les documentations afférentes. Marques de fabrique Toutes les désignations repérées par ® sont des marques déposées de Siemens AG. Les autres désignations dans ce document peuvent être des marques dont l'utilisation par des tiers à leurs propres fins peut enfreindre les droits de leurs propriétaires respectifs. Exclusion de responsabilité Nous avons vérifié la conformité du contenu du présent document avec le matériel et le logiciel qui y sont décrits. Ne pouvant toutefois exclure toute divergence, nous ne pouvons pas nous porter garants de la conformité intégrale. Si l'usage de ce manuel devait révéler des erreurs, nous en tiendrons compte et apporterons les corrections nécessaires dès la prochaine édition. FC410 avec Modbus Instructions de service, 02/2016, A5E33209377-AC 3 Sommaire 1 Introduction ............................................................................................................................................. 7 1.1 Historique .................................................................................................................................. 7 1.2 Eléments fournis ....................................................................................................................... 8 1.3 Vérification de la livraison ......................................................................................................... 8 1.4 Identification de l'appareil ......................................................................................................... 9 1.5 Informations complémentaires ................................................................................................ 14 2 Consignes de sécurité ........................................................................................................................... 15 2.1 Lois et directives ..................................................................................................................... 15 2.2 Installation dans des zones dangereuses............................................................................... 16 2.3 Certificats ................................................................................................................................ 20 3 Description ............................................................................................................................................ 21 3.1 Conception .............................................................................................................................. 22 3.2 Intégration dans le système .................................................................................................... 23 3.3 Technologie Modbus RTU ...................................................................................................... 23 3.4 Caractéristiques ...................................................................................................................... 25 3.5 Principes de fonctionnement .................................................................................................. 26 4 Installation/montage .............................................................................................................................. 29 4.1 Installation du débitmètre ........................................................................................................ 29 4.1.1 Consignes de sécurité relatives à l'installation ....................................................................... 29 4.1.2 Consignes de base pour l'installation ..................................................................................... 31 4.1.3 Orientation de l'appareil .......................................................................................................... 32 4.1.4 Montage du débitmètre ........................................................................................................... 35 4.1.5 Test hydrostatique .................................................................................................................. 37 4.1.6 Montage d'une sécurité pression ............................................................................................ 38 5 Raccordement ...................................................................................................................................... 41 5.1 Câblage en zones dangereuses ............................................................................................. 41 5.2 Caractéristiques des câbles .................................................................................................... 41 5.3 Règles de sécurité en matière de raccordement .................................................................... 42 5.4 Connexion du FC410 .............................................................................................................. 43 5.4.1 Version M12 (pour les zones sans risque d'explosion) .......................................................... 43 5.4.2 Version de la terminaison de câble ......................................................................................... 44 5.4.3 Configuration des commutateurs DIP de terminaison EOL .................................................... 46 5.5 Intégration du FC410 avec le système Modbus ..................................................................... 47 5.5.1 Configurations système .......................................................................................................... 47 5.5.2 Raccordement du FC410 au système Modbus ...................................................................... 52 Sommaire FC410 avec Modbus 4 Instructions de service, 02/2016, A5E33209377-AC 6 Mise en service ..................................................................................................................................... 55 6.1 Règles générales ................................................................................................................... 55 6.2 Avertissements....................................................................................................................... 55 6.3 Fonctionnement via SIMATIC PDM ....................................................................................... 55 6.4 Fonctions dans SIMATIC PDM .............................................................................................. 56 6.5 Etapes de la mise en service ................................................................................................. 56 6.6 Configuration initiale .............................................................................................................. 56 6.7 Ajout de l'appareil au réseau de communication ................................................................... 58 6.8 Configurer un nouvel appareil ................................................................................................ 59 6.9 Assistant - Démarrage rapide via PDM ................................................................................. 60 6.10 Assistant - Réglage du point zéro .......................................................................................... 66 6.11 Modifier les réglages des paramètres en utilisant SIMATIC PDM ......................................... 67 6.12 Paramètres accédés par des menus déroulants ................................................................... 68 6.13 Réglage du point zéro ............................................................................................................ 69 6.14 Variables de process ............................................................................................................. 71 7 Fonctions .............................................................................................................................................. 73 7.1 Valeurs de process ................................................................................................................ 73 7.2 Réglage du point zéro ............................................................................................................ 73 7.3 Coupure de débit faible .......................................................................................................... 76 7.4 Surveillance de tube vide ....................................................................................................... 76 7.5 Amortissement du bruit .......................................................................................................... 77 7.6 Totalisateur ............................................................................................................................ 79 7.7 Gestion accès ........................................................................................................................ 79 7.8 Simulation .............................................................................................................................. 80 7.9 Modification des paramètres de communication Modbus ..................................................... 81 7.10 Transmission de la virgule flottante ....................................................................................... 81 8 Messages système et d'alarme ............................................................................................................. 83 8.1 Messages d'alarme ................................................................................................................ 83 9 Entretien et maintenance ...................................................................................................................... 85 9.1 Maintenance ........................................................................................................................... 85 9.2 Paramètres des informations de maintenance ...................................................................... 85 9.3 Informations d'utilisation ......................................................................................................... 85 9.4 Recalibrage ............................................................................................................................ 86 9.5 Assistance technique ............................................................................................................. 86 9.6 Transport et stockage ............................................................................................................ 87 9.7 Cession d'appareil .................................................................................................................. 88 9.8 Travaux de maintenance ....................................................................................................... 88 Sommaire FC410 avec Modbus Instructions de service, 02/2016, A5E33209377-AC 5 10 Diagnostic d'erreurs/FAQ ...................................................................................................................... 91 10.1 Diagnostic avec PDM.............................................................................................................. 91 10.2 Diagnostic d'erreurs ................................................................................................................ 91 11 Données techniques ............................................................................................................................. 97 11.1 Fonction et conception du système ........................................................................................ 97 11.2 Variables de process .............................................................................................................. 97 11.3 Spécifications de la communication Modbus .......................................................................... 98 11.4 Performance ........................................................................................................................... 99 11.5 Conditions de service nominales .......................................................................................... 100 11.6 Courbes de perte de pression .............................................................................................. 101 11.7 Caractéristiques de pression / température .......................................................................... 101 11.7.1 Capteurs en acier inoxydable ............................................................................................... 102 11.7.2 Capteurs Hastelloy ................................................................................................................ 104 11.8 Conception ............................................................................................................................ 105 11.9 Alimentation .......................................................................................................................... 106 11.10 Configuration électrique de base requise pour le système maître ....................................... 107 11.11 Câbles et entrées câble ........................................................................................................ 107 11.12 Couples de serrage installation ............................................................................................ 108 11.13 Certifications et homologations ............................................................................................. 109 11.14 DESP .................................................................................................................................... 110 12 Pièces de rechange et accessoires ..................................................................................................... 115 12.1 Commande ........................................................................................................................... 115 12.2 Produits homologués Ex ....................................................................................................... 115 12.3 Composants remplaçables ................................................................................................... 116 13 Dimensions et poids ............................................................................................................................ 117 13.1 Dimensions du capteur ......................................................................................................... 117 13.2 Matrice longueur ................................................................................................................... 118 13.3 Acier inoxydable 316L - NAMUR .......................................................................................... 120 13.4 Versions hygiéniques ............................................................................................................ 122 A Registres de maintien Modbus ............................................................................................................ 123 A.1 Modèle d'adressage Modbus ................................................................................................ 123 A.2 Codes de fonction Modbus ................................................................................................... 123 A.3 Tableaux de registres de maintien Modbus .......................................................................... 129 A.3.1 Valeurs de process ............................................................................................................... 129 A.3.2 Identification .......................................................................................................................... 129 A.3.3 Installation ............................................................................................................................. 131 A.3.4 Totalisateur ........................................................................................................................... 134 Sommaire FC410 avec Modbus 6 Instructions de service, 02/2016, A5E33209377-AC A.3.5 Maintenance & Diagnostic ................................................................................................... 136 A.3.6 Communication .................................................................................................................... 141 A.3.7 Particularités ........................................................................................................................ 142 A.3.8 Simulation ............................................................................................................................ 144 A.3.9 Alarmes ................................................................................................................................ 145 A.3.10 Codes qualité pour les valeurs de processus ...................................................................... 147 B Dimensions du capteur dépendantes des paramètres par défaut .......................................................... 149 C Réglage du point zéro .......................................................................................................................... 151 D Calcul du CRC ..................................................................................................................................... 155 E Codes d'anomalie ................................................................................................................................ 159 E.1 Traitement des anomalies .................................................................................................... 159 F Définition de la virgule flottante ............................................................................................................ 161 F.1 Définition de la virgule flottante ............................................................................................ 161 Glossaire ............................................................................................................................................. 163 Index ................................................................................................................................................... 165 FC410 avec Modbus Instructions de service, 02/2016, A5E33209377-AC 7 Introduction 1 Ces instructions contiennent toutes les informations nécessaires à la mise en service et à l'utilisation de l'appareil. Lisez attentivement ces instructions avant l'installation et la mise en service. Pour une utilisation correcte de l'appareil, réexaminez tout d'abord son principe de fonctionnement. Ces instructions s'adressent aux personnes chargées de l'installation mécanique, du raccordement électrique, de la configuration des paramètres et de la mise en service de l'appareil ainsi qu'aux ingénieurs de service et maintenance. Le contenu de ce manuel ne fait pas partie d'une convention, d'un accord ou d'un statut juridique antérieur ou actuel, et ne doit en rien les modifier. Toutes les obligations de Siemens AG sont stipulées dans le contrat de vente qui contient également les seules conditions de garantie complètes et valables. Ces clauses contractuelles de garantie ne sont ni étendues, ni limitées par les indications figurant dans les instructions de service. Le contenu correspond à l'état technique au moment de la publication. Sous réserve de modifications techniques dans le cadre de l'évolution du produit. 1.1 Historique Le tableau ci-dessous indique les modifications majeures apportées à la documentation depuis la dernière édition. Edition Commentaires Version du logiciel Révision du firmware 12/2013 • Première édition • Pilote SIMATIC PDM 1.00.01-01 2.03.02-01 05/2015 • Mise à jour de SIMATIC PDM ver. 8 • Mise à jour des registres de maintien Modbus : Adresse Modbus 2215 à 2218 ajoutée. • Pilote SIMATIC PDM 1.01.00-00 2.03.03-01 02/2016 • Ajout d'informations sur la déclaration EAC Ex • Pilote SIMATIC PDM 1.01.00-00 2.03.03-01 Introduction 1.2 Eléments fournis FC410 avec Modbus 8 Instructions de service, 02/2016, A5E33209377-AC 1.2 Eléments fournis Avec connexion enfichable M12 • Débitmètre SITRANS FC410 • Câble de capteur avec connecteur M12 • Carte SD avec certificats de production • Guide de mise en route rapide • CD contenant logiciel, certificats et manuels de l'appareil Avec boîtier de raccordement du capteur • Débitmètre SITRANS FC410 • Câble pour le capteur • Lot de presses-étoupe • Carte SD avec certificats de production • Guide de mise en route rapide • CD contenant logiciel, certificats et manuels de l'appareil Remarque Informations supplémentaires Des certificats supplémentaires spécifiques au produit et à la production sont inclus sur la carte SD SensorFlash®. Remarque Les éléments fournis peuvent varier en fonction de la version et de la configuration. Assurez- vous que le matériel livré et les informations figurant sur la plaque signalétique, sont conformes à votre commande et au bon de livraison. 1.3 Vérification de la livraison 1. Vérifier si l'emballage et les produits fournis présentent des traces d'endommagement visibles. 2. Signalez sans tarder tout droit en dommages et intérêts au transporteur. Introduction 1.4 Identification de l'appareil FC410 avec Modbus Instructions de service, 02/2016, A5E33209377-AC 9 3. Conservez les pièces endommagées jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. 4. Vérifiez la régularité et la complétude de la fourniture en comparant les documents de livraison à votre commande. ATTENTION Utilisation d'un appareil endommagé ou incomplet Danger d'explosion dans des zones à risque d'explosion. • N'utilisez pas d'appareils endommagés ou incomplets. 1.4 Identification de l'appareil Chaque pièce du débitmètre Coriolis FC410 possède trois types de plaque signalétique indiquant les informations suivantes : ● identification du produit ● spécifications du produit ● certificats et homologations Remarque Identification Identifiez votre appareil en comparant vos références de commande aux informations figurant sur les plaques signalétiques de spécification et de produit. Plaque signalétique d'identification du capteur FC410 ① Nom du produit Nom de produit du capteur ② Serial no. Numéro de série du débitmètre ③ Sen. RS Numéro de version du capteur mécanique ④ Fabricant Nom et site du fabricant ⑤ Pays Pays de fabrication ⑥ System order no. Numéro de référence système spécifique à l'appareil Figure 1-1 Exemple de plaque signalétique d'identification du FC410 Introduction 1.4 Identification de l'appareil FC410 avec Modbus 10 Instructions de service, 02/2016, A5E33209377-AC Structure du numéro de série du débitmètre Le numéro de série du débitmètre est structuré de la manière suivante : PPPYMJJxxxxxx où PPP = usine de fabrication (Siemens Flow Instruments : FDK) Y = année de fabrication (pour le cryptage, voir ci-dessous) M = mois de fabrication (pour le cryptage, voir ci-dessous) DD = jour de fabrication (pour le cryptage, voir ci-dessous) xxxxxx = numéro séquentiel Cryptage : Année civile (Y) Code 1950, 1970, 1990, 2010 A 1951, 1971, 1991, 2011 B 1952, 1972, 1992, 2012 C 1953, 1973, 1993, 2013 D 1954, 1974, 1994, 2014 E 1955, 1975, 1995, 2015 F 1956, 1976, 1996, 2016 H (G) 1957, 1977, 1997, 2017 J 1958, 1978, 1998, 2018 K 1959, 1979, 1999, 2019 L 1960, 1980, 2000, 2020 M 1961, 1981, 2001, 2021 N 1962, 1982, 2002, 2022 P 1963, 1983, 2003, 2023 L 1964, 1984, 2004, 2024 S 1965, 1985, 2005, 2025 T 1966, 1986, 2006, 2026 U 1967, 1987, 2007, 2027 V 1968, 1988, 2008, 2028 W 1969, 1989, 2009, 2029 X Mois (M) Code Janvier 1 Février 2 Mars 3 Avril 4 Mai 5 Juin 6 Juillet 7 Août 8 Septembre 9 Introduction 1.4 Identification de l'appareil FC410 avec Modbus Instructions de service, 02/2016, A5E33209377-AC 11 Octobre O Novembre N Décembre D Jour (DD) Code Jour 1 au jour 31 du 1er au 31 (correspondant au jour réel) Plaque signalétique de spécification du capteur FC410 ① EX approvals Spécifications d'homologation Ex pour le capteur (exemple ATEX) ② Consultez les instructions de service ③ CE Marquage CE ④ 0539 ID d'organisme notifié (ATEX) ⑤ Ex Marquage Ex ⑥ MAWP Pressions nominales autorisées à 20 °C (68 °F) et 200 °C (392 °F) (température max.) ⑦ Fluid group Déclaration du groupe de fluide requise par la DESP ⑧ Wetted material Matériaux raccord tube/process ⑨ Min. fluid temperature Température minimale du fluide ⑩ Size DN Diamètre nominal ⑪ Conn. Type et taille des raccords process ⑫ Year of Manufacture Année de fabrication Pour plus d'informations sur la date de fabrication, référez-vous au numéro de série figurant sur la plaque signalétique d'identification ⑬ Cal. Factor Facteur d'étalonnage ⑭ Qm (min) Qm (nom) Débits nominaux et minimaux avec eau à 20 °C (68 °F) ⑮ Enclosure IP Indice de protection ⑯ Ambient Temp. Plage de température ambiante ⑰ Accuracy Précision du débit massique et de la densité Figure 1-2 Exemple de plaque signalétique de spécification FC410 Introduction 1.4 Identification de l'appareil FC410 avec Modbus 12 Instructions de service, 02/2016, A5E33209377-AC Plaque signalétique d'identification Mini Flow Link (MFL) FC410 ① Product name Nom de l'appareil ② Power supply Alimentation ③ Communication Communication : Technologie maître/esclave Modbus RTU ④ Address range Plage d'adresses des appareils Modbus ⑤ Constructeur Nom et site du fabricant ⑥ Pays Pays de fabrication ⑦ HW Version matérielle ⑧ FW Version du firmware Figure 1-3 Plaque signalétique d'identification Mini Flow Link FC410 Remarque Identifications d'homologation Les certificats d'homologation et les identifications de l'organisme notifié peuvent être téléchargés à l'adresse siemens.com Plaque signalétique d'homologation du capteur FC410 ① Code QR Code QR spécifique au produit ② C✓ Logo d'agrément C-tick ③ 3A Logo 3A ④ WEEE (Page 88) Figure 1-4 Exemple de plaque signalétique d'homologation FC410 Introduction 1.4 Identification de l'appareil FC410 avec Modbus Instructions de service, 02/2016, A5E33209377-AC 13 Remarque Logos et avertissements Les logos et avertissements sont indiqués, le cas échéant, uniquement sur le produit. La combinaison montrée dans l'exemple ci-dessus est pertinente pour un capteur hygiénique. Le marquage australien C-tick est obligatoire sur tous les produits. Plaque signalétique EHEDG FC410 Figure 1-5 Plaque signalétique EHEDG Cette plaque signalétique figure sur tous les capteurs hygiéniques 7ME462. Autre étiquette Figure 1-6 Comment procéder à l'installation ? Le code QR fournit une connexion Internet directe pour ● Le portail de support du produit, qui permet d'accéder à une vidéo YouTube "Procédure d'installation" (Cet exemple fournit cette fonction). ● La documentation spécifique au produit et à la production contenue dans la base de données de production. Introduction 1.5 Informations complémentaires FC410 avec Modbus 14 Instructions de service, 02/2016, A5E33209377-AC 1.5 Informations complémentaires Information produit sur Internet Les Instructions de service sont disponibles sur le disque de documentation fourni avec l'appareil ainsi que sur la page d'accueil du site Internet de Siemens, où vous pourrez trouver par ailleurs de plus amples informations sur la gamme de débitmètres SITRANS F : Information produit sur Internet (http://www.siemens.com/flow) Interlocuteur local Si vous désirez plus d'informations ou si vous faites face à des problèmes qui ne sont pas suffisamment traités dans les présentes instructions de service, veuillez prendre contact avec votre interlocuteur. Les coordonnées de votre interlocuteur local sont disponibles sur Internet : Interlocuteur local (http://www.automation.siemens.com/partner) FC410 avec Modbus Instructions de service, 02/2016, A5E33209377-AC 15 Consignes de sécurité 2 Cet appareil a quitté l'usine en parfait état technique. Pour le garder dans cet état et pour en assurer un fonctionnement dénué de danger, observez ces instructions de service ainsi que toutes les informations relatives à la sécurité. Observez les remarques et icônes situées sur l'appareil. N'en retirez aucune de l'appareil. Veillez à ce que les remarques et les icônes soient lisibles en permanence. Symbole Explication Consultez les instructions de service 2.1 Lois et directives Respectez la certification d'essai, les dispositions et les lois en vigueur dans votre pays lors du raccordement, du montage et de l'utilisation. Cela inclu
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P805000__N1A9289172212-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P805000__N1A9289172212-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-12 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172212 | 7MF4034-1BY00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0950: 7MF4034-1BY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172212: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P805000: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote sealOutput Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich.DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000.00.51.00.00000.50021.00000.00000.5002-0.00070.0155-0.00330.00030.0178(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Otte Lionel(2)2010-10-06HAGUENAU,1128954/986235(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-12 14:56:11I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\A5E00047090-08de_DS3_HART_Ex_BA_de-DE.pdf | A5E00047090-08de_DS3_HART_Ex_BA_de-DE.pdf | 09/2012 | SITRANS P DS III;SITRANS P300 | HART, 4…20 mA | N1LN11-004711 | A5E00047090;Verschluss-Schrauben,;7MF4033;7MF4133;7MF4233;7MF4333;7MF4433;7MF4533;7MF4633;7MF4033-1EB10-1DA1;7MF4997-1CP;7MF9001-2;7MF4997-1DA;7MF4997-1DB;7MF4997-2HA;7MF4997-2HB;7MF4997-2HC;7MF4997-2HD;7MF4997-2HE;7MF4997-2HF;7MF4997-1AB;7MF4997-1AH;7MF4997-1AC;7MF4997-1AJ;7MF443;7MF4997-1AD;7MF4997-1AE;7MF4997-1AK;7MF4997-1AL;7MF453;7MF4997-1AF;7MF4997-1AM;7MF4997-1BB;7MF4997-1BE;7MF4997-1BC;7MF4997-1BF;7MF4997-1BN;7MF4997-1BP-Z;7MF4997-1BR;7MF4997-1CA;7MF4997-1CB-Z;7MF4997-1CD;7MF4997-1CG;7MF4997-1CH;7MF4997-1CQ;7MF4997-1DK;7MF4997-1DL;7MF4997-1DM;7MF4997-1DN;7MF4997-1DP;7MF4997-2DA;7MF4997-2DB;7MF4997-2DC;7MF4997-2DD;7MF4997-2DE;A5E00047090-08Rechtliche;A5E00047090-08;A5E00047090-08Inhaltsver;A5E00047090-08Einleitung;A5E00047090-08Sicherheit;A5E00047090-08Beschreibu;A5E00047090-08Einbauen;A5E00047090-08Anschlie;A5E00047090-08Bedienen;A5E00047090-08Bedienfunk;A5E00047090-08Funktional;A5E00047090-08Inbetriebn;A5E00047090-08Instandhal;A5E00047090-08Technische;A5E00072770A;A5E00047090-08Ma;A5E00047090-08Ersatzteil;A5E00090345;A5E00047090-08Anhang;A5E00047090-08Glossar;A5E00047090-08Index | Manual | MAN | Montage / Inbetriebnahme / Demontage | Montage / Inbetriebnahme / Demontage |  |  | Answers for industry. SITRANS Druckmessumformer SITRANS P, Serie DS III mit HART Betriebsanleitung· 09/2012 SITRANS Druckmessumformer SITRANS P, Serie DS III mit HART Betriebsanleitung 7MF4.33.. 09/2012 A5E00047090-08 Einleitung 1 Sicherheitshinweise 2 Beschreibung 3 Einbauen/Anbauen 4 Anschließen 5 Bedienen 6 Bedienfunktionen über HART 7 Funktionale Sicherheit 8 Inbetriebnehmen 9 Instandhalten und Warten 10 Technische Daten 11 Maßbilder 12 Ersatzteile/Zubehör 13 Anhang A Liste der Abkürzungen B Rechtliche Hinweise Warnhinweiskonzept Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt. GEFAHR bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten wird, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. WARNUNG bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. VORSICHT bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. ACHTUNG bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein. Qualifiziertes Personal Das zu dieser Dokumentation zugehörige Produkt/System darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung qualifiziertem Personal gehandhabt werden unter Beachtung der für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörigen Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise. Qualifiziertes Personal ist auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden. Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Siemens-Produkten Beachten Sie Folgendes: WARNUNG Siemens-Produkte dürfen nur für die im Katalog und in der zugehörigen technischen Dokumentation vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Siemens empfohlen bzw. zugelassen sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Marken Alle mit dem Schutzrechtsvermerk ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken der Siemens AG. Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann. Haftungsausschluss Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Siemens AG Industry Sector Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG DEUTSCHLAND Dokumentbestellnummer: A5E00047090 Ⓟ 09/2012 Änderungen vorbehalten Copyright © Siemens AG 2012. Alle Rechte vorbehalten Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung......................................................................................................................................................9 1.1 Zweck dieser Dokumentation........................................................................................................9 1.2 Produktinformation........................................................................................................................9 1.3 Historie..........................................................................................................................................9 1.4 Gültigkeitsbereich der Anleitung..................................................................................................10 1.5 Überprüfung der Lieferung..........................................................................................................10 1.6 Transport und Lagerung..............................................................................................................11 1.7 Hinweise zur Gewährleistung......................................................................................................11 2 Sicherheitshinweise....................................................................................................................................13 2.1 Voraussetzung für den Einsatz....................................................................................................13 2.1.1 Gesetze und Bestimmungen.......................................................................................................13 2.1.2 Konformität mit europäischen Richtlinien....................................................................................13 2.2 Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen...............................................................................14 3 Beschreibung..............................................................................................................................................19 3.1 Systemkonfiguration....................................................................................................................19 3.2 Anwendungsbereich....................................................................................................................20 3.3 Aufbau.........................................................................................................................................21 3.4 Aufbau Typschilder......................................................................................................................23 3.5 Aufbau Messstellenschild............................................................................................................24 3.6 Arbeitsweise................................................................................................................................25 3.6.1 Übersicht Arbeitsweise................................................................................................................25 3.6.2 Arbeitsweise der Elektronik.........................................................................................................26 3.6.3 Arbeitsweise der Messzelle.........................................................................................................27 3.6.3.1 Messzelle für Relativdruck...........................................................................................................28 3.6.3.2 Messzelle für Differenzdruck und Durchfluss..............................................................................29 3.6.3.3 Messzelle für Füllstand................................................................................................................30 3.6.3.4 Messzelle für Absolutdruck aus Baureihe Differenzdruck...........................................................31 3.6.3.5 Messzelle für Absolutdruck aus Baureihe Relativdruck...............................................................32 3.6.3.6 Messzelle für Relativdruck, frontbündige Membran....................................................................33 3.6.3.7 Messzelle für Absolutdruck, frontbündige Membran...................................................................33 3.7 Druckmittler.................................................................................................................................34 3.8 SIMATIC PDM.............................................................................................................................34 4 Einbauen/Anbauen.....................................................................................................................................37 4.1 Grundlegende Sicherheitshinweise.............................................................................................37 4.1.1 Anforderungen an den Einbauort................................................................................................41 4.1.2 Sachgemäße Montage................................................................................................................42 SITRANS P, Serie DS III mit HART Betriebsanleitung, 09/2012, A5E00047090-08 3 4.1.2.1 Unsachgemäße Montage............................................................................................................42 4.2 Demontage..................................................................................................................................43 4.3 Montage (außer Füllstand)..........................................................................................................43 4.3.1 Hinweise zur Montage (außer Füllstand).....................................................................................43 4.3.2 Montieren (außer Füllstand)........................................................................................................44 4.3.3 Befestigung..................................................................................................................................45 4.4 Montage "Füllstand"....................................................................................................................47 4.4.1 Hinweise zur Montage für Füllstand............................................................................................47 4.4.2 Montieren für Füllstand................................................................................................................48 4.4.3 Anschluss der Minusdruckleitung................................................................................................49 4.5 Montage "Druckmittler"................................................................................................................51 4.5.1 Montage für Druckmittler.............................................................................................................51 4.5.2 Montage für Druckmittler mit Kapillarleitung................................................................................53 4.6 Messzelle gegenüber Gehäuse verdrehen..................................................................................58 4.7 Display drehen.............................................................................................................................59 5 Anschließen................................................................................................................................................61 5.1 Grundlegende Sicherheitshinweise.............................................................................................61 5.1.1 Ungeeignete Kabel und/oder Kabelverschraubungen.................................................................61 5.2 Gerät anschließen.......................................................................................................................64 5.3 Stecker Han anschließen............................................................................................................66 5.4 Stecker M12 anschließen............................................................................................................67 6 Bedienen.....................................................................................................................................................69 6.1 Übersicht Bedienen.....................................................................................................................69 6.2 Grundlegende Sicherheitshinweise.............................................................................................70 6.3 Hinweise zur Bedienung..............................................................................................................70 6.4 Display.........................................................................................................................................71 6.4.1 Elemente des Displays................................................................................................................71 6.4.2 Einheitenanzeige.........................................................................................................................72 6.4.3 Fehleranzeige..............................................................................................................................73 6.4.4 Modusanzeige.............................................................................................................................74 6.4.5 Statusanzeige..............................................................................................................................75 6.4.6 Überlaufbereich...........................................................................................................................75 6.5 Vor-Ort-Bedienung......................................................................................................................76 6.5.1 Bedienelemente vor Ort...............................................................................................................76 6.5.2 Bedienen über Tasten.................................................................................................................79 6.5.3 Messanfang/Messende...............................................................................................................80 6.5.3.1 Unterschied zwischen setzen und einstellen...............................................................................80 6.5.3.2 Messanfang setzen/einstellen.....................................................................................................84 6.5.3.3 Messende setzen/einstellen........................................................................................................85 6.5.4 Elektrische Dämpfung setzen/einstellen......................................................................................87 6.5.5 Messanfang/Messende blind.......................................................................................................88 6.5.5.1 Unterschied zwischen Setzen/Einstellen und Setzen/Einstellen blind........................................88 6.5.5.2 Messanfang setzen blind.............................................................................................................90 6.5.5.3 Messende setzen blind................................................................................................................90 Inhaltsverzeichnis SITRANS P, Serie DS III mit HART 4 Betriebsanleitung, 09/2012, A5E00047090-08 6.5.5.4 Messanfang einstellen blind........................................................................................................91 6.5.5.5 Messende einstellen blind...........................................................................................................92 6.5.6 Nullpunkt abgleichen...................................................................................................................92 6.5.7 Stromgeber..................................................................................................................................93 6.5.8 Ausgangsstrom im Fehlerfall.......................................................................................................94 6.5.9 Tasten und Funktionssperre........................................................................................................95 6.5.10 Tastensperre bzw. Funktionssperre aufheben............................................................................97 6.5.11 Durchflussmessung (nur Differenzdruck)....................................................................................97 6.5.12 Messwertanzeige.........................................................................................................................99 6.5.13 Einheit........................................................................................................................................100 7 Bedienfunktionen über HART...................................................................................................................105 7.1 Bedienfunktionen über HART-Kommunikation..........................................................................105 7.2 Messstellendaten.......................................................................................................................106 7.3 Auswahl der Messarten.............................................................................................................106 7.3.1 Übersicht über die Messarten....................................................................................................106 7.3.2 Messartschalter.........................................................................................................................107 7.3.3 Variablenmapper.......................................................................................................................107 7.3.4 Messart Druck...........................................................................................................................107 7.3.5 Anwenderspezifische Kennlinie.................................................................................................108 7.3.6 Messart "Füllstand"....................................................................................................................109 7.3.7 Messart "Durchfluss".................................................................................................................112 7.3.8 Messart "Anwender"..................................................................................................................114 7.3.9 Messwert-Status........................................................................................................................116 7.3.10 Analogausgang..........................................................................................................................120 7.3.11 Skalieren des Display-Werts.....................................................................................................121 7.4 Messanfang und Messende setzen...........................................................................................122 7.5 Blindeinstellung von Messanfang und Messende.....................................................................123 7.6 Nullpunktabgleich (Lagekorrektur).............................................................................................123 7.7 Elektrische Dämpfung...............................................................................................................124 7.8 Schnelle Messwerterfassung (Fast response mode)................................................................124 7.9 Stromgeber................................................................................................................................124 7.10 Fehlerstrom...............................................................................................................................124 7.11 Einstellen der Stromgrenzen.....................................................................................................125 7.12 Tastensperre und Schreibschutz...............................................................................................126 7.13 Messwertanzeige.......................................................................................................................127 7.14 Auswahl der physikalischen Einheit..........................................................................................128 7.15 Bargraf.......................................................................................................................................129 7.16 Sensorabgleich..........................................................................................................................129 7.16.1 Sensorabgleich..........................................................................................................................129 7.16.2 Trimmung des Sensors.............................................................................................................130 7.17 Stromgeberabgleich..................................................................................................................130 7.18 Werkkalibrierung........................................................................................................................132 Inhaltsverzeichnis SITRANS P, Serie DS III mit HART Betriebsanleitung, 09/2012, A5E00047090-08 5 7.19 Statische Konfigurationsdaten...................................................................................................132 7.20 Durchflussmessung (nur Differenzdruck)..................................................................................134 7.21 Diagnosefunktionen...................................................................................................................134 7.21.1 Übersicht...................................................................................................................................134 7.21.2 Betriebsstundenzähler...............................................................................................................135 7.21.3 Kalibriertimer und Servicetimer.................................................................................................135 7.21.4 Schleppzeiger............................................................................................................................136 7.21.5 Grenzwertbausteine..................................................................................................................137 7.22 Simulation..................................................................................................................................139 7.22.1 Übersicht Simulation..................................................................................................................139 7.22.2 Simulation als Festwert.............................................................................................................140 7.22.3 Simulation mit einer Rampenfunktion........................................................................................141 7.23 Grenzwertgeber.........................................................................................................................141 8 Funktionale Sicherheit..............................................................................................................................145 8.1 Allgemeine Sicherheitshinweise................................................................................................145 8.1.1 Sicherheitsbezogenes System..................................................................................................145 8.1.2 Safety Integrity Level (SIL)........................................................................................................146 8.2 Gerätespezifische Sicherheitshinweise für den einkanaligen Betrieb (SIL 2)...........................148 8.2.1 Sicherheitsfunktion....................................................................................................................148 8.2.2 Einstellungen.............................................................................................................................148 8.2.3 Anforderungen ..........................................................................................................................150 8.2.4 Verhalten bei Störungen............................................................................................................150 8.2.5 Wartung/Überprüfung................................................................................................................150 8.2.6 Sicherheitstechnische Kenndaten.............................................................................................151 8.3 Gerätespezifische Sicherheitshinweise für den redundanten Betrieb (SIL 3)...........................152 8.3.1 Sicherheitsfunktion....................................................................................................................152 8.3.2 Anforderungen ..........................................................................................................................152 8.3.3 Einstellungen.............................................................................................................................153 8.3.4 Verhalten bei Störungen............................................................................................................155 8.3.5 Wartung/Überprüfung................................................................................................................155 8.3.6 Sicherheitstechnische Kenndaten.............................................................................................155 8.4 Anbauteile..................................................................................................................................156 8.4.1 Überprüfung des Geräts mit angebautem Ventilblock...............................................................157 8.4.2 Überprüfung des Geräts mit angebautem Druckmittler.............................................................157 9 Inbetriebnehmen.......................................................................................................................................159 9.1 Grundlegende Sicherheitshinweise...........................................................................................159 9.2 Einleitung Inbetriebnahme.........................................................................................................160 9.3 Relativdruck, Absolutdruck aus Baureihe Differenzdruck und Absolutdruck aus Baureihe Relativdruck...............................................................................................................................161 9.3.1 Bei Gasen inbetriebnehmen......................................................................................................161 9.3.2 Bei Dampf und Flüssigkeit inbetriebnehmen.............................................................................162 9.4 Differenzdruck und Durchfluss..................................................................................................163 9.4.1 Sicherheitshinweise Inbetriebnehmen bei Differenzdruck und Durchfluss................................163 9.4.2 Bei Gasen inbetriebnehmen......................................................................................................164 9.4.3 Bei Flüssigkeiten inbetriebnehmen............................................................................................165 Inhaltsverzeichnis SITRANS P, Serie DS III mit HART 6 Betriebsanleitung, 09/2012, A5E00047090-08 9.4.4 Bei Dampf inbetriebnehmen......................................................................................................167 10 Instandhalten und Warten.........................................................................................................................169 10.1 Grundlegende Sicherheitshinweise...........................................................................................169 10.2 Wartungs- und Reparaturarbeiten.............................................................................................173 10.2.1 Wartungsintervall festlegen.......................................................................................................173 10.2.2 Dichtungen überprüfen..............................................................................................................173 10.2.3 Anzeige bei einer Störung.........................................................................................................174 10.2.4 Messzelle und Applikationselektronik tauschen........................................................................174 10.3 Reinigung..................................................................................................................................175 10.3.1 Druckmittler-Messsystem warten..............................................................................................176 10.4 Rücksendeverfahren.................................................................................................................177 10.5 Entsorgung................................................................................................................................177 11 Technische Daten.....................................................................................................................................179 11.1 Übersicht technische Daten.......................................................................................................179 11.2 Eingang.....................................................................................................................................180 11.3 Ausgang....................................................................................................................................187 11.4 Messgenauigkeit........................................................................................................................188 11.5 Einsatzbedingungen..................................................................................................................194 11.6 Konstruktiver Aufbau.................................................................................................................197 11.7 Anzeige, Tastatur und Hilfsenergie...........................................................................................201 11.8 Zertifikate und Zulassungen......................................................................................................202 11.9 Kommunikation HART...............................................................................................................204 12 Maßbilder..................................................................................................................................................205 12.1 SITRANS P, Serie DS III für Relativdruck und Absolutdruck aus Baureihe Relativdruck.........205 12.2 SITRANS P, Serie DS III für Differenzdruck, Durchfluss und Absolutdruck aus Baureihe Differenzdruck...........................................................................................................................207 12.3 SITRANS P, Serie DS III für Füllstand......................................................................................210 12.4 SITRANS P, Serie DS III (frontbündig)......................................................................................212 12.4.1 Hinweis 3A und EHDG..............................................................................................................213 12.4.2 Anschlüsse nach EN und ASME...............................................................................................213 12.4.3 NuG- und Pharma-Flansche......................................................................................................214 12.4.4 PMC-Style.................................................................................................................................218 12.4.5 Sonderanschlüsse.....................................................................................................................219 13 Ersatzteile/Zubehör...................................................................................................................................221 13.1 Bestelldaten...............................................................................................................................221 13.2 Bestelldaten für SIM
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P600100___32_1248917-230_N1EN189010052-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P600100___32_1248917-230_N1EN189010052-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-12-04 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010052 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494879-14459693-Y216-B6211: 01248917 / 0230: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010052: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 32: P600100___32: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 8160.00028.001916.00360.00007.99950.00150.01210.02240.0002-0.0031(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stenger Manuel(2)2014-12-04Haguenau4994271/1019161(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-04 13:25:46PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P693203_1303550-10_N1F5279130002-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P693203_1303550-10_N1F5279130002-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-06-03 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-F527-9130002 | 7MF4434-1CY22-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1826015989-14853239-Y216-B6211: 01303550 / 0010: 7MF4434-1CY22-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-F527-9130002: 60 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 35: P693203: .: 60 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092298014/551/LCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]049990.00000029.99999959.999999-0.000430.001460.0004-0.000230.0012-0.00070.00230.0008-0.00030.0020(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Yilmaz Ahmet(2)2015-06-03Haguenau9020472/1024474(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-06-03 17:14:02PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P457100___14_1248917-30_N1EN189010042-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P457100___14_1248917-30_N1EN189010042-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2014-12-04 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010042 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494879-14459693-Y216-B6211: 01248917 / 0030: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010042: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 14: P457100___14: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.28 0.48 1.41 1.76 0.022 0.017 0.006 0.01117.1317.18 2.54 2.2011.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- 0.09Al -- 0.004(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2014-12-04Haguenau4994281/1019163(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-04 14:54:06PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P450002___36_1248917-370_N1EN189010058-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P450002___36_1248917-370_N1EN189010058-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010058 | 7MF4034-1CA00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494879-14459693-Y216-B6211: 01248917 / 0370: 7MF4034-1CA00-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010058: 4 bar: 10 bar: PROFIBUS PA: 36: P450002___36: .: 4 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau2396715/1021369(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 17:23:23PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F802500__N1AO129175220-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | F802500__N1AO129175220-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-25 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-AO12-9175220 | 7MF4434-1DA02-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821288229-P6/21394-6NU: 836935 / 0010: 7MF4434-1DA02-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-AO12-9175220: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 14: F802500: .: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / AusgangskennlinieDeviation / Abweich.DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]05010001252500.0059124.9889250.00930.0064124.96780.0024-0.00440.00370.0026-0.0129(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stumpf Sébastien(2)2010-10-25HAGUENAU,1119770/985464(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-25 21:27:25I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P460000_1338893-10_N1F9219070002-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P460000_1338893-10_N1F9219070002-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-09-28 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-F921-9070002 | 7MF4234-1FY10-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure ABS.: 1826361783-15085627-Y216-B6303: 01338893 / 0010: 7MF4234-1FY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-F921-9070002: 1300 mbar: 10 bar: PROFIBUS PA: 14: P460000: .: 1300 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092344438/551/LCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.28 0.48 1.41 1.76 0.022 0.017 0.006 0.01117.1317.18 2.54 2.2011.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- 0.09Al -- 0.004(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-09-28Haguenau6258239/1026343(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-09-28 05:51:36PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\8271511_1219028-10_N1E8129221677-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 8271511_1219028-10_N1E8129221677-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2014-08-19 | SITRANS P DS III | HART, 4…20 mA | N1-E812-9221677 | 7MF4033-1EY00-1BB7-Z;7MF4033-1EY00-1BB7 | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III HART SeriesTransmitter for Pressure: 1825210753-28007085-232D-B6303: 01219028 / 0010: 7MF4033-1EY00-1BB7-Z: Y01+Y16+Y15+Y21: N1-E812-9221677: 0.63 ... 63 bar: 100 bar: HART 4 ... 20 mA: 8271511: 7MF4033-1EY00-1BB7: 0.63 ... 63 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092198492/551/HCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y16)(Y01)(Y21)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.28 0.48 1.41 1.76 0.022 0.017 0.006 0.01117.1317.18 2.54 2.2011.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- 0.09Al -- 0.004(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2014-08-19Haguenau4974270/7070470(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-08-19 14:35:21I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\A5E03920348-ADde_TS100200300500_de-DE.pdf | A5E03920348-ADde_TS100200300500_de-DE.pdf | 04/2017 | SITRANS TH100;SITRANS TH200;SITRANS TH300;SITRANS TH400;SITRANS TS500;SITRANS TS100;SITRANS TS200;SITRANS TF;SITRANS TS300;SITRANS TS;SITRANS TH |  |  | A5E03920348;7MC72;7MC80;7MC75;7MC65;7MC55;7MC71;7MC701;7MC752;7MC7xxx-xxxx2-xxx;7MF4997-;7MF4997-1BS;A5E03920348-AD;A5E33119275 | Manual | MAN | Montage / Inbetriebnahme / Demontage | Montage / Inbetriebnahme / Demontage |  |  | ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ SITRANS Temperatursensoren SITRANS TSinsert/TS100/TS200/TS300/TS5 00 (7MC71.. 7MC72.. 7MC80.. 7MC75.. 7MC65.. 7MC55..) Kompaktbetriebsanleitung 7MC71.. SITRANS TS100 7MC72.. SITRANS TS200 7MC80.. SITRANS TS300 7MC75.. SITRANS TS500 04/2017 A5E03920348 -AD Einleitung 1 Sicherheitshinweise 2 Beschreibung 3 Installation 4 Anschließen 5 Inbetriebnehmen 6 Instandhalten und Warten 7 Technische Daten 8 Maßbilder 9 Anhang A Siemens AG Division Process Industries and Drives Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG DEUTSCHLAND Dokument -Bestellnummer: A5E03920348 06/2017 Änderungen vorbehalten Copyright © Siemens AG 2017. Alle Rechte vorbehalten Rechtliche Hinweise Warnhinweiskonzept Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt. GEFAHR bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten wird , wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. WARNUNG bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten kann , wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. VORSICHT bedeutet, dass eine leichte Körperv erletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. ACHTUNG bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein. Qualif iziertes Personal Das zu dieser Dokumentation zugehörige Produkt/System darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung qualifiziertem Personal gehandhabt werden unter Beachtung der für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörigen Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits - und Warnhinweise. Qualifiziertes Personal ist auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden. Bestimmungsgemäßer Geb rauch von Siemens -Produkten Beachten Sie Folgendes: WARNUNG Siemens -Produkte dürfen nur für die im Katalog und in der zugehörigen technischen Dokumentation vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Siemens empfohlen bzw. zugelassen sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb d er Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentatione n müssen beachtet werden. Marken Alle mit dem Schutzrechtsvermerk ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken der Siemens AG. Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die R echte der Inhaber verletzen kann. Haftungsausschluss Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard - und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übere instimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. SITRANS TSinsert/TS100/TS200/TS300/TS500 (7MC71.. 7MC72.. 7MC80.. 7MC75.. 7MC65.. 7MC55..) Kompaktbetriebsanleitung , 04/2017 , A5E03920348 -AD 5 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ................................................................................................................................................ 9 1.1 Zweck dieser Dokumentation ................................................................................................... 9 1.2 Historie ...................................................................................................................................... 9 1.3 Überprüfung der Lieferung ...................................................................................................... 10 1.4 Transport und Lagerung ......................................................................................................... 10 1.5 Hinweise zur Gewährleistung ................................................................................................. 10 2 Sicherheitshinweise .............................................................................................................................. 13 2.1 Voraussetzungen für den sicheren Einsatz ............................................................................ 13 2.1.1 Gesetze und Bestimmungen .................................................................................................. 13 2.1.2 Konformität mit europäi schen Richtlinien ............................................................................... 14 2.2 Unsachgemäße Änderungen am Gerät .................................................................................. 14 2.3 Anforderungen an besondere Einsatzfälle .............................................................................. 15 2.4 Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen .......................................................................... 15 2.4.1 Qualifiziertes Personal für Anwendungen in Ex -Bereichen .................................................... 15 3 Beschreibung ........................................................................................................................................ 17 3.1 Übersicht ................................................................................................................................. 17 3.2 Anwendungsbereich ............................................................................................................... 18 3.3 Arbeitsweise ............................................................................................................................ 18 3.4 Aufbau Typschild .................................................................................................................... 18 3.5 Temperaturmessumformer für SITRANS TS500 .................................................................... 19 3.6 Messeinsätze für SITRANS TS500 ........................................................................................ 20 3.7 Anschlussköpfe für SITRANS TS500 ..................................................................................... 21 4 Installation ............................................................................................................................................ 23 4.1 Grundlegende Sicherheitshinweise ........................................................................................ 23 4.1.1 Überschreitung des maximal zulässigen Betriebsdrucks ....................................................... 24 4.1.2 Anforderungen an den Einbauort ............................................................................................ 25 4.1.3 Sachgemäße Montage ............................................................................................................ 25 4.1.3.1 Besonderheiten des Kunststoffkopfs Typ BM0 ....................................................................... 26 4.2 Einbauen ................................................................................................................................. 27 4.3 Installieren des SITRANS TS300 in Clamp -on-Ausführung ................................................... 30 4.4 Ausbau .................................................................................................................................... 31 5 Anschließen .......................................................................................................................................... 33 5.1 Grundlegende Sicherheitshinweise ........................................................................................ 33 5.1.1 Für SITRANS TSinsert ............................................................................................................ 35 Inhaltsverzeichnis SITRANS TSinsert/TS100/TS200/TS300/TS500 (7MC71.. 7MC72.. 7MC80.. 7MC75.. 7MC65.. 7MC55..) 6 Kompaktbetriebsanleitung , 04/2017 , A5E03920348 -AD 5.1.2 Für SITRANS TSinsert/TS100/TS200/TS500 ........................................................................ 36 5.1.3 Für SITRANS TS100/TS200 .................................................................................................. 36 5.1.4 Für SITRANS TS500 ............................................................................................................. 36 5.2 Elektroanschluss .................................................................................................................... 37 5.3 Elektrischer Anschluss Widerstandsthermometer ................................................................. 37 5.4 Elektrischer Anschluss Thermoelement ................................................................................ 38 5.5 Elektrischer Anschluss der Steckverbinder ........................................................................... 39 6 Inbetriebnehmen ................................................................................................................................... 41 6.1 Grundlegende Sicherheitshinweise ....................................................................................... 41 6.2 Inbetriebnehmen .................................................................................................................... 42 7 Instandhalten und Warten ..................................................................................................................... 43 7.1 Reinigung ............................................................................................................................... 44 7.2 Rücksendeverfahren .............................................................................................................. 45 7.3 Entsorgung ............................................................................................................................. 46 8 Technische Daten ................................................................................................................................. 47 8.1 Einsatzbedingungen .............................................................................................................. 47 8.1.1 Maximal zulässige Umgebungstemperat uren im Anschlussbereich des Sensors ................ 47 8.1.1.1 SITRANS TS100 .................................................................................................................... 47 8.1.1.2 SITRANS TS500 .................................................................................................................... 48 8.1.2 Maximal zulässige Messstofftemperaturen innerhalb des Prozesses ................................... 56 8.1.3 Messbereich ........................................................................................................................... 57 8.2 Konstruktiver Aufbau .............................................................................................................. 57 8.3 Elektrische Daten ................................................................................................................... 57 8.4 Messtoleranzen bei Widerstandsthermometern .................................................................... 58 8.5 Messgenauigkeit bei Thermoelementen ................................................................................ 59 8.6 Zertifikate und Zulassungen ................................................................................................... 60 9 Maßbilder ............................................................................................................................................. 63 9.1 Übersicht ................................................................................................................................ 63 9.2 SITRANS TS100 .................................................................................................................... 68 9.3 SITRANS TS200 .................................................................................................................... 69 9.4 SITRANS TS300 .................................................................................................................... 70 9.5 SITRANS TS500 .................................................................................................................... 74 9.5.1 SITRANS TS500, Typen 2 und 2N ........................................................................................ 74 9.5.2 SITRANS TS500, Typen 2G und 2F ...................................................................................... 76 9.5.3 SITRANS TS500, Typ 3 ......................................................................................................... 77 9.5.4 SITRANS TS500, Typen 3G und 3F ...................................................................................... 78 9.5.5 SITRANS TS500, Typen 4 und 4F ......................................................................................... 79 9.5.6 SITRANS TS500, Typ ST, konisches Schutzrohr mit Schraubgewinde (7MC65..) ............... 81 9.5.7 SITRANS TS500, Typ SST, konisches Schutzrohr mit Schraubgewinde (7MC55..) ............ 82 9.5.8 SITRANS TS500, Typ SS, gerades Schutzrohr mit Schraubgewinde (7MC65..) ................. 84 Inhaltsverzeichnis SITRANS TSinsert/TS100/TS200/TS300/TS500 (7MC71.. 7MC72.. 7MC80.. 7MC75.. 7MC65.. 7MC55..) Kompaktbetriebs anleitung , 04/2017 , A5E03920348 -AD 7 9.5.9 SITRANS TS500, Typ SS, gerades Schutzrohr mit Schraubgewinde (7MC55..) .................. 85 9.5.10 SITRANS TS500, Typ SR, Schutzrohr mit Schraubgewinde und Verjüngung (7MC65..) ...... 86 9.5.11 SITRANS TS500, Typ SR, Schutzrohr mit Schraubgewinde und Verjüngung (7MC55..) ...... 87 9.5.12 SITRANS TS500, Typ FT, konisches Schutzrohr mit Flansch (7MC65..) .............................. 88 9.5.13 SITRANS TS500, Typ FST, konisches Schutzrohr mit Flansch (7MC55..) ............................ 89 9.5.14 SITRANS TS500, Typ FS, gerades Schutzrohr mit Flansch (7MC65..) ................................. 91 9.5.15 SITRANS TS500, Typ FS, gerades Schutzrohr mit Flansch (7MC55..) ................................. 92 9.5.16 SITRANS TS500, Typ FR, Schutzrohr mit Flansch und Verjüngung (7MC65..) .................... 93 9.5.17 SITRANS TS500, Typ FR, Schutzrohr mit Flansch und Verjü ngung (7MC55..) .................... 94 9.5.18 SITRANS TS500, Typ SWT, konisches Schutzrohr zum Einschweißen (7MC65..) ............... 95 9.5.19 SITRANS TS500, Typ SWST, konisches Schutzrohr zum Einschweißen (7MC55..) ............ 96 9.5.20 SITRANS TS500, Typ SWS, gerades Schutzrohr zum Einschweißen (7MC65...) ................ 98 9.5.21 SITRANS TS500, Typ SWS, gerades Schutzrohr zum Einschweißen (7MC55...) ................ 99 9.5.22 SITRANS TS500, Typ SWR, Schutzrohr zum Einschweißen mit Verjüngung (7MC65..) .... 100 9.5.23 SITRANS TS500, Typ SWR, Schutzrohr zum Einschweißen mit Verjüngung (7MC55..) .... 101 9.5.24 SITR ANS TS500 zum Einbau in vorhandene Schutzrohre .................................................. 103 9.5.25 SITRANS TS500, Typ GP, Allzweck, ohne Schutzrohr ........................................................ 104 9.6 SITRANS TSinsert - Messeinsätze für SITRANS TS500 ..................................................... 105 A Anhang ............................................................................................................................................... 107 A.1 Zertifikate .............................................................................................................................. 107 A.2 Technische Unterstützung .................................................................................................... 107 Index ................................................................................................................................................... 109 Inhaltsverzeichnis SITRANS TSinsert/TS100/TS200/TS300/TS500 (7MC71.. 7MC72.. 7MC80.. 7MC75.. 7MC65.. 7MC55..) 8 Kompaktbetriebsanleitung , 04/2017 , A5E03920348 -AD SITRANS TSinsert/TS100/TS200/TS300/TS500 (7MC71.. 7MC72.. 7MC80.. 7MC75.. 7MC65.. 7MC55..) Kompaktbetriebsanleitung , 04/2017 , A5E03920348 -AD 9 Einleitung 1 1.1 Zweck dieser Dokumentation Diese Anleitung enthält Informationen, die Sie für die Inbetriebnahme und die Nutzung des Geräts benötigen. Lesen Sie die Anleitun g vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig. Um eine sachgemäße Handhabung sicherzustellen, machen Sie sich mit der Funktionsweise des Geräts vertraut. Die Anleitung richtet sich sowohl an Personen, die das Gerät mechanisch montieren, elektrisch a nschließen, parametrieren und in Betrieb nehmen, als auch an Servicetechniker und Wartungstechniker. Der Temperatursensor ist modular aufgebaut. Wird ein Messumformer oder ein Display integriert, so sind die Anweisungen für den Messumformer bzw. das Displa y zu beachten. Siehe auch Anleitungen und Handbücher (http://www.siemens.de/prozessinstrumentierung/dokumentation ) 1.2 Historie Die nachstehende Tabelle enthält die wichtigsten Änderun gen gegenüber der vorherigen Version der Dokumentation: Ausgabe Bemerkung 10/2012 Erstausgabe der Anleitung 03/2013 Warnhinweise hinzugefügt und elektrische Daten aktualisiert 07/2013 Warnhinweise hinzugefügt und elektrische Daten aktualisiert, um SITRANS TS300 ergänzt 03/2016 Hinzugefügt SITRANS TS500 7MC65.. (Portfolio Nordamerika) Hinzugefügt SITRANS TS500 7MC55.. (Portfolio Asien) 06/2016 Installation: Besonderheiten des Kunststoffkopfs Typ BM0 hinzugefügt 10/2016 Technische Daten für Einsatzbedingungen geändert Einleitung 1.3 Überprüfung der Lieferung SITRANS TSinsert/TS100/TS200/TS300/TS500 (7MC71.. 7MC72.. 7MC80.. 7MC75.. 7MC65.. 7MC55..) 10 Kompaktbetriebsanleitung , 04/2017 , A5E03920348 -AD 1.3 Überprüfung der Lieferung 1. Prüfen Sie die Verpackung und die gelieferten Artikel auf sichtbare Schäden. 2. Melden Sie alle Schadenersatzansprüche unverzüglich dem Spediteur. 3. Bewahren Sie beschädigte Te ile bis zur Klärung auf. 4. Prüfen Sie den Lieferumfang durch Vergleichen Ihrer Bestellung mit den Lieferpapieren auf Richtigkeit und Vollständigkeit. WARNUNG Einsatz eines beschädigten oder unv ollständigen Geräts Explosionsgefahr in explosionsgefährdeten Bereichen. Benutzen Sie keine beschädigten oder unvollständigen Geräte. 1.4 Transport und Lagerung Um einen ausreichenden Schutz während des Transports und der Lagerung zu gewährleisten, beachten Sie Folgendes: Bewahren Sie die Originalverpackung für den Weitertransport auf. Senden Sie Geräte und Ersatzteile in der Originalverpackung zurück. Wenn die Originalverpackung nicht mehr vorhanden ist, sorgen Sie dafür, dass alle Sendungen durch die Ersat zverpackung während des Transports ausreichend geschützt sind. Für zusätzliche Kosten aufgrund von Transportschäden haftet Siemens nicht. VORSICHT Unzureichender Schutz bei Lagerung Die Verpackung bietet nur eingeschränkten Schutz gegen Feuchtigkeit und Infiltration. Sorgen Sie gegebenenfalls für zusätzliche Verpackung. Hinweise zu besonderen Bedingungen für Lagerung und Transport des Geräts finden Sie im Kapitel Technische Daten (Seite 47). 1.5 Hinweise zur Gewährleistung Der In halt dieser Anleitung ist weder Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines früheren oder bestehenden Rechtverhältnisses noch soll er diese abändern. Sämtliche Verpflichtungen der Siemens AG ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvert rag, der auch die vollständige und alleingültige Gewährleistungsregelung enthält. Diese vertraglichen Gewährleistungsbestimmungen werden durch die Ausführungen der Anleitung weder erweitert noch beschränkt. Einleitung 1.5 Hinweise zur Gewährleistung SITRANS TSinsert/TS100/TS200/TS300/TS500 (7MC71.. 7MC72.. 7MC80.. 7MC75.. 7MC65.. 7MC55..) Kompaktbetriebsanleitung , 04/2017 , A5E03920348 -AD 11 Der Inhalt spiegelt den technischen Stand zum Zei tpunkt der Veröffentlichung wider. Technische Änderungen sind im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten. Siehe auch Kontakte ( http://www.siemens.de/prozessinstrumentierung/kontakte ) SITRANS T Produktinformationen ( http://www.siemens.de/sitranst ) Anleitungen und Handbücher (http://www.siemens.de/prozessinstrumentierung/dokumentation ) Einleitung 1.5 Hinweise zur Gewährleistung SITRANS TSinsert/TS100/TS200/TS300/TS500 (7MC71.. 7MC72.. 7MC80.. 7MC75.. 7MC65.. 7MC55..) 12 Kompaktbetriebsanleitung , 04/2017 , A5E03920348 -AD SITRANS TSinsert/TS100/TS200/TS300/TS500 (7MC71.. 7MC72.. 7MC80.. 7MC75.. 7MC65.. 7MC55..) Kompaktbetriebsanleitung , 04/2017 , A5E03920348 -AD 13 Sicherheitshinweise 2 2.1 Voraussetzungen für den sicheren Einsatz Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und um einen gefahrlosen Betrieb des Geräts sicherzustellen, beachten Sie diese Anleitung und alle sicherheitsrelevanten Informationen. Beachten Sie die Hinweise und Symbol e am Gerät. Entfernen Sie keine Hinweise und Symbole vom Gerät. Halten Sie die Hinweise und Symbole stets in vollständig lesbarem Zustand. Symbol Beschreibung Beachten Sie die Betrieb sanleitung 2.1.1 Gesetze und Bestimmungen Beachten Sie bei Anschluss, Montage und Betrieb die für Ihr Land gültigen Prüfbescheinigungen, Bestimmungen und Gesetze. Dies sind zum Beispiel: National Electrical Code (N EC - NFPA 70) (USA) Canadian Electrical Code (CEC) (Canada) Weitere Bestimmungen für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen sind z. B.: IEC 60079 -14 (international) EN 60079 -14 (EG) Sicherheitshinweise 2.2 Unsachgemäße Änderungen am Gerät SITRANS TSinsert/TS100/TS200/TS300/TS500 (7MC71.. 7MC72.. 7MC80.. 7MC75.. 7MC65.. 7MC55..) 14 Kompaktbetriebsanleitung , 04/2017 , A5E03920348 -AD 2.1.2 Konformität mit europäi schen Richtlinien Die CE -Kennzeichnung auf dem Gerät zeigt die Konformität mit folgenden europäischen Richtlinien: Elektromagnetische Verträ g-lichkeit EMV 2014/30/EU Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rats zur A n-gleichung der Rechtsvorschrifte n der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit und zur Aufhebung der Richtlinie 89/336/EWG. Atmosphère explosible ATEX 2014/34/EU Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rats zur A n-gleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen. Die angewandten Normen finden Sie in der EG -Konformitätserklärung des Geräts. Siehe auch Portal für On line -Support ( http://www.siemens.de/prozessinstrumentierung/zertifikate ) 2.2 Unsachgemäße Änderungen am Gerät WARNUNG Unsachgemäße Änderungen am Gerät Durch Änderungen am Gerät, insbesondere in explosionsgefährdeten Bereichen, können Gefahren für Personal, Anlage und Umwelt entstehen. Ändern Sie das Gerät nur wie in der Anleitung zum Gerät beschrieben. Bei Nichtbeachtung werden die Herstellergarantie und die Produktzulassungen unwirksam. Sicherheitshinweise 2.3 Anforderungen an besondere Einsatzfälle SITRANS TSinsert/TS100/TS200/TS300/TS500 (7MC71.. 7MC72 .. 7MC80.. 7MC75.. 7MC65.. 7MC55..) Kompaktbetriebsanleitung , 04/2017 , A5E03920348 -AD 15 2.3 Anforderungen an besondere Einsatzfälle Aufgrund der großen Anzahl möglicher Anwendungen enthält diese Anleitung nicht sämtliche Detailinformationen zu den beschriebenen Geräteausführungen und kann auch nicht jeden denkbaren Fall der Inbetriebnahme, des Betriebs, der Wartung oder des Betriebs in Anlagen berücksichtigen. Sollten Sie weitere Informationen wünschen, die in dieser Anleitung nicht enthalten sind, wenden Sie sich bitte an die örtliche Siemens -Niederlassung oder Ihren Siemens -Ansprechpartner. Hinweis Einsatz unter besonderen Umgebun gsbedingungen Insbesondere wird empfohlen, sich vor dem Einsatz des Geräts unter besonderen Umgebungsbedingungen, z. B. in Kernkraftwerken oder zu Forschungs - und Entwicklungszwecken, zunächst an Ihren Siemens -Vertreter oder unsere Applikationsabteilung zu wenden, um den betreffenden Einsatz zu erörtern. 2.4 Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen 2.4.1 Qualifiziertes Personal für Anwendungen in Ex -Bereichen Qualifiziertes Personal für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen Personen, die das Gerät im explosionsgefährdeten Bereich einbauen, anschließen, in Betrieb nehmen, bedienen und warten, müssen über folgende besondere Qualifikationen verfügen: Sie sind berechtigt und ausgebildet bzw. unterwi esen, Geräte und Systeme gemäß den Sicherheitsbestimmungen für elektrische Stromkreise, hohe Drücke sowie aggressive und gefährliche Medien zu bedienen und zu warten. Sie sind berechtigt und darin ausgebildet bzw. unterwiesen, Arbeiten an elektrischen Stro mkreisen für explosionsgefährdete Anlagen durchzuführen. Sie sind in Pflege und Gebrauch angemessener Sicherheitsausrüstung gemäß den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen ausgebildet bzw. unterwiesen. WARNUNG Ungeeignetes Gerät für den explosion sgefährdeten Bereich Explosionsgefahr. Verwenden Sie nur Geräte, die für den Einsatz im vorgesehenen explosionsgefährdeten Bereich zugelassen und entsprechend gekennzeichnet sind. Sicherheitshinweise 2.4 Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen SITRANS TSinsert/TS100/TS200/TS300/TS500 (7MC71.. 7MC72.. 7MC80.. 7MC75.. 7MC65.. 7MC55..) 16 Kompaktbetriebsanleitung , 04/2017 , A5E03920348 -AD Siehe auch Technische Daten (Seite 47) WARNUNG Verlust der Sicherheit des Geräts mit Zündschutzart Eigensicherheit "Ex i" Wenn das Gerät bereits an nicht eigensicheren Stromkreisen betrieben wurde oder die Angaben zu den elektrischen Daten nicht beachtet wurden, ist die Sicherheit des Geräts für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen nicht mehr gewährleistet. Es besteht Explosionsgefahr. Schließen Sie das Gerät m it der Zündschutzart Eigensicherheit ausschließlich an einen eigensicheren Stromkreis an. Beachten Sie die auf dem Zertifikat und/oder im Kapitel Technische Daten (Seite 47) spezifizierten elektrischen Daten. SITRANS TSinsert/TS100/TS200/TS300/TS500 (7MC71.. 7MC72.. 7MC80.. 7MC75 .. 7MC65.. 7MC55..) Kompaktbetriebsanleitung , 04/2017 , A5E03920348 -AD 17 Beschreibung 3 3.1 Übersicht SITRANS TS Produktfamilie SITRANS TS100 7MC71 .. Allzweck, Kompaktbauweise mit Anschlusskabel SITRANS TS200 7MC72.. Allzweck, Kompaktbauweise SITRANS TS500 7MC75../7MC55.. Allzweck, modularer Aufbau mit Anschlusskopf (Portfolio Europa / China) SITRANS TSinsert Messeinsatz für den Einsatz in den Baureihen SITRANS TS500 SITRANS TS500 7MC65../7MC55.. Allzweck, modularer Aufbau mit Anschlusskopf (Portfolio Nordamerika / China) Beschreibung 3.2 Anwendungsbereich SITRANS TSinsert/TS100/TS200/TS300/TS500 (7MC71.. 7MC72.. 7MC80.. 7MC75.. 7MC65.. 7MC 55..) 18 Kompaktbetriebsanleitung , 04/2017 , A5E03920348 -AD Grundlegende Messaufnehmer Für die Temperaturmessung können Widerstandsthermometer od er Thermoelemente eingesetzt werden. 3.2 Anwendungsbereich Die Temperatursensoren der Produktfamilie SITRANS TS dienen der Temperaturmessung in industriellen Anlagen. Je nach Spezifikation lassen sich die Sensoren mit verschiedenen Anschlussköpfen, Verlängerun gsrohr und Prozessanschlüssen kombinieren. Dadurch sind die Sensoren für eine Vielzahl verfahrenstechnischer Anwendungen, z. B. in folgenden Branchen, geeignet: Petrochemische Industrie Pharma -Industrie Biotechnik Lebensmittel 3.3 Arbeitsweise Für die Messung der Temperatur werden zwei verschiedene Messprinzipien genutzt. Bei Widerstandsthermometern wird die Temperatur als eine Veränderung des Widerstands gemessen. Widerstandsthermometer, au ch als RTD (Resistance Temperature Devices) bezeichnet, enthalten Fühlerelemente wie z. B. Pt100 -Fühler nach IEC 60751. Bei Thermoelementen wird die Temperatur anhand der Veränderung der Spannung gemessen (See beck -Effekt). Die Thermoelemente entsprechen IEC 584/DIN EN 60584. 3.4 Aufbau Typschild Platzierung des Typschilds Hinweis Typschild SITRANS TS100/TS200 Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass das Typschild a m Temperatursensor an einer gut sichtbaren Stelle angebracht ist. Beschreibung 3.5 Temperaturmessumformer für SITRANS TS500 SITRANS TSinsert/TS100/TS200/TS300/TS500 (7MC71.. 7MC72.. 7MC80.. 7MC75.. 7MC65.. 7MC55..) Kompaktbetriebsanleitung , 04/2017 , A5E03920348 -AD 19 Gerät Platzierung des Typschilds SITRANS TSinsert 7MC701. Auf der Unterseite der Anschlussplatte bzw. am äußeren Umfang des ANSI -Adapters. SITRANS TS100 7MC71.. Am Kabel des Sensors SITRANS TS200 7MC72.. Am Stecker oder am Sensor SITRANS TS500 7MC.5.. Am Anschlusskopf Beispiel für Typschild Produktname Bestellnummer (maschinenlesbarer Pr o-duktcode) Zusatzangaben zum Typ Für das Gerät geltende Norm Seriennummer CE-Kennzeichen Herstellungsort Betriebsanleitung beachten! Typspezifische Angaben Explosion s-schutz/elektrische Daten Herstellerangaben 3.5 Temperaturmessumformer für SITRANS TS500 Folgende Kopfmessumformer lassen sich mit den Temperatursensoren SITRANS TS500 kombinieren: Messumformer Eigenschaften Sensor TH100 Basisgerät Ausgang 4 ... 20 mA Konfigurierbar über Einfachsoftware Po: 12,5 mW nur 1) TH200 Universalgerät Ausgang 4 ... 20 mA Konfigurierbar über Einfachsoftware Po: 37 mW 1) oder 2) Beschreibung 3.6 Messeinsätze für SITRANS TS500 SITRANS TSinsert/TS100/TS200/TS300/TS500 (7MC71.. 7MC72.. 7MC80.. 7MC75.. 7MC65.. 7MC 55..) 20 Kompaktbetriebsanleitung , 04/2017 , A5E03920348 -AD Messumformer Eigenschaften Sensor TH300 Universal Ausgang 4 ... 20 mA / HART Diagnosefunktionen Po: 37 mW 1) oder 2) TH400 Ausgang: PROFIBUS PA oder FOUNDATION Fieldbus Sensorredundanz Diagnose Po: 12 mW 1) oder 2) 1) Widerstandsthermometer 2) Thermoelement Hinweis SITRANS TS500 IEC Ex Ist der enthaltene Messumformer SITRANS TH nicht IEC Ex -konform, weist das Typenschild des TS500 nur eine ATEX -Kennzeichnung auf. 3.6 Messeinsätze für SITRANS TS500 Messeinsätze für Temperatursensoren SITRANS TS500 sind in drei Ausführungen verfügbar: Ausführung 1: DIN -Montagescheibe zur Aufnahme eines Messumformers oder eines Keramiksockels. Ausführung 2: Feste Verbindung der Enden des mineralisolierten Kabels mit einem DIN -Keramiksockel. Ausführung 3: Messeinsatz in einem gefederten Adapter (ANSI) Beschreibung 3.7 Anschlussköpfe für SITRANS TS500 SITRANS TSinsert/TS100/TS200/TS300/TS500 (7MC71.. 7MC72.. 7MC80.. 7MC75.. 7MC65.. 7MC55..) Kompaktbetriebsanleitung , 04/2017 , A5E03920348 -AD 21 3.7 Anschlussköpfe für SITRANS TS500 Die Messumformer lassen sich in Anschlussköpfe des Typs B und größer einbauen. Folgende Einbauvarianten sind möglich: Messeinsatzmontage Œ Standardbauform mit kompakter Bauweise Œ Messeinsatz (Sensor) und Messumformer bilden eine Einheit Bild 3-1 Messeinsatzmontage des Messumformers Klappdeckelmontage Œ Standardbauform bei Anschlussköpfen des Typs BC0: B -Kopf mit hohem Klappdeckel Œ Getrennte Wartung von Messeinsatz und Messumformer ist möglich. Bild 3-2 Klappdeckelmontage des Messumformers Beschreibung 3.7 Anschlussköpfe für SITRANS TS500 SITRANS TSinsert/TS100/TS200/TS300/TS500 (7MC71.. 7MC72.. 7MC80.. 7MC75.. 7MC65.. 7MC 55..) 22 Kompaktbetriebsanleitung , 04/2017 , A5E03920348 -AD SITRANS TSinser
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P743004__N1B1269014817-ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P743004__N1B1269014817-ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 16.02.2011 |  |  | N1B1269014817 | 7MF4034 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0063756316.02.2011 12Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Menge Quantity Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000498959 SAP 867950 1,00 31.01.2011 20394426/5 P743004 [1*]7MF4034 0,1% 0...1 bar Hiermit bescheinigen wir, dass vorgenannte Einheit(en) zum Zeitpunkt desInverkehrbringens, dem Stand der Technik entsprochen haben.Die Bestellvorgaben wurden eingehalten. Die Qualität der Einheit(en) wurde imRahmen des Qualitätsmanagement-Systems sichergestelltFür medienberührte, metallische Bauteile wurden ausschliesslich Werkstoffeeingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 Ziffer 3.1 besitzen.Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferantenbzw. des TÜV. Es sind dies: We herewith certify that above mentioned unit(s) complied with state-of-the-arttechnology at the time of supply. The order specifications were adhered to. Thequality of the unit(s) was confirmed by the Quality Management System.For wetted, metallic components, we have only used materials with a certificateof inspection in accordance with EN 10204 para. 3.1. The correspondingcertificates of inspection of our suppliers or the TÜV are applicable. Theseare as follows: DRUCKMITTLERMEMBRANE / Diaphragm (OF C.S.) Lieferant / vendor Lamineries Matthey S.A. CH 2520 La Neuveville Material / Material 1.4435/316L Charge / charge E90667 Code / Code BJ - 23 FLANSCH OBERTEIL / Flange upper body Lieferant / vendor Richard Neumayer GmbH DE 77756 Hausach Material / Material 1.4404/316L Charge / charge 380250Code / Code FCL - 93 [1*] N1B1269014817 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0063756316.02.2011 22Abnahmebeauftragter Inspection Representative Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. Reinhold Kern WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de ALEXANDER WIEGAND SE & CO. KG Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 Acceptance Test Certificate 3.1 according to EN 10204 WIKA Alexander Wiegand SE Co. KG Alexander-Wiegand-Straße D-63911 Klingenberg Seite/Page: 1 / 1 Tel. 09372 / 132 0 Fax 09372 / 132 405 www.wika.de Ferritgehaltbestimmung / ferrite concentrat ion determination Zeugnis-Nr. / Certificate No. Lieferant / Supplier Lamieries Matthey SA Datum / Date 24.1.11 Kunde / Customer MP-DS EW-Nr. 11-0143 Werkstoff / Material 1.4435 Abmessung / Dimension Band 160 x 0,1 Charge / Code Batch / Code BJ-23 Sach-Nr. / Part No. 0533670 Prüfergebnisse / Test results: Berechnung nach / Calculation according to : BN 2 :1997 X = % Cr + 1,5(% Si) + % Mo +2(% Ti) 20,46 Y = % Ni + 0,5(% Mn) + 30(% C) + 30 (% N 0,02) 15,17 Bedingungsprüfung / Requirement Check: BN 2 :1997 X 6,65 Abnahmebeauftragter Company Expert R. Blöcher Prüfer Tester S. Frank Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift / Was created automatically, needs no signature (EN 10204/5). Bemerkungen / Extentions: Die Ergebnisse entsprechen den Vorgaben / The results comply with specifications: Ja / Yes Die Berechnung erfolgte nach / Calculation was carried out according t o: Basler Norm 2:1997 Die Bewertung erfolgte nach / Evaluation was carried out according to: Basler Norm 2:1997 durch: NaciogU, 25.01.2011Code: BJ23
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P921150__N1A9289172225-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P921150__N1A9289172225-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-11 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172225 | 7MF4034-1DY00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 1210: 7MF4034-1DY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172225: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P921150: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-11HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-11 17:07:19I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P484001___12_1250175-100_N1EN219130032-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P484001___12_1250175-100_N1EN219130032-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-12-03 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130032 | 7MF4434-1HY22-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507585-14459854-Y216-B6211: 01250175 / 0100: 7MF4434-1HY22-1EB7-Z: A02+Y15+Y21+Y25: N1-EN21-9130032: 30 bar: PN 160: PROFIBUS PA: 12: P484001___12: .: 30 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]05010001530-0.000715.000530.0005-0.000914.9983-0.00240.00160.0018-0.0030-0.0058(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Lamure Christophe(2)2014-12-03Haguenau1612468/1019768(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-03 19:24:16PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P400007_1391782-10_N1H3179000049-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P400007_1391782-10_N1H3179000049-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2016-03-21 | SITRANS P DS III | HART, 4…20 mA | N1-H317-9000049 | 7MF4033-1CY10-1BB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III HART SeriesTransmitter for Pressure: : 01391782 / 0010: 7MF4033-1CY10-1BB7-Z: Y01+Y15+Y21+C20: N1-H317-9000049: 0.04 ... 4 bar: 10 bar: HART 4 ... 20 mA: P400007: .: 0 ... 4 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092407769/551/LCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y01)(Y21)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.28 0.48 1.41 1.76 0.022 0.017 0.006 0.01117.1317.18 2.54 2.2011.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- 0.09Al -- 0.004(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2016-03-21Haguenau5098645/6117259(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2016-03-21 07:46:33PD PA MF-H PI-PV PRO-1/11
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P660056_1307116-20_N1F6089010009-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P660056_1307116-20_N1F6089010009-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-06-22 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-F608-9010009 | 7MF4034-1DA00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1826049856-14877799-Y216-B6211: 01307116 / 0020: 7MF4034-1DA00-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-F608-9010009: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 34: P660056: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092307529/551/LCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 8160.00127.998616.00020.00147.99900.0073-0.00900.00110.0090-0.0062(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Pierre Rott(2)2015-06-22Haguenau5045032/1025019(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-06-22 15:29:23PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\A5E34143660A_Herstellererklaerung_SitransTS_SIL_sngd.pdf | A5E34143660A_Herstellererklaerung_SitransTS_SIL_sngd.pdf | 14.4.2014 | SITRANS TH200;SITRANS TH300;SITRANS TS;SITRANS TW |  |  | A5E34143660A;A5E33332007A;A5E00982418A | Certificate | ID_014 | Funktionale Sicherheit (IEC 61511) | Functional Safety (IEC 61511-2) | Siemens |  | SIEMENSlndustryMan ufactu rer DeclarationHerstellererkläru ngNo. 45E341436604/001Manufacturer:Hersteller:Siemens AGlndustry Sectorlndustry Automation DivisionAddress:Anschrift:Product description:Produktbezeichnung76181 Karlsruhe, Germanyïemperature Sensor I Temperatur SensorSITRANS TSTvpe / TvpTMC"Use of SIEMENS Temperature Sensors in safety instrumented systemsEinsatz von SIEMENS Temperatursensoren in einem technischen SicherheiússysúemSIEMENS Temperature Sensors can be used in safety instrumented systems according to IEC 61508 / IEC 6151 1 , incombination with approved transmitters. The relevant FIT values for SIEMENS Temperature Sensors are listed in the SILdeclaration of conformity of SITRANS TH/TR/TF/TW. The related document lDs could be found in the table below.As "simple apparatus" RTDs and thermocouples are not able to reach an applicable SIL-Level. For SIL applications always thecombination of sensor and transmitter shall be respected.SIEMENS Temperature Sensors with order option C20 (SlL2) or C23 (SlL2/3) are equipped with the appropriate approvedSITRANS TH200 or TH300 transmitters.S/EME /S Temperatursensoren düíen in Kombination mit bescheinigten Messumformem in einem technischenSlcherheifssystem nach IEC 61508 / IEC 61511 eingesetzt werden. Die betreffenden FIT-Wefte für die SIEMENSTemperatursensoren können der SlL-KonformitätseHärung der Messumformer SITRANS TH/TR/TFIW entnommen werden.Die entsprechenden Dokument-lDs srnd der Tabelle unten angeführt.Als sogenannte ,,einfache Betriebsmittel" erreichen Widerstandsthermometer und Thermoelemente keine anwendbaren SIL-Levels. Es ist daher immer die Kombination aus Messumformer und Sensor zu betrachten.S/EMENS Temperatursensoren mit den Bestelloptionen C20 (SlL2) oder C23 (SILA3) sind mit den entsprechendenbescheinigten S/IRÁNS TH200 oder TH300 Messumformem ausgestattet.Document lDsDokumenten lDKarlsruhe, 14.4.2014Siemens Aktiengesellschaftwww.siemens.com/SILwww.siemens.de/SlL;, U, TLbrqltlF. Krahl, Quality(Name, function / Funktionu,Dr. von Both, / Resarch & Development(Name, function / Funktion)S¡emens Akt¡engesellschaft: Cha¡rman of the Superuisory Board: Gerhard Cromme;Registered offices: Berlin and Munich, Germany; Commercial registries: Berlin Charlottenburg, HRB 12300, Munìch, HRB 6684, WEEE-Reg -No DE 23691322Pagel/1Device I Gerät:Transmitter OptionSlL2 ; SlL2/3-OptionSIL-DeclarationSITRANS TH2OOf2O;T21;123C20; C23SITRANS TH3OOT30; T31; T33C20; C23SITRANSTR2OO/TR3OO/TFSeparate order position:Se parate AuftraospositionC20: C2345E333320074SITRANS TWSeparate order position:Separate Auftraqsposition :4sE009824184
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P743018_1293055-10_N1F4219040114-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P743018_1293055-10_N1F4219040114-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-04-27 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-F421-9040114 | 7MF4134-1BA70-1BB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825917316-14789557-Y216-B6211: 01293055 / 0010: 7MF4134-1BA70-1BB7-Z: M16+Y15+Y21: N1-F421-9040114: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P743018: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: Herr EhrlichCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000.00.51.00.00000.50001.00000.00000.50000.0007-0.0009-0.0009-0.00110.0017(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Heintz Matthieu(2)2015-04-23Haguenau2295468/1020402(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-04-27 07:58:27PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F642501___15_1250174-40_N1EN219130003-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | F642501___15_1250174-40_N1EN219130003-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130003 | 7MF4434-1EA22-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507584-14459854-Y216-B6211: 01250174 / 0040: 7MF4434-1EA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130003: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 15: F642501___15: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]02550751000150300450600-0.0019150.0336300.0326450.0080599.9856-0.0069150.0007300.0000449.9909-0.00030.00560.00540.0013-0.0024-0.00110.00010.0000-0.0015(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Kopf Hervé(2)2015-01-21Haguenau1625695/1021894(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 17:53:43PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P840002__N1A9289172066-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P840002__N1A9289172066-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-14 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172066 | 7MF4434-1DA22-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821244273-P6/21394-6NU: 832249 / 0090: 7MF4434-1DA22-1EB7-Z: A02+Y15+Y21: N1-A928-9172066: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: P840002: .: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)Output Characteristic / AusgangskennlinieDeviation / Abweich.DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]05010001252500.0034124.9917249.99850.0066124.99280.0014-0.0033-0.00060.0026-0.0029(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Otte Lionel(2)2010-10-14HAGUENAU,1131184/986488(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-14 16:56:07I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P484002___13_1250175-120_N1EN219130033-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P484002___13_1250175-120_N1EN219130033-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2014-12-02 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130033 | 7MF4434-1HY22-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507585-14459854-Y216-B6211: 01250175 / 0120: 7MF4434-1HY22-1EB7-Z: A02+Y15+Y21+Y25: N1-EN21-9130033: 30 bar: PN 160: PROFIBUS PA: 13: P484002___13: .: 30 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückX2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.49 0.75 1.13 0.81 0.016 0.024 0.029 0.01118.2118.98 2.13 2.3210.7510.07 0.24 -- -- -- V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- -- Al -- 0.040(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2014-12-02Haguenau1618085/1020653(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-02 14:46:55PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P460500___34_1248917-70_N1EN189010044-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P460500___34_1248917-70_N1EN189010044-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-12-04 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010044 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494879-14459693-Y216-B6211: 01248917 / 0070: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010044: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 34: P460500___34: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 8160.00048.000116.00010.00047.99980.00250.00060.00060.0024-0.0015(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stenger Manuel(2)2014-12-03Haguenau4994260/1019167(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-04 09:29:50PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P921150__N1A9289172225-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P921150__N1A9289172225-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 22.11.2010 |  |  | N1A9289172225 | 7MF4034 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0059630222.11.2010 12Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Menge Quantity Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 1,00 12.10.2010 20310108/61 P921150 N1A9289172225 7MF4034 0,1% Hiermit bescheinigen wir, dass vorgenannte Einheit(en) zum Zeitpunkt desInverkehrbringens, dem Stand der Technik entsprochen haben.Die Bestellvorgaben wurden eingehalten. Die Qualität der Einheit(en) wurde imRahmen des Qualitätsmanagement-Systems sichergestelltFür medienberührte, metallische Bauteile wurden ausschliesslich Werkstoffeeingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 Ziffer 3.1 besitzen.Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferantenbzw. des TÜV. Es sind dies: We herewith certify that above mentioned unit(s) complied with state-of-the-arttechnology at the time of supply. The order specifications were adhered to. Thequality of the unit(s) was confirmed by the Quality Management System.For wetted, metallic components, we have only used materials with a certificateof inspection in accordance with EN 10204 para. 3.1. The correspondingcertificates of inspection of our suppliers or the TÜV are applicable. Theseare as follows: DRUCKMITTLERMEMBRANE / Diaphragm (OF C.S.) Lieferant / vendor Lamineries Matthey S.A. CH 2520 La Neuveville Material / Material 1.4435/316L Charge / charge E90667 Code / Code BJ - 23 FLANSCH OBERTEIL / Flange upper body Lieferant / vendor Richard Neumayer GmbH DE 77756 Hausach Material / Material 1.4404/316L Charge / charge 024019Code / Code FBW - 101 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0059630222.11.2010 22Abnahmebeauftragter Inspection Representative Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. Reinhold Kern WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P431100__N1A9289172189-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P431100__N1A9289172189-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-07 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172189 | 7MF4034-1DY00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0490: 7MF4034-1DY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172189: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P431100: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote sealOutput Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich.DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 8160.0008.00216.0010.0008.0020.00150.01050.00430.00020.0133(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stumpf Sébastien(2)2010-10-07HAGUENAU,1106189/985502(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-07 16:48:00I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P-RES4695-6304_1295359-10_N1F4289130003-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P-RES4695-6304_1295359-10_N1F4289130003-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-05-19 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-F428-9130003 | 7MF4434-1EA22-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825940587-14459854-Y216-B6211: 01295359 / 0010: 7MF4434-1EA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-F428-9130003: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 126: P-RES4695-6304: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]02550741000.000000150.000006300.000012449.999988600.0000240.0028149.9955300.0081450.0078600.0172-0.0061150.0289300.0120449.99890.0005-0.00070.00140.00130.0029-0.00100.00480.0020-0.0002(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Yilmaz Ahmet(2)2015-05-18Haguenau9016807/1025564(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-05-19 17:11:12PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F411311__N1AO129175227-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | F411311__N1AO129175227-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-27 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-AO12-9175227 | 7MF4434-1EA02-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821288229-P6/21394-6NU: 836935 / 0020: 7MF4434-1EA02-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-AO12-9175227: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 15: F411311: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-27HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-27 11:55:20I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P412501__N1A9289172069-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P412501__N1A9289172069-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-13 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172069 | 7MF4034-1BA00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244273-P6/21394-6NU: 832249 / 0120: 7MF4034-1BA00-1EB7-Z: Y15+Y21: N1-A928-9172069: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P412501: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)Output Characteristic / AusgangskennlinieDeviation / Abweich.DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000.00.51.00.00000.50001.00000.00000.5000-0.0030-0.0002-0.0002-0.00080.0027(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Arth Pierre(2)2010-10-12HAGUENAU,1097915/986387(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-13 09:14:36I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P551000B__N1A9289172197-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P551000B__N1A9289172197-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-14 | SITRANS P DS III | HART, 4…20 mA | N1-A928-9172197 | 7MF4033-1BY00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III HART SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0650: 7MF4033-1BY00-1EB7-Z: Y01+Y15+Y21+C12+C20: N1-A928-9172197: 0.01 ... 1 bar: 6 bar: HART 4 ... 20 mA: P551000B: .: -500 ... 500 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y01)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-14HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-14 10:57:45I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F484002___14_1250175-70_N1EN219130030-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | F484002___14_1250175-70_N1EN219130030-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130030 | 7MF4434-1EA22-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507585-14459854-Y216-B6211: 01250175 / 0070: 7MF4434-1EA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130030: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 14: F484002___14: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]02550751000150300450600-0.0015150.0867300.0553450.0366600.0192-0.0177149.9125299.8759449.8546-0.00020.01440.00920.00610.0032-0.0029-0.0146-0.0207-0.0242(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Kopf Hervé(2)2015-01-21Haguenau1625691/1021925(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 16:27:07PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\_979013-10_N1C3139019145-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | _979013-10_N1C3139019145-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2012-03-26 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-C313-9019145 | 7MF4434-1EA22-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R3P0-1822770662-12575453-2320-B641N: 979013 / 0010: 7MF4434-1EA22-1EB7-Z: Y21+Y25: N1-C313-9019145: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 126: .: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1091888167/551Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / AusgangskennlinieDeviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]0501000300600-0.0112300.0321599.99370.0060300.0043-0.00190.0054-0.00100.00100.0007(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stenger Manuel(2)2012-03-23HAGUENAU,1301915/993983(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2012-03-26 11:08:23I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\8310957_1063634-10_N1D2079094549-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 8310957_1063634-10_N1D2079094549-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2013-02-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-D207-9094549 | 7MF4034-1CA00-1BB7-Z;7MF4034-1CA00-1BB7 | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R3P0-1823677472-28005992-2321-B641N: 01063634 / 0010: 7MF4034-1CA00-1BB7-Z: Y16+Y15+Y21: N1-D207-9094549: 4 bar: 10 bar: PROFIBUS PA: 8310957: 7MF4034-1CA00-1BB7: 4 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1091998507/551Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y16)(Y21)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2013-02-21HAGUENAU,1465606/1004609(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2013-02-21 10:52:08I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P743019__N1A9289172208-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P743019__N1A9289172208-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 04.11.2010 |  |  | N1A9289172208 | 7MF4034 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0058593304.11.2010 12Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Menge Quantity Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 1,00 12.10.2010 20310108/44 P743019 N1A9289172208 7MF4034 0,1% Hiermit bescheinigen wir, dass vorgenannte Einheit(en) zum Zeitpunkt desInverkehrbringens, dem Stand der Technik entsprochen haben.Die Bestellvorgaben wurden eingehalten. Die Qualität der Einheit(en) wurde imRahmen des Qualitätsmanagement-Systems sichergestelltFür medienberührte, metallische Bauteile wurden ausschliesslich Werkstoffeeingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 Ziffer 3.1 besitzen.Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferantenbzw. des TÜV. Es sind dies: We herewith certify that above mentioned unit(s) complied with state-of-the-arttechnology at the time of supply. The order specifications were adhered to. Thequality of the unit(s) was confirmed by the Quality Management System.For wetted, metallic components, we have only used materials with a certificateof inspection in accordance with EN 10204 para. 3.1. The correspondingcertificates of inspection of our suppliers or the TÜV are applicable. Theseare as follows: FLANSCH OBERTEIL / Flange upper body Lieferant / vendor Richard Neumayer GmbH DE 77756 Hausach Material / Material 1.4404/316L Charge / charge 012158Code / Code FBW - 99 DRUCKMITTLERMEMBRANE / Diaphragm (OF C.S.) Lieferant / vendor Lamineries Matthey S.A. CH 2520 La Neuveville Material / Material 1.4435/316L Charge / charge E90667 Code / Code BJ - 23 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0058593304.11.2010 22Abnahmebeauftragter Inspection Representative Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. Reinhold Kern WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P481001___54_1250175-80_N1EN219130031-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P481001___54_1250175-80_N1EN219130031-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2014-12-03 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130031 | 7MF4434-1HY22-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507585-14459854-Y216-B6211: 01250175 / 0080: 7MF4434-1HY22-1EB7-Z: A02+Y15+Y21+Y25: N1-EN21-9130031: 30 bar: PN 160: PROFIBUS PA: 54: P481001___54: .: 30 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückX2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.49 0.75 1.13 0.81 0.016 0.024 0.029 0.01118.2118.98 2.13 2.3210.7510.07 0.24 -- -- -- V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- -- Al -- 0.040(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2014-12-03Haguenau1612478/1019760(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-03 19:21:26PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P741001__N1A9289172199-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P741001__N1A9289172199-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2010-10-12 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172199 | 7MF4034-1BY00-1EB7-Z;7MF4034-*BY0*-1***;A5E00100207A;A5E01133036 | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0690: 7MF4034-1BY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172199: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P741001: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 9(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-12HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-12 14:49:25I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.119List of materials / WerkstofflisteN1-A928-9172199Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4034-*BY0*-1*** - D22No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00100207A1 987552 W1WOM3.1C73451-A400-C1AnschlußstutzenProcess connection11W521Seat / AufnahmeA5E01133036A5E00100209A3.1SIEMENS3036 S111W531Diaphragm / TrennmembranC73451-A400-C15W73501-A4404-B501-*-253.1SIEMENS501538W541Sensor / SensorC73451-A400-B923C73451-A400-B900-*-252.1SIEMENS8D08-918W5Manufacturer / HerstellerSIEMENS I IA SC MF-H PI-1 PRO-1HaguenauPosition / AuftragOrder / Item832425 / 06Serial-Number / Fab. - NrN1-A928-9172199Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2010-10-12Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-4.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172199C12SIEMENS I IA SC SPA PS 113 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172199C12SIEMENS I IA SC SPA PS 114 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172199C12SIEMENS I IA SC SPA PS 115 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172199C12SIEMENS I IA SC SPA PS 116 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172199C12SIEMENS I IA SC SPA PS 117 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172199C12SIEMENS I IA SC SPA PS 118 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172199C12SIEMENS I IA SC SPA PS 119 / 9EN 10204-4.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P551000B__N1A9289172197-10_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P551000B__N1A9289172197-10_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 10.11.2010 |  |  | N1A9289172197 |  | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Messprotokoll Measurement Report SeitePage/Kunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0058997510.11.2010 11Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 20310108/33 4033 N1A9289172197 P551000B -500 ... 500 mbar rel. Ausgangssignal Output signal 4 ... 20 mA Ergebnis Result 12.10.2010 Referenz Prüfling Referenz Prüfling rel. Abweichung Standard Test Item Standard Test Item rel. Deviation mbar mbar mAmA%-500,0000 -500,0368 -500,0529 4,0000 3,9994 3,9992 -0,004 -0,005 -300,0000 -300,0357 -300,0830 7,2000 7,1994 7,1987 -0,004 -0,008 -100,0000 -100,1103 -100,1627 10,4000 10,3982 10,3974 -0,011 -0,016 100,0000 99,9795 99,9139 13,6000 13,5997 13,5986 -0,002 -0,009 300,0000 300,0039 299,9975 16,8000 16,8001 16,8000 0,000 0,000 500,0000 500,1071 500,1071 20,0000 20,0017 20,0017 0,011 0,011 Bemerkung / Remarks: Kunden-Nr./Zeichen/Customer No./Ref. 1086408447/596/R Prüfer Examiner M. Deppisch Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\A5E32363963_en_fr_de_es_it_nl_SITRANS_TH_TR_TF_de-DE.pdf | A5E32363963_en_fr_de_es_it_nl_SITRANS_TH_TR_TF_de-DE.pdf | 06/2013 | SITRANS TH100;SITRANS TH200;SITRANS TH300;SITRANS TH400;SITRANS TF;SITRANS TH;SITRANS TR |  |  | 7NG3092-8KA;7NG303*-1JN00;7NG303*-0JN00;7NG3092-8KA.;7MF4997-1BE;7MF4997-;A5E32363963-01;A5E32363963 | Manual | MAN | Montage / Inbetriebnahme / Demontage | Montage / Inbetriebnahme / Demontage |  |  | 1 English ································ ································ ······························· 3 Français ································ ································ ··························· 34 Deutsch ································ ································ ···························· 65 Español ································ ································ ···························· 96 Ital iano ································ ································ ···························· 127 Nederlands ································ ································ ······················ 158 © Siemens AG 2013. All rights reserved A5E32363963 -01, 06/2013 3 SITRANS Temperature transmitters SITRANS TH/TR/TF Compact Operating Instructions Legal information Warning notice system This manual contains notices you have to observe in order to ensure your personal safety, as we ll as to prevent damage to property. The notices referring to your personal safety are highlighted in the manual by a safety alert symbol, notices referring only to p roperty damage have no safety alert symbol. These notices shown below are graded according to the degree of danger. DANGER indicates that death or severe personal injury will result if proper precautions are no t taken. WARNING indicates that death or severe personal injury may result if proper precautions are not taken. CAUTION indicates that minor personal injury can result if proper precautions are not taken. NOTICE indicates that pro perty damage can result if proper precautions are not taken. If more than one degree of danger is present, the warning notice representing the highest degree of danger will be used. A no tice warning of injury to persons with a safety alert symbol may also include a warning relating to property damage. Qualified Personnel The product/system described in this documentation may be operated only by personnel qualified for the specific task in accordance with the relevant documentation, in particular its warnin g notices and safety instructions. Qualified personnel are those who, based on their training and experience, are capable of identifying risks and avoiding potential hazards when working with these products/sys tems. Proper use of Siemens products Note the following: WARNING Siemens products may only be used for the applications described in the catalog and in the relevant technical documentation. If products and components from other manufacturers are used, these must be recommended or approved by Siemens . Proper transport, storage, ins tallation, assembly, commissioning, operation and maintenance are required to ensure that the products operate safely and wit hout any problems. The permissible ambient conditions must be complied with. The information in the relevant documentation must be observed. 1 Introduction These instructions are a brief summary of important features, functions and safety information, and contain all information required for safe use of the device. It is your responsibility to read the instructions carefully prior to installation and commissioning. In order to use the device correctly, first review its principle of operation. The instructions are aimed at persons who mechanically assemble the device, connect it electrically, and start it up. To achieve optimum usage o f the device, read the detailed version of the manual. 1. Check the packaging and the device for visible damage caused by inappropriate handling during shipping. 2. Report any claims for damages immediately to the shipping company. 3. Retain damaged parts for clari fication. 4. Check the scope of delivery by comparing your order to the shipping documents for correctness and completeness. SITRANS TH/TR/TF 4 A5E32363963 -01, 06/2013 WARNING Using a damaged or incomplete device Danger of explosion in hazardous areas. Do not use damaged or incomplete devices. To guarantee sufficient protection during transport and storage, observe the following: Keep the original packaging for subsequent transportation. Devices/replacement parts should be returned in their original packaging. If the original packaging is no longer available, ensure that all shipments are properly packaged to provide sufficient protection during transport. Siemens cannot assume liability for any costs associated with transportation damages. CAUTIO N Insufficient protection during storage The packaging only provides limited protection against moisture and infiltration. Provide additional packaging as necessary. Special conditions for storage and transportation of the device are listed in "Technical data" (Page 26). The contents of this manual shall not become part of or modify any prior or existing agreement, commitment or legal relation ship. The sales contract contains all obligations on the part of Siemens as well as the complete and solely applicable warranty conditions. Any statements regarding device versions described in the manual do not create new warranties or modify the existing warranty. The content reflects the technical status at the time of publishing. Siemens reserves the right to make technical changes in the course of further development. SITRANS TH/TR/TF A5E32363963 -01, 06/2013 5 1.1 Nameplate structure Version Ex marking with Ex data Order number Electrical characteristics CE mark with ID number of notified body Type of IP protection Serial number 2 Safety notes This device left the factory in good working condition. In order to maintain this status and to ensur e safe operation of the device, observe these instructions and all the specifications relevant to safety. Observe the information and symbols on the device. Do not remove any information or symbols from the device. Always keep the information and symbols i n a completely legible state. SITRANS TH/TR/TF 6 A5E32363963 -01, 06/2013 Symbol Meaning Pay attention to the operating instructions Observe the test certification, provisions and laws applicable in your country during connection, assembly and operation. These include, for example: National Electrical Code (NEC - NFPA 70) (USA) Canadian Electrical Code (CEC) (Canada) Further provisions for hazardous area applications are for example: IEC 60079 -14 (intern ational) EN 60079-14 (EC) The CE mark on the device is a sign of conformity with the following European directives: Electromagnetic Compatibility EMC 2004/108/EC Directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of t he Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC. Atmosphère explosible ATEX 94/9/EC Directive of the European Parliament and the Council on the approximation of the laws of the Member States concerning equipm ent and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres. The directives applied can be found in the EC declaration of conformity for the associated device. WARNING Improper device modifications Danger to personnel, system and env ironment can result from modifications to the device, particularly in hazardous areas. Only carry out modifications that are described in the instructions for the device. Failure to observe this requirement cancels the manufacturer's warranty and the produ ct approvals. Qualified personnel for hazardous area applications Persons who install, connect, commission, operate, and service the device in a hazardous area must have the following specific qualifications: They are authorized, trained or instructed in operating and maintaining devices and systems according to the safety regulations for electrical circuits, high pressures, aggressive, and hazardous media. They are authorized, trained, or instructed in carrying out wo rk on electrical circuits for hazardous systems. They are trained or instructed in maintenance and use of appropriate safety equipment according to the pertinent safety regulations. WARNING Unsuitable device for the hazardous area Danger of explosion. Only use equipment that is approved for use in the intended hazardous area and labelled accordingly. WARNING Loss of safety of device with type of protection "Intrinsic safety Ex i" If the device has already been operated in non -intrinsica lly safe circuits or the electrical specifications have not been observed, the safety of the device is no longer ensured for use in hazardous areas. There is a danger of explosion. Connect the device with type of protection "Intrinsic safety" solely to an intrinsically safe circuit. Observe the specifications for the electrical data on the certificate and in Chapter " Technical data (Page 26)". SITRANS TH/TR/TF A5E32363963 -01, 06/2013 7 3 Mounting WARNING Exceeded maximum ambient or process media temperature Danger of explosion in hazardous areas. Device d amage. Make sure that the maximum permissible ambient and process media temperatures of the device are not exceeded. Refer to the information in Chapter " Technical data (Page 26)". WARNING Open cable inlet or incorrect cable gland Danger of explosion in hazardou s areas. Close the cable inlets for the electrical connections. Only use cable glands or plugs which are approved for the relevant type of protection. WARNING Incorrect conduit system Danger of explosion in hazardous areas as result of open cable inlet or incorrect conduit system. In the case of a conduit system, mount a spark barrier at a defined distance from the devi ce input. Observe national regulations and the requirements stated in the relevant approvals. 3.1 Mounting SITRANS TH/TR 3.1.1 Installation in the connection head Note The transmitter is only designed for installation in a type B connection head or larger. The transmitter is either secured in the base of the connection head or in the raised cover of the connection head. Included in the transmitter's scope of delivery are: Springs Fixing screws Lock washers for installation on the round plate (TH200/TH300 only ) SITRANS TH/TR/TF 8 A5E32363963 -01, 06/2013 Securing the transmitter : in the connection head cover in the connection head base Transmitter Ceramic base of the measuring element Connection head Note Using the lock washers (TH200/TH300 only) The lock washers included in the delivery are only required for securely fastening the transmitter when the transmitter is directly installed on the round plate for a temperature probe. Fixing screw M4x35 Transmitter Round plate Lock washer DIN 6799 - 3.2 A2 3.1.2 SITRANS TH installation on DIN rail and G rail Note Fixing rings The fixing rings included in the scope of delivery for the transmitter are not required for the installation on DIN rails or G rails. You can either install the transmitter on a 35 mm DIN rail or on a 32 mm G rail. DIN EN 60715 applies to DIN rails and G rails in this context. The DIN rail adapter required for installation can be ordered as an accessory under the Order No. 7NG3092 -8KA. Adhere to the ambient conditions specified in the technical data. SITRANS TH/TR/TF A5E3236396 3-01, 06/2013 9 Figure 3-1 Securing the transmitter on DIN rails Figure 3-2 Securing the transmitter on G rails 3.1.3 SITRANS TR installation on a DIN rail The transmitter is secured to a 35 mm DIN rail to DIN EN 60715. Comply with the ambient condition s specified in the technical data. SITRANS TH/TR/TF 10 A5E32363963 -01, 06/2013 3.2 Mounting SITRANS TF Cover with inspection window Plug -in connector from SITRANS TH200 or TH300 Display module (digital display) Ex nameplate Cable gland for auxiliary power supply/analog output M4 screw SITRANS TF field housing Cable gland for sensor cable Spacers Figure 3-3 Design of SITRANS TF with displ ay module (digital display) Procedure 1. Unscrew the front cover . 2. Screw the two spacers into the right and left threads. Torque approx. 3 Nm. 3. Remove the left -hand shorting bars on the PC board located under the transmitter. 4. Insert the plug -in connector fr om the display module. The plus side with the red wire must face upward. SITRANS TH/TR/TF A5E3236396 3-01, 06/2013 11 Note Reverse polarity protection The display module has integrated reverse polarity protection. The display module will not function if the polarity is reversed, but will not be da maged. Make sure the polarity is correct. If the display module does not function, reverse the polarity of the plug -in connector. 5. Using the two M4 screws supplied, attach the display module to the two spacers in the electronics compartment of the SITRANS TF field housing. Torque approx. 2.5 Nm. 6. Use the three buttons to assign parameters to the display module . 7. Screw the cover back into place. We recomm end using a cover with an inspection window, e.g. 7MF4997 -1BE. 8. To remove the display module, follow the reverse procedure. 4 Connection WARNING Unsuitable cables and/or cable glands Danger of explosion in hazardous areas. Only use suitable cables and cable glands complying with the requirements specified in Chapter "Technical data (Page 26)". Tighten the cable glands in accordance with the torques specified in Chapter "Technical data (Page 26)". When replacing cable glands use only cable glands of the same type. After installation check that the cables are seated firmly. WARNING Dangerous contact voltage Danger of electric shock in case of incorrect connection. For the electrical connection specifications, refer to the information in Chapter " Technical data (Page 26)". At the mounting location of the device observe the applicable directives and laws for installation of electrical power installations with rated volta ges below 1000 V. NOTICE Ambient temperature too high Damage to cable sheath. 60 °C (140 °F), use heat -resistant cables suitable for an ambient temperature at least 20 °C (68 °F) higher. WARNING Improper power supply Danger of explosion in hazardous areas as result of incorrect power supply, e.g. using direct current instead of alternat ing current. Connect the device in accordance with the specified power supply and signal circuits. The relevant specifications can be found in the certificates, in Chapter " Technical data (Page 26)" or on the nameplate. SITRANS TH/TR/TF 12 A5E32363963 -01, 06/2013 WARNING Improper laying of shielded cables Danger of explosion through compensating currents between hazardous area and the non -hazardous area. Only ground shielded cables that run into the hazardous area at one end. If grounding is required at both ends, use an equipotential bonding conductor. WARNING Connecting device in energized state Danger of explosion in hazardous areas. Connect devices in hazardous area s only in a de -energized state. Exceptions : Circuits of limited energy may also be connected in the energized state in hazardous areas. Exceptions for type of protection "Non -sparking nA" (Zone 2) are regulated in the relevant certificate WARNING Incorrect selection of type of protection Danger of explosion in areas subject to explosion hazard. This device is approved f or several types of protection. 1. Decide in favor of one type of protection. 2. Connect the device in accordance with the selected type of protection. 3. In order to avoid incorrect use at a later point, make the types of protection that are not used permanently unrecognizable on the nameplate. Note Improvement of interference immunity Lay signal cables separate from cables with voltages > 60 V. Use cables with twisted wires. Keep device and cables in distance to strong electromagnetic fields. Use shielded ca bles to guarantee the full specification according to HART. Refer to HART communication information in Chapter " Technical data (Page 26)". Note Limited range of use If the device has been operated outside the ambient conditions specified for potentially explosive atmospheres, you may no longer operate the device in potentially explosive atmospheres. Make sure to permanently mask all Ex marking s on the nameplate. WARNING Risk of explosion when using unsuitable HART device Only intrinsically safe HART modems or HART communicators are allowed to be operated in the intrinsically safe area or on intrinsically safe circuits. Note Electrical data and T amb Electrical data and T amb are dependent on Ex -protection class, see Certificates (http://www.siemens.com/processinstrumentation/certificates ) SITRANS TH/TR/TF A5E32363963 -01, 06/2013 13 4.1 Safety notes for connecting in hazardous areas TH100 Zone 0, 1, 2 in type of protection "ia/ib/ic" - intrinsic safety Only connect the trans mitter, in accordance with the certificate of compliance, to devices certified as intrinsically -safe. If the connection head is made of aluminum, the requirements of EN 60079 -26, section 4.3.3, must be observed for uses where the device category 1 G is req uired. The transmitter must be mounted in an enclosure in order to provide a degree of protection of at least IP20 according to EN60529 Maximum values of the auxiliary power supply and signal circuits: Ui = 30 V DC Ii = 100 mA Pi = 750 mW Li = 106 Ci = 7.3 nF Maximum values of the sensor circuit for Ex ia: U0= 9.6 V DC: I0 = 7.6 mA P0 = 12.5 mW L0 [mH] 50 10 2 0,5 C0 [nF] 560 700 940 1250 If the connection head is made of aluminum, the requirements of EN 60079 -26, section 4.3.3, must be ob served for uses where the device category 1 G is required. Zone 2 in type of protection "ic" Only connect the transmitter to devices that have at least been approved as "ic" certified devices (intrinsically safe) of Category 3. Be sure to observe the resp ective values. The transmitter must be mounted in an enclosure in order to provide a degree of protection of at least IP20 according to EN60529 Maximum values of the auxiliary power supply and signal circuits: Ui = 32 V DC Ii = 100 mA Pi = 750 mW Li = 10 6 Ci = 7.3 nF Maximum values of the sensor circuit U0= 9.6 V DC: I0 = 7.6 mA P0 = 12.5 mW L0 [mH] 50 10 2 0,5 C0 [nF] 560 700 940 1250 Zone 2 in type of protection "nA" - non-sparking resources Install the transmitter in an enclosure meeting the degree of protection IP54 per EN 60529, e.g. in a type B connection head per DIN 43729. Adhere to the conditions for installers applicable to this type of protection. The maximum approved input voltage is U n = 35 V DC. Take measures to ensure that the sup ply voltage (including transients) does not rise above 140 % of the rated voltage. Maximum values of the sensor circuit U0= 9.6 V DC: I0 = 7.6 mA P0 = 12.5 mW L0 [mH] 50 10 2 0,5 C0 [nF] 560 700 940 1250 Additional requirements for use in dust explosio n protected areas Install the transmitter in an enclosure suitable for the respective type of dust and corresponding Zone in accordance with th e inspection certificate valid in your country. SITRANS TH/TR/TF 14 A5E32363963 -01, 06/2013 4.2 Safety notes for connecting in hazardous TH200/300 The 4 to 20 mA input and sensor circuits are electrically isolated and have been tested with a voltage of 1.5 kV DC/1 minute. The sensor circuit is reliably galvanically isolated from the auxiliary power supply and signal circuit, up to a peak value o f the rated voltage of 60 V. Be sure to observe the construction directives valid at the construction location for electrical resources in hazardous areas. In Europe, this is the standard EN 60079 -14. Zone 0, 1, 2 in type of protection "ia/ib/ic" - intrinsic safety Only conn ect the transmitter, in accordance with the certificate of compliance, to devices certified as intrinsically -safe. If the connection head is made of aluminum, the requirements of EN 60079 -26, section 4.3.3, must be observed for uses where the device catego ry 1 G is required. The transmitter must be mounted in an enclosure in order to provide a degree of protection of at least IP20 according to EN60529 Maximum values of the auxiliary power supply and signal circuits: Ui = 30 V DC Ii = 100 mA Pi = 750 mW Li = 104 Ci = 11 nF Maximum values of the sensor circuit for Ex ia: U0= 6 V DC: I0 = 25 mA P0 = 37 mW L0 [mH] 50 10 1 0.1 C0 1 1.6 2.6 4.8 Zone 2 in type of protection "nA" - non-sparking resources Install the transmitter in an enclosure meeting the degree of protection IP54 per EN 60529, e.g. in a type B connection head per DIN 43729. Adhere to the conditions for installers applicable to this type of protection. The maximum approved input voltage is U n = 32 V DC. Take measures to ensure that the supp ly voltage (including transients) does not rise above 140 % of the rated voltage. Maximum values of the sensor circuit: U0= 6 V DC: I0 = 25 mA P0 = 37 mW L0 [mH] 50 10 1 0.1 C0 [ 1 1.6 2.6 4.8 Additional requirements for use in dust explosion protected areas Install the transmitter in an enclosure suitable for the respective type of dust and corresponding Zone in accordance with th e inspection certificate valid in your country . 4.3 Safety notes for connecting in hazardous TR200/300 The 4 to 20 mA input and sensor circuits are electrically isolated and have been tested with a voltage of 1.5 kV DC/1 minute. The sensor circuit is reliably galvanically isolated from the auxiliary power supply and signal circuit, up to a peak value of the rated voltage of 60 V. Be sure to observe the construction directives valid at the construction location for electrical resou rces in hazardous areas. In Europe, this is the standard EN 60079 -14. Zone 0, 1, 2 in type of protection "ia/ib/ic" - intrinsic safety Only connect the transmitter, in accordance with the certificate of compliance, to devices certified as intrinsically -safe. Maximum values of the auxiliary power supply and signal circuits: Ui = 30 V DC Ii = 100 mA Pi = 750 mW Li = 2 Ci = 13 nF SITRANS TH/TR/TF A5E32363963 -01, 06/2013 15 Maximum values of the sensor circuit for Ex ia: U0= 6 V DC: I0 = 25 mA P0 = 37 mW L0 [mH] 50 10 1 0.1 C0 1 1.6 2.6 4.8 Zone 2 in type of protection "ic" - intrinsic safety Only connect the transmitter, in accordance with the certi ficate of compliance, to devices certified as intrinsically -safe. Maximum values of the auxiliary power supply and signal circuits: Ui = 30 V DC Ii = 100 mA Pi = 750 mW Li Ci = 13 nF Maximum values of the sensor circuit: U0= 6 V DC: I0 = 25 mA P0 = 37 mW L0 [mH] 50 10 1 0.1 C0 1 1.6 2.6 4.8 Zone 2 in type of protection "nA" - non-sparking resources Adhere to the conditions for installers applicable to this type of protection. The maximum approved input voltage is U n = 32 V DC. Take meas ures to ensure that the supply voltage (including transients) does not rise above 140 % of the rated voltage. Additional requirements for use in dust explosion protected areas Install the transmitter in an enclosure suitable for the respective type of dust and corresponding Zone in accordance with the inspection certificate valid in your country. 4.4 Safety notes for connecting in hazardous TH400 The input circuit is thus electrically isolated from the sensor circuit. The isolation does not satisfy the requirem ents for infallible electrical isolation in the sense of the intrinsic safety standard EN / IEC 60079 -11, but does withstand a test voltage of 500 V AC/1 minute. Zone 0 in type of protection "ia" - intrinsic safety Only connect the transmitter, in accordan ce with the certificate of compliance, to devices certified as intrinsically -safe. If the connection head is made of aluminum, the requirements of EN 60079 -26, section 4.3.3, must be observed for uses where the device category 1 G is required. The transmit ter must be mounted in an enclosure in order to provide a degree of protection of at least IP20 according to EN60529 Table 4-1 For T a °C (T4); T a °C (T5); T a °C (T6) Maximum values of the auxiliary power supply and signal circuits: Ui = 30 V DC Ii = 120 mA Pi = 840 mW Li Ci = 2 nF Table 4-2 For T a °C (T4); T a °C (T5); T a °C (T6) Maximum values of the auxiliary power supply and signal circuits: Ui = 30 V DC Ii = 300 mA Pi = 1300 mW Li Ci = 2 nF SITRANS TH/TR/TF 16 A5E32363963 -01, 06/2013 Table 4-3 For T a °C (T4); T a °C (T5); T a °C (T6) Maximum values of the auxiliary power supply and signal circuits in accordance with FISCO: Ui = 17.5 V DC Ii = 250 mA Pi = 2000 mW Li Ci = 2 nF Table 4-4 For T a °C (T4); T a °C (T 5); T a °C (T6) Maximum values of the auxiliary power supply and signal circuits in accordance with FISCO: Ui = 15 V DC Ii = any Pi = any Li Ci = 2 nF Maximum values of the sensor circuit for Ex ia: U0= 5.7 V DC: I0 = 8.4 mA P0 = 12 mW L0 [mH] 200 C0 40 Zone 1 in type of protection "ib" - intrinsic safety Only connect the transmitter, in accordance with the certificate of compliance, to devices certified as intrinsically -safe. The transmitter must be mounted in an enclosure in orde r to provide a degree of protection of at least IP20 according to EN60529 Table 4-5 For T a °C (T4); T a °C (T5); T a °C (T6) Maximum values of the auxiliary power supply and signal circuits: Ui = 30 V DC Ii = 250 mA Pi = 5320 mW Li Ci = 2 nF Table 4-6 For T a °C (T4); T a °C (T5); T a °C (T6) Maximum values of the auxiliary power supply and signal circuits in accordance with FISCO: Ui = 17.5 V DC Ii = any Pi = any Li Ci = 2 nF Maximum values of the sensor ci rcuit for Ex ia: U0= 5.7 V DC: I0 = 8.4 mA P0 = 12 mW L0 [mH] 200 C0 40 Zone 2 in type of protection "nL/ic" Install the transmitter in an enclosure meeting the degree of protection IP54 per EN 60529, e.g. in a type B connection head per DIN 4372 9. Only connect the transmitter to devices that have at least been approved as certified devices of Category 3. Be sure to observe the respective values. Table 4-7 For T a °C (T4); T a °C (T5); T a °C (T6) Maximum values of the auxiliary power supply and signal circuits: Ui = 32 V DC Ii = any Pi = any Li = 1 Ci = 2 nF SITRANS TH/TR/TF A5E32363963 -01, 06/2013 17 Table 4-8 For T a °C (T4); T a °C (T5); T a °C (T6) Maximum values of the auxiliary power supply and signal circuits in accordance with FNICO/FISCO: Ui = 17. 5 V DC Ii = any Pi = any Li Ci = 2 nF Maximum values of the sensor circuit: U0= 5.7 V DC: I0 = 8.4 mA P0 = 12 mW L0 [mH] 200 C0 40 Zone 2 in type of protection "nA" - non-sparking resources Install the transmitter in an enclosure meetin g the degree of protection IP54 per EN 60529, e.g. in a type B connection head per DIN 43729. Adhere to the conditions for installers applicable to this type of protection. The maximum approved input voltage is U n = 32 V DC. Maximum values of the sensor ci rcuit: U0= 5.7 V DC: I0 = 8.4 mA P0 = 12 mW L0 [mH] 200 C0 [ 40 Additional requirements for use in dust explosion protected areas Install the transmitter in an enclosure suitable for the respective type of dust and corresponding Zone in accordance with th e inspection certificate valid in your country. The surfa ce temperature of the enclosure is euqal to T a plus 20 K for a dust layer with a maximum thickness of 5 mm. 4.5 Safety notes for connecting in hazardous TF WARNING Risk of explosion due to electrostatic charge To prevent an electrostatic charge in a hazardous area, close the key cover during operation and tighten the screws securely. Type of protection "Flameproof enclosure" and "Dust protection by enclosure" Only open devices with type of protection "Flameproof enclosure" in hazardous areas when the power to the device is turned off, otherwise there is a risk of explosion. For SITRANS TF connection in hazardous areas The SITRANS TF comes with a built -in transmitter: SITRANS TH200, TH300, or TH400. See Safety notes for connectin g in hazardous TH200/300 (Page 14). 4.6 Special safety consideration for connecting SITRANS TH300/TH400 Use shielded cables to ensure the full specification according to HART, PROFIBUS PA, or FOUNDATION F ieldbus 4.7 Test terminals for output signal The "Test +" and "Test -" test terminals are used for checking the 4 to 20 mA current with an amperemeter. The voltage drop across the amperemeter must not exceed 0.4 V for a 23 mA output current. SITRANS TH/TR/TF 18 A5E32363963 -01, 06/2013 4.8 SITRANS TH/TR connection 4.8.1 Connecting the auxiliary power supply Procedure Connect the wires for the auxiliary power supply to terminals "1"(+) and "2"( -). Ensure that the polarity is correct. The device is reverse polarity protected. 4.8.2 Connectio n assignment Test terminal Fixing screw M4 LED (SITRANS TH200/TH300 only) Internal diameter of center hole 6,3 mm (0.25") Lock washer DIN 6799 - 3.2 A2 (SITRANS TH200/TH300 only) SITRANS TH connections: 1 (+) and 2 ( -) Auxiliary power supply U aux, output current I out 3, 4, 5, and 6 Sensor connections (for TH100 Pt100 only) SITRANS TR connections: 1 (+) and 2 ( -) Test terminals (test) for measuring the output current using an amperemeter 3 (+) and 4 ( -) Auxiliary power supply U aux, output current I out 5, 6, 7 and 8 Connection of sensors, see terminal diagrams SITRANS TR200/TR300 Figure 4-1 Connection assignment SITRANS TH SITRANS TH/TR/TF A5E32363963 -01, 06/2013 19 4.8.3 Resistance thermometer connections Table 4-9 Resistance input options: Two -wire 1) Three -wire Four -wire Averaging/determina tion of difference 2), not for TH100 TH100, TH200/TH300 (for TH100 Pt100 only) TR200/TR300 TH400 1) Line resistance for correction is programmab le 2) Terminal No. 5 has no function in the version with three -wire input, and must not be connected. When using RTDs in a version with four -wire input but when selecting a three -wire input, the cores of the unused fourth sensor line must be electrically insulated using tape. 4.8.4 Resistor connections Table 4-10 Resistor input options: Two -wire 1) Three -wire Four -wire Averaging/determination of difference 1) 2) TH200/TH300 TR200/TR300 SITRANS TH/TR/TF 20 A5E32363963 -01, 06/2013 Two -wire 1) Three -wire Four -wire Averaging/determination of difference 1) 2) TH400 1) Line resistance for correction is programmable 2) For TH400: Determination of mean value, difference , or redundancy resistance in two -wire input, or 1 resistance in three -wire input 4.8.5 Thermocouple connections Table 4-11 Thermocouple input options: Cold junction compensation/fixed value Cold junction compensation with external Pt100 in two -wire input 1) Cold junction compensation with external Pt100 in three -wire input 1) Averaging/determination of difference with internal cold junction compensation TH200/TH300 TR200/TR300 TH400 with external cold junction 1) Line resistance for correction is programmable 4.8.6 Voltage and current connection Table 4-12 Voltage and current connections: Voltage Current TH200/TH300 SITRANS TH/TR/TF A5E32363963 -01, 06/2013 21 Voltage Current TR200/TR300 TH400 1 power supply TH400 measuring mean value, difference, and redundancy using 2 power supplies SITRANS TH/TR/TF 22 A5E32363963 -01, 06/2013 4.8.7 Power supply connection SITRANS TH SITRANS TR TH100 displayed here, display differs for each product Test terminals (Test) Auxiliary power supply connection/4 to 20 mA (U aux) 4.8.8 Coding profiles Coding profile for SITRANS TR200/TR300 with protection against explosions (intrinsically safe) Coding profile for SITRANS TR200/TR300 without protection against explosions MLFB: 7NG303* -1JN00 MLFB: 7NG303* -0JN00 4.9 SITRANS TF onnection 4.9.1 Opening the device Procedure 1. Unscrew the cover of the electrical cable compartment. See Chapter " Closing the device (Page 24)". An identification text "FIELD TERMINAL" is provided at the side of the housing. 4.9.2 SITRANS TF Connection Note SITRANS TF Connection The SITRANS TF comes with a built -in transmitter: SITRANS TH
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F924000__N1AO129175228-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | F924000__N1AO129175228-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-26 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-AO12-9175228 | 7MF4434-1EA02-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821288229-P6/21394-6NU: 836935 / 0020: 7MF4434-1EA02-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-AO12-9175228: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 15: F924000: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / AusgangskennlinieDeviation / Abweich.DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]05010003006000.0038299.9271599.98250.0092299.97710.0006-0.0122-0.00290.0015-0.0038(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stumpf Sébastien(2)2010-10-25HAGUENAU,1138162/986440(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-26 06:40:33I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\PRES4695_6303-21_1338893-30_N1F9219010003-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | PRES4695_6303-21_1338893-30_N1F9219010003-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-09-25 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-F921-9010003 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1826361783-15085627-Y216-B6303: 01338893 / 0030: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-F921-9010003: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 52: PRES4695_6303-21: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092344438/551/LCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.28 0.48 1.41 1.76 0.022 0.017 0.006 0.01117.1317.18 2.54 2.2011.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- 0.09Al -- 0.004(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-09-25Haguenau5065794/1026431(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-09-25 13:07:13PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P662501___12_1248917-470_N1EN189010067-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P662501___12_1248917-470_N1EN189010067-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010067 | 7MF4034-1BA00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494879-14459693-Y216-B6211: 01248917 / 0470: 7MF4034-1BA00-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN18-9010067: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: 12: P662501___12: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau5012958/1021746(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 18:27:27PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P460000_1338893-10_N1F9219070002-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P460000_1338893-10_N1F9219070002-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-09-28 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-F921-9070002 | 7MF4234-1FY10-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure ABS.: 1826361783-15085627-Y216-B6303: 01338893 / 0010: 7MF4234-1FY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-F921-9070002: 1300 mbar: 10 bar: PROFIBUS PA: 14: P460000: .: 1300 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092344438/551/LCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]0244975990.000000324.999988649.999976975.0000241299.9999520.4312324.5638649.4848974.67711300.06360.4207324.6117649.4955974.69470.0332-0.0336-0.0396-0.02480.00490.0324-0.0299-0.0388-0.0235(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Yilmaz Ahmet(2)2015-09-26Haguenau6258239/1026343(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-09-28 05:51:20PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P434100__N1A9289172191-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P434100__N1A9289172191-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-11 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172191 | 7MF4034-1DY00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0530: 7MF4034-1DY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172191: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P434100: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote sealOutput Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich.DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 8160.00008.001015.99930.00028.0016-0.00010.0062-0.00450.00150.0097(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stumpf Sébastien(2)2010-10-07HAGUENAU,1115656/984519(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-11 18:20:47I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P761200___33_1250174-160_N1EN219130013-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P761200___33_1250174-160_N1EN219130013-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-11-26 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130013 | 7MF4434-1FY22-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507584-14459854-Y216-B6211: 01250174 / 0160: 7MF4434-1FY22-1EB7-Z: A02+Y15+Y21+Y25: N1-EN21-9130013: 1600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 33: P761200___33: .: 1600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]02550751000400800120016000.0021399.9659800.03301200.01911599.9444-0.0245399.9590800.00021200.00150.0001-0.00210.00210.0012-0.0035-0.0015-0.00260.00000.0001(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stumpf Sébastien(2)2014-11-25Haguenau1611904/1019678(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-11-26 07:19:01PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P837000__N1A9289172218-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P837000__N1A9289172218-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 03.11.2010 |  |  | N1A9289172218 | 7MF4034 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0058554503.11.2010 12Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Menge Quantity Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 1,00 12.10.2010 20310108/54 P837000 N1A9289172218 7MF4034 0,1% Hiermit bescheinigen wir, dass vorgenannte Einheit(en) zum Zeitpunkt desInverkehrbringens, dem Stand der Technik entsprochen haben.Die Bestellvorgaben wurden eingehalten. Die Qualität der Einheit(en) wurde imRahmen des Qualitätsmanagement-Systems sichergestelltFür medienberührte, metallische Bauteile wurden ausschliesslich Werkstoffeeingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 Ziffer 3.1 besitzen.Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferantenbzw. des TÜV. Es sind dies: We herewith certify that above mentioned unit(s) complied with state-of-the-arttechnology at the time of supply. The order specifications were adhered to. Thequality of the unit(s) was confirmed by the Quality Management System.For wetted, metallic components, we have only used materials with a certificateof inspection in accordance with EN 10204 para. 3.1. The correspondingcertificates of inspection of our suppliers or the TÜV are applicable. Theseare as follows: FLANSCH OBERTEIL / Flange upper body Lieferant / vendor Richard Neumayer GmbH DE 77756 Hausach Material / Material 1.4404/316L Charge / charge S-5982 Code / Code FCL - 88 DRUCKMITTLERMEMBRANE / Diaphragm (OF C.S.) Lieferant / vendor Lamineries Matthey S.A. CH 2520 La Neuveville Material / Material 1.4435/316L Charge / charge E90667 Code / Code BJ - 23 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0058554503.11.2010 22Abnahmebeauftragter Inspection Representative Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. Reinhold Kern WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P837000__N1A9289172218-10_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P837000__N1A9289172218-10_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 09.11.2010 |  |  | N1A9289172218 |  | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Messprotokoll Measurement Report SeitePage/Kunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0058927509.11.2010 11Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 20310108/54 990.27 MIT BEIGESTELLTEM N1A9289172218 P837000 0 ... 1 bar rel. Ergebnis Result 12.10.2010 Referenz Prüfling rel. Abweichung Standard Test Item rel. Deviation barbar%0,0000 0,0001 0,0001 0,011 0,009 0,2000 0,2000 0,2001 0,004 0,006 0,4000 0,4001 0,4001 0,013 0,006 0,6000 0,6002 0,6001 0,016 0,010 0,8000 0,8001 0,8001 0,013 0,006 1,0000 1,0001 1,0001 0,009 0,009 Bemerkung / Remarks: Prüfer Examiner T. Kramer Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\WeitereDaten\7ME471\SITRANS_FC430_HART_OI_ES_es-ES_201405.pdf | SITRANS_FC430_HART_OI_ES_es-ES_201405.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | Caudalímetros Coriolis SITRANS FC430 con HART Instrucciones de servicio 05/2014EdiciónAnswers for industry. SITRANS F SITRANS F Caudalímetros Coriolis FC430 con HART Instrucciones de servicio Las presentes Instrucciones de servicio son aplicables a productos SITRANS FC430 de Siemens cuyas referencias comienzan por 7ME4613, 7ME4623 y 7ME4713 05/2014 A5E03651152 -003 Introducción 1 Indicaciones de seguridad 2 Descripción 3 Instalación y montaje 4 Conexión 5 Puesta en servicio 6 Manejo 7 Funciones 8 Transacciones con verificación (transferenci a de custodia) 9 Avisos y mensajes de sistema 10 Servicio y mantenimiento 11 Localización de fallos/Preguntas frecuentes 12 Datos técnicos 13 Repuestos/accesorios 14 Dimensiones y peso 15 Estructura de menús HMI A Comandos HART B Valores predete rminados C Ajuste del punto cero D Siemens AG Industry Sector Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG ALEMANIA Referencia del documento: A5E03651152 07/2014 Sujeto a cambios sin previo aviso Copyright © Siemens AG 2011 - 2014 . Reservados todos los derechos Notas jurídicas Filosofía en la señalización de advertencias y peligros Este manual contiene las informaciones necesarias para la seguridad personal así como para la prevención de daños materiales. Las informaciones para su seguridad personal está n resaltadas con un triángulo de advertencia; las informaciones para evitar únicamente daños materiales no llevan dicho triángulo. De acuerdo al grado de peligro las consignas se representan, de mayor a menor peligro, como sigue. PELIGRO Significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas se producirá la muerte, o bien lesiones corporales graves. ADVERTENCIA Significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas puede producirse la muerte o bien lesiones corporales graves. PRECAUCIÓN Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pued en producirse lesiones corporales. ATENCIÓN Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden producirse daños materiales. Si se dan varios niveles de peligro se usa siempre la consigna de seguridad más estricta en cada caso. Si en una consigna de seguridad con triángulo de advertencia se alarma de posibles daños personales, la misma consigna puede contener también una advertencia sobre posibles daños materiales. Personal cualificado El producto/sistema tratado en esta document ación sólo deberá ser manejado o manipulado por personal cualificado para la tarea encomendada y observando lo indicado en la documentación correspondiente a la misma, particularmente las consignas de seguridad y advertencias en ella incluidas. Debido a su formación y experiencia, el personal cualificado está en condiciones de reconocer riesgos resultantes del manejo o manipulación de dichos productos/sistemas y de evitar posibles peligros. Uso previsto o de los productos de Sie mens Considere lo siguiente: ADVERTENCIA Los productos de Siemens sólo deberán usarse para los casos de aplicación previstos en el catálogo y la documentación técnica asociada. De usarse productos y componentes de terceros, éstos deberán haber sido recomendados u homologados por Siemens . El funcionamiento correcto y seguro de los productos exige que su transporte, almacenamiento, instalación, montaje, manejo y mantenimiento hayan sido realizados de forma correcta. Es preci so respetar las condiciones ambientales permitidas. También deberán seguirse las indicaciones y advertencias que figuran en la documentación asociada. Marcas registradas Todos los nombres marcados con ® son marcas registradas de Siemens AG. Los restantes nombres y designaciones contenidos en el presente documento pueden ser marcas registradas cuya utilización por terceros para sus propios fines puede violar los derechos de sus titulares. Exención de responsabilidad Hemos compro bado la concordancia del contenido de esta publicación con el hardware y el software descritos. Sin embargo, como es imposible excluir desviaciones, no podemos hacernos responsable de la plena concordancia. El contenido de esta publicación se revisa periód icamente; si es necesario, las posibles las correcciones se incluyen en la siguiente edición. FC430 con HART Instrucciones de servicio , 05/2014 , A5E03651152 -003 3 Índice 1 Introducción ............................................................................................................................................ 9 1.1 Historial .......................................................................................................................................... 9 1.2 Compatibilidad ............................................................................................................................. 10 1.3 Elementos suministrados ............................................................................................................. 11 1.4 Comprobar el suministro .............................................................................................................. 12 1.5 Identificación del dispositivo ........................................................................................................ 12 1.6 Más informa ción ........................................................................................................................... 19 2 Indicaciones de seguridad ..................................................................................................................... 21 2.1 Leyes y directivas ......................................................................................................................... 21 2.2 Instalación en ubicaciones con peligro de explosión ................................................................... 23 2.3 Certificados .................................................................................................................................. 28 3 Descripción ........................................................................................................................................... 29 3.1 Aplicaciones ................................................................................................................................. 29 3.2 Configuración del sistema ............................................................................................................ 30 3.3 Diseño .......................................................................................................................................... 31 3.4 Características ............................................................................................................................. 35 3.5 Interfaz de comunicación HA RT .................................................................................................. 37 3.6 Principio de funcionamiento ......................................................................................................... 40 4 Instalación y montaje ............................................................................................................................ 43 4.1 Introducción .................................................................................................................................. 43 4.2 Vibraciones fuertes ...................................................................................................................... 43 4.3 Instalación del transmisor ............................................................................................................ 43 4.3.1 Montaje mural .............................................................................................................................. 44 4.3.2 Montaje en tubería ....................................................................................................................... 44 4.3.3 Montaje del transmisor ................................................................................................................. 45 4.3.4 Girar el transmisor ........................................................................................................................ 45 4.3.5 Girar la visual ización local ........................................................................................................... 47 4.4 Montaje del sensor ....................................................................................................................... 48 4.4.1 Precauciones de seguridad para la instalación ........................................................................... 48 4.4.2 Requisitos básicos de instalación ................................................................................................ 49 4.4.3 Orientación del s ensor ................................................................................................................. 50 4.4.4 Montaje del sensor ....................................................................................................................... 53 4.4.5 Prueba hidrostática ...................................................................................................................... 55 4.4.6 Montaje de una protección de presión ......................................................................................... 55 Índice FC430 con HART 4 Instrucciones de servicio , 05/2014 , A5E03651152 -003 5 Conexión .............................................................................................................................................. 59 5.1 Requisitos generales de seguridad ............................................................................................. 59 5.2 Cableado en áreas con peligro de explosión .............................................................................. 60 5.3 Requisitos del cable .................................................................................................................... 60 5.4 Consignas de seguridad para la conexión .................................................................................. 61 5.5 Paso 1: Conectar el DSL y el transmisor .................................................................................... 62 5.6 Falta la conexión equipotencial ................................................................................................... 65 5.7 Paso 2: Preparar las conexiones del transmisor ........................................................................ 65 5.8 Paso 3: Conectar la fuente de alimentación ............................................................................... 71 5.9 Paso 4a: Conectar la salida de corriente HART (canal 1) .......................................................... 73 5.10 Paso 4b: Conectar las entradas y salidas (canales 2 a 4) .......................................................... 75 5.11 Paso 5: Finalizar la conexión del transmisor .............................................................................. 78 6 Puesta en servicio ................................................................................................................................. 79 6.1 Requisitos generales ................................................................................................................... 79 6.2 Advertencias ............................................................................................................................... 79 6.3 Puesta en servicio a través de HMI ............................................................................................ 80 6.3.1 Introducción al asistente ............................................................................................................. 80 6.3.2 Asistente de puesta en marcha rápida (comando de menú 1.1) ................................................ 81 6.3.3 Ajuste del punto cero .................................................................................................................. 82 6.3.4 Asistente de ajuste de punto cero (comando de menú 1.2) ....................................................... 83 6.3.5 Asistentes .................................................................................................................................... 84 6.3.5.1 Asistente de valores de proceso (comando de menú 1.3) ......................................................... 86 6.3.5.2 Asistente de entradas y salidas (comando de menú 1.4) ........................................................... 87 6.3.5.3 Asistente de la aplicación del gas (comando de menú 1.5) ....................................................... 91 6.3.5.4 Asistente de flujo pulsante (comando de menú 1.6) ................................................................... 92 6.3.5.5 Asistente de aplicación de la dosificación (comando de menú 1.7) ........................................... 93 6.4 Puesta en marcha con PD M ....................................................................................................... 94 6.4.1 Manejo con SIMATIC PDM ......................................................................................................... 94 6.4.2 Funciones de SIMATIC PDM ...................................................................................................... 94 6.4.3 Configuración inicial .................................................................................................................... 95 6.4.4 Adición de dispositivo a la red de comunicación ........................................................................ 97 6.4.5 Configurar un dispositivo nuevo .................................................................................................. 98 6.4.6 Asistente - Arranque rápido con PDM ........................................................................................ 98 6.4.7 Asistente: ajuste de punto cero ................................................................................................. 107 6.4.8 Cambiar la configuración de pará metros con SIMATIC PDM .................................................. 109 6.4.9 Parámetros accesibles desde menús desplegables ................................................................. 110 6.4.10 Ajuste del punto cero ................................................................................................................ 112 6.4.11 Variables del proceso ................................................................................................................ 114 7 Manejo ................................................................................................................................................. 115 7.1 Visualización local (HMI) ........................................................................................................... 115 7.1.1 Estructura de la vista de la visualización .................................................................................. 117 7.1.2 Control de acceso ..................................................................................................................... 121 7.1.3 Vista de operación .................................................................................................................... 122 7.1.4 Vista de navegación .................................................................................................................. 132 7.1.5 Vista de parámetros .................................................................................................................. 134 Índice FC430 con HART Instrucciones de servicio , 05/2014 , A5E03651152 -003 5 8 Funciones ........................................................................................................................................... 139 8.1 Valores de proceso .................................................................................................................... 139 8.2 Ajuste del punto cero ................................................................................................................. 142 8.3 Supresión de flujo lento ............................................................................................................. 143 8.4 Vigilancia de tubo vacío ............................................................................................................. 144 8.5 Amortiguación de ruido del proceso .......................................................................................... 144 8.6 Entradas y salidas ...................................................................................................................... 146 8.6.1 Salida de corriente ..................................................................................................................... 148 8.6.2 Salida de impulsos ..................................................................................................................... 153 8.6.3 Salida de frecuencia .................................................................................................................. 154 8.6.4 Modo de redundancia ................................................................................................................ 155 8.6.5 Salida de estado ........................................................................................................................ 156 8.6.6 Entrada ....................................................................................................................................... 156 8.7 Totalizadores .............................................................................................................................. 157 8.8 Dosificación ................................................................................................................................ 158 8.8.1 Configuración del control de dosificación .................................................................................. 159 8.8.2 Configuración del control de válvulas ........................................................................................ 160 8.8.3 Modo de dosificación ................................................................................................................. 166 8.8.4 Gestión de fallos ........................................................................................................................ 166 8.9 Prueba de auditoría ................................................................................................................... 167 8.10 Acuse de aviso ........................................................................................................................... 167 8.11 Unidad personalizada ................................................................................................................ 167 8.12 SensorFlash ............................................................................................................................... 167 8.13 Simulación .................................................................................................................................. 168 8.14 Mantenimiento ............................................................................................................................ 169 9 Transacciones con verificación (transferencia de custodia) ................................................................. 171 9.1 Condiciones de explotación ....................................................................................................... 171 9.2 Verificación ................................................................................................................................. 171 9.3 Configurar el modo de transacciones con verificación .............................................................. 174 9.4 Protección de parámetros en modo de transacciones con verificación .................................... 178 9.5 Desactivar el modo de transacciones con verificación .............................................................. 182 10 Avisos y mensajes de sistema ............................................................................................................ 185 10.1 Sinopsis de mensajes y símbolos .............................................................................................. 185 10.2 Avisos ......................................................................................................................................... 186 11 Servicio y mantenimiento .................................................................................................................... 197 11.1 Mantenimiento ............................................................................................................................ 197 11.2 Información de servicio .............................................................................................................. 197 11.3 Recalibración ............................................................................................................................. 198 Índice FC430 con HART 6 Instrucciones de servicio , 05/2014 , A5E03651152 -003 11.4 Asistencia técnica ..................................................................................................................... 199 11.5 Transporte y almacenam iento .................................................................................................. 199 11.6 Limpieza .................................................................................................................................... 200 11.7 Reparación ................................................................................................................................ 200 11.8 Devolu ción y eliminación ........................................................................................................... 201 12 Localización de fallos/Preguntas frecuentes ......................................................................................... 203 12.1 Diagnóstico con PDM ................................................................................................................ 203 12.2 Solución de problemas del sensor ............................................................................................ 203 12.3 ¿Cómo puedo co piar la configuración de la aplicación de un dispositivo a otro? .................... 208 12.4 ¿Cómo se actualiza el firmware? .............................................................................................. 208 13 Datos técnicos ..................................................................................................................................... 209 13.1 Funcionamiento y diseño del sistema ....................................................................................... 209 13.2 SensorFlash .............................................................................................................................. 209 13.3 Variables del proceso ................................................................................................................ 210 13.4 Comunicación de bus ................................................................................................................ 210 13.5 Rendimiento .............................................................................................................................. 211 13.6 Condiciones de servicio nominales ........................................................................................... 212 13.7 Curvas de caída de presión ...................................................................................................... 214 13.8 Presión - clasificaciones de temperatura .................................................................................. 214 13.9 Diseño ....................................................................................................................................... 217 13.10 Entradas y salidas ..................................................................................................................... 219 13.11 Visualización local (HMI) ........................................................................................................... 221 13.12 Fuente de alimentación ............................................................................................................. 221 13.13 Cables y entradas de ca ble ....................................................................................................... 221 13.14 Pares de apriete de instalación ................................................................................................. 223 13.15 Certificados y homologaciones HART ...................................................................................... 224 13.16 PED ........................................................................................................................................... 226 14 Repuestos/accesorios .......................................................................................................................... 231 14.1 Pedido ....................................................................................................................................... 231 14.2 Productos homologados para atmósferas explosivas .............................................................. 231 14.3 Compone ntes reemplazables ................................................................................................... 232 15 Dimensiones y peso ............................................................................................................................. 237 15.1 Dimensiones del sensor ............................................................................................................ 237 15.2 Matriz de longitudes .................................................................................................................. 238 15.3 Dimensiones del transmisor ...................................................................................................... 243 15.4 Escuadra de fijación .................................................................................................................. 244 Índice FC430 con HART Instrucciones de servicio , 05/2014 , A5E03651152 -003 7 A Estructura de menús HMI .................................................................................................................... 245 A.1 Menú princip al ............................................................................................................................ 245 A.2 Comando de menú 2.1: Ajustes básicos ................................................................................... 247 A.3 Comando de menú 2.2: Valores de proceso ............................................................................. 247 A.4 Comando de menú 2.3: Totalizador .......................................................................................... 250 A.5 Comando de menú 2.4 : Entradas/salidas .................................................................................. 251 A.6 Comando de menú 2.5: Dosificación ......................................................................................... 256 A.7 Comando de menú 2.6: Ajuste de punto cero ........................................................................... 260 A.8 Comando de menú 2.7: Modo seguro ....................................................................................... 260 A.9 Coma ndo de menú 2.8: Visualización ....................................................................................... 261 A.10 Comando de menú 3.1: Identificación ....................................................................................... 263 A.11 Comando de menú 3.2: Avisos .................................................................................................. 264 A.12 Comando de menú 3.3: Mantenimiento ..................................................................................... 265 A.13 Comando de menú 3.4: Diagnóstico .......................................................................................... 266 A.14 Comando de menú 3.5: Características .................................................................................... 267 A.15 Comando de menú 3.6: SensorFlash ........................................................................................ 267 A.16 Comando de menú 3.7: Simulación ........................................................................................... 268 A.17 Comando de menú 3.8: Audit Trail ............................................................................................ 270 A.18 Comando de menú 3.9: Flujo aireado ....................................................................................... 270 A.19 Comando de menú 3.10: Autotest ............................................................................................. 270 A.20 Comando de menú 4.6: Mapeado de variables ......................................................................... 271 A.21 Comando de menú 4.7: Unidades HART .................................................................................. 271 A.22 Comando de menú 5.1: Gestión de acceso .............................................................................. 271 B Comandos HART ................................................................................................................................ 273 B.1 Comandos universales .............................................................................................................. 273 B.2 Comandos de práctica común ................................................................................................... 274 C Valores predeterminados .................................................................................................................... 275 C.1 Ajustes básicos .......................................................................................................................... 275 C.2 Valores de proceso .................................................................................................................... 276 C.3 Totalizador ................................................................................................................................. 288 C.4 Entradas/salidas ......................................................................................................................... 297 C.5 Dosificación ................................................................................................................................ 333 C.6 Ajuste de punto cero .................................................................................................................. 358 C.7 Operación segura ....................................................................................................................... 359 C.8 Pantalla ...................................................................................................................................... 361 Índice FC430 con HART 8 Instrucciones de servicio , 05/2014 , A5E03651152 -003 C.9 Mantenimiento/diagnóstico ....................................................................................................... 386 C.10 Comunicación ........................................................................................................................... 399 C.11 Seguridad .................................................................................................................................. 404 C.12 Idioma ........................................................................................................................................ 405 C.13 Ajustes predeterminados dependientes del tamaño del sensor ............................................... 406 D Ajuste del punto cero ........................................................................................................................... 411 Glosario ............................................................................................................................................... 415 Índice alfabético .................................................................
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P4101_1287154-30_N1F3319010001-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P4101_1287154-30_N1F3319010001-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-04-09 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-F331-9010001 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825862591-14740702-Y216-B6303: 01287154 / 0030: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y01+Y15+Y21: N1-F331-9010001: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P4101: .: 0 ... 6 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092282453/551/LCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y01)(Y21)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.28 0.48 1.41 1.76 0.022 0.017 0.006 0.01117.1317.18 2.54 2.2011.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- 0.09Al -- 0.004(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-04-09Haguenau5029789/1022793(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-04-09 09:03:09PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\WeitereDaten\7ME330\A5E01674568.pdf | A5E01674568.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | Quick Start SITRANS F US SONO3300sSITRANS F US SONO3300 Items Supplied LieferumfangPièces fournies Ítems suministrados ENDEFRESFor more information see the operating instructions on the enclosed CD-ROM. Weitere Informationen siehe Betriebsanleitung auf der beigefügten CD-ROM. Pour plus de detail consulter les instructions de service sur le CD-ROM fourni. PPara más información ver las instrucciones de servicio en el CD-ROM. ENDEFRES Ultrasonic flowmeter sensor type SITRANS F US SONO3300 Ultraschall Messaufnehmer Typ SITRANS F US SONO3300 Capteur pour débitmètres ultrasonique, type SITRANS F US SONO3300 Sensor para el caudalímetro ultrasónico tipo SITRANS F US SONO3300 ENDEFRESSONO_3300_Draft 1.fm Page 1 Sunday, June 8, 2008 10:14 AM 2Order no.: A5E01674568-01 Quick Start SITRANS F US SONO3300 Before installing, including in hazardous areas, refer to the operating instructions on the enclosed CD-ROM for detailed safety regulations, information and specifications which must be observed when installing. Changes can occur. Documentation and approvals can be found on the Inte rnet at www.siemens.com/ flowdocumentation Caution!Correct, reliable operation of the product requires proper transport, storage, positioning and assembly as well as careful operation and maintenance. Only qualified personnel should install or operate this instru- ment. Vor der Installation, einschließlich in Gefahrenbereichen, lesen Sie die Betriebsanleitung auf der beigefügten CD-ROM. Sie enthält die Sicherheitsvorschriften, Hinweise und technischen Daten, die bei der Installation zu beachten sind. Änderungen sind vorbehalten. Dokumentationen und Zulassungen finden Sie im Internet unter www.siemens.com/flowdocumentation. Vorsicht! Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus. Inbetrieb- setzung und Betrieb dieses Gerätes/Systems dürfen nur von qualifiziertem Personal vorgenommen wer- den. Avant l’installation, y compris en zone dangereuse, veuillez consulter les consignes de sécurité, les informations et les spécifications dans les instructions de service correspondant, disponible sur le CD-ROM fourni. Des modifications pouvant être apportées, vous trouverez l’ensemble des documents et agréments mis à jours sur internet à l’adresse www.siemens.com/flowdocumentation. Prudence! Le fonctionnement fiable et sécuritaire du produit implique le respect des consignes de transport, de stockage, de montage et de mise en service ainsi qu’une utilisation et maintenance soigneuses. Seul le personnel qualifié doit installer ou utiliser l’instrument. Antes de instalar el aparato (incluso en entornos peligrosos), consultar las normas de seguridad, las especificaciones y los datos técnicos proporcionados en las instrucciones de servicio incluido as en el CD- ROM Sujeto a modificaciones. La documentación y las aprobaciones están disponibles en internet: www.siemens.com/flowdocumentation. ¡Precautión! El funcionamiento correcto y fiable del producto re quiere un transporte, almacenamiento, colocación y montaje adecuados así como una utilización y mantenimiento cuidadosos. Este instrumento sólo debe ser instalado y utilizado por personal calificado. General instructions Allgemeine Hinweise Instructions générales Instrucciones generales SONO_3300_Draft 1.fm Page 2 Sunday, June 8, 2008 10:14 AM 3www.siemens.com/flowdocumentation For safety reasons it is important that the following points are read and understood before the system is being installed: •Installation, connection, commissioning and service must be carried out by personnel which is qualified and authorized to do so. •It is the responsibility of the customer that the instructions and directions provided in the Quick Start and in the operating instructions on the enclosed CD-ROM are read, understood and followed by the relevant personnel before installing the equipment. •In applications with working pressures/media that can be dangerous to people, surroundings, equipment or others in case of pipe fracture, we re commend that special precautions such as special placement, shielding or installation of a security guard or a security valve should be made when the sensor is being installed. •Siemens Flow Instruments can provide assistance with the selection of sensor parts in contact with the media. However, the full responsibility for the selection rests with the customer and Siemens Flow Instruments can take no responsibility for any failure due to material incompatibility. •Equipment used in hazardous areas must be Ex-approved and marked for Europe, FM for USA and CSA for Canada. It is required that the special conditions for safe use provided in the operating instructions and in the Ex certificate are followed! •Installation of the equipment must comply with national regulations. For example EN 60079-14 for the European Community. •Repair and service must be carried out by approved Siemens Flow Instruments personnel only. Aus Sicherheitsgründen ist es wichtig, dass Sie die folgenden Punkte lesen und verstehen, bevor Sie das System installieren: •Installation, Anschluss, Inbetriebnahme und Wartung müssen von Personal ausgeführt werden, das entsprechend qualifiziert ist. •Es liegt in der Verantwortung des Kunden, dass das betreffende Personal vor der Installation des Gerätes die Anweisungen und Richtungsangaben in diesem Quick Start und in der Betriebsanleitung auf der beigefügten CD-ROM liest, versteht und befolgt. •Bei Betriebsdrücken/Medien, die im Falle eines Rohrbruchs gefährlich sein könnten für Menschen, Umgebung, Geräte und dergleichen, empfehlen wir, bei der Installation des Messaufnehmers besondere Vorkehrungen zu treffen. Zum Beispiel spezielle Platzierung, Abschirmung, Installation eines Sicherheitsschutzes oder eines Sicherheitsventils. •Siemens Flow Instruments kann Sie durch Abschätzung der chemischen Beständigkeit der medienberührten Messaufnehmerteile unterstützen. Es liegt jedoch in der Verantwortung des Kunden, welche Werkstoffe gewählt werden. Siemens Flow Instruments übernimmt keine Verantwortung, wenn der Messaufnehmer korrodiert! •Geräte, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, müssen Ex-zugelassen sein. Sie müssen außerdem für Europa das Ex-Kennzeichen, für die USA das FM-Kennzeichen und für Kanada das CSA-Kennzeichen tragen. Die Sicherheitsvorschriften, die in der Betriebsanleitung und im Ex-Zertifikat angeführt sind, müssen befolgt werden! •Der Einbau der Geräte muss den nationalen Bestimmungen entsprechen. Beispiel: EN 60079-14 für die Europäische Union. •Reparatur und Wartung dürfen nur von Personal durchgeführt werden, das von Siemens Flow Instruments zugelassen ist. Safety instructionsSicherheitsanweisungen SONO_3300_Draft 1.fm Page 3 Sunday, June 8, 2008 10:14 AM 4Order no.: A5E01674568-01 Quick Start SITRANS F US SONO3300 Pour des raisons de sécurité il est important de se familiariser avec les consignes suivantes: •L’installation, les raccordements électriques, la mise en service et l'entretien de l’appareil doivent être réalisés uniquement par le personnel qualifié et autorisé. •Le client est responsable de la bonne installation de l'appareil en conformité avec les instructions et les consignes fournies dans le Quick Start et dans le mode d'emploi fournis sur le CD-ROM. Le personnel habilité doit prendre connassaince de ces informations avant l'installation. •Si la rupture éventuelle d'une conduite dans l'app lication peut donner lieu à des conditions ou à des pressions dangereuses pour le personnel, le mili eu ou le matériel, prévoir un emplacement spécifique, un blindage, une séparation ou une vanne de sécurité lors de l'installation du capteur. •Siemens Flow Instruments est à votre disposition pour vous aider à évaluer la résistance chimique des composants du capteur en contact avec le milieu. Toutefois, le client est entièrement responsable du choix des matériaux et Siemens Flow Instruments décline toute responsabilité en cas de corrosion du capteur. •Les appareils utilisés en zone dangereuse doivent être certifiés: Ex (Europe), FM (USA) et CSA (Canada). Il est impératif de respecter les consignes spécifiques fournies dans les instructions de service ainsi que sur le certificat Ex. •L’appareil doit être installé en accord avec les normes et réglementations locales en vigueur. Par ex.: pour l'UE, la norme EN 60079-14. •Seul le personnel technique Siemens Flow Instruments est autorisé à intervenir sur l’appareil pour la réparation et l'entretien. Por motivos de seguridad es importante leer y entender las siguientes instrucciones antes de instalar el aparato: •La instalación, conexión, puesta en marcha y mantenimiento deberán correr a cargo exclusivamente de personal cualificado y autorizado. •El cliente es responsable de garantizar el respeto de las instrucciones y directivas proporcionadas en el Quick Start y en las instrucciones de servicio incluidas en el CD-ROM. El personal encargado deberá leer y comprender la documentación antes de instalar el aparato. •En aplicaciones que tengan presiones de funcionamiento o sustancias que puedan resultar peligrosas para las personas, el entorno, el equipo y otros en caso de romperse una tubería, recomendamos tomar precauciones particulares como colocarlo en un lugar especial, disponer un blindaje o instalar una protección o válvula de seguridad durante la instalación. •Siemens Flow Instruments ayuda a estimar la resistencia química de las piezas del sensor que están en contacto con el producto, pero la responsabilidad definitiva de la elección del material recae exclusivamente sobre el cliente, por lo que Siemens Flow Instruments no asume ninguna responsabilidad en caso de corrosión del sensor •Los aparatos utilizados en zonas peligrosas deben disponer de certificado para uso en entornos explosivos y llevar las siglas Ex para Europa, FM para EE.UU. y CSA para Canadá. Es obligatorio seguir las instrucciones específicas proporcionadas en los instrucciones de servicio y en el certificado Ex (protección contra explosiones). •La instalación del aparato tiene que cumplir la normativa nacional. Por ejemplo: EN 60079-14 para Dinamarca. •Las reparaciones y el mantenimiento sólo los pueden realizar personadas homologadas por Siemens Flow Instruments. Instruction de sécurité Instrucción el seguridad Indoors/outdoors location Observe temperature specifications! Innen/außen Aufstellung Beachten Sie die Temeraturspezifikationen! Montage en intérieur / extérieur Respecter la plage de température indiquée Montaje interior / a prueba de intemperie Respetar las especificaciones de temperatura ENDEFRESSONO_3300_Draft 1.fm Page 4 Sunday, June 8, 2008 10:14 AM 5www.siemens.com/flowdocumentation Flow conditionsDurchflussbedingungen Conditions d’écoulement Condiciones de caudal ENDEFRESInlet and outlet conditions Ein- und Auslaufbedingungen Conditions d’entrée/de sortie Condiciones de entrada/salida ENDEFRESSONO_3300_Draft 1.fm Page 5 Sunday, June 8, 2008 10:14 AM 6Order no.: A5E01674568-01 Quick Start SITRANS F US SONO3300 Installation conditions Installationsbedingungen Conditions d'installation Condiciones de montaje ENDEFRES Vertical mounting (recommended) Vertikale Montage (Empfohlen) Montage vertical (recommandé) Montaje vertical (recomendado) ENDEFRES Horizontal mounting Horizontale Montage Montage horizontal Montaje horizontal ENDEFRESSONO_3300_Draft 1.fm Page 6 Sunday, June 8, 2008 10:14 AM 7www.siemens.com/flowdocumentation 85F1674.10Electrical connection Elekrischer AnschlussRaccordement électrique Conexión eléctrica ENDEFRES312Caution! Ex:The 'PE-terminals' on the transmitter and sen- sor must be wired (min. 4 mm 2).Vorsicht!Die PE-Klemmen am Messumformer und Mes- saufnehmer müssen verdrahtet werden (min. 4 mm2). Prudence!Veiller à connecter les bornes PE du transmetteur / capteur (min. 4 mm 2).¡Precautión! Conectar las bornas PE del transmisor y del sensor (min. 4 mm2).ENDEFRESSONO_3300_Draft 1.fm Page 7 Sunday, June 8, 2008 10:14 AM Siemens Flow Instruments A/S 6430 NORDBORG DENMARK www.siemens.com/flowdocumentation Order no.: A5E01674568-01 Literature no.: SFIDK.PQ.029.E1.83 SITRANS F US SONO3300We have reviewed the contents of this publication to ensure consistency with the hardware and software described. Since varianc e can-not be precluded entirely, we cannot guarantee full consistency. Howe ver, the information in this publication is reviewed regul arly and any necessary corrections are included in subsequent editions. Responsibility for suitability and intended use of this instrume nt rests solely with the user. Copyright © Siemens AG 05.2008 All Rights Reserved. Technical data subject to change without prior notice. Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Ab- weichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Der Be nutzer ist allein verantwortlich für Eignung und Bestimmungszweck dieses Gerätes. Copyright © Siemens AG 05.2008 All Rights Reserved. Änderungen vorbehalten. Nous avons vérifié la conformité du contenu du présent document avec le matériel et le logiciel qui y sont décrits. Ne pouvant toutefois exclure toute divergence, nous ne pouvons pas nous porter garants de la conformité intégrale. Si l’usage de ce manuel devait ré véler des erreurs, nous en tiendrons compte et apporterons les corrections nécessaires dès la prochaine édition. La responsabilité co ncernant l’usage approprié et prévu de l’instrument incombe à l’utilisateur. Copyright © Siemens AG 05.2008 All Rights Reserved. Sous réserve de modifications techniques. Hemos comprobado la concordancia del contenido de esta publicación con el hardware y el software descritos. Sin embargo, como e simposible excluir desviaciones, no podemos hacernos responsable de la plena concordancia. El contenido de esta publicación se r evisaperiódicamente; si es necesario, las posibles las correcciones se incluyen en la siguiente edición. La responsabilidad relativa a la conveniencia y al uso propuesto de este instrumento es exclusivamente del usuario. Copyright © Siemens AG 05.2008 All Rights Reserved. Sujeto a cambios sin previo aviso. ENDEFRESSONO_3300_Draft 1.fm Page 8 Sunday, June 8, 2008 10:14 AM
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P795000___13_1248917-530_N1EN189010073-40_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P795000___13_1248917-530_N1EN189010073-40_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010073 | 7MF4034-1EA00-1EB7-Z;7MF4034-*EA0*-1***;A5E00100207A;A5E01133036 | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494879-14459693-Y216-B6211: 01248917 / 0530: 7MF4034-1EA00-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN18-9010073: 63 bar: 100 bar: PROFIBUS PA: 13: P795000___13: .: 63 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 11(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau5010375/1021454(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 19:43:08PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-3.1111List of materials / WerkstofflisteN1-EN18-9010073Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4034-*EA0*-1*** - D22No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00100207AC1 332/S/48/14SIEMENS3.1C73451-A400-C1AnschlußstutzenProcess connection11W521Seat / AufnahmeA5E01133036A5E00100209A3.1SIEMENSA5E01133036 / V 338/S/46/14W531Diaphragm / TrennmembranC73451-A400-C15W73501-A4404-B501-*-253.1SIEMENS523435W541Sensor / SensorC73451-A400-B928C73451-A400-B900-*-252.1SIEMENS8D08-921W5Manufacturer / HerstellerPD PA MF-H PI-PV TECHHaguenauPosition / AuftragOrder / Item012489177 / 05Serial-Number / Fab. - NrN1-EN18-9010073Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2015-01-21Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-3.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9010073C12PD PA MF-H PI-PV PRO-13 / 11EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9010073C12PD PA MF-H PI-PV PRO-14 / 11EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9010073C12PD PA MF-H PI-PV PRO-15 / 11EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9010073C12PD PA MF-H PI-PV PRO-16 / 11EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9010073C12PD PA MF-H PI-PV PRO-17 / 11EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9010073C12PD PA MF-H PI-PV PRO-18 / 11EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9010073C12PD PA MF-H PI-PV PRO-19 / 11EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9010073C12PD PA MF-H PI-PV PRO-110 / 11EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN18-9010073C12PD PA MF-H PI-PV PRO-111 / 11EN 10204-3.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\WeitereDaten\7ME330\SFIDKPS029W203.pdf | SFIDKPS029W203.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | Handbuch Bestell-Nr.: FDK:521H0950 SFIDK.PS.029.W2.03 - A5E00253414 SITRANS F US SONOFLO   Ultraschall-Durchflussmesser Messaufnehmer Typ SONO 3300 CT Messumformer Typ SONO 3000 CT [ ] 22.16 98.02 Bauartzulassungen des Messsystem: TS 27.01-076 *085R9416* s SITRANS F US SONOFLO   2 SFIDK.PS.029.W2.03 1. Einführung Einführung ................................................................................................................................. 3 Präzisions-Messsystem .......................................................................................................... 3 Zulassungen ............................................................................................................................. 3 Handhabung ............................................................................................................................. 3 Systemübersicht (CT) .............................................................................................................. 4 • Messaufnehmer SONO 3300 CT ....................................................................................... 4 • Messumformer SONO 3000 CT IP 67 mit Wandhalterung ............................................... 4 • Messumformer SONO 3000 CT 19" im IP 65 - Wandaufbaugehäuse ............................. 4 • Messumformer SONO 3000 CT 19" im IP 65 - Schalttafelgehäuse ................................. 4 • Koaxial-Verbindungskabel ................................................................................................... 4 2. Messprinzip - Arbeitsweise Messprinzip (Messaufnehmer) und Arbeisweise.................................................................... 5-6 3. Technische Daten Messaufnehmer SONO 3300 CT ............................................................................................ 7 Zulässiger Druck und Temperatur ........................................................................................... 7 Korrosion................................................................................................................................... 7 Koaxialkabel mit Schallwandler-Anschlussverschraubung .................................................... 8 Messumformer SONO 3000 CT IP 67 .................................................................................... 8 Messumformer SONO 3000 CT 19" im IP 65 - Schalttafelgehäuse oder im IP 65 - Wandaufbaugehäuse ...................................................................................... 9 4. Messgenauigkeit Messgenauigkeit des SONO CT Systems ............................................................................. 10 5. Abmessungen und Gewichte Messaufnehmer SONO 3300 CT ............................................................................................ 11 Gewicht des Messaufnehmers SONO 3300 CT .................................................................... 11 Messumformer SONO 3000 CT IP 67 mit Wandhalterung..................................................... 12 Messumformer SONO 3000 CT 19" im IP 65 - Wandaufbaugehäuse .................................. 12 Messumformer SONO 3000 CT 19" im IP 20/65 - Schalttafelgehäuse ................................. 12 6. Projektierungs-Hinweise Ein- und Auslaufbedingungen zum Messaufnehmer SONO 3300 CT ................................... 13-14 Auslegungstabelle gemäß OIML-R75-Zulassung und Messbereiche ................................... 15 Auslegungstabelle gemäß PTB-Zulassung und Messbereiche ............................................. 15 7. Montage Einbauort des Messaufnehmers .............................................................................................. 16 Wandhalterungsmontage zum SONO 3000 IP 67-Messumformer........................................ 17 8. Elektrischer Anschluss Messumformer SONO 3000 CT IP 67 mit Wandhalterung..................................................... 18 Messumformer SONO 3000 CT 19" mit IP 65 Wand- oder Schalttafelgehäuse ................... 19 Frequenzausgang-Beschaltung des Messumformers ........................................................... 20 Relaisausgang des Messumformers ....................................................................................... 20 IP 67 - Messumformer-Ausführung ......................................................................................... 20 19"-Messumformer im IP 65 - Wandaufbaugehäuse ............................................................. 21 Anschluss der 19"-Messumformer im IP 65 - Wandaufbaugehäuse ..................................... 21 Einstecken der SENSORPROM-Speichereinheit ................................................................. 22 9. Inbetriebnahme Anzeige und Tastenfeld ............................................................................................................ 23 Menüstruktur SONO 3000 CT ................................................................................................. 24 Hauptmenüs ............................................................................................................................. 24 Untermenüs für Grundeinstellungen (Basis-Einstellungen) ................................................... 25-29 Untermenüs für Messaufnehmer-Kenndaten .......................................................................... 30-31 Untermenü Werkseinstellung ................................................................................................... 32 Selbsttest beim Einschalten ..................................................................................................... 32 Tabelle mit Werkseinstellungen und Einstellmöglichkeiten ..................................................... 33 10. Fehlerdiagnose Fehleranzeigen ......................................................................................................................... 34 Tabelle zur Fehlersuche .......................................................................................................... 35 Servicemenü ............................................................................................................................. 36 11. Kalibrierung / Eichung / Plombierung Kalibrierung / Eichung ............................................................................................................... 37 Typenschilder ........................................................................................................................... 38 Plombierung .............................................................................................................................. 39 Plombierung / Betreiberplombierung ........................................................................................ 40 12. Bestellung Bestellung .................................................................................................................................. 41 Einstellungsformular zur Bestellung ......................................................................................... 42 Zubehör / Ersatzteile ................................................................................................................ 43 Inhaltsverzeichnis SITRANS F US SONOFLO   3 SFIDK.PS.029.W2.03 SONO 3300 CT SONO 3000 CT Einführung PräzisionsMesssystem Zulassungen Handhabung 1. Einführung Der Siemens Flow Instruments SITRANS F US SONOFLO Ultraschall-Durchflussmesser ermöglicht die direkte Bestimmung von: • Volumendurchfluss • Gesamtvolumen (Zählung) • Schallgeschwindigkeit im Medium Der SITRANS F US SONOFLO Ultraschall-Durchflussmesser misst den Durchfluss direkt nach dem Laufzeit-Differenzverfahren in üblichen Einheiten für Volumendurchfluss. Das Messergebnis ist dabei unabhängig von Temperatur, Dichte, Druck und Leitfähigkeit des Messmediums. Der Ultraschall-Durchflussmesser nach dem Laufzeit-Differenzverfahren ist in erster Linie für reine Flüssigkeiten gedacht. Der SITRANS F US SONOFLO Durchflussmesser ist aber auch für Medien mit geringen Gas- bzw. Feststoffmengen geeignet. Der Messumformer SONO 3000 CT zeichnet sich durch eine hervorragende Messgenauigkeit über einen großen Dynamikbereich aus. Der SONO 3000 CT kann zusammen mit allen SITRANS F US SONOFLO Messaufnehmern installiert werden. Er ist mit den Versorgungsspannungen 115/230 V a.c. bzw. 24 V a.c./d.c. lieferbar. Der Messaufnehmer ist nach der EG-Richtlinie für Druckgeräte 97/23/EG vom 29. Mai 1997 zugelassen, der Flüssigkeit in Gruppe 1 zugeordnet, in Kategorie III eingestuft und nach prEN 13480 ausgelegt. Der SITRANS F US SONOFLO Ultraschall-Durchflussmesser ist ein besonders benutzerfreundliches PräzisionsMessinstrument. Um gleichbleibend genaue Messwerte zu sichern, muss das Gerät gemäß den Anweisungen dieses Handbuchs behandelt und installiert werden. Der Siemens Flow Instruments SITRANS F US SONOFLO Ultraschall-Durchflussmesser ermöglicht die Volumendurchflussmessung für Energiemessungen in Verrechnungsverkehr, gemäß den Zulassungen der PTB, Klasse C und OIML R75, Klasse 4. Der Durchflussmesser ist mit größter Sorgfalt zu behandeln. Schläge und Stöße können die piezoelektrischen Kristalle im Schallwandler beschädigen. Gefahren durch Spannung Der Erdungsdraht muss immer dem Schaltbild entsprechend an der Erdklemme angeschlossen sein. - Dieser Seite ist am 2004.06 auf den neuesten Stand gebracht worden. SITRANS F US SONOFLO   4 SFIDK.PS.029.W2.03 Systemübersicht (CT) Der Durchflussmesser SONO 3000/3300 CT besteht aus einem Messumformer Typ SONO 3000 CT, einem Messaufnehmer Typ SONO 3300 CT und 4 Verbingungskoaxialkabel: Messaufnehmer SONO 3300 CT Der SONO 3300 CT arbeitet mit 2 direkten UltraschallMesspfaden ohne Reflexions- wege. Die Messaufnehmer sind in den Nennweiten DN 50 bis DN 1200 erhältlich (Durchfluss- bereich von 3 bis 40.700 m3/h). Messumfomer SONO 3000 CT - IP 67 mit Wandhalterung Der Messumformer SONO 3000 CT ist in einer IP 67-Wandmontageausführung erhältlich. Er wird in der 115 ... 230 V a.c Ausführung geliefert. Zulassungen: PTB, Klasse C und OIML R75, Klasse 4. 1. Einführung Messumformer SONO 3000 CT 19” im IP 65-Wandaufbaugehäuse Der Messumformer SONO 3000 CT als 19”- Ausführung ist in einem IP 65-Wandaufbau- gehäuse erhältlich. Er wird in der 115 ... 230 V a.c oder 24 V a.c./ d.c. Ausführung geliefert. Zulassungen: PTB, Klasse C. Messumformer SONO 3000 CT 19” im Schalttafelgehäuse Der Messumformer SONO 3000 CT als 19”- Ausführung ist in einem Schalttafelgehäuse erhältlich. Er wird in der 115 ... 230 V a.c Ausführung geliefert. Zulassungen: PTB, Klasse C. Zur Verbindung des Messaufnehmers SONO 3300 CT mit dem Messumformer SONO CT werden 4 Koaxialkabel benötigt. Diese sind Messaufnehmerseitig mit einer Anschlussverschaubung versehen und sind für die ersten 50 cm als Hochtemperaturkabel ausgeführt. Koaxialverbindungskabel SITRANS F US SONOFLO   5 SFIDK.PS.029.W2.03 2. Messprinzip - Arbeitsweise Durchflussmessung nach dem Laufzeitdifferenz-Verfahren Arbeitsweise (Messaufnehmer) Ulraschall-Laufzeitdifferenzprinzip Ein in Fließrichtung des Mediums gesendetes Ultraschallsignal, vom Schallwandler A zum Schallwandler B, benötigt eine kürzere Laufzeit, als eines gegen die Fließrichtung (vom Schall- wandler B zu A). Die Differenz dieser Laufzeiten ist ein Maß für die mittlere Fließgeschwindigkeit im Rohr. Messprinzip Der SITRANS F US SONOFLO Ultraschall-Laufzeit-Durchflussmesser besitzt 2 Ultraschallwandler, die gegeüberliegendet in einem Winkel θ zur Rohrachse angeordnet sind. Die Schallwandler senden und empfangen die Ultraschallsignale. Die Durchfluss- messung basiert auf den Laufzeitdifferenzen von Ultraschallsignalen mit und gegen die Fließrichtung. Vereinfacht kann das Laufzeitdifferenzprinzip wie folgt ausgedrückt werden: tA, B – t B, A ∆t V = K –––––-–– = K –– tA, B x tB, A t2 V = mittlere Fließgeschwindigkeit t = Laufzeiten K = Proportionalkonstante Dieses Messprinzip ermöglicht es, dass der gemessene Durchfluss unabhänig von der Schall- geschwindigkeit des Mediums ist, und daher auch von der Medientemperatur. Die Proportionalkonstante K wird bei der Nasskalibrieung des Messaufnehmers ermittelt. Messaufnehmer mit 2 Messpfaden Der Messaufnehmer SONO 3300 CT mit 2 Messpfaden, bestehend aus zwei gegenüber-liegenden Schallwandlerpaaren (D-C und B-A), arbeitet nach dem gleichem Prinzip, wie bei einem Messpfad, jedoch mit folgendem Vorteil: Der Messaufnehmer ist umempfindlicher gegen Strömungsprofilstörungen durch, z. B. Rohrbögen, Ventilen und Reduzierungen. Er besitzt eine besondere Störsicherheit durch die redundanten Messpfade. Das System ist besonders unempfindlich gegen Magnetitablagerungen und arbeitet unabhängig von der Leitfähigkeit des Mediums. Es ermöglicht auch die Messung in zwei Fließrichtungen (bidirektionaler Durchfluss). Die Schallwandler haben eine dicke vakuumfeste Mempran, daher können Druckschwankungen den Messaufnehmer nicht beschädigen. Strömungsprofil im Rohrquerschnitt Strömungsprofil am UltraschallMesspfad SITRANS F US SONOFLO   6 SFIDK.PS.029.W2.03 2. Arbeitsweise Modul 1: Messaufnehmer und SENSORPROM-Speichereinheit. Ausgesendete Signale vom Schallwandler A werden vom Schallwandler B empfangen und umgekehrt. Die SENSORPROM-Einheit speichert die Kalibrierdaten und Werkseinstellungen. Bei Bedarf stellt sie diese dem ASIC-Rechenmodul zur Verfügung. Modul 2: Signaleingangsmodul. Hier werden die analogen Eingangssignale digitalisiert und gespreichert. Modul 3: Modul für Frequenz/Impuls-, Relais-, Analog- und weitere Ausgänge. Modul 4: Dieses Modul berechnet den Durchfluss aus den digitalisierten Eingangssignalen. Modul 5: Bedientasten und Anzeige des Messumformers. Modul 6: Netzteil für Stromversorgung. SITRANS F US SONOFLO   7 SFIDK.PS.029.W2.03 Zulässiger Druck und Temperatur Maximal zulässiger Druck und Temperatur für Ultraschall-Durchflussmesser von Siemens Flow Instruments sind auf dem Messaufnehmer-Typenschild angegeben. Flansche gemäß Druckstufe PN Flansche und Dichtungen sowie zugehörige Druck/Temperatur (p/t) Klassifizierung sind in EN 1092 beschrieben. Für Stahlgruppe 1E1: Tabelle 15 Es werden keine Flanschschrauben und Dichtungen geliefert. Die Bolzenschrauben müssen EN 1515-2 und die Dichtungen EN 1591-1 entsprechen. Warnung! Wenn man die Messaufnehmer Drücken/Temperaturen über den angegebenen Grenzwerten aussetzt, kann Schaden entstehen. Der Aufbau des Messaufnehmers erlaubt keinen anderen externen Eingriff als was beim gemeinsamen Einbau in die Rohrleitung normal ist. Sorgen Sie für Erdbeben, Wirkung der Luft usw. vor. Die Messaufnehmer-Halterungen dürfen für keinen anderen Zweck benutzt werden. Korrosion Die Durchflussmesser wurden gemäß EN 13480 mit einer zusätzlichen Korrosionsschicht von ca. 1 mm für Stahl-Messaufnehmer ausgelegt. Edelstahl-Messaufnehmer haben keine zusätz- liche Schicht. Der Kunde ist dafür verantwortlich zu prüfen, dass das vorliegende Medium mit dem gewählten Messaufnehmer-Werkstoff verwendet werden kann. Messaufnehmer-Beschreibung mit 2 Messpfaden, Flanschen und 4 integrierten Schallwandlern Nennweiten DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 350, DN 400, DN 500, DN 600, DN 700, DN 800, DN 900, DN 1000, DN 1200 Medientemperatur −10 bis +200 °C (bzw. 170 °C (gemäß der PTB-Bauartzulassung) Umgebungstemperatur −10 bis +160 °C (abhängig von der Bauartzulassung) bei Lagerung: −40 bis +85 °C Schutzart Standardausführung IP 67 Prozessanschlüsse nach PN 10 (DN 500…DN 1200) EN-Norm PN 16 (DN 50…DN 1200) EN 1092-1, Typ 11, B PN 25 (DN 200…DN 1000) PN 40 (DN 50…DN 500) Schallwandler eingeschweißt im Messaufnehmer, keine Dichtungen Werkstoff: Rohr DN 50 - DN 150: Stahl GS-16 Mn5, W1.1131 DN 200 - DN 1200: Stahl EN 1.0345 Flanschen DN 50 - DN 1200: Stahl EN 1.0025 - S235JRG2 Schallwandler Edelstahl Werkstoffzertifikate Messaufnehmer standardmäßig mit einer Siemens Flow Instruments-Konformitätsbescheinigung. Als Option mit DIN-50.049 3.1B - Werkstoffzertifikat auf Anfrage NDE Prüfbericht Auf Anfrage erhältlich max. Fließgeschwindigkeit 10 m/s Messaufnehmer SONO 3300 CT 3. Technische Daten - Dieser Seite ist am 2004.06 auf den neuesten Stand gebracht worden. SITRANS F US SONOFLO   8 SFIDK.PS.029.W2.03 Klemmen- anschluss Analogausgang: galvanisch gegen Ein- und Ausgänge getrennt, Isolationsspannung 500 V 31 und 32 Messung von: Durchfluss oder Schallgeschwindigkeit Stromausgang 0 - 20 mA oder 4 - 20 mA Bürde < 800 Ω Zeitkonstante 0,8 - 30 s (einstellbar) Frequenz- oder Impulsausgang: galvanisch gegen Ein- und Ausgänge getrennt, 50, 51 und 52 Isolationsspannung 500 V Messung von: Durchfluss, Schallgeschwindigkeit oder Gesamtvolumen Frequenzbereich 0 bis 0,5 / 1 / 5 oder 10 kHz Zeitkonstante (Frequenzbetriebsart) 0,8 - 30 s (einstellbar) Impulsbreite (Impulsbetriebsart) 0,5 ms, 5 ms, 20 ms, 50 ms, 100 ms Aktive Ausgangsart: 24 - 30 V d.c./max. 25 mA, (50 µs bis 5 s) (50 ms e.-mech., max. 75 mA wenn F < 5 Hz) 24 - 30 V d.c., max. 50 mA, (0,5 bis 10 kHz) Passive Ausgangsart: 5 - 30 V d.c. max. Strom 200 mA Ausgangsart: Aktiv oder Passiv Je nach Klemmenanschluss kann der Aus- gang aktiv oder passiv betrieben werden. Relaisausgang Wechslerrelais für Fehler-, Fließrichtungs-, 44, 45 und 46 oder Schallgrenze-Meldung Belastbarkeit max. 42 V, 0,5 A Zeitkonstante/Hysterese 5 s / 0.5 % vom eingestelltem Messbereich Unterdrückung: Schleichmenge 0 - 9,9 % vom eingestelltem Messbereich Versorgungsspannung und 115 - 230 V a.c. +10% bis -15%, 50 - 60 Hz, Leistungsaufnahme 10 - 20 VA PE, N und L Eingebaute Zähler (Summierer) Zwei interne Zähler. Auf uni- o. bidirektionales Zählen umschaltbar (NettoDurchfluss) Messung von Gesamtvolumen Anzeige Hinterleuchtet mit alphanumerischem Text, 2x16 Stellen zur Anzeige von: Messwerten, Gesamtsummen Einstellungen, Fehlerkodes u. Alarmzuständen Kompaktes Gehäuse Gehäuse IP 67 gemäß IEC 529 Werkstoff Glasfaserverstärktes Polyamid Umgebungstemperatur Betrieb: -20 °C ... +55 °C Lager: -40 °C ... +85° C CE-Zeichen EMV CENELEC Abstrahlung Verträglichkeit EN 50081-1 EN 50082-2 Niederspannung Gemäß EN 60730 Zulassungen PTB, Klasse C - OIML R75, Klasse 4 PTB-Zulassungszeichen: 22.16 / 98.02 Messumformer SONO 3000 CT - IP 67 3. Technische Daten Die ersten 0,5 m des Koaxialkabels: Hochtemperatur-Koaxialkabel Außendurchmesser ∅ 5.3 mm Länge 0,5 m Isolierwerkstoff PTFE Umgebungstemperatur –200 °C bis +200 °C Koaxialkabel ab 0,5 m Standardkoaxialkabel Außendurchmesser ∅ 8 mm Kabellängen* 10, 20 oder 30 m (max. 250 m zwischen Messaufnehmer und Messumformer) Isolierwerkstoff PVC Umgebungstemperatur –40 °C bis +100 °C Koaxialkabel mit Anschlussverschraubung * Beträgt die gewünschte Koaxialkabellänge mehr als 30 m, dann wenden Sie sich bitte an Ihre Siemens Flow Instruments-Vertretung. Die Kabellänge ist zusätzlich von der länderspezifischen Bauartzulassung abhängig - gemäß PTB-Bauartzulassung 12m - und wird daher standardmäßig in der BRD mit 10 m geliefert. - Dieser Seite ist am 2003.11 auf den neuesten Stand gebracht worden. SITRANS F US SONOFLO   9 SFIDK.PS.029.W2.03 Klemmen- anschluss Analogausgang galvanisch gegen Ein- und Ausgänge getrennt, 31 und 32 Isolationsspannung 500 V Messung von: Durchfluss oder Schallgeschwindigkeit Stromausgang 0 - 20 mA oder 4 - 20 mA Bürde < 800 Ω Zeitkonstante 0.8 - 30 s (einstellbar) Frequenz- oder Impulsausgang galvanisch gegen Ein- und Ausgänge getrennt, 50, 51 und 52 Isolationsspannung 500 V Messung von: Durchfluss, Schallgeschwindigkeit oder (über’s Menü einstellbar) Gesamtvolumen Max.-Frequenzbereich 1 kHz, 10 kHz Zeitkonstante (Frequenzbetriebsart) 0.8 - 30 s (einstellbar) Impulsbreite (Impulsbetriebsart) 0,5 ms, 5 ms, 20 ms, 50 ms, 100 ms Aktive Ausgangsart: 24 - 30 V d.c./max. 25 mA, (50 µs bis 5 s) (50 ms E.Mech., max. 75 mA wenn F < Hz) 24 - 30 V d.c./max. 50 mA, (500 Hz bis 10 kHz) Passive Ausgangsart: 5 - 30 V d.c. max. Strom 200 mA Ausgangsart: Aktiv oder Passiv Je nach Klemmenanschluss kann der Aus- gang aktiv oder passiv betrieben werden. Relaisausgang Wechslerrelais für Fehler-, Fließrichtungs-, 44, 45 und 46 oder Schallgrenze-Meldung Belastbarkeit 42 V, 0.5 A Zeitkonstante/Hysterese 5 s/0,5 % vom erstellten Messbereich Unterdrückung: Schleichmenge 0 - 9,9 % vom erstellten Maßbereich Versorgungsspannung und 115/230 V a.c. +10 % bis -15 %, 50-60 Hz, Leistungsaufnahme 10 - 20 VA PE, N und L 24 V d.c. +25/-15 %, 24 V a.c. ± 15 %, 10 VA PE, 1 und 2 Eingebaute Zähler (Summierer) Zwei interne Zähler. Auf uni- o. bidirektionales Zählen umschaltbar (NettoDurchfluss) Messung von Gesamtvolumen Anzeige Hinterleuchtet mit alphanumerischem Text, 2x16 Stellen zur Anzeige von: Messwerten, Gesamtsummen Einstellungen, Fehlerkodes u. Alarmzuständen CE-Zeichen EMV CENELEC Abstrahlung Verträglichkeit EN 50081-1 EN 50082-2 Niederspannung Gemäß EN 60730 Messumformer SONO 3000 CT-19” im IP 65-Wandaufbaugehäuse oder im Schalttafelgehäuse 3. Technische Daten Gehäuse Schutzart frontseitig IP 65 Werkstoff Standard 19"-Einschub aus Aluminium/Stahl (DIN 41494) Schwingfestigkeit 1 g, 1...800 Hz Sinus in allen Richtungen gemäß IEC 68-2-6 Umgebungstemperatur Betrieb: +0 °C ... +55 °C Lager: -40 °C ... +85 °C Versorgungsspannung und 115/230 V a.c. +10% bis -15 %, 50-60 Hz, Leistungsaufnahme 10 - 20 VA PE, N und L Zulassungen PTB, Klasse C Gehäuse Schutzart IP 65 gemäß IEC 529 und DIN 40050 Werkstoff Standard 19"-Einschub aus Aluminium/Stahl (DIN 41494) Schwingfestigkeit 1 g, 1...800 Hz Sinus in allen Richtungen gemäß IEC 68-2-6 Umgebungstemperatur Betrieb: +0 °C ... +55 °C Lager: -40 °C ... +85 °C Versorgungsspannung und 24 V d.c.+ 25/-15 %, 24 V a.c. ±15 %, 15 VA, PE, N und L Leistungsaufnahme Kabelimpedanz < 7 Ω bei 24 V 115/230 V a.c. +10% bis -15%, 50-60 Hz, PE, 1 und 2 10 - 20 VA Zulassungen PTB, Klasse C PTB-Zulassungszeichen 22.16 / 98.02 IP 65-Wandaufbaugehäuse Schalttafelgehäuse - Dieser Seite ist am 2003.11 auf den neuesten Stand gebracht worden. SITRANS F US SONOFLO   10 SFIDK.PS.029.W2.03 SONO CT SONO CT Durchflussmesser Messgenauigkeit des SONO CT Systems 4. Messgenauigkeit max. Fehler (%) max. Fehler (%) Die Genauigkeit des SONO CT-Systems liegt immer wesentlich unter den Bauartzulassungs- fehlergrenzen (typisch ±0,5 % v.M.). SITRANS F US SONOFLO   11 SFIDK.PS.029.W2.03 DN PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 50 - 13 14 14 65 - 15 16 16 80 - 18 19 19 100 - 32 35 35 125 - 38 44 44 150 - 45 52 52 200 - 58 70 79 250 - 75 96 117 300 - 92 114 151 350 - 113 145 191 400 - 141 191 274 500 153 207 284 379 600 193 276 363 - 700 262 303 480 - 800 329 400 650 - 900 428 475 835 - 1000 500 594 1078 - 1200 470 732 - - Nenn- Einbaulänge L zwischen den Flanschen Außen- Rohrwandstärke für *) weite ∅ DN PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 Do PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 mm mm mm mm mm mm mm mm mm 50 - 465 ±3 475 ±3 475 ±3 66,6 - 7,0 7,0 7,0 65 - 460 ±3 475 ±3 475 ±3 78,0 - 7,0 7,0 7,0 80 - 380 ±3 400 ±3 400 ±3 92,0 - 7,0 7,0 7,0 100 - 375 ±3 400 ±3 400 ±3 116,4 - 7,0 7,0 7,0 125 - 375 ±3 400 ±3 400 ±3 143,2 - 7,0 7,0 7,0 150 - 360 ±3 400 ±3 400 ±3 170,4 - 8,0 8,0 8,0 200 - 450 ±4 490 ±4 500 ±4 219,1 - 3,7 4,8 6,5 250 - 600 ±5 575 ±5 600 ±5 273,0 - 4,0 5,3 7,3 300 - 600 ±5 560 ±5 600 ±5 323,9 - 4,4 5,5 8,1 350 - 800 ±5 840 ±5 880 ±5 355,6 - 4,6 6,1 8,6 400 - 875 ±5 925 ±5 975 ±5 406,4 - 4,9 6,6 9,7 500 950 ±6 980 ±6 1050 ±6 1080 ±6 508,0 4,1 5,6 7,9 11,7 600 1075 ±6 1105 ±6 1165 ±6 - 610,0 4,5 6,4 9,1 - 700 1100 ±6 1140 ±6 1190 ±6 - 711,0 5,0 7,2 10,4 - 800 1150 ±6 1180 ±6 1240 ±6 - 813,0 5,6 8,0 11,7 - 900 1200 ±6 1230 ±6 1300 ±6 - 914,0 6,1 8,8 13,3 - 1000 1250 ±6 1300 ±6 1370 ±6 - 1016,0 6,6 9,7 14,3 - 1200 1330 ±6 1360 ±6 - - 1220,0 7,6 11,3 - - *) Die angegebenen Wandstärken für DN 200 - DN 1200 sind Mindestwerte gemäß der EG-Richtlinie für Druckgeräte 97/23/EG 5. Abmessungen und Gewichte Messaufnehmer SONO 3300 CT Gewicht des Messaufnehmers SONO 3300 CT Gewicht (kg) - Dieser Seite ist am 2004.06 auf den neuesten Stand gebracht worden. SITRANS F US SONOFLO   12 SFIDK.PS.029.W2.03 Messumformer SONO 3000 CT, IP 67 mit Wandhalterung Auf jeder Seite ca. 30 mm Platzbedarf für die Verkabelung berücksichtigen, Gewicht ca. 2 kg. Messumformer SONO 3000 CT 19” im IP 65-Wandaufbaugehäuse Messumformer SONO 3000 CT 19” im Schalttafelgehäuse 5. Abmessungen und Gewichte IP 65 Wandaufbaugehäuse Schalttafelgehäuse Gewicht 3,5 kg Gewicht 2,8 kg SITRANS F US SONOFLO   13 SFIDK.PS.029.W2.03 L2 L1 Min. 10 x Di 3 x Di L2 L1 Min. 10 x Di 3 x Di L2 L1 Min. 15 x Di 3 x Di L2 L1 25 x Di 3 x Di L2 L1 10 x Di 0 x Di Ein- und Auslaufbe- dingungen zum Messauf- nehmer SONO 3300 CT 90°-Krümmer 2 x 90°-Krümmer auf zwei Ebenen 2 x 90°-Krümmer auf gleicher Ebene Ventil (teil geöffnet) Reduzierstück Für eine maximale Leistungsfähigkeit sind gerade Ein- und Auslaufstrecken sowie ein entsprechender Abstand zwischen Messaufnehmer, Krümmern, Pumpe und Ventilen erforderlich. Es ist auch wichtig, den Durchflussmesser bezüglich der Rohrflansche und Dichtungen mittig anzuordnen. Ventile sind stets hinter dem Durchflussmesser anzubringen. Die einzige Ausnahme gilt beim Einbau des Aufnehmers in eine senkrechte Leitung. In diesem Fall ist ein Rückschlagventil unterhalb des Aufnehmers nötig, um eine evtl. Nullpunkt-Einstellung vornehmen zu können. Man sollte unbedingt ein Ventil wählen, das bei völliger Öffnung die Strömung nicht beeinträchtigt. Wählen Sie an der Leitung eine Position, bei der die Einlaufstrecke zum Durchflussmesser einen geraden Verlauf hat, wie unten angegeben. Die Messaufnehmer von DN 50 bis DN 1200 benötigen für ein voll entwickeltes Strömungsprofil die unten gezeigten geraden Mindesteinlaufstrecken: 6. Projektierungs-Hinweise L2 - Einlaufstrecke, L1 - Auslaufstrecke Di - Nennweite bzw. Innendurchmesser des Messaufnehmers SITRANS F US SONOFLO   14 SFIDK.PS.029.W2.03 6. Projektierungs-Hinweise Ein- und Auslaufbe- dingungen zum Messauf- nehmer SONO 3300 CT Wählen Sie an der Leitung eine Position, bei der die Einlaufstrecke zum Durchflussmesser einen geraden Verlauf hat, wie unten angegeben. Einbau in größere Rohrleitungen Der Durchflussmesser kann zwischen zwei Reduzierstücke eingebaut werden (z.B. DIN 28545). Bei 8° Öffnungswinkel gilt die obige Druckabfallkurve. Beispiel: Bei einer Fließgeschwindigkeit von 3 m/s (V) in einem Aufnehmer mit einer Durchmesser- Reduzierung von DN 200 auf DN 100 (d1/d2 = 0,5) ergibt sich ein Druckabfall von 9 mbar für die gesamte Messstrecke. SITRANS F US SONOFLO   15 SFIDK.PS.029.W2.03 50 0.3 15 1.7 84 65 0.5 25 2.8 140 80 0.8 40 3.8 192 100 1.4 70 6.5 324 125 2.0 100 9.8 490 150 2.6 130 14.0 720 200 3.8 190 24.0 1215 250 4.8 240 38.0 1917 300 5.4 270 40.0 2000 350 6.6 330 40.0 2000 400 8.4 420 40.0 2000 500 13.0 660 40.0 2000 600 20.0 980 40.0 2000 700 28.0 1400 40.0 2000 50 0.3 84 65 0.5 140 80 0.8 192 100 1.2 324 125 2.0 490 150 3.0 720 200 5.0 1.215 250 8.0 1.917 300 11.0 2.740 350 13.0 3.261 400 17.0 4.309 500 28.0 7.069 600 40.0 9.923 700 55.0 13.854 800 72.0 18.096 900 92.0 22.902 1000 113.0 28.274 1200 163.0 40.715 Nennweite Kleinstmögliche Größtmögliche DN Auswahl Auswahl Qmin. Qn Qmin. Qn in in in in mm m3/h m3/h m3/h m3/h 6. Projektierungs-Hinweise Auslegungstabelle gemäß OIML-R75-Zulassung und Messbereiche Dynamikbereich Nennweite MindestDurchfluss Maximaler Durchfluss DN (Geschwindigkeit 0,04 m/s) (Geschwindigkeit 10 m/s) mm m3/h m3/h Der Dynamikbereich schwankt je nach eingestelltem Qn zwischen 1:250 und 1:280, er beträgt aber mindestens 1:10. Der Dynamikbereich beträgt gemäß der PTB-Bauartzulassung immer 1:50. Dynamikbereich Auslegungstabelle gemäß PTB-Zulassung und Messbereiche SITRANS F US SONOFLO   16 SFIDK.PS.029.W2.03 Bei teilweise gefüllten Rohrleitungen oder Rohren mit freiem Auslass sollte der Durchflussmesser in einer U-förmigen Rohrleitung angebracht werden. Vermeiden Sie: • Einbau am höchsten Punkt des Systems • Einbau an senkrechten Rohren mit freiem Auslass Empfohlene Einbaulage des Aufnehmers. 7. Montage Keine Einschränkung bei senkrechtem Einbau. Der Messaufnehmer muss ständig ganz mit Flüssigkeit gefüllt sein. Einbauort des Messaufnehmers SITRANS F US SONOFLO   17 SFIDK.PS.029.W2.03 Wandhalterungsmontage zum SONO 3000-CT IP 67-Messumformer 1. 75-Ω-Koaxialkabel zwischen Aufnehmer und separat montierten Messumformer verwen- den. 2. Wandhalterung anbringen. 3. Anschlussplatine ausschnappen und Erdverbindung lösen. 4. Schallwandler von Messpfad 1 an Klemmen 85...88 und Schallwandler von Messpfad 2 an Klemmen 81...84 anschließen. Signalleitungen an geradzahligen, Abschirmung an ungera- den Klemmen anschließen. Siehe auch Kapitel 8. 5. Erdungskabel wieder anschließen und Anschlussplatine einschnappen. 6. Versorgungs- und Signalkabel anschließen und alle Kabelverschraubungen festziehen, um eine optimale Abdichtung zu erreichen. 7. Den Messumformer in die Wandhalterung einsetzen. 7. Montage Senkrechte Rohrmontage Waagerechte Rohrmontage Wandmontage Anschluss- platine Erdungs- kabel SITRANS F US SONOFLO   18 SFIDK.PS.029.W2.03 Messumformer SONO 3000 CT IP 67 mit Wandhalterung Der elektrische Anschluss muss gemäß dem unten gezeigten Schaltbild erfolgen. Versorgungsspannung 230 V ac 115 bis 230 V ac wird an den Anschlüssen 1 und 2 angeschlossen. Der Erdungsdraht muss am Erdanschluss auf der Anschlussplatte angeschlossen werden. Wenn der Erdungsdraht nicht angeschlossen ist, kann unter Umständen das Personal der 115 V / 230 V Spannung ausgesetzt sein. Durchfluss-Ausgang 4...20 mA: Ein 4..20 mA Stromausgangssignal lässt sich an den Klemmen 31 (+) und 32 (-) abgreifen. (dabei die Brücke an den Klemmen 31 und 32 entfernen). Man kann ein gewöhnliches Kabel verwenden (Leitungsimpedanz ist unkritisch). Stromausgangsbürde maximal 800 Ω. Die Ausgänge sind galvanisch getrennt. Beim Verlegen von Kabeln in Bereichen, in denen Störspannungen auftreten können, sollte das Signal vom Stromausgang des Geräts durch ein geschirmtes Kabel leiten, um elektro- magnetische Störeinflüsse zu vermeiden. Die Abschirmung ist dabei an den Erdungsanschluss unten im Klemmenkasten anzuschließen. Erst die vier Koaxialkabel mit den Verschrau- bungen an den Messaufnehmer festklemmen und dabei einen Schraubenschlüssel verwenden. Erst den unteren Teil der Kabelverschraubung im Messaufnehmer einschrauben, dann den oberen Teil der Verschraubung aufschrauben. Dann zwecks Abdichtung die Überwurfmutter an der Kabel- öffnung festziehen. Danach die Koaxialkabel im Klemmenkasten des Messumformers anklemmen. Die Abschirmungen der Koaxialkabel jeweils an den Klemmen 81, 83, 85 und 87 anschließen. 8. Elektrischer Anschluss - Dieser Seite ist am 2003.11 auf den neuesten Stand gebracht worden. SITRANS F US SONOFLO   19 SFIDK.PS.029.W2.03 Messumformer SONO 3000 CT 19” mit IP 65 Wand- oder Schalttafelgehäuse Die Abschirmungen an den Klemmen 81, 83, 85 und 87 anschließen. Anschluss am Messaufnehmer SONO 3300 CT siehe Seite 18 unten. 8. Elektrischer Anschluss Der elektrische Anschluss muss gemäß dem unten gezeigten Schaltbild erfolgen. Versorgungsspannung 230 V ac 115 bis 230 V ac wird an den Anschlüssen 1 und 2 angeschlossen. Der Erdungsdraht muss am Erdanschluss auf der Anschlussplatte angeschlossen werden. Wenn der Erdungsdraht nicht angeschlossen ist, kann unter Umständen das Personal der 115 V / 230 V Spannung ausgesetzt sein. Durchfluss-Ausgang 4...20 mA: Ein 4..20 mA Stromausgangssignal lässt sich an den Klemmen 31 (+) und 32 (-) abgreifen (dabei die Brücke an den Klemmen 31 und 32 entfernen). Man kann ein gewöhnliches Kabel verwenden (Leitungsimpedanz ist unkritisch). Stromausgangsbürde maximal 800 Ω. Die Ausgänge sind galvanisch getrennt. Beim Verlegen von Kabeln in Bereichen, in denen Störspannungen auftreten können, sollte das Signal vom Stromausgang des Geräts durch ein geschirmtes Kabel leiten, um elektromag-netische Störeinflüsse zu vermeiden. Die Abschirmung ist dabei an den Erdungsanschluss unten im Klemmenkasten anzuschließen. - Dieser Seite ist am 2003.11 auf den neuesten Stand gebracht worden. SITRANS F US SONOFLO   20 SFIDK.PS.029.W2.03 Relaisausgang des Messumformers IP 67 Das Relais ist in spannungslosem Zustand gezeigt. Relais 1 AUS EIN Anschluss zwischen (Spannungslos) (Spannung) Klemme Nr. 45-46 44-46 Fehler "Fehler" "Normal" Durchflussrichtung "Positiv" "Negativ" Schallgrenze Innerhalb Außerhalb Relaisausgang des Messumformers IP 65 und IP 20 Das Relais ist in spannungslosem Zustand gezeigt. Frequenzausgang- Beschaltung des Messumformers IP 67, IP 65 und IP 20 Falls die Belastung am Frequenzausgang 10 kΩ überschreitet, empfiehlt sich die Zwischen- schaltung eines Widerstands am Frequenzausgang, siehe obige Darstellung (1 kΩ - 8 kΩ). Relais 1 AUS EIN Anschluss zwischen (Spannungslos) (Spannung) Klemme Nr. 44-45 45-46 Fehler "Fehler" "Normal" Durchflussrichtung
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P431000__N1A9289172232-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P431000__N1A9289172232-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 08.11.2010 |  | PROFIBUS PA | N1A9289172232 |  | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Messprotokoll Measurement Report SeitePage/Kunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0058829508.11.2010 11Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 20310108/68 4034 Profibus PA N1A9289172232 P431000 0 ... 1 bar rel. Ergebnis Result 12.10.2010 Referenz Prüfling rel. Abweichung Standard Test Item rel. Deviation barbar%0,0000 0,0000 0,0000 0,000 -0,002 0,2000 0,2000 0,2000 0,002 0,004 0,4000 0,4001 0,4000 0,015 0,002 0,6000 0,6001 0,6000 0,006 0,001 0,8000 0,8000 0,8001 0,004 0,007 1,0000 1,0000 1,0000 -0,001 -0,001 Bemerkung / Remarks: Kunden-Nr./Zeichen/Customer No./Ref. 1086408447/596/R vom 07.06.10 Prüfer Examiner T. Kramer Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P743018_1293055-10_N1F4219040114-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P743018_1293055-10_N1F4219040114-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-04-27 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-F421-9040114 | 7MF4134-1BA70-1BB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825917316-14789557-Y216-B6211: 01293055 / 0010: 7MF4134-1BA70-1BB7-Z: M16+Y15+Y21: N1-F421-9040114: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P743018: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: Herr EhrlichCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenFlange /FlanschOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.027 0.017 0.022 0.46 0.28 0.39 0.48 1.41 1.90 1.76 1.23 0.032 0.022 0.027 0.017 0.006 0.018 0.011 0.00116.5917.1316.9017.18 2.54 2.09 2.20 2.0211.0811.1411.2012.42 -- -- 0.072 0.045 0.044 0.15 -- -- V -- -- -- -- W -- -- -- -- Fe -- -- -- -- Co -- -- 0.09 -- Al -- -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-04-27Haguenau2295468/1020402(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-04-27 07:58:40PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P742002_1293055-10_N1F4219040110-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P742002_1293055-10_N1F4219040110-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-04-27 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-F421-9040110 | 7MF4134-1BA70-1BB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825917316-14789557-Y216-B6211: 01293055 / 0010: 7MF4134-1BA70-1BB7-Z: M16+Y15+Y21: N1-F421-9040110: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P742002: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: Herr EhrlichCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000.00.51.00.00000.50011.00000.00000.50010.00060.00620.00140.00350.0096(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Heintz Matthieu(2)2015-04-23Haguenau2295464/1020419(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-04-27 08:12:54PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P772150___34_1248916-340_N1EN189010016-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P772150___34_1248916-340_N1EN189010016-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-12-08 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010016 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0340: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010016: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 34: P772150___34: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 8160.00017.998916.00010.00007.99950.0005-0.00690.00090.0000-0.0032(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stenger Manuel(2)2014-12-08Haguenau5004171/1019715(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-08 14:58:07PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P-RES4695-6304_1295359-10_N1F4289130003-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P-RES4695-6304_1295359-10_N1F4289130003-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-05-19 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-F428-9130003 | 7MF4434-1EA22-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825940587-14459854-Y216-B6211: 01295359 / 0010: 7MF4434-1EA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-F428-9130003: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 126: P-RES4695-6304: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-05-19Haguenau9016807/1025564(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-05-19 17:11:27PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\Daten_aus_SIOS_Unlabeled_Data\COB9630906_V2\COB9630906\7306281\sitranstf_6_sp.pdf | sitranstf_6_sp.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | InstruccionesdeservicioSITRANSTFTransmitterfortemperatureConvertidordemediciónparatemperatura7NG313xEdición10/00SIMATIC r,SIPART r,SIREC r,SITRANS rareSiemensregisteredtrademarks. Allotherproductor systemnamesare(registered)tr ademarksoftheirrespectiveownersandmustbetreatedaccordingly. SIMATIC r,SIPART r,SIREC r,SITRANS rsonmarcasdeSiemens.Lasdemásdenominacionesenestemanualpuedensermarcascuyaut ilizaciónporpartedeterceros puedeviolarlosderechosdelpropietario. Thereproduction,transmissionoruseofthisdocumentoritscontentsisnotpermittedwithoutexpresswrittenauthority.Offenderswill beliablefordamages.Allrightscreatedbythegrantingofpatentsorregistrationofadesignarereserved. Technicaldatasubjecttochangewithoutnotice Laentregaatercerosasícomolareproduccióndeestadocumentación,lautilizaciónylacomunicacióndesucontenidonoestánpermi- tidassinosedisponedelacoprrespondienteautorizaciónexpresa. Todainfracciónalrespectoobligaráalpagodeindemnizaciones.Reservadostodoslosderechos,especialmenteparaelcasodeotor- gamientodepatentesoregistrocomomodelodeut ilidad. Salvomodificacionestécnicas. SITRANSTF Instruccionesdeservicio Edición10/00 5(ausD/GBAusgabe6) Indice 1Indicacionesgenerales7 ...............................................2Asignacióndeconexionesdesensores7 ................................3Descripcióntécnica9 ..................................................3.1Campodeaplicación9 ...................................................3.2Funcionamiento9 .......................................................3.3Datostécnicos10 ........................................................3.4Datosdepedido14 .......................................................4Conexióneléctricadelaalimentación16 .................................5IndicadordigitalDVM-LCD17 ............................................5.1Descripción17 ...........................................................5.2Equipamientoposteriorconelindicadordigital17 .............................Anexo:Certificados19 .....................................................SITRANSTFInstruccionesdeservicio Edición10/00 6(ausD/GBAusgabe6) SITRANSTF Instruccionesdeservicio Edición10/00 7(ausD/GBAusgabe6) 1Indicacionesgenerales !Unservicioseguroycorrectodeesteaparatopresuponeuntransporte,almacenamiento,insta- laciónymontajeadecuados,asícomounmanejocuidadoso.Esteaparatodebesermontadoy operadoexclusivamenteporpersonalcualificado.Enestasinstruccionesencontraráinforma- cionessobrelaconexiónestándardeloscablesdeseñalizacióndesensorescuandoestánsin corriente. Antesdelmontajeydelapuestaenservicioyduranteelfuncionamientoenzonasconriesgo deexplosiónsetienenqueobservarimprescindiblementelasindicacionesylasprescripciones delcertificadodecomprobacióndeprototipodelaCEasícomoelmanualdemanejode SITRANSTK/TK-H,referenciaC79000-B7174-C12. 2Asignacióndeconexionesdesensores 6543Termómetrode resistencia RTD Sincompensacióndecable 1)6543RTD Compensacióndecablede tresconductores 6543RTD Compensacióndecablede cuatroconductores 6543Termoelemento Compensacióninternadepun- tosdesoldadurafría(CJC) T/C6543RTD CompensaciónexternaCJC. Sincompensacióndecable 1)T/C6543RTD CompensaciónexternaCJC. Compensacióndecablede tresconductores T/C1)Laresistenciadecablesepuedeprogramarparacorrección. Observación Resistenciadecable(porcadaconductorencircuitosde 3/4conductores) T!600C:máx.10 !T!600C:máx.30 !+--+--+--Figura1Asignacióndeconexionesdesensordelcon- vertidordemedición SITRANSTFInstruccionesdeservicio Edición10/00 8(ausD/GBAusgabe6) 6543Potenciómetro Sincompensacióndecable 2)Resistencia 1)Resistenciaentrecomienzodelaresistenciaycontactorozante. 2)Laresistenciadecablesepuedeprogramarparacorrección. RSincompensación 2)6543R6543Compensacióndetrescon- ductorespararesistenciade transmisión 1)RCompensacióndecablede tresconductores 6543R6543Compensacióndecuatrocon- ductorespararesistenciade cableydetransmisión 1)RCompensacióndecablede cuatroconductores 6543RMedicióndeintensidad Medicióndetensión 6543RI6543+-- Figura1: Asignacióndeconexionesdesensordelconvertidordemedición(continuación) SITRANSTF Instruccionesdeservicio Edición10/00 9(ausD/GBAusgabe6) 3Descripcióntécnica Figura2ConvertidordemediciónparatemperaturaSITRANSTF 3.1Campodeaplicación ElconvertidordemediciónSITRANSTFtransformalaseñaldetermómetrosderesistencia,transmisores deresistencia,termoelementosotransmisoresdetensiónenunaseñaldecorrientecontinuaindepen- dientedelacargayenconsonanciaconlacurvacaracterísticadelsensor. Lacapacidaddecomunicación(ProtocoloHART RV5.7)delSITRANSTFconSITRANSTK-Hintegrado permitelaparametrizaciónconPCoconelHART-Communicator(Hand-Held-Communicator). EnelcasodelSITRANSTFprogramableconSITRANSTKintegrado,laparametrizaciónserealizacon PC.ConvertidoresdemedicióndelaversiónﬁproteccióncontraigniciónNonincendiveﬂsepuedenmontarden- trodezonasconriesgodeexplosión(Zona2). Convertidoresdemedicióndelaversiónﬁproteccióncontraigniciónconseguridadintrínsecaﬂsepueden montardentrodezonasconriesgodeexplosión(Zona1). Convertidoresdemedicióndelaversiónﬁencapsuladoresistentealapresiónﬂsepuedenmontardentrode zonasconriesgodeexplosión(Zona1). 3.2Funcionamiento Laseñaldemediciónsuministradaporuntransmisorderesistencia(circuitodedos,tresocuatroconduc- tores)oporuntermoelementoesamplificadaenlaetapadeentrada.Laseñaldetensiónproporcionalala magnituddeentradaestransformadaluegoenseñalesdigitalesenunconvertidoranalógico/digital(1). Estasseñaleslleganalmicroprocesador(3)atravésdeunaseparacióngalvánica(2).Enelmicroprocesa- dorseconviertendeconformidadconlacurvacaracterísticadelsensoryotrasespecificaciones(atenua- ción,temperaturaambiente,etc.). Laseñalasípreparadaestransformadaporunconvertidordigital/analógico(4)enunacorrientecontinua independientedelacargad e4a20mA.Laf uentedeenergíaaux iliar(5)estáenelcircuitodes eñalesde salida. LaparametrizacióndelSITRANSTK-HserealizaconunPC(6)queseconectaalcablededoshilosa travésdelmódulodeacoplamiento(módemHART R)(7).Igualmentesepuederealiazrlaparametrización conelHART-Communicator.LasseñalesnecesariasparalacomunicaciónsegúnelprotocoloHART RV5.7sesuperponenalacorrientedesalidasegúnelmétododemodulacióndefrecuencia(FSK,F re- quencyS hiftK eying). SITRANSTFInstruccionesdeservicio Edición10/00 10(ausD/GBAusgabe6) 1Convertidoranalógico/digital 2Separacióngalvánica 3Microprocesador 4Convertidordigital/analógico 5Fuentedeenergíaauxiliar(p.ej.seccionadordealimentación) 6PC/ordenadorportátil 7MódemHART 8Indicadordigital(opción) 9Conectoresdepruebas Sensor TCRTD ADSITRANSTK-H Energíaauxiliar Carga aparente 134 2"PDA5679000000_C8SITRANSTF Figura3Diagramadebloques,funcionamientodelSITRANSTFconSITRANSTK-Hintegradoeindica- dordigital 3.3Datostécnicos Entrada Termómetrode resistencia Magnituddemedición Tipodeentrada Curvacaracterística Clasedecircuito Temperatura Pt25hastaPt1000(DINIEC751) Pt25hastaPt1000(JISC1604) Ni25hastaNi1000(DINIEC751) Cu25hastaCu1000 linealconlatemperatura Circuitodedos,tresocuatroconductores Transmisorde resistencia Magnituddemedición Límitedemedición Curvacaracterística Clasedecircuito Resistenciaóhmica 2200linealconlaresistenciaoprogramable(TK) Circuitodedos,tresocuatroconductores Termoelementos Magnituddemedición Tipodeentrada Curvacaracterística Compensacióndepuntosdecomparación Temperatura TipoB,E,J,K,R,S,T(DINIEC584-1) TipoL,U(DIN43710) TipoN(BS4937) TipoC,D(ASTM988) linealconlatemperatura interna,externaconPt100oexternaconvalor fijoTransmisorde milivoltios Magnituddemedición Límitedemedición Curvacaracterística Capacidaddesobrecargadelaentrada Resistenciadeentrada Tensióncontinua 1100mV linealconlatensiónoprogramable(TK) --0,5a+35VDC "1MSITRANSTF Instruccionesdeservicio Edición10/00 11(ausD/GBAusgabe6) Salida Señalde salida ComunicaciónconSITRANSTK-H 4a20mA,dosconductores segúnHARTV5.7 Exactituddemedición Errordemedición digital Transmisorde resistencia Entrada Intervalodemedición Margendemediciónmín. Dig.Precisión --Resistencia --Resistencia 0a390 0a2200 5250,05 0,25 Termómetrode resistencia Entrada Intervalodemedición _CMargendemediciónmín. _CDig.Precisión _C--Pt25hastaPt500 --Pt501hastaPt1000IEC --Ni25hastaNi1000 --Cu25hastaCu1000 --200hasta+850 --200hasta+350 --50hasta+250 --50hasta+200 101010 100,1 0,1 0,1 0,1 Termoelementos Entrada Intervalodemedición _CMargendemediciónmín. _CDig.Precisión _C--TipoB --TipoC --TipoD --TipoE --TipoJ --TipoK --TipoL --TipoN --TipoR --TipoS --TipoT --TipoU +500hasta+1820 0hasta+2300 0hasta+2300 --250hasta+900 --210hasta+1200 --230hasta+1370 --200hasta+900 --200hasta+1300 0hasta+1750 0hasta+1750 --220hasta+400 --200hasta+600 5010010050505050 5010010040502 22 1111 122 11Transmisorde tensión Entrada Intervalodemedición mVMargendemediciónmín. mVDig.Precisión V--Transmisordemilivoltios --Transmisordemilivoltios --10hasta+70 --100hasta+1100 22040400Errorensalidaanalógica Errorenpuntodecomparacióninterno Derivadetemperatura Influenciadelatensióndealimentaciónen elmargendemediciónyenelpuntocero Derivaalargoplazo #0,1%delmargendemedición #0,5K $0,01%/ _C,típ.0,003%/ _C#0,005%delmargendemediciónV #0,03%enelprimermes Condicionesdeut ilización Condicionesdel entorno Temperaturaambiente Condensación Compatibilidadelectromagnética --Resistenciaainterferencias --Emisióndeinterferencias MododeprotecciónsegúnEN60529 --40a+85 _Cadmisible segúnEN50082--2yNAMURNE21 segúnEN50081--2 IP65 SITRANSTFInstruccionesdeservicio Edición10/00 12(ausD/GBAusgabe6) Construcción PesoDimensiones Materialdelacaja Conexióneléctrica,conexióndesensor Angulodemontaje(opción) aprox.1,5kg(sinopciones) verfigura4,página13 FundicióndealuminiopobreencobreGD--AISi 12,esmaltedepoliéster,placadecaracterísti- casdeacerofino Bornesroscados,entradadecableporracor M20x1,5o ½--14NPT Acero,galvanizadoyconcromatizadoamarillo oacerofino Indicadordigital(opción) Verdatosenlasinstruccionesdeservicioes- pecíficasdelindicadordigital Energíaauxiliar sinindicadordigital: paraSITRANSTK paraSITRANSTK--H conindicadordigital: paraSITRANSTK paraSITRANSTK--H Valoreslímiteparaversióndeﬁseguridad intrínsecaﬂ DC6,5a35V(28VparaEExia) DC12a35V(28VparaEExia) DC9,3a35V(28VparaEExia) DC14,8a35V(28VparaEExia) verCertificateofConformity Separacióngalvánica entreentradaysalida Tensióndeprueba Aislamiento Uef=3,75kV,50Hz,1min 500V acCertificadosyhomologaciones ProteccióncontraexplosionesCENELEC Proteccióncontraigniciónﬁseguridad intrínsecaﬂ --Certificadodeaprobacióndeprototipo CE,verAnexo,página19 Proteccióncontraigniciónﬁencapsulado resistentealapresiónﬂ --Certificadodeaprobacióndeprototipo CE,verAnexo,página28 II2(1)GEExiaIICT4 ZELM99ATEX0007 II2GEExdIICT6/T5 CESI99ATEX079 Condicionesdehard-ysoftware parael softwaredeparametrización SIPROMTK paraSITRANSTK Ordenador personalcompatibleconIBM,486osuperior 3½ﬂ-unidaddedisquetes discoduroconaprox.5MBdememorialibre mín.4MBdememoriadetrabajoRAM adaptadorgráficoVGA(ocompatible)con comomín.16colores unainterfazserial ratónoinstrumentomarcadorcompatibleeim- presora(recomendada) Sistemaoperativodel PCMS-DOSapartirdeV5.0,MS-Windowsapartir deV3.1 SIMATICPDMparaSITRANSTK--H vermanualdeSIMATICPDM SITRANSTF Instruccionesdeservicio Edición10/00 13(ausD/GBAusgabe6) Comunicación CargaaparenteparaconexiónHART Cable Protocolo 230a1100 dosconductores,apantallado: %3km variosconductores,apantallado: %1,5km ProtocoloHARTV5.x a:máx.164(M20x1,5) máx.189( ½--14NPT) b:máx.25(M20x1,5) máx.50( ½--14NPT) 1Conexióndesensor(racorM20x1,5o ½--14NPT) 2Tapónciego 3Conexióneléctrica(racorM20x1,5o ½--14NPT) 4Ladodeconexión,señaldesalida 5Ladodeconexión,sensor 6Tapadeplástico(sinfunción) 7Angulodemontaje(opcionalmente)conestriboparafijaciónauntuboverticaluhorizontal 8Tapaconmirillacasodeindic adordigital Figura4MedidasdeSITRANSTF SITRANSTFInstruccionesdeservicio Edición10/00 14(ausD/GBAusgabe6) 3.4Datosdepedido Convertidordemedicióndetem peraturaenca japaracam poReferencia ConvertidordemedicióndetemperaturaencajaparacampoTécnicadedosconductores,4a20mA,conseparación galvánica 7NG313 j--jjjjjConvertidordemediciónintegrado sinconvertidordemedición --sinconvertidordemedición,conEExia --sinconvertidordemedición,conEExn(Zona2) 1)--sinconvertidordemedición,aparatocompletoSITRANSTF EExd 2)00 011 021 041 SITRANSTK,programable --SITRANSTK,sinproteccióncontraexplosiones --SITRANSTK,conEExia --SITRANSTK,conEExn(Zona2) 1)--SITRANSTK,aparatocompletoSITRANSTFEExd 2)10 11 1214SITRANSTK--H,aptoparacomunicacionessegúnHARTV5.x --SITRANSTK--H,sinproteccióncontraexplosiones --SITRANSTK--H,conEExia --SITRANSTK--H,conEExn(Zona2) 1)--SITRANSTK--H,aparatocompletoSITRANSTFEExd 2)20 21 2224Caja Fundicióndealuminio Fundicióndeacerofino A:EConexiones/entradadecables RacoresroscaM20x1,5 Racoresrosca ½-14NPT BCIndicador sin conindicadordigital 01Angulodemontajeconpiezasdefijación sin deacero deacerofino 01 2Datoscomplementarios Completarlareferenciaconﬁ--Zﬂ,agregarinformacionesresumi- dasytextoexplícito Informaciónresumida Rotulacióndelaplacadepuntosdemedición Intervalodemedición(máx.27caracteres) Número/designacióndelpuntodemedición (máx.16caracteres) Mensajedepuntodemedición(máx.27caracteres) Y22Y23Y241)enpreparación 2)sinracorparacable SITRANSTF Instruccionesdeservicio Edición10/00 15(ausD/GBAusgabe6) Accesorios/piezasderecambio (sinecesarios) Referencia SoftwaredeparametrizaciónSIPROMTK paraSITRANSTK(alemán/inglés) 7NG3190--8KB 1)Módem paraSITRANSTK 7NG3190--6KB 1)Instruccionesdeservicio SITRANSTK/TK--Halemán/inglés(noincluidasenel suministrodelaparato) C79000--B7174--C12 1)SoftwaredeparametrizaciónSIMATICPDM (tambiénparaSITRANSTK--H) 7MP5000--0AA00--0AA0 Módulodeacoplamiento parasoftwareSIPROMySIMATICPDM(módemHART) 7MF4997--1DA 1)HART-Communicator concargadordepilasparaAC230Vybolsa,mododepro- teccióncontraignición:seguridadintrínsecaEExiaIICT4 alemán inglés 7MF4998--8KF 7MF4998--8KT Angulodemontajeconpiezasdefijación deacero --pararoscaM20x1,5 7NG313 j--jjBjj--pararosca ½--14NPT 7NG313 j--jjCjjdeacerofino --pararoscaM20x1,5 7NG313 j--jjBjj--pararosca ½--14NPT: 7NG313 j--jjCjj7MF4997--1AC 7MF4997--1AB 7MF4997--1AJ 1)7MF4997--1AH IndicadordigitalDVM-LCD 7MF4997--1BS 2)Tapa Fundicióndealuminio,sinmirilla, inclusivejunta,paraSITRANSTFySITRANSP,serieMKII, MSyDS Acerofino,sinmirilla, inclusivejunta,paraSITRANSTFySITRANSP,serieDS Fundicióndealuminio,conmir illa, inclusivejuntaparaSITRANSTFySITRANSP,serieMKII, MSyDS Acerofino,conmirilla, inclusivejunta,paraSITRANSTFySITRANSP,serieDS 7MF4997--1BB 7MF4997--1BC 7MF4997--1BE 1)7MF4997--1BF Placadepuntosdemedición sinrotular(5unidades) 7MF4997--1CA Tornillosdefijación paraplacadepuntosdemediciónparaSITRANSTFypara SITRANSP,serieMKII,MSyDS,bornesdepuestaatierray conexiónoparaindicadordigital(50unidades) 7MF4997--1CD 1)Suministrabledesdealmacén 2)Encasodeejecucióndeseguridadintrínsecanoesposibleelequipamientoposterior SITRANSTFInstruccionesdeservicio Edición10/00 16(ausD/GBAusgabe6) Accesorios/piezasderecambio (sinecesarios) Referencia SITRANSTKintegrado para7NG3131--0... --1... --2... --4... SITRANSTK--Hintegrado para7NG3132--0... --1... --2... --4... 7NG3120--1JN00 1)7NG3122--1JN00 1)7NG3121--1JN00 1)7NG3120--1JN00 1)7NG3120--2JN00 1)7NG3122--2JN00 1)7NG3121--2JN00 1)7NG3120--2JN00 1)1)Suministrabledesdealmacén 4Conexióneléctricadelaalimentación Tornillosparafijarlaregletadebornes Enchufedepruebaparaamperímetrosde corrientecontinuaoposibilidaddeconexióndeun indicadorexterno Bornesdeconexión +---230!Energíaauxiliar Contactode apantallamiento Conexióndeconduc- tordeprotección EjemploSITRANSTK-H Entradadecableparaseñaldesensor Entradadecableparaenergíaauxiliar/salidaanalógica Figura5Conexióneléctricadelaalimentación,esquema SITRANSTF Instruccionesdeservicio Edición10/00 17(ausD/GBAusgabe6) !ObservarlasinstruccionesdeservicioparaSITRANSTK/TK-H,referenciaC79000-B7174-C12 asícomolasinstruccionesdeservicioparaelindicadordigitalDVM-LCD7MF4997--1BS. EstandomontadoelSITRANSTK,laprogramacióntienelugardirectamenteenlosbornesdel SITRANSTK. Sisecambianelracorparacablesotaponesciegos,sedebenut ilizarúnicamente aquellos queseajustenalmododeproteccióncontraigniciónespecificadoenelcertificadodecompro- bacióndeprototipoCE(ﬂencapsuladoresistentealapresiónﬂoﬁseguridadintrínsecaﬂ). 5IndicadordigitalDVM-LCD !ObservelasinstruccionesdeservicioparaelindicadordigitalDVM-LCD7MF4997--1BS,adjun- tadasenelembalaje. Laparametrizacióndelindicadordigitaldebeserrealizadaúnicamenteporespecialistas autorizados.Ademássedebeatenderaqueduranteoperacionesdemanejo,mantenimientoy limpiezaseevitencargaselectrostáticas. 5.1Descripción ElindicadordigitalconfigurableDVM-LCDesunindicadorsinenergíaaux iliar.Seutilizapararepresentar unaseñaldesalidad e4a20mA.Elm óduloestáprevistoparaelmontajeenlacajadecampoSITRANS. Dependiendodelaorientacióndelacajadecampo,alrealizarelmontajeesposiblegirarelindicadordigi- tal90gradosencadadireccióndentrodelacaja.Estoseconsiguegraciasaladisposiciónsimétricade losorificiosdefijaciónexistentesenelmódulo.Elindicadordigitalsefijacondostorn illosM4ydospiezas distanciadorasenelcompartimentodelaelectrónicadelacajadecampo.Elindicadordigitalseconectaal correspondienteenchufedelacajadecampopormediodeuncablededosconductoresconfeccionado. Elindicadordigitalsepuedeconfigurarpormediodelastresteclas. 5.2Equipamientoposteriorconelindicadordigital Elindicadordigital7MF4997--1BSsesuministraconmaterialdemontaje,tornillosypiezasdistanciadoras asícomoconunasinstruccionesdeservicio. Contenidodelembalajedel7MF4997--1BS: --1instruccionesdeservicio --1indicadordigital7MF4997--1BS --2tornillos --2piezasdistanciadoras Enlasecciónsiguienteseexplicaelprocedimientoaseguirparaelmontajeydesmontajedelindicador digital,porejemploencasosdemantenimientooreparación. SITRANSTFInstruccionesdeservicio Edición10/00 18(ausD/GBAusgabe6) Montaje: 1.Desatornillarlatapadelantera. 2.Enroscarlaspiezasdistanciadorasadjuntadasenlasroscasdederechaeizquierda(pardeapriete: aprox.3Nm). 3.Quitarelpuentedecortocircuitodelaplatina,queseencuentradebajodelconvertidordemedición. 4.Enchufarelconectordelindicadordigital,atendiendoaqueelladopositivo(cabledecolor)muestre haciaarriba;comprobarsielindicadordigitalfunciona.Sinofunciona,cambiarlapolaridaddelconec- tor(existeunaproteccióncontrapolaridadinversa),verfigura6. 5.Atornillarelindic adordigitalenlaspiezasdistanciadorasconlostorn illoscorres pondientes(parde apriete:aprox.2,5Nm). 6.Atornillarde nuevolatapa.Recomendamosutilizarunatapaconmir illa,p.ej.7MF 4997--1BE. 7.Paraelmanejodelindicadordigitalsedebentenerencuentaimprescindiblementelasinstruccionesde servicioadjuntadasalmismo. Desmontaje: Eldesmontajeserealizaenelordeninversodelasoperacionescorrespondientesalmontaje. .Indicación Unconvertidordemediciónparatemperaturamontadoenlacajadecampoconprotección contraexplosionestieneunascondicionesdeconexiónmodificadas(véaseladeclaraciónde conformidad). Enconsecuencia,paraaparatosconseguridadintrínseca(EExia)noesposibleelequipa- mientoposteriorconunindicadordigital. Figura6SITRANSTFconindicadordigital SITRANSTF Instruccionesdeservicio Edición10/00 19(ausD/GBAusgabe6) Anexo:Certificados SITRANSTFInstruccionesdeservicio Edición10/00 20(ausD/GBAusgabe6) SITRANSTF Instruccionesdeservicio Edición10/00 21(ausD/GBAusgabe6) SITRANSTFInstruccionesdeservicio Edición10/00 22(ausD/GBAusgabe6) Oficinadecertificaciónycontrol ZELMEx (Translation) (1)Certificadodepruebademodelos--CE (2)Aparatosysistemasdeprotecciónparaunautilizaciónconformealoprescritoenz onasconpeligro deexplosión--Directriz94/9/CE (3)Númerodecertificadodepruebademodelos--CE ZELM99ATEX0007 (4)Aparato:convertidordemedición--temperaturaSITRANSTFTipo7NG313*--1++0* (5)Fabricante:SiemensAG (6)Dirección:D--76181Karlsruhe (7)Eltipoconstructivodeesteaparatoasícomolasdiferentesejecucionespermitidasestándefinidas enelanexodeestecertificadodepruebademodelos. (8)LaOficinadeCertificaciónyControlZLMExhaceconstarcomoOficinaN˜0820,conformealartí- culo9deladirectrizdelConsejodelaComunidadEuropeadel23demarzode1994(94/9/CE),el cumplimientodelasexigenciasbásicasdeseguridadyproteccióndelasaludeneldiseñoycons- truccióndeaparatosysistemasdeprotecciónparaunautilizaciónconformealoprescritoenzonas conpeligrodeexplosiónsegúnelanexoIIdeladirectriz. LosresultadosdelapruebaseencuentranenelinformeconfidencialN _ZELMEx0359918008. (9)Lasexigenciasbásicasdeseguridadydeproteccióndelasaludsecumplenconformea EN50014:1997EN50020:1994 (10)EncasoqueelcarácterﬂXﬂseencuentredespuésdelnúmerodelcertificadoseindicancondiciones especialesparalautilizacións eguradelaparatoenlainstalación. (11)EstecertificadodepruebademodelosCEserefieresolamentealaconcepciónyconstruccióndel aparatodefinidoconformealadirectriz94/9/CE.Otrasexigenciasdeestadirectrizsonválidaspara lafabricaciónycomercializacióndeesteaparato. (12)Laidentificacióndelaparatodebecontenerlossiguientesdatos: ExII2(1)GEExiaIICT4 OficinadeCertificaciónyControlZELMExBraunschweig,03deseptiembrede1999 Dipl.Ing.HaraldZeim [Sello] OficinadeCertificaciónyControl ZELMEx Página1/2 Loscertificadosdepruebademodelos--CEnosonválidossinlafirmayelsellocorrespondiente. Estecertificadodepruebademodelos--CEsolamentesepuededivulgarsinmodificaciónalguna. ExtractosomodificacionesnecesitanlaautorizacióndelaOficinadeCertificaciónyControlZELMEx OficinadeCertificaciónyControlZELMEx !Siekgraben56 !D--38124Braunschweig SITRANSTF Instruccionesdeservicio Edición10/00 23(ausD/GBAusgabe6) Oficinadecertificaciónycontrol ZELMEx (13) ANEXO(14)Certificadodepruebademodelos--CEZELM99ATEX0007 (15) Descripcióndel aparato Elconvertidordemedición--temperaturaSITRANSTF Tipo7NG313*--1++0*esalimentadoporuncircuito4--20mA.Enlosbornesdel sensorseñalpuedenconectarsetermoelementos,termómetrosderesistenciayotrosequipos sencillosconformealaparte5.4deEN50020:1994. ElSITRANSTFsesuministraendosvariantesconlasinterfaces4--20mAó4--20mA/HART. Intervalodetemperaturaambienteadmisible:--40 _Chasta85 _C.Datosomedidasparalaproteccióncontra explosiones Circuitoentrada/salida:TipodeprotecciónﬂSeguridadintrínsecaﬂEExiaIIC (bornes+y--)Solamenteparalaconexiónauncircuitodeseguridad intrínsecacertificada ValoresmáximosUi=28V Ii=100mA Pi=1mW CapacidadefectivainternaCi %2nF LainductividadefectivainternaLi %15mF Circuitodelsensor:tipodeprotecciónﬂSeguridadintrínsecaﬂEExiaIIC (bornes3,4,5y6) ValoresmáximosUo=6,2V Io=20mA Po=30mW CapacidadefectivaexternaCo %5nF LainductividadefectivaexternaLo %50mF (16)Informedeprueba N_ZELMEx0359918008 (17)Condiciones especiales Ninguna (18)Exigenciasbásicasdeseguridadydeproteccióndela salud Cumplidasenbasealasnormas OficinadeCertificaciónyControlZELMExBraunschweig,03deseptiembrede1999 Dipl.Ing.HaraldZeim [Sello] OficinadeCertificaciónyControl ZELMEx Página2/2 Loscertificadosdepruebademodelos--CEnosonválidossinlafirmayelsellocorrespondiente. Estecertificadodepruebademodelos--CEsolamentesepuededivulgarsinmodificaciónalguna. ExtractosomodificacionesnecesitanlaautorizacióndelaOficinadeCertificaciónyControlZELMEx OficinadeCertificaciónyControlZELMEx !Siekgraben56 !D--38124Braunschweig SITRANSTFInstruccionesdeservicio Edición10/00 24(ausD/GBAusgabe6) Oficinadecertificaciónycontrol ZELMEx 1erSuplemento (suplementoconformealadirectrizCE94/9anexoIIIinciso6) referentealcertificadodepruebademodelos--CE ZELM99ATEX0007 Aparato:Convertidordemedición--temperaturaSITRANSTFTipo7NG313*--1++0* Fabricante:SiemensAG Dirección:D--76181Karlsruhe Descripcióndel suplemento Elconvertidordemedición--temperaturaSITRANSTFTipo7NG313*--1++0*seamplíaendiferen- tesvariantesdefinidas.Comosuplementosemontaelmódulo--LCD--DVM.Laalimentacióndeeste módulotienelugardeformadirectadelaseñaldecorrientearepresentar.Ladenominacióndeesta ejecuciónesTipo7NG313*--1++1* Elintervalodetemperaturaambienteylaidentificaciónpermanecensimodificaciónalguna.Apartir deahorasonvalidassolamentelossiguientesdatos: Datosomedidasparalaproteccióncontra explosiones Tipo7NG 3131--1++1* Circuitoentrada/salida:TipodeprotecciónﬂSeguridadintrínsecaﬂEExiaIIC (bornes+y--)Solamenteparalaconexiónauncircuitodeseguridad intrínsecacertificada ValoresmáximosUi=28V Ii=100mA Pi=700mW Ri"300W (curvacaracterísticalineal) oUi=28V Ii=78mA Pi=700mW (curvacaracterísticatrapezoidalorectangular) CapacidadefectivainternaCi %31,5nF LainductividadefectivainternaLi %840mF Página1/4 Loscertificadosdepruebademodelos--CEnosonválidossinlafirmayelsellocorrespondiente. Estecertificadodepruebademodelos--CEsolamentesepuededivulgarsinmodificaciónalguna. ExtractosomodificacionesnecesitanlaautorizacióndelaOficinadeCertificaciónyControlZELMEx OficinadeCertificaciónyControlZELMEx !Siekgraben56 !D--38124Braunschweig SITRANSTF Instruccionesdeservicio Edición10/00 25(ausD/GBAusgabe6) Oficinadecertificaciónycontrol ZELMEx Anexoreferenteal1erSuplementodelcertificadodepruebademodelos--CE ZELM99ATEX0007 Circuitodelsensor:TipodeprotecciónﬂSeguridadintrínsecaﬂEExiaIIC (bornes3,4,5y6) ValoresmáximosUo=6,2V Io=20mA Po=30mW CapacidadefectivaexternaCo %5nF LainductividadefectivaexternaLo %50mF Tipo7NG3132--1++1* Circuitoentrada/salida:TipodeprotecciónﬂSeguridadintrínsecaﬂEExiaIIC (bornes+y--)Solamenteparalaconexiónauncircuitodeseguridad intrínsecacertificada ValoresmáximosUi=28V Ii=100mA Pi=700mW Ri"300W (curvacaracterísticalineal) oUi=28V Ii=78mA Pi=700mW (curvacaracterísticatrapezoidalorectangular) CapacidadefectivainternaCi %31,5nF LainductividadefectivainternaLi %840mF Circuitodelsensor:TipodeprotecciónﬂSeguridadintrínsecaﬂEExiaIIC (bornes3,4,5y6) ValoresmáximosUo=6,2V Io=20mA Po=30mW CapacidadefectivaexternaCo %10nF LainductividadefectivaexternaLo %50mF Tipo7NG3130--1++1* Circuitoentrada:TipodeprotecciónﬂSeguridadintrínsecaﬂEExiaIIC (bornes+y--)Solamenteparalaconexiónauncircuitodeseguridad intrínsecacertificada ValoresmáximosUi=30V Ii=100mA Pi=750mW Ri"300W (curvacaracterísticalineal) Página2/4 Loscertificadosdepruebademodelos--CEnosonválidossinlafirmayelsellocorrespondiente. Estecertificadodepruebademodelos--CEsolamentesepuededivulgarsinmodificaciónalguna. ExtractosomodificacionesnecesitanlaautorizacióndelaOficinadeCertificaciónyControlZELMEx OficinadeCertificaciónyControlZELMEx !Siekgraben56 !D--38124Braunschweig SITRANSTFInstruccionesdeservicio Edición10/00 26(ausD/GBAusgabe6) Oficinadecertificaciónycontrol ZELMEx Anexoreferenteal1erSuplementodelcertificadodepruebademodelos--CE ZELM99ATEX0007 oUi=30V Ii=78mA Pi=750mW (curvacaracterísticatrapezoidalorectangular) CapacidadefectivainternaCi %29,3nF LainductividadefectivainternaLi %840mF Tipo7NG3131--1++0* Circuitoentrada/salida:TipodeprotecciónﬂSeguridadintrínsecaﬂEExiaIIC (bornes+y--)Solamenteparalaconexiónauncircuitodeseguridad intrínsecacertificada ValoresmáximosUi=28V Ii=100mA Pi=700mW CapacidadefectivainternaCi %2nF LainductividadefectivainternaLi %840mF Circuitodelsensor:tipodeprotecciónﬂSeguridadintrínsecaﬂEExiaIIC (bornes3,4,5y6) ValoresmáximosUo=6,2V Io=20mA Po=30mW CapacidadefectivaexternaCo %5nF LainductividadefectivaexternaLo %50mF Tipo7NG3132--1++0* Circuitoentrada/salida:TipodeprotecciónﬂSeguridadintrínsecaﬂEExiaIIC (bornes+y--)Solamenteparalaconexiónauncircuitodeseguridad intrínsecacertificada ValoresmáximosUi=28V Ii=100mA Pi=700mW CapacidadefectivainternaCi %2nF LainductividadefectivainternaLi %840mF Circuitodelsensor:tipodeprotecciónﬂSeguridadintrínsecaﬂEExiaIIC (bornes3,4,5y6) ValoresmáximosUo=6,2V Io=20mA Po=30mW CapacidadefectivaexternaCo %10nF LainductividadefectivaexternaLo %50mF Página3/4 Loscertificadosdepruebademodelos--CEnosonválidossinlafirmayelsellocorrespondiente. Estecertificadodepruebademodelos--CEsolamentesepuededivulgarsinmodificaciónalguna. ExtractosomodificacionesnecesitanlaautorizacióndelaOficinadeCertificaciónyControlZELMEx OficinadeCertificaciónyControlZELMEx !Siekgraben56 !D--38124Braunschweig SITRANSTF Instruccionesdeservicio Edición10/00 27(ausD/GBAusgabe6) Oficinadecertificaciónycontrol ZELMEx Anexoreferenteal1erSuplementodelcertificadodepruebademodelos--CE ZELM99ATEX0007 InformedepruebaN _ZELMEx0459918029 Condicionesespeciales Ninguna Exigenciasbásicasdeseguridadydeproteccióndelasalu dCumplidasenbasealasnormas OficinadeCertificaciónycontrolZELMExBraunschweig,06deabrildelaño2000 Dipl.Ing.HaraldZeim [Sello] OficinadeCertificaciónyControl ZELMEx Página4/4 Loscertificadosdepruebademodelos--CEnosonválidossinlafirmayelsellocorrespondiente. Estecertificadodepruebademodelos--CEsolamentesepuededivulgarsinmodificaciónalguna. ExtractosomodificacionesnecesitanlaautorizacióndelaOficinadeCertificaciónyControlZELMEx OficinadeCertificaciónyControlZELMEx !Siekgraben56 !D--38124Braunschweig SITRANSTFInstruccionesdeservicio Edición10/00 28(ausD/GBAusgabe6) SITRANSTF Instruccionesdeservicio Edición10/00 29(ausD/GBAusgabe6) SITRANSTFInstruccionesdeservicio Edición10/00 30(ausD/GBAusgabe6) SITRANSTF Instruccionesdeservicio Edición10/00 31(ausD/GBAusgabe6) DeclaracióndeconformidadCE N_948.00--2/00 Fabricante:SiemensAG DirecciónÖstlicheRheinbrückenstr.50;76187Karlsruhe RepúblicaFederalAlemana DenominacióndelproductoVisualizadordigitalDVM--LCDmontadoen SITRANSTF7NG3130--xxx1x SITRANSTFconTK7NG3131--xxx1x SITRANSTFconTKH7NG3132--xxx1x SITRANSPMKII7MF4010--1xxxx--1xx6 Elproductomencionadoenlaejecuciónpuestaencirculacióncorrespondealasprescripcionesdelassiguien- tesDirectricesEuropeas: 89/336/CEEDirectrizdelconsejodearmonizacióndelaslegislacionesdelospaíses miembrossobrecompatibilidadelectromagnética (modificadaporladirectriz91/263/CEE,92/31/CEEy93/68/CEE). IdentificaciónCE:02/2000 Laconformidadconlasdirectricessedemuestraconelcumplimientodelassiguientesnormas: NúmerodereferenciaFechadeexpediciónNúmerodereferenciaFechadeexpedición EN50081--1Marzode1993EN610101993 EN50082--2Marzode1995 Karlsruhe,11defebrerodelaño2000 SiemensAG Mühr,JefedeDesarrolloGittler,Jefedefabricación Nombre,funciónFirmaNombre,funciónFirma Estadeclaracióncertificalacorrespondenciaconlasdirectricesmencionadas,peronoesunagarantíadepro- piedadesdelproducto. Sedebenobservarlasindicacionesdeseguridadseñaladasenladocumentaciónsuministrada. SITRANSTFInstruccionesdeservicio Edición10/00 32(ausD/GBAusgabe6) DeclaracióndeconformidadCE N_798.0F--9/99--X Fabricante:SiemensAG DirecciónÖstlicheRheinbrückenstr.50;76187Karlsruhe RepúblicaFederalAlemana DenominacióndelproductoSITRANSTF 7NG313x--&xx0x&=1,4 Elproductomencionadoenlaejecuciónpuestaencirculacióncorrespondealasprescripcionesde lassiguientesDirectricesEuropeas: 94/9/CEDirectrizdelParlamentoyelConsejoEuropeodel23demarzode1994para laarmonizacióndelaslegislacionesdelospaísesmiembroseneldiseñoy construccióndeaparatosydesistemasdeprotecciónparaunaut ilización conformealoprescritoenzonasconpeligrodeexplosión. Laconformidadconlasdirectricessedemuestraconelcumplimientodelassiguientesnormasarmonizadas: NúmerodereferenciaFechadeexpediciónNúmerodereferenciaFechadeexpedición EN500141997 EN500201994 Númerodecertificadodepruebademodelos--CEInformedecontrolN _:ZELM99ATEX00070359918008 Númerodecertificadodepruebademodelos--CEInformedecontrolN _:CESI99ATEX079EX--99/024703 IdentificaciónCE:12/99 Karlsruhe,25defebrerodelaño2000 SiemensAG Krisch,DesarrolloGittler,Producción Nombre,funciónFirmaNombre,funciónFirma Estadeclaracióncertificalacorrespondenciaconlasdirectricesmencionadas,peronoesunagarantíadepro- piedadesdelproducto. Sedebenobservarlasindicacionesdeseguridadseñaladasenladocumentaciónsuministrada. AG100032E SiemensAktiengesellschaft ESiemensAG1999 Subjecttochangewithoutpriornotice SiemensAG BereichAutomatisierungs-undAntriebtechnik GeschäftsgebietA&DPA D-76181Karlsruhe
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P4101_1287154-30_N1F3319010001-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P4101_1287154-30_N1F3319010001-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-04-09 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-F331-9010001 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825862591-14740702-Y216-B6303: 01287154 / 0030: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y01+Y15+Y21: N1-F331-9010001: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P4101: .: 0 ... 6 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092282453/551/LCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y01)(Y21)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 3 60.00003.00036.00000.00003.0002-0.00050.0054-0.0005-0.00080.0026(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Vogel Thomas(2)2015-04-09Haguenau5029789/1022793(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-04-09 09:02:57PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P602506___11_1248917-420_N1EN189010063-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P602506___11_1248917-420_N1EN189010063-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010063 | 7MF4034-1BA00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494879-14459693-Y216-B6211: 01248917 / 0420: 7MF4034-1BA00-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN18-9010063: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: 11: P602506___11: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]02550751000.000.250.500.751.000.00000.25000.49990.75001.00000.00000.25000.49990.7499-0.0003-0.0029-0.0067-0.00330.0003-0.0003-0.0017-0.0078-0.0051(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Kopf Hervé(2)2015-01-21Haguenau5012962/1021916(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 20:40:08PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\Daten_aus_SIOS_Unlabeled_Data\COB9630906_V2\COB9630906\7995180\A5E00064515-04_001.pdf | A5E00064515-04_001.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | ˇ 1P A5E00064515SITRANS TWA5E00064515-04 1sSITRANS TW7NG3242Edition 03/2004Instructions d'utilisation Appareil à 4 fils pour profilé support Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pa ge 5Instrucciones de usoEquipo de regletas de montaje para 4 conductores Español. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 75Manuale operativo Trasduttore da barra a 4 conduttori Italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 147 SITRANS TW2A5E00064515-04 SITRANS TWA5E00064515-04 3Table de matières1 Description technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.1 Domaine d'application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.2 Caractéristiques du produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 01.3 Composition et fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.3.1 Composition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.3.2 Plaque signalétique du matériel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.3.3 Fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2 Intégration au système. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.1 Configuration du système . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.2 Logiciel de commande SIMATIC PDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3 Fonctions du matériel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3.1 Témoin de service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3.2 Prise d'essai pour le signal de sort ie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3.3 Indicateur d'erreur de détecteur/de valeur limite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3.4 Raccordement de HART Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3.5 Modification du matériel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.5.1 Ouverture et fermeture du transmetteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.5.2 Retrait et mise en place de la plaque signalétique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3.5.3 Commutation de la sortie de courant sur sortie de tension . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3.5.4 Protection en écriture HART. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.6 Compensation du point de référence exte rne avec borne spécifique 7NG3092-8AV. . 22 3.6.1 Application et utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.6.2 Branchement et câblage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.6.3 Paramétrage logiciel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.6.4 Commande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 33.7 Mesure de courant/tension via le connecteur d'entrée U/I 7NG3092-8A W. . . . . . . . . . 23 3.7.1 Application et utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.7.2 Branchement et câblage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3.7.3 Structure interne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243.7.4 Paramétrage logiciel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.7.5 Commande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 64 Fonctions / Commande pa r HART. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4.1 Paramètres de service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274.2 Fonctions paramétrables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4.2.1 Surveillance de rupture de fil et contrôle de court-circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4.2.2 Compensation des résistivités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4.2.3 Mesure des résistivités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4.2.4 Offset de la valeur mesurée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4.2.5 Facteur d'échelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 94.2.6 Sélection de la référence pour la mesure avec un thermocouple. . . . . . . . . . . . . . 30 4.2.7 Montage différentiel / Montage de moyenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4.2.8 Filtre de fréquence réseau / Fréquence de mesu re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4.2.9 Amortissement électrique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 SITRANS TW4A5E00064515-04 4.2.10 Capteur de courant / Capteur de tension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4.2.11 Courant d'alarme / Tension d'alarme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4.2.12 Compensation du détecteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 4.2.13 Compensation du capteur de courant / Compensation du capteur de tension. . . 33 4.2.14 Caractéristique spéciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 4.2.15 Calibrage d'usine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 4.2.16 Fonctions de diagnostic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 4.2.17 Fonctions de test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 4.2.18 Simulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 4.2.19 Variantes de paramétrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 4.3 Conseils pour l'utilisation du HART -Communicator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 4.3.1 Touche Hotkey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 45 Caractéristiques techniques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455.1 Types de capteurs / Plage de mesure / Précis ion numérique / Résistivité . . . . . . . . . . 49 5.2 Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 6 Installation et mise en service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536.1 Montage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 6.2 Montage et démontage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 6.3 Raccordement électrique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 6.4 Câblage des entrées de capteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 6.4.1 Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 6.4.2 Câblages des entrées de capteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 6.5 Mise en service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 6.6 Etat d'origine des paramètres de service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 6.6.1 Paramètres de service suivant le réglage de base effectué à l'usine (appareil de base). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 6.6.2 Paramètres de service réglés à l'usine sur sp écifications du client . . . . . . . . . . . . 60 7 Maintenance et entretien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 Indications pour la commande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638.1 Liste de commande des paramètres de service pa ramétrables . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 8.1.1 Liste des paramètres de serv ice, plages spéciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 8.2 Accessoires et pièces de rechange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 8.2.1 Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 8.2.2 Pièces de rechange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9 Certificats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7110 Annexe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73SITRANS TWA5E00064515-04 5Classification des consignes de sécurité Ce manuel donne des consignes que vous devez respecter pour votre propre sécurité ainsi que pour éviter des dommages matériels. El les sont mises en évidence par un triangle d™avertissement et sont présentées, selon le risque encouru, de la fa çon suivante: DANGER signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées entraîne la mort ou des blessures graves. PRÉCAUTION signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîne la mort ou des blessures graves. AVERTISSEMENT signifie, lorsqu™il est accompagné d™un tria ngle de danger, que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner des blessures légères. AVERTISSEMENT signifie, lorsqu™il n™est pas accompagné d™un triangle de danger, que la non- application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner un dommage matériel. IMPORTANT signifie que, si les remarques correspondan tes ne sont pas prises en compte, cela peut conduire à un résultat ou à un état so souhaité. REMARQUE doit vous rendre tout particulièrement at tentif à des informations importants sur le produit, sur les manipulations à effectuer avec le produit ou sur la partie de la documentation correspondante, la prise en compte de ces informations étant recommandée pour les avantages qui en découlent. Copyright © Siemens AG 2001 All rights reserved. Toute cession, reproduction du présent document, exploitation ou communication de son contenu est inter- dite, sauf autorisation ex plicite. Les contrevenants s™exposent à des poursuites. Tous droits réservés, en particulier en cas d™attribution de brevet ou d™enregistre- ment de modèle d™utilité Siemens AG Automation and Drives Geschäftsgebiet Process Instrumentation D-76181 Karlsruhe Clause de non-responsabilité Le contenu de ce document a été contrôlé par rapport au matériel et au logiciel qui y sont décrits. Des différences ne sont cependant pas exclues et une totale similitude ne peut être garantie. Les indications contenues dans le présent document font l™objet de vérifications régulières et les corrections nécessaires sont apportées dans les éditions suivantes. Toute suggestion d™ amélioration est la bienvenue. © Siemens AG 2001 Sous réserve de modifications techniques SITRANS TW6A5E00064515-04 Généralités Cet appareil a quitté l'usine en parfait état technique. Pour le garder dans cet état et pour en assurer un fonctionnement dénué de danger, les remarques et avertissements donnés dans les présentes instructions de service doivent être observés par l' utilisateur. Explication des symboles sur l'appareil signifie, «Attention, observer les instructions d'emploi». REMARQUE pour des raisons de standardisation, la notice ne contient pas toutes les informations détaillées correspondant à tout es les versions du produit et ne tient donc pas compte de tous les cas possi bles de montage, de fonctionnement ou de maintenance. Si vous avez besoin d'informations complémentaires ou si vous rencontrez des problèmes particuliers qui ne soient pas suffisamment traités dans la notice, vous pouvez vous adresser à la succursale Siemens la plus proche ou contacter l'adresse ci-après: Siemens AG KarlsruheA&D PI T FA Östliche Rheinbrückenstraße 50 76187 Karlsruhe En outre, nous attirons votre attention sur le fait que le cont enu des instructions ne fait pas partie d'un accord antérieur ou en vigueur, ni d'un engagement ou d'un rapport juridique, et ne peut modifier ceux-ci. Toutes les obligations de Siemens AG sont stipulées dans le contrat de ve nte qui contient également les conditions de garantie seules valables. Ces clauses contractuelles de garantie ne sont ni étendues, ni limitées par les indica tions qui figurent dans la notice. Le contenu correspond à l'état de la technique au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modifications tech niques dans le cadre de l'évolution du produit. La présente notice concerne aussi bien les appareils homologués «ex» que les appareils non homologués «ex». !SITRANS TWA5E00064515-04 7AVERTISSEMENT Lors du fonctionnement des appareils électriques, certaines parties de ces appareils véhicules nécessairement une tension dangereuse. La non observation des avertissements peut par conséquent être à l'origine de blessures corporelles et / ou de dommages matériels graves. Le connecteur d'alimentation électrique de l'appareil ne doit jamais être branché ou débranché sous tension. Lors de l'inst allation de l'appareil, prévoir à proximité un interrupteur secteur repéré en tant que tel. L'appareil comprend des bornes dont le contact est dangereux et doit, de ce fait, être installé uniquement dans des locaux, boîtiers et armoires fermés, dont l'accès est réservé à un personnel qualifié. Seul un personnel possédant les qualific ations correspondantes est autorisé à travailler sur cet appareil ou à proximité de celui-ci. L'appareil doit être monté dans une armoire ou un boîtier fermé répondant aux exigences de la norme DIN EN 61010-1 ou tout autre norme de sécurité des produits en matière de résistance mécaniqu e des dispositifs électriques. La mise en service de l'appareil sans boîtier de protection du type armoire électrique ou boîtier de distribution est formellement interdite. Ce personnel doit être parf aitement familiarisé avec les instructions d'utilisation. Les appareils du type de protection à sécurité intrinsèque perdent leur homologation lorsqu'ils sont raccordés à de s circuits électriques autres que ceux stipulés par le certificat d'homologation CE (observer en particulier le chapitre 6). Le fonctionnement correct et sûr de cet appareil présuppose un transport, un entreposage, une installation et un monta ge effectués dans les règles de même qu'une bonne utilisation. L'appareil ne doit pas être ut ilisé avec le boîtier ouvert. L'appareil doit être utilisé uniquement po ur les usages indi qués dans la notice d'utilisation. Toutes modifications de l'appareil non auto risées de manière explicite nécessitent l'accord du fabricant. PRUDENCE Les modules sensibles à l'électricité statique peuvent être détruits par des tensions bien inférieures au seuil de perception humain. Ces tensions surviennent déjà lorsque vous touchez un composant ou des contacts électriques d'un module sans être électrostatiquem ent déchargé. Le dommage occasionné à un module par une surtension n'est généralement pas détectable immédiatement et ne se manifeste qu'au bout d'une durée prolongée de fonctionnement. SITRANS TW8A5E00064515-04 Personnel qualifié Ce sont des personnes familia risées avec l'installation, le montage, la mise en service et le fonctionnement du produit et qui possèdent des qualifications correspondant à leur activité, par exemple: la formation, l'instruction ou l'autorisation pour mettre en marche et à l'arrêt, mettre à la terre, identifier et entretenir des circuits électriques et des appareils ou systèmes en application des standards de sécurité concernant les circuits électriques. la formation ou l'instructio n suivant les standards de la technique de sécurité en entretien et utilisation d'équipements de sécurité appropriés.la formation de secouriste. dans le cas des appareils à protection contre l'explosion: la formation ou l'instruction ou l'autorisation pour l'exécution de travaux sur des circuits électriques dans des installations à danger d'explosion. Exclusion de responsabilité Toutes les modifications effectuées sur l'ap pareil qui ne sont pas clairement décrites dans les instructions sont de la responsabilité de l'utilisateur.Marque de fabrique SIMATIC®, SIPART®, SIREC®, SITRANS® sont des marques déposées par Siemens AG.Les autres désignations dans ces instructions peuvent êt re des marques dont l'utili- sation par des tiers à leurs propres fins peut enfreindre les droits des propriétaires desdites marques. SITRANS TWA5E00064515-04 9Description technique 1 Description technique 1.1Domaine d'application Le SITRANS TW, appareil à 4 fils pour profilé support, est un transmetteur possédant un circuit d'entrée universel pour le raccordement des capteurs et sources de signaux suivants: Thermomètres à résistance électrique Thermocouples Capteurs à résistance électrique / Potentiomètres Capteur mV En variante spéciale : - Capteurs V - Sources de courant PRÉCAUTION Le transmetteur SITRANS TW, appareil à 4 fils pour profilé support, est un appa- reil pour poste de contrôle. En tant qu' équipement annexe, il ne peut être monté qu'en dehors de la zone à danger d'explosion. Les transmetteurs du type "Protection à sé curité intrinsèque" possèdent un certifi- cat d'homologation CE et sont confor mes aux normes harmonisées européennes correspondantes du CENELEC. Ils peuvent être utilisés pour la mesure de gran-deurs de processus dans les zones à danger d'explosion de gaz (zone 1, 0). Une mesure de grandeurs de processus en zone 0 est uniquement autorisée si les détecteurs sont également agréés pour la zone 0. Le transmetteur peut également être utilisé pour les zones à danger d'explosion de poussière 20 et 21. Dans ce cas, s'as surer que les appareils qui sont raccordés à ce circuit électrique remplissent les ex igences pour la catégorie 1D ou 2D et qu'ils sont certifiés en conséquence. SITRANS TW10A5E00064515-04 Description technique Figure 1 Domaines d'emploi des transmetteurs en version «ex» et «non ex» 1.2Caractéristiq ues du produit Transmetteur en technique à quatre fils avec interface HART Boîtier pour montage sur profilé chapeau 35mm ou profilé G 32mm Connecteurs vissants Isolation galvanique de tous les circuits Signal de sortie 0/4 ... 20mA ou 0/2 ... 10V Disponible en variantes d'alimentation UC 230V ou UC 24V Protection contre l'explosion [ EEx ia ] ou [ EEx ib ] pour 7NG3242-1 pour la mesure de grandeurs du processus en zone «ex» avec une version adéquate de l'appareil (Ex gaz et poussière) Caractéristique de température linéaire pour toutes les sondes de température Caractéristiques spéc ifiques à l'utilisateur Correction automatique du zéro et de l'étendue de mesure Surveillance de rupture et de court- circuit du capteur et de son câble Signalement possible d'une erreur de détecteur et / ou d'une valeur limite par un indicateur d'erreur de détecteur/de valeur limite en option (relais de signalisation) Protection en écriture matérielle pour HART Communication Poste de contrôleTerrain Zone 1 Zone 0 1Transmetteur 2Boîtier de terrain (si nécessaire, du type usuel) *)Uniquement si le détecteur res pecte les exigences de protection SITRANS TWA5E00064515-04 11Description technique 1.3Composition et fonctionnement 1.3.1Composition La composition du SITRANS TW, appareil à 4 fils pour profilé support, est représentée sur les Figure 2, page11 et Figure 3, page12. Figure 2 Vue avant du transmette ur SITRANS TW, appareil à 4 fils pour profilé support 1Connecteur vissant d'entrée 2Connecteur vissant de sortie et modem HART pour la commande sur place 3Connecteur vissant pour la sortie relais 4Connecteur vissant pour l'éner gie auxiliaire et le raccordem ent du conducteur de protection 5Témoin de service 6Prise d'essai pour le signal de sortie courant 7Plaque signalétique du logiciel avec les param ètres de service (derrière le couvercle transparent) 7aPlaque signalétique du matériel avec les par amètres de service de base (voir l'exemple de la figure Figure 4, page13) 8Plaque signalétique des paramètres ex 9Déverrouillage du c ouvercle transparent 87 2 3 4 9 1 5 6 7aSITRANS TW12A5E00064515-04 Description technique Figure 3 Vue arrière du transmetteur SITRANS TW, appareil à 4 fils pour profilé support 2 1 4 5 3 1Plaque de correspondance des cont acts des connecteurs vissants 2Déverrouillage de la face avant de l'appareil 3Adaptateur pour profilé chapeau 4Déverrouillage de l'adaptateur pour profilé chapeau par rapport au boîtier 5Déverrouillage de l'adaptateur pour profilé chapeau par rapport à un profilé G ou chapeau SITRANS TWA5E00064515-04 13Description technique 1.3.2Plaque signalé tique du matérielLa figure ci-après montre un exemple de plaque signalétique du matériel. Figure 4 Exemple de plaque signalétique du matériel 1.3.3Fonctionnement Le signal de mesure délivré par un capteu r à résistance électrique (montage à deux, trois, quatre fils), capteur de tension, capteur de courant ou thermocouple est converti en un signal numérique par un convertisseur analogique-numérique (1, Figure 5, page14). Ce signal est traité par un micro-contrôleur (2), corrigé en fonction de la caractéristique du détect eur et transformé, par un convertisseur numérique-analogique (5), en un courant de sortie (0/4...20mA) ou en une tension de sortie (0/2...10V). Les caractéristiques des dét ecteurs de même que les informations nécessaires pour le paramétrage du transmetteur sont enregistrées dans une mémoire non volatile (3). L'énergie auxiliaire (f) peut être fournie par des tensi ons alternatives ou continues. La présence d'un redresseur en pont dans l'alimentation autorise tout raccordement d'énergie auxiliaire. Pour des raisons de sécurité, l'appar eil doit être raccordé à un conducteur de protection. Le modem HART ou un HART-Communicator permet de paramétrer le transmetteur par un protocole suivant la spécification HA RT. Le transmetteur peut être paramétré directement au point de mesure via les bornes de sortie HART (c). Le témoin de service (4) indi que si le transmetteur fonc tionne correctement ou non. Un relais de signalisation (7) permet de signaler les erreurs de détecteurs et / ou les dépassements de valeurs limites. Si la sort ie de courant est ut ilisée, le courant de 0/4...20mA peut être contrôlé à l'aide d'un appareil de mesure via la prise d'essai(e). Version du matériel Version du logicielVersion du document HART Type de l'appareil SITRANS TW14A5E00064515-04 Description technique Figure 5 Synoptique modulaire du transmetteur SI TRANS TW, appareil à 4 fils pour profilé support 1 Convertisseur analogique-numérique 2 Micro-contrôleur 3 Mémoire non volatile 4 Témoin de service 5 Convertisseur numérique-analogique 6 Alimentation secteur7 Relais de signalisation a Raccordement du détecteur b Sortie relais de signalisation pour indi cateur d'erreur de détecteur / valeur limite c Bornes de sortie HART pour le raccordement de paramétrage sur place d Sortie de mesure analogique (sortie de courant ou de tension) e Prise d'essai (uniquement pour la sortie de courant) f Raccordement de l'énergie aux iliaire et du conducteur de protection Modem HART/ Communicator Appareil de mesure 0/4 - 20mA Alimen-tationSecteurSortie U ou I SITRANS TWA5E00064515-04 15Intégration au système 2 Intégration au système 2.1Configuration du système Le transmetteur SITRANS TW, appareil à 4 fils pour profilé support, peut être utilisé dans un grand nombre de configurations du système: en version autonome ou comme partie d'un environnement système complexe, par ex. SIMATIC S7. La fonctionnalité de l'appareil est intégralement disponible via HART Communication. Au travers de l'interface HART, la communication peut se faire au choix par: HART-Communicator modem HART suivi d'un PC / portable sur lequel est installé le logiciel correspondant, par ex. SIMATIC PDM système de conduite compatible HART (par ex. SIMATIC S7 avec ET200M) Figure 6 Exemples de configurations possibles du système Système de conduiteoudéfaire cette liaison ici! Charge 1)ouPC/portable avec SIMATIC PDMTransmetteur Sitrans TW, appareil à 4 fils pour profilé support ModemCommunic atorModemHART1) Si la HART Communication est utilisée, la résistance de charge minimale est de 230 SITRANS TW16A5E00064515-04 Intégration au système 2.2Logiciel de commande SIMATIC PDM SIMATIC PDM est un pack logiciel destiné à l'ingénierie, au paramétrage, à la mise en service, au diagnostic et à la mainte nance du SITRANS TW, appareil à 4 fils pour profilé support et d'autres appareils de conduite de processus. SIMATIC PDM intègre une f onctionnalité simple d™observation des valeurs du processus, des alarmes et des informations d™état de l™appareil. Il existe deux versions qui fonctionne nt sous Windows NT ou Windows 95/98: SIMATIC PDM (Stand alone) SIMATIC PDM intégré Pour plus d'informations , voir le manuel d'utilisation SIMATIC PDM ou le catalogueFI01. Adresser toutes questions techniques à: Hotline: 0180 - 5050222 Mail: techsupport@ad.siemens.de SITRANS TWA5E00064515-04 17Fonctions du matériel 3 Fonctions du matériel 3.1Témoin de service Le témoin de service vert (5, Figure 2, page11) signale les états de service suivants: Si plusieurs erreurs surviennent en même temp s, le clignotement se fait suivant la priorité indiquée (priorité 1 = priorité la plus élevée) 3.2Prise d'essai pour le signal de sortie La prise d'essai (6, Figure 2, page11) sert , pour la sortie de courant, à contrôler le courant de 0/4...20mA avec un appareil de mesure. Le raccordement s'effectue par une fiche d'essai de 2mm. La chute de tension sur l'ampèremètre ne doit pas excéder 0,3V avec un courant de sortie de 23mA. La prise d'essai est sans fonction dans le cas de la sortie de tension. Si la sortie analogique est dans le mode sortie de courant 0...20mA ou dans le mode sortie de tension 0...10V, la prise d'essai doit être court-circuitée pour un bon fonctionnement de la HART Communication avec 0mA ou 0V. Une fiche de court-circuit adéquate peut être commandée en accessoire de la manière suivante: compléter le numéro de référence du SITRANS TW par l'indication abrégée S01 ou la commander en accessoire sous le numéro de référence 7NG3092-8AP absence d'énergie auxiliaire : le témoin de service est éteint fonctionnement en ordre : le témoin de service est allumé fonctionnement pas en ordre : le témoin de service clignote Alarme de diagnostic erreur de détecteur : fréquence de clignotement = 1Hz (priorité 1) erreur de matériel / logiciel : fréquence de clignotement = 1Hz (priorité 1) Avertissement de diagnostic valeur limite dépassée vers le haut ou le bas : fréquence de clignotement = 5Hz (priorité 2) avertissement saturation de sortie : fréquence de clignotement = 1Hz (priorité 3) valeur mesurée au-delà des limites du détecteur : fréquence de clignotement = 1Hz (priorité 4) SITRANS TW18A5E00064515-04 Fonctions du matériel 3.3Indicateur d'erreur de détecteur/de valeur limiteL'indicateur d'erreur de détecteur / de valeur limite peut être paramétré de la manière suivante (correspondance des contacts de la sortie relais, voir la Figure 19, page55). Principe du courant de repos: appareil à l'arrêt: bornes 10 et 11 reliées appareil en marche et absence de défaut: bornes 9 et 11 reliées appareil en marche et défaut: bornes 10 et 11 reliées Principe du courant de travail: appareil à l'arrêt: bornes 10 et 11 reliées appareil en marche et absence de défaut: bornes 10 et 11 reliées appareil en marche et défaut: bornes 9 et 11 reliées 3.4Raccordement de HART Communication Le raccordement du modem HART ou du HART-Communicator doit être effectué de la manière indiquée ci-dessous, suivant le type de sortie analogique (sortie de courant ou de tension) (pour la correspondance des contacts de la sortie analogique / connexion HART, voir la Figure 19, page55): Si la sortie analogique est dans le mode sortie de courant 0...20mA ou dans le mode sortie de tension 0...10V, la prise d'essai (6, Figure 2, page11) doit être court-circuitée pour un bon fonctionn ement de la HART Communication avec 0mA ou 0V. Une fiche de court-circuit adéquate peut être commandée en accessoire de la manière suivante: compléter le numéro de référence du SITRANS TW par l'indication abrégée S01 ou la commander en accessoire sous le numéro de référence 7NG3092-8AP Communication av ec le modem HART / HART-Communicator Sortie de courant Sortie detension Connexion HART aux bornes 5 et 6 Rcharge avec modem HART Rcharge avec HART-Communicator possible 230 ... 500 230 ... 650 impossible Connexion HART aux bornes 7 et 8 Rcharge avec modem HART Rcharge avec HART-Communicator possible néant 1) 2) néant 1) 2) possiblenéant 1)néant 1)1)Aucune charge ne doit être raccordée entre les bornes 7 et 8. 2)Une charge (max. 650 ) doit être raccordée entre les bornes 5 et 6. SITRANS TWA5E00064515-04 19Fonctions du matériel 3.5Modification du matériel 3.5.1Ouverture et fermeture du transmetteur Couper l'alimentation électrique. Retirer les connecteurs vissants (1-4, Figure 2, page11). Déverrouiller l'adapt ateur pour profilé chapeau (3, Figure 3, page12) en poussant la languette de verrouillage (4, Figure 3, page12) et le glisser latéralement. Retirer le couvercle transparent pour la plaque signalétique avec les paramètres de service suivant le chapitre 3. 5.2, page 20. Déverrouiller la face avant du boîtier (2, Figure 3, page12), la retirer et ôter le module. Pour fermer le transmetteur, procéder dans l'ordre inverse. S'assurer que le boîtier est parfaitement fermé et que le cache s' enclenche.. Aucun élément conducteur ne doit rester non fixé dans l'appareil. AVERTISSEMENT Le module contient des composants qui cr aignent l'électricité statique. Observer les précautions correspondantes! ATTENTION Les paramétrages du matériel effectués sur l'appareil doivent être consignés sur la plaque signalétique du matériel avec un feutre indélébile. La plaque signaléti- que du matériel se trouve sous la plaque signalétique interchangeable portant les paramètres de service. AVERTISSEMENT Seules les modifications décrites dans les chapitres ci-après peuvent être apportées au matériel. Dans le cas contraire, l'homologation «ex» des appareils «ex» devient caduque. SITRANS TW20A5E00064515-04 Fonctions du matériel 3.5.2Retrait et mise en pl ace de la plaque signalétique Soulever vers l'avant le couvercle transp arent pour la plaque signalétique avec les paramètres de service (7, Figure 2, page11) à l'endroit (9,Figure 2, page11) avec un petit tournevis de manière à ce qu'il se libère du côté opposé et le retirer. La plaque signalétique mise en place est interchangeable. Sous cette plaque signalétique, le boîtier porte une étiquette qui indique les paramètres de base du transmetteur. Plier la plaque signalétique pour les paramètres de service
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P422501__N1A9289172070-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P422501__N1A9289172070-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-14 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172070 | 7MF4034-1BA00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244273-P6/21394-6NU: 832249 / 0130: 7MF4034-1BA00-1EB7-Z: Y15+Y21: N1-A928-9172070: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P422501: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-14HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-14 10:37:47I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F781000___11_1250174-100_N1EN219130009-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | F781000___11_1250174-100_N1EN219130009-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130009 | 7MF4434-1EA22-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507584-14459854-Y216-B6211: 01250174 / 0100: 7MF4434-1EA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130009: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 11: F781000___11: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]02550751000150300450600-0.0089150.0305300.0164449.9865599.9966-0.0004149.9985299.9992449.9620-0.00150.00510.0027-0.0023-0.0006-0.0001-0.0002-0.0001-0.0063(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Kopf Hervé(2)2015-01-21Haguenau1625699/1019895(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 16:40:40PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P924100__N1A9289172230-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P924100__N1A9289172230-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-12 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172230 | 7MF4034-1DY00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 1320: 7MF4034-1DY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172230: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P924100: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-12HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-12 12:47:56I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F642507___16_1250174-50_N1EN219130004-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | F642507___16_1250174-50_N1EN219130004-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130004 | 7MF4434-1EA22-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507584-14459854-Y216-B6211: 01250174 / 0050: 7MF4434-1EA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130004: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 16: F642507___16: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]02550751000150300450600-0.0058149.7497299.7215449.8209600.0216-0.0140149.7490299.7103449.8084-0.0010-0.0417-0.0464-0.02990.0036-0.0023-0.0418-0.0483-0.0319(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Kopf Hervé(2)2015-01-21Haguenau1625697/1021729(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 18:03:45PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P742005__N1A9289172203-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P742005__N1A9289172203-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2010-10-08 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172203 | 7MF4034-1CY00-1EB7-Z;7MF4034-*CY0*-1***;A5E00100207A;A5E01133036 | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0770: 7MF4034-1CY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172203: 4 bar: 10 bar: PROFIBUS PA: P742005: .: 4 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 9(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-08HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-08 14:06:35I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.119List of materials / WerkstofflisteN1-A928-9172203Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4034-*CY0*-1*** - D22No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00100207A1 987552 W1WOM3.1C73451-A400-C1AnschlußstutzenProcess connection11W521Seat / AufnahmeA5E01133036A5E00100209A3.1SIEMENS3036 S135W531Diaphragm / TrennmembranC73451-A400-C15W73501-A4404-B501-*-253.1SIEMENS501538W541Sensor / SensorC73451-A400-B924C73451-A400-B900-*-252.1SIEMENS8D08-919W5Manufacturer / HerstellerSIEMENS I IA SC MF-H PI-1 PRO-1HaguenauPosition / AuftragOrder / Item832425 / 07Serial-Number / Fab. - NrN1-A928-9172203Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2010-10-08Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-4.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172203C12SIEMENS I IA SC SPA PS 113 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172203C12SIEMENS I IA SC SPA PS 114 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172203C12SIEMENS I IA SC SPA PS 115 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172203C12SIEMENS I IA SC SPA PS 116 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172203C12SIEMENS I IA SC SPA PS 117 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172203C12SIEMENS I IA SC SPA PS 118 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172203C12SIEMENS I IA SC SPA PS 119 / 9EN 10204-4.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\WeitereDaten\7ME614\A5E03433301-ACen_MAG1100_OI_en-US.pdf | A5E03433301-ACen_MAG1100_OI_en-US.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | SITRANS F Electromagnetic flowmeters SITRANS MAG 1100/1100 F Operating Instructions 7ME611 (MAG 1100) 7ME612 (MAG 1100 HT) 7ME614 (MAG 1100 F) 08/2018 A5E03433301-AD Introduction 1 Safety notes 2 Description 3 Installing/Mounting 4 Connecting 5 Service and maintenance 6 Troubleshooting 7 Technical data 8 Appendix A Legal information Warning notice system This manual contains notices you have to observe in order to ensure your personal safety, as well as to prevent damage to property. The notices referring to your personal safety are highlighted in the manual by a safety alert symbol, notices referring only to property damage have no safety alert symbol. These notices shown below are graded according to the degree of danger. DANGER indicates that death or severe personal injury will result if proper precautions are not taken. WARNING indicates that death or severe personal injury may result if proper precautions are not taken. CAUTION indicates that minor personal injury can result if proper precautions are not taken. NOTICE indicates that property damage can result if proper precautions are not taken. If more than one degree of danger is present, the warning notice representing the highest degree of danger will be used. A notice warning of injury to persons with a safety alert symbol may also include a warning relating to property damage. Qualified Personnel The product/system described in this documentation may be operated only by personnel qualified for the specific task in accordance with the relevant documentation, in particular its warning notices and safety instructions. Qualified personnel are those who, based on their training and experience, are capable of identifying risks and avoiding potential hazards when working with these products/systems. Proper use of Siemens products Note the following: WARNING Siemens products may only be used for the applications described in the catalog and in the relevant technical documentation. If products and components from other manufacturers are used, these must be recommended or approved by Siemens. Proper transport, storage, installation, assembly, commissioning, operation and maintenance are required to ensure that the products operate safely and without any problems. The permissible ambient conditions must be complied with. The information in the relevant documentation must be observed. Trademarks All names identified by ® are registered trademarks of Siemens AG. The remaining trademarks in this publication may be trademarks whose use by third parties for their own purposes could violate the rights of the owner. Disclaimer of Liability We have reviewed the contents of this publication to ensure consistency with the hardware and software described. Since variance cannot be precluded entirely, we cannot guarantee full consistency. However, the information in this publication is reviewed regularly and any necessary corrections are included in subsequent editions. Siemens AG Division Process Industries and Drives Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG GERMANY Document order number: A5E03433301 Ⓟ 08/2018 Subject to change Copyright © Siemens AG 2018. All rights reserved Table of contents 1 Introduction...................................................................................................................................................5 1.1 Purpose of this documentation.................................................................................................5 1.2 Document History.....................................................................................................................5 1.3 Items supplied..........................................................................................................................5 1.4 Checking the consignment.......................................................................................................6 1.5 Device identification.................................................................................................................6 1.6 Further Information...................................................................................................................7 1.7 Security information.................................................................................................................7 1.8 Transportation and storage......................................................................................................8 1.9 Notes on warranty....................................................................................................................8 2 Safety notes..................................................................................................................................................9 2.1 Laws and directives..................................................................................................................9 2.2 Installation in hazardous area................................................................................................11 2.3 Certificates.............................................................................................................................13 3 Description..................................................................................................................................................15 3.1 Applications............................................................................................................................15 3.2 System components...............................................................................................................15 3.3 Design....................................................................................................................................16 3.4 Theory of operation................................................................................................................17 4 Installing/Mounting......................................................................................................................................19 4.1 Installation safety precautions................................................................................................19 4.2 Determining a location...........................................................................................................20 4.3 Installation in partially filled pipes...........................................................................................21 4.4 Orienting the sensor...............................................................................................................23 4.5 Mounting MAG 1100/1100 HT...............................................................................................24 4.6 Mounting MAG 1100 F...........................................................................................................27 4.6.1 Mounting with a welding type adapter....................................................................................29 4.6.2 Mounting with a clamp type adapter......................................................................................29 4.6.3 Mounting with a threaded type adapter..................................................................................30 4.7 Torques values.......................................................................................................................30 4.8 Potential equalization.............................................................................................................31 SITRANS MAG 1100/1100 F Operating Instructions, 08/2018, A5E03433301-AD 3 5 Connecting.................................................................................................................................................33 5.1 General safety requirements..................................................................................................33 5.2 Remote installation.................................................................................................................35 5.3 Installation check....................................................................................................................38 5.4 Potting....................................................................................................................................39 6 Service and maintenance...........................................................................................................................41 6.1 Maintenance...........................................................................................................................41 6.2 Recalibration..........................................................................................................................41 6.3 Unit repair...............................................................................................................................41 6.4 Technical support...................................................................................................................42 6.5 Return procedures.................................................................................................................42 6.6 Disposal.................................................................................................................................43 7 Troubleshooting..........................................................................................................................................45 7.1 Improving the application.......................................................................................................45 7.2 Sensor check.........................................................................................................................45 7.3 Fluctuating process values.....................................................................................................47 8 Technical data............................................................................................................................................49 8.1 Process connections..............................................................................................................49 8.2 Rated operating conditions....................................................................................................50 8.3 Temperature shock................................................................................................................50 8.4 Design....................................................................................................................................52 8.5 Liner.......................................................................................................................................52 8.6 Electrodes..............................................................................................................................53 8.7 Cable entries..........................................................................................................................53 8.8 Cable data..............................................................................................................................53 8.9 Pressure / temperature range................................................................................................55 8.10 Process fluid conductivity.......................................................................................................56 8.11 Dimensions and weight..........................................................................................................57 8.12 Accessories for MAG 1100 F.................................................................................................62 8.13 Certificates and approvals......................................................................................................65 A Appendix.....................................................................................................................................................67 A.1 Factory settings......................................................................................................................67 A.2 Coil resistance........................................................................................................................68 A.3 Ordering of spare parts..........................................................................................................69 Index...........................................................................................................................................................71 Table of contents SITRANS MAG 1100/1100 F 4 Operating Instructions, 08/2018, A5E03433301-AD Introduction 1 1.1 Purpose of this documentation These instructions contain all information required to commission and use the device. Read the instructions carefully prior to installation and commissioning. In order to use the device correctly, first review its principle of operation. The instructions are aimed at persons mechanically installing the device, connecting it electronically, configuring the parameters and commissioning it, as well as service and maintenance engineers. 1.2 Document History The contents of these instructions are regularly reviewed and corrections are included in subsequent editions. We welcome all suggestions for improvement. The following table shows the most important changes in the documentation compared to each previous edition. Edition Remarks 08/2018 Corrections to dimensions and weight 01/2018 The Operating Instructions now includes MAG 1100 F Updated introduction 05/2016 Updated connecting/remote installation Updated dimension-dependent factory settings Updated coil resistance table 02/2011 First edition The Operating Instructions replaces: ● MAG 1100 part of SITRANS F M HANDBOOK (A5E02435647) ● SITRANS F M MAG 1100 DN 2- DN 100 ● SITRANS F M MAG 1100 DN 2- DN 3 1.3 Items supplied ● SITRANS F M MAG 1100/1100 F ● Calibration report ● DVD with documentation and cerificates ● Safety Note Safety Note Cal. rep. SITRANS MAG 1100/1100 F Operating Instructions, 08/2018, A5E03433301-AD 5 1.4 Checking the consignment 1. Check the packaging and the delivered items for visible damages. 2. Report any claims for damages immediately to the shipping company. 3. Retain damaged parts for clarification. 4. Check the scope of delivery by comparing your order to the shipping documents for correctness and completeness. WARNING Using a damaged or incomplete device Risk of explosion in hazardous areas. ● Do not use damaged or incomplete devices. 1.5 Device identification Inspection 1. Check for mechanical damage due to possible improper handling during shipment. All claims for damage are to be made promptly to the shipper. 2. Make sure the scope of delivery, and the information on the type plate correspond to the ordering information Identification 1 7 8 2 3 4 5 6 9 ① Product name Sensor product name ② System order no. Device-specific system order number ③ Material Sensor material ④ Cal. Factor Calibration factor ⑤ Fluid group Fluid group statement required by PED ⑥ Lining Liner type Ceramic ⑦ MAWP Maximum allowable working pressures at -20 °C (-4 °F) and 150 °C (302 °F) ⑧ Tmedia Process media temperature ⑨ Year of Manufacture Manufacturing year Introduction 1.5 Device identification SITRANS MAG 1100/1100 F 6 Operating Instructions, 08/2018, A5E03433301-AD Figure 1-1 MAG 1100 identification nameplate example 1 2 ① Intrinsical safety data ② Ex approvals Ex approval specifications for the sensor Figure 1-2 MAG 1100 Ex identification nameplate example 1.6 Further Information Product information on the Internet The Operating Instructions are available on the documentation disk shipped with the device, and on the Internet on the Siemens homepage, where further information on the range of SITRANS F flowmeters may also be found: Local contact person (http://www.automation.siemens.com/partner) Worldwide contact person If you need more information or have particular problems not covered sufficiently by these Operating Instructions, get in touch with your contact person. You can find contact information for your local contact person on the Internet: Product information on the internet (http://www.siemens.com/flow) See also Technical support (Page 42) 1.7 Security information Siemens provides products and solutions with industrial security functions that support the secure operation of plants, systems, machines, and networks. In order to protect plants, systems, machines and networks against cyber threats, it is necessary to implement – and continuously maintain – a holistic, state-of-the-art industrial security concept. Siemens’ products and solutions only form one element of such a concept. Customer is responsible to prevent unauthorized access to its plants, systems, machines and networks. Systems, machines and components should only be connected to the enterprise Introduction 1.7 Security information SITRANS MAG 1100/1100 F Operating Instructions, 08/2018, A5E03433301-AD 7 network or the internet if and to the extent necessary and with appropriate security measures (e.g. use of firewalls and network segmentation) in place. Additionally, Siemens’ guidance on appropriate security measures should be taken into account. You can find more information about industrial security by visiting: https://www.siemens.com/industrialsecurity. Siemens’ products and solutions undergo continuous development to make them more secure. Siemens strongly recommends you apply product updates as soon as available and always use the latest product versions. Use of product versions that are no longer supported, and failure to apply latest updates may increase customer’s exposure to cyber threats. To stay informed about product updates, subscribe to the Siemens Industrial Security RSS Feed under https://www.siemens.com/industrialsecurity. 1.8 Transportation and storage To guarantee sufficient protection during transport and storage, observe the following: ● Keep the original packaging for subsequent transportation. ● Devices/replacement parts should be returned in their original packaging. ● If the original packaging is no longer available, ensure that all shipments are properly packaged to provide sufficient protection during transport. Siemens cannot assume liability for any costs associated with transportation damages. NOTICE Insufficient protection during storage The packaging only provides limited protection against moisture and infiltration. ● Provide additional packaging as necessary. Special conditions for storage and transportation of the device are listed in Technical data (Page 49). 1.9 Notes on warranty The contents of this manual shall not become part of or modify any prior or existing agreement, commitment or legal relationship. The sales contract contains all obligations on the part of Siemens as well as the complete and solely applicable warranty conditions. Any statements regarding device versions described in the manual do not create new warranties or modify the existing warranty. The content reflects the technical status at the time of publishing. Siemens reserves the right to make technical changes in the course of further development. Introduction 1.9 Notes on warranty SITRANS MAG 1100/1100 F 8 Operating Instructions, 08/2018, A5E03433301-AD Safety notes 2 CAUTION Correct, reliable operation of the product requires proper transport, storage, positioning and assembly as well as careful operation and maintenance. Only qualified personnel should install or operate this instrument. Note Alterations to the product, including opening or improper modifications of the product are not permitted. If this requirement is not observed, the CE mark and the manufacturer's warranty will expire. 2.1 Laws and directives General requirements Installation of the equipment must comply with national regulations. For example EN 60079-14 for the European Community. Instrument safety standards The device has been tested at the factory, based on the safety requirements. In order to maintain this condition over the expected life of the device the requirements described in these Operating Instructions must be observed. NOTICE Material compatibility Siemens Flow Instruments can provide assistance with the selection of wetted sensor parts. However, the full responsibility for the selection rests with the customer and Siemens Flow Instruments can take no responsibility for any failure due to material incompatibility. CE marked equipment The CE-mark symbolizes the compliance of the device with the following directives: ● EMC-directive 89/336/EWG ● Low voltage directive 73/23/EWG SITRANS MAG 1100/1100 F Operating Instructions, 08/2018, A5E03433301-AD 9 ● Pressure equipment directive (PED/DGRL) 93/23/EG ● ATEX Directive 94/9/EG PED directive Pressure Equipment Directive" (PED) is mandatory for all pressure equipment sold within the EU and EFTA. Siemens Flow Instruments products comply with PED as stated in the following table. Table 2-1 MAG 1100 and MAG 1100 HT PED compliance Flange mm MAG 1100 MAG 1100 HT MAG 1100 F Ceramic PFA Ceramic Ceramic PFA 2 EXC.PED N/A N/A N/A N/A 3 EXC.PED N/A N/A N/A N/A 6 EXC.PED N/A N/A N/A N/A 10 EXC.PED EXC.PED N/A EXC.PED EXC.PED 15 EXC.PED EXC.PED EXC.PED EXC.PED EXC.PED 25 EXC.PED EXC.PED EXC.PED EXC.PED EXC.PED 40 PED EXC.PED PED PED EXC.PED 50 PED PED PED PED PED 65 PED PED PED PED PED 80 PED PED PED PED PED 100 PED PED PED PED PED Siemens Flow Instruments products confirms to PED by following the tables below. EXC. PED = Excluded from PED under SEP or LVD PED= Product covered by PED N/A= Size/pressure outside of PED scope or not available in the size range CAUTION All products sold outside of EU and EFTA are excluded from the Pressure Equipment directive, also products sold into certain market sectors are excluded. These include 1. Meters used in networks for the supply, distribution and discharge of water. 2. Meters used in pipelines for the conveyance of any fluid from offshore to onshore. 3. Meters used in the extraction of petroleum or gas, including christmas tree and manifold equipment. 4. Any meter mounted on a ship or mobile offshore platform. Safety notes 2.1 Laws and directives SITRANS MAG 1100/1100 F 10 Operating Instructions, 08/2018, A5E03433301-AD 2.2 Installation in hazardous area WARNING Equipment used in hazardous areas must be Ex-approved and marked accordingly. It is required that the special conditions for safe use provided in the manual and in the Ex certificate are followed! Hazardous area approvals The device is approved for use in hazardous area and has the following approval: ● II 2 (1) GD Ex e ia IIB T3-T6 (MAG 1100 Ex remote mounted) ● II 2 (1) (2) GD Ex d [ia] [ib] IIB T3-T6 (MAG 1100 Ex compact mounted with MAG 6000 I Ex de) WARNING Make sure the hazardous area approval is suitable for the environment in which the device will be installed. Intrinsically safe data Table 2-2 Intrinsically safe data for remote mounted MAG 1100 Ex Coil circuit "Ex e" (Terminal 85,86) Ui 30 V (70 V peak) Ii 130 mA WARNING Compact mounted versions For intrinsically safe data for MAG 3100 Ex compact mounted with MAG 6000 I Ex d, refer to the Operating Instructions of MAG 6000 I or to certificate number Sira 07ATEX3181X, available here: Sira certificate (https://support.industry.siemens.com/cs/document/43032182/ for-use-in-hazardous-locations-atex-ec-type-examination-certificate-sira? dti=0&pnid=17323&lc=en-WW). WARNING With intrinsically safe circuits, use only certified meters appropriate for the transmitter. If a non-conforming supply unit is used, the "fail-safe" type of protection will no longer be effective and the approval certification will be invalid. Safety notes 2.2 Installation in hazardous area SITRANS MAG 1100/1100 F Operating Instructions, 08/2018, A5E03433301-AD 11 Temperature specifications for Ex use Maximum process fluid tempera‐ ture [°C] Maximum process fluid tempera‐ ture [°C] Ambient temperature [°C] 67 T6 (85 °C) -25 to +60 82 T5 (100 °C) -25 to +60 117 T4 (135 °C) -25 to +60 180 (Remote configuration) T3 (200 °C) -25 to +60 150 (Compact configuration) T3 (200 °C) -25 to +50 For dust protection, the surface temperature is equal to the process fluid temperature plus 5 °C Special conditions for safe use It is required that: Electrical connections are in accordance with IEC/EN60079-14 (Installing Electrical Systems in Explosion Hazardous Areas). ● The protective cover over the power supply is properly installed. For intrinsically safe circuits the connection area can be opened. ● Appropriate cable connectors are used for the output circuits: – Intrinsically safe: blue – Non-intrinsically safe: black ● Sensor and transmitter are connected to the potential equalization. For intrinsically safe output circuits potential equalization must be maintained along the entire connection path. ● Sensor insulation thickness is max. 100 mm (only insulated sensors). ● EN50281-1-2 is considered for installation in areas with combustible dust. ● When protective earth (PE) is connected, no potential difference between the protective earth (PE) and the potential equalization (PA) can exist, even during a fault condition. WARNING "Flameproof enclosure" type of protection Only open devices with type of protection "Flameproof enclosure" in hazardous areas when the power to the device is turned off, otherwise there is a risk of explosion. WARNING Laying of cables Cable for use in zone 1 and 2 or 21 and 22 must satisfy the requirements for having a proof voltage < AC 500 V applied between the conductor/ground, conductor/shield and shield/ground. Connect the devices that are operated in hazardous areas as per the stipulations applicable in the country of operation, e.g. for Ex "d" and "nA", permanent cables must be laid. Safety notes 2.2 Installation in hazardous area SITRANS MAG 1100/1100 F 12 Operating Instructions, 08/2018, A5E03433301-AD 2.3 Certificates You can find certificates on the Internet at online support portal (http://www.siemens.com/ processinstrumentation/certificates) or on an included DVD. See also Technical data (Page 49) Safety notes 2.3 Certificates SITRANS MAG 1100/1100 F Operating Instructions, 08/2018, A5E03433301-AD 13 Safety notes 2.3 Certificates SITRANS MAG 1100/1100 F 14 Operating Instructions, 08/2018, A5E03433301-AD Description 3 3.1 Applications The pulsed DC-powered magnetic flowmeters are suitable for measuring the flow of almost all electrically conductive liquids, pastes, and slurries with max. 40% solids. The main applications can be found in the following sectors: ● Water and waste water ● Chemical and pharmaceutical industries ● Food & beverage industry ● Mining and cements industries ● Pulp and paper industry ● Steel industry ● Power generation; utility and chilled water industry WARNING This is a Class A product In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures. 3.2 System components The SITRANS F M flowmeter system includes: ● Transmitter (types: SITRANS F M MAG 5000/6000 or MAG 6000 I) ● Sensor (types: SITRANS F M MAG 1100/1100 F, MAG 3100/3100 P or MAG 5100 W) ● Communication module (optional) (types: HART, PROFIBUS PA/DP, MODBUS RTU RS 485, Foundation Fieldbus H1, Devicenet) ● SENSORPROM memory unit Communication solutions The SITRANS F M range of add-on modules, presently including HART, Foundation Fieldbus. MODBUS RTU RS 485, PROFIBUS PA / DP and Devicenet, are all applicable with the SITRANS F M MAG 6000 transmitter. SITRANS MAG 1100/1100 F Operating Instructions, 08/2018, A5E03433301-AD 15 3.3 Design The SITRANS F M MAG 1100 is an electromagnetic flow sensor in a compact wafer design designed for flow applications in the process industry. MAG 1100 MAG 5000 MAG 6000I Sensor housing and flanges are designed in carbon steel (ASTM A 105) and terminal box in fibre glass reinforced polyamide or optionally in stainless steel (AISI 316). Measuring pipe is made of stainless steel (AISI 304) while liners and electrodes are available in various materials, making the sensor highly resistant to a wide range of chemicals. The present range of liner types includes: ● PFA ● Ceramic ● EPDM Electrodes are available in: ● Hastelloy C276 or C22 ● AISI 316 / 1.4571 ● Platinum / platinium with gold/Titanium brazing alloy The sensors carry a wide range of approvals, see Technical data (Page 49). Description 3.3 Design SITRANS MAG 1100/1100 F 16 Operating Instructions, 08/2018, A5E03433301-AD 3.4 Theory of operation The flow measuring principle is based on Faraday’s law of electromagnetic induction. �������������� ���� Ui = When an electrical conductor of length L is moved at velocity v, perpendicular to the lines of flux through a magnetic field of strength B, the voltage Ui is induced at the ends of the conductor Ui = L x B x v ● Ui = Induced voltage ● L = Conductor length = Inner pipe diameter = k1 ● B = Magnetic field strength = k2 ● v = Velocity of conductor (media) ● k = k1 x k2 Ui = k x v, the electrode signal is directly proportional to the fluid velocity Operating principle The coil current module generates a pulsating magnetizing current that drives the coils in the sensor. The current is permanently monitored and corrected. Errors or cable faults are registered by the self-monitoring circuit. The input circuit amplifies the flow-proportional induced voltage signal from the electrodes. The input impedance is extremely high: >1014 Ω which allows flow measurements on fluids with conductivities as low as 5 µS/cm. Measuring errors due to cable capacitance are eliminated due to active cable screening. The digital signal processor converts the analog flow signal to a digital signal and suppresses electrode noise through a digital filter. Inaccuracies in the transmitter as a result of long-term drift and temperature drift are monitored and continuously compensated for via the self- monitoring circuit. The analog to digital conversion takes place in an ultra low noise ASIC with 23 bit signal resolution. This has eliminated the need for range switching. The dynamic range of the transmitter is therefore unsurpassed with a turn down ratio of minimum 3000:1. Description 3.4 Theory of operation SITRANS MAG 1100/1100 F Operating Instructions, 08/2018, A5E03433301-AD 17 Description 3.4 Theory of operation SITRANS MAG 1100/1100 F 18 Operating Instructions, 08/2018, A5E03433301-AD Installing/Mounting 4 SITRANS F flowmeters with minimum IP65/NEMA 4X enclosure rating are suitable for indoor and outdoor installations. ● Make sure that pressure and temperature specifications indicated on the device nameplate / label will not be exceeded. WARNING Installation in hazardous location Special requirements apply to the location and interconnection of sensor and transmitter. See Installation in hazardous area (Page 11) 4.1 Installation safety precautions WARNING High pressure hazard In applications with working pressures/media that can be dangerous to people, surroundings, equipment or others in case of pipe fracture, we recommend that special precautions such as special placement, shielding or installation of a pressure guard or a safety valve are taken when the flowmeter is mounted. Note Install the sensor in well-supported pipelines in order to support the weight of the flowmeter. SITRANS MAG 1100/1100 F Operating Instructions, 08/2018, A5E03433301-AD 19 4.2 Determining a location Note The sensor must always be completely filled with liquid. Figure 4-1 Correct installation with filled pipes ● Avoid the following installations – Installation at the highest point in the pipe system – Installation in vertical pipes with free outlet Figure 4-2 Wrong installation at high point Figure 4-3 Correct installation at low point before outlet Inlet and outlet conditions To achieve accurate flow measurement it is essential to have straight lengths of inlet and outlet pipes and a certain distance to pumps and valves. It is also important to centre the flowmeter in relation to pipe flanges and gaskets. Installing/Mounting 4.2 Determining a location SITRANS MAG 1100/1100 F 20 Operating Instructions, 08/2018, A5E03433301-AD Note Empty pipe detection For applications with empty pipe detection, the sensor can be tilted 45°, as shown above. 4.3 Installation in partially filled pipes Installation in partially filled pipes For partially filled pipes or pipes with downward flow and free outlet the flowmeter should be located in a U-tube. Insta
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\Daten_aus_SIOS_Unlabeled_Data\COB9630906_V2\COB9630906\7504149\ba_sirecpu_c195-4_sp.pdf | ba_sirecpu_c195-4_sp.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | ˘ˇ 6,0$7,& X6,3$57 X,5(& X6,75$16 XVRQPDUFDVUHJLVWUDGDVGH6LHPHQV /DVRWUDVGHVLJQDFLRQHVTXHILJXUDQHQHVWHGRFXPHQWRSXHQGHQVHUPDUFDVFX\DXW LOL]DFLyQSRUWHUFHURVSDUDVXVSURSLRVILQHV SXHGHYLRODUORVGHUHFKRVGHORVSURSULHWDULRVGHGLFKDVPDUFDV /DGLYXOJDFLyQ\UHSURGXFFLyQGHHVWHGRFXPHQWRDVLFRPRHODSURYHFKDPLHQWRGHVXFRQWHQLQRHVWiQDXWRUL]DGRVDQRVHUTXHVH REWHQJDHOFRQVHQWLPLHQWRH[SUHVRSDUDHOOR/RVLQIUDFWRUHVTXHGDQREOLJDGRVDODLQGHPQL]DFLyQSRUGDxRV\SHUMXFLRV6HUHVHUYDQ WRGRVORVGHUHFKRVHQSDUWLFXODUSDUDHOFDVRGHFRQFHVLRQGH3DWHQWHRGH0RGHORGH8W LOL 6DOYRPRGLILFDFLRQHVWpQLFDV SIREC PU C79000-G7378-C195-041SIREC PURegistrador de puntos 7ND 3523CapítuloIntroducción0 Campo de aplicación1 Estructura y funcionamiento2 Preparación para el servicio3 Manejo4 Medición y registro5 Cuidados y mantenimiento6 Datos técnicos7 Suministro, ampliaciones, accesorios8 Índice alfabético9 SIREC PU C79000-G7378-C195-042Indice SIREC PU C79000-G7378-C195-043Indice0Introducción....................................................................................7 0.1Generalidades...................................................................................7 0.2Personal cualificado..........................................................................8 0.3Indicaciones de precaución...............................................................9 0.4Utilización apropiada......................................................................10 0.5Documentación técnica...................................................................11 1Campo de aplicaci ón....................................................................13 2Estructura y funcionamiento.......................................................17 2.1Resumen.........................................................................................17 2.2Componentes del aparato................................................................20 2.2.1Carcasa...........................................................................................20 2.2.2Bastidor..........................................................................................20 2.2.3Registrador.....................................................................................21 2.2.4Unidad central................................................................................21 2.2.5Tensi ón de alimentaci ón.................................................................21 2.2.6Registro del valor medido...............................................................22 2.2.7Palanca de manejo..........................................................................22 2.2.8Telecontrol infrarrojo.....................................................................22 2.3Ampliaciones..................................................................................24 2.3.1Entrada/salida digital......................................................................24 2.3.2Salida DC 24 V...............................................................................24 2.3.3Cable del PC...................................................................................24 2.3.4SIPROM R - PU.............................................................................24 2.4Suministro.......................................................................................25 2.5Accesorios y material de consumo.................................................25 3Preparaci ón para el servicio........................................................27 3.1Identificaci ón del aparato...............................................................27 3.2Directrices para el montaje.............................................................32 3.3Directrices para la conexi ón...........................................................33 3.4Preparaci ón mec ánica del aparato para el servicio.........................33 3.5Conectar energ ía auxiliar................................................................34 3.6Conectar canales de medici ón anal ógicos.......................................36 3.7Entrada/salida digital......................................................................40 3.8Alimentaci ón del transmisor...........................................................43 3.9Poner en servicio el aparato............................................................44 4Manejo...........................................................................................45 4.1Introducci ón....................................................................................45 4.2Interfase del PC..............................................................................50 Indice SIREC PU C79000-G7378-C195-0444.3Palancas de manejo.........................................................................51 4.3.1Palanca de manejo en el registro....................................................52 4.3.2Palanca de manejo en PAUSA.......................................................52 4.3.3Palanca de manejo en el men ú MODE...........................................53 4.3.4Palanca de manejo en los men ús STATUS, PROG o TEST..........53 4.4Telecontrol IR.................................................................................54 4.5Manejo de los men ús......................................................................60 4.5.1Estructura de los men ús..................................................................60 4.5.2Selecci ón de un elemento de men ú.................................................60 4.5.3Entradas num éricas.........................................................................61 4.5.4Entradas no num éricas....................................................................61 4.6Men ú STATUS...............................................................................64 4.6.1S[*0], STATUS: Reloj...................................................................65 4.6.2S[*1], STATUS: Tabla START.....................................................65 4.6.3S[*2], STATUS: Interfase..............................................................65 4.6.4S[*3], STATUS: Entrada/salida digital..........................................65 4.6.5S[*4], STATUS: Texto del aparato................................................65 4.6.6S[*5], STATUS: Versi ón...............................................................66 4.6.7S[*6], STATUS: Direcci ón de di álogo...........................................66 4.6.8S[*7], STATUS: C ódigo................................................................66 4.6.9S[*8], STATUS: Imprimir..............................................................66 4.7Men ú MODE..................................................................................67 4.7.1M[*0], MODE: Mode MA.............................................................68 4.7.2M[*1], MODE: Mode MB.............................................................73 4.7.3M[*2], MODE: Imprimir................................................................73 4.8Men ú PROG...................................................................................74 4.8.1P[*0], PROG: Color del protocolo.................................................79 4.8.2P[*1], PROG: Tabla START..........................................................79 4.8.3P[*2], PROG: Par ámetros...............................................................81 4.8.4P[*3], PROG: Diagrama.................................................................90 4.8.5P[*4], PROG: Texto.......................................................................95 4.8.6P[*5], PROG: Funciones................................................................98 4.8.7P[*6], PROG: T érmino.................................................................100 4.8.8P[*7], PROG: Configuraci ón........................................................105 4.8.9P[*8], PROG: Interfase.................................................................110 4.8.10P[*9], PROG: Entrada/salida digital.............................................110 4.8.11P[*10], PROG: Copiar..................................................................112 4.8.12P[*11], PROG: Inicializar............................................................113 4.8.13P[*12], PROG: Imprimir..............................................................114 4.9Men ú TEST..................................................................................115 4.9.1T[*0], TEST: Unidad registradora...............................................116 4.9.2T[*1], TEST: Ajuste.....................................................................117 4.9.3T[*2], TEST: Indicador................................................................118 Indice SIREC PU C79000-G7378-C195-0454.9.4T[*3], TEST: Autotest..................................................................119 4.9.5T[*4], TEST: Servicio..................................................................119 4.10Ejemplos de parametrizaci ón........................................................120 5Medici ón y registro.....................................................................123 5.1Indicaci ón del valor medido.........................................................124 5.2Registro gr áfico............................................................................129 5.2.1Estructura del diagrama................................................................129 5.2.2Escala...........................................................................................129 5.2.3Hora/fecha....................................................................................129 5.2.4Marcas del canal...........................................................................130 5.2.5Marcas de alarma, alarma colectiva..............................................130 5.2.6Textos de evento...........................................................................130 5.2.7Almacenamiento temporal de los valores medidos.......................131 5.3Registro num érico.........................................................................133 5.3.1Valor medido................................................................................134 5.3.2S ímbolos para la tendencia del valor medido...............................134 5.3.3S ímbolo para la ruptura de l ínea...................................................135 5.3.4S ímbolo para la alarma.................................................................135 5.3.5Almacenamiento temporal de los valores medidos.......................135 6Cuidados y mantenimiento........................................................137 6.1Palanca de servicio y palanca de manejo 2...................................137 6.2Extraer el registrador....................................................................138 6.3Introducir el registrador................................................................139 6.4Ajustar la l ínea de tiempo.............................................................140 6.5Extraer el bloque de papel plegado...............................................141 6.6Colocar el bloque de papel plegado..............................................142 6.7Extraer el rollo de papel...............................................................143 6.8Colocar el rollo de papel..............................................................144 6.9Colocar el bastidor en posici ón de mantenimiento.......................146 6.10Retorno del bastidor de la posici ón de mantenimiento.................147 6.11Extraer el bastidor de la carcasa...................................................148 6.12Introducir el bastidor en la carcasa...............................................149 6.13Retirar el muelle gu ía....................................................................149 6.14Introducir el muelle gu ía...............................................................150 6.15Escribir y colocar el r ótulo del punto de medici ón.......................150 6.16Retirar el cabezal de escritura.......................................................150 6.17Montar el cabezal de escritura......................................................151 6.18Ajustar la direcci ón de di álogo.....................................................152 6.19Cambiar la pila.............................................................................153 6.20Cambiar las pilas del telecontrol IR..............................................153 6.21Cambiar los fusibles.....................................................................154 6.22Pausas de servicio largas..............................................................154 Indice SIREC PU C79000-G7378-C195-0466.23Limpieza de la pantalla.................................................................154 6.24Avisos de error.............................................................................155 6.24.1Errores irreparables......................................................................155 6.24.2Errores reparables.........................................................................155 6.25Retirar el seguro de transporte......................................................157 6.26Montar el seguro de transporte.....................................................157 7Datos t écnicos..............................................................................159 7.1Manejar, indicar............................................................................162 7.2Registro........................................................................................163 7.3Entrada/salida digital....................................................................163 7.4Salida DC 24 V.............................................................................164 7.5Energ ía auxiliar............................................................................164 7.6Condiciones ambientales..............................................................165 7.7Posici ón de servicio......................................................................165 7.8Tipo de protecci ón........................................................................165 7.9Seguridad el éctrica.......................................................................166 7.10Compatibilidad electromagn ética (EMV).....................................166 7.11Dimensiones, fijaci ón...................................................................167 7.12Peso..............................................................................................167 7.13Explicaci ón de las indicaciones de error......................................167 8Suministro, ampliaciones, accesorios........................................169 8.1Suministro.....................................................................................169 8.2Accesorios pedibles y material de consumo.................................170 8.3Ampliaciones pedibles..................................................................171 9Indice alfab ético..........................................................................173 Campo de aplicación SIREC PU C79000-G7378-C195-0470 Introducción0.1 GeneralidadesEste manual contiene las informaciones necesarias para el uso apropiado de los productos descritos en él. Este está escrito para el personal t écnico cualificado, instruido especialmente o que posee conocimientos correspondientes a la técnica de medici ón, de control y de regulaci ón en la automatizaci ón.Los conocimientos y la realizaci ón técnica irreprensible de las indicaciones de seguridad y las precauciones contenidas en este manual son las condiciones para una instalaci ón y puesta en marcha sin peligro alguno, as í como la seguridad del servicio y el mantenimiento del producto. S ólo el personal cualificado, especificado en el apartado 0.2, dispone de la tecnolog ía requerida para interpretar en un caso concreto y realizar las indicaciones de seguridad y las precauciones indicadas en este manual. Lógicamente este manual puede pedirse por separado. Por motivo de claridad expositiva, éste no contiene los detalles completos para todas las versiones de los productos descritos y no puede considerar todos los casos imaginables en relación a la instalaci ón, el funcionamiento o el mantenimiento. Si se precisan informaciones complementarias o si surgen problemas espec íficos no tratados con el suficiente detalle en estas instrucciones, contactar con la delegaci ón oagencia Siemens m ás próxima, donde recibir á la informaci ón.Adem ás queremos hacer notar que el contenido de estas instrucciones de servicio no forma parte de un convenio, promesa o relaci ón jur ídica pasada o en vigor, o que la deba modificar. El contrato de compra es el único documento que especifica las obligaciones de Siemens y adem ás el único que incluye reglamentaci ón válida sobre la garant ía. La presente documentaci ón ni ampl íani limita las estipulaciones de garant ía fijadas. Campo de aplicaci ónSIREC PU C79000-G7378-C195-0480.2 Personal cualificado Con el acceso incompetente en el aparato o el no observar las indicaciones de seguridad en esta documentaci ón o en las marcas del propio producto, pueden producirse lesiones corporales graves o da ños materiales considerables. Por ello, s ólo el personal cualificado est á autorizado a intervenir en este aparato el personal de planificaci ón que est á familiarizado con los conceptos de seguridad de la automatizaci ón,o el personal instruido en el manejo de los equipos de automatizaci ón yque conoce éstas instrucciones de servicio, o el personal encargado de la puesta en marcha y del servicio, que haya obtenido una ense ñanza para la reparaci ón de los equipos de automatizaci ón, o que est é autorizado para poner en marcha y a tierra aparatos, as í como para marcar circuitos seg ún las normas de seguridad est ándar. Campo de aplicaci ónSIREC PU C79000-G7378-C195-0490.3 Indicaciones de precauciónEn estas instrucciones de servicio y en las marcas de precauci ón en el propio producto se utilizan precauciones con los siguientes significados: Peligro significa que al no observar las precauciones de seguridad se producir á lamuerte, lesiones corporales graves o da ños materiales considerables. Precauci ónsignifica que al no observar las precauciones de seguridad pueden producirse la muerte, lesiones corporales graves o da ños materiales considerables. Cuidado significa que al no observar las precauciones de seguridad pueden producirse lesiones corporales suaves o da ños materiales. Nota es una informaci ón importante a cerca del producto, su manipulaci ón o de la parte respectiva de las instrucciones de servicio, al cual se debe atender especialmente. Campo de aplicaci ónSIREC PU C79000-G7378-C195-04100.4 Utilizaci ón apropiada El aparato debe ser utilizado únicamente para las aplicaciones indicadas en el cat álogo y en las instrucciones de servicio, y s ólo junto con equipos y componentes ajenos recomendados y aceptados por Siemens. Los productos descritos se desarrollaron, fabricaron, comprobaron y documentaron de acuerdo a las normas de seguridad aceptadas. Si se observan las instrucciones de manejo y las indicaciones t écnicas de seguridad descritas para la proyecci ón, el montaje, el servicio apropiado y el mantenimiento, el producto en caso normal no presenta ning ún peligro relacionado a da ños materiales o a la salud de personas. Precauci ónAl retirar la carcasa o la protecci ón contra contacto, son accesibles ciertas partes del aparato que pueden encontrarse bajo tensiones peligrosas. Sólo el personal cualificado debe intervenir en el aparato. Dicho personal debe estar familiarizado a fondo con todas las fuentes de peligro y procedimientos para el mantenimiento, seg ún las especificaciones en estas instrucciones de servicio. El funcionamiento correcto y seguro del producto presupone un transporte, un almacenamiento, una instalaci ón y un montaje conforme a las pr ácticas de la buena ingenier ía, así como un manejo y un mantenimiento rigurosos. Campo de aplicaci ónSIREC PU C79000-G7378-C195-04110.5 Documentaci ón técnicaAdem ás de las instrucciones de servicio presentes, utilizables para todos los grupos de destinatario, existe la siguiente documentaci ón técnica relevante para el aparato: /1/Complemento para las instrucciones de servicio "SIREC PU con matem ática": contiene una descripci ón de las funciones matem áticasF7 ... F12. Grupo de destinatarios: personal de planificaci ón y de mantenimiento. /2/Conjunto de ejemplos "Aplicaciones": contiene una descripci ón de las aplicaciones est ándar y ejemplos de las adaptaciones espec íficas del usuario. Grupo de destinatarios: personal de planificaci ón./3/Hoja plegada "Parametrizaci ón clara y concisa": explica en forma visual el manejo esencial y la parametrizaci ón as í como los diversos men ús.Grupo de destinatarios: personal de planificaci ón y de mantenimiento. /4/Hoja plegada "Manejo claro y conciso": contiene las vistas del aparato con los elementos indicadores y de manejo, ejemplos de parametrizaci óncomprensibles, estados b ásicos del aparato definidos y representaciones visuales de trabajos de mantenimiento importantes. Grupo de destinatarios: conductores de equipos y personal de mantenimiento. /5/Folleto en A5 "Instrucciones de instalaci ón": contiene las informaciones necesarias para el montaje del aparato. Grupo de destinatarios: personal de planificaci ón y de montaje. /6/Cat álogo: "T écnica de registro, registrador de montaje en forma constructiva normalizada ", contiene los datos t écnicos m ás importantes, las vistas del aparato, un resumen breve y las informaciones para el pedido. Grupo de destinatarios: gerencia de explotaci ón y personal de planificaci ón.Campo de aplicaci ónSIREC PU C79000-G7378-C195-0412Campo de aplicaci ónSIREC PU C79000-G7378-C195-04131 Campo de aplicaciónCon el registrador controlado por microprocesador se pueden registrar, procesar, supervisar, indicar e inscribir los valores medidos de m áx. seis canales anal ógicos y seis digitales. El aparato se obtiene en dos versiones: con y sin matem ática. Los aparatos con matem ática disponen de funciones adicionales F7 ... F12 (v. /1/: "Complemento de las instrucciones de servicio"). Debido al r ápido ciclo de medici ón de 300 ms para 3 canales de medici ón obien 500 ms para 6 canales de medici ón, el aparato tambi én se puede utilizar en reemplazo de un registrador de l íneas. Adem ás el aparato tambi én puede escribir en el diagrama caracteres alfanum éricos (por ej. tabla de datos, textos, hora, etc.) y s ímbolos (por ej. marcas de alarma). La pantalla gr áfica sirve para indicar el valor medido y ayuda en la parametrizaci ón.A cada canal (#1 a #12) y a cada texto (1 a 24) se le puede asignar uno de los seis colores posibles para mejor diferencia en el papel registrador. Los valores medidos llegan al aparato a trav és de los canales anal ógicos y digitales o se determinan en el interior del aparato (frecuencia de red, temperatura de bornes). Los canales anal ógico #1 a #6 tienen una asignaci ón fija a los bornes de conexi ón (figura 3.6-1). Las se ñales pueden presentarse en los bornes del aparato como corriente continua, tensi ón termoel éctrica o tensi ón continua. En los canales digitales #7 a #12 se puede fijar la fuente de entrada entre los puntos siguientes, con ayuda de la parametrizaci ón del canal (apto. 4.8.3): Término 1-24 DI1 a DI4 a trav és de la ampliaci ón entrada/salida digital o frecuencia de red internamente registrada o temperatura de bornes internamente registrada Funciones F7 a F12 El registro de los valores medidos se realiza como en los canales anal ógicos #1 a #6, a trav és de un sistema multiplexor con un amplificador de medici ónpostconectado, un convertidor A/D y una unidad central. En los canales digitales #7 a #12, el registro del valor medido depende de la fuente seleccionada. Los valores registrados se transmiten a la unidad central para all í ser procesados, memorizados temporalmente y entregados al sistema de escritura, la pantalla, la interfase del PC y la entrada/salida digital (alarmas). Asimismo la unidad central crea todas las se ñales de control requeridas. Objetivo Canales anal ógicos Canales digitales Registrar valores medidos Elaborar valores medidos Campo de aplicaci ónSIREC PU C79000-G7378-C195-0414En aparatos sin matem ática se pueden programar funciones de linealizaci óncon ayuda de las funciones F1 ... F6. Cada funci ón se basa en los valores de apoyo introducidos. Aplicaci ón: Convertir los valores el éctricos medidos (p.ej. mA) en otras magnitudes f ísicas (p.ej. mbar); funciones de linealizaci ón para termoelementos que no est én determinados en el aparato. En aparatos con matem ática se dispone de la "Escala" y de funciones adicionales "F7 ... F12". Estas se pueden utilizar en aplicaciones est ándar con ayuda del software de parametrizaci ón SIPROM R - PU. Si dichas aplicaciones no son suficientes, el usuario puede formular sus propias reglas de c álculo. Adem ás tambi én se pueden combinar varios canales en una regla de c álculo, para as í calcular por ej. resultados de procesos complejos. Con la funci ón "Escala" se pueden crear hasta 12 escalas espec íficas del usuario y asignarlas a los canales. Los valores medidos ya registrados pueden ser comparados por la unidad central con l ímites ya programados. Al sobrepasar los l ímites se crea, dependiendo de la parametrizaci ón, por ej. una alarma a trav és de la entrada/salida digital, para el control del evento en otros aparatos. El control del evento se puede utilizar tambi én en el aparato internamente. Los valores medidos ya registrados y procesados se pueden indicar en diversos modos por medio de una pantalla gr áfica con fondo iluminado. Los valores medidos ya registrados y procesados se pueden documentar sobre el papel registrador en diferentes representaciones por medio del sistema de escritura. Las alarmas ajustables para el sobrepaso del l ímite superior e inferior se pueden marcar en el diagrama. Con ayuda de un reloj calendario de carga tamp ón, se puede escribir en el diagrama, en caso que se desee, la fecha y la hora. Durante el registro se documentan en el diagrama todas las modificaciones en el aparato como la parada temporal, la conmutaci ón del programa de medici óno del modo de operaci ón as í como el fallo de la tensi ón de alimentaci ón.Al transportar el papel registrador hacia adelante y hacia atr ás resulta, al igual que en el registrador de l íneas, una l ínea continua del valor medido. El manejo del aparato se realiza por medio de la interfase del PC, el telecontrol infrarrojo (telecontrol IR) por separado o la palanca de manejo en el aparato. Los acuses de recibo del aparato resultan mediante la pantalla. Para el control a trav és del PC se dispone de la interfase de usuario de WINDOWS SIPROM R - PU. Calcular valores medidos Supervisar valores medidos Indicar valores medidos Inscribir valores medidos Manejo Campo de aplicaci ónSIREC PU C79000-G7378-C195-0415Las siguientes capacidades permiten el uso universal del aparato: linealizaci ón programable por el usuario extensi ón del margen (Zooming) desplazamiento del margen de registro (Zoning) conmutaci ón del programa de medici ón dependiendo del evento conmutaci ón del modo de operaci ón dependiendo del evento impresi ón de textos programables dependiendo del evento En cuanto a la alimentaci ón de la energ ía auxiliar se suministran las siguientes versiones: Energ ía auxiliar AC 230 V Energ ía auxiliar AC 115 V Energ ía auxiliar AC 24 V Energ ía auxiliar DC 24 V El aparato puede equiparse con las siguientes ampliaciones: Entrada/salida digital (2 versiones) Salida DC 24 V Cable del PC Software de parametrizaci ón SIPROM R - PU La ampliaci ón Cable del PC permite la conexi ón con otro laptop o bien un PC. Todas las funciones del aparato se pueden controlar a distancia. Adem ás es posible llamar los ajustes del aparato y los valores medidos. El aparato se produce, se parametriza y se suministra con versi ón est ándar o de fábrica seg ún el pedido del usuario. La reequipaci ón del aparato, por ej. el cambio del suministro de la energ íaauxiliar o el montaje de ampliaciones posteriores deben ser realizados únicamente por el fabricante o por personal instruido por él.Para la t écnica de estructura del aparato se han utilizado únicamente materiales compatibles al medio ambiente. Las instrucciones de servicio son impresas sobre papel blanqueado sin cloro. Caracter ísticas de potencia Versiones Ampliaciones Suministro Reequipaci ónProtecci ónambiental Campo de aplicaci ónSIREC PU C79000-G7378-C195-0416Estructura y funcionamiento SIREC PU C79000-G7378-C195-04172 Estructura y funcionamiento El siguiente cap ítulo describe la estructura mec ánica y el éctrica así como los componentes del aparato. 2.1 ResumenEl aparato est á construido como aparato para el montaje en formato 144 mm x 144 mm. En la parte delantera de la carcasa se encuentra el bastidor con el registrador, en la parte posterior la unida central y el registro de los valores medidos. En la parte posterior del aparato se encuentra el transformador de la tensi ón de alimentaci ón y las conexiones para la energ ía auxiliar, as í como las líneas de control y de medici ón.El montaje contiguo en un cuadro de distribuci ón y con unidad modular es posible si se tiene suficiente ventilaci ón.El registrador es un aparato de registro moderno con procesamiento digital de datos. El registro del valor medido se efect úa en los canales por serie y sin contacto alguno. Debido a que se utilizan únicamente motores paso a paso, el sistema de activaci ón del registro trabaja tambi én sin ning ún contacto. Dicha t écnica garantiza un campo de aplicaci ón grande y una alta seguridad en el funcionamiento. La figura 2.1-1 y la figura 2.1-2 muestran las vistas del aparato. El funcionamiento de éste se explica en el apartado 2.2, hasta los niveles del esquema de bloques. Estructura y funcionamento SIREC PU C79000-G7378-C195-0418503-131SERVICE321123PROG1234567Fig. 2.1-1Vista frontal del aparato 1Puerta 2Pantalla con fondo iluminado 3Registrador 4Palanca de servicio 5Intefase de PC 6Palanca de manejo 7Ayudas de manejo simb ólicas Estructura y funcionamiento SIREC PU C79000-G7378-C195-0419503-13212345678Fig. 2.1-2Vista posterior del aparato (versi ón AC 115/230 V) 1Conexi ón a tierra para el blindaje del conductor 2Conexi ón salida DC 24 V 3Conexi ón entrada/salida digital 4Fusible F1 5Conexi ón energía auxiliar 6Fusible F2 7Ventana para ajustar los m árgenes de medida 8Conexi ón se ñales de medici ónEstructura y funcionamento SIREC PU C79000-G7378-C195-04202.2 Componentes del aparato 2.2.1 CarcasaLa carcasa consta de chapa de acero. La sujeci ón del aparato en el cuadro de distribuci ón y con unidad modular, o en el pupitre se realiza con los elementos de sujeci ón normalizados suministrados. 2.2.2 Bastidor El bastidor consta del panel, la pantalla, el sistema de escritura y la tarjeta de activaci ón. El bastidor est á conectado con la unidad central a trav és de un cable plano enchufable de varios polos. La longitud de dicho cable est á dise ñada de tal manera que el bastidor puede extraerse de la carcasa por completo sin necesidad de desconectar el cable. El panel es el soporte del montaje para el motor del carro, el motor del corrido de papel y el carro de escritura con el motor del cabezal de escritura. El carro de escritura est á conectado a la tarjeta "Activaci ón" a trav és de un cable plano flexible. La pantalla gr áfica en tecnolog ía de cristal l íquido (LCD) se encuentra junto con una iluminaci ón del fondo de LED en una carcasa de pl ástico; ésta est áencajada en el soporte del bastidor. All í tambi én se encuentran el receptor para el telecontrol IR, el controlador y el excitador correspondiente para la pantalla. La conexi ón con la tarjeta de activaci ón se realiza a trav és de cables planos. El cabezal de escritura en fieltro consta de seis plumas con sus c ámaras de tinta correspondientes. Este se inserta en el mandril del carro de escritura, teniendo la posici ón hacia abajo. La tarjeta de activaci ón contiene la electr ónica de potencia para el motor del carro, el motor del cabezal de escritura y el motor del avance de papel as í como la barrera fotoel éctrica para detectar el punto cero del carro. Aqu í tambi én seencuentran dos interruptores para ajustar la direcci ón del di álogo, un microinterruptor para detectar el final del papel y cuatro microinterruptores accionables por palanca. En la tarjeta de activaci ón se encuentra tambi én el soporte de una pila tamp ónadicional para el m ódulo de reloj. Al extraer el bastidor se puede acceder a
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F434002__N1AO129175232-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | F434002__N1AO129175232-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-26 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-AO12-9175232 | 7MF4434-1EA02-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821288229-P6/21394-6NU: 836935 / 0030: 7MF4434-1EA02-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-AO12-9175232: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 16: F434002: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / AusgangskennlinieDeviation / Abweich.DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]05010003006000.0021300.0021600.01960.0124300.02430.00040.00030.00330.00210.0040(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Vogel Thomas(2)2010-10-25HAGUENAU,1137667/985866(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-26 07:14:23I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\WeitereDaten\7ME471\SITRANS_FC430_HART_COI_en-fr-de-es-it-nl_de-DE.pdf | SITRANS_FC430_HART_COI_en-fr-de-es-it-nl_de-DE.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | Coriolis Flowmeters SITRANS FC430 with HART Compact Operating Instructions 12/2013 Edition Answers for industry. SITRANS F 1 English ······························································································· 3 Français ··························································································· 18 Deutsch ···························································································· 34 Español ···························································································· 49 Italiano ····························································································· 64 Nederlands ······················································································· 79 © Siemens AG 2012 - 2013. All rights reserved A5E03736889-002, 12/2013 3 SITRANS F Coriolis flowmeters SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) Compact Operating Instructions Legal information Warning notice system This manual contains notices you have to observe in order to ensure your personal safety, as well as to prevent damage to property. The notices referring to your personal safety are highlighted in the manual by a safety alert symbol, notices referring only to property damage have no safety alert symbol. These notices shown below are graded according to the degree of danger. DANGER indicates that death or severe personal injury will result if proper precautions are not taken. WARNING indicates that death or severe personal injury may result if proper precautions are not taken. CAUTION indicates that minor personal injury can result if proper precautions are not taken. NOTICE indicates that property damage can result if proper precautions are not taken. If more than one degree of danger is present, the warning notice representing the highest degree of danger will be used. A notice warning of injury to persons with a safety alert symbol may also include a warning relating to property damage. Qualified Personnel The product/system described in this documentation may be operated only by personnel qualified for the specific task in accordance with the relevant documentation, in particular its warning notices and safety instructions. Qualified personnel are those who, based on their training and experience, are capable of identifying risks and avoiding potential hazards when working with these products/systems. Proper use of Siemens products Note the following: WARNING Siemens products may only be used for the applications described in the catalog and in the relevant technical documentation. If products and components from other manufacturers are used, these must be recommended or approved by Siemens. Proper transport, storage, installation, assembly, commissioning, operation and maintenance are required to ensure that the products operate safely and without any problems. The permissible ambient conditions must be complied with. The information in the relevant documentation must be observed. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) 4 A5E03736889-002, 12/2013 1 Introduction 1.1 Purpose of the documentation This document contains all essential health and safety information required for safe use of the device. Before installation and commissioning of the device, the operating instructions on the electronic data medium must be read carefully. 1.2 History The following table shows major changes in the documentation compared to the previous edition. Edition Remarks 04/2012 First edition 12/2013 General update 1.3 Designated use Use the device to measure process media in accordance with the information in the operating instructions. Note Use in a domestic environment This is a Class A Group 1 equipment intended for use in industrial areas. In a domestic environment this device may cause radio interference. 1.4 Checking the consignment 1. Check the packaging and the device for visible damage caused by inappropriate handling during shipping. 2. Report any claims for damages immediately to the shipping company. 3. Retain damaged parts for clarification. 4. Check the scope of delivery by comparing your order to the shipping documents for correctness and completeness. WARNING Using a damaged or incomplete device Danger of explosion in hazardous areas. ● Do not use damaged or incomplete devices. 1.5 Transportation and storage To guarantee sufficient protection during transport and storage, observe the following: ● Keep the original packaging for subsequent transportation. ● Devices/replacement parts should be returned in their original packaging. ● If the original packaging is no longer available, ensure that all shipments are properly packaged to provide sufficient protection during transport. Siemens cannot assume liability for any costs associated with transportation damages. CAUTION Insufficient protection during storage The packaging only provides limited protection against moisture and infiltration. ● Provide additional packaging as necessary. Special conditions for storage and transportation of the device are found in the operating instructions. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) A5E03736889-002, 12/2013 5 1.6 Notes on warranty The contents of this manual shall not become part of or modify any prior or existing agreement, commitment or legal relationship. The sales contract contains all obligations on the part of Siemens as well as the complete and solely applicable warranty conditions. Any statements regarding device versions described in the manual do not create new warranties or modify the existing warranty. The content reflects the technical status at the time of publishing. Siemens reserves the right to make technical changes in the course of further development. 2 Safety notes 2.1 Preconditions for use This device left the factory in good working condition. In order to maintain this status and to ensure safe operation of the device, observe these instructions and all the specifications relevant to safety. Observe the information and symbols on the device. Do not remove any information or symbols from the device. Always keep the information and symbols in a completely legible state. 2.1.1 Warning symbols on the device Symbol Explanation Consult operating instructions 2.1.2 SIL note Note Functional safety applications (SIL) In case the device is used in a functional safety application, refer to the functional safety manual. 2.1.3 Laws and directives Observe the test certification, provisions and laws applicable in your country during connection, assembly and operation. These include, for example: ● National Electrical Code (NEC - NFPA 70) (USA) ● Canadian Electrical Code (CEC) (Canada) Further provisions for hazardous area applications are for example: ● IEC 60079-14 (international) ● EN 60079-14 (EC) Conformity with European directives The CE marking on the device symbolizes the conformity with the following European directives: Electromagnetic compatibility EMC 2004/108/EC Directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC. Low voltage directive LVD 2006/95/EC Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) 6 A5E03736889-002, 12/2013 Atmosphère explosible ATEX 94/9/EC Directive of the European Parliament and the Council on the approximation of the laws of the Member States concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres. Pressure equipment directive PED 97/23/EC Directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States concerning pressure equipment. The applicable directives can be found in the EC conformity declaration of the specific device. Further country or region- specific code conformity information is available on request. 2.2 Improper device modifications WARNING Improper device modifications Danger to personnel, system and environment can result from modifications to the device, particularly in hazardous areas. ● Only carry out modifications that are described in the instructions for the device. Failure to observe this requirement cancels the manufacturer's warranty and the product approvals. 2.3 Requirements for special applications Due to the large number of possible applications, each detail of the described device versions for each possible scenario during commissioning, operation, maintenance or operation in systems cannot be considered in the instructions. If you need additional information not covered by these instructions, contact your local Siemens office or company representative. Note Operation under special ambient conditions We highly recommend that you contact your Siemens representative or our application department before you operate the device under special ambient conditions as can be encountered in nuclear power plants or when the device is used for research and development purposes. 2.4 Use in hazardous areas Qualified personnel for hazardous area applications Persons who install, connect, commission, operate, and service the device in a hazardous area must have the following specific qualifications: ● They are authorized, trained or instructed in operating and maintaining devices and systems according to the safety regulations for electrical circuits, high pressures, aggressive, and hazardous media. ● They are authorized, trained, or instructed in carrying out work on electrical circuits for hazardous systems. ● They are trained or instructed in maintenance and use of appropriate safety equipment according to the pertinent safety regulations. WARNING Unsuitable device for the hazardous area Danger of explosion. ● Only use equipment that is approved for use in the intended hazardous area and labelled accordingly. WARNING Loss of safety of device with type of protection "Intrinsic safety Ex i" If the device has already been operated in non-intrinsically safe circuits or the electrical specifications have not been observed, the safety of the device is no longer ensured for use in hazardous areas. There is a danger of explosion. ● Connect the device with type of protection "Intrinsic safety" solely to an intrinsically safe circuit. ● Observe the specifications for the electrical data in the certificate and in the operating instructions. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) A5E03736889-002, 12/2013 7 3 Installing/mounting 3.1 Basic safety instructions CAUTION Hot surfaces resulting from hot process media Danger of burns resulting from surface temperatures above 70 °C (155 °F). ● Take appropriate protective measures, for example contact protection. ● Make sure that protective measures do not cause the maximum permissible ambient temperature to be exceeded. See operating instructions. WARNING Wetted parts unsuitable for the process media Danger of injury or damage to device. Hot, toxic and corrosive media could be released if the process medium is unsuitable for the wetted parts. ● Ensure that the material of the device parts wetted by the process medium is suitable for the medium. See information in the operating instructions. Note Material compatibility Siemens can provide you with support concerning selection of sensor components wetted by process media. However, you are responsible for the selection of components. Siemens accepts no liability for faults or failures resulting from incompatible materials. WARNING Unsuitable connecting parts Danger of injury or poisoning. In case of improper mounting hot, toxic and corrosive process media could be released at the connections. ● Ensure that connecting parts (such as flange gaskets and bolts) are suitable for connection and process media. WARNING Exceeded maximum permissible operating pressure Danger of injury or poisoning. The maximum permissible operating pressure depends on the device version. The device can be damaged if the operating pressure is exceeded. Hot, toxic and corrosive process media could be released. ● Make sure that the device is suitable for the maximum permissible operating pressure of your system. Refer to the information on the nameplate and in the operating instructions. WARNING Exceeded maximum ambient or process media temperature Danger of explosion in areas subject to explosion hazard. Device damage. ● Make sure that the maximum permissible ambient and process media temperatures of the device are not exceeded. See information in the operating instructions. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) 8 A5E03736889-002, 12/2013 WARNING Open cable inlet or incorrect cable gland Danger of explosion in hazardous areas. ● Close the cable inlets for the electrical connections. Only use cable glands or plugs which are approved for the relevant type of protection. WARNING Incorrect conduit system Danger of explosion in hazardous areas as result of open cable inlet or incorrect conduit system. ● In the case of a conduit system, mount a spark barrier at a defined distance from the device input. Observe national regulations and the requirements stated in the relevant approvals. CAUTION External stresses and loads Damage to device by severe external stresses and loads (e.g. thermal expansion or pipe tension). Process media can be released. ● Prevent severe external stresses and loads from acting on the device. 3.1.1 Installation location requirements CAUTION Damage to device In plants with strong vibrations, mount the transmitter in a low vibration environment away from the sensor. CAUTION Aggressive atmospheres Damage to device through penetration of aggressive vapors. ● Ensure that the device is suitable for the application. CAUTION Direct sunlight Device damage. The device can overheat or materials become brittle due to UV exposure. ● Protect the device from direct sunlight. ● Make sure that the maximum permissible ambient temperature is not exceeded. See operating instructions. 3.1.2 Proper mounting NOTICE Incorrect mounting The device can be damaged, destroyed, or its functionality impaired through improper mounting. ● Before installing ensure there is no visible damage to the device. ● Make sure that process connectors are clean, and suitable gaskets and glands are used. ● Mount the device using suitable tools. See operating instructions. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) A5E03736889-002, 12/2013 9 Note Loss of degree of protection Damage to device if the enclosure is open or not properly closed. The degree of protection specified on the nameplate and in the operating instructions is no longer guaranteed. ● Make sure that the device is securely closed. 3.2 Disassembly WARNING Incorrect disassembly The following dangers may result through incorrect disassembly: - Injury through electric shock - Danger through emerging media when connected to the process - Danger of explosion in hazardous area In order to disassemble correctly, observe the following: ● Before starting work, make sure that you have switched off all physical variables such as pressure, temperature, electricity etc. or that they have a harmless value. ● If the device contains dangerous media, it must be emptied prior to disassembly. Make sure that no environmentally hazardous media are released. ● Secure the remaining connections so that no damage can result if the process is started unintentionally. 4 Connecting 4.1 Basic safety instructions WARNING Unsuitable cables and/or cable glands Danger of explosion in hazardous areas. ● Only use suitable cables and cable glands complying with the requirements specified under technical data in the operating instructions. ● Tighten the cable glands in accordance with the torques specified under technical data in the operating instructions. ● When replacing cable glands use only cable glands of the same type. ● After installation, check that the cables are seated firmly. WARNING Dangerous contact voltage Danger of electric shock in case of incorrect connection. ● For the electrical connection specifications, see technical data in the operating instructions ● At the mounting location of the device observe the applicable directives and laws for installation of electrical power installations with rated voltages below 1000 V. NOTICE Condensation in the device Damage to device through formation of condensation if the temperature difference between transportation or storage and the mounting location exceeds 20 °C (68°F). ● Before taking the device into operation let the device adapt for several hours in the new environment. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) 10 A5E03736889-002, 12/2013 WARNING Missing PE/ground connection Danger of electric shock. Ensure the PE/ground connection is secure before applying power. NOTICE Ambient temperature too high Damage to cable sheath. ● At an ambient temperature ≥ 60 °C (140 °F), use heat-resistant cables suitable for an ambient temperature at least 20 °C (68 °F) higher. WARNING Improper power supply Danger of explosion in hazardous areas as result of incorrect power supply, e.g. using direct current instead of alternating current. ● Connect the device in accordance with the specified power supply and signal circuits. The relevant specifications can be found in the certificates found in the operating instructions or on the nameplate. WARNING Lack of equipotential bonding Danger of explosion through compensating currents or ignition currents through lack of equipotential bonding. ● Ensure that the device is potentially equalized. WARNING Unprotected cable ends Danger of explosion through unprotected cable ends in hazardous areas. ● Protect unused cable ends in accordance with IEC/EN 60079-14. WARNING Improper laying of shielded cables Danger of explosion through compensating currents between hazardous area and the non-hazardous area. ● Only ground shielded cables that run into the hazardous area at one end. ● If grounding is required at both ends, use an equipotential bonding conductor. WARNING Insufficient isolation of non-intrinsically safe and intrinsically safe circuits Danger of explosion in hazardous areas. ● When connecting intrinsically safe and non-intrinsically safe circuits ensure that isolation is carried out properly in accordance with IEC/EN 60079-14. ● Make sure that you observe the device approvals applicable in your country. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) A5E03736889-002, 12/2013 11 WARNING Connecting device in energized state Danger of explosion in hazardous areas. ● Connect devices in hazardous areas only in a de-energized state. Exceptions: ● Circuits of limited energy may also be connected in the energized state in hazardous areas. ● Exceptions for type of protection "Non-sparking nA" (Zone 2) are regulated in the relevant certificate WARNING Incorrect selection of type of protection Danger of explosion in areas subject to explosion hazard. This device is approved for several types of protection. 1. Decide in favor of one type of protection. 2. Connect the device in accordance with the selected type of protection. 3. In order to avoid incorrect use at a later point, make the types of protection that are not used permanently unrecognizable on the nameplate. Note Electromagnetic compatibility (EMC) You can use this device in industrial environments, households and small businesses. For metal housings there is an increased electromagnetic compatibility compared to high-frequency radiation. This protection can be increased by grounding the housing, see operating instructions. Note Improvement of interference immunity ● Lay signal cables separate from cables with voltages > 60 V. ● Use cables with twisted wires. ● Keep device and cables in distance to strong electromagnetic fields. ● Use shielded cables to guarantee the full specification according to HART. ● Connect a load resistor of at least 230 Ω in series in the signal circuit in order to guarantee fault-free HART communication. When power supply isolators are used for SITRANS HART transmitters, a load resistor is already installed in the device. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) 12 A5E03736889-002, 12/2013 5 Commissioning 5.1 Basic safety instructions WARNING Improper commissioning in hazardous areas Device failure or danger of explosion in hazardous areas. ● Do not commission the device until it has been mounted completely and connected in accordance with the information found under technical data in the operating instructions. ● Before commissioning take the effect on other devices in the system into account. WARNING Commissioning and operation with pending error If an error message appears, correct operation in the process is no longer guaranteed. ● Check the gravity of the error. ● Correct the error. ● If the error still exists: – Take the device out of operation. – Prevent renewed commissioning. WARNING Hot surfaces Danger of burns resulting from hot surfaces. ● Take corresponding protective measures, for example by wearing protective gloves. Note Loss of degree of protection Damage to device if the enclosure is open or not properly closed. The degree of protection specified on the nameplate and in the operating instructions is no longer guaranteed. ● Make sure that the device is securely closed. WARNING Dangerous contact voltage Danger of injury through dangerous contact voltage when the device is open or not completely closed. The degree of protection specified on the nameplate and in the operating instructions is no longer guaranteed if the device is open or not properly closed. ● Make sure that the device is securely closed. DANGER Toxic gases and liquids Danger of poisoning when venting the device: if toxic process media are measured, toxic gases and liquids can be released. ● Before venting ensure that there are no toxic gases or liquids in the device, or take the appropriate safety measures. WARNING Loss of explosion protection Danger of explosion in hazardous areas if the device is open or not properly closed. ● Close the device. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) A5E03736889-002, 12/2013 13 WARNING Opening device in energized state Danger of explosion in areas subject to explosion hazard. ● Only open the device in a de-energized state. ● Check prior to commissioning that the cover, cover locks, and cable inlets are assembled in accordance with the directives. 6 Service and maintenance 6.1 Basic safety instructions Note The device is maintenance-free. 6.1.1 Maintenance The device is maintenance-free. However, a periodic inspection according to pertinent directives and regulations must be carried out. An inspection can include check of: ● Ambient conditions ● Seal integrity of the process connections, cable entries, and cover screws ● Reliability of power supply, lightning protection, and grounds NOTICE Repair and service must be carried out by Siemens authorized personnel only. Note Siemens defines flow sensors as non-repairable products. WARNING Impermissible repair and maintenance of the device ● Repair and maintenance must be carried out by Siemens authorized personnel only. WARNING Impermissible repair of explosion protected devices Danger of explosion in areas subject to explosion hazard. ● Repair must be carried out by Siemens authorized personnel only. WARNING Dust layers above 5 mm Danger of explosion in hazardous areas. Device may overheat due to dust build up. ● Remove dust layers in excess of 5 mm. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) 14 A5E03736889-002, 12/2013 NOTICE Penetration of moisture into the device Device damage. ● Make sure when carrying out cleaning and maintenance work that no moisture penetrates the inside of the device. CAUTION Releasing key lock Improper modification of parameters could influence process safety. ● Make sure that only authorized personnel may cancel the key locking of devices for safety-related applications. 6.2 Cleaning ● Clean the outside of the enclosure and the display window using a cloth moistened with water or a mild detergent. ● Do not use aggressive cleaning agents or solvents. Plastic components or painted surfaces could be damaged. 6.3 Maintenance and repair work WARNING Maintenance during continued operation in a hazardous area There is a danger of explosion when carrying out repairs and maintenance on the device in a hazardous area. ● Isolate the device from power. - or - ● Ensure that the atmosphere is explosion-free (hot work permit). WARNING Impermissible accessories and spare parts Danger of explosion in areas subject to explosion hazard. ● Only use original accessories or original spare parts. ● Observe all relevant installation and safety instructions described in the instructions for the device or enclosed with the accessory or spare part. WARNING Humid environment Danger of electric shock. ● Avoid working on the device when it is energized. ● If working on an energized device is necessary, ensure that the environment is dry. ● Make sure when carrying out cleaning and maintenance work that no moisture penetrates the inside of the device. CAUTION Hot surfaces Danger of burns during maintenance work on parts having surface temperatures exceeding 70 °C (158 °F). ● Take corresponding protective measures, for example by wearing protective gloves. ● After carrying out maintenance, remount touch protection measures. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) A5E03736889-002, 12/2013 15 WARNING Enclosure open Danger of explosion in hazardous areas as a result of hot components and/or charged capacitors inside the device. Proceed as follows to open the device in a hazardous area: 1. Isolate the device from power. 2. Observe the wait time specified in the operating instructions or on the warning sign before opening the device. WARNING Hot, toxic or corrosive process media Danger of injury during maintenance work. When working on the process connection, hot, toxic or corrosive process media could be released. ● As long as the device is under pressure, do not loosen process connections and do not remove any parts that are pressurized. ● Before opening or removing the device ensure that process media cannot be released. WARNING Improper connection after maintenance Danger of explosion in areas subject to explosion hazard. ● Connect the device correctly after maintenance. ● Close the device after maintenance work. 6.4 Replacing the device CAUTION Corrosive substances Danger of chemical burns when replacing the sensor. The sensor in the device contains corrosive substances that result in burns on unprotected skin. ● Make sure that the sensor enclosure is not damaged when replacing the sensor. ● If contact with the corrosive substances occurs, rinse the affected skin immediately with large amount of water to dilute substance. 6.5 Return procedure Enclose the bill of lading, return document and decontamination certificate in a clear plastic pouch and attach it firmly to the outside of the packaging. Required forms ● Delivery note ● Return goods delivery note (http://www.siemens.com/processinstrumentation/returngoodsnote) with the following information: – Product (item description) – Number of returned devices/replacement parts – Reason for returning the item(s) ● Decontamination declaration (http://www.siemens.com/sc/declarationofdecontamination) With this declaration you warrant "that the device/replacement part has been carefully cleaned and is free of residues. The device/replacement part does not pose a hazard for humans and the environment." SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) 16 A5E03736889-002, 12/2013 If the returned device/replacement part has come into contact with poisonous, corrosive, flammable or water- contaminating substances, you must thoroughly clean and decontaminate the device/replacement part before returning it in order to ensure that all hollow areas are free from hazardous substances. Check the item after it has been cleaned. Any devices/replacement parts returned without a decontamination declaration will be cleaned at your expense before further processing. The forms can be found on the Internet as well as in the documentation which comes with the device. 6.6 Disposal Devices identified by this symbol may not be disposed of in the municipal waste disposal services under observance of the Directive 2002/96/EC on waste electronic and electrical equipment (WEEE). They can be returned to the supplier within the EC or to a locally approved disposal service. Observe the specific regulations valid in your country. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) A5E03736889-002, 12/2013 17 A Appendix A A.1 Technical support Technical Support You can contact Technical Support for all IA and DT products: ● Via the Internet using the Support Request: Support request (http://www.siemens.com/automation/support-request) ● Service & Support (mailto:support.automation@siemens.com) ● Phone: +49 (0) 911 895 7 222 ● Fax: +49 (0) 911 895 7 223 Further information about our technical support is available on the Internet at Service and support (http://www.siemens.com/automation/csi/service) Industry Online Support In addition to our documentation, we offer a comprehensive knowledge base on the Internet at: Product support (http://www.siemens.com/processinstrumentation/documentation) There you will find: ● The latest product information, FAQs, downloads, tips and tricks. ● Our newsletter with the latest information about our products. ● A Knowledge Manager to find the right documents for you. ● Our bulletin board, where users and specialists share their knowledge worldwide. ● Your local contact partner for Industry Automation and Drives Technologies in our partner database. ● Information about field service, repairs, spare parts and lots more under "Services." Additional Support Please contact your local Siemens representative and offices if you have any questions about the products described in this manual and do not find the right answers. Find your contact partner at: Partner (http://www.automation.siemens.com/partner) Documentation for various products and systems is available at: Product information on SITRANS F on the Internet (http://www.siemens.com/sitransf) Trademarks All names identified by ® are registered trademarks of Siemens AG. The remaining trademarks in this publication may be trademarks whose use by third parties for their own purposes could violate the rights of the owner. Disclaimer of Liability We have reviewed the contents of this publication to ensure consistency with the hardware and software described. Since variance cannot be precluded entirely, we cannot guarantee full consistency. However, the information in this publication is reviewed regularly and any necessary corrections are included in subsequent editions. Siemens AG Industry Sector Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) A5E03736889 , 12/2013 © Siemens AG 2012 - 2013. Tous droits réservés 18 A5E03736889-002, 12/2013 SITRANS F Débitmètres Coriolis SITRANS FC430 avec HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) Notice de service Mentions légales Signalétique d'avertissement Ce manuel donne des consignes que vous devez respecter pour votre propre sécurité et pour éviter des dommages matériels. Les av
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P605000___16_1248916-720_N1EN189010033-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P605000___16_1248916-720_N1EN189010033-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-12-09 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010033 | 7MF4034-1BY10-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0720: 7MF4034-1BY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010033: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: 16: P605000___16: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000.00.51.00.00000.50001.00000.00000.5000-0.0025-0.00280.0002-0.0031-0.0032(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Yilmaz Ahmet(2)2014-12-09Haguenau5008926/1020042(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-09 10:07:36PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P436100__N1A9289172194-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P436100__N1A9289172194-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 04.11.2010 |  |  | N1A9289172194 | 7MF4034 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0058631704.11.2010 12Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Menge Quantity Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 1,00 12.10.2010 20310108/30 P436100 N1A9289172194 7MF4034 0,1% Hiermit bescheinigen wir, dass vorgenannte Einheit(en) zum Zeitpunkt desInverkehrbringens, dem Stand der Technik entsprochen haben.Die Bestellvorgaben wurden eingehalten. Die Qualität der Einheit(en) wurde imRahmen des Qualitätsmanagement-Systems sichergestelltFür medienberührte, metallische Bauteile wurden ausschliesslich Werkstoffeeingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 Ziffer 3.1 besitzen.Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferantenbzw. des TÜV. Es sind dies: We herewith certify that above mentioned unit(s) complied with state-of-the-arttechnology at the time of supply. The order specifications were adhered to. Thequality of the unit(s) was confirmed by the Quality Management System.For wetted, metallic components, we have only used materials with a certificateof inspection in accordance with EN 10204 para. 3.1. The correspondingcertificates of inspection of our suppliers or the TÜV are applicable. Theseare as follows: FLANSCH OBERTEIL / Flange upper body Lieferant / vendor Pradeep Metals Limited IN 400701 Navi Mumbai Material / Material 1.4404/316L Charge / charge S-5371/EZ31 Code / Code FBW - 89 Kennzeichnung / Marking EZ31 DRUCKMITTLERMEMBRANE / Diaphragm (OF C.S.) Lieferant / vendor HIGH TECH ALLOYS Sonderwerkstoffe DE 42103 Wuppertal Material / Material 2.4610 Charge / charge 245530997Code / Code BMY - 2 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0058631704.11.2010 22Abnahmebeauftragter Inspection Representative Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. Reinhold Kern WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de ALEXANDER WIEGANDSE& CO. KGAbnahmeprüfzeugnis3.1nach DINEN10204Ac ceptanceTest Certificate 3.1according to EN10204 WIKA Alexand erW iegand SE & Co. KG Alexand er-W iegand-Straße D-639 11Kli ngenbergSeite/Page: 1 / 1 Tel. 09 372 / 132 Œ0 Fax 093 72 / 132 Œ405 www.wika.de Sicht-und Masskontrollenach EN 10088-3/ Visual and dimensional checkacc. EN 1088-3 Bestell-Nr./ Order No.: W0639571 Lieferant/ Supplier HIGHTECH ALLOYS Datum/ Date24.08.2010 Kunde/ CustomerWerkstoff / Mate rial2.4610Abmessung / Dime nsionBD 0,1mmx210mm Charge / CodeBatch / Code 245530997Sach-Nr. / Part No.0568694Abnahmebeauftragter Company ExpertR. KernPrüfer TesterT. PüschelWurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift/ Was createdautomatically, needsno signature(EN10204/5). Bemerku ngen / Extentions:Die Messergebnisse entsprec hen den Vorgaben / The test res ults complywit h specificat ions:Ja / YesDie Messung erfolgte nac h / Measurement was carried outaccording t o:EN 10088-3 DieBewert ung erfolgte nac h / Evaluation was carried out according to: durch: NaciogU, 11.10.2010Code: BMY2durch: NaciogU, 11.10.2010Code: BMY2
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\8310958_1029398-30_N1C9219066481-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 8310958_1029398-30_N1C9219066481-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2012-10-18 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-C921-9066481 | 7MF4034-1DA00-1BB7-Z;7MF4034-1DA00-1BB7 | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R3P0-1823311275-28005725-232D-B6211: 01029398 / 0030: 7MF4034-1DA00-1BB7-Z: Y15+Y16+Y21: N1-C921-9066481: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 8310958: 7MF4034-1DA00-1BB7: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1091951980/551/HCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y16)(Y21)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 8160.00047.999916.00040.00008.00060.0023-0.00060.0025-0.00020.0039(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Kuntz Alain(2)2012-10-18HAGUENAU,1441022/1003535(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2012-10-18 21:34:27I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P633000___55_1248916-780_N1EN189010036-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P633000___55_1248916-780_N1EN189010036-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-12-09 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010036 | 7MF4034-1BY10-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0780: 7MF4034-1BY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010036: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: 55: P633000___55: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000.00.51.00.00000.49991.00000.00000.4999-0.0005-0.0058-0.0020-0.0012-0.0053(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Yilmaz Ahmet(2)2014-12-09Haguenau5008927/1020717(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-09 10:16:08PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P864100__N1A9289172222-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P864100__N1A9289172222-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2010-10-07 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172222 | 7MF4034-1DY00-1EB7-Z;7MF4034-*DY0*-1***;A5E00100207A;A5E01133036 | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 1150: 7MF4034-1DY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172222: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P864100: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 9(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-07HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-07 17:29:31I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.119List of materials / WerkstofflisteN1-A928-9172222Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4034-*DY0*-1*** - D22No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00100207A1 987552 W1WOM3.1C73451-A400-C1AnschlußstutzenProcess connection11W521Seat / AufnahmeA5E01133036A5E00100209A3.1SIEMENS3036 S111W531Diaphragm / TrennmembranC73451-A400-C15W73501-A4404-B501-*-253.1SIEMENS501538W541Sensor / SensorC73451-A400-B927C73451-A400-B900-*-252.1SIEMENS8D08-920W5Manufacturer / HerstellerSIEMENS I IA SC MF-H PI-1 PRO-1HaguenauPosition / AuftragOrder / Item832425 / 11Serial-Number / Fab. - NrN1-A928-9172222Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2010-10-07Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-4.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172222C12SIEMENS I IA SC SPA PS 113 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172222C12SIEMENS I IA SC SPA PS 114 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172222C12SIEMENS I IA SC SPA PS 115 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172222C12SIEMENS I IA SC SPA PS 116 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172222C12SIEMENS I IA SC SPA PS 117 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172222C12SIEMENS I IA SC SPA PS 118 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172222C12SIEMENS I IA SC SPA PS 119 / 9EN 10204-4.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P922150__N1A9289172229-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P922150__N1A9289172229-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 04.11.2010 |  |  | N1A9289172229 | 7MF4034 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0058615204.11.2010 12Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Menge Quantity Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 1,00 12.10.2010 20310108/65 P922150 N1A9289172229 7MF4034 0,1% Hiermit bescheinigen wir, dass vorgenannte Einheit(en) zum Zeitpunkt desInverkehrbringens, dem Stand der Technik entsprochen haben.Die Bestellvorgaben wurden eingehalten. Die Qualität der Einheit(en) wurde imRahmen des Qualitätsmanagement-Systems sichergestelltFür medienberührte, metallische Bauteile wurden ausschliesslich Werkstoffeeingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 Ziffer 3.1 besitzen.Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferantenbzw. des TÜV. Es sind dies: We herewith certify that above mentioned unit(s) complied with state-of-the-arttechnology at the time of supply. The order specifications were adhered to. Thequality of the unit(s) was confirmed by the Quality Management System.For wetted, metallic components, we have only used materials with a certificateof inspection in accordance with EN 10204 para. 3.1. The correspondingcertificates of inspection of our suppliers or the TÜV are applicable. Theseare as follows: FLANSCH OBERTEIL / Flange upper body Lieferant / vendor Richard Neumayer GmbH DE 77756 Hausach Material / Material 1.4404/316L Charge / charge 012158Code / Code FBW - 99 DRUCKMITTLERMEMBRANE / Diaphragm (OF C.S.) Lieferant / vendor Lamineries Matthey S.A. CH 2520 La Neuveville Material / Material 1.4435/316L Charge / charge E90667 Code / Code BJ - 23 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0058615204.11.2010 22Abnahmebeauftragter Inspection Representative Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. Reinhold Kern WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\Daten_aus_SIOS_Unlabeled_Data\COB9630906_V2\COB9630906\7306496\C79000B7174C55-04.pdf | C79000B7174C55-04.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | SITRANST3KPA C79000-B7174-C55-04 1SITRANST3KPA 7NG3213Ausgabe/Edition12/2004 DeutschSeite3 .......................................EnglishPage5 7........................................SITRANST3KPA C79000-B7174-C55-04 2Copyright ESiemensAG1999Allrightsreserved WeitergabesowieVervielfältigungdieserAnleitung,Ver- wertungundMitteilungihresInhaltsistnichtgestattet, soweitnichtausdrücklichzugestanden.Zuwiderhandlun- genverpflichtenzuSchadenersatz.AlleRechtevorbe- halten,insbesonderefürdenFallderPatenterteilung oderGM--Eintragung SiemensAG BereichAutomatisierungs--undAntriebstechnik GeschäftsgebietProcessInstrumentation D--76181Karlsruhe DisclaimerofLiability Wehavecheckedthecontentsofthismanualforagree- mentwiththehardwareandsoftwaredescribed.Since deviationscannotbeprecludedentirely,wecannotgua- ranteefullagreement.However,thedatainthismanual arereviewedregularlyandanynecessarycorrections includedinsubsequenteditions.Suggestionsforimpro- vementarewelcomed. ESiemensAG2000 Technicaldatasubjecttochange. Copyright ESiemensAG2000Allrightsreserved Thereproduction,transmissionoruseofthisdocument oritscontentsisnotpermittedwithoutexpresswritten authority.Offenderswillbeliablefordamages.Allrights, includingrightscreatedbypatentgrantorregistrationof autilitym odelordesign,arereserved. SiemensAG BereichAutomatisierungs--undAntriebstechnik GeschäftsgebietProcessInstrumentation D--76181Karlsruhe Haftungsau sschluss WirhabendenInhaltderAnleitungaufÜbereinstimmung mitderbeschriebenenHard--undSoftwaregeprüft.Den- nochkönnenAbweichungennichtausgeschlossenwer- den,sodasswirfürdievollständigeÜbereinstimmung keineGewährübernehmen.DieAngabenindieserAnlei- tungwerdenregelmäßigüberprüft,undnotwendigeKor- rekturensindindennachfolgendenAuflagenenthalten. FürVerbesserungsvorschlägesindwirdankbar. ESiemensAG1999 TechnischeÄnderungenbleibenvorbehalten Betriebsanleitung7NG3213 SITRANST3KPA C79000-B7174-C55-04 3Inhaltsverzeichnis 1TechnischeBeschrei bung9 ......................1.1Anwendungsbereich9 ..................................1.2Produktmerkmale9 ....................................1.3PROFIBUS-Anschluss10 ................................1.3.1EinstellungderPROFIBUS-Adresse10 ....................1.3.2NutzdatenüberPROFIBUS10 ............................1.3.3Status11 ..............................................1.3.4Diagnose14 ...........................................1.3.5AzyklischeDienste15 ...................................1.4Arbeitsweise16 .........................................1.5TechnischeDaten17 ....................................1.6Bestelldaten25 .........................................1.7Maße26 ...............................................2Installation27 ....................................2.1MontageimAnschlusskopf27 ............................2.2ElektrischerAnschluss28 ................................3InbetriebnahmeundparametrierbareFunktionen34 3.1Funktionen34 ..........................................3.2StatuszumMesswertstatus36 ............................3.3LeitungsbruchüberwachungundKurzschlussüberwachung36 3.4Leitungsabgleich37 .....................................3.5Leitungswiderstand37 ...................................3.6Netzfrequenzfilter37 ....................................3.7Skalierungsfaktor37 .....................................3.8ReferenzauswahlbeiMessungmittelsThermoelement37 ....3.9Trimmbereichsangabe38 ................................3.10Trimmfunktion38 .......................................4Bedienung39 ....................................4.1BedienungmitPC/LaptopüberSchnittstelle39 ..............4.1.1BedienungmitPC/Laptop39 .............................4.1.2Bedienung/SteuerungmitLeitsystem39 ....................5Wartung40 .......................................6Zertifikate41 .....................................6.1EG-Konformitätserklärungen41 ...........................6.2EG-BaumusterprüfbescheinigungZELM99ATEX000144 ....Betriebsanleitung 7NG3213 4SITRANST3KPA C79000-B7174-C55-04 6.3Konformitätsaussagen48 ................................6.4FM-Zertifikat48 .........................................7PROFIBUS49 ....................................7.1Übertragungstechnik49 ..................................7.2Topologie49 ...........................................7.3EigenschaftendesPROFIBUS-PA51 ......................Anhang1Stichwortverzeichnis55 .................................Anhang2Gerätestammdatei(GSD)115 .............................Anhang3LiteraturundKataloge117 ................................Anhang4PA-ProfiltabelledesSITRANST3KPA119 ..................Betriebsanleitung7NG3213 SITRANST3KPA C79000-B7174-C55-04 5KlassifizierungderSicherheitshinweise DiesesHandbuchenthältHinweise,dieSiezuIhrerpersönlichenSicherheitso- wiezurVermeidungvonSachschädenbeachtenmüssen.DieHinweisesind durcheinWarndreieckhervorgehobenundjenachGefährdungsgradfolgender- maßendargestellt: !GEFAHR bedeutet,dassTododerschwereKörperverletzungeintreten wird ,wenndie entsprechendenVorsichtsmaßnahmennichtgetroffenwerden. !WARNUNG bedeutet,dassTododerschwereKörperverletzungeintreten kann ,wenndie entsprechendenVorsichtsmaßnahmennichtgetroffenwerden. !VORSICHT mitWarndreieckbedeutet,dasseineleichteKörperverletzungeintretenkann, wenndieentsprechendenVorsichtsmaßnahmennichtgetroffenwerden. VORSICHT ohneWarndreieckbedeutet,dasseinSachschadeneintretenkann,wenndie entsprechendenVorsichtsmaßnahmennichtgetroffenwerden. ACHTUNGbedeutet,dasseinunerwünschtesErgebnisoderZustandeintretenkann,wenn derentsprechendenHinweisnichtbeachtetwird. .HINWEIS isteinewichtigeInformationüberdasProdukt,dieHandhabungdesProduktes oderdenjeweiligenTeilderDokumentation,aufdenbesondersaufmerksam gemachtwerdensollundderenBeachtungwegeneinesmöglichenNutzens empfohlenwird. Betriebsanleitung 7NG3213 6SITRANST3KPA C79000-B7174-C55-04 .HINWEIS DieAnleitungenthältausGründenderÜbersichtlichkeitnichtsämtli- cheDetailinformati onenzuallenTypendesProduktsundkannauch nichtjedendenkbarenFallderAufstellung,desBetriebesoderder Instandhaltungberücksichtigen. SolltenSieweitereInformationenwünschen,odersolltenbesondere Problemeauftreten,dieinderAnleitungnichtausführlichgenugbe- handeltwerden,könnenSiedieerforderlicheAuskunftüberdieörtliche Siemens-Niederlassunganfordern. Außerdemweisenwirdaraufhin,dassderInhaltderAnleitungnicht TeileinerfrüherenoderbestehendenVereinbarung,Zusageoderei- nesRechtverhältnissesistoderdieseabändernsoll.SämtlicheVer- pflichtungenderSiemensAGergebensichausdemjewe iligenKauf- vertrag,derauchdievollständigeundalleingültigeGewährleistungs- regelungenthält.DiesevertraglichenGewährleistungsbestimmungen werdendurchdieAusführungenderAnleitungwedererweitertnoch beschränkt. !WARNUNG DiesesGerätdarfnurdannmontiertundbetriebenwerden,wennqua- lifiziertesPersonaldurchgeeigneteStromversorgungensichergestellt hat,dassimnormalenBetrieboderimFehlerfallderAnlageodervon AnlagenteilenkeinegefährlichenSpannungenandasGerätgelangen können.DasGerätkannmithohemDrucksowieagressivenMedienbetrieben werden.DeshalbsindbeiunsachgemäßemUmgangmitdiesemGerät schwereKörperverletzungenund/odererheblicherSachschadennicht auszuschließen. DereinwandfreieundsichereBetriebdieseGerätessetztsachgemä- ßenTransport,fachgerechteLagerung,AufstellungundMontageso- wiesorgfältigeBedienungundInstandhaltungvoraus. Betriebsanleitung7NG3213 SITRANST3KPA C79000-B7174-C55-04 7QualifiziertesPersonal sindPersonen,diemitAufstellung,Montage,InbetriebsetzungundBetriebdes ProduktesvertrautsindundüberdieihrerTätigkeitentsprechendenQualifikatio- nenverfügen,wiez.B.: .AusbildungoderUnterweisungbzw.Berechtigung,Geräte/Systemege- mäßdesStandardsderSicherheitstechnikfürelektrischeStromkreise, hoheDrückeundaggressiveMedienzubetreibenundzuwarten. .AusbildungoderUnterweisunggemäßdesStandardsderSicherheitstech- nikinPflegeundGebrauchangemessenerSicherheitsausrüstung. .BeiGerätenmitExplosionsschutz:AusbildungoderUnterweisungbzw. Berechtigung,ArbeitenanelektrischenKreisenfürexplosionsgefährdete Anlagendurchzuführen. .SchulunginErsterHilfe .HINWEIS BeiBetriebundWartungdesMessumformerssinddieallgemeinen VorschriftenfürdenBetriebderAnlagezubeachten. DerInhaltspiegeltdentechnischenStandzurDrucklegungwieder. TechnischeÄnderungensindimZugederWeiterentwicklungvorbehal- ten. Haftungsausschluss: SämtlicheÄnderungenamGerät,sofernsienichtinderBetriebsanleitungaus- drücklicherwähntwerden,fallenindieVerantwortungdesAnwenders. Betriebsanleitung 7NG3213 8SITRANST3KPA C79000-B7174-C55-04 Betriebsanleitung7NG3213 SITRANST3KPA C79000-B7174-C55-04 91TechnischeBeschreibung 1.1Anwendungsbereich DerMessumformerSITRANST3KPAkanninallenBrancheneingesetztwerden. SeinekompakteGrößemachteineInstallationimerhöhtenAnschlusskopfTypB (DIN43729)odergrößermöglich.DurchseineuniverselleEingangsstufesind folgendeFühler/Signalquellenanschließbar: DWiderstandsthermometer DThermoelemente DWiderstandsgeber/Potentiometer DGleichspannungsquellen DieNutzdaten--MesswertemitStatusalsQualitätsangabesowieauchweitere Parameter--werdenaufdemPROFIBUS-PAzurVerfügunggestellt(sieheKapitel 1.3.2,Seite10undKapitel7,Seite49). MessumformerinderAusführungﬂZündschutzartNonincendiveﬂkönneninner- halbexplosionsgefährdeterBereiche(Zone2)montiertwerden.Messumformerin derAusführungﬂZündschutzartEigensicherﬂkönneninnerhalbexplosionsgefähr- deterBereiche(Zone1)montiertundzurSpeisungvonSensorenanZone0ver- wendetwerden.DieKonformitätsaussagenentsprechenderEuropäischenNorm (CENELEC). 1.2Produktmerkmale DMessumformermitBusanschlussnachIEC61158-2undEN50170,Teil4 DDatenübertragungundMessumformerversorgungüberBusanschlussgemein- samDMontageimAnschlusskopfTypBmiterhöhtemDeckel(DIN43729)odergrö- ßerDKommunikationsfähigüberPROFIBUS-PA(ProfilB,Version3.0);dadurchsind Sensor,Messbereichu.v.a.programmierbar. DQualitätsangabezudenMesswerten:StatusmitGrenzwerten DFesteBusstrombegrenzungimFehlerfall DGalvanischeTrennung(Prüfspannung500VAC) DEigensichereAusführungfürdenEinsatzimEx-Bereich Betriebsanleitung 7NG3213 10SITRANST3KPA C79000-B7174-C55-04 1.3PROFIBUS-Anschluss DerPROFIBUS(ProcessFieldBus)isteinoffenesKommunikationssystemfürdie Automatisierungstechnik.Einedeta illierteBeschrei bungseinerEigenschaften erhaltenSieimKapitel7,Seite49.ImfolgendensinddiewichtigstenInformatio- nenfürdenBetriebaufgeführt: 1.3.1EinstellungderPROFIBUS-Adresse DiePROFIBUS-Adresseiststandardmäßigauf126eingestellt.Siekannüberdas Parametrierwerkzeug,z.B.SIMATICPDMaufeinenanderenWerteingestellt werden.DieeingestelltePROFIBUS-AdressedarfamselbenBussystemnurein- malvergebenwerden. 1.3.2NutzdatenüberPROFIBUS Gleitpunktdarstellung(Float)desMesswertes Bits 76543210Bytes VZE127262524232221EM2202--1 2--2 2--3 2--4 2--5 2--6 2--7 M32--8 2--9 2--10 2--11 2--12 2--13 2--14 2--15 M42--16 2--17 2--18 2--19 2--20 2--21 2--22 2--23 VZ:Vorzeichen;0=positiv,1=negativ M:Mantisse E:Exonent DieNutzdatenwerdenüberdenzyklischenDienstdesPROFIBUSlaufendaktua- lisiert.BeimSITRANST3KPAistdiesderMesswert.JenachKonfigurationistes einTemperatur-,WiderstandsoderSpannungswert.DerMesswertteiltsichaufin einenFließkommawert(4Byte)unddiezugehörigeQualitätsanzeige(1Byte). Betriebsanleitung7NG3213 SITRANST3KPA C79000-B7174-C55-04 111.3.3Status DerStatusgibtAuskunftüberdieQualitätdesMesswertes(Angabenlaut PROFIBUS-PAGeneralRequirements,sieheAnhang3,Seite117ﬂLiteraturund Katalogeﬂ/10/)undhatfolgendenAufbau: 76543210Qualität Substatus Grenzangabe DQualität(Bits6und7),globaleAngabenzurEinordnung: 0=Schlecht 1=Unsicher 2=Gut 3=Gut(Kaskade)(beiTransmitternnichtrelevant) DSubstatus:ZusatzinformationzurQualität DGrenzangabe(Bits0und1) 0=Gut 1=UntererGrenzwerterreicht,überschrittenoderaufunterenGrenzwert begrenzt.DarunterfälltauchKurzschluss. 2=ObererGrenzwerterreicht,überschrittenoderaufoberenGrenzwert begrenzt.DarunterfälltauchDrahtbruch. 3=Wertistfeststehend,keinMesswert Betriebsanleitung 7NG3213 12SITRANST3KPA C79000-B7174-C55-04 VerschiedeneCodierungenzuderjeweiligenQualitätsangabe. StatuscodierungbeiﬂQualitätschlechtﬂ Dez HexUrsache Maßnahme 0404Parameterpassennichtzusammen. DynamischerWertistfalsch. ÜberprüfenSiedieParameter. 150FGerätefehlererkannt,z.B.Speicher- fehler.BeibestimmtenSpeicherfeh- lernwirdderMessumformeraußer Betriebgeschaltet. TauschenSiedenMessumformer 1610AngeschlossenerSensorzeigtFeh- ler. PrüfenSieVerdrahtungundden Sensor. 1711Kurzschlusswurdeerk annt. PrüfenSiedieVerdrahtungzumSen- sor. 1812DrahtbruchoderSensorbruchwurde erkannt. PrüfenSieVerdrahtungundden Sensor. 311F1)2)1)MessumformeraußerBetrieb.ParametrierbaresErsatzwertverhalten. DreiFällesindwählbar:1.ParametriertenErsatzwertdurchschalten. 2.LetztengültigenWerthalten(Defaultwert). 3.SchlechtenWert/Statusdurchschalten. 2)JenachParametrierungbefindetsichderMessumformerineinembestimmtenZustand, dereineangepassteVorgehensweiseerfordert: 1.und2.:DerMessumformeristaußerBetrieb.BehebenSiedieFehlerursacheoder parametrierenSiedasErsatzwertverhaltenum,undschaltenSiedenZustandauf automatisch. 3.AnalysierenSiedenschlechtenWert/Status. Tabelle1StatuscodierungbeiﬂQualitätschlechtﬂ Betriebsanleitung7NG3213 SITRANST3KPA C79000-B7174-C55-04 13StatuscodierungbeiﬂQualitätunsicherﬂ Dez HexUrsache Maßnahme 6844DerMessbereichwurdegeändert, undderMessumformerliefertden letztenbrauchbarenWert. WartenSiebisdieÜbergangsphase derMessbereichsänderungvorüber ist,undlesenSiedanndenMess- wertneuein. 7147DerneueMesswertistschlecht,des- halbliefertderMessumformerden letztengültigenWert. ÜberprüfenSiedieMesswerterfas- sungunddenSensoranschluss. 754BDerneueMesswertistschlecht,des- halbliefertderMessumformerden parametriertenErsatzwert. ÜberprüfenSiedieMesswerterfas- sungunddenSensoranschluss. 794FNachdemEinschaltenderVersor- gungsspannungliefertderMessum- formerdenparametriertenErsat- zwert. VerwerfenSiedenMesswertgege- benenfallsimAnwenderprogramm. 8151DerMesswertdesSensorsistunge- nau,WertliegtunterhalbderSensor- kennlinie. ÜberprüfenSiedieParametrierung unddiePolaritätdesSensors. 8252DerMesswertdesSensorsistunge- nau,WertliegtoberhalbderSensor- kennlinie. ÜberprüfenSiedieParametrierung unddiePolaritätdesSensors. Tabelle2StatuscodierungbeiﬂQualitätunsicherﬂ Betriebsanleitung 7NG3213 14SITRANST3KPA C79000-B7174-C55-04 StatuscodierungbeiﬂQualitätgutﬂ Dez HexUrsache Maßnahme 12880ok,Normalbetrieb JetztkönnenSiedieMesswerteauswerten. 13284AnzeigeaktiverBlockalarm: EinfürdasVerhaltendes SlaverelevanterParameter wurdeverändert. WartenSiemitderAuswertungderMess- wertebissichdasSystemwiedereinge- spielthat(Anzeigeerlischtnach10Sekun- den). 13789Warngrenzeunterschritten ReagierenSieimAnwenderprogramm. 1388AWarngrenzeüberschritten ReagierenSieimAnwenderprogramm. 1418DAlarmgrenzeunterschritten ReagierenSieimAnwenderprogramm. 1428EAlarmgrenzeüberschritten ReagierenSieimAnwenderprogramm. Tabelle3Qualitätsangabegut 1.3.4Diagnose WenneineDiagnosemeldungkommtoderweggehtwirdanstelledeszyklischen MesswerteseinDiagnosetelegrammgesendet.DieDiagnosekannamMaster Klasse1ausgelesenwerden,wenndieStationaufﬂonlineﬂgeschaltetist(Station istdieHierarchiestufeunterhalbeinesProjektsimSIMATIC-Manager,sieheAn- hang3,Seite117ﬂLiteraturundKatalogeﬂ/2/): -unterBaugruppenzustand -imRegisterDP-SlaveDiagnose DerSITRANST3KPAliefertDiagnosedateninfolgenderForm: Eingang(Mastersicht):DiagnosenachPROFIBUS-DP(DDLM_Slave_Diag) Anfangsadresse 0Station_status_1 1Station_status_2 2Station_status_3 StandardDPDiagnose3Diag_Master_Add Stan dardDP-Diagnose 4Ident_Number 5Ident_Number 6Header 7Status_Type Statuscodierungnach 8Slot_Number StatuscodierungnachDP/V1(Qualitätsanzeige) 9Specifier 1)(g)10Diagnosis(0) 11Diagnosis(1) DiagnosisObjektdes 12Diagnosis(2) DiagnosisObjektdesPhysicalBlocks 13Diagnosis(3) y1)Specifier:1:Errorappears=KommendesEreignis 2:Errordisappears=GehendesEreignis Betriebsanleitung7NG3213 SITRANST3KPA C79000-B7174-C55-04 15DasDiagnosis-Objektbestehtaus4Bytes.BeiSITRANST3KPAsindnurzwei Bytesrelevant.DiezweiByteshabenfolgendeBedeutung: Byte Bit Bedeutungbeiﬂ1ﬂ 00123 4 5 6 7-- ----Electronictemperaturetoohigh=Elektroniktemperaturzuhoch Measurementfailure=Messwertfehler Memoryerror=Speicherfehler -- --Byte Bit Bedeutungbeiﬂ1ﬂ 10 123 4 5 6 7-- --Configurationinvalid=Konfigurationnichtgültig Restart=Warmstart Coldstart=Kaltstart -- -- Ident_Numberviolation=VerletzungderIdentnummer (GSD) DieenglischenBasistextestammenausderGerätestamm-Datei(GSD,sieheAn- hang2,Seite115) 1.3.5AzyklischeDienste MitHilfederazyklischenDienstekönnenSiejedenlesbarenParameterdes PROFIBUS-Profilslesenbzw.mitderentsprechendenZugriffsberechtigungauch jedenschreibbarenParameterschreiben. DieParameterdesPROFIBUSundihreAttribute(lesenund/oderschreiben)sind imAnhang4,Seite119ﬂPA-ProfiltabelledesSITRANST3KPAﬂaufgeführt. Betriebsanleitung 7NG3213 16SITRANST3KPA C79000-B7174-C55-04 1.4Arbeitsweise DasvoneinemWiderstandsgeber(Zwei-,Drei-,Vierleiteranschaltung),Span- nungsgeberoderThermoelementgelieferteMesssignalwirdinderEingangsstufe verstärkt.DiederEingangsgrößeproportionaleSpannungwirddannineinem Analog-/Digital-WandlerindigitaleSignaleumgesetzt.ImMikroprozessorwerden sieentsprechendderSensorkennlinieumgerechnet.Weiterhininterpretiertder MikroprozessordieBuskommandos,veranlasstgeräteinterneAktionenundstellt Messwerte,StatussowieGerätedatenübereinegalvanischeTrennungaufdem BuszurVerfügung. Sensor TCI#RTD ¡Analog-Digital-Umsetzer ©Mikroprozessor ¢GalvanischeTrennung £PA-Schnittstelle ¤Hilfsenergiequelle ¥DP/PA-KoppleroderDP/PA-Link ¦Busmaster P©¢£SITRANST3K Hil fsenergie ¤¥¦¡PA- Schnitt- stelle PROFI- BUS-PA Kopp- ler Netz-- teil Bus- master PROFIBUS- DPBild1BlockschaltbildFunktionsweisedesSITRANST3KPA DerSITRANST3KPAenthältfolgendeintegrierteGeräteschutzfunktionen: DElektronischeStrombegrenzung: VermeidetimFehlerfalleineÜberlastungdesBusses;derDatenverkehrder übrigen,ungestörtenTeilnehmerbleibtweiterinBetrieb DVerpolungsschutz: ErmöglichtbeliebigesAnklemmenderBusleitungen DEMV-Filter VerhindertFehlfunktionenbeielektromagnetischenStörungen Betriebsanleitung7NG3213 SITRANST3KPA C79000-B7174-C55-04 171.5TechnischeDaten Eingang WählbareFilterzurUnter- drückungvonNetzfrequen- zen50/60Hz(zusätzlich10HzfürspezielleAn- wendungen)Widerstandsthermometer SensortypPt10,Pt50,Pt100,Pt200,Pt1000(IEC751, DIN43760,JISC1604-97,BS1904) Pt10,Pt50,Pt100(JISC1604-81): Ni50,Ni100,Ni120,Ni1000(DIN43760) MessartStandard(logischerKanal1), MittelwertbildungoderDifferenzbildung(von 2Kanälen) Standard1WiderstandsthermometerinZwei-,Drei- oderVierleiteranschaltung MittelwertbildungMittelwertbildungzwischenzweiWider- standsthermometerninZweileiteranschal- tung,Ersatzwertverhaltenparametrierbar (z.B.beiDefekteinesKanalswirdderWert desanderenKanalsausgegeben). DifferenzbildungDifferenzbildungzwischenzweiWiderstands- thermometerninZweileiteranschaltung,Diffe- renzistparametrierbar(z.BKanal2--Kanal 1). Reihen-oderParallel- schaltung Reihen-oderParallelschaltungmehrererWi- derstandsthermometerinZweileiteranschal- tung,z.B.zurAnpassungandererGeberty- pen,istalsZusatzfunktionrealisiert.Hieraus ergibtsicheinSkalierungsfaktor. Abgleichbei ZweileiteranschaltungLeitungswiderstandparametrierbar 5%desMessbereichs DreileiteranschaltungKeinAbgleicherforderlich.Dabeimüssendie Leitungswiderständezwischendemjewe ili-genSensoranschlussunddemzugehörigen AnschlussamMessumformergleichsein. VierleiteranschaltungKeinAbgleicherforderlich. Fühlerstrom 0,55mA Betriebsanleitung 7NG3213 18SITRANST3KPA C79000-B7174-C55-04 MessbereichsgrenzenJenachangeschlossenemSensortyp(defi- nierterBereichdesSensors) TrimmbereichFürAnwendunginnerhalbderMessbereichs- grenzenparametrierbar:BasisfürdieTrimm- funktionen(sieheKapitel3,Seite34). KennlinieTemperaturlinear Widerstandsgeber SensortypLinear:1WiderstandsgeberinZwei-,Drei- oderVierleiteranschaltung MessartStandard(logischerKanal1), MittelwertbildungoderDifferenzbildung(von 2Kanälen) Standard1WiderstandinZwei-,Drei-oderVierleiteran- schaltung MittelwertbildungMittelwertbildungzwischenzweiWiderstän- deninZweileiteranschaltung,Ersatzwertver- haltenparametrierbar(z.B.beiDefekteines KanalswirdderWertdesanderenKanals ausgegeben). DifferenzbildungDifferenzbildungzwischenzweiWiderstän- deninZweileiteranschaltung,Differenzist parametrierbar(z.BKanal2--Kanal1). Reihen-oderParallel- schaltung Reihen-oderParallelschaltungmehrererWi- derständeinZweileiteranschaltung,z.B.zur AnpassungandererGebertypen,istalsZu- satzfunktionrealisiert.Hierausergibtsichein Skalierungsfaktor. Abgleichbei ZweileiteranschaltungLeitungswiderstandparametrierbar 5%desMessbereichs DreileiteranschaltungKeinAbgleicherforderlich.Dabeimüssendie Leitungswiderständezwischendemjeweili- genSensoranschlussunddemzugehörigen AnschlussamMessumformergleichsein. VierleiteranschaltungKeinAbgleicherforderlich. Fühlerstrom 0,55mA Betriebsanleitung7NG3213 SITRANST3KPA C79000-B7174-C55-04 19Eingangsbereich9Widerstandsmessbereichewählbar: 0bis24 0bis47 0bis94 0bis188 0bis375 0bis750 0bis1500 0bis3000 0bis6000 (nichtbeiDifferenzundMittel- wertbildung) KennlinieWiderstandslinear Thermoelemente SensortypThermopaare TypB:Pt30Rh--Pt6RhDINIEC584 TypC:W5--ReASTM988 TypD:W3--ReASTM998 TypE:NiCr--CuNiDINIEC584 TypJ:Fe--CuNiDINIEC584 TypK:NiCr--NiDINIEC584 TypN:NiCrSi--NiSiDINIEC584 TypR:Pt13Rh--PtDINIEC584 TypS:Pt10Rh--PtDINIEC584 TypT:Cu--CuNiDIN43710 TypL:Fe--CuNiDIN43710 TypU:Cu--CuNiDIN43710 MessartStandardmit1ThermopaarmitVergleichs- stellenkompensationoderDifferenz-oderMit- telwertbildung Standard1ThermoelementmitoderohneVergleichs- stellenkompensation. MittelwertbildungMittelwertbildungzwischendenTemperatu- renzweierThermoelemente.DasErsatzwert- verhaltenistparametrierbar(z.B.beiDefekt einesKanalswirdderWertdesanderenKa- nalsausgegeben).ZurVergleichsstellenkom- pensationwirdderinterneSensorbenutzt. DifferenzbildungDifferenzbildungzwischendenTemperaturen zweierThermoelemente.DieDifferenzistpa- rametrierbar(z.B.Kanal2--Kanal1).Zur Vergleichsstellenkompensationwirdderin- terneSensorbenutzt. Betriebsanleitung 7NG3213 20SITRANST3KPA C79000-B7174-C55-04 VergleichstellenkompensationTypangabefürReferenzanwahl: DKeineKompensation(2Kanäle) DInterneErfassungmitintegriertemodermit externemSensor:fürdenFallﬂexterner SensorﬂisteinherstellerspezifischerPA- Parametereinzustellen(Defaultwert:inter- nerSensor);sieheKapitel3.8,Seite37. DExternvorgegebeneVergleichsstellentem- peraturalsfesterWerteinstellbar MessbereichJenachangeschlossenemSensortyp KennlinieTemperaturlinear Millivoltgeber SensortypLinear Standard1M illivolt geber(logischerKanal1) Eingangsbereich7Spannungsmessbereichewählbar: --1bis16mV --3bis32mV --7bis65mV --15bis131mV --31bis262mV --63bis525mV --120bis1000mV ÜberlastbarkeitdesEingangsmax.3,5V KennlinieSpannungslinear Eingangswiderstand 1MFühlerstrom180 AMessgenauigkeit Referenzbedingungen Hilfsenergie15V 1%Umgebungstemperatur23 CAnwärmzeit1h MessabweichungSieheTabelle4,Seite23 FehlerderinternenVer- gleichsstelle 0,5 _C0,1%/10 CTemperaturdrift 0,05%/10 CFSR, 0,1%imBereichvon--10 Cbis60 CBetriebsanleitung7NG3213 SITRANST3KPA C79000-B7174-C55-04 21EinflussderVersorgungs- spannungaufdieMess- spanne0,005%/VFSR Langzeitdrift 0,1%/Jahr Allgemein/Ausgang HilfsenergieversorgungBusgespeist Busspannung9bis32V(nichtEx) 9bis24VbeieigensicheremBetrieb(siehe Ex-Bescheinigung); wirksameinterneInduktivität 10Hent- sprechendFISCO-Modell); wirksameinterneKapazität 5nF(entspre- chendFISCO-Modell) StromaufnahmedesGerätes 11mA MaximaleStromerhöhungim Fehlerfall Imax 3mA KommunikationLayer1und2nachPROFIBUS-PA,Übertra- gungstechniknachIEC61158-2,EN50170, Teil2;Slave-Funktion; Layer7(Protokollschicht)nachPROFIBUS- DP,NormEN50170mitdererweitertenPRO- FIBUS-Funktionalität(alleDatenazyklisch, Stellwert,RückmeldungenundStatuszusätz- lichzyklisch) C2-VerbindungenEswerden4VerbindungenzumMaster Klasse2unterstützt; automatischerVerbindungsabbau60snach Kommunikationsunterbrechung GeräteprofilPROFIBUS-PAProfilB,Version3.0;über200 Parameter Geräteadresse126imAnlieferungszustand TemperatureinheitenCelsius,Kelvin,Fahrenheit,Rankine GalvanischeTrennung EingangundAusgangsindgalvanischge- trennt Prüfspannung500V ac,50Hz,1min Umgebungsbedingungen Umgebungstemperaturbe- reich --40 Cbis+85 CBetriebsanleitung 7NG3213 22SITRANST3KPA C79000-B7174-C55-04 Lagertemperaturbereich--40 Cbis+95 CRelativeLuftfeuchte0bis98%kondensierend ElektromagnetischeVerträg- lichkeit StörfestigkeitundStöraussen- dungGemäßEN61326undNAMURNE21 ZertifikateundZulassungen ExplosionsschutzATEX DZündschutzartﬁEigensi- cherheitﬂ EG-Baumusterprüfbe- scheinigung II2(1)GEExiaIIB/IICT6/T5/T4 II2(1)GEExibIIB/IICT6/T5/T4 ZELM99ATEX0001 FMDExplosionsschutznach FMCertificateofCompliance3005167 GehäuseMaterialKunststoffPA6(Polyamid,vergossenGF20) Gewicht250g QuerschnittderAnschlusslei- tungenMax.2,5mm 2Betriebsanleitung7NG3213 SITRANST3KPA C79000-B7174-C55-04 23Fühlerarten/Messbereich/Genauigkeit Sensortyp Messbe- reich CGenauig- keit Cmax.zulässiger Leitungswider- standin Strombei Brucherken- nungIEC751 Pt10DIN-IEC Pt50DIN-IEC Pt100DIN-IEC Pt200DIN-IEC Pt500DIN-IEC Pt1000DIN-IEC --200bis850 --200bis850 --200bis850 --200bis850 --200bis850 --200bis850 1,5 0,3 0,15 0,3 0,5 0,5 2,35 9,4 18,75 37,5 37,5 300GM1)GM GM GM KM2)KMJISC1604-81 Pt10 Pt50 Pt100 --200bis649 --200bis649 --200bis649 1,5 0,3 0,15 2,35 9,4 18,75 GM GM GMDIN43760 Ni50 Ni100 Ni120 Ni1000 --60bis250 --60bis250 --60bis250 --60bis250 0,15 0,15 0,15 0,15 9,4 18,75 18,75 150GM GM GMKMTabelle4Widerstandsthermometer 1)GM=GroßerMessstrom 2)KM=KleinerMessstrom Betriebsanleitung 7NG3213 24SITRANST3KPA C79000-B7174-C55-04 Sensortyp Eingestell- terEin- gangsbe-reichin Genauig- keit max.zulässiger Leitungswider- standin Strombei Brucherken- nungWiderstand (linear) 0bis24 0bis47 0bis94 0bis188 0bis375 0bis750 0bis1500 0bis3000 0bis6000*) 0,04 0,03 0,03 0,04 0,05 0,1 0,7 0,4 1,2 1,2 2,35 4,7 9,4 18,75 37,5 75150 300GM1)GM GM GM GMGMGM KM2)KM*)NichtbeiDifferenz-undMittelwertschaltung Tabelle5Widerstandsgeber Sensortyp Messbereich CGenauig- keit C*)StrombeiBrucher- kennungTypB TypC TypD TypE TypJ TypK TypN TypR TypS TypT TypL TypU 100bis1820 0bis2300 0bis2300 --200bis1000 --210bis800 --200bis1372 --200bis1300 --50bis1760 --50bis1760 --200bis400 --200bis900 --200bis600 32 1 1 111 2 2 1 22KM2)KMKM KM KMKMKM KM KM KM KMKM*)GenauigkeitsangabebeziehtsichaufdengrößtenFehlerimgesamtenMessbereich Tabelle6Thermoelemente GrenzenbeiBrucherkennung: GroßerMessstrom(GM)Bruchein2000bis3100 Bruchaus1800bis2700 KleinerMessstrom(KM)Bruchein10000bis13000 Bruchaus9000bis12000 1)GM=GroßerMessstrom 2)KM=KleinerMessstrom Betriebsanleitung7NG3213 SITRANST3KPA C79000-B7174-C55-04 25Sensortyp Eingestellter EingabebereichinmV Genauigkeit/ VMillivolt geber(linear) --1bis16 --3bis32 --7bis65 --15bis131 --31bis262 --63bis525 --120bis1000 1010 10 25 50100 150Tabelle7Spannungsgeber 1.6Bestelldaten BenennungBestellnummer TemperaturmessumformerSITRANST3KPA mitPROFIBUS-PAzumEinbauindenAnschlus- skopf;mitgalvanischerTrennung ohneExplosionsschutz mitExplosionsschutzEExiaundib mitExplosionsschutzExZonen mitExplosionsschutzFM 7NG3213-0NN00 7NG3213-1NN00 aufAnfrage 7NG3213-3NN00 BetriebsanleitungSITRANST3KPA Sprache:deutsch/englisch C79000-B7174-C55 Weitere,bestellbarePA-KomponentensieheAnhang3,Seite117ﬂLiteraturund Katalogeﬂ/3/. Betriebsanleitung 7NG3213 26SITRANST3KPA C79000-B7174-C55-04 1.7Maße «4alleMaßeinmm 56333432«60Bild2Abmessungen Betriebsanleitung7NG3213 SITRANST3KPA C79000-B7174-C55-04 272Installation 2.1MontageimAnschlusskopf DerMessumformerSITRANST3KPAmussineinGehäuseeingebautwerden. SchutzartundWerkstoffderGehäusesinddenjeweiligenAnforderungenanzu- passen.DieindentechnischenDaten(Kapitel1.5,Seite17)spezifiziertenUmgebungsbe- dingungensindeinzuhalten. SchraubenzurBefestigungdesMessumformersliegenderLieferungbei.Befesti- gungdesSITRANST3KPAerfolgtimerhöhtenDeckeldesAnschlusskopfes. Messumformer Anschlusssockel Bild3BefestigungdesMessumformersSITRANST3KPAimerhöhtenDeckeldes Anschlusskopfes !WARNUNG BeiderInstallationdesGerätesimEx-BereichmussdasGehäuse mindestensdieSchutzartIP54nachIEC529haben. StatischeAufladungdesMessumformersistzuvermeiden.Montieren SiedenMessumformerentwederineinMetallgehäuseoderinein KunststoffgehäusemiteinemOberflächenwiderstand<10 9.Betriebsanleitung 7NG3213 28SITRANST3KPA C79000-B7174-C55-04 2.2ElektrischerAnschluss !WARNUNG DieBestimmungenderfürIhrLandgültigenPrüfbescheinigungsind zubeachten. BeiderelektrischenInstallationsinddiefürIhrLandgültigennationa- lenBestimmungenundGesetztefürexplosionsgefährdeteBereichen zubeachten.InDeutschlandsinddiesz.B. -dieBetriebssicherheitsverordnung -dieBestimmungfürdasErrichtenelektrischerAnlageninexplo- sionsgefährdetenBereichenDINEN60079--14(früherVDE0165, T1)-dievomKopplergelieferteHilfsenergiedarfdieinderEG-Baumu- sterprüfbescheinigungdesSITRANST3KPAangegebenen Höchstwertenichtüberschreiten.WurdendieseWerteirrtümlicher- weiseüberschritten,darfdasGerätnichtmehraneigensichere Stromkreiseangeschlossenwerden. FürdieZuführungderHilfsenergiedürfennurinderEG-Baumuster- prüfbescheinigungzugelasseneStromkreiseverwendetwerden. AnschlussdesSensors sieheBild5,Seite31ﬂSensoranschlussbelegungﬂ Hilfsenergie AdernderHilfsenergieversorgungandenKlemmen‚™+™™und‚™--™™anschließen(Ge- rätistverpolungssicher). FürdasVerlegendesBuskabelsgiltallgemein: -Nurgeschirmtes,zweiadrigesKabelverwenden -NurempfohleneKabeltypenverwenden -KabelgetrenntvonKabelmitSpannungen>60Vverlegen. -NähevongroßenelektrischenAnlagenvermeiden. -DieSpezifikationengeltennurfürordnungsgemäßausgeführteInstallationen. Betriebsanleitung7NG3213 SITRANST3KPA C79000-B7174-C55-04 29DerelektrischeAnschlussistwiefolgtvorzunehmen: -DieSensoranschlussbelegungfürdieverschiedenenAnschaltungen(Zwei-, Drei-undVierdrahtanschaltung,Differenz-/Mittelwertschaltung)sindBild5, Seite31zuentnehmen. -DerAnschlusserfolgtausschließlichüberSchraubklemmen. -DeckelderMessstelleöffnen. -Anschlusskabeletwa150mmabmanteln. -SchirmundAdernpaarseparieren. -SchirminderKabelverschraubungaufGehäuseauflegen. -VorbereitetesKabeldurchKabelverschraubungeinführen. -AbisolierteAdernendenandenKlemmen5und6anschließen(Polungbelie- big). -MutterderKabelverschraubunganziehen. -DeckelderMessstelleverschließen. 1,2,3,4Sensor 5,6PROFIBUS-PA-AnschlussU max =24V 1234PROFIBUS PA5--6+Bild4ElektrischerAnschluss ZurfehlerfreienKommunikationmussderBusanbeidenEndenmiteinemBusab- schlussversehenwerden.AmLeitsystemnahenEndeistdiesdurchdenim KoppleroderLinkenthaltenenBusabschlussbereitssichergestellt,soferndieser aucheingeschaltetist.AmentferntenBusendemussdiesdurcheinenzusätzli- chenAbschlusserfolgen. !WARNUNG BeieigensicherenStromkreisendürfennurBusabschlüsse,Verzwei- ger,Kabelusw.verwendetwerden,diedafürzugelassensind. Betriebsanleitung 7NG3213 30SITRANST3KPA C79000-B7174-C55-04 DiespezifizierteStörfestigkeitundStöraussendungsindnurdannsichergestellt, wenndieBusschirmungvollwirksamist. DazugehörtdasVerbindenderSchirmemitdenmetallischenAnschlüssendes SITRANST3KPA,aberauchdasFührenderSchirmezudenKlemmkästen,Ver- teilern,DP/PA-KopplernoderzuDP/PA-Link. UmPotentialdifferenzenzwischendeneinzelnenAnlagenteilenunddamiteine GefährdungoderFunktionsbeeinträchtigungzuvermeiden,isteingeeigneterPo- tentialausgleichvorzusehen.HinweisefürDimensionierungundAusführungfin- densichinDINVDE0100Teil410undTeil540. BeimErrichtenelektrischerAnlageninexplosionsgefährdetenBereichenistdie DINVDE0165von2/91zubeachten.WeitereHinweisezurPROFIBUS-Installa- tiongibtderPNO-Leitfaden,sieheAnhang3,Seite117ﬂLiteraturundKatalogeﬂ /1/. Betriebsanleitung7NG3213 SITRANST3KPA C79000-B7174-C55-04 311234123412341234123412341234Widerstand Widerstandsthermometer Dreileiteranschaltung Differenz-/Mittelwertschaltung: 2WiderständezurLeitungskompen- sationprogrammierbar Zweileiteranschaltung: WiderstandzurLeitungs- kompensationprogrammierbar RTD RTD RTD Vierleiteranschaltung RTD2 RTD1 1)1)1)1)1)DerMesswertliegtamlogischenKanal1an.BeiDifferenz-undMittelwertschaltungwird dieMesswertberechnungüberMessartfestgelegt(sieheAbschnittﬂMessartcodierungﬂ aufdernächstenSeite).ÜberdieSekundärvariablenKanal1und2könnenSiedie MesswertederEinzelkanäleerhalten. 1)Achtung! Kurzschlussbrückenanl agenseitigvorOrtherstellen. Zweileiteranschaltung: WiderstandzurLeitungs- kompensationprogrammierbar RDreileiteranschaltung RRVierleiteranschaltung 1)Differenz-/Mittelwertschaltung: 2WiderständezurLeitungskompen- sationprogrammierbar R2R11234Bild5Sensoranschlussbelegung Betriebsanleitung 7NG3213 32SITRANST3KPA C79000-B7174-C55-04 1234123412341234Thermoelemente ErmittlungderVergleichstemperatur miteingebautemPt100oderexterne Referenztemperatur ErmittlungderVergleichstempera- turmitexternemPt100;Wider- standzurLeitungskompensation programmierbar Millivoltgeber Pt100 --+--+ Differenz-/Mittelwertschaltung mitinternerVergleichstemperatur --+ --+ Zweileiteranschaltung --+
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\00_CERT_SITRANS_TS500_WW_Marine_BV43983.pdf | 00_CERT_SITRANS_TS500_WW_Marine_BV43983.pdf | 01 Feb 2021 | SITRANS TH100;SITRANS TH200;SITRANS TH300;SITRANS TH400;SITRANS TS500 |  |  | 7MC7500;7MC751;7MC752;A5E03407746A;A5E03408216A;A5E03408236A;A5E03920348-04;A5E35807661A;A5E35939255A;A5E36052829A;A5E36570095A;A5E36733007A | Certificate | ID_033 | Marine approval | Marine approval | Siemens | Bureau Veritas | This certificate is issued to SIEMENS AG Karlsruhe - GERMANY for the type of product TEMPERATURE SENSORS / PROBES / TRANSDUCERS SITRANS TS500 series Requirements: Bureau Veritas Rules for the Classification of Steel Ships. EC Code: 41BS. Page 1 / 3 Certificate number: 43983/A0 BV File number: AP4657 Product code: 3812H This certificate is not valid when presented without the full attached schedule composed of 7 sections www.veristar.com TYPE APPROVAL CERTIFICATE This certificate is issued to attest that BUREAU VERITAS did undertake the relevant approval procedures for the product identified above which was found to comply with the relevant requirements mentioned above. This certificate will expire on: 01 Feb 2021 For BUREAU VERITAS, At BV HAMBURG, on 01 Feb 2016, Sandro Schmidt This certificate remains valid until the date stated above, unless cancelled or revoked, provided the conditions indicated in the subsequent page(s) are complied with and the product remains satisfactory in service. This certificate will not be valid if the applicant makes any changes or modifications to the approved product, which have not been notified to, and agreed in writing with BUREAU VERITAS. Should the specified regulations or standards be amended during the validity of this certificate, the product(s) is/are to be re-approved prior to it/they being placed on board vessels to which the amended regulations or standards apply. This certificate is issued within the scope of the General Conditions of BUREAU VERITAS Marine & Offshore Division available on the internet site www.veristar.com. Any Person not a party to the contract pursuant to which this document is delivered may not assert a claim against BUREAU VERITAS for any liability arising out of errors or omissions which may be contained in said document, or for errors of judgement, fault or negligence committed by personnel of the Society or of its Agents in establishment or issuance of this document, and in connection with any activities for which it may provide. The electronic version is available at: http://www.veristarnb.com/veristarnb/jsp/viewPublicPdfTypec.jsp?id=avlv60la9t BV Mod. Ad.E 530 October 2014 This certificate consists of 3 page(s) THE SCHEDULE OF APPROVAL 1. PRODUCT DESCRIPTION: The SITRANS TS500 series are temperature sensors comprising of sensor element: Pt100 or thermocouples and head transmitter type SITRANS TH100, TH200, TH300 or TH400 for mounting in sensor head. 1.1 - Main characteristics: Ambient temperature: -40 to 80°C Sensor: Sensor connection: 1x 4-wire or 2x 3-wire Transmitter type: Type Output Sensor element Software version TH100 4 to 20mA Pt100 - TH200 4 to 20mA RTD, Thermocouples - TH300 4 to 20mA/HART RTD, Thermocouples 01.xx.yy TH400 PA or FF RTD, Thermocouples 02.xx.yy 1.2 - Variants: SITRANS TS500 “Build in” Type: 7MC7500 - 1 a bb c - d e ff - Z g a = Thread type: A..E; G..N; P; R..W; Y bb = Insertion length U: A0 - G0; B1; B2; C1; C2; E1 c = Insert diameter: 6 d = Extension X: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9 (max 150mm) e = Connection head: A; B; C; G; H; M; P; U; V ff = Sensor / Sensor number/Accuracy: A1..3; A5..7; B1..3; B5..7; C1..3; C5..7; E1..3; E5..7; J1..3; J5..7; K1..3; K5..7; L1..3; L5..7; N1..3; N5..7; T1..3; T5..7 g = Relevant options: D02; E00..E99; T10; T11; T13; T20; T21; T23; T30; T31; T33; T41; T45; T46; N1D; Y44; Y45 SITRANS TS500 “Welded” Type: 7MC751 a - bb c dd - e f gg - Z h a = Protective tube material: 1; 2 bb = Process connection: 0N; 2A..2Y; 3A..3V; 5A..5F; 7A..7L c = Thermowell form: A; B; K dd = Insertion length U: 01..34 e = Extension X: 0; 1; 9 (max 150mm) f = Connection head: A; B; C; G; H; M; P; U; V g = Sensor / Sensor number /Accuracy: A1..3; A5..7; B1..3; B5..7; C1..3; C5..7; E1..3; E5..7; J1..3; J5..7; K1..3; K5..7; L1..3; L5..7; N1..3; N5..7; T1..3; T5..7 h = Relevant options: A31; A32; D02; E00..E99; T10; T11; T13; T20; T21; T23; T30; T31; T33; T41; T45; T46; N1D; Y44; Y45; W01; W02 SITRANS TS500 “Barstock” Type: 7MC752 a - bb c 00 - d e ff - Z g a = Protective tube material: 1; 2 bb = Process connection: 0N; 2A..2Y; 3A..3V; 5A..5F; 7A..7L c = Protective tube form: A; B; D; E d = Extension X: 1; 9 (max. 150mm) e = Connection head: A; B; C; G; H; M; P; U; V ff = Sensor / Sensor number / Accuracy: A1..3; A5..7; B1..3; B5..7; C1..3; C5..7; E1..3; E5..7; J1..3; J5..7; K1..3; K5..7; L1..3; L5..7; N1..3; N5..7; T1..3; T5..7 g = Relevant options: D02; E00..E99; T10; T11; T13; T20; T21; T23; T30; T31; T33; T41; T45; T46; N1D; Y44; Y45 2. DOCUMENTS AND DRAWINGS: - Siemens FI 01 dated June 2015; A5E03407746A Rev. 007 dated 2015-01-19; A5E03408216A Rev. 007 dated 2015-01-19; - A5E03408236A Rev. 008 dated 2015-01-19; A5E03920348-04 dated 09/2013; A5E35807661A Rev. 001 dated 02.04.2015; - A5E35939255A Rev. 001 dated 6/17/2015 Page 2 / 3 Certificate number: 43983/A0 BV The electronic version is available at: http://www.veristarnb.com/veristarnb/jsp/viewPublicPdfTypec.jsp?id=avlv60la9t BV Mod. Ad.E 530 October 2014 This certificate consists of 3 page(s) 3. TEST REPORTS: Brodarski Institut: - YQ01-02-352 dated 2015-09-22; KEMA Quality B.V: - KEMA06ATEX0264X Suppl. 01 dated; Koncar Electrical Engineering Institute: - 51-11415 dated 15.09.2015; Physikalisch-Technische Bundesanstalt: - PTB05ATEX2040X Suppl. 04; PTB05ATEX2049X Suppl. 03; PTB09ATEX2014X Suppl. 02 Siemens AG: - A5E36052829A Rev. 002 dated 14/09/2015; A5E36570095A Rev. 001dated 26.08.2015; - A5E36733007A Rev. 001 dated 02.10.2015; K004901_01_2015_E_B02 dated 09/09/15; TÜV Nord Cert GmbH: - DE/TUN/ExTR14.0022/00 dated 2014-09-09; 4. APPLICATION/LIMITATION: 4.1 - Bureau Veritas Rules and Regulations for the Classification of Steel Ships. 4.2 - Approval valid for ships intended to be granted with the following additional class notations: AUT-UMS, AUT-CCS, AUT-PORT and AUT-IMS. 4.3 - Bureau Veritas Environmental Category, EC Code: 41BS. 5. PRODUCTION SURVEY REQUIREMENTS: 5.1 - The above mentioned products are to be supplied by Siemens AG in compliance with the type described in this certificate. 5.2 - This type of product is within the category HBV of Bureau Veritas Rule Note NR320. 5.3 - Siemens AG has to make the necessary arrangements to have its works recognized by Bureau Veritas in compliance with the requirements of NR320 for HBV products: SIEMENS Production Automatisation S.A.S. 1, Chemin de la Sandlach - B.P. 189 F-67506 - Haguenau Cedex FRANCE 6. MARKING OF PRODUCT: - Maker's name or trade mark. - Equipment type or model identification. - Date of manufacture and/or serial number. - Ex marking, as relevant 7. OTHERS: This approval is given on the understanding that the Society reserves the right to require check tests to be carried out on the units at any time and that Siemens AG - GERMANY, will accept full responsibility for informing shipbuilders, ship owners or their sub-contractors of the proper methods of use and general maintenance of the units and the conditions of this approval. *** END OF CERTIFICATE *** Page 3 / 3 Certificate number: 43983/A0 BV The electronic version is available at: http://www.veristarnb.com/veristarnb/jsp/viewPublicPdfTypec.jsp?id=avlv60la9t BV Mod. Ad.E 530 October 2014 This certificate consists of 3 page(s)
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P810050__N1A9289172215-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P810050__N1A9289172215-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 22.11.2010 |  |  | N1A9289172215 | 7MF4034 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0059663022.11.2010 12Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Menge Quantity Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 1,00 12.10.2010 20310108/51 P810050 N1A9289172215 7MF4034 0,1% Hiermit bescheinigen wir, dass vorgenannte Einheit(en) zum Zeitpunkt desInverkehrbringens, dem Stand der Technik entsprochen haben.Die Bestellvorgaben wurden eingehalten. Die Qualität der Einheit(en) wurde imRahmen des Qualitätsmanagement-Systems sichergestelltFür medienberührte, metallische Bauteile wurden ausschliesslich Werkstoffeeingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 Ziffer 3.1 besitzen.Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferantenbzw. des TÜV. Es sind dies: We herewith certify that above mentioned unit(s) complied with state-of-the-arttechnology at the time of supply. The order specifications were adhered to. Thequality of the unit(s) was confirmed by the Quality Management System.For wetted, metallic components, we have only used materials with a certificateof inspection in accordance with EN 10204 para. 3.1. The correspondingcertificates of inspection of our suppliers or the TÜV are applicable. Theseare as follows: DRUCKMITTLERMEMBRANE / Diaphragm (OF C.S.) Lieferant / vendor Robert Zapp Werkstofftechnik GmbH DE 40880 Ratingen Material / Material 2.4610 Charge / charge A2078 Code / Code BME - 1 FLANSCH OBERTEIL / Flange upper body Lieferant / vendor Richard Neumayer GmbH DE 77756 Hausach Material / Material 1.4404/316L Charge / charge 024019Code / Code FCL - 92 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0059663022.11.2010 22Abnahmebeauftragter Inspection Representative Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. Reinhold Kern WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\WeitereDaten\7ME471\A5E03736910-01_FC430_SIL_De.pdf | A5E03736910-01_FC430_SIL_De.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | SITRANS F Coriolis Durchflussmessgeräte Funktionale Sicherheit bei SITRANS FC430 Produktinformation • 03/2012 Funktionale Sicherheit bei SITRANS FC430 ___________________ ___________________ ___________ ___________________ ___________________ SITRANS F Coriolis-Durchflussmessgeräte Funktionale Sicherheit bei SITRANS FC430 Produktinformation 03/2012 A5E03736910-01 Allgemeine Beschreibung der funktionalen Sicherheit 1 Konzept der funktionalen Sicherheit beim FC430 2 Betrieb des FC430 in sicherheitsgerichteten Anwendungen 3 Diagnose und Wartung 4 Anhang A A Rechtliche Hinweise Rechtliche Hinweise Warnhinweiskonzept Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt. GEFAHR bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten wird, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. WARNUNG bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. VORSICHT mit Warndreieck bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. VORSICHT ohne Warndreieck bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. ACHTUNG bedeutet, dass ein unerwünschtes Ergebnis oder Zustand eintreten kann, wenn der entsprechende Hinweis nicht beachtet wird. Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein. Qualifiziertes Personal Das zu dieser Dokumentation zugehörige Produkt/System darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung qualifiziertem Personal gehandhabt werden unter Beachtung der für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörigen Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise. Qualifiziertes Personal ist auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden. Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Siemens-Produkten Beachten Sie Folgendes: WARNUNG Siemens-Produkte dürfen nur für die im Katalog und in der zugehörigen technischen Dokumentation vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Siemens empfohlen bzw. zugelassen sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Marken Alle mit dem Schutzrechtsvermerk ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken der Siemens AG. Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann. Haftungsausschluss Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Siemens AG Industry Sector Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG DEUTSCHLAND Dokumentbestellnummer: A5E03736910 Ⓟ 05/2012 Änderungen vorbehalten Copyright © Siemens AG 2012. Alle Rechte vorbehalten Funktionale Sicherheit bei SITRANS FC430 Produktinformation, 03/2012, A5E03736910-01 3 Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeine Beschreibung der funktionalen Sicherheit ............................................................................... 5 1.1 Sicherheitstechnisches System - SIL 2 .........................................................................................5 1.2 Sicherheitstechnisches System - SIL 3 .........................................................................................5 1.3 Sicherheits-Integritätslevel (SIL)....................................................................................................6 1.4 Weitere Informationen....................................................................................................................7 1.5 Änderungshistorie ..........................................................................................................................8 2 Konzept der funktionalen Sicherheit beim FC430...................................................................................... 9 2.1 Übersicht über das Sicherheitskonzept .........................................................................................9 2.1.1 SIL-konforme Produktvariante .......................................................................................................9 2.1.2 Sicherheitsfunktion.........................................................................................................................9 2.2 Betrieb des Geräts.......................................................................................................................10 2.2.1 Betriebsarten des Geräts.............................................................................................................10 2.2.2 Anlauf des Geräts ........................................................................................................................12 3 Betrieb des FC430 in sicherheitsgerichteten Anwendungen.................................................................... 13 3.1 Installation....................................................................................................................................13 3.2 Sicherheitsparametrierung...........................................................................................................13 4 Diagnose und Wartung............................................................................................................................ 23 4.1 Verhalten bei Störungen ..............................................................................................................23 4.2 Zustand "Sicherheitsalarme"........................................................................................................23 4.3 Wiederholungsprüfungen.............................................................................................................24 A Anhang A................................................................................................................................................. 27 A.1 Checkliste für die Validierung - Massendurchfluss......................................................................27 A.2 Checkliste für die Validierung - Volumendurchfluss ....................................................................29 A.3 Checkliste für die Validierung - Dichte.........................................................................................31 Index........................................................................................................................................................ 33 Inhaltsverzeichnis Funktionale Sicherheit bei SITRANS FC430 4 Produktinformation, 03/2012, A5E03736910-01 Funktionale Sicherheit bei SITRANS FC430 Produktinformation, 03/2012, A5E03736910-01 5 Allgemeine Beschreibung der funktionalen Sicherheit 1 1.1 Sicherheitstechnisches System - SIL 2 In diesem Kapitel wird die funktionale Sicherheit im Allgemeinen und nicht für ein spezifisches Gerät beschrieben. Die Geräte in den Beispielen wurden als repräsentative Beispiele ausgewählt. Die gerätespezifischen Informationen folgen im nächsten Kapitel. Beschreibung Die Kombination aus Messumformer, Automatisierungssystem und abschließendem Steuerungselement bildet ein sicherheitsgerichtetes System, das eine Sicherheitsfunktion durchführt. �������� Automatisierungssystem Messumformer Abschließendes Steuerungselement ���������� ������ Bild 1-1 Sicherheitstechnisches System für den Einkanalbetrieb Funktionsprinzip des Einkanalbetriebs Der Messumformer erzeugt einen prozessbezogenen Messwert, der an das Automatisierungssystem übertragen wird. Das Automatisierungssystem überwacht diesen Messwert. Wenn der Messwert den Bereich zwischen oberem und unterem Grenzwert überschreitet, erzeugt das Automatisierungssystem ein Ausschaltsignal für das verbundene abschließende Steuerungselement, das das zugehörige Ventil in die vorgegebene Sicherheitsposition schaltet. 1.2 Sicherheitstechnisches System - SIL 3 Automatisierungssystem ��������� Messumformer Abschließende Steuerungselemente ���������� ������� Bild 1-2 Sicherheitstechnisches System für den Zweikanalbetrieb Allgemeine Beschreibung der funktionalen Sicherheit 1.3 Sicherheits-Integritätslevel (SIL) Funktionale Sicherheit bei SITRANS FC430 6 Produktinformation, 03/2012, A5E03736910-01 Funktionsprinzip des Zweikanalbetriebs Die Messumformer erzeugen prozessbezogene Messwerte, die an das Automatisierungssystem übertragen werden. Das Automatisierungssystem überwacht diese Messwerte. Im Fehlerfall erzeugt das Automatisierungssystem Ausschaltsignale für die verbundenen abschließenden Steuerungselemente, die die zugehörige Anlage in die festgelegte Sicherheitsposition versetzen. Fehler sind: ● Verletzungen der vorab festgelegten oberen oder unteren Grenzwerte ● Gleichzeitig eingehende Messwerte, die sich um mehr als den für das sicherheitstechnische System festgelegten Wert unterscheiden 1.3 Sicherheits-Integritätslevel (SIL) Die internationale Norm IEC 61508 definiert vier diskrete Sicherheits-Integritätslevels (SIL) von SIL 1 bis SIL 4. Jeder Level entspricht dem Wahrscheinlichkeitsbereich für den Ausfall einer Sicherheitsfunktion. Beschreibung In der folgenden Tabelle wird die Abhängigkeit des SIL von der "durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit gefährlicher Ausfälle einer Sicherheitsfunktion des gesamten sicherheitstechnischen Systems" (PFDAVG) dargestellt. Die Tabelle zeigt die "Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate", d.h. die Sicherheitsfunktion wird im Schnitt maximal einmal pro Jahr benötigt. Tabelle 1- 1 Sicherheits-Integritätslevel SIL Intervall 4 10-5 ≤ PFDAVG < 10-4 3 10-4 ≤ PFDAVG < 10-3 2 10-3 ≤ PFDAVG < 10-2 1 10-2 ≤ PFDAVG < 10-1 Die "durchschnittliche Wahrscheinlichkeit gefährlicher Ausfälle des gesamten sicherheitstechnischen Systems" (PFDAVG) wird normalerweise auf die in der folgenden Abbildung gezeigten drei Teilysteme verteilt. ������������ ���������� ������������� ������ ������ ����� ����� Bild 1-3 PFD-Verteilung Allgemeine Beschreibung der funktionalen Sicherheit 1.4 Weitere Informationen Funktionale Sicherheit bei SITRANS FC430 Produktinformation, 03/2012, A5E03736910-01 7 Die folgende Tabelle zeigt den erreichbaren Sicherheits-Integritätslevel (SIL) für das gesamte sicherheitstechnische System für Teilsysteme vom Typ A/B abhängig vom Anteil sicherer Fehler (Safe Failure Fraction, SFF) und der Hardware-Fehlertoleranz (HFT). ● Teilsysteme vom Typ A umfassen analoge Messumformer und Ausschaltventile ohne komplexe Komponenten wie Mikroprozessoren (siehe auch IEC 61508, Abschnitt 2). ● Teilsysteme vom Typ B umfassen analoge Messumformer und Ausschaltventile mit komplexen Komponenten wie Mikroprozessoren (siehe auch IEC 61508, Abschnitt 2). SFF HFT für Teilsystem Typ A HFT für Teilsystem Typ B 0 1 2 0 1 (0) 1) 2 (1) 1) < 60 % SIL 1 SIL 2 SIL 3 Nicht zulässig SIL 1 SIL 2 60 bis 90 % SIL 2 SIL 3 SIL 4 SIL 1 SIL 2 SIL 3 90 bis 99 % SIL 3 SIL 4 SIL 4 SIL 2 SIL 3 SIL 4 > 99 % SIL 3 SIL 4 SIL 4 SIL 3 SIL 4 SIL 4 1) Betriebsbewährung nach IEC 61511-1, Abschnitt 11.4.4 Betriebsbewährung Nach IEC 61511-1, Abschnitt 11.4.4, kann die Hardware-Fehlertoleranz (HFT) für Messumformer und abschließende Steuerungselemente mit komplexen Komponenten um eins (Werte in Klammern) verringert werden, wenn für das Gerät alle folgenden Bedingungen zutreffen: ● Das Gerät hat den Nachweis der Betriebsbewährung oder ist auf Entwurfsebene zugelassen. ● Der Anwender kann nur die prozessbezogenen Parameter konfigurieren, z.B. den Steuerungsbereich, die Signalrichtung im Fehlerfall, Grenzwerte usw. ● Die Konfigurationsebene der Firmware ist gegen nicht berechtigten Betrieb gesperrt. ● Die Funktion benötigt einen SIL kleiner als 4. 1.4 Weitere Informationen Produktinformationen im Internet Die Betriebsanleitung ist auf der mit dem Gerät ausgelieferten CD-ROM enthalten und außerdem im Internet auf der Siemens-Homepage verfügbar. Hier finden Sie auch weitere Informationen zum Produktspektrum der SITRANS F Durchflussmessgeräte: Produktinformationen im Internet (http://www.siemens.com/flowdocumentation) Allgemeine Beschreibung der funktionalen Sicherheit 1.5 Änderungshistorie Funktionale Sicherheit bei SITRANS FC430 8 Produktinformation, 03/2012, A5E03736910-01 Ansprechpartner weltweit Sollten Sie weitere Informationen benötigen oder sollten besondere Probleme auftreten, die in diesem Sicherheitshandbuch nicht ausführlich genug behandelt werden, können Sie die erforderliche Auskunft über Ihren Siemens Ansprechpartner erhalten. Kontaktinformationen über Ihren örtlichen Ansprechpartner finden Sie im Internet: Örtlicher Ansprechpartner (http://www.automation.siemens.com/partner) Der Inhalt dieser Anleitung ist weder Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines früheren oder bestehenden Rechtverhältnisses noch soll er diese abändern. Sämtliche Verpflichtungen der Siemens AG ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und alleingültige Gewährleistungsregelung enthält. Diese vertraglichen Gewährleistungsbestimmungen werden durch die Ausführungen der Anleitung weder erweitert noch beschränkt. Der Inhalt spiegelt den technischen Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Technische Änderungen sind im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten. 1.5 Änderungshistorie Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Änderungen in der Dokumentation gegenüber der früheren Ausgabe. Ausgabe Bemerkungen SW-Version FW-Stand 03/2012 Erstausgabe  SIMATIC PDM Treiber 1.00.00-14  System: 03.00.00  Messumformer: 02.00.09  LUI: 01.02.15  Messaufnehmer: 03.00.00 Funktionale Sicherheit bei SITRANS FC430 Produktinformation, 03/2012, A5E03736910-01 9 Konzept der funktionalen Sicherheit beim FC430 2 2.1 Übersicht über das Sicherheitskonzept Das System des FC430 wurde entsprechend dem Konzept des Sicherheits-Integritätslevels (SIL), das in Kapitel Allgemeine Beschreibung der funktionalen Sicherheit (Seite 5) erläutert wird, entwickelt. ● Das System erfüllt SIL 2 in Zweikanalanwendungen. ● Die Systemsoftware erfüllt SIL 3 in Zweikanalanwendungen (Messen redundanter Eingänge). 2.1.1 SIL-konforme Produktvariante Die Kompaktausführung des FC430 erfüllt die Anforderungen der Norm für funktionale Sicherheit IEC 61508. ��������� Bild 2-1 Kompaktausführung FC430 Hinweis Geräteidentifikation Ausführliche Informationen zum Gerät wie Produktidentifikation, Produktspezifikationen, Zertifikate und Zulassungen finden Sie in der Bedienungsanleitung. 2.1.2 Sicherheitsfunktion Sicherheitsfunktion für Durchflussmessgeräte Die Sicherheitsfunktion des SITRANS F ist das Messen des Durchflusses. Der Analogausgang von 4 bis 20 mA kann als Teil einer sicherheitsgerichteten Funktion (SIF) verwendet werden. Neben dem anwendungsspezifischen Messfehler muss eine weitere sicherheitsgerichtete Genauigkeit von ±5 % des maximalen Messbereichs addiert werden. Konzept der funktionalen Sicherheit beim FC430 2.2 Betrieb des Geräts Funktionale Sicherheit bei SITRANS FC430 10 Produktinformation, 03/2012, A5E03736910-01 Sicherheitsvorkehrung für Messumformer: Die Diagnosefunktion reagiert innerhalb von 20 Sekunden, wenn sich ein unkritischer Einzelfehler des Messwerts außerhalb der vorab festgelegten Werte befindet. Sicherer Zustand und gefährlicher Zustand Der sichere Zustand und der gefährliche Zustand des Geräts werden wie folgt definiert: Der sichere Zustand gilt, ● wenn sich der sichere Stromausgang innerhalb des festgelegten sicherheitsgerichteten Genauigkeitsbereichs befindet und das Gerät im Sicherheitsmodus ist oder ● wenn der sichere Stromausgang kleiner oder gleich 3,5 mA ist (als Ausfallsignal festgelegt). Der gefährliche Zustand gilt, wenn ein gültiger sicherer Stromausgang um mehr als den festgelegten sicherheitsgerichteten Genauigkeitsbereich vom korrekten Prozesswert abweicht. 2.2 Betrieb des Geräts Um die sichere Messung des Stromausgangs an Kanal 1 sicherzustellen, ist es nötig, die im Folgenden beschriebene Sicherheitsvalidierung durchzuführen. 2.2.1 Betriebsarten des Geräts Betriebsarten des Geräts Das Gerät kann in der nicht sicherheitsgerichteten Betriebsart (Nicht-SIL) oder in der sicherheitsgerichteten Betriebsart (SIL) betrieben werden: ● Die nicht sicherheitsgerichtete Betriebsart dient dem Betrieb in nicht sicherheitsbezogenen Anwendungen. ● Die sicherheitsgerichtete Betriebsart dient dem Betrieb in sicherheitsbezogenen Anwendungen entsprechend der Festlegung des Anwenders oder der Betriebsgenehmigung des Anwenders. Das Umschalten zwischen nicht sicherheitsgerichteter und sicherheitsgerichteter Betriebsart erfolgt über die LUI, Menüelement 2.7 "Sicherer Betrieb". In dieser Abbildung wird gezeigt, wie Sie zwischen der nicht sicherheitsgerichteten Betriebsart und dem Sicherheitsbetrieb navigieren und wie Sie zwischen den unterschiedlichen Zuständen innerhalb der sicherheitsgerichteten Betriebsart wechseln. Konzept der funktionalen Sicherheit beim FC430 2.2 Betrieb des Geräts Funktionale Sicherheit bei SITRANS FC430 Produktinformation, 03/2012, A5E03736910-01 11 ���������������������������� ����������������������� ��������������������������������������� ��������������� �������� ������������������� ������� ������������ ����������� ����������������� ���������� ����������� ������������� ����������� ����������������� �������������������������� �������������� ������� ������������ ������������� ����������������� ������������ ����������� ������������������ ����������������� ��������������� Bild 2-2 Nicht sicherheitsgerichtete Betriebsart (Nicht-SIL) und sicherheitsgerichtete Betriebsart (SIL) In der folgenden Tabelle werden die möglichen Zustände des Geräts in der sicherheitsgerichteten Betriebsart beschrieben. Der aktuelle Zustand wird in der LUI im Menüelement 2.7.1 "SIL-Betrieb" angezeigt. Tabelle 2- 1 Mögliche Zustände der sicherheitsgerichteten Betriebsart (SIL) Zustand Beschreibung Sicherer Stromausgang Sicherheitskonfigu ration Die Konfiguration der sicherheitsbezogenen Parameter des Geräts wird über die LUI oder eine externe Schnittstelle, z.B. HART, durchgeführt. Ausfallsignal (3,5 mA) Sicherheitsvalidier ung Die Validierung der sicherheitsbezogenen Parameter des Geräts wird im Validierungsassistenten der LUI durchgeführt. Stellen Sie sicher, dass alle sicherheitsbezogenen Parameter innerhalb der unter Sicherheitsparametrierung (Seite 13) beschriebenen Grenzwerte liegen. Ausfallsignal (3,5 mA) Konzept der funktionalen Sicherheit beim FC430 2.2 Betrieb des Geräts Funktionale Sicherheit bei SITRANS FC430 12 Produktinformation, 03/2012, A5E03736910-01 Zustand Beschreibung Sicherer Stromausgang Sicherheitsbetrieb Der Zustand "Sicherheitsbetrieb" von sicherheitsbezogenen Anwendungen stellt die sichere Messausgabe am Stromausgangskanal 1 sicher. Betriebssignal (4 bis 20 mA) Sicherheitsalarme Das Gerät nimmt diesen Zustand ein, wenn das System im sicheren Betrieb einen sicherheitsbezogenen Alarm erkennt. Die Alarme werden in der Alarmliste des Geräts aufgeführt, ziehen Sie hierzu die Bedienungsanleitung hinzu. Nachdem ein Alarm zurückgesetzt wurde, kann das Gerät nur über die Durchführung der Sicherheitsvalidierung in den sicheren Betrieb zurückversetzt werden. Ausfallsignal (3,5 mA) Gerätezustände in der sicherheitsgerichteten Betriebsart (SIL) 2.2.2 Anlauf des Geräts Beim Anlauf benötigt der Messaufnehmer eine bestimmte Zeit, um die Messungen zu stabilisieren. Während dieser Zeit wartet das Gerät im Anlaufzustand und meldet ein Ausfallsignal am sicheren Stromausgang. Nach dem Anlauf geht das Gerät in den letzten aktiven Betriebszustand, sofern das Gerät während des Anlaufs keinen Alarm erkannt hat. Sollte dies der Fall sein, läuft das Gerät im Zustand "Sicherheitsalarme" hoch. Funktionale Sicherheit bei SITRANS FC430 Produktinformation, 03/2012, A5E03736910-01 13 Betrieb des FC430 in sicherheitsgerichteten Anwendungen 3 3.1 Installation Hinweis Informationen zu Installation und Inbetriebnahme finden Sie in der Bedienungsanleitung. 3.2 Sicherheitsparametrierung Werkseitig ist das Durchflussmessgerät für die nicht sicherheitsgerichtete Betriebsart (Nicht- SIL) eingestellt. Sowohl in der sicherheitsgerichteten als auch in der nicht sicherheitsgerichteten Betriebsart können alle Parameter über das LUI-Menü oder eine externe Kommunikationsschnittstelle, z.B. HART, konfiguriert werden. Hinweis Parameter für die Zeitkonstante Die Zeitkonstante des Stromausgangs von 4 bis 20 mA ist von der Dämpfung der Prozessgeräusche und der Filterzeitkonstante (Filtereinstellung des Stromausgangs) abhängig. Die Filterzeitkonstante kann in einem Bereich von 0 bis 100 Sekunden festgelegt werden. Bei einem Schrittwechseleingang ist der Stromausgang nach 5 * Filterzeitkonstante plus dem Wert für die Dämpfung der Prozessgeräusche ausgeregelt. Dies wird im Folgenden beschrieben: Ausregelzeit = Dämpfung Prozessgeräusche + (Filterzeitkonstante × 5) Beispiel 1: ● Für die Dämpfung der Prozessgeräusche ist Zentrifugalpumpe (minimale Dämpfung) eingestellt und ● für die Filterzeitkonstante ist 1 s festgelegt. Ausregelzeit = 0,1 s + (1 × 5) s = 5,1 Beispiel 2: ● Für die Dämpfung der Prozessgeräusche ist Wälzkolbenpumpe (maximale Dämpfung) eingestellt und ● für die Filterzeitkonstante ist 1 s festgelegt. Ausregelzeit = 1 s + (1 × 5) s = 6,0 s Betrieb des FC430 in sicherheitsgerichteten Anwendungen 3.2 Sicherheitsparametrierung Funktionale Sicherheit bei SITRANS FC430 14 Produktinformation, 03/2012, A5E03736910-01 Gerät von der nicht sicherheitsgerichteten Betriebsart (Nicht-SIL) in die sicherheitsgerichtete Betriebsart (SIL) versetzen Das Gerät kann nur, wie im Folgenden beschrieben, über die lokale Benutzeroberfläche (Local User Interface, LUI) in die sicherheitsgerichtete Betriebsart versetzt werden. Hinweis LUI Die Navigation in der LUI wird in der Bedienungsanleitung beschrieben. ACHTUNG Schließen Sie die Stromausgangsschleife, bevor Sie das Gerät in die sicherheitsgerichtete Betriebsart versetzen. Die Stromausgangsschleife muss geschlossen sein, bevor das Gerät in die sicherheitsgerichtete Betriebsart versetzt wird. Andernfalls wird das Gerät neu gestartet und geht in den Zustand Sicherheitsalarme. Um die sicherheitsgerichtete Betriebsart wiederherzustellen, lesen Sie den Abschnitt "Gerät von einem Stromschleifenfehler in den sicheren Betrieb zurückversetzen"Zustand "Sicherheitsalarme" (Seite 23). 1. Navigieren Sie zum Menü 2.7 "Sicherer Betrieb" und wählen Sie das Menüelement 2.7.2 "Sicherheitskonfiguration eingeben". 2. Drücken Sie , wählen Sie "OK" und drücken Sie , um in den Zustand "Sicherheitskonfiguration" zu gelangen. In diesem Zustand können alle Parameter konfiguriert werden, während der fehlersichere Wert des Stromausgangs 3,5 mA beträgt. Sicherheitsbezogene Parameter sind bei der Parametrierung des Geräts zu berücksichtigen. Hierzu beachten Sie bitte die folgenden Tabellen mit der Beschreibung der sicherheitsbezogenen Parameter. Hinweis Im Zustand "Sicherheitskonfiguration" kann die Parameterkonfiguration entweder über die LUI oder über eine externe Kommunikationsschnittstelle, z.B. HART, durchgeführt werden. 3. Wählen Sie das Menüelement 2.7.3 "Sicherheitsvalidierung". Drücken Sie , wählen Sie "OK" und drücken Sie , um in den Zustand "Sicherheitsvalidierung" zu gelangen. ACHTUNG Die beiden folgenden Schritte sind obligatorisch und müssen mit großer Vorsicht durchgeführt werden. Betrieb des FC430 in sicherheitsgerichteten Anwendungen 3.2 Sicherheitsparametrierung Funktionale Sicherheit bei SITRANS FC430 Produktinformation, 03/2012, A5E03736910-01 15 4. Wählen Sie das Menüelement 2.7.4 "Sicherheitsvalidierung" und drücken Sie , um den Sicherheitsvalidierungsassistenten für die Validierung der sicherheitsbezogenen Parameter zu starten. Gehen Sie schrittweise durch die Validierung der Parametereinstellungen. Mit gelangen Sie zum nächsten Parameter. Stellen Sie sicher, dass alle Parameter entsprechend der Beschreibung in einem der Validierungsassistenten für Massendurchfluss, Volumendurchfluss oder Dichte gültig sind. Ausnahme: Bei ungültigen Parametereinstellungen drücken Sie , um den Assistenten zu verlassen. Wählen Sie das Menüelement 2.7.5 "Sicherheitsvalidierung bestätigen". Drücken Sie , wählen Sie "Abbrechen" und drücken Sie , um in den Zustand "Sicherheitskonfiguration" zu gelangen und die ungültigen Parameter zu korrigieren. Beginnen Sie dann erneut mit Schritt 3. 5. Nach dem Validieren und Akzeptieren der sicherheitsbezogenen Parameter entsprechend der Beschreibung in der folgenden Tabelle wählen Sie das Menüelement 2.7.5. "Sicherheitsvalidierung bestätigen", drücken , wählen "OK" und drücken . Das Gerät ist nun im Zustand "Sicherer Betrieb" und die sichere Messausgabe am Stromausgangskanal 1 ist sichergestellt. Sicherheitsvalidierung von Parametern (Validierungsassistent) Validieren Sie die Parameter entsprechend der Beschreibung in einer der drei folgenden Tabellen. 1. Wählen Sie die Tabelle aus, die dem ausgewählten Prozesswert für den sicheren Stromausgangskanal 1 entspricht (Massendurchfluss, Volumendurchfluss oder Dichte). 2. Prüfen Sie, ob der Wert in der Anzeige der erwarteten Parametereinstellung entspricht. Hinweis In Anhang A finden Sie eine Checkliste zum Ausfüllen, die Sie zur späteren Referenz der tatsächlich mit dem Validierungsassistenten validierten Werte aufheben können. Betrieb des FC430 in sicherheitsgerichteten Anwendungen 3.2 Sicherheitsparametrierung Funktionale Sicherheit bei SITRANS FC430 16 Produktinformation, 03/2012, A5E03736910-01 Validierungsassistenten Tabelle 3- 1 Validierungsassistent: Massendurchfluss Validierungsassistent Im Menü "Setup" konfigurierte Parameter Schritt Parametername Wert für die Validierung Beschreibung ① Prozesswert 0 = Massendurchfluss Menuelement 2.4.1.1 "Prozesswert": Prozesswert für Stromausgang ② Schleichmengenunterdrücku ng Mindestwert für alle Messaufnehmer:  0 kg/s Höchstwerte je nach Größe des Messaufnehmers:  DN 15: 8,84 kg/s  DN 25: 24,5 kg/s  DN 50: 98,2 kg/s  DN 80: 251 kg/s Menüelement 2.2.1.2 "Schleichmengenunterdrückung": Massendurchfluss-Grenzwert für die Schleichmengenunterdrückung. Massendurchfluss unterhalb dieses Grenzwerts wird auf null gesetzt. ③ Filterzeitkonstante  Mindestwert: 0 s  Höchstwert: 100 s Menüelement 2.4.1.7 "Filterzeitkonstante": Legt die Dämpfung des Stromausgangssignals fest. ④ Endwert Mindestwert je nach Größe des Messaufnehmers:  DN 15: -8,84 kg/s  DN 25: -24,5 kg/s  DN 50: -98,2 kg/s  DN 80: -251 kg/s Höchstwert je nach Größe des Messaufnehmers:  DN 15: 8,84 kg/s  DN 25: 24,5 kg/s  DN 50: 98,2 kg/s  DN 80: 251 kg/s Menüelement 2.4.1.5 "Endwert": Dem oberen Stromausgang (20 mA) zugewiesener Prozesswert. ⑤ Anfangswert Mindestwert je nach Größe des Messaufnehmers:  DN 15: -8,84 kg/s  DN 25: -24,5 kg/s  DN 50: -98,2 kg/s  DN 80: -251 kg/s Höchstwert je nach Größe des Messaufnehmers:  DN 15: 8,84 kg/s  DN 25: 24,5 kg/s  DN 50: 98,2 kg/s  DN 80: 251 kg/s Menüelement 2.4.1.6 "Anfangswert": Dem unteren Stromausgang (4 mA) zugewiesener Prozesswert. Betrieb des FC430 in sicherheitsgerichteten Anwendungen 3.2 Sicherheitsparametrierung Funktionale Sicherheit bei SITRANS FC430 Produktinformation, 03/2012, A5E03736910-01 17 Validierungsassistent Im Menü "Setup" konfigurierte Parameter Schritt Parametername Wert für die Validierung Beschreibung ⑥ Fließrichtung Prüfen Sie, ob die Nummer in der Anzeige der erwarteten Fließrichtung entspricht.  0 = Positive Richtung  1 = Negative Richtung  2 = Positive und negative Fließrichtungen  3 = Positive und negative Fließrichtungen (symmetrischer Modus) Menüelement 2.4.1.3 "Fließrichtung": Gemessene Fließrichtung am Stromausgang. Das Durchflussmessgerät gibt den ausgegebenen Messwert am Stromausgang nur für die ausgewählte Fließrichtung an. Ist beispielsweise die positive Fließrichtung ausgewählt, ist der Stromausgang für negativen Durchfluss am unteren Grenzwert des Messbereichs. ⑦ Fließrichtung Prüfen Sie, ob die Nummer in der Anzeige der erwarteten Fließrichtung entspricht.  0 = Negative Fließrichtung  1 = Positive Fließrichtung Menüelement 2.1.1 "Fließrichtung": Ausgewählte Fließrichtung im Rohr, positiv oder negativ (Standard: positiv). Der positive Durchfluss wird durch einen Pfeil auf dem Messaufnehmer angezeigt. ⑧ Korrekturfaktor Massendurchfluss  Mindestwert: -1.999  Höchstwert: 1.999 Menüelement 2.2.4.1 "Korrekturfaktor": Faktor für die Anpassung des angezeigten Durchflusses in Prozent. Beseitigt durch Prozessbedingungen verursachte Ungenauigkeiten. Der Standardwert ist 1,00. ⑨ Korrekturfaktor Dichte  Mindestwert: 0.500  Höchstwert: 1.999 Menüelement 2.2.5.9.1 "Korrekturfaktor": Faktor für die Berechnung der Kompensationsdichte. Der Standardwert ist 1,00. ⑩ Offset-Einstellung Dichte  Mindestwert: -14 000 kg/m3  Höchstwert: 14 000 kg/m3 Menüelement 2.2.5.9.2 "Offset Einstellung": Offset für die Berechnung der Kompensationsdichte. Der Standardwert ist 0,00. ⑪ Dämpfung Prozessgeräusche  0 = Zentrifugalpumpe (minimale Dämpfung)  1 = Triplex-Pumpe  2 = Duplex-Pumpe  3 = Simplex-Pumpe  4 = Wälzkolbenpumpe (maximale Dämpfung) Menuelement 2.1.2 "Dämpfung Prozessgeräusche": Ausgewählter Wert für die Dämpfung der Prozessgeräusche. Prüfen Sie, ob die Nummer in der Anzeige der erwarteten Einstellung für die Dämpfung der Prozessgeräusche entspricht. Gültige Parametereinstellungen bei Auswahl von Massendurchfluss als Prozesswert für die sichere Stromausgabe Betrieb des FC430 in sicherheitsgerichteten Anwendungen 3.2 Sicherheitsparametrierung Funktionale Sicherheit bei SITRANS FC430 18 Produktinformation, 03/2012, A5E03736910-01 Tabelle 3- 2 Validierungsassistent: Volumendurchfluss Validierungsassistent Im Menü "Setup" konfigurierte Parameter Schritt Parametername Wert für die Validierung Beschreibung ① Prozesswert 1 = Volumendurchfluss Menuelement 2.4.1.1 "Prozesswert": Prozesswert für Stromausgang ② Schleichmengenunterdrück ung Mindestwert für alle Messaufnehmer:  0 m3/s Höchstwerte je nach Größe des Messaufnehmers:  DN 15: 0,00177 m3/s  DN 25: 0,00491 m3/s  DN 50: 0,0196 m3/s  DN 80: 0,0503 m3/s Menüelement 2.2.1.2 "Schleichmengenunterdrückung": Volumendurchfluss-Grenzwert für die Schleichmengenunterdrückung Volumendurchfluss unterhalb dieses Grenzwerts wird auf null gesetzt. ③ Filterzeitkonstante  Mindestwert: 0 s  Höchstwert: 100 s Menüelement 2.4.1.7 "Filterzeitkonstante": Legt die Dämpfung des Stromausgangssignals fest. ④ Endwert Mindestwert je nach Größe des Messaufnehmers:  DN 15: -0,00177 m3/s  DN 25: -0,00491 m3/s  DN 50: -0,0196 m3/s  DN 80: -0,0503 m3/s Höchstwert je nach Größe des Messaufnehmers:  DN 15: 0,00177 m3
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\WeitereDaten\7ME330\A5E01365400.pdf | A5E01365400.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | SITRANS FUltrasonic Flowmeters SITRANS F US SONO 3300Operating instructions 01/2010 • • • • • • • • • 1A1B • • • • • • • • • • • • • • • • 85F1674.10 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1273.24 x Q [l/s]Di2[mm][m/s] or V = V =353.68 x Q [m3/h]Di2[mm][m/s] www.siemens.com/processautomation Siemens Flow Instruments A/S Nordborgvej 81 DK-6430 Nordborg Subject to change without prior notice Order No.: A5E01365400Lit. No.: SFIDK.PS.029.J4.02© Siemens AG 01.2010 All rights reserved For more information... www.siemens.com/flow !A5E01365400!
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\NE53_SITRANS_P_DSIII_Profibus_PA_FW301.01.12__11122017.pdf | NE53_SITRANS_P_DSIII_Profibus_PA_FW301.01.12__11122017.pdf | 04/2018 | SITRANS P DS III;SITRANS DTM | PROFIBUS PA |  | 7MF4*34;A5E00053275-08 | Certificate | ID_044 | NE53-Produktmitteilung | NE53 Product note | Siemens | Siemens | Siemens AG Process Industries and Drives Process Automation : Process Instrumentation. Leitung: Jürgen Spitzer Siemens Aktiengesellschaft: Vorsitzender des Aufsichtsrats: Gerhard Cromme; Vorstand: Joe Kaeser, Vorsitzender; Roland Busch, Lisa Davis, Klaus Helmrich, Janina Kugel, Siegfried Russ wurm, Ralf P. Thomas; Sitz der Gesellschaft: Berlin und München, Deutschland; Registergericht: Berlin Charlottenburg, HRB 123 00, München, HRB 6684; WEEE - Reg. - Nr. DE 23691322 Seite 1 von 3 _ NE 53 Product note ( NE 53 Produktmitteilung ) PD PA PI Process Instruments Date (Datum) : 11.12. 2017 1 Type of device ( Art des Gerätes ) 1.1 Field device/signal processing device (Feldgerät/signalverarbeitendes Gerät) 1.2 Monitoring - operating system, hand held terminal, etc. (Anzeige - Bedienkomponente, Handkommunikator, o.ä.) 1.3 Modem/interface ( Modem/Schnittstelle) 1.4 Field device HW II (Feldgerät HW II) Ma nufacturer (Hersteller) Siemens AG Device (Gerät) SITRANS P DS III Type (Typ) 7MF4*3 4 Communication ( Kommunikation ) Profibus PA 2 Software/Firmware and Hardware I (SW/FW und HW I) Previous version (Bisherige Version) New version (Neue Version) Software/Firmware 301.01.10 from (vom) 301.01.1 2 from (vom) Hardware I 02.04.02 from (vom) 02.04. 02 from (vom) Order number SW/FW (Bestellnummer SW/FW) ---- ---- Order number HW I (Bestellnummer SW/FW) ---- Versions can be found at the label attached to the outside of the device or on the type plate. ( Die Version en finden Sie auf einem Aufkleber an der Au ß enseite des Geräts oder auf dem Typschild .) Description of the modification in comparision with the previous version : ( Beschreibung der Änderungen gegenüber der Vorgängerversion ) 1. Pls. consider this FW update i n case of using SITRANS P Library in combination with redundant PCS . The difference of the FW version 301.01.1 2 compared to the previous version is the support of redundant PCS in case of working with C1 - function. ( Das FW Update ist r elevant bei Nutzung von SITRANS Library in Kombination mit redund anten Leitsystemen. Die Firmware Version 301.01.1 2 unterscheidet sich durch ihre Vorgänger - Version darin, dass sie nun auch redundante Leitsysteme unterstützt, die mit C1 - Diensten arbeiten. ) 2. Bugfix of Totalizer function in case of flow applications. ( Fehlerbehebung der "Totalizer - Funktion" bei Flow Applikationen . ) 3. This change become active in week 04/2018 (Die Änderung wird in KW04/2018 wirksam) Remark: The FW Version 301.01.11 is an internal revision and was never del ivered. (Die FW Version 301.01.11 ist eine interne Variante und wurde nie ausgeliefert) NE 53 Produc t note NE 53 Produktmitteilung PD PA PI Process Instruments Seite 2 von 3 _ Compatible versions (Kompatible Versionen) EDD for (für) SIMATIC PDM V8 , V9 unverändert EDD for (für) FC375/475 EDD for (für) AMS Device Manager EDD for (für) SITRANS DTM NE 53 Produc t note NE 53 Produktmitteilung PD PA PI Process Instruments Seite 3 von 3 _ 3 Compatibility ( Kompatibilität ) Is the new Firmware/Software/ Hardware I compatible with previous versions ? ( Ist die neue Firmware/Software/Hardware I kompatibel mit Vorgängerversionen ?) Yes (Ja) No, description (Nein, Beschreibung) : Is Firmware/Software update recommended ? (Wird eine Firmware/Software Aktualisierung empfohlen ? ) N o (Nein) Yes, description (Ja, Beschreibung) : Not mandatory required ( Nicht zwingend erforderlich ) The replacement of Firmware/Software/Hardware I can be performed as follows : (Der Austausch der Firmware/Software/Hardware I kann wie folgt durchgeführt werden) Only possible due to transmitter replacement ( Nur durch Gerätetausch möglich ) 4 Modifications of Hardware II (Änderungen an der Hardware II) Which Hardware II modifications have been undertaken? Which dev ice characteristics are affecte d ? (Welche Hardware II Änderungen wurden gemacht? Welche Geräteeigenschaften sind davon betroffen?) not applicable ( nicht zutreffend ) 5 Instruction manual ( Betriebsanleitung ) Is a new instruction manual require d ? ( Wi rd eine neue Betriebsanleitung benötigt ? ) No (Nein) Yes, description (Ja, Betriebsanleitung ) : V ersion s (Versionen) Instruction manual ( Betriebsanleitung ) A5E00053275 - 08 Safety manual (Sicherheitshandbuch) 6 Price (Preis) Changed price compared to previous version ? ( Änderung des Preis es gegenüber Vorgä ngerversion ? ) No (Nein) Yes. Please find attached new prices and costs for updates . ( Ja. Die neuen Preise und Kosten für Updates finden Sie im Anhang. )
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P742008_1293055-10_N1F4219040111-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P742008_1293055-10_N1F4219040111-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-04-27 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-F421-9040111 | 7MF4134-1BA70-1BB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825917316-14789557-Y216-B6211: 01293055 / 0010: 7MF4134-1BA70-1BB7-Z: M16+Y15+Y21: N1-F421-9040111: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P742008: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: Herr EhrlichCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenFlange /FlanschOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.027 0.017 0.022 0.46 0.28 0.39 0.48 1.41 1.90 1.76 1.23 0.032 0.022 0.027 0.017 0.006 0.018 0.011 0.00116.5917.1316.9017.18 2.54 2.09 2.20 2.0211.0811.1411.2012.42 -- -- 0.072 0.045 0.044 0.15 -- -- V -- -- -- -- W -- -- -- -- Fe -- -- -- -- Co -- -- 0.09 -- Al -- -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-04-27Haguenau2295465/1020311(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-04-27 08:15:54PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\Daten_aus_SIOS_Unlabeled_Data\COB9630906_V2\COB9630906\7352948\A5E32868055-02endefresitpt_DSIII_HART_Leporello.pdf | A5E32868055-02endefresitpt_DSIII_HART_Leporello.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | 016 bar420 mA016 bar2420 mA18018 bar21114420 mA18M!MMMMMMMMMM(- 3 -)910111213141584132765(- 2 -)SPANZERO151050,643210,61)3)2)Appliquer la pression de référence.Raccorder l'instrument de mesure de courant continu (recommandé).Régler DM avec ou (dynamique de réglage). appuyer sur M, enregistrer DM.1 Connexion des blindages2 (+) énergie auxiliaire 3 (-) énergie auxiliaire 4 Fiche test pour instrument de mesure de courant continu externe5 Taste Mode 6 Taste Increment7 Taste Decrement8 Valeur de mesure9 Unité/ Bargraph 10 Mesure de débit11 Mode12 Limite de courant inférieure atteinte13 Signe pour la valeur de mesure14 Limite de courant supérieure atteinte15 Affichage de la communicationRégler avec ou la pression, qui doit correspondre au FM (dynamique de réglage). appuyer sur M, enregistrer valeur.Aérer transmetteur ou régler la pression de référence connue. [Evacuer le de la gamme de mesure)]Définir le point zéro avec et .Régler le point zéro avec ou . appuyer sur M, enregistrer valeur.Définir le début de plage de mesure avec et (2 s)sur la limite inférieure du capteur. appuyer sur M, enregistrer valeur.M8 Générateur de courant, et2 s 2)3) M9 Courant de défaut en haut/en bas 1)2)M10 Verrouillage du clavier , protection d'écriture 1)2)M11 Extraction des racines 1)2) pdiffM12 Point de départ de la racine 1)2) pdiffM13 type de mesure 1)2)M14 1)2)SITRANS PDS III avec HARTNotice d'utilisation (Leporello)A5E32868055-02, 11/2013Veuillez respecter les instructions de service avant l'installation et la mise en service!Plage de réglage pour point de départ1) linéaire jusqu'au point de départ2) nul jusqu'au point de départ3) Augmentant légèrement puis linéairement jusqu'au point de départCompartiment de raccordementClavier (utilisation sans écran)Affichage numériqueLégende 1-15CommandeCommandeSymbolesDéfinir début de plage de mesureet fin de plage de mesureDéfinir début de plage de mesure:Sélectionner mode 02Définir fin de plage de mesure:Sélectionner mode 03Régler début de plage de mesure:Sélectionner mode 02Régler fin de plage de mesure:Sélectionner mode 03Définir « à l'aveugle » début de plage de mesure:Sélectionner mode 05Définir « à l'aveugle » Sélectionner mode 06Régler « à l'aveugle »début de plage de mesure:Sélectionner mode 05Régler « à l'aveugle »fin de plage de mesure:Sélectionner mode 06Réglage du zéro:Sélectionner mode 07Données pour les zones à atmosphère explosiblePoint de départ de la courbe caractéristique de l'extraction de racineMarque FW/HWDépliantC Mode courant constantL Protection d'écritureLA Clavier verrouillé LO seul DM définissableLS DM et FM définissablesLL Verrouillage du clavier (déclenchement uniquem. via HART)DM = début de plage de mesure FM = fin de plage de mesureM = ModeM2 Définir et régler DM 1)2)4)M3 Définir et régler FM 1)2)4)M4 Régler atténuation 1)2)M5 Régler à l'aveugle DM 1)2)M6 Régler à l'aveugle FM 1)2)M7 Réglage du zéro 2)4)Enregistrer valeuret définir valeur ou modifier valeur Terminer sans enregistrerchapitre 6B Définir début de plage de mesure A Situation de départD Donner pression qui correspond au DM, sur le transmetteur. et maintenir appuyé 2 sDonner pression qui correspond au FM, sur le transmetteur. et maintenir appuyé 2 sRemarque: Les touches de commande peuvent être verrouillées! Annuler verrouillage du clavier, voir page - 3 -courant à régler selon la formule de calcul voir instructions de service chapitre 6Appliquer la pression de référence. Raccorder l'instrument de mesure de courant continu (recommandé).Régler FM avec ou(dynamique de réglage). appuyer sur M, enregistrer FM.à lire sur la plaque signalétique.Définir la fin de plage de mesure avec et (2 s)sur la limite supérieure du capteur. appuyer sur M, enregistrer valeur.Régler avec ou la pression, qui doit correspondre au DM (dynamique de réglage). appuyer sur M, enregistrer valeur.Voir instructions de service et http://www.siemens.com/sitransplinéaire pressionavec extraction de racinePoint de départ pour 3) point de départ fixeFW: aa.bb.ccHW: xx.yy.zz5 s Verrouillage du clavier, protection d'écriture OFF14 bar - 2 bar11 bar - 2 barI = * 16 mA + 4 mA = 16 mAC Définir fin de plage de mesure - 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -1)2)3)4)M!MMMMMMMMMM(- 3 -)910111213141584132765(- 2 -)SPANZERO016 bar420 mA016 bar2420 mA18018 bar21114420 mA18151050,643210,61)3)2)mit oder den Druck einstellen,der ME entsprechen soll (Verstelldynamik) drücken, Wert speichernMessumformer belüften oder bekanntenReferenzdruck einstellen. [Messumformer für Absolutdruck evakuieren mit und den Nullpunkt setzen.mit oder den Nullpunkt einstellen. drücken, Wert speichernmit und (2s) den Messanfangauf das untere Sensorlimit setzen drücken, Wert speichernReferenzdruck anlegenGleichstrommessgerät anschließen (wird empfohlen)mit oder MA einstellen (Verstelldynamik)und mit MA speichern2)3)M9 Fehlerstrom oben/unten1)2)M10 Tastensperre, Schreibschutz 1)2)M11 Radizieren 1)2) M12 Wurzeleinsatzpunkt 1)2)1)2)1)2)SITRANS PDS III mit HARTKurzanleitung (Leporello) A5E32868055-02, 11/2013Vor der Installation und der Inbetriebnahme ist die Betriebsanleitung zu beachten!Einstellbereichfür Einsatzpunkt1) Linear bis zum Einsatzpunkt2) Null bis zumEinsatzpunk3) Leicht steigendlinear bis zumEinsatzpunktAnschlussraumTastatur(Bedienung ohne Display)DisplayLegende 1-15BedienungBedienungMessanfang undMessende setzenMessanfang setzen:Modus 02 wählenMessende setzen:Modus 03 wählenMessanfang einstellen:Modus 02 wählenMessende einstellen:Modus 03 wählenMessanfang —blindﬁ setzen:Modus 05 wählenMessende —blindﬁ setzen:Modus 06 wählenMessanfang —blindﬁ einstellen:Modus 05 wählenMessende —blindﬁ einstellen:Modus 06 wählenNullpunktabgleich:Modus 07 wählenEx-DatenEinsatzpunkt derradizierenden KennlinieFW/HW-KennzeichenLeporello1 Schirmauflage2 (+) Hilfsenergie3 (-) Hilfsenergie4 Teststecker für externesGleichstrommessgerät5 Taste Mode 6 Taste Increment7 Taste Decrement8 Messwert9 Einheit/Bargraf10 Durchfluss-messung11 Modus12 Untere Stromgrenze erreicht13 Vorzeichen für Messwert14 Obere Stromgrenze erreicht15 KommunikationsanzeigeC KonstantstrombetriebL SchreibschutzLA Tastatur gesperrt LO nur MA setzbarLS MA + ME setzbarLL Tastatursperre (Frei- gabe nur über HART)MA= Messanfang ME=MessendeM = ModusM2 MA setzen u. einstellen 1)2)4)M3 ME setzen u. einstellen 1)2)4)M4 Dämpfung einstellen 1)2)M5 MA blind einstellen 1)2)M6 ME blind einstellen 1)2)M7 Nullpunktabgleich 2)4)Wert speichernund Wert setzenoder Wert ändern Beenden ohne SpeichernVoraussetzung: siehe Betriebsanleitung,Kapitel 6C Messendesetzen(z. B. 14 bar)B Messanfangsetzen (z. B. 2 bar)A Ausgangs-situationD Ausgangsstrom berechnen (z. B. 11 bar)Druck, der dem MA entspricht,auf den Messumformer geben und 2 s gedrückt halten und damit MA auf 4 mA setzenDruck, der dem ME entspricht, auf den Messumformer geben und 2 s gedrückt halten und damit ME auf 20 mA setzenHinweis: Die Bedientasten könnengesperrt sein! Tastatursperre aufheben siehe Seite - 3 -einzustellender Strom gemäßBerechnungsformel siehe Betriebsanleitung, Kapitel 6Referenzdruck anlegen Gleichstrommessgerät anschließen (wird empfohlen)mit oder ME einstellen (Verstelldynamik)und mit ME speichernsind auf dem Zulassungsschild abzulesen.mit und (2s) das Messendeauf das obere Sensorlimit setzen drücken, Wert speichernmit oder den Druck einstellen,der MA entsprechen soll (Verstelldynamik) drücken, Wert speichernsiehe Betriebsanleitung undKonformitätsbescheinigungen!http://www.siemens.de/sitranspdruck-linearradizierendEinsatzpunkt für 3) Einsatz- punkt festFW: aa.bb.ccHW: xx.yy.zz5 s Tastatursperre, Schreibschutz AUS14 bar - 2 bar11 bar - 2 barI = * 16 mA + 4 mA = 16 mASymbole- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -1)2)3)4)016 bar420 mA016 bar2420 mA18018 bar21114420 mA18M!MMMMMMMMMM(- 3 -)910111213141584132765(- 2 -)SPANZERO151050,643210,61)3)2)Apply reference pressureConnect DC ammeter (recommended)Adjust LRV using or (variable speed)and save LRV using1 Screen connection2 (+) power supply3 (-) power supply4 Test plug for external DC ammeter5 Mode key 6 Increment key7 Decrement key8 Measured value9 Dimension/ bargraph 10 Flow measurement11 Mode12 Lower current limit13 Sign for measured value14 Upper current limit15 Communication displayAdjust pressure which is to correspondto URV using or (variable speed) Press , save valueVent transmitter or adjust known reference pressure [Evacuate measuring transducer for absolute pressure Set Zero using andAdjust Zero using or Press , save valueSet lower range value to the lower sensor limit using and (2 s) Press , save valueM8 2)3)M9 Fault current upper/lower 1)2)M10 Keyboard disabling, read-only 1)2)M11 Square root 1)2) M12 Start of square-rooting 1)2) 1)2)1)2)SITRANS PDS III with HARTQuick Start Guide (Leporello)A5E32868055-02, 11/2013Please refer to the Operating Instructions prior to installation and startup!Parameter rangefor application point1) Linear up to application point2) Zero up to application point3) Slowly increasing then linear up to application pointConnection boxKeyboard(setting without display)DisplayLegend 1-15OperationOperationSymbolsSetting lower range value and upper range valueSetting lower range value:Select mode 02Setting upper range value:Select mode 03Adjusting lower range value:Select mode 02Adjusting upper range value:Select mode 03Setting lower range valuewithout application of pressure:Select mode 05Setting upper range valuewithout application of pressure:Select mode 06Adjusting lower range valuewithout application of pressure:Select mode 05Adjusting upper range valuewithout application of pressure:Select mode 06Zero adjustment:Select mode 07Ex-DataApplication point of the square rooting characteristicFW/HW releasesLeporelloC Constant current modeL Read-onlyLA Keyboard disabled LO Only LRV can be setLS LRV + URV can be setLL Keyboard disable (enable only via HART)LRV = Lower range value URV = Upper range valueM = ModeM2 Set and adjust LRV 1)2)4)M3 Set and adjust URV 1)2)4)M4 Adjust damping 1)2)M5 Adjust LRV without pressure1)2)M6 Adjust URV without pressure1)2)M7 Zero adjustment 2)4)Save valueand Set valueor change value exit without savingPrerequisite: see Operating Instructions, Section 6B Setting lower range value (e. g. 2 bar)A Initial situationD Calculating output current (e. g. 11 bar)Apply pressure corresponding to LRV to the transmitter and Keep pressed for 2 s to set LRV to 4 mAApply pressure corresponding to URV to the transmitter and Keep pressed for 2 s to set URV to 20 mANote: the keys may be disabled! Remove keyboard disabling See page - 3 -Adjust current according to calculation formula, see Operating Instructions, Section 6Apply reference pressure Connect DC ammeter (recommended)Adjust URV using or (variable speed)and save URV usingcan be read from the approval label:Set upper range value to the upper sensor limit using and (2 s) Press , save valueAdjust pressure which is to correspond to LRV using or (variable speed)Press , save valueSee Operating Instructions and conformity certificates!http://www.siemens.com/sitransppressurelinearsquare rootingapplication point for 3) fixed appli- cation pointFW: aa.bb.ccHW: xx.yy.zz5 s Keyboard disable Read-only OFF14 bar - 2 bar11 bar - 2 barI = * 16 mA + 4 mA = 16 mAC Setting upper range value (e. g. 14 bar)- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -1)2)3)4)M!MMMMMMMMMM(- 3 -)910111213141584132765(- 2 -)SPANZERO016 bar420 mA016 bar2420 mA18018 bar21114420 mA18151050,643210,61)3)2)com ou ajustar a pressão que deve corresponder ao ME (dinâmica de ajuste) pressionar, memorizar valorVentilar o transmissor de pressão ou ajustar a pressão de referência conhecida. [Evacuar transmissor para pressão medição)]com e configurar o ponto zero.mit ou ajustar o ponto zero. pressionar, memorizar valorcom e (2 segundos), configurar o início da medição para o limite inferior do sensor pressionar, memorizar valorCriar a pressão de referênciaConectar o aparelho de medição da corrente contínua (recomendado)com ou ajustar MA (dinâmica de ajuste)e com memorizar MAM8 2)3)M9 Corrente de avaria cima/baixo1)2)M10 Bloqueio botões, protecção escrita1)2)M11 Extracção raiz1)2) M12 Ponto de utilização da raiz1)2)M13 1)2)M14 1)2)SITRANSPDSIII com HARToperação breve e resumida A5E32868055-02, 11/2013Antes da instalação e colocação em funcionamento, é necessário respeitar o manual de instruções!Área de ajustepara ponto de utilização1) Linear até ao ponto de utilização2) Zero até ao ponto de utilização3) Ligeiramente ascendente até linear até ao ponto de utilizaçãoEspaço de conexãoBotões(operação sem display)Mostrador digitalLegenda 1-15OperaçãoOperaçãoConfigurar o inícioe o fim da mediçãoConfigurar início - da medição: Seleccionar o modo 02Configurar o fim da medição:Seleccionar o modo 03Ajustar o início - da medição:Seleccionar o modo 02Ajustar o fim da medição:Seleccionar o modo 03Configurar o início - da medição ﬁblindﬂ: Seleccionar o modo 05Configurar o fim da medição ﬁblindﬂ : Seleccionar o modo 06Ajustar o início - da medição ﬁblindﬂ: Seleccionar o modo 05ﬁAjustar o fim da medição ﬁblindﬂ:Seleccionar o modo 06Equalização do zero:Seleccionar o modo 07Dados ExPonto de utilização - da curva característica a ser extraídaIdentificação FW/HWLeporello1 Blindagem2 (+) Energia auxiliar 3 (-) Energia auxiliar 4 Ficha de teste para aparelho de medição externo para corrente contínua5 Botão Mode 6 Botão para aumentar 7 Botão para diminuir 8 Valor de medição 9 Unidade/gráfico bar 10 Medição de débito 11 Modo12 Limite de corrente inferior alcançado13 Sinal para o valor de medição 14 Limite de corrente superior alcançado 15 Indicação da comunicaçãoC Operação constante de correnteL Protecção contra escritaLA Botões bloqueadosLO Só MA pode ser configurado LS MA + ME podem ser configuradosLL Bloqueio dos botões (autorização apenas através de HART)MA=Início da mediçãoME=Fim da mediçãoM = ModoM2 configurar e ajustar MA 1)2)4)M3 configurar e ajustar ME 1)2)4)M4 ajustar amortecimento 1)2)M5 ajustar MA blind 1)2)M6 ajustar ME blind 1)2)M7 equalização do zero 2)4)Memorizar valore configurar valorou alterar valor , Finalizar sem memorizarCondição: ver manual de instruções,capítulo 6C Configurar início da medição (p.ex. 14 bar)B Configurar início da medição (p.ex. 2 bar)A Situação de partidaD Calcular a corrente de saída (p.ex. 11 bar)Indicar a pressão que correspondeao MA no transmissor de pressão e manter premido durante 2 segundos e, assim, configurar MA para 4 mAIndicar a pressão que correspondeao ME no transmissor de pressão e manter premido durante 2 segundos e, assim, configurar ME para 20 mA Nota: os botões de comando podem serbloqueados! Suspender o bloqueio dos botões, ver página - 3 -Corrente a ser ajustada de acordo com a fórmula de cálculo, ver manual de instruções, capítulo 6Criar a pressão de referência Conectar o aparelho de medição da corrente contín (recomendado)com ou ajustar ME (dinâmica de ajuste)e com memorizar ME podem ser consultados na placa de homologação.com e (2 segundos), onfigurar o fim da medição para o limite superior do sensor pressionar, memorizar valorcom ou ajustar a pressão que deve corresponder ao MA (dinâmica de ajuste) pressionar, memorizar valorver manual de instruções edeclaração de conformidade!http://www.siemens.com/sitransppressãolinearextracção da raizPonto de utilização para 3) Ponto de utilização fixoFW: aa.bb.ccHW: xx.yy.zz5 s Bloqueio dos botões, protecção contra escrita DES14 bar - 2 bar11 bar - 2 barI = * 16 mA + 4 mA = 16 mASímbolos- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -1)2)3)4)016 bar420 mA016 bar2420 mA18018 bar21114420 mA18M!MMMMMMMMMM(- 3 -)910111213141584132765(- 2 -)SPANZERO151050,643210,61)3)2)Impostare la pressione di riferimento. Collegare il misuratore di corrente continua (viene consigliato).Con o impostare l'IM (dinamica regolazione). : premere per memorizzare IM.1 Supporto schermo2 Alimentatore (+)3 Alimentatore (-)4 Connettore di prova per misuratore di corrente continua esterno5 Tasto Mode 6 Tasto Increment7 Tasto Decrement8 Valore di misura9 unità/indicatore a barre 10 Misurazione della portata11 Modo12 Limite inferiore di corrente raggiunto13 Segno iniziale per valore di misura14 Limite superiore di corrente raggiunto15 Indicazione di comunicazioneCon o impostare la pressione, corrispondente all'FM (dinamica regolazione). : premere per memorizzare valore.Ventilare il trasmettitore o impostare la pressione di riferimento nota.[vuoto nei trasmettitori per pressione Con e impostare il punto zero.Con o regolare il punto zero. : premere per memorizzare valore.Con e (2 s) impostare l'inizio di misurazione sul limite inferiore del sensore. : premere per memorizzare valore.M8 Trasmettitore di corrente, e 2 s 2)3)M9 Corrente di avaria sopra/sotto 1)2)M10 Blocco tasti, protezione da scrittura 1)2)M11 Estrarre radice 1)2) pdiffM12 Punto d™applicazione radice1)2) pdiffM13 misurazione 1)2)M14 1)2)SITRANS PDS III con HARTIstruzioni in breve (Leporello) A5E32868055-02, 11/2013Prima dell'installazione e della messa in servizio leggere le istruzioni operative!Campo d™impostazione per punto di applicazione1) Lineare fino a punto di applicazione 2) Zero fino a punto di applicazione 3) Leggermente ascendente poi lineare fino al punto di applicazioneSpazio di collegamentoTastiera (uso senza display)Visualizzatore digitaleLegenda 1-15UsoUsoSimboliImpostare inizioe fine misurazioneImpostare inizio misurazione:selezionare il modo 02Impostare fine misurazione:selezionare il modo 03Regolazione inizio misurazione:selezionare il modo 02Regolazione fine misurazione:selezionare il modo 03Impostazione "cieca" inizio misurazione:selezionare il modo 05Impostazione "cieca" fine misurazione:selezionare il modo 06Regolazione "cieca" inizio misurazione:selezionare il modo 05Regolazione "cieca" fine misurazione:selezionare il modo 06Taratura punto d'origine:selezionare il modo 07Dati sulla protezione antideflagrantePunto di applicazionecurva caratteristica da cui estrarre la radiceContrassegno FW/HWLeporelloC Servizio a corrente costanteL Protezione da scrittura LA Tastiera bloccataLO solo IM impostabileLS IM e FM impostabiliLL Blocco tastiera (abilitazione solo tramite HART)IM = Inizio MisurazioneFM = Fine MisurazioneM = ModoModo di visualizzazione in M2 Impostare e modificare IM 1)2)4)M3 Impostare e modificare FM 1)2)4)M4 Impostare smorzamento 1)2)M5 Regolazione cieca IM 1)2)M6 Regolazione cieca FM 1)2)M7 Correzione punto di zero 2)4)memorizzare valore e impostare valore o modificare valoreUscire senza salvarePresupposto vedi capitolo 6 delle istruzioni operativeB Impostare inizio misurazione (ad es. 2 bar)A Situazione di partenzaD Calcolare corrente d'uscita (ad es. 11 bar)Impostare la pressione per IM sul trasmettitore. e (tenerli premuti per 2 s)per impostare l'IM su 4 mA.Impostare la pressione per FM sul trasmettitore. e (tenerli premuti per 2 s)per impostare l'FM su 20 mA.Nota: i tasti potrebbero essere bloccati! Disattivare il blocco tastiera. vedi pagina -3-.Per la corrente da impostare secondo la formula di calcolo, vedi il capitolo 6 delle istruzioni operativeImpostare la pressione di riferimento. Collegare il misuratore di corrente continua (viene consigliato).Con o impostare l'FM (dinamica regolazione). : premere per memorizzare FM.sono leggibili sulla targhetta di omologazione.Con e (2 s) impostare la fine di misurazione sul limite superiore del sensore. : premere per memorizzare valore.Con o impostare la pressione, corrispondente all'IM (dinamica regolazione). : premere per memorizzare valore.Vedi istruzioni operative ecertificati di conformità! http://www.siemens.com/sitransppressione lineareAd estrazione di radicePunto di applica-zione per 3) punto di applicazione fissoFW: aa.bb.ccHW: xx.yy.zzBlocco tastiera, protezione da scrittura OFF14 bar - 2 bar11 bar - 2 barI = * 16 mA + 4 mA = 16 mAC Impostare fine misurazione (ad es. 14 bar)5 s- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -1)2)3)4)016 bar420 mA016 bar2420 mA18018 bar21114420 mA18M!MMMMMMMMMM(- 3 -)910111213141584132765(- 2 -)SPANZERO151050,643210,61)3)2)Aplicar presión de referencia.Conectar medidor de corriente continua (recomendado).Ajustar IM con o (ajuste dinámico).Pulsar para memorizar IM.1 Soporte de apantallamiento2 (+) Energía auxiliar 3 (-) Energía auxiliar 4 Conector de prueba para medidor de corriente continua externo5 Tecla modo 6 Tecla incremento7 Tecla decremento8 Valor medido9 Unidad/ diagrama de barras10 Medición de caudal11 Modo 12 Límite de corriente inferior alcanzado13 Signo precedente al valor de medición14 Límite de corriente superior alcanzado15 Indicación de comunicaciónCon o ajustar la presióncorrespondiente para FM (ajuste dinámico). Pulsar para memorizar valor.Airear transmisor o establecer una presión de referencia conocida.[Evacuar el transmisor de presión absoluta Con y establecer el puntocero.Con o ajustar el punto cero.Pulsar para memorizar valor.Con y (2 s), establecer inicio de medición en límite inferior del sensor.Pulsar para memorizar valor.M8 Sensor de corriente,y 2 s 2)3)M9 Corriente de defecto arriba/abajo 1)2)M10 Bloqueo de teclas, 1)2) protección contra escrituraM11 Extraer raíz 1)2) pdifM12 Punto de inicio de la raíz 1)2) pdifM13 medición 1)2)M14 1)2)SITRANS PDS III con HARTInstrucciones breves (Leporello)A5E32868055-02, 11/2013Consultar las instrucciones de servicio antes de la instalación y puesta en servicio.Rango ajustadopara punto de inicio1) Linear hasta punto de inicio2) Cero hasta punto de inicio 3) Ligeramente ascendente después lineal hasta punto de inicioEspacio de conexiónTeclado (Manejo sin visualización)Pantalla digitalLeyenda 1-15ManejoManejoSímbolosEstablecer inicio yfin de mediciónEstablecer inicio de medición:seleccionar modo 02Establecer fin de medición:seleccionar modo 03Ajustar inicio de medición:seleccionar modo 02Ajustar fin de medición:seleccionar modo 03Establecer inicio de medición sin aplicar presión:seleccionar modo 05Establecer fin de mediciónsin aplicar presión:seleccionar modo 06Ajustar inicio de medición sin aplicar presión:seleccionar modo 05Ajustar fin de medición sin aplicar presión:seleccionar modo 06Compensación del cero:seleccionar modo 07Datos ExPunto de inicio de la curva característica de la que se va a extraer la raízDistintivo FW/HWLeporelloC Servicio de corriente constanteL Protección contra la escrituraLA Teclado bloqueadoLO Sólo IM ajustableLS IM y FM ajustablesLL Bloqueo del teclado (desbloqueo sólo a través de HART)IM = Inicio de medición FM = Fin de mediciónM = ModoModo de visualización M2 Establecer y ajustar IM 1)2)4)M3 Establecer y ajustar FM 1)2)4)M4 Ajustar atenuación 1)2)M5 Ajustar IM sin aplicar presión1)2)M6 Ajustar FM sin aplicar presión1)2)M7 Compensación del cero 2)4) Memorizar valor y establecer valor o modificar valorSalir sin guardarRequisito: véase Instrucciones de servicio, capítulo 6B Inicio de medición, establecer (p.ej. 2 bar)A Situación inicialD Corriente de salida, calcular (p.ej. 11 bar)Introducir la presión correspondiente al IM en el transmisor.Mantener pulsado y 2 sy establecer IM en 4 mA.Introducir la presión correspondiente al FM en el transmisor.Mantener pulsado y 2 sy establecer FM en 20 mA.Nota: Las teclas de mando puedenestar bloqueadas. Para desbloquear el teclado, véase página - 3 -.Corriente a ajustar según fórmula de cálculo; véase Instrucciones de servicio, capítulo 6.Aplicar presión de referencia. Conectar medidor de corriente continua (recomendado).Ajustar FM con o (ajuste dinámico).Pulsar para memorizar FM.se pueden ver en la placa de homologación:Con y (2 s), establecer fin de medición en límite superior del sensor. Pulsar para memorizar valor.Con o ajustar la presión correspondiente para IM (ajuste dinámico).Pulsar para memorizar valor.Véase Instrucciones de servicio y certificados de conformidad. http://www.siemens.com/sitranspPresióLineal presiónExtracción de raízPunto de inicio para 3) punto de inicio fijoFW: aa.bb.ccHW: xx.yy.zzBloqueo del teclado,protección contra escritura OFF14 bar - 2 bar11 bar - 2 barI = * 16 mA + 4 mA = 16 mAC Fin de medición, establecer (p.ej. 14 bar)5 s- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -1)2)3)4)
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\552000__N1AO129175219-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 552000__N1AO129175219-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-25 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-AO12-9175219 | 7MF4434-1DA02-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821288229-P6/21394-6NU: 836935 / 0010: 7MF4434-1DA02-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-AO12-9175219: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 14: 552000: .: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-25HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-25 21:26:11I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P640002___31_1250174-150_N1EN219130012-ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P640002___31_1250174-150_N1EN219130012-ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130012 | 7MF4434-1DA22-1EB7-Z;7MF4434-*DA*2-1***;A5E00103940A | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507584-14459854-Y216-B6211: 01250174 / 0150: 7MF4434-1DA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130012: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 31: P640002___31: .: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 25(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau1615600/1020350(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 20:43:50PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-3.1125List of materials / WerkstofflisteN1-EN21-9130012Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4434-*DA*2-1*** - A40No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00103940A33 S242SIEMENS3.1C73451-A402-C33Mittelstck Pos.Cell body plus11W5A5E00103940A253 S272SIEMENS3.1C73451-A402-C53Mittelstck Neg.Cell body minus12W532Diaphragm / TrennmembranC73451-A402-C163W73501-A4404-B503-*-253.1SIEMENS12444W541Process cover / KappeC73451-A402-C71W73400-A4408-B501-*-253.1CHUNJIA4TBW551Process cover / KappeC73451-A402-C71W73400-A4408-B501-*-253.1CHUNJIA4TBW564Bolt / ZylinderschraubeDIN 912 M10x85W73601-A1041-B502-*-253.1WURTHVIRAJ A4-70W574Nut / SechskantmutterDIN 4032 M10W73606-A1-B504-*-253.1VIRAJVIRAJ A4-70W582Screw / GewindstiftDIN 915 M4x10W73604-A7040-B103-*-252.1BÖHLER--W5C73451-A402-C 66-*-258D08-905SCHOTT2.1C73451-A402-C66GlasdurchfhrungGlass bushing19W5102Insert / EinsatzC73451-A402-C81W73503-A4401-B502-*-253.1WOMGGW5Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130012C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313282 / 1313304EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130012C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313283 / 1313304EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130012C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313284 / 1313304EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130012C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313285 / 1313304EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130012C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313286 / 1313304EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130012C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313287 / 1313304EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130012C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313288 / 1313304EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130012C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313289 / 1313304EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130012C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313290 / 1313304EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130012C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313291 / 1313304EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130012C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313292 / 1313304EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130012C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313293 / 1313304EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130012C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313294 / 1313304EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130012C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313295 / 1313304EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130012C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313296 / 1313304EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130012C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313297 / 1313304EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130012C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313298 / 1313304EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130012C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313299 / 1313304EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130012C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313300 / 1313304EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130012C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313301 / 1313304EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130012C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313302 / 1313304EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130012C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313303 / 1313304EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130012C12PD PA MF-H PI-PV PRO-11313304 / 1313304EN 10204-3.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P911502__N1A9289172075-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P911502__N1A9289172075-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-13 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172075 | 7MF4034-1BA00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244273-P6/21394-6NU: 832249 / 0180: 7MF4034-1BA00-1EB7-Z: Y15+Y21: N1-A928-9172075: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P911502: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)Output Characteristic / AusgangskennlinieDeviation / Abweich.DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000.00.51.00.00000.50001.00000.00000.50000.00380.00230.00090.00250.0046(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Arth Pierre(2)2010-10-12HAGUENAU,1130117/986388(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-13 09:14:06I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F405101__N1AO129175212-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | F405101__N1AO129175212-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-25 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-AO12-9175212 | 7MF4434-1DA02-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821288229-P6/21394-6NU: 836935 / 0010: 7MF4434-1DA02-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-AO12-9175212: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 14: F405101: .: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-25HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-25 21:14:45I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\Daten_aus_SIOS_Unlabeled_Data\COB9630906_V2\COB9630906\7504149\ba_sirecpu_c195-4_gb.pdf | ba_sirecpu_c195-4_gb.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | 6,0$7,& X6,3$57 X,5(& X6,75$16 XDUH6LHPHQVUHJLVWHUHGWUDGHPD $OORWKHUSURGXFWRU V\VWHP QDPHVDUHUHJLVWHUWUDGHPDUNVRIWKHLUUHVSHFWLYHRZQHUVDQGPXVWEHWUHDWHGDFFRUGLQJO\ 7KHUHSURGXFWLWUDQVPLVVLRQRUXVHRIWKLVGRFXPHQWRULWVFRQWHQWVLVQRWSHUPLWWHGZLWKRXWH[SUHVVZULWWHQDXWKRULW\2IIHQGHUVZLOO EHOLDEOHIRUGDPDJHV$OOULJKWVFUHDWHGE\WKHJUDQWLQJRISDWHQWVRUUHJLVWUDWLRQRIDGHVLJQDUHUHVHUY 7HFKQLFDOGDWDVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH SIREC PU C79000-G7376-C195-041SIREC PUMultipoint Recorder 7ND 3523ChapterIntroduction0 Application1 Design and Mode of Operation2 Preparation for Operation3 Operation4 Measuring and Recording Mode5 Servicing and Maintenance6 Technical Date7 Scope of Delivery, Options, Accessories8 Subject Index9 SIREC PU C79000-G7376-C195-042ContentsSIREC PU C79000-G7376-C195-043Contents 0Introduction....................................................................................7 0.1General Information.........................................................................7 0.2Qualified Person...............................................................................8 0.3Warning Information........................................................................9 0.4Approved Use.................................................................................10 0.5Technical Documentation...............................................................11 1Application....................................................................................13 2Design and Mode of Operation...................................................17 2.1Summary.........................................................................................17 2.2Recorder Components....................................................................20 2.2.1Housing..........................................................................................20 2.2.2Chassis............................................................................................20 2.2.3Chart Carriage................................................................................21 2.2.4Central Processing Unit..................................................................21 2.2.5Power Supply..................................................................................21 2.2.6Measured-value Acquisition...........................................................22 2.2.7Control Levers................................................................................22 2.2.8Infrared Remote Control.................................................................22 2.3Options...........................................................................................24 2.3.1Digital Input/Output.......................................................................24 2.3.2DC 24 V Output..............................................................................24 2.3.3PC Cable.........................................................................................24 2.3.4SIPROM R - PU.............................................................................24 2.4Scope of Delivery...........................................................................25 2.5Accessories and Consumable Materials..........................................25 3Preparation for Operation...........................................................27 3.1Recorder Identification...................................................................27 3.2Installation Guidelines....................................................................32 3.3Connection Guidelines....................................................................33 3.4Mechanical Preparation of Recorder for Operation........................33 3.5Connection of Power Supply..........................................................34 3.6Connection of Analog Channels.....................................................36 3.7Digital Input/Output.......................................................................40 3.8DC 24 V Output..............................................................................43 3.9Starting Up the Recorder................................................................44 4Operation......................................................................................45 4.1Introduction....................................................................................45 4.2PC Interface....................................................................................50 ContentsSIREC PU C79000-G7376-C195-0444.3Control Lever..................................................................................51 4.3.1Control Levers in Recording Mode................................................52 4.3.2Control Levers with PAUSE...........................................................52 4.3.3Control Levers in the MODE Menu...............................................53 4.3.4Control Levers in the STATUS, PROG or TEST Menu................53 4.4IR Remote Control..........................................................................54 4.5Accessing the Menus......................................................................60 4.5.1Menu Structure...............................................................................60 4.5.2Selection of a Menu Element..........................................................60 4.5.3Numeric Inputs...............................................................................61 4.5.4Non-numeric Inputs........................................................................61 4.6STATUS Menu...............................................................................64 4.6.1S[*0], STATUS: Clock...................................................................65 4.6.2S[*1], STATUS: START Table.....................................................65 4.6.3S[*2], STATUS: Interface..............................................................65 4.6.4S[*3], STATUS: Digital Input/Output............................................65 4.6.5S[*4], STATUS: Instrument Text...................................................65 4.6.6S[*5], STATUS: Version...............................................................66 4.6.7S[*6], STATUS: Dialog Address...................................................66 4.6.8S[*7], STATUS: Code....................................................................66 4.6.9S[*8], STATUS: Print....................................................................66 4.7MODE Menu..................................................................................67 4.7.1M[*0], MODE: Mode MA.............................................................68 4.7.2M[*1], MODE: Mode MB.............................................................73 4.7.3M[*2], MODE: Print......................................................................73 4.8PROG Menu...................................................................................74 4.8.1P[*0], PROG: Protocol Color.........................................................79 4.8.2P[*1], PROG: START Table..........................................................79 4.8.3P[*2], PROG: Parameters...............................................................81 4.8.4P[*3], PROG: Chart........................................................................90 4.8.5P[*4], PROG: Text.........................................................................95 4.8.6P[*5], PROG: Functions.................................................................98 4.8.7P[*6], PROG: Term......................................................................100 4.8.8P[*7], PROG: Configuration........................................................105 4.8.9P[*8], PROG: Interface................................................................110 4.8.10P[*9], PROG: Dig. Input/Output..................................................110 4.8.11P[*10], PROG: Copy....................................................................112 4.8.12P[*11], PROG: Initialization........................................................113 4.8.13P[*12], PROG: Print.....................................................................114 4.9TEST Menu..................................................................................115 4.9.1T[*0], TEST: Recording Unit.......................................................116 4.9.2T[*1], TEST: Adjust.....................................................................117 4.9.3T[*2], TEST: Indicator.................................................................118 ContentsSIREC PU C79000-G7376-C195-0454.9.4T[*3], TEST: Diagnostic..............................................................119 4.9.5T[*4], TEST: Service...................................................................119 4.10Parameterization Examples..........................................................120 5Measuring and Recording Mode...............................................123 5.1Measured-value Display...............................................................124 5.2Graphic Recording........................................................................129 5.2.1Chart Formatting...........................................................................129 5.2.2Scale.............................................................................................129 5.2.3Time/Date.....................................................................................129 5.2.4Channel Markings.........................................................................130 5.2.5Alarm Markings, Common Alarm................................................130 5.2.6Event Texts...................................................................................130 5.2.7Buffering of Measured Values......................................................131 5.3Numeric Recording.......................................................................133 5.3.1Measured Value............................................................................134 5.3.2Symbols for Measured-value Trend..............................................134 5.3.3Symbol for Open-circuit...............................................................135 5.3.4Symbol for Alarm.........................................................................135 5.3.5Buffering of Measured Values......................................................135 6Servicing and Maintenance.......................................................137 6.1Service Lever and Control Lever 2...............................................137 6.2Removing the Chart Carriage.......................................................138 6.3Inserting the Chart Carriage..........................................................139 6.4Adjusting the Time Line...............................................................140 6.5Removing a Fanfold Pack.............................................................141 6.6Inserting a Fanfold Pack...............................................................142 6.7Removing a Chart Roll.................................................................143 6.8Inserting a Chart Roll...................................................................144 6.9Moving Chassis into Maintenance Position..................................146 6.10Returning Chassis from Maintenance Position.............................147 6.11Removing Chassis from Housing..................................................148 6.12Inserting Chassis into Housing.....................................................149 6.13Removing the Guide Tongue........................................................149 6.14Inserting the Guide Tongue..........................................................150 6.15Labelling and Inserting the Measuring-point Label......................150 6.16Removing the Recording Head.....................................................150 6.17Inserting the Recording Head.......................................................151 6.18Setting the Dialog Address...........................................................152 6.19Replacing the Battery...................................................................153 6.20Replacing the Batteries in the IR Remote Control........................153 6.21Replacing the fuse........................................................................154 6.22Longer Pauses in Operation..........................................................154 ContentsSIREC PU C79000-G7376-C195-0466.23Cleaning the Display.....................................................................154 6.24Error Messages.............................................................................155 6.24.1Hard Errors...................................................................................155 6.24.2Soft Errors....................................................................................155 6.25Removal of Transport Protection..................................................157 6.26Insertion of Transport Protection..................................................157 7Technical Data............................................................................159 7.1Operation, Displays......................................................................162 7.2Recording.....................................................................................163 7.3Digital Input/Output.....................................................................163 7.4DC 24 V Output............................................................................164 7.5Power Supply................................................................................164 7.6Ambient Conditions......................................................................165 7.7Mounting Position........................................................................165 7.8Degree of Protection.....................................................................165 7.9Electric Safety..............................................................................166 7.10Electromagnetic Compatibility.....................................................166 7.11Dimensions, Mounting..................................................................167 7.12Weight..........................................................................................167 7.13Explanation of Error Data.............................................................167 8Scope of Delivery, Options, Accessories...................................169 8.1Scope of Delivery.........................................................................169 8.2Available Accessories and Consumable Material.........................170 8.3Available Options.........................................................................171 9Subject Index..............................................................................173 Introduction SIREC PU C79000-G7376-C195-0470 Introduction0.1 General Information This Manual contains the information required for approved use of the products described in it. It is directed at technically qualified personnel who are specially trained or have appropriate knowledge in the field of instrumentation and control, referred to below as automation technology. Knowledge of the safety information and warnings present in this Manual and their technically correct application are requirements for safe installation and commissioning as well as safe operation and repair of the described products. Only qualified personnel in the sense of Section 0.2 have the required specialist knowledge in order to correctly interpret the general safety information and warnings present in this document for a specific case, and to apply them appropriately. For organizational reasons, this Manual must be ordered separately. For clarity reasons, the Manual does not cover all details on all types of the described products, and cannot describe every possible case in connection with installation, operation or maintenance. Should you require further information, or should particular problems occur which are not handled in sufficient depth in this Manual, help can be requested through your local Siemens office or representative. Your attention is additionally drawn to the fact that the contents of this Instruction Manual are not part of a previous or existing agreement, commitment or statutory right and do not change these. All commitments on the part of Siemens are contained in the respective sales contract which also contains the complete and solely applicable warranty conditions. These warranty conditions in the contract are neither extended nor limited by the contents of this Manual. Introduction SIREC PU C79000-G7376-C195-0480.2 Qualified Person Unqualified interventions in the device or the non-observance of the warnings present in this Manual or on the device itself may lead to severe personal injury or damage to property. Therefore only suitably qualified personnel may carry out interventions on this device: Configuring personnel familiar with the safety concepts of automation technology Operating personnel instructed in the handling of equipment for automation technology and acquainted with the contents of this Manual which are relevant to operation Commissioning and servicing personnel who are trained to repair such equipment for automation technology or who are authorized to energize, ground and tag circuits and devices in accordance with established safety practices. Introduction SIREC PU C79000-G7376-C195-0490.3 Warning Information Warning information with the following meanings is used in this Instruction Manual and in the warnings on the product itself: Danger means that death, severe personal injury or substantial damage to property will occur if the appropriate safety precautions are not observed. Warning means that death, severe personal injury or substantial damage to property can occur if the appropriate safety precautions are not observed. Caution means that slight personal injury or damage to property can occur if the appropriate safety precautions are not observed. Note is important information on the product, its handling or the respective part of the documentation to which particular attention should be paid. Introduction SIREC PU C79000-G7376-C195-04100.4 Approved Use The device must only be used for applications described in the Catalog and the Instruction Manual, and only in conjunction with other devices and components recommended by or approved of by Siemens. The described product has been developed, manufactured, tested and documented in accordance with the appropriate safety standards. If the handling guidelines and safety information are observed during configuring, assembly, approved use and maintenance, the products do not therefore present a danger in the normal case with respect to property or the health of persons. Warning Following removal of the housing or the guard, certain parts of the device are accessible which may carry dangerous voltages. Only suitably qualified personnel should work on the device. These should be thoroughly familiar with all sources of danger and maintenance measures according to the information in this Manual. Correct and safe operation of the product is dependent on proper transport, storage, installation and assembly as well as careful operation and maintenance. Introduction SIREC PU C79000-G7376-C195-04110.5 Technical Documentation In addition to this Instruction Manual Œ which can be used by all target groups Œ the following relevant technical documentation is also available for the device: /1/Supplement to Instruction Manual "SIREC PU with Mathematics": contains a description of the mathematical functions F7 ... F12. Target group: configuring and maintenance personnel. /2/Collection of examples "Applications": contains a description of standard applications and examples of customer-specific adaptations. Target group: configuring personnel. /3/Leaflet "Parameterization Œ a concise overview". Explains in visual form the basic operation and parameterization as well as the various menus. Target group: configuring and maintenance personnel. /4/Leaflet "Operation Œ a concise overview". Contains diagrams showing the displays and controls, comprehensible parameterization examples, defined basic statuses of the device and visual displays of important maintenance operations. Target group: plant operators, maintenance personnel. /5/A5 pamphlet "Installation instructions". Contains information required for assembly of the device. Target group: configuring and assembly personnel. /6/Catalog: "Flush-mounted recorders in standardized cases". Contains the most important technical data, diagrams, brief description and ordering information. Target group: plant management, configuring personnel. Introduction SIREC PU C79000-G7376-C195-0412Application SIREC PU C79000-G7376-C195-04131 Application The microprocessor-based recorder can be used to acquire, process, monitor, display and record the measured values of up six analog channels and six digital channels. The recorder is available in two different versions: with and without mathematics. Recorders with mathematics have the additional functions F7 ... F12 (see /1/: "Supplement to Instruction Manual"). The fast measuring cycle of 300 ms for 3 channels or 500 ms for 6 channels means that the device can frequently be used as a substitute for a line recorder. In addition, the recorder can write alphanumeric characters (e.g. measured- value table, texts, time etc.) and symbols (e.g. alarm markings) on the chart. A graphic display is used to show the measured values and to support interactive mode when setting the parameters. One of six possible colors can be assigned to each channel (#1 to #12) and each text (1 to 24) to permit better differentiation on the chart paper. The measured values are applied via analog and digital channels to the recorder, or are determined within the instrument (mains frequency, terminal temperature). The analog channels #1 to #6 have a fixed assignment to the terminals (Fig. 3.6-1). The signals can be applied to the instrument terminals as a direct current, thermoelectric voltage or DC voltage. With the digital channels #7 to #12, the input source can be optionally defined as follows by means of channel parameterization (Section 4.8.3): Terms 1 to 24 DI1 to DI4 via the digital input/output option or internally measured mains frequency or internally measured terminal temperature. Functions F7 to F12 Measured-value acquisition is carried out for the analog channels #1 to #6 via a multiplexer system with subsequent instrument amplifier, analog-to-digital converter and central processing unit. Measured-value acquisition for the digital channels #7 to #12 depends on the selected source. The measured values are passed on to the central processing unit, processed, stored in intermediate memory and then passed on to the recording system, display, PC interface and digital input/output (alarms). In addition, all required control signals are generated by the CPU. Purpose Analog channels Digital channels Acquisition of measured values Processing of measured values Application SIREC PU C79000-G7376-C195-0414In recorders without mathematics, linearization functions can be programmed using the functions F1 ... F6. The respective function is based on turning points which have to be entered. Application: conversion of electrical measured variable (e.g. mA) into another physical variable (e.g. mbar), linearization functions for thermocouples not stored in the device. The functions "F7 ... F12" and "Scale" are available in recorders with mathematics. They can be applied in the available standard applications using the SIPROM R - PU software. If these applications are insufficient, the user can also formulate his own computing rules. Furthermore, several channels can be linked in a computing rule in order e.g. to calculate complex process results. The "Scale" function can be used to produce up to 12 user-specific scales and assign these to the channels. The measured values can be compared with programmed limits by the CPU. If a limit is violated, it is possible to set the parameters to e.g. generate an alarm via the digital input/output to control further devices depending on events. The event control can also be utilized in the instrument. The measured, processed values can be output in different modes on a graphic display with background illumination. The measured, processed values can be documented in a versatile manner on chart paper by means of the recording system. The upward or downward violation of adjustable alarms can be marked on the chart. If required, the date and time can be printed on the chart by means of a calendar/clock with battery backup. During recording, all modifications to the recorder Œ such as a temporary stop, switching-over of the measuring program or mode, or a failure in the power supply Œ are documented on the chart. Transport of the chart paper forwards and backwards results in a continuous line for the measured values as with a line recorder. Operation is either via the PC interface, a separate infrared remote control or using control levers on the instrument. Feedback from the instrument is on the display. The Windows desktop SIPROM R - PU is available for operation via a PC. Calculation of measured values Monitoring of measured values Display of measured values Recording of measured values Operation Application SIREC PU C79000-G7376-C195-0415Further features such as user-programmable linearization zooming (scale expansion) zoning (shifting of recording range) event-dependent switching of measuring program event-dependent switching of operating mode event-dependent printing of programmable texts permit universal application of the recorder. Recorder versions with the following power supplies are available: Power supply AC 230 V Power supply AC 115 V Power supply AC 24 V Power supply DC 24 V The recorder can be equipped with the following options: Digital input/output ( 2 versions) DC 24 V output PC cable SIPROM R - PU parameterization software The PC cable option permits connection of a laptop or PC. All recorder functions can be remote-controlled. In addition, it is possible to poll recorder settings and measured values. The recorder is delivered as a standard design, or assembled, parameterized and prepared for operation in the factory according to the customer ™s order. Conversions to the recorder such as e.g. changing the power supply or subsequently installing options must only be carried out by the manufacturer or by personnel trained by the manufacturer. Only environmentally-friendly materials have been used for the packaging system of the recorder. This Instruction Manual has been printed on paper bleached without chlorine. Performance features Designs OptionsDelivery Conversion Environmental protection Application SIREC PU C79000-G7376-C195-0416Design and Mode of Operation SIREC PU C79000-G7376-C195-04172 Design and Mode of OperationThe following chapter describes the mechanical and electrical design as well as the recorder components. 2.1 SummaryThe recorder is designed as a panel mounted instrument with a format 144 mm x 144 mm. The front part of the housing contains the chassis with the chart carriage, the rear part contains the central processing unit and the measured- value acquisition. The rear panel of the recorder contains the transformer of the power pack and the connections for the power supply, signal cables and control cables. Installation without interspacing is possible in panels and mosaic systems with sufficient ventilation. The modern recorders have digital data processing. Measured values are recorded serially in channels and with solid state technology. As a result of the exclusive use of step motors, the drive system for recording operates completely without contacts. This technology permits a wide range of applications and high functional reliability. Fig. 2.1-1 and Fig. 2.1-2 show views of the recorder. The mode of operation of the recorder is explained down to the block diagram level using Section 2.2. Design and Mode of Operation SIREC PU C79000-G7376-C195-0418503-131SERVICE321123PROG1234567Fig. 2.1-1Front view of recorder 1Door 2Display with background illumination 3Chart carriage 4Service lever 5PC interface 6Control levers 7Visual operating aids Design and Mode of Operation SIREC PU C79000-G7376-C195-0419503-13212345678Fig. 2.1-2Rear view of recorder (AC 115/230 V design) 1Ground connection for cable screen 2Terminals for DC 24 V output 3Connection of digital input/output 4Fuse F1 5Connection of power supply 6Fuse F2 7Window for setting the measuring ranges 8Connection of input signals Design and Mode of Operation SIREC PU C79000-G7376-C195-04202.2 Recorder Components 2.2.1 Housing The housing is made of sheet-steel. The recorder is mounted in the panel, mosaic system or desk upright panel using the supplied, standardized mounting elements. 2.2.2 Chassis The chassis contains the chassis support, the display, the recording system and the control PCB. The chassis is connected to the central processing unit via a multi-conductor ribbon cable. The cable length is such that the chassis can be completely removed from the housing without loosening the connection. This is the support for the carriage motor, the chart drive motor and the pen carriage with the recording head motor. The pen carriage is connected to the control PCB via a flexible ribbon cable. The graphic display is a liquid crystal display (LCD) and is located together with LED background illumination in a plastic housing which is plugged onto the chassis support. This housing also contains the receiver for the IR remote control, the controller as well as the associated drivers for the display. The connection to the control PCB is via ribbon cables. The fiber pen recording head consists of six pens with the associated ink reservoirs. It is plugged onto the mandrel of the pen carriage when in the lowered position. The control PCB contains the power electronics for the carriage motor, for the recording head motor and for the chart drive motor as well as the light barrier for detecting the carriage zero position. The board also contains the two switches for setting the dialog address, a microswitch for detecting the end of the chart, and four microswitches which are activated by control levers. The control PCB also contains the holder for an additional backup battery for the clock component. This is accessible following removal of the chassis. Chassis supportDisplayFiber-pen recording head Control PCB Holder for backup battery Design and Mode of Operation SIREC PU C79000-G7376-C195-04212.2.3 Chart Carriage The chart carriage permits fanfold packs or rolls to be used as the chart paper. A take-up spool is required when using rolls. In addition, the chart carriage must be adapted when changing from fanfold paper to rolls and vice versa. The required operations are described in Section 6 "Servicing and Maintenance". 2.2.4 Central Processing Unit The central processing unit is the heart of the electronics. It contains a microcontroller as well as the program memory (EPROM), main memory (RAM) and non-volatile parameter memory (EEPROM). The microcontroller centrally controls the complete hardware for operation, display, measurement and recording. The central processing unit permits control of the module "Digital input/output" and the PC interface. A crystal-controlled calendar/clock with external synchronization facility delivers the date and time as a reference for data sets. It is powered from the connected power supply. If there is a power supply failure, the backup battery fitted as standard takes over the supply. Without a battery, backup is provided for approx. 5 minutes by a capacitor. To permit synchronization of several recorders, the internal calendar/clock can be controlled by a master clock or a second recorder with digital input/output. 2.2.5 Power Supply Note The recorder must only be connected to the envisaged power supply. Observe the corresponding note on the rear of the recorder. All power supplies have safe isolation and have different designs as a result of the different demands. The mains power supply is connected to the transformer via an appliance plug with filter and subsequent fuses. The stepped-down AC voltage is rectified, filtered and applied to DC/DC converters which generate the required internal DC voltages. The DC 24 V output
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P484100___14_1248917-170_N1EN189010049-60_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P484100___14_1248917-170_N1EN189010049-60_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-12-04 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010049 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494879-14459693-Y216-B6211: 01248917 / 0170: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010049: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 14: P484100___14: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 8160.00018.000315.9983-0.00028.00040.00080.0022-0.0109-0.00140.0028(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stenger Manuel(2)2014-12-04Haguenau4994272/1019133(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-04 13:27:36PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P485001___55_1250175-160_N1EN219130035-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P485001___55_1250175-160_N1EN219130035-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-12-02 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130035 | 7MF4434-1HY22-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507585-14459854-Y216-B6211: 01250175 / 0160: 7MF4434-1HY22-1EB7-Z: A02+Y15+Y21+Y25: N1-EN21-9130035: 30 bar: PN 160: PROFIBUS PA: 55: P485001___55: .: 30 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]050100015300.000114.999329.99660.000114.99920.0003-0.0024-0.01130.0003-0.0026(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stumpf Sébastien(2)2014-12-02Haguenau1618098/1020708(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-02 14:46:27PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F774000___31_1250174-90_N1EN219130008-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | F774000___31_1250174-90_N1EN219130008-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130008 | 7MF4434-1EA22-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507584-14459854-Y216-B6211: 01250174 / 0090: 7MF4434-1EA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130008: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 31: F774000___31: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]02550751000150300450600-0.0080150.0085300.0051449.9864600.0024-0.0195149.9867299.9888449.9752-0.00130.00140.0009-0.00230.0004-0.0033-0.0022-0.0019-0.0041(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Kopf Hervé(2)2015-01-21Haguenau1625702/1021889(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 17:51:19PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P4231_1287154-50_N1F3319010002-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P4231_1287154-50_N1F3319010002-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-04-08 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-F331-9010002 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825862591-14740702-Y216-B6303: 01287154 / 0050: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y01+Y15+Y21: N1-F331-9010002: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P4231: .: 0 ... 10 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092282453/551/LCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y01)(Y21)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.28 0.48 1.41 1.76 0.022 0.017 0.006 0.01117.1317.18 2.54 2.2011.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- 0.09Al -- 0.004(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-04-08Haguenau5029861/1023351(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-04-08 20:29:49PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P610000___11_1248916-740_N1EN189010034-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P610000___11_1248916-740_N1EN189010034-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-12-09 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010034 | 7MF4034-1BY10-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0740: 7MF4034-1BY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010034: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: 11: P610000___11: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000.00.51.00.00000.50001.00000.00000.5000-0.0009-0.0026-0.0035-0.0011-0.0029(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Yilmaz Ahmet(2)2014-12-09Haguenau5008924/1020370(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-09 12:25:40PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\zert_TH400_USA_IS_NI_DIv2_7NG321x_en_FM3027985_02.pdf | zert_TH400_USA_IS_NI_DIv2_7NG321x_en_FM3027985_02.pdf | April 5, 2011 | SITRANS TH400 |  |  | 7NG-321*-*NN**;7NG-321*-*AN**;7NG321*-0AN00;7NG321*-0NN00;A5E01002219A | Certificate | ID_029 | Explosionsschutz-Zulassung | Explosion protection approval | Siemens | FM | FM Approvals HLC 6/07 3027985 Page 1 of 3 FM Approvals 1151 Boston Providence Turnpike P.O. Box 9102 Norwood, MA 02062 USA T: 781 762 4300 F: 781 -762-9375 www.fmapprovals.com CERTIFICATE OF COMPLIANCE HAZARDOUS (CLASSIFIED) LOCATION ELECTRICAL EQUIPMENT This certificate is issued for the following equipment: SITRANS TH400 7NG -321*-*NN** Transmitter NI / I / 2 / ABCD / T* Ta = * Š A5E01002219A NIFW; FNICO; Type 2 *See table. Nonincendive Field Wi ring Parameters VMax = 32 V, Ci = 2.0 nF, Li = 1 µH. T1..T4: Ta +85°C T5: Ta +70°C T6: Ta +60°C Special Condition for Use: 1. The TH400 7NG -321*-*NN** Transmitter shall be installed in compliance with the enclosure, mounting, and spacing, and segregation requirement of the ultimate application. SITRANS TH400 7 NG-321*-*AN** Transmitter. IS / I / 1 / ABCD / T*_4 Ta = * Š A5E01002219A Entity, Fisco; Type 2 I / O / AEx ia / IIC / T*_4 Ta = * Š A5E01002219A Entity, Fisco; Type 2 NI / I / 2 / ABCD / T*_4 Ta = * Š A5E01002219A NIFW; FNICO; Type 2 *See table. Special Condition for Use: 1. The TH400 7NG -321*-*AN** Transmitter shall be installed in compliance with the enclosure, mounting, and spacing, and segregation requirement of the ultimate application. FM Approvals HLC 6/07 3027985 Page 2 of 3 Barrier Linear Trapezoid Suitable for Suitable for Type: Barrier Barrier FISCO Systems FISCO Systems T1..T4: Ta +85°C Ta +75°C Ta +85°C Ta +85°C T5: Ta +70°C Ta +65°C Ta +60°C Ta +60°C T6: Ta +60°C Ta +45°C Ta +45°C Ta +45°C VMax or Ui 30 V 30 V 17,5 V 15 V IMax or Ii 120 mA 300 mA 250 mA 900 mA Pi 0,84 W 1,3 W 2,0 W 5.32 W Ci 2,0 nF 2,0 nF 2,0 nF 2,0 nF Li 1 µH 1 µH 1 µH 1 µH Equipment Ratings: The TH400 7NG -321*-*NN** is suitable for Cl ass I, Division 2, Groups A, B, C, and D hazardous (classified) locations. The TH400 7NG -321*-*AN** is Intrinsically safe for Class I, Division 1, Groups A, B, C, and D, intrinsically safe for Class I, Zone 0, Group IIC, intrinsically safe for Class I, Zone 1, Group IIC, and suitable for Class I, Division 2, Groups A, B, C, and D hazardous (classified) locations. FM Approved for: Siemens AG Karlsruhe, Germany FM Approvals HLC 6/07 3027985 Page 3 of 3 This certifies that the equipment described has been fou nd to comply with the following Approval Standards and other documents: Class 3600 1998 Class 3610 2010 Class 3611 2004 Class 3810 1989 Including Supplement #1 1995 ANSI/ISA 60079 -0 2009 ANSI/ISA 60079 -11 2009 Original Project ID: 3027985 Approval Granted: January 29, 2007 Subsequent Revision Reports / Date Approval Amended Report Number Date Report Num ber Date 3042053 March 23, 2011 FM Approvals LLC April 5, 2011 Patrick Byrne Technical Team Manager Date SIEMENS AG A5E01002219A REV. 01 2006-11-15 1/6 FM-CSA Installation Drawing. See Installation notes. Terminal 1,2 Class I, Zone 0, Ex ia IIC, Entity / FISCO IS, Class I, Division 1, Group A, B, C, D Entity / FISCO Barrier type: Linear barrier Trapezoid barrier Suitable for FISCO systems Suitable for FISCO systems T1..T4: Ta +85 C Ta +75 C Ta +85 C Ta +85 C T5: Ta +70 C Ta +65 C Ta +60 C Ta +60 C T6: Ta +60 C Ta +45 C Ta +45 C Ta +45 C Vmax or Ui 30 V 30 V 17.5 V 15 V Imax or Ii 120 mA 300 mA 250 mA 900 mA Pi 0.84 W 1.3 W 2.0 W 5.32W Ci 2.0 nF 2.0 nF 2.0 nF 2.0 nF Li 1 H 1 H 1 H 1 H Unclassified LocationModel SITRANS TH 4007NG321*-0AN00 Hazardous (Classified) Location Class I,Division1, Groups, A,B,C,D OR Class I, Zone 0, IIC Associated ApparatusBarrier orFISCO Supplywitentity Parameters:Approved Termi- nation SENSOR 12 6 5 4 3SENSOR 126543SENSOR 126543Terminal 3, 4, 5, 6 Vt or Uo : 5,71 V It or Io : 8,4 mA Pt or Po : 12 mW Ca or Co : 40 uF La or Lo : 200 mH U< 250V Voc or Uo < Vmax or UiIsc or Io < Imax or IiPo < Pi Ca or Co > Ci + CcableLa or Lo > Li + LcableThis device must not beconnected to anyassociated apparatuswhich uses or generates more than 250 VRMS SIEMENS AG A5E01002219A REV. 01 2006-11-15 2/6 See Installation notes.Entity Parameters Terminal 1, 2 Class I, Zone 1, Ex ib IIC Entity / FISCO Barrier type: Rectangular barrier FISCO Segment coupler T1..T4: Ta +85 C Ta +85 C T5: Ta +75 C Ta +75 C T6: Ta +60 C Ta +60 C Vmax / Ui 30 V 17.5 V Imax or Ii 250 mA any Pi 5.32 W any Ci 2.0 nF 2.0 nF Li 1 H 1 H Nonincendive Field Wiring parameters Terminal 1, 2 NI, Class I, Division 2, Group A, B, C, D NIFW/ FNICO T1..T4: Ta +85 C Ta +85 C T5: Ta +75 C Ta +75 C T6: Ta +60 C Ta +60 C Vmax / Ui 30 V 17.5 V Pi 5.32 W any Ci 2.0 nF 2.0 nF Li 1 H 1 H For a current-controlled circuit the parameter Imax is not required and need not be aligned with the parameter Isc or It of the barrier or associated nonincendive field wiring apparatus. Unclassified LocationHazardous (Classified) Location Class I,Division2, Groups, A,B,C,D OR Class I, Zone 1, IIC Associated ApparatusBarrier entity Parameters:Approved Termi- nation SENSOR 12 6 5 4 3SENSOR 126543SENSOR 126543Terminal 3, 4, 5, 6 Vt or Uo : 5,71 V It or Io : 8,4 mA Pt or Po : 12 mW Ca or Co : 40 uF La or Lo : 200 mH U< 250V Voc or Uo < Vmax or UiIsc or Io < Imax or IiPo < Pi Ca or Co > Ci + CcableLa or Lo > Li + Lcableor FISCO SupplyThis device must not beconnected to anyassociated apparatuswhich uses or generates more than 250 VRMSModel SITRANS TH 4007NG321*-0AN00 SIEMENS AG A5E01002219A REV. 01 2006-11-15 3/6 See installation notes:T1..T4 -40C Ta +85 C T5 -40C Ta +75 C T6 -40C Ta +60 C Terminal 3, 4, 5, 6 Vt or Uo : 5.71 V It or Io : 8.4 mA Pt or Po : 12 mW Ca or Co : 40 F La or Lo : 200 mH Terminal 1.2 Ci: 2.0 nF Li: 1 H SENSOR 32V Class 2 Power Supply Unclassified LocationHazardous (Classified) Location1 2 6 5 4 3 Class I,Division2, Groups, A,B,C,D OR Class I, Zone 2, IIC SENSORApproved Termi- nation SENSORThis device must not be connected to any associated apparatuswhich uses or generates more than 250 VRMSModel SITRANS TH 400 7NG321*-0NN00 SIEMENS AG A5E01002219A REV. 01 2006-11-15 4/6 Installation notes: FM / CSA: For installation in the US the equipment shall be installed according to the National Electrical Code (ANSI-NFPA 70). For installation in Canada the transmitter shall be installed in a suitable enclosure to meet installation codes stipulated in the Canadian Electrical Code (CEC). The entity concept: Equipment that is FM / CSA-approved for intrinsic safety may be connected to barriers based on the ENTITY CONCEPT. This concept permits interconnection of approved transmitters, meters and other devices in combinations which have not been specifically examined by FM / CSA, provided that the agency's criteria are met. The combination is intrinsically safe, if the entity concept is acceptable to the authority having jurisdiction over the installation. The entity concept criteria are as follows: The intrinsically safe devices, other than barriers, must not be a source of power. The maximum voltage Ui (V MAX) and current Ii (IMAX), and maximum power Pi (Pmax), which the device can receive and remain intrinsically safe, must be equal to or greater than the voltage (Uo or VOC or Vt) and current (Io or ISC or It) and the power Po which can be delivered by the barrier. The sum of the maximum unprotected capacitance (C i) for each intrinsically device and the interconnecting wiring must be less than the capacitance (Ca) which can be safely connected to the barrier. The sum of the maximum unprotected inductance (L i) for each intrinsically device and the interconnecting wiring must be less than the inductance (La) which can be safely connected to the barrier. The entity parameters Uo,VOC or Vt and Io,ISC or It, and Ca and La for barriers are provided by the barrier manufacturer. FISCO/FNICO rules: The FISCO Concept allows the interconnection of intrinsically safe apparatus to associated apparatus not specifically examined in such combination. The criterion for such interconnection is that the voltage (Vmax), the current (Imax) and the power (Pi) which intrinsically safe apparatus can receive and remain intrinsically safe, considering faults, must be equal or greater than the voltage (Uo, Voc, Vt), the current (Io, Isc, It,) and the power (Po) which can be provided by the associated apparatus (supply unit). In addition, the maximum unprotected residual capacitance (Ci) and inductance (Li) of each apparatus (other than the terminators) connected to the Fieldbus must be less than or equal to: FISCO: 5 nF and 10 H. FNICO: 5 nF and 20 H The Nonincendive Field Wiring concept allows the interconnection of FM-approved nonincendive devices with FNICO parameters not specifically examined in combination as a system when: Uo or Voc or Vt <= Vmax, Po <= Pi SIEMENS AG A5E01002219A REV. 01 2006-11-15 5/6 In each I.S. Fieldbus segment only one active source, normally the associated apparatus, is allowed to provide the necessary power for the Fieldbus system. The allowed voltage (Uo, Voc, Vt) of the associated apparatus used to supply the bus must be limited to the range of 14V d.c. to 24V d.c. All other equipment connected to the bus cable has to be passive, meaning that the apparatus is not allowed to provide energy to the system, except to a leakage current of 50 A for each connected device. Separately powered equipment needs a galvanic isolation to insure that the intrinsically safe Fieldbus circuit remains passive. The cable used to interconnect the devices needs to comply with the following parameters: Loop resistance R': 15 ...150 /Km Inductance per unit length L': 0.4–1mH/km Capacitance per unit length C': 80 ...200 nF/km C' = C' line/line + 0.5 C' line/screen, if both lines are floating or C'= C' line/line + C' line/screen, if the screen is connected to one line Length of spur Cable: max. 30 m Length of trunk cable: max. 1 Km Length of splice: max. 1 m Terminators At each end of the trunk cable an approved line terminator with the following parameters is suitable: R = 90 ...100 C = 0 ...2.2 F. System evaluation The number of passive devices like transmitters, actuators, connected to a single bus segment is not limited due to I.S. or N.I. reasons. Furthermore, if the above rules are respected, the inductance and capacitance of the cable need not to be considered and will not impair the intrinsic safety or non incendive safety of the installation as applicable. The sensor circuit is not infallibly galvanically isolated from the Fieldbus input circuit. However, the galvanic isolation between the circuits is capable of withstanding a test voltage of 500 Vac during 1 minute. Nonincendive Field Wiring Concept: The Nonincendive Field Wiring concept allows for the interconnection of nonincendive field wiring apparatus using any of the wiring methods permitted for unclassified locations. Vmax >= Voc or Vt, Ca >= Ci +Ccable, La >= Li + Lcable" SIEMENS AG A5E01002219A REV. 01 2006-11-15 6/6 Installation Notes For FISCO and Entity Concepts: 1. The Intrinsic Safety Entity concept allows the interconnection of FM / CSA-approved intrinsically safe devices (Div. 1 or Zone 0 or Zone1), with entity parameters not specifically examined in combination as a system when: Uo or Voc or Vt Vmax, Io or Isc or It Imax, Po Pi. Ca or Co Ci + Ccable, La or Lo Li + Lcable, Po Pi. 2. The Intrinsic Safety FISCO concept allows the interconnection of FM / CSA-approved intrinsically safe devices with FISCO parameters not specifically examined in combination as a system when: Uo or Voc or Vt Vmax, Io or Isc or It Imax, Po Pi. 3. Control equipment connected to the Associated Apparatus must not use or generate more than 250 Vrms or Vdc. 4. Intrinsically Safe Installation should be in accordance with ANSI/ISA RP12.6.01 (except chapter 5 for FISCO Installations) ﬁInstallation of Intrinsically Safe Systems for Hazardous (Classified) Locationsﬂ and the National Electrical Code® (ANSI/NFPA 70) Sections 504 and 505. 5. The configuration of associated Apparatus must be FM Approvals or CSA Approved under the associated concept. 6. Associated Apparatus manufacturer™s installation drawing must be followed when installing this equipment. 7. The equipment is approved for Class I, Zone 0, applications. If connecting AEx[ib] associated Apparatus or AEx ib I.S. Apparatus to the equipment the I.S. circuit is only suitable for Class I, Zone 1, or Class I, Zone 2, and is not suitable for Class I, Zone 0 or Class I, Division 1, Hazardous (Classified) Locations". 8. No revision to drawing without prior FM / CSA Approval. 9. Simple Apparatus is defined as a device that neither generates nor stores more than 1.5 V, 0.1 A or 25 mW. 10. The termination must be NRTL-approved, and the resistor must be infallible. 11. Warning: For applications in Div. 2 or Zone 2 (Classified Locations) Explosion hazard: Except for nonincendive field circuits, do not disconnect the apparatus unless the area is known to be non hazardous. 12. Warning: Substitution of Components May Impair Safety.
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P435101__N1A9289172193-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P435101__N1A9289172193-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 04.11.2010 |  | PROFIBUS PA | N1A9289172193 |  | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Messprotokoll Measurement Report SeitePage/Kunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0058644504.11.2010 11Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 20310108/29 4034 Profibus PA N1A9289172193 P435101 0 ... 1000 mbar rel. Ergebnis Result 12.10.2010 Referenz Prüfling rel. Abweichung Standard Test Item rel. Deviation mbar mbar %0,0000 0,0325 0,0062 0,003 0,001 200,0000 200,0340 200,0223 0,003 0,002 400,0000 400,1207 400,0134 0,012 0,001 600,0000 600,1371 600,0869 0,014 0,009 800,0000 800,2446 800,1614 0,024 0,016 1000,0000 1000,2047 1000,2047 0,020 0,020 Bemerkung / Remarks: Kunden-Nr./Zeichen/Customer No./Ref. 1086408447/596/R Prüfer Examiner M. Deppisch Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P864100__N1A9289172222-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P864100__N1A9289172222-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-07 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172222 | 7MF4034-1DY00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 1150: 7MF4034-1DY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172222: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P864100: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-07HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-07 17:30:15I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P413100__N1A9289172185-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P413100__N1A9289172185-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 17.11.2010 |  |  | N1A9289172185 | 7MF4034 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0059408217.11.2010 12Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Menge Quantity Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 1,00 12.10.2010 20310108/21 P413100 N1A9289172185 7MF4034 0,1% -1...32 bar Hiermit bescheinigen wir, dass vorgenannte Einheit(en) zum Zeitpunkt desInverkehrbringens, dem Stand der Technik entsprochen haben.Die Bestellvorgaben wurden eingehalten. Die Qualität der Einheit(en) wurde imRahmen des Qualitätsmanagement-Systems sichergestelltFür medienberührte, metallische Bauteile wurden ausschliesslich Werkstoffeeingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 Ziffer 3.1 besitzen.Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferantenbzw. des TÜV. Es sind dies: We herewith certify that above mentioned unit(s) complied with state-of-the-arttechnology at the time of supply. The order specifications were adhered to. Thequality of the unit(s) was confirmed by the Quality Management System.For wetted, metallic components, we have only used materials with a certificateof inspection in accordance with EN 10204 para. 3.1. The correspondingcertificates of inspection of our suppliers or the TÜV are applicable. Theseare as follows: DRUCKMITTLERMEMBRANE / Diaphragm (OF C.S.) Lieferant / vendor HIGH TECH ALLOYS Sonderwerkstoffe DE 42103 Wuppertal Material / Material 2.4610 Charge / charge 245530997Code / Code BMY - 2 FLANSCH OBERTEIL / Flange upper body Lieferant / vendor Pradeep Metals Limited IN 400701 Navi Mumbai Material / Material 1.4404/316L Charge / charge S-5371/EZ31 Code / Code FBW - 89 Kennzeichnung / Marking EZ31 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0059408217.11.2010 22Abnahmebeauftragter Inspection Representative Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. Reinhold Kern WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de ALEXANDER WIEGANDSE& CO. KGAbnahmeprüfzeugnis3.1nach DINEN10204Ac ceptanceTest Certificate 3.1according to EN10204 WIKA Alexand erW iegand SE & Co. KG Alexand er-W iegand-Straße D-639 11Kli ngenbergSeite/Page: 1 / 1 Tel. 09 372 / 132 Œ0 Fax 093 72 / 132 Œ405 www.wika.de Sicht-und Masskontrollenach EN 10088-3/ Visual and dimensional checkacc. EN 1088-3 Bestell-Nr./ Order No.: W0639571 Lieferant/ Supplier HIGHTECH ALLOYS Datum/ Date24.08.2010 Kunde/ CustomerWerkstoff / Mate rial2.4610Abmessung / Dime nsionBD 0,1mmx210mm Charge / CodeBatch / Code 245530997Sach-Nr. / Part No.0568694Abnahmebeauftragter Company ExpertR. KernPrüfer TesterT. PüschelWurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift/ Was createdautomatically, needsno signature(EN10204/5). Bemerku ngen / Extentions:Die Messergebnisse entsprec hen den Vorgaben / The test res ults complywit h specificat ions:Ja / YesDie Messung erfolgte nac h / Measurement was carried outaccording t o:EN 10088-3 DieBewert ung erfolgte nac h / Evaluation was carried out according to: durch: NaciogU, 11.10.2010Code: BMY2durch: NaciogU, 11.10.2010Code: BMY2
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\00_Cert_SITRANS_DSIII_P310_P410_Marine_LR_17_20034.pdf | 00_Cert_SITRANS_DSIII_P310_P410_Marine_LR_17_20034.pdf | 05 April 2022 | SITRANS P310;SITRANS P410 | HART, 4…20 mA;PROFIBUS PA;Foundation Fieldbus |  |  | Certificate | ID_028 | Explosionsschutz-Zulassung | Explosion protection approval | Siemens | CSA | Certificate No. 17/20034 Issue Date 06 April 2017 Expiry Date 05 April 2022 Sheet 1 of 5 Martin Lange Hamburg Technical Support Office Lloyd™s Register EMEA Lloyd™s Register EMEA 71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS Lloyd's Register EMEA Is a subsidiary of Lloyd's Register Group Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as the 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense cause d by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract w ith the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. Type Approval Certificate This is to certify that the undernoted product(s) has/have been tested with satisfactory results in accordance with the relevant requirements of the L loyd™s Register Type Approval System. This certificate supersedes certificate number 04/20054 (E4) issued on 23.04.2014 which is hereby cancelled. This certificate is issued to: PRODUCER Siemens AG 76181 Karlsruhe - Germany DESCRIPTION Pressure Transmitter SITRANS P TYPE S DSIII / P310 / P410 7MF 3 - - xy - Z Series 2 4 P310 DSIII / P410 Type 0 2 3 4 5 Pressure relative Pressure absolute Differential pressure (absolute) Differential pressure PN160 Differential pressure PN420 Communication 3 4 5 4- 20mA HART (DSIII / P310 / P410) Profibus PA (DSIII / P410) Foundation Fieldbus FF (DSIII / P410) Measuring cell filling 1 3 4 Silicone oil Inert liquid Neobee oil Certificate No. 17/20034 Issue Date 06 April 2017 Expiry Date 05 April 2022 Sheet 2 of 5 Martin Lange Hamburg Technical Support Office Lloyd™s Register EMEA Lloyd™s Register EMEA 71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS Lloyd's Register EMEA Is a subsidiary of Lloyd's Register Group Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as the 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense cause d by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract w ith the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. TYPE S (continued) 7MF 3 - - xy Œ Z Measuring span if = 0 A B C D E F G J if = 2 D F G H L M N if = 3 D F G H K if = 4, 5 B C D E F G H 0,25 bar 1 bar 4 bar 16 bar 63 bar 160 bar 400 bar 700 bar 0,25 bar 1,3 0 bar 5 bar 30 bar 160 bar 400 bar 700 bar 0,25 bar 1,3 0 bar 5 bar 30 bar 100 bar 0,02 bar 0,06 bar 0,25 bar 0,60 bar 1,60 bar 5 bar 30 bar Material of wetted parts A B C E H L * (K01 or K02) Seal diaphragm Stainless Steel Hastelloy Hastelloy Tantalum Monel Gold Measuring cell Stainless Steel Stainless Steel Hastelloy Tantalum Monel Gold Process connection Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel Changes material of process connection to Hastelloy or Monel Certificate No. 17/20034 Issue Date 06 April 2017 Expiry Date 05 April 2022 Sheet 3 of 5 Martin Lange Hamburg Technical Support Office Lloyd™s Register EMEA Lloyd™s Register EMEA 71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS Lloyd's Register EMEA Is a subsidiary of Lloyd's Register Group Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as the 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense cause d by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract w ith the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. TYPE S (continued) 7MF 3 - - y - Z Process connection 0 1 2 3 4 5 6 7 if = 3, 4, 5 M10 M12 7/16 UNF (PN160) 7/16 UNF (PN420) M10 vented M12 vented 7/16 UNF vented (PN160) 7/16 UNF vented (PN420) if = 0, 2 G1/2A ½ - 14 NPT 7/16 -20 UNF M10 M12 M20x1,5A ½ - 14 NPT A - Enclosure 0 2 3 Housing diecast aluminium Housing diecast aluminium Housing stainless steel precision casting Version 1 2 3 Standard version (German plate, unit: bar) International version (English plate, unit: bar) Chinese version (English plate , unit: Pascal) Explosion protection A B D E F N P R S Without explosion protection ATEX intrinsically safe (Ex ia) ATEX Explosion -proof (Ex d) ATEX Zone 2 (Ex nA/ic) FM + CSA intrinsically safe (is) FM + CSA IS + XP, AEx ia/Ex ia ATEX Ex ia + Ex d ATEX Ex ia + Ex d + Ex nA/ic + Dust 1D/2D FM + CSA (is + ep) + ATEX (Ex ia + Ex d + Zone 1D/2D) x Electrical connection A B C F G Female thread PG 13,5 Female thread M20x1,5 Female thread ½ - 14 NPT Connector M12 (M20x1,5) Connector M12 (½ - 14 NPT) y Display 0 1 2 6 7 without indicator without window digital display covered, setting: mA without window digital display covered, setting Y21/Y22 with window digital display, visible, setting: mA with window digital display, visible, setting Y21/Y22 Certificate No. 17/20034 Issue Date 06 April 2017 Expiry Date 05 April 2022 Sheet 4 of 5 Martin Lange Hamburg Technical Support Office Lloyd™s Register EMEA Lloyd™s Register EMEA 71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS Lloyd's Register EMEA Is a subsidiary of Lloyd's Register Group Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as the 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense cause d by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract w ith the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. TYPE S (continued) 7MF 3 - - y Œ Z Z Other version - not relevant for class app roval Firmware Versions: HART PA FF DSIII 11.xx.xx 0301.xx.xx FF11.xx.xx P310 09.xx.xx -- -- P410 11.xx.xx 0301.xx.xx FF11.xx.xx APPLICATION Marine, Offshore and Industrial applications for use in environmental categories ENV1, ENV2, ENV3 , ENV4 and ENV5 as defined in Lloyd™s Register Type Approval System, Test Specification Number 1 Œ 2015. ADDITIONAL TESTS Low Temperature Test: -40°C/16hrs Dry Heat Test: +85°C/16hrs. Ingress Protection Rating: IP66/68 Certificate ﬁDMT02ATEXE063ﬂ : Certificate ﬁPTB01ATEX2055ﬂ: Certificate ﬁPTB13ATEX2007Xﬂ: Certificate —PTB99ATEX1160ﬁ: STANDARD Manufacturer™s specification. RATINGS Power supply: 10.5...45V DC Measuring accuracy : P310 Œ 0.075% DSIII Œ 0.065% P410 Œ 0.04% LIMITATIONS The mounting position may affect the measuring accuracy of the device. Siemens Mounting/Installation guideline has to be followed. Installation in explosive atmospheres , refer to the relevant Ex -Certificates. Certificate No. 17/20034 Issue Date 06 April 2017 Expiry Date 05 April 2022 Sheet 5 of 5 Martin Lange Hamburg Technical Support Office Lloyd™s Register EMEA Lloyd™s Register EMEA 71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS Lloyd's Register EMEA Is a subsidiary of Lloyd's Register Group Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as the 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense cause d by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract w ith the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. For intrinsically safe circuits (U N=10.5–30V DC) OTHER CONDITIONS Final arrangements of the system have to be in compliance with Lloyd™s Register Rules and Regulations. PLACE OF PRODUCTION Siemens Production Automation S.A. 1, Chemin de la Sandlach B.P. 189 67506 Haguenau Cedex Œ France Siemens Sensors & Communication Ltd. 117, Guangxian Road, Qi Xian Ling, High Tech Park Liaoning Province, 116023 DALIAN Œ China Siemens Ltd. Kalwa Works Thane Belapur Road Thane 400601 - India Siemens Canada Limited 1954 Technology Drive Petersborough ON K9J 6X7 - Canada The Type Approval does not eliminate the need for normal inspection and survey procedures required by the Rules and Regulations. If the specified standards are amended during the validity of this certificate, the product is to be re -approved prior to it being supplied to vessels to which the amended standards apply. The Design Appraisal Document No. HTS/ ETS 35101 -17 and its supplementary Type Approval Terms and Conditions form part of this Certificate.
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\Declaration_SITRANS_P310_P_DSIII_P410_HART_RISKNOWLOGY_002_Rel_sig.pdf | Declaration_SITRANS_P310_P_DSIII_P410_HART_RISKNOWLOGY_002_Rel_sig.pdf | 09.09.2015 | SITRANS P310;SITRANS P DS III;SITRANS P410 | HART, 4…20 mA |  | 7MF2*33-...-ZC23;7MF2a33-*b***-****-Z;7MF4a33-*b***-***‘;7MF4a33-*b***-****-Z;7MF2*33-*****-****-Z;7MF4*33-*****-****-Z;7MF2*33-;7MF4*33-;7MF4a33-*b***-***;7MF2033;7MF4033;7MF4133;7MF4233;7MF4333;7MF2433;7MF4433;7MF4533;7MF4633;7MF4x33;7MF4y33;A5E35214621A | Manual | MAN | Montage / Inbetriebnahme / Demontage | Montage / Inbetriebnahme / Demontage |  |  | SIEMENS SIL Declaration of Conformity Functional Safety according to IEC 61508 and IEC 61511 No. A5E35214621A - 002 Manufacturer: Siemens AG Process Industries and Drives Process Automation Address: Oestliche Rheinbrueckenstrafe 50 DE-76187 Karlsruhe, Germany SITRANS P310 Pressure Transmitter 7MF 2*33~-*****-****.Z C23 HART Hardware 02.07.02, Firmware 09.01.06 SITRANS P DS It! / P410 Pressure Transmitter 7TMF4*33~-*****-****-Z C23 / -Z C23 C41 HART Hardware 02.07.01, 02.07.02, Firmware 11.03.06 Product description: We as manufacturer declare that the above identified devices are suitable for use in safety instrumented systems according to IEC 61508 / IEC 61511. The devices are capable of pressure measurement for a safety instrumented function of Safety Integrity Level (SIL) 3/2. For SIL 3 applications two pressure transmitter shall be used. The total tolerance of the Safety Function is calculated according this formula: Total tolerance (Safety Function) = + [application specific measuring error + 2% safety accuracy of set span up to turn down (r) < 1:100] (for application specific error, see manual) It is recommended to choose the turn-down ratio as r<10 in order to keep the total error as small as possible. The appropriate SIL safety instructions of the SITRANS P operating instructions (chapter 8: Functional Safety) shall be observed. The proven in use assessment was carried out by exida.com according to IEC 61508 / IEC 61511. Product revisions will be carried out by the manufacturer in accordance with IEC 61508. Parts of the FMEDA were carried out by Siemens/TUV/exida/RISKNOWLOGY in accordance with IEC 61508 and the results were reviewed by RISKNOWLOGY. The safety related characteristics are product specific and are listed starting on page 4. These characteristics are valid for low demand mode of operation within a 1002 (SIL 3) / 1001 (SIL 2) architecture. (Guidance to calculation see IEC 61508-6, annex B). The PFDavc value is valid under the assumption of Mean Time To Restoration MTTR = 72h and Proof Test Interval Tproor = 8760h. Karlsruhe, 09.09.2015 Siemens Aktiengesellschaft Dr. H. von Both / Research & Development (Name, function / Funktion) AV. Dev. WA Signature / Unterschrift F. Krahl / Quality Management (Name, function / Funktion) Signature / Unterschrift LY LE Siemens Aktiengeselischaft: Chairman of the Supervisory Board: Gerhard Cromme; Managing Board: Joe Kaeser, Chairman, President and Chief Executive Officer; Roland Busch, Lisa Davis, Klaus Helmrich, Janina Kugel, Siegfried Russwurm, Ralf P. Thomas; Registered offices: Berlin and Munich, Germany; Commercial registries: Berlin Charlottenburg, HRB 12300, Munich, HRB 6684; WEEE-Reg.-No. DE 23691322 Page /Seite 1/6 SIEMENS SIL Konformitatserklarung Funktionale Sicherheit gemaB den Normen IEC 61508 und IEC 61511 Nr. A5E35214621A - 002 Hersteller: Siemens AG Process Industries and Drives Process Automation Anschrift: Oestliche Rheinbrueckenstrake 50 DE-76187 Karlsruhe, Germany Produktbezeichnung SITRANS P310 Drucktransmitter 7MF2*33-*****-****-Z C23 HART Hardware 02.07.02, Firmware 09.01.06 SITRANS P DS III / P410 Drucktransmitter 7MF4*33-*****-****-Z C23 / -Z C23 C41 HART Hardware 02.07.01, 02.07.02, Firmware 11.03.06 Wir als Hersteller erklaren hiermit, dass die oben genannten Gerate fir den Einsatz in einem technischen Sicherheitssystem nach IEC 61508 / IEC.61511 geeignet sind. Die Gerate sind zur Druckmessung in einem technischen Sicherheitssystem bis Sicherheits-Integritatslevel (SIL) 3/2 geeignet. Fur SIL 3 Anwendungen mussen 2 Drucktransmitter verwendet werden. Die Genauigkeit der Sicherheitsfunktion berechnet sich nach der Formel: : Genauigkeit (Sicherheitsfunktion) = + [applikationsspezifischer Messfehler + 2% Sicherheitsgenauigkeit bezogen auf die eingestellte Messspanne bis zu einem Messspannenverhaltnis (r) < 1:100] (weiter Angaben zum applikationsspezifischer Messfehler finden Sie im Handbuch). Es wird empfohlen, nach Méglichkeit ein Messspannenverhdaltnis von r<10 zu wahlen, um den Gesamtfehler méglichst gering zu halten. Die entsprechenden SIL Sicherheitsanweisungen der SITRANS P Betriebsanleitung (Kapitel 8: Funktionale Sicherheit) mUssen befolgt werden. Die Betriebsbewahrungsbeurteilung wurde durch RISKNOWLOGY aufgrund der IEC 61508/61511 ausgefiihrt. Produktanderungen werden vom Hersteller nach den Anforderungen der IEC 61508 durchgefuhrt. Die FMEDA wurde von Siemens/TUV/exida/RISKNOWLOGY entsprechend der IEC 61508 durchgefulhrt und die Ergebnisse von RISKNOWLOGY Uberprift. Die Sicherheitskennzahlen sind produktspezifisch und werden ab Seite 4 gelistet. Diese Kennzahlen sind giltig fur eine Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate in einer 1002 (SIL 3) / 1001 (SIL 2) Architektur (Anleitung zur Berechnung siehe in IEC 61508-6, Anhang B). Der PFD,\, Wert ist gultig unter der Annahme von einer mittleren Dauer bis zur Wiederherstellung MTTR = 72h und einem Intervall fur die Wiederholungsprifung Tproof = 8760h. Karlsruhe, 09.09.2015 Siemens Aktiengesellschaft F. Krahl / Quality Management (Name, function / Funktion) Dr. H. von Both / Research & Development (Name, function / Funktion) AA Bev. Signature / Unterschrift Signature / Unterschrift Siemens Aktiengeselischaft: Vorsitzender des Aufsichtsrats: Gerhard Cromme; Vorstand: Joe Kaeser, Vorsitzender: Roland Busch, Lisa Davis, Klaus Helmrich, Janina Kugel, Siegfried Russwurm, Ralf P. Thomas; Sitz der Geselischaft: Berlin und Mtinchen, Deutschland; Registergericht: Berlin Charlottenburg, HRB 12300, Miinchen, HRB 6684; WEEE-Reg.-Nr. DE 23691322 Page/Seite 2/6 SIL Declaration of Conformity / SIL Konformitatserklarung Overview of SITRANS P310, P DS Ill, P410 variants ¦ P310 ¦ P DS Ill P410 Linearity ¦ < 0,075 % < 0,065 % < 0,040 % Order Number ¦ 7MF2*33-...- Z C23 7MF4*33-...- Z C23 7MF4*33-...- Z C23 C41 Linearity values are typical values, detailed information is provided by the manual. Pressure Measurement SITRANS, Series P310 HART Order Number: 7MF2a33-*b***-****-Z C23, valid combinations : afb Function ¦ 0 ¦ 8B...G,J Gauge pressure ¦ 4 ¦C...H Differential pressure and flow, PN 32/160 Pressure Measurement SITRANS, Series P DS III HART Order Number: 7MF4a33-*b***-****-Z C23, valid combinations : Function Gauge pressure Gauge and absolute pressure, front-flush diaphragm Absolute pressure from gauge pressure series Absolute pressure from differential pressure series Differential pressure and flow, PN 32/160 Differential pressure and flow, PN 420 Level O)n¦) B/W) NM)/—=/O/% Pressure Measurement SITRANS, Series P410 HART Order Number: 7MF4a33-*b***-****-Z C23 C41, valid combinations : Function ¦ Gauge pressure Differential pressure and flow, PN 32/160 Differential pressure and flow, PN 420 *, Overview of order numbers, valid combinations > Catalog FI 01 / Ubersicht der Bestellnummern, giltige Kombinationen > Katalog FI 01 Karlsruhe, 09.09.2015 Siemens Aktiengesellschaft F. Krahl / Quality Management (Name, function / Funktion) Lu Zl Signature / Unterschrift Dr. H. von Both / Research & Development (Name, function / Funktion) AW. Dev. butd Signature / Unterschrift Siemens Aktiengeselischaft: Chairman of the Supervisory Board: Gerhard Cromme; Managing Board: Joe Kaeser, Chairman, President and Chief Executive Officer; Roland Busch, Lisa Davis, Klaus Heimrich, Janina Kugel, Siegfried Russwurm, Ralf P. Thomas; Registered offices: Berlin and Munich, Germany; Commercial registries: Berlin Charlottenburg, HRB 12300, Munich, HRB 6684; WEEE-Reg.-No,. DE 23691322 Page /Seite 3/6 SIL Declaration of Conformity / SIL Konformitatserklarung Product description: SITRANS P DS Ill Pressure Transmitter / Drucktransmitter Produktbezeichnung 7MF2033...-2 C23 / 7MF4033...-Z C23 / 7MF4033...-Z C23 C41 Gauge pressure / Relativdruck, HART; Type 1: measuring spans / Messspanne s 63 bar Type 1: 7MF2033...-Z C23 7MF4033...-Z C23 7MF4033...-Z C23 C41 1002 architecture Safety Related Characteristics 1001 architecture Fullspan Reduced Span Fullspan Reduced Span (r=1) (1<rs 100) (r=1) (1<rs 100) Device Type B B B B SIL Safety Integrity Level 3 3 2 2 HFT 1 6 L ‘ 0 0 PFD avg (8 = 2% / 5%) eat erat 6.1610" 6.44*10° SFF Safe Failure Fraction 96 % 95 % 80 % 79 % Asp Safe detected Failure Rate 0 FIT 0 FIT 0 FIT 0 FIT Asy Safe undetected Failure Rate 153 FIT 150 FIT 151 FIT 148 FIT App Dangerous detected Failure Rate 486 FIT 488 FIT 381 FIT 380 FIT Apy Dangerous undetected Failure Rate 26 FIT 31 FIT 132 FIT 140 FIT Product description: SITRANS P DS Ill Pressure Transmitter / Drucktransmitter Produktbezeichnung 7MF2033...-Z C23 / 7MF4033...-Z C23 / 7MF4033...-Z C23 C41 Gauge pressure / Relativdruck, HART; Type 2: measuring range / Messspanne 2 160 bar Type 2: 7MF2033...-Z C23 7MF4033...-Z C23 7MF4033...-Z C23 C41 1002 architecture Safety Related Characteristics 1001 architecture Fullspan Reduced Span Fullspan Reduced Span (r=1) (1<rs 100) (r=1) (1<rs 100) Device Type B B B B SIL Safety Integrity Level 3 3 2 2 HFT jl y i 6 0 0 PFDayg (B = 2% / 5%) pa tort ¦ 6.05*107 6.0510". SFF Safe Failure Fraction 96 % 95 % 79 % 78 % Asp Safe detected Failure Rate 0 FIT 0 FIT 0 FIT 0 FIT Asy Safe undetected Failure Rate 169 FIT 166 FIT 142 FIT 139 FIT App Dangerous detected Failure Rate 462 FIT 463 FIT 356 FIT 355 FIT py Dangerous undetected Failure Rate 24 FIT 29 FIT 130 FIT 138 FIT Karlsruhe, 09.09.2015 Siemens Aktiengesellschaft Dr. H. von Both / Research & Development (Name, function / Funktion) As [ave Signature / Unterschrift Siemens Aktiengeselischaft: Chairman of the Supervisory Boa F. Krahl / Quality Management (Name, function / Funktion) AZ LEE Signature / Unterschrift rd: Gerhard Cromme; Managing Board: Joe Kaeser, Chairman, President and Chief Executive Officer; Roland Busch, Lisa Davis, Klaus Helmrich, Janina Kugel, Siegfried Russwurm, Ralf P. Thomas; Registered offices: Berlin and Munich, Germany; Commercial registries: Berlin Charlottenburg, HRB 12300, Munich, HRB 6684; WEEE-Reg.-No. DE 23691322 Page /Seite 4/6 SIL Declaration of Conformity / SIL Konformitatserklarung Product description: SITRANS PDS Ill Pressure Transmitter / Drucktransmitter Produktbezeichnung T7MF4133...-Z C23 Gauge and absolute pressure, front-flush diaphragm, HART / Relativ- und Absolutdruck, frontbindige Membran, HART 7MF4133...-Z C23 1002 architecture 1001 architecture Fullspan Reduced Span Fullspan Reduced Span Safety Related Characteristics (r=1) (1<rs 100) (r=1) (1<rs 100) Device Type B B B B SIL Safety Integrity Level 3 3 2 2 HFT 1 j 1 : 0 0 PFDaye (8 = 2% / 5%) Seat a aaa 6.16*10* 6.1410 SFF Safe Failure Fraction 96 % 95 % 80 % 79 % Asp Safe detected Failure Rate 0 FIT 0 FIT 0 FIT 0 FIT Asy Safe undetected Failure Rate 153 FIT 150 FIT 151 FIT 148 FIT pp Dangerous detected Failure Rate 486 FIT 488 FIT 381 FIT 380 FIT py Dangerous undetected Failure Rate 26 FIT 31 FIT 132 FIT 140 FIT Product description: SITRANS P DS Ill Pressure Transmitter / Drucktransmitter Produktbezeichnung 7MF4233...-Z C23 Absolute pressure, from pressure transmitter series HART / Absolutdruck aus Baureihe Druck, HART 7MF4233...-Z C23 1002 architecture 1001 architecture Fullspan Reduced Span Fullspan Reduced Span Safety Related Characteristics (r=1) (1<rs 100) (r=1) (1<rs 100) Device Type B B B B SIL Safety Integrity Level 3 3 2 2 HFT 1 : 1 : 0 0 PFD aye (B = 2% / 5%) oet0® 2010". 6.0510" —6.05*10" SFF Safe Failure Fraction 96 % 95 % 79 % 78 % Asp Safe detected Failure Rate 0 FIT 0 FIT 0 FIT 0 FIT Asy Safe undetected Failure Rate 169 FIT 166 FIT 142 FIT 139 FIT pp Dangerous detected Failure Rate 462 FIT 463 FIT 356 FIT 355 FIT py Dangerous undetected Failure Rate 24 FIT 29 FIT 130 FIT 138 FIT Karlsruhe, 09.09.2015 Siemens Aktiengesellschaft F. Krahl / Quality Management (Name, function / Funktion) iu. OE Signature / Unterschrift Dr. H. von Both / Research & Development (Name, function / Funktion) AV: ty we Lie Signature / Unterschrift Siemens Aktiengeselischaft: Chairman of the Supervisory Board: Gerhard Cromme; Managing Board: Joe Kaeser, Chairman, President and Chief Executive Officer; Roland Busch, Lisa Davis, Klaus Helmrich, Janina Kugel, Siegfried Russwurm, Ralf P. Thomas; Registered offices: Berlin and Munich, Germany; Commercial registries: Berlin Charlottenburg, HRB 12300, Munich, HRB 6684; WEEE-Reg.-No. DE 23691322 Page /Seite 5/6 SIL Declaration of Conformity / SIL Konformitatserklarung Product description: SITRANS P DS Ill Pressure Transmitter / Drucktransmitter Produktbezeichnung 7MF4333...-Z C23 Absolute pressure, from differential pressure series, HART / Absolutdruck aus Baureihe Differenzdruck, HART 7MF2433...-Z C23 / 7MF4433...-Z C23 / 7MF4433...-Z C23 C41 Differential pressure and flow PN 32/160, HART / Differenzdruck und Durchfluss PN 32/160, HART 7MF4533...-Z C23 / 7MF4533...-Z C23 C41 Differential pressure and flow PN 420, HART / Differenzdruck und Durchfluss PN 420, HART 7MF4633...-Z C23 Transmitter for level, HART / Fullstand, HART 7MF2433...-Z C23 7MF4x33...-Z C23 (x = 3...6) 7MF4y33...-Z C23 C41 (y = 4, 5) 1002 architecture 1001 architecture Fullspan Reduced Span Fullspan Reduced Span Safety Related Characteristics (r=1) (1<rs 100) (r=1) (1<rs 100) Device Type B B B B SIL Safety Integrity Level 3 3 2 2 HFT 1 : 1 : 0 0 PFD ayo (= 2% / 5%) eee newnat 5.9810" 5.9510" SFF Safe Failure Fraction 96 % - 95% 82 % 81% Asp Safe detected Failure Rate 0 FIT 0 FIT 0 FIT 0 FIT Asy Safe undetected Failure Rate 200 FIT 197 FIT 200 FIT 197 FIT App Dangerous detected Failure Rate 509 FIT 511 FIT 407 FIT 406 FIT py Dangerous undetected Failure Rate 25 FIT 30 FIT 128 FIT 136 FIT Karlsruhe, 09.09.2015 Siemens Aktiengesellschaft Dr. H. von Both / Research & Development (Name, function / Funktion) acy Pov bid ; Signature / Unterschrift F. Krahl / Quality Management (Name, function / Funktion) Signature / Unterschrift Siemens Aktiengeselischaft: Chairman of the Supervisory Board: Gerhard Cromme; Managing Board: Joe Kaeser, Chairman, President and Chief Executive Officer; Roland Busch, Lisa Davis, Klaus Helmrich, Janina Kugel, Siegfried Russwurm, Ralf P. Thomas; Registered offices: Berlin and Munich, Germany; Commercial registries: Berlin Charlottenburg, HRB 12300, Munich, HRB 6684; WEEE-Reg.-No. DE 23691322 Page/Seite 6/6 TAMO2KEHHBIN COFO3 JEKJIAPAIIMS O COOTBETCTBHU EH, 3asBuresmb, OOmectRo c orpaHHueHHol OTBeTCTBeHHOCTBHO «CuMeHC» OIPH: 1027739473739, Ceexenua 0 rocyqapcTBeHHo peructpalyu: BEInan MexpaloHHoit Mucnexuneli Dexepanpuot Hanoropolt Cry2xx6n1 Ne 46 no r. Mocxpe 29.10.2002 r. Anpec: 115184, Poccniicxan Degepanua, ropog Mocxsga, yruua bonpmaa TatapcKas, 40M 9, @axruyeckull ampec: 115184, Poccuiicxan Deneparua, ropom Mocxsga, yauua bompmasx Tatapcxas, 0M 9, Teneou: +74957371337, Bake: +74957371081, E-mail: info.ru@siemens.com B MWe yomHOMOYeHHOrO Muxampucnko Pomana Muxaiinosuya mo [Ipuxasy Ne 13/09-28 or 13.09.2011 r. 3anBuiaeT, 4To IIpeo6pa3onaTesM TemMepatypbI H3MepuTebHBIe Sitrans, Ta0B TF, TH TR, TW w3roropuTerp Siemens AG, Agpec: Tepmanua, Oestliche Rheinbruecken Strasse 50, 76187 Karlsruhe, Anpeca (pwsmmaos: Siemens SAS, ®panmus, Chemin de la Sandlach, 67506 Haguenau Cedex, Siemens Sensors and Communication Ltd., Kurati, 117 GuangXian Road, Qi XianLing, High- Tech Industry Zone, Dalian 116023, Liaoning Provice, Siemens A/S Flow Instruments, JJanua, Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg Kog TH BOY] 9025192000 CepHiiubii BBUIYCK cOOTBETCTBYeT Tped0BanHaM TP TC 020/2011 "SnexrpoMarHuTHad COBMeCTHMOCTb TeXHH4eCKHX CpeycTB” Aleknapauna 0 COOTBCTCTEHH NPHHATA Ha OCHOBAaHHH Ipotoxon ucusrrannit Ne 701-C-IIT-09/14 or 08.09.2014 r. Ucnsrratenbuas 1abopatopua OOO "BH3HEC XOJIMN" arrecrar axkpequtanuu Ne POCC RU.0001.21AB87 seman 21.10.201 Ir. @MejepaubHEIM arCHTCTBOM 110 TEXHHYeCKOMY peryJIMpOBAaHHIO HW MeTPOJIOLMH, CpoOK AevicTBHA 10 21.10.2016r. agpec: 115191, r. Mocxsa, yn. 2-4 Pomtmuckas, 1.4, Tax 2, mom. 1, KOMH. 6, Tex. +7 (495) 920-61-67 JlonouHHTeILHad HAPOpMalHA Cpox rogHoctu (xpaHeHua) yKa3aH B Ipwlaraemoli kK NpoyYKIMM ToBapocompoBosMTebHOn OKYMeHTaliun W/W Ha JTHKETKE. JIeknapanua 0 cooTBeTcTBMH jeiicrBuTembHa c arbi perucrpauuu no 29.09.2019 BKJIFOUHT CIB Muxanspuenxo Poman Muxaiiropa4 (WHMUMabl M daMMsMA pykOBOAMTeAA OpraHn3zalinn- 3aABUTeNA MIM OM3MYECKOLO AMUa, 3APErMCTPAPOBaHHOrO B KauecTBe MHAMBMZYabHOro NpeanpunMmatena) Crelqenna 0 perhcTpalMn Tek 1apauhy 0 COOTBETCTBHH. Perucrpanmonupiii Homep jeKapauun 0 cooTBercTBuH: TC N RU JI-DE.PA02.B.00021 Jlara perucrpauuu Aeknapanun o cooTsercrBun: 30.09.2014
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P640002___31_1250174-150_N1EN219130012-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P640002___31_1250174-150_N1EN219130012-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130012 | 7MF4434-1DA22-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507584-14459854-Y216-B6211: 01250174 / 0150: 7MF4434-1DA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130012: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 31: P640002___31: .: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau1615600/1020350(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 20:45:20PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P436001__N1A9289172172-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P436001__N1A9289172172-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-12 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172172 | 7MF4434-1HY22-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0150: 7MF4434-1HY22-1EB7-Z: A02+Y15+Y21: N1-A928-9172172: 30 bar: PN 160: PROFIBUS PA: P436001: .: 30 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-12HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-12 18:32:04I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\WeitereDaten\7ME471\SITRANS_FC430_HART_COI_en-fr-de-es-it-nl_en-US.pdf | SITRANS_FC430_HART_COI_en-fr-de-es-it-nl_en-US.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | Coriolis Flowmeters SITRANS FC430 with HART Compact Operating Instructions 12/2013 Edition Answers for industry. SITRANS F 1 English ······························································································· 3 Français ··························································································· 18 Deutsch ···························································································· 34 Español ···························································································· 49 Italiano ····························································································· 64 Nederlands ······················································································· 79 © Siemens AG 2012 - 2013. All rights reserved A5E03736889-002, 12/2013 3 SITRANS F Coriolis flowmeters SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) Compact Operating Instructions Legal information Warning notice system This manual contains notices you have to observe in order to ensure your personal safety, as well as to prevent damage to property. The notices referring to your personal safety are highlighted in the manual by a safety alert symbol, notices referring only to property damage have no safety alert symbol. These notices shown below are graded according to the degree of danger. DANGER indicates that death or severe personal injury will result if proper precautions are not taken. WARNING indicates that death or severe personal injury may result if proper precautions are not taken. CAUTION indicates that minor personal injury can result if proper precautions are not taken. NOTICE indicates that property damage can result if proper precautions are not taken. If more than one degree of danger is present, the warning notice representing the highest degree of danger will be used. A notice warning of injury to persons with a safety alert symbol may also include a warning relating to property damage. Qualified Personnel The product/system described in this documentation may be operated only by personnel qualified for the specific task in accordance with the relevant documentation, in particular its warning notices and safety instructions. Qualified personnel are those who, based on their training and experience, are capable of identifying risks and avoiding potential hazards when working with these products/systems. Proper use of Siemens products Note the following: WARNING Siemens products may only be used for the applications described in the catalog and in the relevant technical documentation. If products and components from other manufacturers are used, these must be recommended or approved by Siemens. Proper transport, storage, installation, assembly, commissioning, operation and maintenance are required to ensure that the products operate safely and without any problems. The permissible ambient conditions must be complied with. The information in the relevant documentation must be observed. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) 4 A5E03736889-002, 12/2013 1 Introduction 1.1 Purpose of the documentation This document contains all essential health and safety information required for safe use of the device. Before installation and commissioning of the device, the operating instructions on the electronic data medium must be read carefully. 1.2 History The following table shows major changes in the documentation compared to the previous edition. Edition Remarks 04/2012 First edition 12/2013 General update 1.3 Designated use Use the device to measure process media in accordance with the information in the operating instructions. Note Use in a domestic environment This is a Class A Group 1 equipment intended for use in industrial areas. In a domestic environment this device may cause radio interference. 1.4 Checking the consignment 1. Check the packaging and the device for visible damage caused by inappropriate handling during shipping. 2. Report any claims for damages immediately to the shipping company. 3. Retain damaged parts for clarification. 4. Check the scope of delivery by comparing your order to the shipping documents for correctness and completeness. WARNING Using a damaged or incomplete device Danger of explosion in hazardous areas. ● Do not use damaged or incomplete devices. 1.5 Transportation and storage To guarantee sufficient protection during transport and storage, observe the following: ● Keep the original packaging for subsequent transportation. ● Devices/replacement parts should be returned in their original packaging. ● If the original packaging is no longer available, ensure that all shipments are properly packaged to provide sufficient protection during transport. Siemens cannot assume liability for any costs associated with transportation damages. CAUTION Insufficient protection during storage The packaging only provides limited protection against moisture and infiltration. ● Provide additional packaging as necessary. Special conditions for storage and transportation of the device are found in the operating instructions. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) A5E03736889-002, 12/2013 5 1.6 Notes on warranty The contents of this manual shall not become part of or modify any prior or existing agreement, commitment or legal relationship. The sales contract contains all obligations on the part of Siemens as well as the complete and solely applicable warranty conditions. Any statements regarding device versions described in the manual do not create new warranties or modify the existing warranty. The content reflects the technical status at the time of publishing. Siemens reserves the right to make technical changes in the course of further development. 2 Safety notes 2.1 Preconditions for use This device left the factory in good working condition. In order to maintain this status and to ensure safe operation of the device, observe these instructions and all the specifications relevant to safety. Observe the information and symbols on the device. Do not remove any information or symbols from the device. Always keep the information and symbols in a completely legible state. 2.1.1 Warning symbols on the device Symbol Explanation Consult operating instructions 2.1.2 SIL note Note Functional safety applications (SIL) In case the device is used in a functional safety application, refer to the functional safety manual. 2.1.3 Laws and directives Observe the test certification, provisions and laws applicable in your country during connection, assembly and operation. These include, for example: ● National Electrical Code (NEC - NFPA 70) (USA) ● Canadian Electrical Code (CEC) (Canada) Further provisions for hazardous area applications are for example: ● IEC 60079-14 (international) ● EN 60079-14 (EC) Conformity with European directives The CE marking on the device symbolizes the conformity with the following European directives: Electromagnetic compatibility EMC 2004/108/EC Directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC. Low voltage directive LVD 2006/95/EC Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) 6 A5E03736889-002, 12/2013 Atmosphère explosible ATEX 94/9/EC Directive of the European Parliament and the Council on the approximation of the laws of the Member States concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres. Pressure equipment directive PED 97/23/EC Directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States concerning pressure equipment. The applicable directives can be found in the EC conformity declaration of the specific device. Further country or region- specific code conformity information is available on request. 2.2 Improper device modifications WARNING Improper device modifications Danger to personnel, system and environment can result from modifications to the device, particularly in hazardous areas. ● Only carry out modifications that are described in the instructions for the device. Failure to observe this requirement cancels the manufacturer's warranty and the product approvals. 2.3 Requirements for special applications Due to the large number of possible applications, each detail of the described device versions for each possible scenario during commissioning, operation, maintenance or operation in systems cannot be considered in the instructions. If you need additional information not covered by these instructions, contact your local Siemens office or company representative. Note Operation under special ambient conditions We highly recommend that you contact your Siemens representative or our application department before you operate the device under special ambient conditions as can be encountered in nuclear power plants or when the device is used for research and development purposes. 2.4 Use in hazardous areas Qualified personnel for hazardous area applications Persons who install, connect, commission, operate, and service the device in a hazardous area must have the following specific qualifications: ● They are authorized, trained or instructed in operating and maintaining devices and systems according to the safety regulations for electrical circuits, high pressures, aggressive, and hazardous media. ● They are authorized, trained, or instructed in carrying out work on electrical circuits for hazardous systems. ● They are trained or instructed in maintenance and use of appropriate safety equipment according to the pertinent safety regulations. WARNING Unsuitable device for the hazardous area Danger of explosion. ● Only use equipment that is approved for use in the intended hazardous area and labelled accordingly. WARNING Loss of safety of device with type of protection "Intrinsic safety Ex i" If the device has already been operated in non-intrinsically safe circuits or the electrical specifications have not been observed, the safety of the device is no longer ensured for use in hazardous areas. There is a danger of explosion. ● Connect the device with type of protection "Intrinsic safety" solely to an intrinsically safe circuit. ● Observe the specifications for the electrical data in the certificate and in the operating instructions. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) A5E03736889-002, 12/2013 7 3 Installing/mounting 3.1 Basic safety instructions CAUTION Hot surfaces resulting from hot process media Danger of burns resulting from surface temperatures above 70 °C (155 °F). ● Take appropriate protective measures, for example contact protection. ● Make sure that protective measures do not cause the maximum permissible ambient temperature to be exceeded. See operating instructions. WARNING Wetted parts unsuitable for the process media Danger of injury or damage to device. Hot, toxic and corrosive media could be released if the process medium is unsuitable for the wetted parts. ● Ensure that the material of the device parts wetted by the process medium is suitable for the medium. See information in the operating instructions. Note Material compatibility Siemens can provide you with support concerning selection of sensor components wetted by process media. However, you are responsible for the selection of components. Siemens accepts no liability for faults or failures resulting from incompatible materials. WARNING Unsuitable connecting parts Danger of injury or poisoning. In case of improper mounting hot, toxic and corrosive process media could be released at the connections. ● Ensure that connecting parts (such as flange gaskets and bolts) are suitable for connection and process media. WARNING Exceeded maximum permissible operating pressure Danger of injury or poisoning. The maximum permissible operating pressure depends on the device version. The device can be damaged if the operating pressure is exceeded. Hot, toxic and corrosive process media could be released. ● Make sure that the device is suitable for the maximum permissible operating pressure of your system. Refer to the information on the nameplate and in the operating instructions. WARNING Exceeded maximum ambient or process media temperature Danger of explosion in areas subject to explosion hazard. Device damage. ● Make sure that the maximum permissible ambient and process media temperatures of the device are not exceeded. See information in the operating instructions. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) 8 A5E03736889-002, 12/2013 WARNING Open cable inlet or incorrect cable gland Danger of explosion in hazardous areas. ● Close the cable inlets for the electrical connections. Only use cable glands or plugs which are approved for the relevant type of protection. WARNING Incorrect conduit system Danger of explosion in hazardous areas as result of open cable inlet or incorrect conduit system. ● In the case of a conduit system, mount a spark barrier at a defined distance from the device input. Observe national regulations and the requirements stated in the relevant approvals. CAUTION External stresses and loads Damage to device by severe external stresses and loads (e.g. thermal expansion or pipe tension). Process media can be released. ● Prevent severe external stresses and loads from acting on the device. 3.1.1 Installation location requirements CAUTION Damage to device In plants with strong vibrations, mount the transmitter in a low vibration environment away from the sensor. CAUTION Aggressive atmospheres Damage to device through penetration of aggressive vapors. ● Ensure that the device is suitable for the application. CAUTION Direct sunlight Device damage. The device can overheat or materials become brittle due to UV exposure. ● Protect the device from direct sunlight. ● Make sure that the maximum permissible ambient temperature is not exceeded. See operating instructions. 3.1.2 Proper mounting NOTICE Incorrect mounting The device can be damaged, destroyed, or its functionality impaired through improper mounting. ● Before installing ensure there is no visible damage to the device. ● Make sure that process connectors are clean, and suitable gaskets and glands are used. ● Mount the device using suitable tools. See operating instructions. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) A5E03736889-002, 12/2013 9 Note Loss of degree of protection Damage to device if the enclosure is open or not properly closed. The degree of protection specified on the nameplate and in the operating instructions is no longer guaranteed. ● Make sure that the device is securely closed. 3.2 Disassembly WARNING Incorrect disassembly The following dangers may result through incorrect disassembly: - Injury through electric shock - Danger through emerging media when connected to the process - Danger of explosion in hazardous area In order to disassemble correctly, observe the following: ● Before starting work, make sure that you have switched off all physical variables such as pressure, temperature, electricity etc. or that they have a harmless value. ● If the device contains dangerous media, it must be emptied prior to disassembly. Make sure that no environmentally hazardous media are released. ● Secure the remaining connections so that no damage can result if the process is started unintentionally. 4 Connecting 4.1 Basic safety instructions WARNING Unsuitable cables and/or cable glands Danger of explosion in hazardous areas. ● Only use suitable cables and cable glands complying with the requirements specified under technical data in the operating instructions. ● Tighten the cable glands in accordance with the torques specified under technical data in the operating instructions. ● When replacing cable glands use only cable glands of the same type. ● After installation, check that the cables are seated firmly. WARNING Dangerous contact voltage Danger of electric shock in case of incorrect connection. ● For the electrical connection specifications, see technical data in the operating instructions ● At the mounting location of the device observe the applicable directives and laws for installation of electrical power installations with rated voltages below 1000 V. NOTICE Condensation in the device Damage to device through formation of condensation if the temperature difference between transportation or storage and the mounting location exceeds 20 °C (68°F). ● Before taking the device into operation let the device adapt for several hours in the new environment. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) 10 A5E03736889-002, 12/2013 WARNING Missing PE/ground connection Danger of electric shock. Ensure the PE/ground connection is secure before applying power. NOTICE Ambient temperature too high Damage to cable sheath. ● At an ambient temperature ≥ 60 °C (140 °F), use heat-resistant cables suitable for an ambient temperature at least 20 °C (68 °F) higher. WARNING Improper power supply Danger of explosion in hazardous areas as result of incorrect power supply, e.g. using direct current instead of alternating current. ● Connect the device in accordance with the specified power supply and signal circuits. The relevant specifications can be found in the certificates found in the operating instructions or on the nameplate. WARNING Lack of equipotential bonding Danger of explosion through compensating currents or ignition currents through lack of equipotential bonding. ● Ensure that the device is potentially equalized. WARNING Unprotected cable ends Danger of explosion through unprotected cable ends in hazardous areas. ● Protect unused cable ends in accordance with IEC/EN 60079-14. WARNING Improper laying of shielded cables Danger of explosion through compensating currents between hazardous area and the non-hazardous area. ● Only ground shielded cables that run into the hazardous area at one end. ● If grounding is required at both ends, use an equipotential bonding conductor. WARNING Insufficient isolation of non-intrinsically safe and intrinsically safe circuits Danger of explosion in hazardous areas. ● When connecting intrinsically safe and non-intrinsically safe circuits ensure that isolation is carried out properly in accordance with IEC/EN 60079-14. ● Make sure that you observe the device approvals applicable in your country. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) A5E03736889-002, 12/2013 11 WARNING Connecting device in energized state Danger of explosion in hazardous areas. ● Connect devices in hazardous areas only in a de-energized state. Exceptions: ● Circuits of limited energy may also be connected in the energized state in hazardous areas. ● Exceptions for type of protection "Non-sparking nA" (Zone 2) are regulated in the relevant certificate WARNING Incorrect selection of type of protection Danger of explosion in areas subject to explosion hazard. This device is approved for several types of protection. 1. Decide in favor of one type of protection. 2. Connect the device in accordance with the selected type of protection. 3. In order to avoid incorrect use at a later point, make the types of protection that are not used permanently unrecognizable on the nameplate. Note Electromagnetic compatibility (EMC) You can use this device in industrial environments, households and small businesses. For metal housings there is an increased electromagnetic compatibility compared to high-frequency radiation. This protection can be increased by grounding the housing, see operating instructions. Note Improvement of interference immunity ● Lay signal cables separate from cables with voltages > 60 V. ● Use cables with twisted wires. ● Keep device and cables in distance to strong electromagnetic fields. ● Use shielded cables to guarantee the full specification according to HART. ● Connect a load resistor of at least 230 Ω in series in the signal circuit in order to guarantee fault-free HART communication. When power supply isolators are used for SITRANS HART transmitters, a load resistor is already installed in the device. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) 12 A5E03736889-002, 12/2013 5 Commissioning 5.1 Basic safety instructions WARNING Improper commissioning in hazardous areas Device failure or danger of explosion in hazardous areas. ● Do not commission the device until it has been mounted completely and connected in accordance with the information found under technical data in the operating instructions. ● Before commissioning take the effect on other devices in the system into account. WARNING Commissioning and operation with pending error If an error message appears, correct operation in the process is no longer guaranteed. ● Check the gravity of the error. ● Correct the error. ● If the error still exists: – Take the device out of operation. – Prevent renewed commissioning. WARNING Hot surfaces Danger of burns resulting from hot surfaces. ● Take corresponding protective measures, for example by wearing protective gloves. Note Loss of degree of protection Damage to device if the enclosure is open or not properly closed. The degree of protection specified on the nameplate and in the operating instructions is no longer guaranteed. ● Make sure that the device is securely closed. WARNING Dangerous contact voltage Danger of injury through dangerous contact voltage when the device is open or not completely closed. The degree of protection specified on the nameplate and in the operating instructions is no longer guaranteed if the device is open or not properly closed. ● Make sure that the device is securely closed. DANGER Toxic gases and liquids Danger of poisoning when venting the device: if toxic process media are measured, toxic gases and liquids can be released. ● Before venting ensure that there are no toxic gases or liquids in the device, or take the appropriate safety measures. WARNING Loss of explosion protection Danger of explosion in hazardous areas if the device is open or not properly closed. ● Close the device. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) A5E03736889-002, 12/2013 13 WARNING Opening device in energized state Danger of explosion in areas subject to explosion hazard. ● Only open the device in a de-energized state. ● Check prior to commissioning that the cover, cover locks, and cable inlets are assembled in accordance with the directives. 6 Service and maintenance 6.1 Basic safety instructions Note The device is maintenance-free. 6.1.1 Maintenance The device is maintenance-free. However, a periodic inspection according to pertinent directives and regulations must be carried out. An inspection can include check of: ● Ambient conditions ● Seal integrity of the process connections, cable entries, and cover screws ● Reliability of power supply, lightning protection, and grounds NOTICE Repair and service must be carried out by Siemens authorized personnel only. Note Siemens defines flow sensors as non-repairable products. WARNING Impermissible repair and maintenance of the device ● Repair and maintenance must be carried out by Siemens authorized personnel only. WARNING Impermissible repair of explosion protected devices Danger of explosion in areas subject to explosion hazard. ● Repair must be carried out by Siemens authorized personnel only. WARNING Dust layers above 5 mm Danger of explosion in hazardous areas. Device may overheat due to dust build up. ● Remove dust layers in excess of 5 mm. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) 14 A5E03736889-002, 12/2013 NOTICE Penetration of moisture into the device Device damage. ● Make sure when carrying out cleaning and maintenance work that no moisture penetrates the inside of the device. CAUTION Releasing key lock Improper modification of parameters could influence process safety. ● Make sure that only authorized personnel may cancel the key locking of devices for safety-related applications. 6.2 Cleaning ● Clean the outside of the enclosure and the display window using a cloth moistened with water or a mild detergent. ● Do not use aggressive cleaning agents or solvents. Plastic components or painted surfaces could be damaged. 6.3 Maintenance and repair work WARNING Maintenance during continued operation in a hazardous area There is a danger of explosion when carrying out repairs and maintenance on the device in a hazardous area. ● Isolate the device from power. - or - ● Ensure that the atmosphere is explosion-free (hot work permit). WARNING Impermissible accessories and spare parts Danger of explosion in areas subject to explosion hazard. ● Only use original accessories or original spare parts. ● Observe all relevant installation and safety instructions described in the instructions for the device or enclosed with the accessory or spare part. WARNING Humid environment Danger of electric shock. ● Avoid working on the device when it is energized. ● If working on an energized device is necessary, ensure that the environment is dry. ● Make sure when carrying out cleaning and maintenance work that no moisture penetrates the inside of the device. CAUTION Hot surfaces Danger of burns during maintenance work on parts having surface temperatures exceeding 70 °C (158 °F). ● Take corresponding protective measures, for example by wearing protective gloves. ● After carrying out maintenance, remount touch protection measures. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) A5E03736889-002, 12/2013 15 WARNING Enclosure open Danger of explosion in hazardous areas as a result of hot components and/or charged capacitors inside the device. Proceed as follows to open the device in a hazardous area: 1. Isolate the device from power. 2. Observe the wait time specified in the operating instructions or on the warning sign before opening the device. WARNING Hot, toxic or corrosive process media Danger of injury during maintenance work. When working on the process connection, hot, toxic or corrosive process media could be released. ● As long as the device is under pressure, do not loosen process connections and do not remove any parts that are pressurized. ● Before opening or removing the device ensure that process media cannot be released. WARNING Improper connection after maintenance Danger of explosion in areas subject to explosion hazard. ● Connect the device correctly after maintenance. ● Close the device after maintenance work. 6.4 Replacing the device CAUTION Corrosive substances Danger of chemical burns when replacing the sensor. The sensor in the device contains corrosive substances that result in burns on unprotected skin. ● Make sure that the sensor enclosure is not damaged when replacing the sensor. ● If contact with the corrosive substances occurs, rinse the affected skin immediately with large amount of water to dilute substance. 6.5 Return procedure Enclose the bill of lading, return document and decontamination certificate in a clear plastic pouch and attach it firmly to the outside of the packaging. Required forms ● Delivery note ● Return goods delivery note (http://www.siemens.com/processinstrumentation/returngoodsnote) with the following information: – Product (item description) – Number of returned devices/replacement parts – Reason for returning the item(s) ● Decontamination declaration (http://www.siemens.com/sc/declarationofdecontamination) With this declaration you warrant "that the device/replacement part has been carefully cleaned and is free of residues. The device/replacement part does not pose a hazard for humans and the environment." SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) 16 A5E03736889-002, 12/2013 If the returned device/replacement part has come into contact with poisonous, corrosive, flammable or water- contaminating substances, you must thoroughly clean and decontaminate the device/replacement part before returning it in order to ensure that all hollow areas are free from hazardous substances. Check the item after it has been cleaned. Any devices/replacement parts returned without a decontamination declaration will be cleaned at your expense before further processing. The forms can be found on the Internet as well as in the documentation which comes with the device. 6.6 Disposal Devices identified by this symbol may not be disposed of in the municipal waste disposal services under observance of the Directive 2002/96/EC on waste electronic and electrical equipment (WEEE). They can be returned to the supplier within the EC or to a locally approved disposal service. Observe the specific regulations valid in your country. SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) A5E03736889-002, 12/2013 17 A Appendix A A.1 Technical support Technical Support You can contact Technical Support for all IA and DT products: ● Via the Internet using the Support Request: Support request (http://www.siemens.com/automation/support-request) ● Service & Support (mailto:support.automation@siemens.com) ● Phone: +49 (0) 911 895 7 222 ● Fax: +49 (0) 911 895 7 223 Further information about our technical support is available on the Internet at Service and support (http://www.siemens.com/automation/csi/service) Industry Online Support In addition to our documentation, we offer a comprehensive knowledge base on the Internet at: Product support (http://www.siemens.com/processinstrumentation/documentation) There you will find: ● The latest product information, FAQs, downloads, tips and tricks. ● Our newsletter with the latest information about our products. ● A Knowledge Manager to find the right documents for you. ● Our bulletin board, where users and specialists share their knowledge worldwide. ● Your local contact partner for Industry Automation and Drives Technologies in our partner database. ● Information about field service, repairs, spare parts and lots more under "Services." Additional Support Please contact your local Siemens representative and offices if you have any questions about the products described in this manual and do not find the right answers. Find your contact partner at: Partner (http://www.automation.siemens.com/partner) Documentation for various products and systems is available at: Product information on SITRANS F on the Internet (http://www.siemens.com/sitransf) Trademarks All names identified by ® are registered trademarks of Siemens AG. The remaining trademarks in this publication may be trademarks whose use by third parties for their own purposes could violate the rights of the owner. Disclaimer of Liability We have reviewed the contents of this publication to ensure consistency with the hardware and software described. Since variance cannot be precluded entirely, we cannot guarantee full consistency. However, the information in this publication is reviewed regularly and any necessary corrections are included in subsequent editions. Siemens AG Industry Sector Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG SITRANS FC430 with HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) A5E03736889 , 12/2013 © Siemens AG 2012 - 2013. Tous droits réservés 18 A5E03736889-002, 12/2013 SITRANS F Débitmètres Coriolis SITRANS FC430 avec HART (7ME4613, 7ME4603, 7ME4623, 7ME4713) Notice de service Mentions légales Signalétique d'avertissement Ce manuel donne des consignes que vous devez respecter pour votre propre sécurité et pour éviter des dommages matériels. Les av
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\01_Cert_SITRANS_TS_EU_Marine_ABS_15-HG1442435-PDA.pdf | 01_Cert_SITRANS_TS_EU_Marine_ABS_15-HG1442435-PDA.pdf |  | SITRANS TS500 |  |  |  | Certificate | ID_031 | Marine approval | Marine approval | Siemens | American bureau of shipping | CERTIFICATE NUMBERI 5-HG 1 442435-PDADATE05 Nov 2015CnnTTFICATE oFDESIGN ASSESSMENTThis is to certiff that a representative of this Bureau did, at the request ofSIEMENS AG, PROCESS INDUSTRIES AND DRIVESassess design plans and data for the below listed product. This assessment is a representation by the Bureau as to thedegree of compliance the design exhibits with applicable sections of the Rules. This assessment does not waive unitcertification or classification procedures required by ABS Rules for products to be inst¿lled in ABS classed vessels orfacilities. This certificate, by itself, does not reflect that the product is Type Approved. The scope and limitations ofthis assessment are detailed on the pages att¿ched to this certificate.Product: Sensor, TemperatureSensorModel: SITRANS TS100, TS200, TS500This product Design Assessment (PDA) Certificate L5-HG1442435-PDA, dated 05/Novl20l5 remains valid until 04Nov/2020 or until the Rulesor specifications used in the assessment are revised (whichever occurs first).ABS TECHNICAL OFFICEHamburg Engineering DepartmentThis PDA is intended for a product to be installed on an ABS classed vessel, MODU or facility which is in existence or under contract fo¡construction on the date ofthe ABS Rules or specifications used to evalu¿te the Product,Use of the produot on an ABS classed vessel, MODU or facility which is conûacted after the validity date of the ABS Rules and specificationsused to evaluate the Product, will require re-evaluation of the PDA'Use of the product for non ABS classed vessels, MODUs or facitities is to be to an agreement between the manufacturer and intended olient'AMERICAN BUREAUU. /r'áUlf NumirskiEngineer/ConsultantOF SHIPPINGrDrûv?/M l¿^a8258(0r10)
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\00_Cert_SITRANS_DSIII_P310_P410_Marine_TAA0000123.pdf | 00_Cert_SITRANS_DSIII_P310_P410_Marine_TAA0000123.pdf | 2022-05-17 | SITRANS P310;SITRANS P410 | HART, 4…20 mA;PROFIBUS PA;Foundation Fieldbus |  | A5E38459162A | Certificate | ID_034 | Marine approval | Marine approval | Siemens | DNV GL | Form code: TA 251 Revision: 2016 -12 www.dnvgl.com Page 1 of 7 DNV GL 2014. DNV GL and the Horizon Graphic are trademarks of DNV GL AS. TYPE APPROVAL CERTIF ICATE Certificate No: TAA0000123 This is to cert ify: That the Pressure Transmitter with type designation(s) SITRANS P series DS III, P310, P410 Issued to Siemens AG - Process Industries and Drives Karlsruhe , Germany is found to comply with DNV GL rules for classification Ships, offshore units, and high speed and light craft Application : Product(s) approved by this certificate is/are accepted for installation on all vessels classed by DNV GL. Location classes: Temperature D Humidity B Vibration B EMC B Enclosure D (IP 66/68) Issued at Hamburg on 201 7-05 -18 This Certificate is valid until 2022 -05 -17 . DNV GL local station: Augsburg Approval Engineer: Dariusz Lesniewski for DNV GL Joannis Papanuskas Head of Section This Certificate is subject to terms and conditions overleaf. Any significant change in design or construction may render thi s Certificate invalid. The validity date relates to the Type Approval Certificate and not to the approval of equipment/systems ins talled. Job Id: 262.1 -024251 -1 Certificate No: TAA0000123 Form code: TA 251 Revision: 2016 -12 www.dnvgl.com Page 2 of 7 Product description SITRANS P transmitter for pressure Two -wire technology, series P310 , P410 , DS III Product description Aricle No. Data position (type: pressure) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 M F 3 - - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 Series P310 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DS III / P410 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 Type Pressure relative ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Pressure absolute 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7 Communication 4-20 mA HART ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Profibus PA 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Foundation Fieldbus FF 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 Measuring cell filling Silicone oil ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Inert liquid 3 ¦ ¦ ¦ ¦ Neobee oil 4 ¦ ¦ ¦ ¦ 9 Measuring span ¦ ¦ ¦ ¦ Data position 5 = 0 Data position 5 = 2 ¦ ¦ ¦ ¦ to 0,25 bar A ¦ ¦ ¦ to 1 bar B ¦ ¦ ¦ to 4 bar C ¦ ¦ ¦ to 16 bar 0,25 bar D ¦ ¦ ¦ to 63 bar E ¦ ¦ ¦ to 160 bar 1,3 bar F ¦ ¦ ¦ to 400 bar 5 bar G ¦ ¦ ¦ to 30 bar H ¦ ¦ ¦ to 700 bar J ¦ ¦ ¦ to 160 bar L ¦ ¦ ¦ to 400 bar M ¦ ¦ ¦ to 700 bar N ¦ ¦ ¦ 10 Material of wetted parts ¦ ¦ ¦ seal diaphragm process connection ¦ ¦ ¦ Stainless steel Stainless steel A ¦ ¦ Hastelloy Stainless steel B ¦ ¦ Hastelloy Hastelloy C ¦ ¦ 11 Process conn ection ¦ ¦ Connection shank G A 0 ¦ Female thread -14 NPT 1 ¦ Oval flange 7/16 -20 UNF 2 ¦ Oval flange M10 3 ¦ Oval flange M12 4 ¦ M20x1,5 A 5 ¦ -14 NPT A 6 ¦ 12 Material of non -wetted parts (Enclosure) ¦ Housing diecast aluminium 0 Housing stainless steel precision casting 3 Job Id: 262.1 -024251 -1 Certificate No: TAA0000123 Form code: TA 251 Revision: 2016 -12 www.dnvgl.com Page 3 of 7 Product description Aricle No. Data position (type: pressure) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 M F 3 - - ¦ ¦ ¦ ¦ 13 Version (Inscription and documentation) ¦ ¦ ¦ ¦ Standard version (German plate inscription, unit: bar) 1 ¦ ¦ ¦ International version (English plate inscriptions, doc. in 5 Languages, unit: bar) 2 ¦ ¦ ¦ Chines version (English plate inscriptions, unit: Pascal) 3 ¦ ¦ ¦ 14 Explosion protection ¦ ¦ ¦ without explosion protection A ¦ ¦ ATEX Intrinsic safety (Ex ia) B ¦ ¦ ATEX Explosion -proof (Ex d) D ¦ ¦ ATEX Zone 2 (Ex nA /ic) E ¦ ¦ FM + CSA intrinsic safe (is) F ¦ ¦ FM + CSA IS + XP , AEx ia /Ex ia N ¦ ¦ ATEX Ex ia + Ex d P ¦ ¦ ATEX Ex ia + Ex d + Ex nA/ic + Dust 1D/2D R ¦ ¦ FM + CSA (is + ep) + ATEX (Ex ia + Ex d + Zone 1D/2D) S ¦ ¦ 15 Elecrical Connection ¦ ¦ Female thread PG 13.5 A ¦ Female thread M 20 x 1.5 B ¦ Female thread M 14 NPT C ¦ Connector M 12 (M20x1.5) F ¦ Connector M 12 ( -14 NPT) G ¦ 16 Display ¦ without indicator 0 without window (digital display covered, setting: mA 1 without window (di gital display covered, settings according order code Y21/Y22 2 with window (digital display, visible, setting: mA 6 with window (digital display, visible, setting acc. to spec, short spec. Y21/Y22 necessary 7 Other versions Add -Z to Article No. and add order code Desription Code Mounting bracket 316L A03 (only in connection with option 0 of the p os. 12 ) Variants cable entry (M12, cable glands) A50; D32; D38; D43; D52 Supplied with oval flange set D37 Inscription and documentation in different languages B00 B99 Certifications C11...C23; C61 Order code for P410 (increased measuring accuracy) C41 Options for Oxygen applications D01...02; E10 Customized special configuration (labeling, documentation, presettings software) D05; D10; D35; D48; D50; D60; D61 Manufacturer's declaration acc. to NACE (MR 0103 -2012 and MR 0175 -2009) D07 Degree of protection IP66/IP68 D12 Process flange screws made of Monel D34 Approvals explosion proof E01 E99 Two coats of lacquer on casing and cover G10 Marine Type Approval DNV -GL S10 Valve manifold T02; T03; T06 Customized special configurations (presettings software, labeling) Y01 Y98 Job Id: 262.1 -024251 -1 Certificate No: TAA0000123 Form code: TA 251 Revision: 2016 -12 www.dnvgl.com Page 4 of 7 SITRANS P transmitter for differential pressure Two -wire technology, series P310 , P410 , DS III Product description Aricle No. Data position (type:differential pressure) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 M F 3 - - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 Series P310 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DS III / P410 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 Type Differential pressure (absolute) ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Differential pressure PN160 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Differential pressure PN420 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7 Communication 4-20 mA HART ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Profibus PA 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Foundation Fieldbus FF 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 Measuring cell filling Silicone oil ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Inert liquid 3 ¦ ¦ ¦ ¦ Neobee oil 4 ¦ ¦ ¦ ¦ 9 Measuring span ¦ ¦ ¦ ¦ Data position 5 = 3 Data position 5 = 4, 5, 6 ¦ ¦ ¦ ¦ to 0,02 bar B ¦ ¦ ¦ to 0,06 bar C ¦ ¦ ¦ to 0,25 bar 0,25 bar D ¦ ¦ ¦ to 0,60 bar E ¦ ¦ ¦ to 1,30 bar 1,60 bar F ¦ ¦ ¦ to 5 bar 5 bar G ¦ ¦ ¦ to 30 bar 30 bar H ¦ ¦ ¦ to 100 bar K ¦ ¦ ¦ 10 Material of wetted parts ¦ ¦ ¦ Seal diaphragm Measuring cell Process connection ¦ ¦ ¦ Stainless steel Stainless steel Stainless steel A ¦ ¦ Hastelloy Stainless steel Stainless steel B ¦ ¦ Hastelloy Hastelloy Stainless steel C ¦ ¦ Tantalum Tantalum Stainless steel E ¦ ¦ Monel Monel Stainless steel H ¦ ¦ Gold Gold Stainless steel L ¦ ¦ Order code "K01 or K02" changes material of process connection to Hastelloy or Monel * ¦ ¦ ¦ ¦ 11 Process connection (Mounting Thread) ¦ ¦ M10 0 ¦ M20 1 ¦ 7/16 -20 UNF (PN160) 2 ¦ 7/16 -20 UNF (PN420) 3 ¦ M10 vented 4 ¦ M12 vented 5 ¦ 7/16 -20 UNF vented (PN160) 6 ¦ 7/16 -20 UNF vented (PN420) 7 ¦ 12 Material of non -wetted parts (Enclosure) ¦ Housing diecast aluminium 2 Housing stainless steel precision casting 3 Job Id: 262.1 -024251 -1 Certificate No: TAA0000123 Form code: TA 251 Revision: 2016 -12 www.dnvgl.com Page 5 of 7 Product description Aricle No. Data position (type:differential pressure) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 M F 3 - - ¦ ¦ ¦ ¦ 13 Version (Inscription and documentation) ¦ ¦ ¦ ¦ Standard version (German plate inscription, unit: bar) 1 ¦ ¦ ¦ International version (English plate inscriptions, doc. in 5 Languages, unit: bar) 2 ¦ ¦ ¦ Chines version (English plate inscriptions, unit: Pascal) 3 ¦ ¦ ¦ 14 Explosion protection ¦ ¦ ¦ without explosion protection A ¦ ¦ ATEX Intrinsic safety (Ex ia) B ¦ ¦ ATEX Explosion -proof (Ex d) D ¦ ¦ ATEX Zone 2 (Ex nA /ic ) E ¦ ¦ FM + CSA intrinsic safe (is) F ¦ ¦ FM + CSA IS + XP , AEx ia/Ex ia N ¦ ¦ ATEX Ex ia + Ex d P ¦ ¦ ATEX Ex ia + Ex d + Ex nA/ic + Dust 1D/2D R ¦ ¦ FM + CSA (is + ep) + ATEX (Ex ia + Ex d + Zone 1D/2D) S ¦ ¦ 15 Electrical Connection ¦ ¦ Female thread PG 13.5 A ¦ Female thread M 20 x 1.5 B ¦ Female thread M 14 NPT C ¦ Connector M 12 (M20x1.5) F ¦ Connector M 12 ( -14 NPT) G ¦ 16 Display ¦ without indicator 0 without window (digital display covered, setting: mA 1 without window (di gital display covered, settings according order code Y21/Y22 2 with window (digital display, visible, setting: mA 6 with window (digital display, visible, setting acc. to spec, short spec. Y21/Y22 necessary 7 Other versions Add -Z to Article No. and add order code Desription Code Gasket variants A20 A29, A70 A79, J02 J05 Variants cable entry (M12, cable glands) A50, D32, D38, D43, D52 Variants of fittings and mounting for process flanges A40, J08 J09, L09 L10, D37 Inscription and documentation in different languages B00 B99 Certifications C11 C23, C61 Order code for P410 C41 Options for Oxygen applications D01...02, E10 Customized special configuration D05, D10, D35, D48, D50, D60, D61 Manufacturer's declaration acc. to NACE (MR 0103 2012 and MR 0175 2009) D07 Degree of protection IP66/IP68 D12 Process flange screws made of Monel D34 Approvals explosion proof E01 E99 Two coats of lacquer on casing and cover G10 Special options process flanges H00 H99 Material process flange K01, K02 Marine Type Approval DNV GL S10 Valve manifold U02, U04 Customized special configurations Y01 Y98 Job Id: 262.1 -024251 -1 Certificate No: TAA0000123 Form code: TA 251 Revision: 2016 -12 www.dnvgl.com Page 6 of 7 Places of manufacture Siemens Production Automation S.A.S I IA SC MF -H 1, chemin de la Sandlach B.P. 60189 67506 Haguenau Cedex, France Siemens Canada Limited 1954 Technology Drive Peterborough ON K9J 6X7, Canada Siemens Ltd. Kalwa Works Thane Belapur Road Thane - 400601, INDIA Siemens Sensors and Communications Ltd. (SSCL) No.117, GuangXian Road, QiXianLing, High -Tech. Industry Zone, Dalian 116023, P.R.CHINA Application/Limitation The Type Approval covers hardware listed under Product description. W hen the hardware is used in applications to be classed by DNV GL, documentation for the actual application is to be submitted for approval by the manufacturer of the application system in each case. Reference is made to DNV GL r ules for classification of s hips Pt.4 Ch.9 Control and monitoring s ystems. Assembly notes in the manufacturer s operating instruction (compact) to be observed. Type Approval documentation Documents as listed in the document: A5E38459162A _Rev0 2 DNV GL Typa approval assessment report issued at Haguenau on 2017 -01 -24 DNV GL Typa approval assessment report issued at Dalian on 2017 -05 -18 DNV GL Typa approval assessment report issued at Thane on 2017 -04 -10 Tests carried out Applicable tests according to class guideline DNVGL -CG -0339, November 2016. Marking of product The products to be marked with: - manufacturer name - model name - serial number - power supply Periodical assessment The scope of the periodical assessment is to verify that the condit ions stipulated for the type are complied with, and that no alterations are made to the product design or choice of systems, software versions, components and/or materials. The main elements of the assessment are: Ensure that type approved documentation is available Inspection of factory samples, selected at random from the production line (where practicable) Review of production and inspection routines, including test records from product sample tests and control routines Ensuring that systems, software versions, components and/or materials used comply with type approved documents and/or referenced system, software, component and material specifications Job Id: 262.1 -024251 -1 Certificate No: TAA0000123 Form code: TA 251 Revision: 2016 -12 www.dnvgl.com Page 7 of 7 Review of possible changes in design of systems, software versions, components, materials and/or perfor mance, and make sure that such changes do not affect the type approval given Ensuring traceability between manufacturer s product type marking and the type approval certificate Periodical assessment is to be performed at least every second year and at rene wal of this certificate. END OF CERTIFICATE
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F642501___15_1250174-40_N1EN219130003-10_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | F642501___15_1250174-40_N1EN219130003-10_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130003 | 7MF4434-1EA22-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507584-14459854-Y216-B6211: 01250174 / 0040: 7MF4434-1EA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130003: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 15: F642501___15: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau1625695/1021894(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 17:53:53PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\01_Modelle (Christian Kleindiens) Labeled_Data\7MF4033\Manuals\IGSITRPDS3-1r5.pdf | IGSITRPDS3-1r5.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | INSTALLATION GUIDE Siemens Industry, Inc. IGSITRPDS3-1 Rev 5 February 2012 SITRANS P, Series DSIII Transmitters for Pressure, Differential Pressure, Flanged Level, and Absolute Pressure Model 7MF4*33-... Contents IGSITRPDS3-1 TABLE OF CONTENTS Section and Title Page INTRODUCTION...........................................................................................................................................4 Product Description...................................................................................................................................4 Rating, Approval, and Tag Plates.............................................................................................................9 Customer/Product Support.....................................................................................................................10 INSTALLATION..........................................................................................................................................11 Mechanical Installation............................................................................................................................11 Standard PMC-Style Process Connection..........................................................................................12 Enclosure Rotation..............................................................................................................................1 3 Display Orientation..............................................................................................................................1 4 Electrical Conduit and Cable Installation................................................................................................15 Electrical Installation ...............................................................................................................................16 LIST OF FIGURES Figure and Title Page 1 Gauge Construction, Pressure and Absolute Pressure Models...............................................................5 2 Differential Construction; Differential, Flow, and Absolute Models ...........................................................6 3 Differential Pressure and Flow Models with H03 Option..........................................................................7 4 Flanged Liquid Level Models....................................................................................................................8 5 Display......................................................................................................................................................9 6 Field Terminals..........................................................................................................................................9 7 Plate Locations..........................................................................................................................................9 8 Rating and Approval Plates....................................................................................................................10 9 Standard PMC-Style Process Connection..............................................................................................12 10 Nipple Installation..................................................................................................................................12 11 PMC Dummy Plug.................................................................................................................................13 12 Weld Sequence.....................................................................................................................................13 13 Enclosure Rotation Considerations......................................................................................................14 14 Display Removal and Repositioning.....................................................................................................15 15 Conduit Drain and Explosion Proof Installations...................................................................................15 LIST OF TABLES Table and Title Page 1 Measurements, Models and Figure References.......................................................................................4 Changes for Revision 5, February 2012 Section Change Cover IG revision number and date updated Customer/Product Support Support information updated PMC Process Connection New section added. All product designations may be trademarks or product names of Siemens Industry, Inc. or other supplier companies whose use by third parties for their own purposes could violate the rights of the owners. Siemens Industry, Inc. assumes no liability for errors or omissions in this document or for the application and use of information in this document. The information herein is subject to change without notice. Procedures in this document have been r eviewed for compliance with applicable approval agency requirements and are considered sound practice. Neither Siemens Industry, Inc. nor these agencies ar e responsible for product uses not included in the approval certification(s) or for repairs or modifications made by the user. February 2012 2 IGSITRPDS3-1 Contents Scope This guide provides basic mechanical and electrical installation information for use by experienced installers. Use this guide in conjunction with User™s Manual UMSITRPDS3-1 (titled SITRANS P, Series DSIII for Pressure Differential Pressure, Flanged Level and Absolute Pressure Model 7MF4*33-–.). The manual is supplied on the Siemens Process Instrumentation User Manual CD, included with a Series DSIII transmitter shipment. The current version of th e User™s Manual, in Portable Document Format (PDF) can also be downloaded at the Siemens public Internet site. See the Customer/Product Support section of this guide for additional information. WARNING Electrical shock hazard Explosion hazard Can cause death or injury Remove power from all wires and terminals before working on equipment. In a potentially hazardous atmosphere, remove power from equipment before connecting or disconnecting power, signal, or other circuit. Observe all pertinent regulations regarding installation in a hazardous area. This installation guide can not cover all details or variations in equipment or provide for every possible contingency to be met in connecti on with installation, operation, or maintenance. Additional information is provided in the User™s Manual (UMSITRPDS3-1). Should further information be desired or should particular problems arise which are not covered sufficiently for the purchaser™s purposes, the matter should be referred to the support group listed in the Customer/Product Support section of this guide. Also, refer to the Siemens Process Automation catalog: Field Instruments for Process Automation. Qualified Persons The described equipment should be installed, c onfigured, operated, and serviced only by qualified persons thoroughly familiar with this guide and User™s Manual. For the purpose of this guide, the manual and product labeling, a qualified person is one who is familiar with the installation, assembly, commissioning, and ope ration of the product, and who has the appropriate qualifications for their activities such as: Training, instruction, or authorization to operate and maintain devices/systems according to the safety standards for electrical circuits, high pressures, and corrosive, as well as, critical media. For devices with explosion protection: training, instruction or authorization to work on electrical circuits for systems that could cause explosions. Training or instruction according to the safety st andards in the care and use of suitable safety equipment. February 2012 3Installation Guide UMSITRPDS3-1 INTRODUCTION This installation guide contains an outline of the procedures to be used to mechanically and electrically install Siemens SITRANS TM P Series DSIII Pressure Transmitters. It is intended for use by experienced installers. Detailed information needed to bench test, install, configure, calibrate, and service a transmitter is included in User™s Manual UMSITRPDS3-1. Detailed product specifications are also included in the User™s Manual. The User™s Manual is supplied on the Siemens Process Instrumentation User Manual CD, included with a Series DSIII transmitter shipment. To access UMSI TRPDS3-1 on the supplied Siemens Process Instrumentation User Manual CD, perform the brief procedure below. The manual is in Portable Document Format (PDF). A link for downloading the free Adobe Reader is provided. 1. Insert the Siemens Process Instrumentation User Manual CD into the CD drive in a PC. 2. If autorun is enabled, a menu of available manua ls will appear. Click on the link to the desired manual. If autorun is not enabled, go to Start > Run and browse to the CD drive. Double click on Autorun.exe and then click Run to display the menu of available manuals. Note Additional information about transmitters discussed in this guide, and about SITRANS P transmitter models and options not included in this guide, can be found in the Siemens Process Automation catalog: Field Instruments for Process Automation. Product Description SITRANS P Series DSIII transmitters provide reliable, accurate, stable, and cost-effective measurement of differential, absolute, and gauge pressure and liquid level. Figures 1 through 4 show the basic transmitter models and optional mounting bracket kits. Transmitter dimensions are provided in the User™s Manual. Measuring cell construction determines a transmitter™s physical dimensions and mechanical installation. Note that a given sensor construction can involve one or more measurement methods, as shown in Table 1. TABLE 1 Measurements, Models and Figure References Measurement Model And Measuring Cell Construction Refer to Pressure Pressure/Absolute Absolute Pressure 7MF4033, Gauge Construction 7MF4133, Gauge Construction 7MF4233, Gauge Construction Figure 1 Figure 9 Figure 1 Absolute Pressure 7MF4333, Differential Construction Figure 2 Differential Pressure Differential Pressure 7MF4433, Differential Construction 7MF4533, Differential Construction Figure 3 Liquid Level (Flange) Liquid Level (Flange) 7MF4633, Flange Construction 7MF4812, Flange Figure 4 4 February 2012 IGSITRPDS3-1 Installation Guide Transmitters have an intrinsically safe, explosi on proof, NEMA 4x (IP67/68), field mountable, hardened enclosure. Electrical conduit connections are 1/2-14 NPT or M20 x 1.5 (user selected when ordering). All process wetted materials are 316 stainless steel or better. The flush-mount process connection of the liquid level model is compatible with standard ANSI and metric flange sizes for tanks and pipes. 1 2 3 4 5 Process connection: 1/2-NPT, connection shank or G1/2A Blanking plug Electrical connection: Screwed gland M20 x 1.5 Screwed gland 1/2-14NPT Field terminals; remove enclosure cap for access Electronics module and display; remove enclosure cap for access 6 7 8 9 10 11 12 13Hinged access cover over magnetic pushbuttons Mounting bracket, optional Tag plate Approval plate; Rating plate on other side Enclosure ground screw Enclosure setscrew Enclosure rotation limits Enclosure rotation reference arrow; see the Installation section for details This Figure is for Models 7MF4033 and 7MF4233 FIGURE 1 Gauge Construction, Pressure and Absolute Pressure Models February 2012 5 Installation Guide UMSITRPDS3-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Process Connection 1/4-18NPT for absolute pressure + side Mounting thread M10, M12 or 7/16-20UNF Blanking plug Electrical connection: Screwed gland M20 x 1.5 Screwed gland 1/2-14NPT Field terminals; remove enclosure cap for access Electronics module and display; remove enclosure cap for access Hinged access cover over magnetic pushbuttons Sealing screw with vent shown (optional) Side vent for measuring liquid 10 11 12 13 14 15 16 17 Side vent for measuring gas (supplement H02) Mounting bracket, optional Enclosure setscrew Enclosure rotation limits (see 14 reference arrow) Enclosure rotation reference arrow; see the Installation section for details Tag plate Approval plate; Rating plate on other side Enclosure ground screw This Figure is for Models 7MF4333, 7MF4433, and 7MF4533. FIGURE 2 Differential Construction; Differential, Flow, and Absolute Models 6 February 2012 IGSITRPDS3-1 Installation Guide 1 2 3 4 5 6 7 Process connection 1/4-18NPT Mounting thread M10 or 7/16-20UMF Field terminals; remove enclosure cap for access Electronics module and display; remove enclosure cap for access Sealing screw Enclosure setscrew Enclosure rotation limits; enclosure rotation reference arrow on neck; see the Installation section for details 10 11 12 13 14 15 Blanking plug Access cover over magnetic pushbuttons Electrical connection: M20 x 1.5 1/2-14NPT Tag plate Approval plate; Rating plate on other side Enclosure ground screw This Figure is for Models 7MF4433 and 7MF4533 with H03 option. FIGURE 3 Differential Pressure and Flow Models with H03 Option February 2012 7 Installation Guide UMSITRPDS3-1 1 2 3 4 5 6 Process connection at low side 1/4-18NPT Mounting thread M10, M12, or 7/16-20UNF Blanking plug Electrical connection: M20 x 1.5 1/2-14NPT Field terminals; remove enclosure cap for access Electronics module and display; remove enclosure cap for access 7 8 9 10 11 12 13 Access cover to magnetic pushbuttons Sealing screw with vent shown (optional) Enclosure setscrew Enclosure rotation limits Enclosure rotation reference arrow (not shown; see Installation section for details) Tag plate Rating plate; approval plate on other side This Figure is for Models 7MF4633 and 7MF4812 FIGURE 4 Flanged Liquid Level Models 8 February 2012 IGSITRPDS3-1 Installation Guide Shown below are the transmitter display and the field (s ignal) terminals, located at opposite ends of the enclosure. The transmitter enclosure and the display can be rotated for ease of reading regardless of transmitter orientation. An enclosure ground connection is located on the housing beneath the field terminal enclosure cap. The enclosure should always be grounded by a wire connect ed from this terminal to an earth ground, even when a ground may be provided by metal conduit protecting the loop wiring. ++MG00364b 123 MG00364b -4-20mA+ _+12344 1 2 3 Digital display, optional Magnetic pushbutton access cover Enclosure cap 1 2 3 4 Field terminals for analog output Analog output test terminals Enclosure ground Electrical entrances; plug unused entrance FIGURE 5 Display FIGURE 6 Field Terminals Rating, Approval, and Tag Plates These plates are fastened to the outside of the transmitter enclosure, as shown in Figure 7. The rating plate shows that transmitter™s model number, serial number, and performance data. The approval plate shows that transmitter™s approval and certification data. Always refer to these plates to confirm the model number, performance data and approval and certification data before installing or servicing a transmitter. Representative plates are shown in Figure 8. The tag plate is fastened with two screws so it can be removed for engraving. FIGURE 7 Plate Locations 12++MG00353a 3 1 Rating plate 2 Approval plate 3 Tag plate February 2012 9 Installation Guide UMSITRPDS3-1 SIEMENS Springhouse, PA USA SITRANS P Transmitter for diff. pressure 7MF4433-1EA22-1NC6-Z B21 Fab. Nr. IX-T411-9014869 VH :DC 10.5-45V (not intr. safe) outp.: 4-20 mA Mat.: Connec. Diaphr. O-ring Filling 1.4404 FPM Silicon oil Measuring span : 2.4 - 240 inH2O Rated pressure : MWP 2300 psi Type of protection IP 65 MG00384b 12PED:SEP Assembled in USA / Components of France SIEMENS Springhouse, PA USA SITRANS P (XP/DIP) or (IS) CL I ZN 0/1 AEx ia IIC T4..T6 (FM) Ex ia IIC T4..T6 (CSA cert.2000.1153651) CL I DIV 1, GP ABCD T4..T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL III Vi < 30V : Ii < 100 mA : Pi < 0.75 W Ci < 6 nF : Li < 0.4 mH Vmax = 30 V Ta = T4: -40..85ºC ; T6: -40..60ºC ENCL Type 4X, seal not required FW: 0011.03.06 HW: 02.05.01 FMAPPROVED MG00384b Per Control Dwg. A5E00072770A CL 1 Div 2 GP ABCD T4..T6 CL II DIV 2 GP FG; CL III Assembled in USA / Components of France Rating Plate 1 Model number 2 Serial number Approval Plate FIGURE 8 Rating and Approval Plates Customer/Product Support This section provides the Internet site address, e-mail address, telephone numbers, and related information for customers to access Siemens product support. IMPORTANT An instrument must be thoroughly cleaned (decontaminated) to remove any process materials, hazardous materials, or blood-borne pathogens prior to return for repair. Read and complete the Siemens RMA form(s). For support and the location of your local Siemens repr esentative, refer to the table below for the URL of the Process Instrumentation (PI) portion of the Siemen s public Internet site. Once at the site, click Support in the right column and then Product Support. Next select the type of support desired: sales, technical (see the table below), documentation, or software. Online Support Request http://www.siemens.com/automation/support-request Technical Support 1-800-333-7421; 8 a.m. to 4:45 p.m. eastern time, Monday through Friday (except holidays) Customer Service & Returns 1-800-365-8766 (warranty and non-warranty) Public Internet Site http://www.usa.siemens.com/pi Technical Publications in PDF Click the above link to go to the Siemens Internet site and then click Process Instrumentation. In the column to the right, click Support > Manuals. In the column to the left, select the product line (e.g. Pressure or Temperature or Controllers) to open navigation and search panes. Note: Navigation may change as the site evolves. 10 February 2012 IGSITRPDS3-1 Installation Guide INSTALLATION Transmitter mechanical and electrical inst allation is outlined in this section. IMPORTANT Before installing or servicing the transmitter: Read the information on the transmitter™s rating and approval plates and ensure that the correct model is at hand and that the correct procedures in this guide and User™s Manual UMSITRPDS3-1 are followed. Refer to the User™s Manual, Section 9.1 Model Designations for an explanation of the model designation alphanumeric sequence shown on the rating plate. The installation must conform to the National Elect rical Code and all other applicable construction and electrical codes. Refer to the installation drawings in the User™s Manual, Appendix B when locating a transmitter in a hazardous area. For hazardous area installations, refer to the current revision of the User™s Manual. Refer to Section 9.6 Hazardous Area Classifications for approval agency requirements that affect installation and use of the instrument and for additional statements concerning installation in a hazardous environment. Refer to Section 2 Installation in the User™s Manual for installation diagrams that show suggested mounting locations and pipe runs for various transmitter models, measurement methods, and process fluids. Actual mounting position for a specific application can be important to system performance. Mechanical Installation Figures 1 through 4 show the transmitter models a nd the optional mounting bracket kits. Transmitter dimensions are given in the User™s Manual. A gauge or differential transmitter can be mounted with an optional bracket kit or with a user supplied bracket. A gauge transmitter can also be mounted in a PMC- style process connection, as shown in Figures 9 thru 12, and a differential transmitter can be nipple mounted on an orifice flange. A liquid level transmitter can be flange mounted directly on a vessel, at the point of measurement. Mount a transmitter in any position (orientation). Th e mounting position can cause a zero shift, however, any zero shift is simply calibrated out with the transm itter installed in its final mounting position. Refer to the User™s Manual, Section 7 Calibration and Maintenance for details. The transmitter enclosure can be rotated relative to th e measuring cell to clear an obstruction or to allow viewing the optional display. The display can then be rotated in 90° increments for ease of reading. Refer to the following paragraphs for details. February 2012 11 Installation Guide UMSITRPDS3-1 Standard PMC-Style Process Connection The Model 7MF4133 gage pressure transmitter is available with a PMC-style process connection. 1 See Figure 9. The provided nipple must be carefully welded to the process vessel, the supplied O-ring inserted, the transmitter measuring cell inserted in to the nipple and the locking nut tightened. PMC-Style Process Connection (Nipple) Lock-Ring Nut Measuring Cell Diaphragm Gasket FIGURE 9 Standard PMC-Style Process Connection IMPORTANT The transmitter™s measuring cell diaphragm is exposed in this model. Do not scratch or otherwise mar the cell diaphragm. If damaged, the cell must be replaced. IMPORTANT Installation and welding of a nipple must be done by a trained machinist/welder using heliarc (inert gas welding process). Careless installation can distort the nipple resulting in leakage and/or jammed threads. Nipple Installation 1. Cut the hole for the nipple to produce a tight fit. An oversize hole will result in distortion of the nipple. See Figure 10. 2. Bevel the edge of the outside face of the hole as shown below. 1. Outside Face of Process Vessel 2. Bevel 3. Position Tack Weld 4. Fillet Weld 1MA00613a.080"/2mm 342Nipple FIGURE 10 Nipple Installation 1 Other process connections are available, including a PMC-style minibolt weldable socket version (flush front construction). Refer to the Siemens Process Automation catalog: Field Instruments for Process Automation. 12 February 2012 IGSITRPDS3-1 Installation Guide 3. Remove the nipple from the transmitter by unscrewi ng the lock-ring nut on the transmitter. Save the thin, white Teflon2 gasket. 4. Screw the dummy plug into the nipple. See Figure 11. 1. Nipple 2. PMC Dummy Plug 3. Bevel 4. Process Vessel 5. Weld: 100-125 Amperes Recommended 1MA00613a4352 FIGURE 11 PMC Dummy Plug 5. Insert the nipple into the vessel and tack weld in place at 6 points. MA00613a876543216. Weld the nipple to the process vessel using 0.032ﬂ/316 stainless steel rod as filler in the beveled area surrounding the nipple. Adjust amperage for a continuous weld depth of 0.080ﬂ/2 mm penetration. The weld sequence is shown in Figure 12. 7. Clean and polish the weld to meet process requirements. 8. Remove the dummy plug. 9. Install the Teflon gasket and transmitter in the nipple. Orient transmitter as required. Tighten the lock-ring nut on the transmitter only enough to ensure a secure, leak-free seal. Do not over tighten. Do not prevent the transmitter from rotating as the lock-ring nut is tightened. FIGURE 12 Weld Sequence Enclosure Rotation 1. Loosen the enclosure setscrew using a 3/32" Allen wrench. The enclosure can be rotated approximately 135º in either direction from the point where the enclosure rotation arrow points directly at the enclosure setscrew. See Figure 13. IMPORTANT If the high end of the ramp-shaped recess in the enclosure neck is rotated past the enclosure rotation arrow on the measuring cell, damage to internal electrical connections can occur, requiring replacement of the measuring cell. After positioning the enclosure, tighten the enclosure setscrew to between 30.1 in-lbs and 31.9 in-lbs (3.4 N-m and 3.6 N-m). 2. Go to the next section to orient the display. 2 Teflon® is a registered trademark of E. I du Pont de Nemours and Company February 2012 13 Installation Guide UMSITRPDS3-1 MG00353a Differential Construction Gauge Construction 1234 1 2 3 4 Enclosure rotation arrow (enclosure rotation reference point) Ramp-shaped recessed area indicating enclosure rotation range; maximum rotation of the enclosure is approximately 135º either direction from the point where the enclosure rotation arrow points directly at the enclosure setscrew. Enclosure setscrew (use a 3/32" Allen wrench) Tag plate on transmitter enclosure FIGURE 13 Enclosure Rotation Considerations Display Orientation As supplied the display is oriented for viewing with the transmitter installed vertically, as shown in Figure 14. When the transmitter is installed in another orientation, perform the following steps to reorient the display for ease of reading. 1. Turn off power to the transmitter. 2. Remove the enclosure cap that has the sight glass by rotating the cap counterclockwise. 3. Fasten an anti-static wrist strap on your wrist and ground it to the transmitter ground screw. 4. Use a Phillips blade screwdriver to remove the two screws holding the display; see Figure 14. The display is electrically connected to the transmitter electronics by the display cable. 5. Hold the display just in front of the transmitter enclosure. Rotate the display in quarter turn increments to find the viewing position where reading is easiest. Four positions, 90° apart, are provided. Do not rotate the display more than 180° in a clockwise or counterclockwise direction. 6. Align the two holes in the display circuit board with the hex standoffs in the enclosure and install the two screws removed above. 7. Install the enclosure cap and remove the anti-static wrist strap. 14 February 2012 IGSITRPDS3-1 Installation Guide 12MG00353a 3 1. Display Mounting Screw 2. Display Assembly 3. Enclosure Setscrew Note: Shown with enclosure cap with sightglass removed. FIGURE 14 Display Removal and Repositioning Electrical Conduit and Cable Installation Figure 15 shows conduit connections. Electrical conduit and wiring is supplied by the user. Field terminals are shown in Figure 6. To access the field terminals: 1. Remove the enclosure cap closest to the electrical entrance by turning it counterclockwise. Install conduit as needed. Refer to Electrical Installation to install wiring. 2. Install the enclosure cap by turning it clockwise until the O-ring contact the enclosure. Tighten the cap one additional turn to compress the O-ring. MG00354a Conduit Drain Explosion Proof ++++++++123344 1 2 Drain seal in conduit coupling Install conduit seal: Crouse-Hinds Type EYS or equivalent 3 4. Plug unused electrical entrance Electrical conduit FIGURE 15 Conduit Drain and Explosion Proof Installations February 2012 15 Installation Guide UMSITRPDS3-1 Electrical Installation This section outlines loop wiring for Point-to-Point and Multi-Drop networks. Refer to User™s Manual UMSITRPDS3-1, Section 4 Installation for wiring diagrams and for installation in a hazardous area. WARNING Hazardous voltage can cause death or serious injury. Remove power from all wires and terminals before working on this equipment. CAUTION Use supply wires suitable for at least 5°C (10°F) above ambient temperature. To connect the transmitter to the loop, perform the following steps. 1. Remove power from all involved wires and terminals. 2. Access the transmitter signal terminals (see Figure 6) by removing the enclosure cap nearest to the electrical entrance. Turn the cap counterclockwise. 3. Strip loop cable and conductors. Install ring tongue or spring spade tongue terminals for #8 screws and the cable conductor gauge. If terminals will not be used, tin conductor ends and form a loop. 4. Connect the loop cable to the LOOP (+) and (-) terminals inside the transmitter™s enclosure. Terminals will accommodate wire sizes up to 16 AWG (1.3 mm 2). 5. Install the enclosure cap by turning it clockwise until the O-ring contacts the enclosure, Tighten the cap one additional turn to compress the O-ring. 6. If one of the two electrical conduit entrances in the housing is not used, it should be plugged; see Figure 15. Refer to the transmitter™s rating plate and Section 9, in the User™s Manual, to determine whether entrance holes accept 1/2-NPT or M20 x 1.5 fittings. Seal a 1/2-NPT fitting with Teflon tape; seal an M20 fitting with a soft setting sealing compound rated for at least 105ºC (221ºF). 7. Ground the enclosure by installing a 16 AWG (1.3 mm 2) or larger copper wire between the enclosure ground screw and a low resistance ground, such as a nearby metal cold water pipe. This completes the physical installation. 16 February 2012
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P810000__N1A9289172214-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P810000__N1A9289172214-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 22.11.2010 |  |  | N1A9289172214 | 7MF4034 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0059662022.11.2010 12Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Menge Quantity Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 1,00 12.10.2010 20310108/50 P810000 N1A9289172214 7MF4034 0,1% Hiermit bescheinigen wir, dass vorgenannte Einheit(en) zum Zeitpunkt desInverkehrbringens, dem Stand der Technik entsprochen haben.Die Bestellvorgaben wurden eingehalten. Die Qualität der Einheit(en) wurde imRahmen des Qualitätsmanagement-Systems sichergestelltFür medienberührte, metallische Bauteile wurden ausschliesslich Werkstoffeeingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 Ziffer 3.1 besitzen.Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferantenbzw. des TÜV. Es sind dies: We herewith certify that above mentioned unit(s) complied with state-of-the-arttechnology at the time of supply. The order specifications were adhered to. Thequality of the unit(s) was confirmed by the Quality Management System.For wetted, metallic components, we have only used materials with a certificateof inspection in accordance with EN 10204 para. 3.1. The correspondingcertificates of inspection of our suppliers or the TÜV are applicable. Theseare as follows: DRUCKMITTLERMEMBRANE / Diaphragm (OF C.S.) Lieferant / vendor Robert Zapp Werkstofftechnik GmbH DE 40880 Ratingen Material / Material 2.4610 Charge / charge A2078 Code / Code BME - 1 FLANSCH OBERTEIL / Flange upper body Lieferant / vendor Richard Neumayer GmbH DE 77756 Hausach Material / Material 1.4404/316L Charge / charge 024019Code / Code FCL - 92 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0059662022.11.2010 22Abnahmebeauftragter Inspection Representative Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. Reinhold Kern WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P924150__N1A9289172231-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P924150__N1A9289172231-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2010-10-14 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172231 | 7MF4034-1DY00-1EB7-Z;7MF4034-*DY0*-1***;A5E00100207A;A5E01133036 | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 1340: 7MF4034-1DY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172231: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P924150: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 10(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-14HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-14 12:38:36I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.1110List of materials / WerkstofflisteN1-A928-9172231Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4034-*DY0*-1*** - D22No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00100207A1 987552 W1WOM3.1C73451-A400-C1AnschlußstutzenProcess connection11W521Seat / AufnahmeA5E01133036A5E00100209A3.1SIEMENS3036 S121W531Diaphragm / TrennmembranC73451-A400-C15W73501-A4404-B501-*-253.1SIEMENS501538W541Sensor / SensorC73451-A400-B927C73451-A400-B900-*-252.1SIEMENS8D08-920W5Manufacturer / HerstellerSIEMENS I IA SC MF-H PI-1 PRO-1HaguenauPosition / AuftragOrder / Item832425 / 13Serial-Number / Fab. - NrN1-A928-9172231Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2010-10-14Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-4.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172231C12SIEMENS I IA SC SPA PS 113 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172231C12SIEMENS I IA SC SPA PS 114 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172231C12SIEMENS I IA SC SPA PS 115 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172231C12SIEMENS I IA SC SPA PS 116 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172231C12SIEMENS I IA SC SPA PS 117 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172231C12SIEMENS I IA SC SPA PS 118 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172231C12SIEMENS I IA SC SPA PS 119 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172231C12SIEMENS I IA SC SPA PS 1110 / 10EN 10204-4.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\R.4695-6302-16_1307116-20_N1F6089010010-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | R.4695-6302-16_1307116-20_N1F6089010010-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-06-22 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-F608-9010010 | 7MF4034-1DA00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1826049856-14877799-Y216-B6211: 01307116 / 0020: 7MF4034-1DA00-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-F608-9010010: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 126: R.4695-6302-16: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092307529/551/LCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-06-22Haguenau5045033/1025069(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-06-22 14:41:08PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P610052___12_1248917-440_N1EN189010065-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P610052___12_1248917-440_N1EN189010065-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010065 | 7MF4034-1CA00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494879-14459693-Y216-B6211: 01248917 / 0440: 7MF4034-1CA00-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010065: 4 bar: 10 bar: PROFIBUS PA: 12: P610052___12: .: 4 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau2396773/1020500(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 17:40:07PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P435001__N1A9289172171-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P435001__N1A9289172171-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-12 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172171 | 7MF4434-1HY22-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0130: 7MF4434-1HY22-1EB7-Z: A02+Y15+Y21: N1-A928-9172171: 30 bar: PN 160: PROFIBUS PA: P435001: .: 30 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-12HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-12 10:58:17I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P860050_1415693-10_N1H6089070000-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P860050_1415693-10_N1H6089070000-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2016-06-14 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-H608-9070000 | 7MF4234-1FY00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure ABS.: : 01415693 / 0010: 7MF4234-1FY00-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-H608-9070000: 1300 mbar: 10 bar: PROFIBUS PA: 126: P860050: .: 1300 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092435013/551/LCustomer order / Kundenauftrag: bar aDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Damping setting / Dämpfungseinstellung: 0 s- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.28 0.48 1.41 1.76 0.022 0.017 0.006 0.01117.1317.18 2.54 2.2011.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- 0.09Al -- 0.004(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2016-06-14Haguenau6260945/1031759(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2016-06-14 17:48:09PD PA MF-H PI-PV PRO-1/11
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\_1002434-20_N1C6119041785-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | _1002434-20_N1C6119041785-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2012-06-13 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-C611-9041785 | 7MF4034-1BY00-1BB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R3P0-1823015331-12748616-2320-B6211: 01002434 / 0020: 7MF4034-1BY00-1BB7-Z: Y21: N1-C611-9041785: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: .: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1091916359/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y21)(1)(1)with remote sealOutput Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000.00.51.00.00000.49991.00000.00010.49990.0007-0.0069-0.00290.0058-0.0052(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Vogel Thomas(2)2012-06-13HAGUENAU,1356523/996555(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2012-06-13 20:06:55I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P842501__N1A9289172073-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P842501__N1A9289172073-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-13 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172073 | 7MF4034-1BA00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244273-P6/21394-6NU: 832249 / 0160: 7MF4034-1BA00-1EB7-Z: Y15+Y21: N1-A928-9172073: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P842501: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)Output Characteristic / AusgangskennlinieDeviation / Abweich.DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000.00.51.00.00000.49981.00000.00000.49980.0014-0.01900.00010.0014-0.0229(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stumpf Sébastien(2)2010-10-12HAGUENAU,1097914/986381(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-13 09:01:05I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P434002__N1A9289172169-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P434002__N1A9289172169-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-13 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172169 | 7MF4434-1HY22-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0090: 7MF4434-1HY22-1EB7-Z: A02+Y15+Y21: N1-A928-9172169: 30 bar: PN 160: PROFIBUS PA: P434002: .: 30 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-13HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-13 08:50:33I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P795000___13_1248917-530_N1EN189010073-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P795000___13_1248917-530_N1EN189010073-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010073 | 7MF4034-1EA00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494879-14459693-Y216-B6211: 01248917 / 0530: 7MF4034-1EA00-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN18-9010073: 63 bar: 100 bar: PROFIBUS PA: 13: P795000___13: .: 63 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau5010375/1021454(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 19:44:01PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P840000__N1A9289172220-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P840000__N1A9289172220-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 25.11.2010 |  |  | N1A9289172220 | 7MF4910 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0059921425.11.2010 12Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Menge Quantity Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 1,00 12.10.2010 20310108/56 P840000 [1*]7MF4910 0,1% Hiermit bescheinigen wir, dass vorgenannte Einheit(en) zum Zeitpunkt desInverkehrbringens, dem Stand der Technik entsprochen haben.Die Bestellvorgaben wurden eingehalten. Die Qualität der Einheit(en) wurde imRahmen des Qualitätsmanagement-Systems sichergestelltFür medienberührte, metallische Bauteile wurden ausschliesslich Werkstoffeeingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 Ziffer 3.1 besitzen.Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferantenbzw. des TÜV. Es sind dies: We herewith certify that above mentioned unit(s) complied with state-of-the-arttechnology at the time of supply. The order specifications were adhered to. Thequality of the unit(s) was confirmed by the Quality Management System.For wetted, metallic components, we have only used materials with a certificateof inspection in accordance with EN 10204 para. 3.1. The correspondingcertificates of inspection of our suppliers or the TÜV are applicable. Theseare as follows: DRUCKMITTLERMEMBRANE / Diaphragm (OF C.S.) Lieferant / vendor Lamineries Matthey S.A. CH 2520 La Neuveville Material / Material 1.4435/316L Charge / charge E90667 Code / Code BJ - 23 FLANSCH OBERTEIL / Flange upper body Lieferant / vendor Richard Neumayer GmbH DE 77756 Hausach Material / Material 1.4404/316L Charge / charge S-5982 Code / Code FCL - 88 [1*] N1A9289172220 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0059921425.11.2010 22Abnahmebeauftragter Inspection Representative Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. Reinhold Kern WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F642507___16_1250174-50_N1EN219130004-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | F642507___16_1250174-50_N1EN219130004-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130004 | 7MF4434-1EA22-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507584-14459854-Y216-B6211: 01250174 / 0050: 7MF4434-1EA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130004: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 16: F642507___16: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau1625697/1021729(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 18:03:54PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P600001___53_1248916-700_N1EN189010032-50_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P600001___53_1248916-700_N1EN189010032-50_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-12-09 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010032 | 7MF4034-1EY10-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0700: 7MF4034-1EY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010032: 63 bar: 100 bar: PROFIBUS PA: 53: P600001___53: .: 63 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000.031.563.00.000031.502463.0002-0.000131.5052-0.00010.00370.0004-0.00020.0083(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Yilmaz Ahmet(2)2014-12-09Haguenau5007765/1020699(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-09 10:50:21PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P772100___33_1248916-320_N1EN189010015-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P772100___33_1248916-320_N1EN189010015-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2014-12-08 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010015 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0320: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010015: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 33: P772100___33: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.28 0.48 1.41 1.76 0.022 0.017 0.006 0.01117.1317.18 2.54 2.2011.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- 0.09Al -- 0.004(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2014-12-08Haguenau5005890/1020001(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-08 15:28:17PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P833000__N1A9289172217-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P833000__N1A9289172217-20_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 09.11.2010 |  | PROFIBUS PA | N1A9289172217 |  | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Messprotokoll Measurement Report SeitePage/Kunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0058921509.11.2010 11Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 20310108/53 4034 Profibus PA N1A9289172217 P833000 0 ... 1 bar rel. Ergebnis Result 12.10.2010 Referenz Prüfling rel. Abweichung Standard Test Item rel. Deviation barbar%0,0000 0,0000 0,0000 0,000 -0,001 0,2000 0,2000 0,2001 0,003 0,005 0,4000 0,4000 0,4000 0,004 -0,004 0,6000 0,6000 0,6000 0,005 0,000 0,8000 0,8000 0,8000 0,001 -0,003 1,0000 1,0000 1,0000 0,000 0,000 Bemerkung / Remarks: Kunden-Nr./Zeichen/Customer No./Ref. 1086408447/596/R vom 07.06.10 Prüfer Examiner T. Kramer Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\8311565_1029398-170_N1C9219066511-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 8311565_1029398-170_N1C9219066511-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2012-10-19 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-C921-9066511 | 7MF4434-1DA22-1BB7-Z;7MF4434-1DA22-1BB7 | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R3P0-1823311275-28005725-232D-B6211: 01029398 / 0170: 7MF4434-1DA22-1BB7-Z: A20+Y15+Y16+Y21: N1-C921-9066511: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 8311565: 7MF4434-1DA22-1BB7: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1091951980/551/HCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y16)(Y21)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]0501000125250-0.0107124.9803249.9996-0.0196124.9796-0.0043-0.0079-0.0002-0.0078-0.0082(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Vogel Thomas(2)2012-10-18HAGUENAU,1433633/1003711(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2012-10-19 03:09:58I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P-RES4695-6304_1295359-10_N1F4289130003-ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P-RES4695-6304_1295359-10_N1F4289130003-ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2015-05-19 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-F428-9130003 | 7MF4434-1EA22-1EB7-Z;7MF4434-*EA*2-1***;A5E00103940A | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825940587-14459854-Y216-B6211: 01295359 / 0010: 7MF4434-1EA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-F428-9130003: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 126: P-RES4695-6304: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 23(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-05-19Haguenau9016807/1025564(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-05-19 17:09:25PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-3.1123List of materials / WerkstofflisteN1-F428-9130003Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4434-*EA*2-1*** - A40No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00103940A34-D S358SIEMENS3.1C73451-A402-C34Mittelstck Pos.Cell body plus11W5A5E00103940A54-D S357SIEMENS3.1C73451-A402-C54Mittelstck Neg.Cell body minus12W532Diaphragm / TrennmembranC73451-A402-C163W73501-A4404-B503-*-253.1SIEMENS490920W541Process cover / KappeC73451-A402-C71W73400-A4408-B501-*-253.1CHUNJIB4QJW551Process cover / KappeC73451-A402-C71W73400-A4408-B501-*-253.1CHUNJIB4QJW564Bolt / ZylinderschraubeDIN 912 M10x85W73601-A1041-B502-*-253.1WURTHIN-VI A4-70W574Nut / SechskantmutterDIN 4032 M10W73606-A1-B504-*-253.1VIRAJVIRAJ A4-70W582Screw / GewindstiftDIN 915 M4x10W73604-A7040-B103-*-252.1BÖHLER--W5C73451-A402-C 66-*-258D08-905SCHOTT2.1C73451-A402-C66GlasdurchfhrungGlass bushing19W5102Insert / EinsatzC73451-A402-C81W73503-A4401-B502-*-253.1WOMHHW5112Screw / SchraubeC73451-A402-C83W73503-A4401-B501-*-253.1WOMMW5Manufacturer / HerstellerPD PA MF-H PI-PV TECHHaguenauPosition / AuftragOrder / Item012953599 / 00Serial-Number / Fab. - NrN1-F428-9130003Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2015-05-19Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-3.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-F428-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-13 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-F428-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-14 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-F428-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-15 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-F428-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-16 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-F428-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-17 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-F428-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-18 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-F428-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-19 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-F428-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-110 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-F428-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-111 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-F428-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-112 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-F428-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-113 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-F428-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-114 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-F428-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-115 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-F428-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-116 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-F428-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-117 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-F428-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-118 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-F428-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-119 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-F428-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-120 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-F428-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-121 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-F428-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-122 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-F428-9130003C12PD PA MF-H PI-PV PRO-123 / 23EN 10204-3.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P400000A__N1A9289172177-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P400000A__N1A9289172177-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2010-10-05 | SITRANS P DS III | HART, 4…20 mA | N1-A928-9172177 | 7MF4033-1BY00-1EB7-Z;7MF4033-*BY0*-1***;A5E00100207A;A5E01133036 | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III HART SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0250: 7MF4033-1BY00-1EB7-Z: Y01+Y15+Y21+C12+C20: N1-A928-9172177: 0.01 ... 1 bar: 6 bar: HART 4 ... 20 mA: P400000A: .: -100 ... 500 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y01)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 9(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-05HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-05 17:47:46I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.119List of materials / WerkstofflisteN1-A928-9172177Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4033-*BY0*-1*** - D22No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00100207A1 974857 W1WOM3.1C73451-A400-C1AnschlußstutzenProcess connection11W521Seat / AufnahmeA5E01133036A5E00100209A3.1SIEMENS3036 S135W531Diaphragm / TrennmembranC73451-A400-C15W73501-A4404-B501-*-253.1SIEMENS501538W541Sensor / SensorC73451-A400-B923C73451-A400-B900-*-252.1SIEMENS8D08-918W5Manufacturer / HerstellerSIEMENS I IA SC MF-H PI-1 PRO-1HaguenauPosition / AuftragOrder / Item832425 / 02Serial-Number / Fab. - NrN1-A928-9172177Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2010-10-05Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-4.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172177C12SIEMENS I IA SC SPA PS 113 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172177C12SIEMENS I IA SC SPA PS 114 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172177C12SIEMENS I IA SC SPA PS 115 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172177C12SIEMENS I IA SC SPA PS 116 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172177C12SIEMENS I IA SC SPA PS 117 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172177C12SIEMENS I IA SC SPA PS 118 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172177C12SIEMENS I IA SC SPA PS 119 / 9EN 10204-4.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P810000__N1A9289172214-10_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P810000__N1A9289172214-10_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 24.11.2010 |  | PROFIBUS PA | N1A9289172214 |  | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Messprotokoll Measurement Report SeitePage/Kunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0059815724.11.2010 11Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 20310108/50 4034 Profibus PA 0,100% N1A9289172214 P810000 0 ... 1 bar rel. Referenzgerät Reference Kalibriernummer Calibration No. CPC8000-DX 0,01 % -0,60 ... 1 bar rel. A21676 DKD 10-10 Ergebnis Result Temperatur Temperature 20°C +/- 5 K 12.10.2010 Referenz Prüfling rel. Abweichung Standard Test Item rel. Deviation barbar%0,0000 0,0000 -0,0001 0,000 -0,011 0,2000 0,2000 0,2000 0,004 -0,002 0,4000 0,4001 0,4001 0,014 0,010 0,6000 0,6002 0,6001 0,015 0,009 0,8000 0,8002 0,8002 0,015 0,016 1,0000 1,0002 1,0002 0,021 0,021 Bemerkung / Remarks: Kunden-Nr./Zeichen/Customer No./Ref. 1086408447/596/R vom 07.06.10 Der Kalibriergegenstand hä lt die Fehlergrenzen n ach Herstellerangaben ein. Object keeps the specification. IEC 61298 Die Kalibrierung erfolgte auf der Grundlage der folgenen Norm: Calibration was carried out according to the following norm: Prüfer Examiner T. Kramer Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P485000___54_1250175-140_N1EN219130034-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P485000___54_1250175-140_N1EN219130034-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2014-11-29 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130034 | 7MF4434-1DY22-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507585-14459854-Y216-B6211: 01250175 / 0140: 7MF4434-1DY22-1EB7-Z: A02+Y15+Y21+Y25: N1-EN21-9130034: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 54: P485000___54: .: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückX2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.49 0.75 1.13 0.81 0.016 0.024 0.029 0.01118.2118.98 2.13 2.3210.7510.07 0.24 -- -- -- V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- -- Al -- 0.040(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2014-11-29Haguenau1604872/1019144(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-11-29 06:09:54PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\WeitereDaten\7ME471\FC430_HART_OI_EN_en-US_201405.pdf | FC430_HART_OI_EN_en-US_201405.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | Coriolis flowmeters SITRANS FC430 with HART Operating Instructions 05/2014EditionAnswers for industry. SITRANS F SITRANS F Coriolis Flowmeters FC430 with HART Operating Instructions These Operating Instructions apply to Siemens products SITRANS FC430 with order codes commencing 7ME4613, 7ME4623 and 7ME4713 05/2014 A5E03361511 -005 Introduction 1 Safety notes 2 Description 3 Installing/mounting 4 Connecting 5 Commissioning 6 Operating 7 Functions 8 Custody Transfer 9 Alarms and system messages 10 Service and maintenance 11 Troubleshooting/FAQs 12 Technical data 13 Spare parts/Accessories 14 Dimensions and weight 15 HMI menu structure A HART commands B Default settings C Zero point adjustment D Siemens AG Industry Sector Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG GERMANY Order number: A5E03361511 07/2014 Subject to change Copyright © Siemens AG 2011 - 2014. All rights reserved Legal information Warning notice system This manual contains notices you have to observe in order to ensure your personal safety, as well as to prevent damage to property. The notices referring to your personal safety are highlighted in the manual by a safety alert symbol, notices referring only to property damage have no safety alert symbol. These notices shown below are graded according to the degree of danger. DANGER indicates that death or severe personal injury will result if proper precautions are not taken. WARNING indicates that death or severe personal injury may result if proper precautions are not taken. CAUTION indicates that minor personal injury can result if proper precautions are not taken. NOTICE indicates that property damage can result if proper precautions are not taken. If more than one degree of danger is present, the warning notice representing the highest degree of danger will be used. A notice warning of injury to persons with a safety alert symbol may also include a warning relating to property damage. Qualified Personnel The product/system described in this documentation may be operated only by personnel qualified for the specific task in accordance with the relevant documentation, in particular its warning notices and safety instructions. Qualified personnel are those who, based on their training and experience, are capable of identifying risks a nd avoiding potential hazards when working with these products/systems. Proper use of Siemens products Note the following: WARNING Siemens products may only be used for the applications described i n the catalog and in the relevant technical documentation. If products and components from other manufacturers are used, these must be recommended or approved by Siemens . Proper transport, storage, installation, assembly, comm issioning, operation and maintenance are required to ensure that the products operate safely and without any problems. The permissible ambient conditions must be complied with. The information in the relevant documentation must be observed. Trademarks All names identified by ® are registered trademarks of Siemens AG. The remaining trademarks in this publication may be trademarks whose use by third parties for their own purposes could violate the rights of the owner. Disclaimer of Liability We have reviewed the contents of this publication to ensure consistency with the hardware and software described. Since variance cannot be precluded entirely, we cannot guarantee full consistency. However, the information in this publication is reviewed re gularly and any necessary corrections are included in subsequent editions. FC430 with HART Operating Instructions , 05/2014 , A5E03361511 -005 3 Table of contents 1 Introduction ............................................................................................................ 9 1.1 History ................................................................................................................................ 9 1.2 Compatibility ...................................................................................................................... 10 1.3 Items supplied ................................................................................................................... 10 1.4 Checking the consignment .................................................................................................. 12 1.5 Device identification ........................................................................................................... 12 1.6 Further Information ............................................................................................................. 19 2 Safety notes .......................................................................................................... 21 2.1 Laws and directives ............................................................................................................ 21 2.2 Installation in hazardous locations ....................................................................................... 23 2.3 Certificates ........................................................................................................................ 28 3 Description ........................................................................................................... 29 3.1 Applications ....................................................................................................................... 29 3.2 System configuration .......................................................................................................... 30 3.3 Design .............................................................................................................................. 31 3.4 Features ............................................................................................................................ 35 3.5 HART Communication Interface .......................................................................................... 37 3.6 Theory of operation ............................................................................................................ 40 4 Installing/mounting ................................................................................................... 41 4.1 Introduction ....................................................................................................................... 41 4.2 Strong vibrations ................................................................................................................ 41 4.3 Transmitter installation ....................................................................................................... 41 4.3.1 Wall mounting .................................................................................................................... 42 4.3.2 Pipe mounting .................................................................................................................... 42 4.3.3 Mounting the transmitter ..................................................................................................... 43 4.3.4 Turning the transmitter ....................................................................................................... 43 4.3.5 Tu rning the local display ..................................................................................................... 45 4.4 Sensor installation .............................................................................................................. 46 4.4.1 Installation safety precautions ............................................................................................. 46 4.4.2 Determining a location ........................................................................................................ 47 4.4.3 Orientation of the sensor .................................................................................................... 48 4.4.4 Mounting the sensor ........................................................................................................... 51 4.4.5 Hydrostatic testing ............................................................................................................. 53 4.4.6 Mounting a pressure guard ................................................................................................. 53 Table of contents FC430 with HART 4 Operating Instructions , 05/2014 , A5E03361511 -005 5 Connecting ........................................................................................................... 57 5.1 General safety requirements ................................................................................................57 5.2 Wiring in hazardous locations ..............................................................................................58 5.3 Cable requirem ents .............................................................................................................58 5.4 Safety notes for connecting .................................................................................................59 5.5 Step 1: Connecting the DSL and the transmitter ....................................................................60 5.6 Lack of equipotential bonding ..............................................................................................63 5.7 Step 2: Preparing for the transmitter connections ..................................................................63 5.8 Step 3: Connecting the power supply ...................................................................................68 5.9 Step 4a: Connecting the current output HART (channel 1) .....................................................70 5.10 Step 4b: Connecting the inputs and outputs (channels 2 to 4) ................................................71 5.11 Step 5: Finishing the transmitter connection .........................................................................74 6 Commissioning ...................................................................................................... 77 6.1 General requirements .........................................................................................................77 6.2 Warnings ............................................................................................................................77 6.3 Commissioning via HMI .......................................................................................................78 6.3.1 Wizard introduction .............................................................................................................78 6.3.2 Quick Commissioning wizard (menu item 1.1) .......................................................................79 6.3.3 Zero point adjustment .........................................................................................................79 6.3.4 Zero Point Adjustment wizard (menu item 1.2) ......................................................................80 6.3.5 Wizards ..............................................................................................................................82 6.3.5.1 Process Values wizard (menu item 1.3) ................................................................................84 6.3.5.2 Inputs/Outputs wizard (menu it em 1.4) .................................................................................85 6.3.5.3 Gas Application wizard (menu item 1.5) ...............................................................................89 6.3.5.4 Pulsating Flow wizard (menu item 1.6) .................................................................................90 6.3.5.5 Dosing Application wizard (menu item 1.7) ...........................................................................91 6.4 Commissioning with PDM ....................................................................................................92 6.4.1 Operating via SIMATIC PDM ...............................................................................................92 6.4.2 Functions in SIMATIC PDM .................................................................................................92 6.4.3 Initial setup .........................................................................................................................93 6.4.4 Adding devic e to communication network .............................................................................95 6.4.5 Configuring a new device ....................................................................................................96 6.4.6 Wizard - Quick Start via PDM ..............................................................................................96 6.4.7 Wizard - Zero Point adjustment .......................................................................................... 104 6.4.8 Changing parameter settings using SIMATIC PDM ............................................................. 105 6.4.9 Parameters accessed via drop -down menus ....................................................................... 106 6.4.10 Zero point adjustment ....................................................................................................... 108 6.4.11 Process variables ............................................................................................................. 110 7 Operating ........................................................................................................... 111 7.1 Local display (HMI) ........................................................................................................... 111 7.1.1 Display view structure ....................................................................................................... 112 7.1.2 Access control .................................................................................................................. 117 7.1.3 Operation view ................................................................................................................. 118 7.1.4 Navigation view ................................................................................................................ 126 7.1.5 Parameter view ................................................................................................................ 128 Table of contents FC430 with HART Operating Instructions , 05/2014 , A5E03361511 -005 5 8 Functions ........................................................................................................... 133 8.1 Process values .................................................................................................................133 8.2 Zero point adjustment ........................................................................................................136 8.3 Low flow cut -off .................................................................................................................137 8.4 Empty tube monitoring .......................................................................................................137 8.5 Process noise damping .....................................................................................................138 8.6 Inputs and outputs ............................................................................................................140 8.6.1 Current outp ut...................................................................................................................141 8.6.2 Pulse output .....................................................................................................................146 8.6.3 Frequency output ..............................................................................................................147 8.6.4 Redundancy mode ............................................................................................................148 8.6.5 Status output ....................................................................................................................149 8.6.6 Input ................................................................................................................................149 8.7 Totalizers .........................................................................................................................150 8.8 Dosing .............................................................................................................................151 8.8.1 Dosing control configuration ...............................................................................................152 8.8.2 Valve control configuration .................................................................................................153 8.8.3 Dosing operation ...............................................................................................................158 8.8.4 Fault handling ...................................................................................................................159 8.9 Audit trail ..........................................................................................................................159 8.10 Alarm acknowledgement ...................................................................................................159 8.11 Custom unit ......................................................................................................................160 8.12 SensorFlash .....................................................................................................................160 8.13 Simulation ........................................................................................................................160 8.14 Maintenance .....................................................................................................................162 9 Custody Transfer .................................................................................................. 163 9.1 Operating conditions .........................................................................................................163 9.2 Verification .......................................................................................................................163 9.3 Setting up custody transfer mode .......................................................................................165 9.4 Parameter protection in custody transfer mode ...................................................................168 9.5 Disabling custody transfer mode ........................................................................................172 10 Alarms and system messages ................................................................................... 173 10.1 Overview of messages and symbols ..................................................................................173 10.2 Alarm messages ...............................................................................................................174 11 Service and maintenance ......................................................................................... 183 11.1 Maintenance .....................................................................................................................183 11.2 Service information ...........................................................................................................183 11.3 Recalibration ....................................................................................................................184 Table of contents FC430 with HART 6 Operating Instructions , 05/2014 , A5E03361511 -005 11.4 Technical support ............................................................................................................. 185 11.5 Transportation and storage ................................................................................................ 186 11.6 Cleaning .......................................................................................................................... 186 11.7 Repair .............................................................................................................................. 186 11.8 Return and disposal .......................................................................................................... 187 12 Troubleshooting/FAQs ............................................................................................ 189 12.1 Diagnosing with PDM ........................................................................................................ 189 12.2 Troubleshooting sensor -related problems ........................................................................... 189 12.3 How do I copy application setup from one device to another? .............................................. 193 12.4 How do I update the firmware? .......................................................................................... 194 13 Technical data ..................................................................................................... 195 13.1 Function and system design .............................................................................................. 195 13.2 SensorFlash ..................................................................................................................... 195 13.3 Process variables ............................................................................................................. 196 13.4 Bus communication ........................................................................................................... 196 13.5 Performance ..................................................................................................................... 197 13.6 Rated operating conditions ................................................................................................ 198 13.7 Pressure drop cu rves ........................................................................................................ 199 13.8 Pressure - temperature ratings .......................................................................................... 200 13.9 Design ............................................................................................................................. 203 13.10 Inputs and outputs ............................................................................................................ 204 13.11 Local display (HMI) ........................................................................................................... 206 13.12 Power supply .................................................................................................................... 206 13.13 Cables and cable entries ................................................................................................... 207 13.14 Installation torques ............................................................................................................ 208 13.15 Certificates and approvals HART ....................................................................................... 210 13.16 PED ................................................................................................................................. 212 14 Spare parts/Accessories .......................................................................................... 217 14.1 Ordering ........................................................................................................................... 217 14.2 Ex approved products ....................................................................................................... 217 14.3 Replaceable components .................................................................................................. 218 15 Dimensions and weight ........................................................................................... 223 15.1 Sensor dimensions ........................................................................................................... 223 15.2 Length matrix ................................................................................................................... 224 15.3 Transmitter dimensions ..................................................................................................... 229 15.4 Mounting bracket .............................................................................................................. 230 Table of contents FC430 with HART Operating Instructions , 05/2014 , A5E03361511 -005 7 A HMI menu structure ............................................................................................... 231 A.1 Main menu .......................................................................................................................231 A.2 Menu item 2.1: Basic Settings ............................................................................................232 A.3 Menu item 2.2: Process Values ..........................................................................................233 A.4 Menu item 2.3: Totalizer ....................................................................................................235 A.5 Menu item 2.4: Inputs/Outputs ...........................................................................................236 A.6 Menu item 2.5: Dosing .......................................................................................................241 A.7 Menu item 2.6: Zero Point Adjustment ................................................................................245 A.8 Menu item 2.7: Safe Operation ..........................................................................................245 A.9 Menu item 2.8: Display ......................................................................................................246 A.10 Menu item 3.1: Identification ..............................................................................................248 A.11 Menu item 3.2: Alarms .......................................................................................................249 A.12 Menu item 3.3: Maintenance ..............................................................................................250 A.13 Menu item 3.4: Diagnostics ................................................................................................251 A.14 Menu item 3.5: Characteristics ...........................................................................................251 A.15 Menu item 3.6: SensorFlash ..............................................................................................252 A.16 Menu item 3.7: Simulate ....................................................................................................252 A.17 Menu item 3.8: Audit Trail ..................................................................................................254 A.18 Menu item 3.9: Aerated Flow .............................................................................................255 A.19 Menu item 3.10: Self Test ..................................................................................................255 A.20 Menu item 4.6: Mapping of Variables ..................................................................................255 A.21 Menu item 4.7: HART units ................................................................................................256 A.22 Menu item 5.1: Access Management ..................................................................................256 B HART commands .................................................................................................. 257 B.1 Universal commands .........................................................................................................257 B.2 Common practice commands .............................................................................................258 C Default settings .................................................................................................... 259 C.1 Basic Settings ...................................................................................................................259 C.2 Process Values .................................................................................................................260 C.3 Totalizer ...........................................................................................................................270 C.4 Inputs/Outputs ..................................................................................................................278 C.5 Dosing .............................................................................................................................306 C.6 Zero Point Adjustment .......................................................................................................329 C.7 Safe Operation .................................................................................................................330 C.8 Display .............................................................................................................................332 Table of contents FC430 with HART 8 Operating Instructions , 05/2014 , A5E03361511 -005 C.9 Maintenance & Diagnostics ............................................................................................... 351 C.10 Communication ................................................................................................................ 362 C.11 Security ............................................................................................................................ 366 C.12 Language ......................................................................................................................... 367 C.13 Sensor dimension dependent default s ettings ..................................................................... 367 D Zero point adjustment ............................................................................................. 373 Glossary ............................................................................................................ 377 Index ................................................................................................................ 379 FC430 with HART Operating Instructions , 05/2014 , A5E03361511 -005 9 Introduction 1 These instructions contain all information required to commission and use the device. It is your responsibility to read the instructions carefully prior to installation and commissioning. In order to use the device correctly, first review its principle of operation. The instructions are aimed at persons mechanically installing the device, connecting it electronically, configuring the parame ters and commissioning it, as well as service and maintenance engineers. The contents of this manual shall not become part of or modify any prior or existing agreement, commitment or legal relationship. The sales contract contains all obligations on the pa rt of Siemens as well as the complete and solely applicable warranty conditions. Any statements regarding device versions described in the manual do not create new warranties or modify the existing warranty. The content reflects the technical status at the time of publishing. Siemens reserves the right to make technical changes in the course of further development. 1.1 History The following table shows major changes in the documentation compared to the previous edition. Edition Remarks EDD version FW revision 03/2012 First edition SIMATIC PDM driver 1.00.00 06/2012 CT chapter included SIMATIC PDM driver 1.00.00 Standard version: Œ Compact: 03.00.00 -10 Œ Remote: 02.00.00 -30 CT version: Œ Compact: 03.00.00 -11 Œ Remote: 02.00.00 -31 12/2013 Various LUI functions, for example wizards Various transmitter functionalities SIMATIC PDM driver 2.00.00 -** AMS Device Manager 2.00.00 -** SITRANS DTM 2.00.00 -** 375 Field Communicator 2.00.00 -** Compact version: 03.02.0* -** Remote version: 02.02.0* -** 05/2014 Description of new parameters for spare part replacement SIMATIC PDM driver 3.00.00 -** AMS Device Manager 3.00.00 -** SITRANS DTM 3.00.00 -** 375 Field Communicator 3.00.00 -** Compact version: 03.02.01 -** Remote version: 02.02.01 -** Introduction 1.2 Compatibility FC430 with HART
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\A5E00078060-05de_DS3_SM_de-DE.pdf | A5E00078060-05de_DS3_SM_de-DE.pdf | 06/2014 | SITRANS P DS III | HART, 4…20 mA |  | A5E00078060;7MF499;7MF4999;A5E00078060-05 | Manual | MAN | Montage / Inbetriebnahme / Demontage | Montage / Inbetriebnahme / Demontage |  |  | SITRANS P DS III ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ SITRANS Druckmessumformer SITRANS P DS III Servicehandbuch 7MF4.33.. 7MF4.34.. 7MF4.35.. 06/2014 A5E00078060 -05 Einleitung 1 Sicherheitshinweise 2 Beschreibung 3 Anschließen 4 Instandhalten und Warten 5 Technische Daten 6 Bestelldaten für Ersatzteile/Zubehör 7 Anhang A Siemens AG Industry Sector Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG DEUTSCHLAND Dokumentbestellnummer: A5E0007 8060 06/2014 Änderungen vorbehalten Copyright © Siemens AG 2014 . Alle Rechte vorbehalten Rechtliche Hinweise Warnhinweiskonzept Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt. GEFAHR bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten wird , wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. WARNUNG bedeutet, das s Tod oder schwere Körperverletzung eintreten kann , wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. VORSICHT bedeutet, dass eine leichte Körperve rletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. ACHTUNG bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstuf en wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein. Qualifiziertes Person al Das zu dieser Dokumentation zugehörige Produkt/System darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung qualifiziertem Personal gehandhabt werden unter Beachtung der für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörigen Dokumentation, insbesondere der darin enth altenen Sicherheits - und Warnhinweise. Qualifiziertes Personal ist auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden. Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Siemens -Produkten Beachten Sie Folgendes: WARNUNG Siemens -Produkte dürfen nur für die im Katalog und in der zuge hörigen technischen Dokumentation vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Siemens empfohlen bzw. zugelassen sein. Der einwandfreie und sichere Betri eb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentat ionen müssen beachtet werden. Marken Alle mit dem Schutzrechtsvermerk ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken der Siemens AG. Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung du rch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann. Haftungsausschluss Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard - und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so da ss wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. SITRANS P DS III Servicehandbuch , 06/2014 , A5E00078060 -05 5 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ................................................................................................................................................ 7 1.1 Zweck dieser Dokum entation ......................................................................................................... 7 1.2 Produktinformation ......................................................................................................................... 7 1.3 Historie ........................................................................................................................................... 7 1.4 Über prüfung der Lieferung ............................................................................................................. 8 1.5 Verwendungszweck ....................................................................................................................... 8 1.6 Kompatibilität der Applikationselektronik überprüfen ..................................................................... 9 1.7 Transport und Lagerung .............................................................................................................. 11 1.8 Hinweise zur Gewährleist ung ...................................................................................................... 12 2 Sicherheitshinweise .............................................................................................................................. 15 2.1 Voraussetzung für den Einsatz .................................................................................................... 15 2.1.1 Gesetze und Bestimmungen ........................................................................................................ 15 2.1.2 Konformität mit europäischen Richtlinien .................................................................................... 15 2.2 Unsachgemäße Änderungen am Gerät ....................................................................................... 15 2.3 Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ............................................................................... 16 3 Beschreibung ........................................................................................................................................ 19 3.1 Aufbau .......................................................................................................................................... 19 3.2 Aufbau Typschilder ...................................................................................................................... 20 3.3 Aufbau Messstellenschild ............................................................................................................ 21 4 Anschließen .......................................................................................................................................... 23 4.1 Grundlegende Sicherheitshinweise ............................................................................................. 23 4.2 Gerät anschließen ........................................................................................................................ 26 5 Instandhalten und Warten ..................................................................................................................... 29 5.1 Grundlegende Sicherheitshinweise ............................................................................................. 29 5.2 Wartungsintervall festlegen .......................................................................................................... 32 5.3 Dichtungen überprüfen ................................................................................................................ 33 5.4 Anzeige bei einer Störung ............................................................................................................ 34 5.5 Messzelle und Applikationselektronik tauschen .......................................................................... 34 5.6 Anwenderdaten nach dem Tausch .............................................................................................. 35 5.7 Ersatzteile tauschen ..................................................................................................................... 39 5.7.1 Garantiehinweis ........................................................................................................................... 39 5.7.2 Explosionsdarstellung des Geräts ............................................................................................... 40 5.7.3 Anschlussboard tauschen ............................................................................................................ 40 Inhaltsverzeichnis SITRANS P DS III 6 Servicehandbuch , 06/2014 , A5E00078060 -05 5.7.4 Tastenbaugruppe tauschen ........................................................................................................ 43 5.7.5 Display tauschen ......................................................................................................................... 45 5.7.6 Applikationselektronik tauschen .................................................................................................. 46 5.7.7 Messzelle tauschen ..................................................................................................................... 49 5.8 Reinigung .................................................................................................................................... 51 5.8.1 Druckmittler -Messsystem warten ................................................................................................ 52 5.9 Rücksendeverfahren ................................................................................................................... 53 5.10 Entsorgung .................................................................................................................................. 54 6 Technische Daten ................................................................................................................................. 55 7 Bestelldaten für Ersatzteile/Zubehör ...................................................................................................... 57 A Anhang ................................................................................................................................................. 65 A.1 Zertifikate ..................................................................................................................................... 65 A.2 Technische Unterstützung .......................................................................................................... 65 A.3 Reparaturpro tokoll für den Einbau von Ersatzteilen ................................................................... 67 Glossar ................................................................................................................................................. 69 Index .................................................................................................................................................... 73 SITRANS P DS III Servicehandbuch , 06/2014 , A5E00078060 -05 7 Einleitung 1 1.1 Zweck dieser Dokumentation Diese Anleitung enthält alle Informationen, die Sie für den Tausch von Applikationselektronik, Messzelle und Anschlussboard des Geräts benötigen. Für eine sichere Handhabung des Geräts lesen Sie die ausführliche Version der Anleitung und deren Sicherheitshinweise auf dem elektronischen Datenträger. Vor Instandhalten und Warten lesen Sie diese Anleitung sorgfä ltig durch! Um eine sachgemäße Handhabung sicherzustellen, machen Sie sich mit der Funktionsweise des Geräts vertraut. Die Anleitung richtet sich an Servicetechniker und Wartungstechniker. 1.2 Produktinformation Die Anleitung ist Bestandteil der bestellbaren o der mitgelieferten CD. Weiterhin ist die Anleitung im Internet auf der Siemens -Homepage verfügbar. Auf der CD finden Sie außerdem den Katalogauszug mit den Bestelldaten, das Software Device Install für SIMATIC PDM zum Nachinstallieren und die benötigte Sof tware. Siehe auch Produktinformation SITRANS P im Internet ( http://www.siemens.de/sitransp ) Kataloge Prozessinstrumentierung (http:// www.siemens.de/prozessinstrumentierung/kataloge ) 1.3 Historie Diese Historie stellt den Zusammenhang zwischen der aktuellen Dokumentation und der gültigen Firmware des Geräts her. Die Dokumentation dieser Ausgabe gilt für folgende Firmware: Ausgabe Firmwarekennung Typschild Systemeinbindung Installationspfad für PDM 06/2014 HART: FW: 11.03.03, FW: 11.03.04, FW: 11.03.05, FW: 11.03.06 PA: FW: 301.01.10 FF: FW: 11.01.01 SIMATIC PDM 8.x und Vorgängerversionen SITRANS P DSIII.2 Einleitung 1.4 Überprüfung der Lieferung SITRANS P DS III 8 Servicehandbuch , 06/2014 , A5E00078060 -05 1.4 Überprüfung der Lieferung 1. Prüfen Sie die Verpackung und die Ersatzteile auf sichtbare Beschädigungen aufgrund unsachgemäßer Handhabung während des Transports. 2. Melden Sie alle Schadenersatzansprüche unverzüglich dem Spediteur. 3. Bewahren Sie beschädigte Teil e bis zur Klärung auf. 4. Prüfen Sie den Lieferumfang durch Vergleichen Ihrer Bestellung mit den Lieferpapieren auf Richtigkeit und Vollständigkeit. WARNUNG Einsatz von beschädigten oder unvollständigen Ersatzteilen Explosionsgefahr in explosionsgefährdeten Bereichen. Benutzen Sie keine beschädigten oder unvollständigen Ersatzteile. 1.5 Verwendungszweck Übersicht Der Messumformer misst je nach Varian te aggressive, nicht aggressive und gefährliche Gase, Dämpfe und Flüssigkeiten. Sie können den Messumformer für folgende Messarten einsetzen: Relativdruck Absolutdruck Differenzdruck Mit entsprechender Parametrierung und den dazu notwendigen Anbauteilen (z . B. Durchflussblenden und Druckmittler) können Sie den Messumformer auch für folgende zusätzliche Messarten einsetzen: Füllstand Volumen Masse Volumenfluss Massedurchfluss Das Ausgangssignal ist jeweils ein eingeprägter Gleichstrom von 4 bis 20 mA. Den Me ssumformer in der Geräteausführung Zündschutzart "Eigensicherheit" oder "Druckfeste Kapselung" können Sie in explosionsgefährdeten Bereichen montieren. Die Geräte besitzen eine EG -Baumusterprüfbescheinigung und erfüllen die entsprechenden harmonisierten eu ropäischen Vorschriften der CENELEC. Einleitung 1.6 Kompatibilität der Applika tionselektronik überprüfen SITRANS P DS III Servicehandbuch , 06/2014 , A5E00078060 -05 9 Für besondere Anwendungsfälle sind die Messumformer mit Druckmittlern unterschiedlicher Bauformen lieferbar. Ein besonderer Anwendungsfall ist z. B. das Messen von hochviskosen Stoffen. Betreiben Sie das Gerät entsprech end den Angaben im Kapitel "Technische Daten" in den Betriebsanleitungen. Weitere Informationen finden Sie in den Betriebsanleitungen des Geräts. 1.6 Kompatibilität der Applikationselektronik überprüfen 1. Entnehmen Sie den unterstehenden Tabellen, ob die neue Ap plikationselektronik zum Gerät passt. 2. Prüfen Sie den Erzeugnisstand auf dem Aufkleber der Applikationselektronik. 3. Prüfen Sie den Kompatibilitätskenner auf dem Typschild des Geräts. Tabelle 1- 1 Folgende Tabelle ist gülti g für: SITRANS P DS III mit HART (7MF4.33..) Erzeugnisstand (ES) Kompatibilitätskenner Anmerkung 007 bis 025 K = 01 Kein Austausch möglich 030 bis 035 K = 01 Austausch möglich Tabelle 1- 2 Folgende Tabelle ist gültig für: SITRANS P DS III mit PA (7MF4.34..) und SITRANS P DS III mit FF (7MF4.35..) Erzeugnisstand (ES) Kompatibilitätskenner Anmerkung 001 bis 015 K = 01 Austausch möglich Einleitung 1.6 Kompatibilität der Applikationselektronik übe rprüfen SITRANS P DS III 10 Servicehandbuch , 06/2014 , A5E00078060 -05 Beispiel Applikationselektronik bei SITRANS P DS III mit PA und FF Beispiel Applikationselektronik bei SITRANS P DS III mit HART Erzeugnisstand ( ES) Kompatibilitätskenner Bild 1-1 Kompatibilitätskenner auf dem Typschild Einleitung 1.7 Transport und Lagerung SITRANS P DS III Servicehandbuch , 06/2014 , A5E00078060 -05 11 Bild 1-2 Beispiel für Hochzählen von Erzeugnisstand und Kompatibilitätskenner und deren Kombinierbarkeit bei zukünftigen Weiterentwicklungen Siehe auch Aufbau Typschilder (Seite 20) 1.7 Transport und Lagerung Um einen ausreichenden Schutz während des Transports und der Lagerung zu gewährleisten, beachten Sie Folgendes: Bewahren Sie die Originalverpackung für den Weitertransport auf. Senden Sie Geräte und Ersatzteile in der Originalverpackung zurück. Wenn die Originalverpackung nicht mehr vorhanden ist, sorgen Sie dafür, dass alle Sendungen durch die Ersatzverpackung wäh rend des Transports ausreichend geschützt sind. Für zusätzliche Kosten aufgrund von Transportschäden haftet Siemens nicht. VORSICHT Unzureichender Schutz bei Lager ung Die Verpackung bietet nur eingeschränkten Schutz gegen Feuchtigkeit und Infiltration. Sorgen Sie gegebenenfalls für zusätzliche Verpackung. Hinweise zu besonderen Bedingungen für Lagerung und Transport des Geräts und Ersatzteile finden Sie im Kapite l "Technische Daten" in den Betriebsanleitungen. Einleitung 1.8 Hinweise zur Gewährl eistung SITRANS P DS III 12 Servicehandbuch , 06/2014 , A5E00078060 -05 1.8 Hinweise zur Gewährleistung Der Inhalt dieser Anleitung ist weder Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines früheren oder bestehenden Rechtverhältnisses noch soll er diese abändern . Sämtliche Verpflichtungen der Siemens AG ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und alleingültige Gewährleistungsregelung enthält. Diese vertraglichen Gewährleistungsbestimmungen werden durch die Ausführungen der Anleitung weder erweitert noch beschränkt. Der Inhalt spiegelt den technischen Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Technische Änderungen sind im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten. Einleitung 1.8 Hinweise zur Gewährleistung SITRANS P DS III Servicehandbuch , 06/2014 , A5E00078060 -05 13 SITRANS P DS III Service handbuch , 06/2014 , A5E00078060 -05 15 Sicherheitshinweise 2 2.1 Voraussetzung für den Einsatz 2.1.1 Gesetze und Bestimmungen Beachten Sie bei Anschluss, Montage und Betrieb die für Ihr Land gültigen Prüfbescheinigungen, Bestimmungen und Gesetze. Dies sind zum Beispiel: Nati onal Electrical Code (NEC - NFPA 70) (USA) Canadian Electrical Code (CEC) (Canada) Weitere Bestimmungen für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen sind z. B.: IEC 60079 -14 (international) EN 60079 -14 (EG) 2.1.2 Konformität mit europäischen Richtlinien Auch nach dem Tausch von Ersatzteilen erfüllt das Gerät die europäischen Richtlinien. 2.2 Unsachgemäße Änderungen am Gerät WARNUNG Änderungen am Gerät Durch Änderungen und Reparaturen am Gerät, insbesondere in explosionsgefährdeten Bereichen, können Gefahren für Personal, Anlage und Umwel t entstehen. Ändern oder reparieren Sie das Gerät nur wie in der Anleitung zum Gerät beschrieben. Bei Nichtbeachtung werden die Herstellergarantie und die Produktzulassungen unwirksam. Sicherheitshinweise 2.3 Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen SITRANS P DS III 16 Servicehandbuch , 06/2014 , A5E00078060 -05 2.3 Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Qualifiziertes Personal f ür Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen Personen, die das Gerät im explosionsgefährdeten Bereich einbauen, anschließen, in Betrieb nehmen, bedienen und warten, müssen über folgende besondere Qualifikationen verfügen: Sie sind berechtigt und ausgebildet bzw. unterwiesen, Geräte und Systeme gemäß den Sicherheitsbestimmungen für elektrische Stromkreise, hohe Drücke sowie aggressive und gefährliche Medien zu bedienen und zu warten. Sie sind berechtigt und darin ausgebild et bzw. unterwiesen, Arbeiten an elektrischen Stromkreisen für explosionsgefährdete Anlagen durchzuführen. Sie sind in Pflege und Gebrauch angemessener Sicherheitsausrüstung gemäß den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen ausgebildet bzw. unterwiesen. WARNUNG Verlust der Sicherheit des Geräts mit Zündschutzart Eigensicherheit "Ex i" Wenn das Gerät bereits an nicht eigensicheren Stromkreisen betrieben wurde oder die Angaben zu den elektrischen Daten nicht beachtet wurden, ist die Sicherheit des Geräts für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen nicht mehr gewährleistet. Es besteht Explosionsgefahr. Schließen Sie das Gerät mit der Zündschutzart Eigensicherheit aus schließlich an einen eigensicheren Stromkreis an. Beachten Sie die Vorgaben zu den elektrischen Daten im Zertifikat und im Kapitel "Technische Daten" der Betriebsanleitungen. WARNUNG Verwendung falscher Geräteteile im explosionsgefährdeten Bereich Geräte und die dazugehörigen Geräteteile sind entweder für unterschiedliche Zündschutzarten geeignet oder haben keinen Explosionsschutz. Explosionsgefahr besteht, wenn Ge räteteile (z. B. Deckel) für Geräte mit Explosionsschutz verwendet werden, die nicht ausdrücklich für die entsprechende Zündschutzart geeignet sind. Bei Nichteinhaltung erlöschen die Prüfbescheinigungen und die Haftung des Herstellers. Setzen Sie im explos ionsgefährdeten Bereich nur Geräteteile ein, die für die zugelassene Zündschutzart geeignet sind. Für den Explosionsschutz mit Zündschutzart "Druckfeste Kapselung" ungeeignete Deckel sind z. B. durch ein Hinweisschild im Inneren des Deckels mit "Not Ex d N ot SIL" gekennzeichnet. Geräteteile von Geräten dürfen nicht untereinander getauscht werden, sofern die Kompatibilität nicht ausdrücklich durch den Hersteller sichergestellt ist. Sicherheitshinweise 2.3 Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen SITRANS P DS III Servicehandbuch , 06/2014 , A5E00078060 -05 17 WARNUNG Explosionsgefahr durch elektrostatische Aufladung Zur Verhinderung von elektrostatischer Aufladung in explosionsgefährdeter Umgebung muss die Tastenabdeckung während des Betriebs geschlossen und die Schrauben müssen festgedreht sei n. Ein vorübergehendes Öffnen der Tastenabdeckung zu Zwecken der Bedienung des Druckmessumformers ist jederzeit auch während des Betriebs möglich; danach sind die Schrauben wieder festzudrehen. Sicherheitshinweise 2.3 Einsatz i n explosionsgefährdeten Bereichen SITRANS P DS III 18 Servicehandbuch , 06/2014 , A5E00078060 -05 SITRANS P DS III Servicehandbuch , 06/2014 , A5E00078060 -05 19 Beschreibung 3 3.1 Aufbau Das Gerät besteht je nach kundenspezifischer Bestellung aus unterschiedlichen Bauteilen. Abdeckung der Tasten Kabelzuführung, optional mit Kabelverschraubung Deckel (vorne), optional mit Sichtfenster Deckel (hinten) für elektrischen Anschlussraum Display (optional) Elektrischer Anschlussraum Messstellenschild Schutzleiterans chluss/Potenzialausgleichklemme Arretierschraube; Verdrehsicherung der Messzelle gegenüber dem Elektronikgehäuse Typschild (Informationen zu Zulassungen) Prozessanschluss Blindstopfen Typschild (allgemeine Informationen) Bild 3-1 Geräteansicht des Messumformers: Links: Vorderansicht, Rechts: Rückansicht Das Elektronikgehäuse besteht aus Aluminiumdruckguss oder Edelstahlfeinguss. Das Gehäuse besitzt vorne und hinten jeweils einen abschraubbaren, runden Deck el. Je nach Geräteausführung ist der vordere Deckel als Sichtfenster ausgelegt. Durch das Sichtfenster können Sie Messwerte direkt vom Display ablesen. Seitlich, wahlweise links oder rechts, befindet sich die Kabelzuführung zum elektrischen Anschlussraum. Die jeweils nicht benutzte Öffnung ist durch ein en Blindstopfen verschlossen. Auf der Rückseite des Gehäuses ist der Schutzleiteranschluss/Potenzialausgleichklemme angeordnet. Beschreibung 3.2 Aufbau Typschilder SITRANS P DS II I 20 Servicehandbuch , 06/2014 , A5E00078060 -05 Wenn Sie den hinteren Deckel abschrauben, wird der elektrische Anschlussraum für Hilfsenergie und Schirm zugänglich. Im unteren Teil des Gehäuses befindet sich die Messzelle mit Prozessanschluss . Diese Messzelle ist mit einer Arretierschraube gegen Verdrehen gesichert. Durch das modulare Aufbaukonzept des Messumformers lassen sich Messzelle und Applikationselektronik od er Anschlussboard bei Bedarf austauschen. Auf der Oberseite des Gehäuses sehen Sie die mit Kreuzschlitzschrauben gesicherte Abdeckung der Tasten , unter der sich 3 Tasten zur Vor -Ort -Bedienung befinden. 3.2 Aufbau Typschilder Aufbau Ty pschild mit allgemeinen Informationen Seitlich am Gehäuse befindet sich das Typschild mit der Bestellnummer und weiteren wichtigen Angaben, wie Konstruktionsdetails und technische Daten. Bestellnummer (MLFB -Nummer) Fabrikationsnummer Bild 3-2 Beispiel für Typschild Beschreibung 3.3 Aufbau Messstellenschild SITRANS P DS III Servicehandbuch , 06/2014 , A5E00078060 -05 21 Aufbau Typschild mit Informationen zu Zulassungen Gegenüber befindet sich das Typschild mit Informationen zu Zulassungen. Dieses Typschi ld informiert z. B. über den Stand der Hardware und Firmware. Bei einer Ausführung des Messumformers für den explosionsgefährdeten Bereich sind auch die Informationen zum entsprechenden Zertifikat aufgelistet. Kenndaten für den explosionsgefährdeten Bereich Maximale Oberflächentemperatur (Temperaturklasse) Kategorie für den Einsatzbereich Geräteschutzniveau Zündschutzart Firmwarekennung Gruppe (Gas, Staub) Hardwarekennung Bild 3-3 Beispiel für Typschild 3.3 Aufbau Messstellenschild Bild 3-4 Beispiel für Messstellenschild Beschreibung 3.3 Aufbau Messstellenschild SITRANS P DS II I 22 Servicehandbuch , 06/2014 , A5E00078060 -05 SITRANS P DS III Servicehandbuch , 06/2014 , A5E00078060 -05 23 Anschließen 4 4.1 Grundlegende Sicherheitshinweise WARNUNG Ungeeignete Kabel und/oder Kabelverschraubungen Explosionsgefahr in expl osionsgefährdeten Bereichen. Verwenden Sie nur geeignete Kabel und Kabelverschraubungen entsprechend den Betriebsanleitungen im Kapitel "Technische Daten" genannten Anforderungen. Ziehen Sie die Kabelverschraubungen gemäß den Betriebsanleitungen im Kapitel "Technische Daten" genannten Drehmomenten an. Verwenden Sie beim Austausch von Kabelverschraubungen nur Kabelverschraubungen gleicher Bauart. Prüfen Sie die Kabel nach der Installation auf festen Sitz. WARNUNG Berührungsgefährliche elektrische Spannung bei Ausführungen mit 4 -Leiter -Zusatz Stromschlaggefahr bei unsachgemäßem elektrischem Anschluss. Beachten Sie beim elektrischen Anschluss die Angaben in der Betrieb sanleitung des 4 - Leiter -Zusatzes. WARNUNG Unsachgemäße Stromversorgung Explosionsgefahr in explosionsgefährdeten Bereichen bei unsachgemäßer Stromversorgung, z. B. bei Verwendung von Gleichstrom an Stelle von Wechselstrom. Schließen Sie das Gerät entsprechend den vorgeschriebenen Versorgungs - und Signalstromkreisen an. Die betreffenden Vorschriften finden Sie in den Zertifikaten, im Kapitel "Technische Daten" in de n Betriebsanleitungen bzw. auf dem Typschild. WARNUNG Unsichere Kleinspannungsversorgung Explosionsgefahr in explosionsgefährdeten Bereichen durch Spannungsübersc hlag. Schließen Sie das Gerät an eine Kleinspannungsversorgung mit sicherer Trennung (SELV) an. Anschließen 4.1 Grundlegende Sicherheitshinweise SITRANS P DS III 24 Servicehandbuch , 06/2014 , A5E00078060 -05 WARNUNG Fehlender Potenzialausgleich Bei fehlendem Potenzialausgle ich Explosionsgefahr in explosionsgefährdeten Bereichen durch Ausgleichsstrom oder Zündfunken. Stellen Sie sicher, dass für das Gerät ein Potenzialausgleich vorhanden ist. Ausnahme : Bei Geräten der Zündschutzart Eigensicherheit "Ex i" kann ggf. auf den Ans chluss des Potenzialausgleichs verzichtet werden. WARNUNG Ungeschützte Leitungsenden Explosionsgefahr in explosionsgefährdeten Bereichen durch ungeschützte Leitun gsenden. Schützen Sie nicht benutzte Leitungsenden gemäß IEC/EN 60079 -14. WARNUNG Unsachgemäße Verlegung geschirmter Leitungen Explosionsgefahr durch Ausgleichsst röme zwischen dem explosionsgefährdeten Bereich und dem nicht explosionsgefährdeten Bereich. Erden Sie geschirmte Leitungen, die in den explosionsgefährdeten Bereich führen, nur auf einer Seite. Bei beidseitiger Erdung müssen Sie einen Potenzialausgleichsl eiter verlegen. WARNUNG Anschließen des Geräts unter Spannung Explosionsgefahr in explosionsgefährdeten Bereichen. Schließen Sie Geräte in explosionsgefährdeten B ereichen nur im spannungslosen Zustand an. Ausnahmen : Energiebegrenzte Stromkreise dürfen auch unter Spannung in explosionsgefährdeten Bereichen angeschlossen werden. Für Zündschutzart "nicht funkend" nA (Zone 2) sind Ausnahmen im entsprechenden Zertifikat geregelt. Anschließen 4.1 Grundlegende Sicherheitshinweise SITRANS P DS III Servicehandbuch , 06/2014 , A5E00078060 -05 25 WARNUNG Falsche Auswahl der Zündschutzart Explosionsgefahr in explosionsgefährdeten Bereich. Dieses Gerät ist für mehrere Zündschutzarten zugelassen. 1. Entscheiden Sie sich für eine Zündschutzart. 2. Schließen Sie das Gerät gemäß der gewählten Zündschutzart an. 3. Um einen fehlerhaften Einsatz bei späterer Verwendung zu vermeiden, machen Sie vor dem Anschließen die nicht verwendeten Zündschutzarten auf dem Typs child dauerhaft unkenntlich. ACHTUNG Zu hohe Umgebungstemperatur Beschädigung der Leitungsisolierung. Setzen Sie bei einer Umgebungstemperatur 60 °C (140 °F) hitzebeständige Leitungen ein, die für eine mindestens 20 °C (68 °F) höhere Umgebungstemperatur ausgelegt sind. ACHTUNG Falsche Messwerte bei falscher Erdung Es ist nicht zulässig, das Gerät über den "+" Anschluss zu erden. Es kann zu Fehlfunktionen mit dauerhafter Schädigung des Geräts kommen. Wenn erforderlich, erden Sie das Gerät über den " -" Anschluss. Hinweis Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Dieses Gerät kann in industriellen Umgebungen, in einer Haushaltsumgebung und in kleingewerblicher Umgebung eingesetzt werden. Metallgehäuse weisen eine erhöhte elektromagnetische Verträglichkeit gegenüber Hochfrequenzstrahlung auf. Der Schutz gegen Hochfrequenzstrahlung kann durch Erdung des Gehäuses erhöht werden - siehe Kapi tel " Gerät anschließen (Seite 26)". Anschließen 4.2 Gerät anschließen SITRANS P DS III 26 Servicehandbuch , 06/2014 , A5E00078060 -05 Hinweis Verbesserung der Störsicherheit Verlegen Sie Signalkabel getrennt von Leitungen mit Spannungen > 60 V. Verwenden Sie Kabel mit verdrillten Adern. Halten Sie mit dem Gerät und den Kabeln Abstand zu starken elektromagnetischen Feldern. Verwenden Sie abgeschirmte Kabel, um die volle Spezifikation gemäß HART zu gewährleisten. Siehe hierzu die Informatio nen zur HART -Kommunikation im Kapitel "Technische Daten" der Betriebsanleitungen. 4.2 Gerät anschließen Gerät öffnen 1. Schrauben Sie den Deckel des elektrischen Anschlussraums ab. Das Gehäuse ist an der Seite mit "FIELD TERMINALS" gekennzeichnet. Gerät anschl ießen 1. Führen Sie das Anschlusskabel über die Kabelverschraubung ein. 2. Schließen Sie das Gerät über den vorhandenen Schutzleiteranschluss an die Anlage an. 3. Schließen Sie die Adern an den Anschlussklemmen "+" und " -" an. Beachten Sie dabei die Polung! Wenn erforderlich, erden Sie das Gerät über den "-" Anschluss, in dem Sie den " -" Anschluss mit der Erdungsklemme verbinden. 4. Legen Sie gegebenenfalls den Schirm auf die Schraube der Erdungsklemme . Diese ist elektrisch mit dem äußeren Schutzleiteranschluss verbunden. Anschließen 4.2 Gerät anschließen SITRANS P DS III Servicehandbuch , 06/2014 , A5E00078060 -05 27 HART PROFIBUS PA / FoundationŽ Fieldbus FF Speisetrenner mit eingebauter Bürde Deckelsicherung Hilfsenergie Schutzleiteranschluss/ Potenzialausgleichklemme Kabeleinführung für Hilfsenergie/Analoga usgang Prozessanschluss Anschlussklemmen Erdungsklemme Teststecker für Gleichstrommessgerät oder Anschlussmöglichkeit für externe Anzeige PROFIBUS PA / FoundationŽ Fieldbus FF Elektrischer Anschluss, Stromversorgung Anschließen 4.2 Gerät anschlie ßen SITRANS P DS III 28 Servicehandbuch , 06/2014 , A5E00078060 -05 Gerät schließen 1. Schrauben S ie die Deckel bis zum Anschlag ein. 2. Sichern Sie beide Deckel mit der Deckelsicherung . 3. Schließen Sie die Abdeckung der Tasten . 4. Ziehen Sie die Schrauben der Abdeckung für die Tasten an. 5. Überprüfen Sie die Dichtigkeit gemäß Schutzart der Blindstopfen und Kabelverschraubung . Abdeckung der Tasten Blindstopfen Kabelvers
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\Daten_aus_SIOS_Unlabeled_Data\COB9630906_V2\COB9630906\7353802\A5E00053220-07es_DS3_HART_Ex_OI_es-ES.pdf | A5E00053220-07es_DS3_HART_Ex_OI_es-ES.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | Transmisor de presión SITRANS P, série DS III con HART Instrucciones de servicio • 08/2011 SITRANS Relleno Aceitesilico. Mat.:Conex.Membr. U:DC10,5...45V(noEx)Salida:4...20mA HAlcancedemedida Límitessobrecarga ClasedeprotecciónIP65 Nr.Fab.N1LN11-004711 Transmisorparapresión 1.44042.4819 7MF4033-1EB10-1DA1 :0,63...63bar :-1...100bar MadeinFrance 0032 PED:SEPSITRANSP D-76181Karlsruhe U:DC10,5...45VSalida:4...20mA HII1/2GExdIICT4/T6 PTB99ATEX1160 FW:13.01.02HW:01.02.03 T=-40...85/60°C aConsiderarelcert.DepuebadeprototipoUE SITRANSP D-76181Karlsruhe .... hasta ... mbar 1234 Comentario Número del punto de medida (TAG) Y01 o Y02 = máx. 27 dígitos Y15 = máx. 16 dígitos Y99 = máx. 10 dígitos Y16 = máx. 27 dígitos + '- 8 (1.14) 15(0.6) 74 (2.9) 143 (5.6) 53 (2.1) 54 (2.13) 27 (1.1) 80 (3.15) 24(0.94) 50(1.97) 117 (4.61) 68(2.68) 72 (2.8) 123 (4.84) min. (3.54) min. 90 ca. 96 (3.78) 17(0.67) 2984 (3.31) 171 (6.73) 236 (9.29) 40(1.57) 105 (4.13) 120 (4.72) 15(0.6) 80 (3.15) 143 (5.6) 53 (2.1) 24(0.94) 50(1.97) ca. 96 (3.78) 17(0.67) 29(1.14) 84 (3.31) 128 (5.04) 69 (2.7) min. 90 (3.54) 134 (5.28) 105 (4.1) 72 (2.83) 166 (6.54) 262 (10.3) 96 (3.8) 52 (2.05) 68 (2.7) 120 (4.7) 80 (3.15) 15(0.6) 143 (5.6) 53 (2.1) ca. 96 (3.78) 17(0.67) 29(1.14) 84 (3.31) 128 (5.04) ca. 217 (8.54) ca. 87 (3.43) ca. 85 (3.35) min 90 (3.54) 60 (2.36) 65 (2.56) 24(0.94) 50(1.97) 29(1.14) 177 (6.97) 84 (3.31) 54 (2.1) 108 (4.25) ca. 96 (3.78) 17(0.67) bLn x d2fd5d4KD15(0.6) 143 (5.6) 74 (2.9) 53 (2.1) min. 90 (3.54) 166 (6.54) 15(0.6) 74(2.9) 53(2.1) 143 (5.6) 15(0.6) min. 90 (3.54) H1 = ca. 130 (5.12) 80 (3.15) H2 = ca. 55 (2.17) (0.94) 2450(1.97) 29(1.14) 84 (3.31) 2 Online 1 (PV meas) *) 2 (PV) status 3 Module type 4 Identification 1 Operation Unit 1 Tag 2 Long Tag --> M **) 3 Descriptor 4 Message 5 Date 2 Device 1 Manufacturer 2 Model 3 Device identification 4 Distributor 5 MLFB Order Number 1 MLFB Order No --> M 6 Measurement type 7 Fabrication-No 8 Final asembly number 9 Sensor serial number 10 Revisions 1 Universal rev. 2 Field device rev. 3 Software rev. 4 Hardware rev. 3 Basic Parameters 1 Pressure unit 2 LSL (Lower Sensor Limit) 3 USL (Upper Sensor Limit) 4 Minimum Span 5 LRV (Lower Range Value) 6 URV (Upper Range Value)) 7 Pressure damping 8 Pressure xfer function xfer = transfer 5 Config Inp/Outp1 Quick-Setup & Meas. 1 PV, Current, Status 1 (PV meas) *) 2 AO (analogue output) 3 (PV) % range 4 Status see ---> 6 Diagnosis/Service 5 Measurement type 2 Meas.Val. & Status 1 Pressure Values 1 Pressure 2 Pres status 3 Untrimmed pressure 4 Untrimmed pres status 2 Temperature Values 1 Sens-Temp 2 Sens-Temp status 3 Electr-Temp 4 Electr-Temp status 3 Level, Vol, Mass Values 1 Level (shown if valid items) 2 Level status 3 Volume 4 Volume status 5 Mass 6 Mass status 4 Vol-, Mass- & Flow 1 Vol-Flow (shown if valid items) 2 Vol-Flow status 3 Mass-Flow 4 Mass-Flow status 5 Appl & Stat 1 Customer (shown if valid items) 2 Customer Status 3 Quick-Setup 1 Tag 2 Ext TAG --> M 3 PV is 4 (PV) unit 5 Position correction 1 Position corr --> M 6 LRV 7 URV 8 Pressure damping 9 Pressure xfer function 2 Input 1 Config Pres/Temp 1 Pressure sensor 1 Pressure 2 Untrimmed pres 3 Pressure units 1 Pres abs/rel 2 Pressure unit 3 Untrimmed pres unit 2 Temperature sensor 1 Sens-Temp 2 Electr-Temp 3 Temp units 1 Sens-Temp unit 2 Electr-Temp unit 3 Pres units see --> 1 Pressure sensor 4 Temp units see --> 2Temperature sensor 2 Display Process Variables 1 Prozess variables 1 (PV measurement) 2 (PV) %rnge 3A O 4 (SV measurement) 5 (TV measurement) 6 (QV measurement) 3 Meas Switch/Mapper 1 measurement 2 PV is 3 SV is 4 TV is 5 QV is 6 (measurement) config 1 Input scaling 1 Pres abs/rel e.g. Level 2 Pressure unit 3 Input LRV 4 Input URV 2 Level scaling 1 Level unit e.g. Level scaling 2 Level LRV 3 Level URV to be continued 3 Volume scaling 1 Volume unit 2 Vol LRV 3 Vol URV 2 Density unit 3 Density 3 Mass unit 6 (measurement) config 1 Input scaling 1 Pres abs/rel e.g. Flow e.g. Level6(measurement) config continuance3Meas Switch/Mapper continuance2Input continuance5Config Inp/Outpcontinuance2 Pressure unit 3 Input LRV 4 Input URV 2 Flow scaling 1 Vol flow unit 2 Vol flow LRV 3 Vol flow URV 2 Density unit 3 Density 3 Mass flow unit 6 (measurement) config 1 Input scaling 1 Pres abs/rel e.g. Customer 2 Pressure unit 3 Input LRV 4 Input URV 3 Customer scaling 1 Cust unit (5 Ch) 2 Cust LRV 3 Cust URV 7 Unser linearization 1 Special Curve status --> only if meas not pres if Level, Flow or Customer 2 No curve points this is valid - otherwise not 3 Setup special char --> M 4 Display special char --> M 4 Meas.Limits & Span 1 Module range 2 Active Device Variables 1 Pressure 1 Pressure unit 2 Pres USL 3 Pres LSL 4 Trimpoint sum 5 Pres min.span 2 Sens-Temp 1 Sens-Temp unit 2 Sens-Temp USL 3 Sens-Temp LSL 4 Sens-Temp min.span 3 Electr-Temp 1 Electr-Temp unit 2 Electr-Temp USL 3 Electr-Temp LSL 4 Electr-Temp min.span 4 Untrimmed Pres 1 Untrimmed Pres unit 2 Untrimmed Pres USL 3 Untrimmed Pres LSL 4 Untr Pres min.span additional if measurement 5 Level 1 Level unit is mapped to level 2 Level USL 3 Level LSL 4 Level min.span additional if measurement 6 Volume 1 Volume unit is mapped to level 2 Volume USL 3 Volume LSL 4 Volume min.span additional if measurement 7 Mass 1 Mass unit is mapped to level 2 Mass USL 3 Mass LSL 4 Mass min.span additional if measurement 5 Vol-Flow 1 Vol-Flow unit is mapped to flow 2 Vol-Flow USL 3 Vol-Flow LSL 4 Vol-Flow min.span additional if measurement 6 Mass-Flow 1 Mass-Flow unit is mapped to flow 2 Mass-Flow USL 3 Mass-Flow LSL 4 Mass-Flow min.span additional if measurement 5 Customer 1 (PV) unit is mapped to customer 2 Customer USL 3 Customer LSL 4 Customer min. span 3 Output 1 Analog output 1 Analog output 2 Percent range 3 Zero and Span 1 Zero/Span set 1 Apply values >1 4 Pres xfer function 2 Out Scaling PV >2 5 Startpoint square root >1 Out Scaling PV 1 Unit 2 LRV 3 URV 4 LSL 5 USL >2 Apply values 1 Apply values --> M 6 Current Limits 1 Lower AO Limit 2 Upper AO Limit 7 Alarms 1 AO Alarm Type 2 Alarm LRV 3 Alarm URV 2 Sensor trim points 1 Lower sensor trim point 2 Upper sensor trim point 3 HART output 1 Polling address 2 Num request preambles 3 Num response preambles 4 Local meter 1 Meter type 2 Unit tracking 3 Local Display unit to be continued 4 LCD Settings 1 LCD Scaling, if On: 2 LCD Unit 5 Bargraph 3 LCD LRV 4 LCD URV 6 Access Control 1 Lokal keys control mode 2 Write protect 3 Set write protect --> M 5 Mech. Construction 4Local Meter 1 No of electronic changes Mech = mechanical 2 Design 1 Sensor 1 Fill fluid 2 Isolation material 3O ring material 4 Module range 2 Remote Seal 1 Number remote seal (RS) 2 RS type 3 RS isolator material 4 RS fill fluid 5 Extension length 6 Extension type 7 Capillar length 3 Process Connection 1 Process Connection 2 DrainVent / plug mat 3 DrainVent / plug pos 4 Process flange bolt 5 Flange type 6 Flange material 4 Electronic Connection 1 Electr housing material 2 Electr connection 7Diagnosis/Service1Status 1Status summary 2Extended device status 3Simulation status 4Hardw/Firmw status 1Status group 2 2Status group 3 3Status group 4 4Status group 5 5Diag Alarm Status 1Status group 15 2Status group 16 6Diag Warn Status 1Status group 19 2Status group 20 2Device 1Selftest/Reset 1Selftest --> M 2Display Test --> M 3Master reset --> M 4Changes Config1Config changed counter 2Sensor trim 1Restore mfgr trims --> M mfgr = manufacturer2Sensor trim 1Sensor trim points 1Lower sensor trim point 2Upper sensor trim point 2Sensor trim 1Pres zero trim--> M 2Lower sensor trim --> M 3Upper sensor trim --> M 3Trimpoint summary 3Trim analog output 1D/A trim --> M 2Scaled D/A trim --> M 4Position correction 1Position corr --> M 3Simulation/Test 1Loop test --> M Simulation AO2Inputs --> M Simulation Fixed / Ramp4Access Control 1Local keys control mode 2Write protect 3Set write protect --> M 3Diagnostic settings1W/A time unit W/A = warning/alarm2Calib interval 1Calib status 2W/A acknowledge --> M 3Calib timer 1Calib time 2Reset timer --> M 4Calib warning 5Calib alarm 6W/A activation 3Service interval 1Service status 2W/A acknowledge --> M 3Service timer 1Service time 2Reset timer --> M 4Service warning 5Service alarm 6W/A activation 4AO saturation 1AO alarm type 2Saturation alarm 3Alarm duration 4Alarm activation 5Limiter setup 1Display limiter --> M 2Setup limiter --> M 3Limiter status --> M 4Limiter: Ack W/A --> M Ack = acknowledge5CmpCnt: Ack W/A --> M CmpCnt = 6Reset counter. --> M Comparation Counter4View 1Operating hours 1Operating hours Electr 2Operating hours Sensor 3Min/Max pointer 1Pressure pointer 1Pres max 2Pres min 3Reset pointer --> M 2Electr-Temp pointer1Electr-Temp max 2Electr- Temp min 3Reset pointer --> M 3Sens-Temp pointer1Sens-Temp max 2Sens-Temp min 3Reset pointer --> M 6Certif & Approv1Explos. Protection Certif = CertificationExplos = ExplosionApprov = Approvalcontinuance5Config Inp/Outpcontinuance www.siemens.com/processautomation Sujeto a cambios sin previo aviso A5E00053220-07 © Siemens AG 2011 Siemens AG Industry Automation (IA) Sensors and CommunicationProcess Instrumentation 76181 KARLSRUHE ALEMANIAwww.siemens.com/prozessinstrumentierung A5E00053220A5E00053220
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P664200___15_1248916-240_N1EN189010011-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P664200___15_1248916-240_N1EN189010011-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2014-12-08 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010011 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0240: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010011: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 15: P664200___15: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.28 0.48 1.41 1.76 0.022 0.017 0.006 0.01117.1317.18 2.54 2.2011.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- 0.09Al -- 0.004(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2014-12-08Haguenau5003685/1020184(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-08 05:54:01PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F458010___31_1250175-20_N1EN219130025-ZERT__DIN10204_31B__.PDF | F458010___31_1250175-20_N1EN219130025-ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130025 | 7MF4434-1DA22-1EB7-Z;7MF4434-*DA*2-1***;A5E00103940A | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507585-14459854-Y216-B6211: 01250175 / 0020: 7MF4434-1DA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130025: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 31: F458010___31: .: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 26(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau1615602/1020384(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 20:41:26PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-3.1126List of materials / WerkstofflisteN1-EN21-9130025Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4434-*DA*2-1*** - A40No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00103940A33 S242SIEMENS3.1C73451-A402-C33Mittelstck Pos.Cell body plus11W5A5E00103940A253 S272SIEMENS3.1C73451-A402-C53Mittelstck Neg.Cell body minus12W532Diaphragm / TrennmembranC73451-A402-C163W73501-A4404-B503-*-253.1SIEMENS12444W541Process cover / KappeC73451-A402-C71W73400-A4408-B501-*-253.1CHUNJIA4TBW551Process cover / KappeC73451-A402-C71W73400-A4408-B501-*-253.1CHUNJIA4TBW564Bolt / ZylinderschraubeDIN 912 M10x85W73601-A1041-B502-*-253.1WURTHVIRAJ A4-70W574Nut / SechskantmutterDIN 4032 M10W73606-A1-B504-*-253.1VIRAJVIRAJ A4-70W582Screw / GewindstiftDIN 915 M4x10W73604-A7040-B103-*-252.1BÖHLER--W5C73451-A402-C 66-*-258D08-905SCHOTT2.1C73451-A402-C66GlasdurchfhrungGlass bushing19W5102Insert / EinsatzC73451-A402-C81W73503-A4401-B502-*-253.1WOMGGW5112Screw / SchraubeC73451-A402-C83W73503-A4401-B501-*-253.1WOMNW5Manufacturer / HerstellerPD PA MF-H PI-PV TECHHaguenauPosition / AuftragOrder / Item012501755 / 00Serial-Number / Fab. - NrN1-EN21-9130025Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2015-01-21Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-3.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130025C12PD PA MF-H PI-PV PRO-13 / 26EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130025C12PD PA MF-H PI-PV PRO-14 / 26EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130025C12PD PA MF-H PI-PV PRO-15 / 26EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130025C12PD PA MF-H PI-PV PRO-16 / 26EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130025C12PD PA MF-H PI-PV PRO-17 / 26EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130025C12PD PA MF-H PI-PV PRO-18 / 26EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130025C12PD PA MF-H PI-PV PRO-19 / 26EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130025C12PD PA MF-H PI-PV PRO-110 / 26EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130025C12PD PA MF-H PI-PV PRO-111 / 26EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130025C12PD PA MF-H PI-PV PRO-112 / 26EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130025C12PD PA MF-H PI-PV PRO-113 / 26EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130025C12PD PA MF-H PI-PV PRO-114 / 26EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130025C12PD PA MF-H PI-PV PRO-115 / 26EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130025C12PD PA MF-H PI-PV PRO-116 / 26EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130025C12PD PA MF-H PI-PV PRO-117 / 26EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130025C12PD PA MF-H PI-PV PRO-118 / 26EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130025C12PD PA MF-H PI-PV PRO-119 / 26EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130025C12PD PA MF-H PI-PV PRO-120 / 26EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130025C12PD PA MF-H PI-PV PRO-121 / 26EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130025C12PD PA MF-H PI-PV PRO-122 / 26EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130025C12PD PA MF-H PI-PV PRO-123 / 26EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130025C12PD PA MF-H PI-PV PRO-124 / 26EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130025C12PD PA MF-H PI-PV PRO-125 / 26EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130025C12PD PA MF-H PI-PV PRO-126 / 26EN 10204-3.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P741013__N1B1269014814-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P741013__N1B1269014814-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 21.02.2011 |  | PROFIBUS PA | N1B1269014814 | 7MF4034 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Messprotokoll Measurement Report SeitePage/Kunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0063779521.02.2011 11Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000498959 SAP 867950 20394426/2 7MF4034 Profibus PA 0,100% [1*]P741013 0 ... 1 bar rel. Referenzgerät Reference Kalibriernummer Calibration No. CPC8000-DX 0,01 % -0,60 ... 1 bar rel. A21676 DKD 10-10 Ergebnis Result Temperatur Temperature 20°C +/- 5 K 31.01.2011 Referenz Prüfling rel. Abweichung Standard Test Item rel. Deviation barbar%0,0000 0,0001 0,0001 0,010 0,009 0,2000 0,2001 0,2001 0,009 0,014 0,4000 0,4002 0,4003 0,018 0,026 0,6000 0,6004 0,6003 0,035 0,030 0,8000 0,8004 0,8004 0,043 0,044 1,0000 1,0001 1,0001 0,010 0,010 Bemerkung / Remarks: Der Kalibriergegenstand hä lt die Fehlergrenzen n ach Herstellerangaben ein. Object keeps the specification. IEC 61298 Die Kalibrierung erfolgte auf der Grundlage der folgenen Norm: Calibration was carried out according to the following norm: [1*] N1B1269014814 Prüfer Examiner S. Heck Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F620001___14_1250174-20_N1EN219130001-ZERT__DIN10204_31B__.PDF | F620001___14_1250174-20_N1EN219130001-ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130001 | 7MF4434-1EA22-1EB7-Z;7MF4434-*EA*2-1***;A5E00103940A | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507584-14459854-Y216-B6211: 01250174 / 0020: 7MF4434-1EA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130001: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 14: F620001___14: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 23(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau1625704/1021352(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 18:04:50PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-3.1123List of materials / WerkstofflisteN1-EN21-9130001Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4434-*EA*2-1*** - A40No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00103940A34-D S344SIEMENS3.1C73451-A402-C34Mittelstck Pos.Cell body plus11W5A5E00103940A54-D S328SIEMENS3.1C73451-A402-C54Mittelstck Neg.Cell body minus12W532Diaphragm / TrennmembranC73451-A402-C163W73501-A4404-B503-*-253.1SIEMENS490920W541Process cover / KappeC73451-A402-C71W73400-A4408-B501-*-253.1CHUNJIA4PJW551Process cover / KappeC73451-A402-C71W73400-A4408-B501-*-253.1CHUNJIA4PJW564Bolt / ZylinderschraubeDIN 912 M10x85W73601-A1041-B502-*-253.1WURTHVIRAJ A4-70W574Nut / SechskantmutterDIN 4032 M10W73606-A1-B504-*-253.1VIRAJVIRAJ A4-70W582Screw / GewindstiftDIN 915 M4x10W73604-A7040-B103-*-252.1BÖHLER--W5C73451-A402-C 66-*-258D08-905SCHOTT2.1C73451-A402-C66GlasdurchfhrungGlass bushing19W5102Insert / EinsatzC73451-A402-C81W73503-A4401-B502-*-253.1WOMGGW5112Screw / SchraubeC73451-A402-C83W73503-A4401-B501-*-253.1WOMNW5Manufacturer / HerstellerPD PA MF-H PI-PV TECHHaguenauPosition / AuftragOrder / Item012501744 / 00Serial-Number / Fab. - NrN1-EN21-9130001Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2015-01-21Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-3.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130001C12PD PA MF-H PI-PV PRO-13 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130001C12PD PA MF-H PI-PV PRO-14 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130001C12PD PA MF-H PI-PV PRO-15 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130001C12PD PA MF-H PI-PV PRO-16 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130001C12PD PA MF-H PI-PV PRO-17 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130001C12PD PA MF-H PI-PV PRO-18 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130001C12PD PA MF-H PI-PV PRO-19 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130001C12PD PA MF-H PI-PV PRO-110 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130001C12PD PA MF-H PI-PV PRO-111 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130001C12PD PA MF-H PI-PV PRO-112 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130001C12PD PA MF-H PI-PV PRO-113 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130001C12PD PA MF-H PI-PV PRO-114 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130001C12PD PA MF-H PI-PV PRO-115 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130001C12PD PA MF-H PI-PV PRO-116 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130001C12PD PA MF-H PI-PV PRO-117 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130001C12PD PA MF-H PI-PV PRO-118 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130001C12PD PA MF-H PI-PV PRO-119 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130001C12PD PA MF-H PI-PV PRO-120 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130001C12PD PA MF-H PI-PV PRO-121 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130001C12PD PA MF-H PI-PV PRO-122 / 23EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130001C12PD PA MF-H PI-PV PRO-123 / 23EN 10204-3.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\__N1AN229004385-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | __N1AN229004385-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-11-29 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-AN22-9004385 | 7MF4434-1CY02-1AB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R3P0-1821407358-11589787-2359-B641N: 850571 / 0010: 7MF4434-1CY02-1AB7-Z: Y15+Y21: N1-AN22-9004385: 60 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: .: .: 60 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1091703989/551Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-11-29HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-11-29 12:21:42I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P662501___12_1248917-470_N1EN189010067-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P662501___12_1248917-470_N1EN189010067-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010067 | 7MF4034-1BA00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494879-14459693-Y216-B6211: 01248917 / 0470: 7MF4034-1BA00-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN18-9010067: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: 12: P662501___12: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]02550751000.000.250.500.751.000.00000.25000.50000.75001.00000.00000.25000.50000.7500-0.0014-0.0020-0.00010.00240.0004-0.0030-0.00280.00110.0040(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Kopf Hervé(2)2015-01-21Haguenau5012958/1021746(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 18:27:19PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F408010__N1AO129175213-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | F408010__N1AO129175213-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-25 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-AO12-9175213 | 7MF4434-1DA02-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821288229-P6/21394-6NU: 836935 / 0010: 7MF4434-1DA02-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-AO12-9175213: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 13: F408010: .: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / AusgangskennlinieDeviation / Abweich.DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]0501000125250-0.0026124.9307249.96910.0041124.9640-0.0010-0.0277-0.01240.0017-0.0144(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stumpf Sébastien(2)2010-10-25HAGUENAU,1139751/986768(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-25 21:34:44I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\cert_SiPDSIII_US_ord_loc_3052625.pdf | cert_SiPDSIII_US_ord_loc_3052625.pdf | 24 September 2015 |  |  |  | 7MF40a;7MF20a;7MF41a;7MF21a;7MF42a;7MF22a;7MF43a;7MF23a;7MF44a;7MF24a;7MF45a;7MF25a;7MF46a;7MF26a | Certificate | ID_029 | Explosionsschutz-Zulassung | Explosion protection approval | Siemens | FM | ˘ˇ FM Approvals Form OLC 5/13 3052625 Page 1 of 4 FM Approvals 1151 Boston Providence Turnpike P.O. Box 9102 Norwood, MA 02062 USA T: 781 762 4300 F: 781-762-9375 www.fmapprovals.com This certificate is issued for the following equipm ent: 7MF40a Œ bcdef - ghij Pressure Transmitter 7MF40a Œ bcdef - ghij Z-C41 7MF20a Œ bcdef - ghij Ta = 85°C; Type 4X a = 33, 34 (Profibus), or 35 (Foundation Fieldbus). b = Measuring Cell 1 or 3. c = Measuring range A, B, C, D, E, F, G or J. d = Wetted part material A, B, C, or Y. e = Process Connection 0, 1, 2, 3, 4, 5 or 6. f = Non-wetted material part 0 or 3. g = Version 1, 2 or 3. h = Type of protection A. i = Electrical connection B, C, F or G. j = Housing/cover display 0, 1, 6 or 7. 7MF41a Œ bcdef - ghij Pressure Transmitter 7MF41a Œ bcdef - ghij Z-C41 7MF21a Œ bcdef - ghij Ta = 85°C; Type 4X a = 33, 34 (Profibus), or 35 (Foundation Fieldbus) . b = Measuring Cell 1, 3, 4 or 6. c = Measuring range A, B, C, D, E, S, T, U or Q. d = Wetted part material A or B. e = Process Connection 2, 3 or 7. f = Non-wetted material part 0 or 3. g = Version 1, 2 or 3. h = Type of protection A. i = Electrical connection B, C, F or G. j = Housing/cover display 0, 1, 6 or 7. ˘ˇ FM Approvals Form OLC 5/13 3052625 Page 2 of 4 7MF42a Œ bcdef - ghij Pressure Transmitter 7MF42a Œ bcdef - ghij Z-C41 7MF22a Œ bcdef - ghij Ta = 85°C; Type 4X a = 33, 34 (Profibus), or 35 (Foundation Fieldbus). b = Measuring Cell 1 or 3. c = Measuring range D, F, G, H, L, M or N. d = Wetted part material A, B, C, or Y. e = Process Connection 0, 1, 2, 3, 4, 5 or 6. f = Non-wetted material part 0 or 3. g = Version 1, 2 or 3. h = Type of protection A. i = Electrical connection B, C, F or G. j = Housing/cover display 0, 1, 6 or 7. 7MF43a Œ bcdef - ghij Pressure Transmitter 7MF43a Œ bcdef - ghij Z-C41 7MF23a Œ bcdef - ghij Ta = 85°C; Type 4X a = 33, 34 (Profibus), or 35 (Foundation Fieldbus). b = Measuring Cell 1 or 3. c = Measuring range D, F, G, H or K. d = Wetted part material A, B, C, E, H, L or Y. e = Process Connection 0, 2, 4, or 6. f = Non-wetted material part 2 or 3. g = Version 1, 2 or 3. h = Type of protection A. i = Electrical connection B, C, F or G. j = Housing/cover display 0, 1, 6 or 7. 7MF44a Œ bcdef - ghij Pressure Transmitter 7MF44a Œ bcdef - ghij Z-C41 7MF24a Œ bcdef - ghij Ta = 85°C; Type 4X a = 33, 34 (Profibus), or 35 (Foundation Fieldbus). b = Measuring Cell 1 or 3. c = Measuring range B, C, D, E, F, G or H. d = Wetted part material A, B, C, E, H, L or Y. e = Process Connection 0, 2, 4 or 6. f = Non-wetted material part 2 or 3. g = Version 1, 2 or 3. h = Type of protection A. i = Electrical connection B, C, F or G. j = Housing/cover display 0, 1, 6 or 7. ˘ˇ FM Approvals Form OLC 5/13 3052625 Page 3 of 4 7MF45a Œ bcdef - ghij Pressure Transmitter 7MF45a Œ bcdef - ghij Z-C41 7MF25a Œ bcdef - ghij Ta = 85°C; Type 4X a = 33, 34 (Profibus), or 35 (Foundation Fieldbus). b = Measuring Cell 1 or 3. c = Measuring range D, E, F, G or H. d = Wetted part material A, B, C, E, H, L or Y. e = Process Connection 1, 3, 5 or 7. f = Non-wetted material part 2 or 3. g = Version 1, 2 or 3. h = Type of protection A. i = Electrical connection B, C, F or G. j = Housing/cover display 0, 1, 6 or 7. 7MF46a Œ bcYef - ghij Pressure Transmitter 7MF46a Œ bcYef - ghij Z-C41 7MF26a Œ bcYef - ghij Ta = 85°C; Type 4X a = 33, 34 (Profibus), or 35 (Foundation Fieldbus). b = Measuring Cell 1 or 3. c = Measuring range D, E, F or G. e = Process Connection 0, 2, 4 or 6. f = Non-wetted material part 2 or 3. g = Version 1, 2 or 3. h = Type of protection A. i = Electrical connection B, C, F or G. j = Housing/cover display 0, 1, 6 or 7. Equipment Ratings: Equipment for use in ordinary; Type 4X indoor / out door location. FM Approved for: Siemens AG, Process Industries and Drives, Process Automation DE-76181 Karlsruhe Germany ˘ˇ FM Approvals Form OLC 5/13 3052625 Page 4 of 4 This certifies that the equipment described has bee n found to comply with the following Approval Standards and other documents: Class 3810 2005 ANSI/NEMA 250 1991 Original Project ID: 3052625 Approval Granted: May 8, 2014 Subsequent Revision Reports / Date Approval Amended Report Number Date Report Number Date RR201563 September 24, 2015 FM Approvals LLC 24 September 2015 J. E. Marquedant Manager, Electrical Systems Date
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\A5E00053275-08de_DSIII_P410_PA_BA_de-DE.pdf | A5E00053275-08de_DSIII_P410_PA_BA_de-DE.pdf | 02/2016 | SITRANS P DS III;SITRANS P410;SITRANS P300 | PROFIBUS PA |  | A5E00053275;7MF4997-1AB;7MF4997-1CB-Z;7MF4034;7MF4134;7MF4234;7MF4334;7MF4434;7MF4534;7MF4634;7MF4997-1CP;7MF9001-2;7MF4997-1DB;7MF4997-2HA;7MF4997-2HB;7MF4997-2HC;7MF4997-2HD;7MF4997-2HE;7MF4997-2HF;7MF4997-1AH;7MF4997-1AC;7MF4997-1AJ;7MF443;7MF4997-1AD;7MF4997-1AE;7MF4997-1AK;7MF4997-1AL;7MF453;7MF4997-1AF;7MF4997-1AM;7MF4997-1BB;7MF4997-1BE;7MF4997-1BC;7MF4997-1BF;7MF4997-1BR;7MF4997-1CA;7MF4997-1CD;7MF4997-1CG;7MF4997-1CH;7MF4997-1CQ;7MF4997-1DK;7MF4997-1DL;7MF4997-1DM;7MF4997-1DN;7MF4997-1DP;7MF4997-2DA;7MF4997-2DB;7MF4997-2DC;7MF4997-2DD;7MF4997-2DE;A5E00053275-08;A5E00072770A;A5E00090345 | Manual | MAN | Montage / Inbetriebnahme / Demontage | Montage / Inbetriebnahme / Demontage |  |  | SITRANS P DS III/P410 mit PROFIBUS PA ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ _______________ ____ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ SITRANS Druckmessumformer SITRANS P DS III/P410 mit PROFIBUS PA Betriebsanleitung 7MF4.34 02/2016 A5E00053275 -08 Einleitung 1 Sicherheitshinweise 2 Beschreibung 3 Einbauen/Anbauen 4 Anschließen 5 Bedienen 6 Bedienfunktionen über PROFIBUS 7 Funktionale Sicherheit 8 Konfigurieren/Projektieren 9 Inbetriebnehmen 10 Instandhalten und Warten 11 Alarm -, Fehler - und Systemmeldungen 12 Technische Daten 13 Maßbilder 14 Ersatzteile/Zubehör 15 Anhang A Liste der Abkürzungen B Siemens AG Division Process Industries and Drives Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG DEUTSCHLAND Dokumentbestellnummer: A5E00053275 02/2016 Änderungen vorbehalten Copyright © Siemens AG 2016 . Alle Rechte vorbehalten Rech tliche Hinweise Warnhinweiskonzept Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervorgehoben, Hinw eise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt. GEFAHR bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten wird , wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. WARNUNG bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten kann , wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. VORSICHT bedeutet, dass eine leichte Kö rperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. ACHTUNG bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. Beim Auftreten mehrerer Gefä hrdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein. Qualifizie rtes Personal Das zu dieser Dokumentation zugehörige Produkt/System darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung qualifiziertem Personal gehandhabt werden unter Beachtung der für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörigen Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits - und Warnhinweise. Qualifiziertes Personal ist auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden. Bestimmungsgemäßer Gebrauc h von Siemens -Produkten Beachten Sie Folgendes: WARNUNG Siemens -Produkte dürfen nur für die im Katalog und in der zugehörigen technischen Dokumentation vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Siemens empfohlen bz w. zugelassen sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eing ehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Marken Alle mit dem Schutzrechtsvermerk ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken der Siemens AG. Die ü brigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann. Haftungsausschluss Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard - und Sof tware geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgend en Auflagen enthalten. SITRAN S P DS III/P410 mit PROFIBUS PA Betriebsanleitung , 02/2016 , A5E00053275 -08 5 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung .............................................................................................................................................. 11 1.1 Zweck dieser Dokumentation ................................................................................................. 11 1.2 Produktinformation .................................................................................................................. 11 1.3 Historie .................................................................................................................................... 11 1.4 Gültigkeitsbereich der Anleitung ............................................................................................. 12 1.5 Überprüfung der Lieferung ...................................................................................................... 12 1.6 Transport und Lagerung ......................................................................................................... 13 1.7 Hinweise zur Gewährleistung ................................................................................................. 13 2 Sicherheitshinweise .............................................................................................................................. 15 2.1 Voraussetzung für den Einsatz ............................................................................................... 15 2.1.1 Gesetze und Bestimmungen .................................................................................................. 15 2.1.2 Konformität mit europäischen Richtlinien ............................................................................... 16 2.2 Unsachgemäße Änderun gen am Gerät .................................................................................. 16 2.3 Anforderungen an besondere Einsatzfälle .............................................................................. 17 2.4 Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen .......................................................................... 17 2.4.1 Verwendung falscher Geräteteile im explosionsgefährdeten Bereich .................................... 18 2.4.2 Elektrostatisch gefährdete Baugruppen .................................................................................. 19 3 Beschreibung ........................................................................................................................................ 21 3.1 Systemkonfiguration ............................................................................................................... 21 3.2 Anwendungsbereich ............................................................................................................... 22 3.3 SITRANS P DS III und SITRANS P410 .................................................................................. 25 3.4 Aufbau ..................................................................................................................................... 25 3.5 Aufbau Typsch ilder ................................................................................................................. 26 3.6 Aufbau Messstellenschild ....................................................................................................... 27 3.7 Arbeitsweise ............................................................................................................................ 28 3.7.1 Übersicht Arbeitsweise ........................................................................................................... 28 3.7.2 Arbeitsweise der Elektronik .................................................................................................... 29 3.7.3 Arbeitsweise der Messzelle .................................................................................................... 30 3.7.3.1 Messzelle für Relativdruck ...................................................................................................... 31 3.7.3.2 Messzelle für Differenzdruck und Durchfluss ......................................................................... 32 3.7.3.3 Messzelle für Füllstand ........................................................................................................... 33 3.7.3.4 Messzelle für Absolutdruck aus Baureihe Differenzdruck ...................................................... 34 3.7.3.5 Messzelle für Absolutdruck aus Baureihe Relativdruck .......................................................... 35 3.7.3.6 Messzelle für Relativdruck, frontbündige Membran ............................................................... 35 3.7.3.7 Messzelle für Absolutdruck, frontbündige Membran .............................................................. 36 3.8 Druckmittler ............................................................................................................................. 37 Inhaltsverzeichnis SITRANS P DS III/P410 mit PROFIBUS PA 6 Betriebsanleitung , 02/2016 , A5E00053275 -08 3.9 SIMATIC PDM ........................................................................................................................ 37 3.10 PROFIBUS ............................................................................................................................. 38 3.10.1 Übertragungstechnik .............................................................................................................. 38 3.10.2 Bustopologie .......................................................................................................................... 38 3.10.3 Eigenschaften ........................................................................................................................ 39 4 Einbauen/Anbauen ............................................................................................................................... 41 4.1 Grundlegende Sicherheitshinweise ....................................................................................... 41 4.1.1 Anforderungen an den Einbauort ........................................................................................... 45 4.1.2 Sachgemäße Montage ........................................................................................................... 45 4.2 Demontage ............................................................................................................................. 46 4.2.1 Unsachgemäße Demontage .................................................................................................. 46 4.3 Montage (außer Füllstand) ..................................................................................................... 47 4.3.1 Hinweise zur Montage (außer Füllstand) ............................................................................... 47 4.3.2 Montieren (außer Füllstand) ................................................................................................... 48 4.3.3 Befestigung ............................................................................................................................ 48 4.4 Montage "Füllstand" ............................................................................................................... 50 4.4.1 Hinweise zur Montage für Füllstand ....................................................................................... 50 4.4.2 Montieren für Füllstand .......................................................................................................... 51 4.4.3 Anschluss der Minusdruckleitung .......................................................................................... 52 4.5 Montage "Druckmittler" .......................................................................................................... 55 4.5.1 Montage für Druckmittler ........................................................................................................ 55 4.5.2 Montage für Druckmittler mit Kapillarleitung .......................................................................... 56 4.6 Messzelle gegenüber Gehäuse verdrehen ............................................................................ 62 4.7 Display drehen ....................................................................................................................... 63 5 Anschließen .......................................................................................................................................... 65 5.1 Grundlegende Sicherheitshinweise ....................................................................................... 65 5.1.1 Berührungsgefährliche elektrische Spannung bei Ausführungen mit 4 -Leiter -Zusatz .......... 65 5.1.2 Falsche Messwerte bei falscher Erdung ................................................................................ 68 5.2 Gerä t anschließen .................................................................................................................. 68 5.2.1 PROFIBUS Montagerichtlinie ................................................................................................ 68 5.3 Stecker M12 anschließen ...................................................................................................... 70 6 Bedienen .............................................................................................................................................. 73 6.1 Übersicht Bedienen ................................................................................................................ 73 6.2 Grundlegende Sicherheitshinweise ....................................................................................... 74 6.3 Hinweise zur Bedienung ........................................................................................................ 74 6.4 Display ................................................................................................................................... 75 6.4.1 Elemente des Displays .......................................................................................................... 75 6.4.2 Einheitenanzeige .................................................................................................................... 76 6.4.3 Fehleranzeige ........................................................................................................................ 76 6.4.4 Modusanzeige ........................................................................................................................ 77 6.4.5 Statusanzeige ........................................................................................................................ 78 6.5 Vor -Ort -Bedienung ................................................................................................................. 78 6.5.1 Bedienelemente vor Ort ......................................................................................................... 78 Inhaltsverzeichnis SITRANS P DS III/P410 mit PROFIBUS PA Betriebsanleitung , 02/2016 , A5E00053275 -08 7 6.5.2 Bedienen über Tasten ............................................................................................................. 81 6.5.3 Elektrische Dämpfung setzen/einstellen ................................................................................. 82 6.5.4 Nullpunkt abgleichen ............................................................................................................... 83 6.5.5 Tasten - und Funktionssperre .................................................................................................. 83 6.5.6 Messwertanzeige .................................................................................................................... 84 6.5.7 Einheit ..................................................................................................................................... 87 6.5.8 Busadresse ............................................................................................................................. 90 6.5.9 Gerätebetriebsart .................................................................................................................... 91 6.5.10 Position des Dezimalpunkts .................................................................................................... 92 6.5.11 Anzeige der Nullpunkt -Verstellung ......................................................................................... 93 6.5.12 Abgleich LO ............................................................................................................................ 94 6.5.13 Abgleich HI .............................................................................................................................. 95 7 Bedienfunktionen über PROFIBUS ........................................................................................................ 99 7.1 Kommunikationsstruktur für PROFIBUS PA ........................................................................... 99 7.1.1 Übersicht ................................................................................................................................. 99 7.1.2 Blockmodell für Messwerterfassun g und Verarbeitung .......................................................... 99 7.1.3 Messblock für Druck ............................................................................................................. 102 7.1.3.1 Messblock für Druck (Transducer Block 1) ........................................................................... 102 7.1.3.2 Funktionsgruppe Linearisierungsart ..................................................................................... 104 7.1.3.3 Einheiten des Messblocks für Druck ..................................................................................... 106 7.1.4 Messblock für Elektroniktemperatur ..................................................................................... 107 7.1.5 Funktionsblock Analogeingang ............................................................................................. 108 7.1.6 Funktionsblock Zählwerk ...................................................................................................... 109 7.2 Übersicht Bedienfunktionen .................................................................................................. 110 7.3 Messbetrieb .......................................................................................................................... 110 7.4 Einstellungen ........................................................................................................................ 111 7.4.1 Übersicht Einstellungen ........................................................................................................ 111 7.4.2 Einstellen .............................................................................................................................. 111 7.4.3 Druckmessung ...................................................................................................................... 112 7.4.4 Füllstandmessung ................................................................................................................. 112 7.4.5 Durchflussmessung .............................................................................................................. 115 7.4.6 Anpassung auf die gewünschte Prozessgröße .................................................................... 118 7.5 Elektrische Dämpfung (Filterzeitkonstante) .......................................................................... 120 7.6 Tastensperre und Schreibschutz .......................................................................................... 120 7.7 Warn - und Alarmgrenzen ...................................................................................................... 121 7.8 Ausfallverhalten .................................................................................................................... 123 7.8.1 Übersicht Ausfallverhalten .................................................................................................... 123 7.8.2 Ausgang ................................................................................................................................ 123 7.8.3 Zählwerkausgang .................................................................................................................. 123 7.9 Diagnosefunktionen .............................................................................................................. 124 7.9.1 Betri ebsstundenzähler .......................................................................................................... 124 7.9.2 Kalibr ierintervall und Serviceintervall .................................................................................... 124 7.9.3 Warnung quittieren ................................................................................................................ 125 7.9.4 Alarm quittieren ..................................................................................................................... 125 7.9.5 Schleppzeiger ....................................................................................................................... 126 7.10 Simulation ............................................................................................................................. 127 7.10.1 Übersicht Simulation ............................................................................................................. 127 Inhaltsverzeichnis SITRANS P DS III/P410 mit PROFIBUS PA 8 Betriebsanleitung , 02/2016 , A5E00053275 -08 7.10.2 Ausgang simulieren ............................................................................................................. 127 7.10.3 Eingang simulieren .............................................................................................................. 127 7.10.4 Drucksensor simulieren ....................................................................................................... 128 7.10.5 Sensor - und Elektroniktemperatur simulieren ...................................................................... 129 7.11 Sensor abgleichen ............................................................................................................... 129 7.12 Lagefehler abgleichen .......................................................................................................... 131 7.13 Rücksetzen .......................................................................................................................... 131 7.13.1 Rücksetzen in den Auslieferungsstand ................................................................................ 131 7.13.2 Warmstart/Wiederanlauf ...................................................................................................... 132 7.13.3 Rücksetzen der PROFIBUS -Adresse .................................................................................. 132 8 Funktionale Sicherheit .......................................................................................................................... 133 8.1 Sicherheitsfunktion ............................................................................................................... 133 8.2 Safety Integrity Level (SIL) ................................................................................................... 134 8.3 Einstellungen ........................................................................................................................ 136 8.4 Sicherheitstechnische Kenndaten ........................................................................................ 136 8.5 Wartung/Überprüfung .......................................................................................................... 137 8.5.1 Übersicht .............................................................................................................................. 137 8.5.2 Sicherheitsfunktion überprüfen/Wiederholungspr üfung ....................................................... 138 8.5 .2.1 Temperatursensoren prüfen ................................................................................................ 139 8.5.2.2 Reaktionszeit des Druckmessumformers prüfen ................................................................. 139 8.5.2.3 ................................................. 140 8.5.2.4 ................................................. 142 8.5.2.5 Druckmessumforme r auf äußere Beschädigungen prüfen .................................................. 144 8.6 Anbauteile ............................................................................................................................ 144 8.6.1 Überprü fung des Geräts mit angebautem Ventilblock ......................................................... 144 8.6.2 Überprüfung des Geräts mit angebautem Druckmittler ....................................................... 145 8.7 PROFIsafe ........................................................................................................................... 145 8.7.1 Einleitung ............................................................................................................................. 145 8.7.2 Technische Vorteile von PROFIsafe .................................................................................... 145 8.7.3 Weitere Informationen .......................................................................................................... 147 8.7.4 Voraussetzungen ................................................................................................................. 148 8.7.5 PROFIsafe Projektierung ..................................................................................................... 148 8.7.5.1 EDD mit SIMATIC PDM importieren .................................................................................... 149 8.7.5.2 CPU mit HW Konfig projektieren .......................................................................................... 149 8.7.5.3 Gerät mit HW Konfig projektieren ........................................................................................ 150 8.7.5.4 CFC projektieren .................................................................................................................. 153 8.7.6 Schreibschutz ....................................................................................................................... 154 8.7.6.1 Übersicht .............................................................................................................................. 154 8.7.6.2 Schreibschutz durch PIN in SIMATIC PDM aktivieren ........................................................ 155 8.7.7 PROFIsafe Inbetriebnahme ................................................................................................. 155 8.7.7.1 PROFIsafe mit SIMATIC PDM aktivieren und parametrieren .............................................. 156 8.7.7.2 PROFIsafe Inbetriebnahme mit SIMATIC PDM durchführen .............................................. 157 8.7.7.3 Schreibschutz mit SIMATIC PDM überprüfen ..................................................................... 163 8.7.7.4 Inbetriebnahme beschleunigen ............................................................................................ 164 8.7.7.5 Gerät rücksetzen .................................................................................................................. 164 8.7.8 PROFIs afe Inbetriebnahme verlassen ................................................................................. 165 8.7.8.1 Vorbereitungen für Wartung und Service ............................................................................ 165 Inhaltsverzeichnis SITRANS P DS III/P410 mit PROFIBUS PA Betriebsanleitung , 02/2016 , A5E00053275 -08 9 8.7.8.2 PROFIsafe Inbetriebnahme in SIMATIC PDM aufheben ..................................................... 165 8.7.8.3 Schreibschutz durch PIN in SIMATIC PDM deaktivieren ..................................................... 165 8.7.9 Gerätetausch ........................................................................................................................ 166 8.7.9.1 Vor -Ort Bedienung ................................................................................................................ 166 8.7.9.2 Konfiguration mit Host -System ............................................................................................. 167 9 Konfigurieren/Projektieren ................................................................................................................... 169 9.1 Zyklische Datenübertragung ................................................................................................. 169 9.2 Konfigurieren ......................................................................................................................... 169 9.2.1 Übersicht Konfigurieren ........................................................................................................ 169 9.2.2 Konfigurieren der Nutzdaten ................................................................................................. 170 9.2.3 Übertragung von Nutzdaten über PROFIBUS ...................................................................... 171 9.2.4 Status .................................................................................................................................... 172 9.2.5 Diagnose ............................................................................................................................... 173 9.3 Azyklische Datenübertragung ............................................................................................... 174 10 Inbetriebnehmen ................................................................................................................................. 177 10.1 Grundlegende Sicherheitshinweise ...................................................................................... 177 10.2 Einleitung Inbetriebnahme .................................................................................................... 177 10.3 Relativdruck, Absolutdruck aus Baureihe Differenzdruck und Absolutdruck aus Baureihe Relativdruck ........................................................................................................... 178 10.3.1 Bei Gasen inbetriebnehmen ................................................................................................. 178 10.3.2 Bei Dampf und Flüssigkeit inbetriebnehmen ........................................................................ 180 10.4 Differenzdruck und Durchfluss .............................................................................................. 181 10.4.1 Sicherheitshinweise Inbetriebnehmen bei Differenzdruck und Durchfluss ........................... 181 10.4.2 Bei Gasen inbetriebnehmen ................................................................................................. 182 10.4.3 Bei Flüssigkeiten inbetriebnehmen ....................................................................................... 183 10.4.4 Bei Dampf inbetriebn ehmen ................................................................................................. 185 11 Instandhalt en und Warten ................................................................................................................... 187 11.1 Grundlegende Sicherheitshinweise ...................................................................................... 187 11.2 Wartungs - und Reparaturarbeiten ........................................................................................ 190 11.2.1 Wartungsintervall festlegen .................................................................................................. 190 11.2.2 Dichtungen überprüfen ..................................................................................
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\Daten_aus_SIOS_Unlabeled_Data\COB9630906_V2\COB9630906\7353726\g7476-c158-1gb.pdf | g7476-c158-1gb.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | SIPART PS2 6DR400x-xx SIPART PS2 PA 6DR410x-xx Electropneumatic Positioner for Linear and Rotary Actuators Manual Order No. C79000-G7476-C158-1 SIPART, SITRANS, SIMATIC are Siemens registered trademarks. All other product or system names are (registered) trademarks of their respective owners and must be treated accordingly. The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights created by the granting of patents or registration of a design are reserved. Technical data subject to change without notice. Contents 0 Information for the Operator 0-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 General information 0-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2 Warning notes 0-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.3 Qualified personnel 0-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.4 Use as intended 0-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 Technical documentation 0-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.6 Warranty information 0-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.7 Information about delivery 0-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.8 Standards and regulations 0-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Introduction 1-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 General information about the device 1-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 The PROFIBUS 1-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1 PROFIBUS DP and PROFIBUS PA 1-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2 Properties of the PROFIBUS PA 1-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Design and Method of Operation 2-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Overview 2-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Components 2-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 Motherboard 2-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2 Electrical connections 2-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3 Pneumatic connections 2-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4 Mounting kit 2-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.5 Purging air switchover 2-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.6 Restrictors 2-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Method of operation 2-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 State as supplied 2-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Optional modules 2-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.1 HART module (devices without PROFIBUS PA only) 2-16 . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.2 Alarm module 2-18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.3 Jy module 2-18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.4 Accessories 2-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Preparing for Operation 3-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Instrument identification (type code) 3-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Dimension drawings 3-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Assembly 3-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1 Mounting kit “Linear Actuator” 6DR4004–8V 3-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2 Assembly Sequence (see Figure 3-5) 3-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.3 Mounting kit “Rotary Actuator” 6DR4004–8D 3-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.4 Assembly Sequence (see Figure 3-6) 3-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 Electrical connection 3-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.1 Connections variations not ex-proof (devices without PROFIBUS PA) 3-10 3.4.2 Connection variations ex-proof (devices without PROFIBUS PA) 3-13 . . . . 3.4.3 Connection variants (devices with PROFIBUS PA) 3-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.4 Connection variations options not ex-proof 3-17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.5 Connection variations options ex-proof 3-18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 Pneumatic connection 3-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6 Commissioning 3-21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Operation 4-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 Display 4-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Control pushbuttons 4-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 Modes 4-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4 Parameters 4-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5 Operation via PROFIBUS PA 4-23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.1 Useful data via PROFIBUS 4-25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.2 Diagnostics acc. to PROFIBUS DP (DDLM_Slave_Diag) 4-32 . . . . . . . . . . . 5 Service and Maintenance 5-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Technical Data 6-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Supply Range 7-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1 Supply range of basic instrument 7-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2 Supply range of options 7-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3 Supply range of accessories 7-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A Appendix A-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 1 Index A-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 2 Device master data file (GSD) A-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 3 SIMATIC object table A-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 4 References and catalogs A-13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 5 Conformity (Translation) A-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AG 0599 MG 142 GB Information for the Operator 0-1 Positioner SIPART PS2/SIPART PS2 PA C79000-G7476-C158-01 Information for the Operator Dear customer, Before you start work, please read this manual! It contains important information and data that you must observe to ensure the availability of the device and save yourself service costs. This will make it considerably easier to use this control equipment and lead to reliable results. You have acquired a device that can be set up in different configurations: � SIPART PS2 without PROFIBUS PA 6DR400x–xx � SIPART PS2 with PROFIBUS PA 6DR401x–xx This manual takes each of these possibilities into consideration. Any differences between the devices are indicated specially. 0.1 General information The product described in this manual left the factory in a perfectly safe and tested condition. To maintain this condition and to achieve perfect and reliable operation of this product, it must only be used in the way described by the manufacturer. Successful and safe operation of this equipment is dependent on proper handling, installation, operation and maintenance. This manual contains the information required for use as intended of the product it describes. It is addressed to technically qualified personnel specially trained or having relevant knowledge of instrumen- tation and control technology, hereafter called automation technology. Familiarity with and proper technical observance of the safety notes and warnings contained in this manual are essential for safe installation and commissioning and for safety in operation and maintenance of the product described. Only qualified personnel as defined in Chapter 0.3 has the necessary specialist knowledge to interpret the general safety notes and warnings given in this document in specific cases and to take the necessary action. 0 Information for the Operator Positioner SIPART PS2/SIPART PS2 PA C79000-G7476-C158-01 0-2 The documentation supplied with the instrument is listed in Chapter 0.5. This manual is not a permanent part of the scope of supply. For reasons of clarity, it does not contain every detail about every version of the product described and cannot take every eventuality in installa- tion, operation, maintenance and use in systems into account. If you require further information or if problems occur that have not been dealt with in sufficient detail in this document, please request the required information from your local Siemens office or the office responsible for you. Functionality, commissioning and operation are described in this manual. Please pay special attention to the Warning and Note texts. These are separated from the remaining text by horizontal lines and specially marked with symbols (see Chapter 0.2). 0.2 Warning notes Safety information and warnings are intended to avert danger from the life and health of users and maintenance personnel and to prevent material damage. They are highlighted in this manual by the headings defined here. They are also marked by warning symbols next to where they appear. The headings used have the following meaning for the purposes of this manual and the product labels: ! Danger indicates death, severe personal injury or substantial property damage will result if proper precautions are not taken. ! Warning indicates death, severe personal injury or substantial property damage can result if proper precautions are not taken. ! Caution indicates minor personal injury or property damage can result if proper precautions are not taken. Information for the Operator 0-3 Positioner SIPART PS2/SIPART PS2 PA C79000-G7476-C158-01 � Note indicates important information about the product itself or the respec- tive part of the instruction manual which it is essential to highlight. 0.3 Qualified personnel The result of unqualified intervention in the instrument or nonobser- vance of the warnings given in this manual or on product labels can be severe personal injury and/or serious material damage. Therefore only properly qualified personnel must make changes and settings in the instrument. For the purpose of the safety information in this manual and on the product labels, qualified personnel are those who � if they are configuration personnel, are familiar with the safety concepts of automation technology � if they are operating personnel, have been instructed in the handling of automation equipment and know the content of this manual re- lating to operation � if they are commissioning and/or service personnel, are trained to repair such automation equipment and authorized to energize, de-energize, clear ground and tag circuits and equipment in accordance with established safety practices � and are trained in first aid � and, in the case of ex-proof equipment, are trained and authorized to carry out work on electrical circuits of equipment subject to explosion hazard. ! Warning The instrument must only be installed and commissioned by qualified personnel. The instrument is designed for connection to functional and safety extra low voltage. Electrical safety depends only on the power supply equipment. Pneumatic actuators exert considerable positioning forces. The safety precautions of the actuator used must therefore be scrupulously observed during installation and commissioning in order to prevent injuries. We explicitly draw your attention to the necessity of observing safety regulations regarding operation in zones subject to explosion hazard, if applicable. Information for the Operator Positioner SIPART PS2/SIPART PS2 PA C79000-G7476-C158-01 0-4 0.4 Use as intended Use as intended for the purpose of this manual means that this product must only be used for the applications described in the technical description (see also Chapter 3 of this manual). The product described in this manual has been developed, manufac- tured, tested and documented observing the relevant safety standards. If the handling rules and safety information for configuration, installa- tion, use as intended and maintenance are observed, there is normally no danger with regard to material damage or for the health of personnel. Extra low voltages that are connected must be fed in by safe isolation. 0.5 Technical documentation In addition to this manual, the following documentation is also supplied with the instrument: � Leaflet “Operation – Concise Overview” Order No. C73000–B7476–C151 (English) without PROFIBUS PA Order No. C79000–B7476–C160 (English) with PROFIBUS PA explains in visualized form the principle of operation and parameter- ization and automatic commissioning. � “Assembly and Installation Instructions” Order No. C79000–M7474–C156 (German/English) contains the information required for assembly and installation. It is an Instruction Manual as defined in the Directive of the Council of the European Communities dtd. 23 March 1994 (94/9/EC). 0.6 Warranty information We should like to point out that the content of this manual is not part of and does not modify a previous or current agreement, undertaking or legal relationship. Siemens is bound solely by the contract of sale, which also contains the complete and exclusive warranty. The contractual warranty conditions are neither extended nor restricted by this document. Information for the Operator 0-5 Positioner SIPART PS2/SIPART PS2 PA C79000-G7476-C158-01 0.7 Information about delivery The scope of delivery is listed on the dispatch papers accompanying the delivery in accordance with the valid contract of sale. When you open the packaging please observe the information on the packaging. Check that the delivery is complete and undamaged. If possible, compare the order number on the rating plates with the ordering data. For the supply range please see Chapter 7. 0.8 Standards and regulations As far as possible, the harmonized European standards were used to specify and manufacture this equipment. If harmonized European standards have not been applied, the standards and regulations of the Federal Republic of Germany apply (see also the Technical Data in Chapter 6). If this product is used outside the area of applicability of these standards and regulations, please observe the standards and regulations in force in the country where the product is operated. Information for the Operator Positioner SIPART PS2/SIPART PS2 PA C79000-G7476-C158-01 0-6 Introduction 1-1 Positioner SIPART PS2/SIPART PS2 PA C79000-G7476-C158-01 Introduction 1.1 General information about the device The SIPART PS2 positioner is used to position and control pneumatic actuators. The instrument operates electropneumatically, compressed air is used as the auxiliary power. In the SIPART PS2 PA version, the positioner is used as a component in a digital process automation system. It communicates with the master as a slave via the PROFIBUS PS field bus. The field bus is used not only for communication but also to supply the positioner with electrical power. The positioner can be used to control, for example values with � a linear actuator (Figure 1-3) or � a rotary actuator VDI/VDE 3845 (Figure 1-4). Different ways of mounting are available for linear actuators � NAMUR or IEC 534 � integrated mounting (ARCA, SAMSON) so that the positioner can be mounted and used on all common types of actuators. The instrument is available for � double-acting and � single-acting actuators, and for applications � subject to explosion hazard or � not subject to explosion hazard. and the variants � without PROFIBUS or � with PROFIBUS PA. SIPART PS2 PA Purpose Models 1 Introduction 1-2 Positioner SIPART PS2/SIPART PS2 PA C79000-G7476-C158-01 The electronics including the display and the position feedback and the valve manifold are integrated in the housing. The housing is available in two variations: � Plastic housing for double-acting actuators � Metal housing for single-acting actuators The instrument has degree of protection IP65. The intrinsically safe version can be operated in hazard area zone 1 or zone 2. The instrument can be expanded with different option modules (see Chapter 2.5). The following modules are available and can be operated both singly and in any combination. � Jy module: 2–wire current output 4 to 20 mA for position feedback � Alarm module: 3 binary outputs and 1 binary input � HART module: HART communication (devices without PROFIBUS PA only) � Manometer block: 2 or 3 manometers for single and double-acting positioner � Flange (NAMUR) for safety valve block Only environmentally compatible materials were used in the packaging system of this instrument. The manual is printed on paper bleached using a chlorine–free method. 1.2 The PROFIBUS The PROFIBUS (Process Field Bus) � is an open communication system for automation � is in use all over the world in thousands of applications � is specified in the European standard EN 50170 Housing Degree of protec- tion Explosion protec- tion Options Accessories Environmental protection Introduction 1-3 Positioner SIPART PS2/SIPART PS2 PA C79000-G7476-C158-01 1.2.1 PROFIBUS DP and PROFIBUS PA The PROFIBUS PA ( PA = Process Automation) is a variant of the PROFIBUS DP (DP = Distributed Peripherals) which is widely used in manufacturing. The PROFIBUS PA makes use of special transmission technology and therefore meets the requirements of process automation and process engineering. This transmission technology is defined in the international standard IEC 1158–2. The low transmission rate reduces the power loss and therefore permits intrinsically safe technology for use in zones subject to explosion hazard. Moreover, almost any bus topology can be selected, so that bus, star, tree, and mixed structures are possible. All types of field devices such as transducers, actuators, analyzers, etc. can be connected to the PROFIBUS PA. The main advantages are: � saving in installation costs � the option of more detailed diagnostics thus increasing the availability of plant sections � the option of automatic correction of plant documentation � the option of plant optimization during running operation In an automation system, several PROFIBUS PA trains are usually connected to the fast PROFIBUS DP via coupling units. The process control system is also connected to the PROFIBUS DP. Both bus systems make use of a standard protocol layer. That makes the PROFIBUS PA a ”communication compatible” extension of PROFIBUS DP into the field. Transmission tech- nology Topology Introduction 1-4 Positioner SIPART PS2/SIPART PS2 PA C79000-G7476-C158-01 Master (classe 2) Master (class 1) PROFIBUS PA Slaves (field devices, distributed I/Os, lower-level controls, gateway to PROFIBUS PA) PROFIBUS DP J Figure 1-1 Typical PROFIBUS automation system Figure 1-1 shows a section of a typical PROFIBUS automation system. The control system consists of two masters with distributed tasks: The master class 1 performs open–loop and closed–loop control tasks, master class 2 is used for HMI functions. Exchange of measuring and positioning data is performed cyclically between master 1 and the field devices. Parallel with this data, the status information of the field devices is transmitted and evaluated in master 1. Parameterization of the field devices or reading of further device information is not performed in cyclic operation. The control system obtains the information required to establish communication from the device–specific device master data files GSD (see Appendix). In addition to cyclic operation one or more masters of class 2 can access the field devices non–cyclically. By this method of communica- tion, further information can be fetched from the devices or settings made in the devices. 1.2.2 Properties of the PROFIBUS PA The PROFIBUS PA permits bidirectional communication from a bus master with the field devices via a shielded, twisted pair. At the same time the two–wire field devices are powered via the same lines (current J in Figure 1-1). Introduction 1-5 Positioner SIPART PS2/SIPART PS2 PA C79000-G7476-C158-01 In addition to the EN standard 50170, the PNO (PROFIBUS user organization) has defined the functionality of the individual field device types in a profile description. These profiles define minimum functional requirements and optional extensions. The device–internal ”device management” provides the configuration tool of the control system with all basic information necessary to locate the profile parameters. In that way, one parameterizing tool can operate all profile–compliant devices, whatever their type or manufacturer. The system must be implemented with one or more PROFIBUS PA trains depending on the automation task and therefore the number of field units and the required time response. One PROFIBUS PA train consists of the components shown in Figure 1-2. PLS, PC Coupler Power supply FD FD T additional line termination PROFIBUS PA PROFIBUS DP Control room Field T FD = Field device Figure 1-2 PROFIBUS PA architecture Control is performed by the central process control system PCS or for low requirements, by a PC. Usually, the functional signal conversion DP–PA, bus feed, and bus termination are combined into one linking module. Depending on the number PROFIBUS PA field devices to be operated in the automation system and the required time response, a DP/PA coupler or for higher requirements, a more powerful DP/PA link is used. For transmission reasons, the bus must also be fitted with a terminating resistor T at the remote end. If the recommended bus cable is used, the theoretically possible maximum line length (sum of all line sections) is 1900 m. During configuration, the power requirement of the individual stations and the voltage drop on the cable must also be taken into account. The individual FD field devices can be connected to almost any point in the bus system. For further information see the ”Technical Guideline PROFIBUS PA” /1/. DP/PA couplers or DP/PA links are powered from a power supply unit with SELV (safety extra–low voltage). This power supply unit must have sufficient back–up reserves to provide back–up power during short power interruptions. The maximum number of devices that you can connect to a bus train depends on the current consumption and the application conditions. During operation in a safe zone, the couplers or links supply up to 400 mA to the bus. Profiles Link Introduction 1-6 Positioner SIPART PS2/SIPART PS2 PA C79000-G7476-C158-01 In zones subject to explosion hazard, intrinsic safety is only ensured if the maximum power fed into the bus does not exceed certain voltage and current values. These are usually: EEx ia IIC Current IS < 128 mA, voltage U0<15V ! Warning To power the intrinsically safe PROFIBUS only certified power supply units (DP/PA couplers or links) must be used. See the Ex conformity declaration for the requirements (see Assembly and Installation Instructions). From the sum of the maximum current consumption of the connected devices (acc. to standard = 10 mA per device) and the available current, it is possible to calculate the number of devices that can be connected to a bus train. For safety reasons, a current reserve must be planned because otherwise there is a risk that a defective device could overload the bus by increased current consumption and that therefore the power supply and communication with all the other non–defective stations could collapse. The size of the required reserve depends on the current increase in case of fault stated by the device manufacturer. The electronic current limitation additionally installed in the SIPART PS2 with PROFIBUS PA ensures a maximum increase of the current consumption by 3 mA for a defective device. In order to distinguish the connected process devices from one another, each device has its own address. The address setting is described in Chapter 3.6 ”Commissioning”. For more detailed information about the components, assembly guidelines and configuration, see the technical description of the field technology package /2/. Introduction 1-7 Positioner SIPART PS2/SIPART PS2 PA C79000-G7476-C158-01 1 2 3 4 1 Actuator 2 Positioner, single acting in metal housing 3 Intermediate bracket 4 Manometer block, single acting 5 Valve 5 Figure 1-3 Positioner mounted on linear actuator (single acting) Introduction 1-8 Positioner SIPART PS2/SIPART PS2 PA C79000-G7476-C158-01 1 2 3 1 Positioner, double acting in plastic housing 2 Rotary actuator 3 Manometer block, double acting Figure 1-4 Positioner mounted on rotary actuator (double acting) Design and Method of Operation 2-1 Positioner SIPART PS2/SIPART PS2 PA C79000-G7476-C158-01 Design and Method of Operation This Chapter describes the mechanical and electrical design, the components of the instrument and the principal method of operation of the instrument. 2.1 Overview The SIPART PS2 electropneumatic positioner forms a closed-loop control system together with an actuator. The current position of the actuator is acquired via a servo-potentiometer and returned as actual value x. The setpoint and actual values are output simultaneously on the display. Setpoint w is formed by a current fed to the SIPART PS2 positioner which is also used to power the instrument in 2-wire operations. In 3/4–wire operation the power supply is taken from a 24 V power input. The setpoint is supplied to the positioner by the control system digitally via PROFIBUS PA. The PROFIBUS PA variant of the SIPART PS differs from previous versions by its bus interface. The basic functions including operation and display have remained almost unchanged. The interface tasks are performed by function blocks 1 to 6 (see Figure 2-11). The positioner functions as a predictive 5-step controller, the output quantity ±∆y of which is used to operate the integrated control valves with pulse-width-modulated pulses. These positioning signals effect differences in pressure in the actuator chamber(s) and consequently adjustment of the actuators until the system deviation is reduced to zero. Process operation (automatic and manual mode) and configuring (structuring, initialization and parameterization) is performed with the three pushbuttons and the display when the housing cover is removed. The standard version of the basic instrument also has a binary input (BE1). This input can also be configured individually and is primarily intended for blocking operating levels. Introduction Devices without PROFIBUS PA Devices with PROFIBUS PA 2 Design and Method of Operation 2-2 Positioner SIPART PS2/SIPART PS2 PA C79000-G7476-C158-01 The actuator position can be output as 2–wire signal Jy = 4 to 20 mA using the Jy option module. In addition the drive can be monitored for two programmable limit values which respond on exceeding or dropping below the stroke or angle of rotation. Limit value alarms are output via the alarm option module that can also monitor and signal the function of the positioner and the actuator. In automatic operation the system deviation is monitored as a function of the actuating time. The interference signal is always set when the control error cannot be compensated after a certain time because for example the valve jams or the mains pressure is insufficient. The three binary outputs are implemented as semi- conductor outputs and feature self–annunciation, i.e. the outputs respond even if the auxiliary power or the electronics fails. Depending on how it is configured, the actuator can be blocked, for example, or put into its final position by an external event via the binary input (BE2) which is also located on the alarm module. Via the optional HART module it is possible to communicate with the controller. 2.2 Components 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 2 5 *) in double action version 6 6.2 6.1 10 7 90° 33° 1 Input: inlet air 2 Output: positioning pressure Y1 3 Display 4 Output: positioning pressure Y2 *) 5 Control pushbuttons 6 Restrictor Y1 6.1 Restrictor Y1 *) 6.2 Restrictor Y2 *) 7 Transmission ratio selector 8 Adjusting wheel clutch 9 Terminals Basic instrument 10 Terminals Optional modules 11 Purging air selector 138 8 238 1 3 11 Figure 2-1 View of the instrument (cover open), devices without PROFIBUS PA Devices without PROFIBUS PA Design and Method of Operation 2-3 Positioner SIPART PS2/SIPART PS2 PA C79000-G7476-C158-01 3 7 9 10 *) in double action version 1 Input: inlet air 2 Output: positioning pressure Y1 3 Display 4 Output: positioning pressure Y2 *) 5 Control pushbuttons 6 Restrictor Y1 6.1 Restrictor Y1 *) 6.2 Restrictor Y2 *) 7 Transmission ratio selector 8 Adjusting wheel clutch 9 Terminals Basic instrument 10 Terminals Optional modules 11 Purging air selector 8 9 4 2 1 5 6 6.2 6.1 10 3 7 90° 138 8 238 11 33° Figure 2-2 View of the instrument (cover open), devices with PROFIBUS PA 2.2.1 Motherboard The motherboard contains all electronic elements such as CPU, memory, ADC. It also contains the display and the control pushbuttons. The terminal blocks for connecting the option modules are also located on the motherboard. 2.2.2 Electrical connections The terminals of the basic instrument, the Jy and the alarm option module are located on the front on the left–hand side and are offset in a step-shaped arrangement. A cover protects the modules from being pulled out and prevents incorrect installation. Design and Method of Operation 2-4 Positioner SIPART PS2/SIPART PS2 PA C79000-G7476-C158-01 2.2.3 Pneumatic connections The pneumatic connections (G1/4) are located on the right-hand side of the positioner (Figure 2-3). Outlet air E with silencer on the underside of the instrument Positioning pressure Y1 for single and double–acting actuators Positioning pressure Y2 for double–acting actuators Inlet air PZ Feedback shaft Figure 2-3 Pneumatic connection Two pneumatic connections for the integrated installation of single– acting linear actuators are located on the rear of the positioner: � Positioning pressure Y1 � Air outlet E These connections are locked with screws when supplied (see Figure 3-2 and Figure 3-4). Outlet air E can be used to ensure a flow of dry instrument air through the pick–off area and the spring chamber to prevent corrosion. Figure 2-4 shows pneumatic connection options for various types of actuators with the positioning action and the safety position after auxiliary power failure. Design and Method of Operation 2-5 Positioner SIPART PS2/SIPART PS2 PA C79000-G7476-C158-01 up down up down up down up down down down up up up down Y1 Y1 Y2 Y1 Y1 Y2 Y1 Y1 Y2 Y1 Y1 Y2 Open Closed Closed Closed Open Open Open Closed Actuator type On ro
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P743009__N1A9289172207-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P743009__N1A9289172207-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2010-10-11 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172207 | 7MF4034-1DY00-1EB7-Z;7MF4034-*DY0*-1***;A5E00100207A;A5E01133036 | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0850: 7MF4034-1DY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172207: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P743009: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 9(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-11HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-11 18:35:07I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.119List of materials / WerkstofflisteN1-A928-9172207Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4034-*DY0*-1*** - D22No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00100207A1 987552 W1WOM3.1C73451-A400-C1AnschlußstutzenProcess connection11W521Seat / AufnahmeA5E01133036A5E00100209A3.1SIEMENS3036 S111W531Diaphragm / TrennmembranC73451-A400-C15W73501-A4404-B501-*-253.1SIEMENS501538W541Sensor / SensorC73451-A400-B927C73451-A400-B900-*-252.1SIEMENS8D08-920W5Manufacturer / HerstellerSIEMENS I IA SC MF-H PI-1 PRO-1HaguenauPosition / AuftragOrder / Item832425 / 08Serial-Number / Fab. - NrN1-A928-9172207Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2010-10-11Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-4.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172207C12SIEMENS I IA SC SPA PS 113 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172207C12SIEMENS I IA SC SPA PS 114 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172207C12SIEMENS I IA SC SPA PS 115 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172207C12SIEMENS I IA SC SPA PS 116 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172207C12SIEMENS I IA SC SPA PS 117 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172207C12SIEMENS I IA SC SPA PS 118 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172207C12SIEMENS I IA SC SPA PS 119 / 9EN 10204-4.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\WeitereDaten\7ME471\SITRANS_FC430_HART_OI_DE_de-DE.pdf | SITRANS_FC430_HART_OI_DE_de-DE.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | Betriebsanleitung Answers for industry. 05/2015 Ausgabe Coriolis-Durchflussmessgeräte SITRANS FC430 mit HART SITRANS F SITRANS F Coriolis-Durchflussmessgeräte FC430 mit HART Betriebsanleitung Diese Betriebsanleitung gilt für die Siemens-Produkte SITRANS FC430, deren Bestellnummern mit 7ME4613, 7ME4623 und 7ME4713 beginnen. 05/2015 A5E03651143-AD Einleitung 1 Sicherheitshinweise 2 Beschreibung 3 Einbau/Montage 4 Anschließen 5 Inbetriebnahme 6 Bedienung 7 Funktionen 8 Eichpflichtiger Verkehr 9 Alarme und Systemmeldungen 10 Instandhalten und Warten 11 Troubleshooting/FAQs 12 Technische Daten 13 Ersatzteile/Zubehör 14 Maße und Gewicht 15 HMI-Menüstruktur A HART-Befehle B Standardeinstellungen C Nullpunkteinstellung D Siemens AG Division Process Industries and Drives Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG DEUTSCHLAND Dokumentbestellnummer: A5E03651143 Ⓟ 05/2015 Änderungen vorbehalten Copyright © Siemens AG 2011 - 2015. Alle Rechte vorbehalten Rechtliche Hinweise Warnhinweiskonzept Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt. GEFAHR bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten wird, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. WARNUNG bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. VORSICHT bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. ACHTUNG bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein. Qualifiziertes Personal Das zu dieser Dokumentation zugehörige Produkt/System darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung qualifiziertem Personal gehandhabt werden unter Beachtung der für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörigen Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise. Qualifiziertes Personal ist auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden. Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Siemens-Produkten Beachten Sie Folgendes: WARNUNG Siemens-Produkte dürfen nur für die im Katalog und in der zugehörigen technischen Dokumentation vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Siemens empfohlen bzw. zugelassen sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Marken Alle mit dem Schutzrechtsvermerk ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken der Siemens AG. Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann. Haftungsausschluss Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. FC430 mit HART Betriebsanleitung, 05/2015, A5E03651143-AD 3 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ..................................................................................................................................... 9 1.1 Änderungshistorie ............................................................................................................... 9 1.2 Kompatibilität..................................................................................................................... 10 1.3 Lieferumfang ..................................................................................................................... 11 1.4 Überprüfung der Lieferung ................................................................................................. 12 1.5 Geräteidentifikation ........................................................................................................... 12 1.6 Weitere Informationen ....................................................................................................... 19 2 Sicherheitshinweise ..................................................................................................................... 21 2.1 Gesetze und Bestimmungen.............................................................................................. 21 2.2 Installation in explosionsgefährdeten Bereichen ................................................................. 23 2.3 Zertifikate .......................................................................................................................... 29 3 Beschreibung .............................................................................................................................. 31 3.1 Anwendungen ................................................................................................................... 31 3.2 Systemkonfiguration .......................................................................................................... 32 3.3 Aufbau .............................................................................................................................. 33 3.4 Leistungsmerkmale ........................................................................................................... 37 3.5 HART-Kommunikationsschnittstelle ................................................................................... 39 3.6 Funktionsweise ................................................................................................................. 42 4 Einbau/Montage .......................................................................................................................... 45 4.1 Einleitung .......................................................................................................................... 45 4.2 Starke Vibrationen ............................................................................................................. 45 4.3 Messumformer-Einbau ...................................................................................................... 45 4.3.1 Wandmontage ................................................................................................................... 46 4.3.2 Rohrmontage .................................................................................................................... 46 4.3.3 Montage des Messumformers ........................................................................................... 47 4.3.4 Drehen des Messumformers.............................................................................................. 47 4.3.5 Drehen der lokalen Anzeige............................................................................................... 49 4.4 Einbau des Messaufnehmers ............................................................................................ 50 4.4.1 Sicherheitshinweise zur Installation ................................................................................... 50 4.4.2 Grundvoraussetzungen für die Installation ......................................................................... 51 4.4.3 Einbaulage des Messaufnehmers ...................................................................................... 52 4.4.4 Montage des Messaufnehmers .......................................................................................... 55 4.4.5 Hydrostatische Tests ......................................................................................................... 57 4.4.6 Einbau einer Drucküberwachung ....................................................................................... 58 Inhaltsverzeichnis FC430 mit HART 4 Betriebsanleitung, 05/2015, A5E03651143-AD 5 Anschließen ............................................................................................................................... 61 5.1 Allgemeine Sicherheitshinweise .........................................................................................61 5.2 Verdrahtung in explosionsgefährdeten Bereichen ...............................................................62 5.3 Erforderliche Kabel .............................................................................................................62 5.4 Sicherheitshinweise beim Anschließen ...............................................................................63 5.5 Schritt 1: Anschließen von DSL und Messumformer ...........................................................64 5.6 Fehlender Potenzialausgleich .............................................................................................67 5.7 Schritt 2: Vorbereitung der Messumformeranschlüsse ........................................................67 5.8 Schritt 3: Spannungsversorgung anschließen .....................................................................72 5.9 Schritt 4a: Anschließen des HART-Stromausgangs (Kanal 1) .............................................75 5.10 Schritt 4b: Anschließen der Ein- und Ausgänge (Kanäle 2 bis 4) .........................................76 5.11 Schritt 5: Abschließen des Messumformeranschlusses .......................................................79 6 Inbetriebnahme........................................................................................................................... 81 6.1 Allgemeine Anforderungen .................................................................................................81 6.2 Warnungen ........................................................................................................................81 6.3 Inbetriebnahme über HMI ...................................................................................................82 6.3.1 Assistent - Einführung ........................................................................................................82 6.3.2 Assistent für die Schnellinbetriebnahme (Menüpunkt 1.1) ...................................................83 6.3.3 Nullpunkteinstellung ...........................................................................................................84 6.3.4 Assistent für die Nullpunkteinstellung (Menüpunkt 1.2) .......................................................86 6.3.5 Assistenten ........................................................................................................................87 6.3.5.1 Assistent für die Prozesswerte (Menüpunkt 1.3) .................................................................89 6.3.5.2 Eingangs-/Ausgangsassistent (Menüpunkt 1.4) ..................................................................90 6.3.5.3 Assistent für Gasanwendungen (Menüpunkt 1.5) ................................................................94 6.3.5.4 Assistent für pulsierenden Durchfluss (Menüpunkt 1.6) .......................................................95 6.3.5.5 Assistent für Dosierungsanwendungen (Menüpunkt 1.7) .....................................................96 6.4 Inbetriebnahme mit PDM ....................................................................................................97 6.4.1 Bedienung mit SIMATIC PDM ............................................................................................97 6.4.2 Funktionen von SIMATIC PDM ...........................................................................................97 6.4.3 Einrichten ...........................................................................................................................98 6.4.4 Hinzufügen des Geräts zum Kommunikationsnetzwerk .....................................................100 6.4.5 Ein neues Gerät konfigurieren ..........................................................................................101 6.4.6 Assistent - Schnellstart mit PDM .......................................................................................101 6.4.7 Assistent - Nullpunkteinstellung ........................................................................................109 6.4.8 Parametereinstellungen mit SIMATIC PDM ändern...........................................................111 6.4.9 Parameterzugriff über Dropdown-Menüs ..........................................................................112 6.4.10 Nullpunkteinstellung .........................................................................................................114 6.4.11 Prozessvariablen ..............................................................................................................116 7 Bedienung................................................................................................................................. 117 7.1 Lokale Anzeige (HMI) .......................................................................................................117 7.1.1 Anzeige der Ansichtenstruktur ..........................................................................................119 7.1.2 Zugangsverwaltung ..........................................................................................................123 7.1.3 Bedieneransicht ...............................................................................................................124 Inhaltsverzeichnis FC430 mit HART Betriebsanleitung, 05/2015, A5E03651143-AD 5 7.1.4 Navigationsansicht .......................................................................................................... 132 7.1.5 Parameteransicht ............................................................................................................ 134 8 Funktionen ............................................................................................................................... 139 8.1 Prozesswerte .................................................................................................................. 139 8.2 Nullpunkteinstellung ........................................................................................................ 142 8.3 Schleichmengenunterdrückung........................................................................................ 143 8.4 Leerrohr-Überwachung .................................................................................................... 144 8.5 Dämpfung von Prozessgeräuschen ................................................................................. 145 8.6 Ein- und Ausgänge .......................................................................................................... 147 8.6.1 Stromausgang ................................................................................................................. 148 8.6.2 Impulsausgang ................................................................................................................ 153 8.6.3 Frequenzausgang ........................................................................................................... 154 8.6.4 Redundanzbetrieb ........................................................................................................... 155 8.6.5 Statusausgang ................................................................................................................ 156 8.6.6 Eingang ........................................................................................................................... 156 8.7 Summenzähler ................................................................................................................ 157 8.8 Dosieren ......................................................................................................................... 158 8.8.1 Konfiguration der Dosiersteuerung .................................................................................. 159 8.8.2 Konfiguration der Ventilsteuerung .................................................................................... 160 8.8.3 Dosierbetrieb ................................................................................................................... 166 8.8.4 Fehlerbehandlung ........................................................................................................... 166 8.9 Audit-Trail........................................................................................................................ 167 8.10 Alarmquittierung .............................................................................................................. 167 8.11 Benutzerdefinierte Einheiten ............................................................................................ 167 8.12 SensorFlash .................................................................................................................... 168 8.13 Simulation ....................................................................................................................... 168 8.14 Wartung .......................................................................................................................... 169 9 Eichpflichtiger Verkehr ............................................................................................................... 171 9.1 Betriebsbedingungen....................................................................................................... 171 9.2 Verifizierung .................................................................................................................... 171 9.3 Einrichten des Betriebs für den eichpflichtigen Verkehr .................................................... 174 9.4 Parameterschutz im Betrieb für eichpflichtigen Verkehr ................................................... 178 9.5 Betrieb für eichpflichtige Anwendungen deaktivieren ....................................................... 183 10 Alarme und Systemmeldungen ................................................................................................... 185 10.1 Übersicht der Meldungen und Symbole ........................................................................... 185 10.2 Alarmmeldungen ............................................................................................................. 186 11 Instandhalten und Warten........................................................................................................... 197 11.1 Wartung .......................................................................................................................... 197 11.2 Serviceinformationen ....................................................................................................... 197 Inhaltsverzeichnis FC430 mit HART 6 Betriebsanleitung, 05/2015, A5E03651143-AD 11.3 Nachkalibrierung ..............................................................................................................198 11.4 Technischer Support ........................................................................................................199 11.5 Transport und Lagerung ...................................................................................................200 11.6 Reinigung .........................................................................................................................200 11.7 Reparatur .........................................................................................................................200 11.8 Rückgabe und Entsorgung ...............................................................................................201 12 Troubleshooting/FAQs ................................................................................................................ 203 12.1 Diagnose mit PDM ...........................................................................................................203 12.2 Fehlerbehebung bei Störungen des Messaufnehmers ......................................................203 12.3 Wie kopiere ich eine Anwendungseinrichtung von einem Gerät zu einem anderen? ..........208 12.4 Wie aktualisiere ich die Firmware? ...................................................................................208 13 Technische Daten ...................................................................................................................... 209 13.1 Funktion und Systemaufbau .............................................................................................209 13.2 SensorFlash .....................................................................................................................209 13.3 Prozessvariablen ..............................................................................................................210 13.4 Buskommunikation ...........................................................................................................210 13.5 Leistung ...........................................................................................................................210 13.6 Einsatzbedingungen .........................................................................................................212 13.7 Druckabfallkurven.............................................................................................................213 13.8 Druck - Temperaturauslegung ..........................................................................................213 13.9 Aufbau .............................................................................................................................217 13.10 Ein- und Ausgänge ...........................................................................................................218 13.11 Lokale Anzeige (HMI) .......................................................................................................220 13.12 Spannungsversorgung .....................................................................................................221 13.13 Kabel und Kabeleinführungen...........................................................................................221 13.14 Anzugsmomente ..............................................................................................................223 13.15 HART-Zertifikate und -Zulassungen ..................................................................................224 13.16 DGRL ...............................................................................................................................226 14 Ersatzteile/Zubehör .................................................................................................................... 231 14.1 Bestellen ..........................................................................................................................231 14.2 Ex-zugelassene Produkte .................................................................................................231 14.3 Austauschbare Bauteile ....................................................................................................232 15 Maße und Gewicht ..................................................................................................................... 237 15.1 Messaufnehmergrößen ....................................................................................................237 15.2 Längentabelle ..................................................................................................................238 Inhaltsverzeichnis FC430 mit HART Betriebsanleitung, 05/2015, A5E03651143-AD 7 15.3 Abmessungen Messumformer ......................................................................................... 243 15.4 Montagehalterung ........................................................................................................... 244 A HMI-Menüstruktur ...................................................................................................................... 245 A.1 Hauptmenü ..................................................................................................................... 245 A.2 Menüpunkt 2.1: Grundeinstellungen ................................................................................ 246 A.3 Menüpunkt 2.2: Prozesswerte ......................................................................................... 247 A.4 Menüpunkt 2.3: Summenzähler ....................................................................................... 249 A.5 Menüpunkt 2.4: Eingänge/Ausgänge ............................................................................... 250 A.6 Menüpunkt 2.5: Dosierung ............................................................................................... 255 A.7 Menüpunkt 2.6: Nullpunkteinstellung ............................................................................... 258 A.8 Menüpunkt 2.7: Sicherheitsbetrieb ................................................................................... 258 A.9 Menüpunkt 2.8: Display ................................................................................................... 259 A.10 Menüpunkt 3.1: Kennzeichnung....................................................................................... 261 A.11 Menüpunkt 3.2: Alarme ................................................................................................... 262 A.12 Menüpunkt 3.3: Instandhaltung ........................................................................................ 263 A.13 Menüpunkt 3.4: Diagnose ................................................................................................ 264 A.14 Menüpunkt 3.5: Merkmale ............................................................................................... 264 A.15 Menüpunkt 3.6: SensorFlash ........................................................................................... 265 A.16 Menüpunkt 3.7: Simulation .............................................................................................. 265 A.17 Menüpunkt 3.8: Audit-Trail ............................................................................................... 267 A.18 Menüpunkt 3.9: Durchfluss mit Lufteinschlüssen .............................................................. 268 A.19 Menüpunkt 3.10: Selbsttest ............................................................................................. 268 A.20 Menüpunkt 4.6: Abbilden von Variablen ........................................................................... 268 A.21 Menüpunkt 4,7: HART-Einheiten ..................................................................................... 269 A.22 Menüpunkt 5.1: Zugangsverwaltung ................................................................................ 269 B HART-Befehle ........................................................................................................................... 271 B.1 Universal Commands ...................................................................................................... 271 B.2 Common Practice Commands ......................................................................................... 272 C Standardeinstellungen ............................................................................................................... 273 C.1 Grundeinstellungen ......................................................................................................... 273 C.2 Prozesswerte .................................................................................................................. 274 C.3 Summenzähler ................................................................................................................ 286 C.4 Eingänge/Ausgänge ........................................................................................................ 293 C.5 Dosierung........................................................................................................................ 325 C.6 Nullpunkteinstellung ........................................................................................................ 350 Inhaltsverzeichnis FC430 mit HART 8 Betriebsanleitung, 05/2015, A5E03651143-AD C.7 Sicherheitsbetrieb.............................................................................................................351 C.8 Display .............................................................................................................................353 C.9 Instandhaltung & Diagnose ...............................................................................................378 C.10 Kommunikation ................................................................................................................390 C.11 Sicherheit .........................................................................................................................396 C.12 Language .........................................................................................................................397 C.13 Von der Messaufnehmergröße abhängige Standardeinstellungen.....................................397 D Nullpunkteinstellung ................................................................................................................... 403 Glossar ..................................................................................................................................... 407 Index ........................................................................................................................................ 409 FC430 mit HART Betriebsanleitung, 05/2015, A5E03651143-AD 9 Einleitung 1 Diese Anleitung enthält Informationen, die Sie für die Inbetriebnahme und die Nutzung des Geräts benötigen. Lesen Sie die Anleitung vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig. Um eine sachgemäße Handhabung sicherzustellen, machen Sie sich mit der Funktionsweise des Geräts vertraut. Die Anleitung richtet sich sowohl an Personen, die das Gerät mechanisch montieren, elektrisch anschließen, parametrieren und in Betrieb nehmen, als auch an Servicetechniker und Wartungstechniker. Der Inhalt dieser Anleitung ist weder Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines früheren oder bestehenden Rechtverhältnisses noch soll er diese abändern. Sämtliche Verpflichtungen der Siemens AG ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und alleingültige Gewährleistungsregelung enthält. Diese vertraglichen Gewährleistungsbestimmungen werden durch die Ausführungen der Anleitung weder erweitert noch beschränkt. Der Inhalt spiegelt den technischen Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Technische Änderungen sind im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten. 1.1 Änderungshistorie Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Änderungen in der Dokumentation gegenüber der früheren Ausgabe. Ausgabe Bemerkungen EDD-Version FW-Stand 03/2012 · Erstausgabe · SIMATIC PDM Treiber 1.00.00 06/2012 · Kapitel CT-Ausführung ergänzt · SIMATIC PDM Treiber 1.00.00 · Standardausführung: – Kompakt: 3.00.00-10 – Getrennt: 2.00.00-30 · CT-Ausführung: – Kompakt: 3.00.00-11 – Getrennt: 2.00.00-31 12/2013 · Verschiedene LUI- Funktionen, zum Beispiel Assistenten · Verschiedene Messum- formerfunktionen · SIMATIC PDM Treiber 2.00.00-** · AMS Device Manager 2.00.00-** · SITRANS DTM 2.00.00-** · 375 Field Communicator 2.00.00-** · Kompaktausführung: 3.02.0*- ** · Getrenntausführung: 2.02.0*- ** Einleitung 1.2 Kompatibilität FC430 mit HART 10 Betriebsanleitung, 05/2015, A5E03651143-AD Ausgabe Bemerkungen EDD-Version FW-Stand 05/2014 · Beschreibung neuer Pa- rameter für den Austausch von Ersatzteilen · SIMATIC PDM Treiber 3.00.00-** · AMS Device Manager 3.00.00-** · SITRANS DTM 3.00.00-** · 375 Field Communicator 3.00.00-** · Kompaktausführung: 3.02.01- ** · Getrenntausführung: 2.02.01- ** 05/2015 · Parameter für Durchfluss mit Lufteinschlüssen hin- zugefügt · SIMATIC PDM-Treiber HART EDD: 4.00.00-00 ** · SIMATIC PDM-Treiber MODBUS: 4.00.00-00 ** · AMS-Gerätetreiber HART: 4.00.00- 02 ** · SITRANS DTM HART: 4.00.00-00 **
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P450500___33_1248917-10_N1EN189010041-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P450500___33_1248917-10_N1EN189010041-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-12-04 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010041 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494879-14459693-Y216-B6211: 01248917 / 0010: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010041: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 33: P450500___33: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000 8160.00018.002416.0021-0.00018.00210.00080.01480.0132-0.00060.0128(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stenger Manuel(2)2014-12-04Haguenau4994275/1019166(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-04 13:39:41PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P640000_1307116-10_N1F6089000366-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P640000_1307116-10_N1F6089000366-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-06-17 | SITRANS P DS III | HART, 4…20 mA | N1-F608-9000366 | 7MF4033-1CA00-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III HART SeriesTransmitter for Pressure: 1826049856-14877799-Y216-B6211: 01307116 / 0010: 7MF4033-1CA00-1EB7-Z: Y01+Y15+Y21+C11+C12+C20: N1-F608-9000366: 0.04 ... 4 bar: 10 bar: HART 4 ... 20 mA: P640000: .: -1000 ... 200 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092307529/551/LCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y01)(Y21)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]0254974100-1000.000000-699.999988-400.000006-100.000001200.0000033.99928.001012.001216.001319.99973.99888.000512.001216.0010-0.00490.00640.00760.0081-0.0019-0.00720.00330.00730.0061(3)Output / Ausgang [mA]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Pierre Rott(2)2015-06-17Haguenau5043989/4160822(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-06-17 10:08:37PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F461311___14_1250175-30_N1EN219130026-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | F461311___14_1250175-30_N1EN219130026-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130026 | 7MF4434-1EA22-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507585-14459854-Y216-B6211: 01250175 / 0030: 7MF4434-1EA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130026: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 14: F461311___14: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau1624429/1021716(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 21:12:17PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P761250___34_1250174-180_N1EN219130014-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P761250___34_1250174-180_N1EN219130014-40_ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2014-11-26 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130014 | 7MF4434-1FY22-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507584-14459854-Y216-B6211: 01250174 / 0180: 7MF4434-1FY22-1EB7-Z: A02+Y15+Y21+Y25: N1-EN21-9130014: 1600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 34: P761250___34: .: 1600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[mbar]Pressure[%]05010008001600-0.0360800.38431599.8855-0.0339800.3489-0.00230.0240-0.0072-0.00210.0218(3)Output / Ausgang [mbar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stenger Manuel(2)2014-11-26Haguenau1610303/1019675(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-11-26 16:47:09PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P810000__N1A9289172214-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P810000__N1A9289172214-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2010-10-12 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172214 | 7MF4034-1BY00-1EB7-Z;7MF4034-*BY0*-1***;A5E00100207A;A5E01133036 | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0990: 7MF4034-1BY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172214: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P810000: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 9(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-12HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-12 14:52:48I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.119List of materials / WerkstofflisteN1-A928-9172214Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4034-*BY0*-1*** - D22No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00100207A1 974857 W1WOM3.1C73451-A400-C1AnschlußstutzenProcess connection11W521Seat / AufnahmeA5E01133036A5E00100209A3.1SIEMENS3036 S135W531Diaphragm / TrennmembranC73451-A400-C15W73501-A4404-B501-*-253.1SIEMENS501538W541Sensor / SensorC73451-A400-B923C73451-A400-B900-*-252.1SIEMENS8D08-918W5Manufacturer / HerstellerSIEMENS I IA SC MF-H PI-1 PRO-1HaguenauPosition / AuftragOrder / Item832425 / 09Serial-Number / Fab. - NrN1-A928-9172214Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2010-10-12Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-4.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172214C12SIEMENS I IA SC SPA PS 113 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172214C12SIEMENS I IA SC SPA PS 114 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172214C12SIEMENS I IA SC SPA PS 115 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172214C12SIEMENS I IA SC SPA PS 116 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172214C12SIEMENS I IA SC SPA PS 117 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172214C12SIEMENS I IA SC SPA PS 118 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172214C12SIEMENS I IA SC SPA PS 119 / 9EN 10204-4.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P742022_1293055-10_N1F4219040113-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P742022_1293055-10_N1F4219040113-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2015-04-27 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-F421-9040113 | 7MF4134-1BA70-1BB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825917316-14789557-Y216-B6211: 01293055 / 0010: 7MF4134-1BA70-1BB7-Z: M16+Y15+Y21: N1-F421-9040113: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P742022: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: Herr EhrlichCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)Output Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich. [%]DownUpDownUp[bar]Pressure[%]0501000.00.51.00.00000.50001.00000.00000.50000.00400.0007-0.00010.00480.0019(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Over pressure test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standard Rückverfolgbarkeit kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Lamure Christophe(2)2015-04-23Haguenau2295470/1020516(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-04-27 12:48:45PD PA MF-H PI-PV PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P413100__N1A9289172185-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P413100__N1A9289172185-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2010-10-04 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172185 | 7MF4034-1DY00-1EB7-Z;7MF4034-*DY0*-1***;A5E00100207A;A5E01133036 | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0410: 7MF4034-1DY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172185: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P413100: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 9(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-04HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-04 14:14:46I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.119List of materials / WerkstofflisteN1-A928-9172185Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4034-*DY0*-1*** - D22No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00100207A1 970913 W1WOM3.1C73451-A400-C1AnschlußstutzenProcess connection11W521Seat / AufnahmeA5E01133036A5E00100209A3.1SIEMENS3036 S111W531Diaphragm / TrennmembranC73451-A400-C15W73501-A4404-B501-*-253.1SIEMENS501538W541Sensor / SensorC73451-A400-B927C73451-A400-B900-*-252.1SIEMENS8D08-920W5Manufacturer / HerstellerSIEMENS I IA SC MF-H PI-1 PRO-1HaguenauPosition / AuftragOrder / Item832425 / 04Serial-Number / Fab. - NrN1-A928-9172185Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2010-10-04Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-4.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172185C12SIEMENS I IA SC SPA PS 113 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172185C12SIEMENS I IA SC SPA PS 114 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172185C12SIEMENS I IA SC SPA PS 115 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172185C12SIEMENS I IA SC SPA PS 116 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172185C12SIEMENS I IA SC SPA PS 117 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172185C12SIEMENS I IA SC SPA PS 118 / 9EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172185C12SIEMENS I IA SC SPA PS 119 / 9EN 10204-4.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P771100___35_1248916-280_N1EN189010013-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P771100___35_1248916-280_N1EN189010013-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2014-12-08 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010013 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494880-14459693-Y216-B6211: 01248916 / 0280: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010013: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 35: P771100___35: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.28 0.48 1.41 1.76 0.022 0.017 0.006 0.01117.1317.18 2.54 2.2011.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- 0.09Al -- 0.004(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2014-12-08Haguenau5005891/1020035(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-08 17:04:52PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\RES-4695-6302_21_1255756-10_N1ED109010011-30_ZUSAETZLICHE_ZERTIF_.PDF | RES-4695-6302_21_1255756-10_N1ED109010011-30_ZUSAETZLICHE_ZERTIF_.PDF | 26.01.2015 |  |  | N1ED109010011;N1ED109010009;N1ED109010010 | 7MF4034 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 PageSeiteCustomer: Siemens Production Automatisation S.A. / BP 189 Isabelle Goe 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Kunde: /Certificate No. Zeugnis-Nr. Date Datum 0181395326.01.2015 11Customer Order No. Kundenbestellnummer Customer Part. No. Kunden Artikel-Nr. Order Date Bestelldatum Order No. / Item Auftrags-Nr. / Pos. Model Typ Class Klasse Part No. Artikel-Nr. Serial number Seriennummer Tag No.Messstellen-Nr. Quantity Menge Scale range Anzeigebereic h9927.04 2000653744 SAP 1255756 3,00 11.12.2014 21579073/1 [1*]7MF4034 0,1 0..16 bar For wetted, metallic components, we have only used materials with a certificateof inspection in accordance with EN 10204 para. 3.1. The correspondingcertificates of inspection of our suppliers or the TÜV are applicable. Theseare as follows: Für medienberührte, metallische Bauteile wurden ausschliesslich Werkstoffeeingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 Ziffer 3.1 besitzen.Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferantenbzw. des TÜV. Es sind dies: Dia phragm (OF C.S.) / DRUCKMITTLERMEMBRANE vendor / Lieferant H.C. Starck Inc. DE 07629 Hermsdorf Material / Material TANTAL charge / Charge D7439Code / Code BMG - 174 Flange upper body / FLANSCH OBERTEIL vendor / Lieferant Richard Neumayer GmbH DE 77756 Hausach Material / Material 1.4404/316L charge / Charge S-9255 Code / Code CCX - 2 [1*] N1ED109010011 # N1ED109010009 # N1ED109010010 Inspection Representative Abnahmebeauftragte rThis document was created automatically and needs no signature. Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. (PI-DS )Reinhold Kern 10WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de durch: SalgH, 12.11.2013 WIKA-Code: BMG174 durch: SalgH, 12.11.2013 WIKA-Code: BMG174ABNAHMEPRÜFZEUGNIS DIN 50049 / EN 10204 3.1 Inspektioncertificate / Certifikat de réception Herstellerzulassung TÜV nach AD 2000 und PED-97/23/EG Anhang 1, Absatz3 liegt vor. Gegenstand / Article / Designation du produit Menge/Stück Quantity Quantité Anforderungen / Requirements / Valeurs demandés Erzeugnisform / Product / Produit Werkstoff (Norm) / Material correspondent / Matérial correspondant Teile-Nr. / Article No Erschmelzungsart Kind of melting Mode de fusion Maße und Lage der Probe Dimensions and Position of test piece Dimensions et Position de l™éprouvette ProbeSpecimen Eprouvette Nr./No. Härte Hardness Durett HB 10/3000 Streckgrenze Yield point Limite d™èlasticité Rp = 0,2% N/mm² Rp = 1,0 % Zugfestigkeit Tensile strength N/mm² Rm Résistance à la traction Dehnung Elongation Alongement % AS Einschnürung Reduction of area Striction % Z Kerbschlagarbeit nach EN 10045 Imp. Strength Résillience KVSollwert nominal nominales Schmelze Heat Charge Nr./No. C Ti%SiNb %Mn V%PN%SCu %Cr B%Mo %Ni %Al %Werkstoff und Ausführung der Produkte stimmen mit den vertraglich vereinbarten Angaben überein. Die Analysewerte stimmen mit dem Ursprungszeugnis überein. Besichtigung und Maßprüfung ohne Beanstandung. Material and products are corresponding to the indications in our contract. The values of the analyse corresponts to the origine certificate of our material. La matière et réalisation des produits correspondent á les indications dains notre contract les indications de l™analyse Correspadent au certificate d™origie de la matière de base. Visual inspection and dimensional inspection without objection. RICHARD NEUMAYER 20000453 7 / FB 013 QM 07/05 Ca %ABNAHMEPRÜFZEUGNIS DIN 50049 / EN 10204 3.1 Besteller / manager / le commettant Ihre Bestellung / Your order / Votre commande Inspektioncertificate / Certifikat de réception Herstellerzulassung TÜV nach AD 2000 und PED-97/23/EG Anhang 1, Absatz3 liegt vor. Tag / Date / Date Komm.-Nr. / works-No / Notre réf. ProbeSpecimen Eprouvette Nr./No. Härte Hardness Durett HB 10/3000 Sollwert nominal nominales Bemerkungen / Remarks / Remarques: C Ti%SiNb %Mn V%PN%SCu %Cr B%Mo %Ni %Al %Abnahmebeauftragter Inspector 20000453 7 / FB 013 QM 07/05 Prüfergebnisse, Test result NR Richard Neumayer Gesellschaft für Umformtechnik mbH Wilhelm-Zangen-Straße 877756 HausachTelefon +49(0)7831/803-0Telefax +49(0)7831/803-18neumayer@r-neumayer.de www.r-neumayer.de --- - - Stempel der Werkprüfstelle Mark of factory™s inspection Poincon de réception d™usine Stempel des Herstellers Mark of factory Poincon d™ usine SeiteAlexander Wiegand SE & Co.KGAlexander-Wiegand-Str. 3063911 Klingenberg W2340908/MLLN30.08.2013DIN2527 DN50 PN40 gratlosBl-Fl.Rohl.alls. 1.4404LG ID-Nr.: 11517370 500AD2000-W2/W9/W10, ASTM A 182, DIN EN 10222-5, NACE MR 0175Gesenkschmiedestück / drop forgings1.4404/ F316L/ F316ER04 00 04842 rd. 10 mm q/t; L0/d0=5RT 235 190 225 490 690 35 50 60 Seite 1 von 1J/q/t5057498/10 163 167 576 55 68 228 197 215 // 302 340 295745 163 167 585 56 70 258 192 212 // 311 354 295746 163 167 569 53 68 242 204 189 // 294 337 295747 163 167 581 55 71 207 187 198 // 307 349 295748Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an Fr. Hafner (tel. -47)Please contact for further inquiries Mrs. Hafner (Phone Nr.-47)Das Zeugnis ist EDV- technisch erstellt und ohne Unterschrift gültig.The certificate is computer-generated technology, no signature is valid.Die Dokumentensicherheit bei Mailversand wurde mit dem TÜV abgestimmt und bestätigt. Document security for mail delivery has been agreed and confirmed by the TÜV.ASME B 16,5CoS-9255 0,025 0,310 1,810 0,039 0,014 16,640 2,070 10,220 0,003 0,068 0,310 0,170Grenzer Leiter QM 0,000Wärmebehandlung: lösungsgeglüht:1050°C,W asser, Heat treatment: solution treat and quench 1050°C, water, 100% Werkstoffverwechslungsprüfung spectralanalytisch durchgeführt: o.B., 100% control of material identity produced by spectroscopic method: a.r. Prüfung auf Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion n. EN ISO 3651-2/ ASTM A262 Pract.E durchgeführt: Material ist IK-beständig, inter- cristalline corrosion has been carried out acc. EN ISO 3651-2/ ASTM A262 Pract.E: no cracks Schmiedevormaterial US-Prüfung gemäß EN10228-4 a.Stab;basic material ultrasonic tested acc. EN10228-4 at bars durch: JozlowW, 02.09.2013 WIKA-Code: CCX2
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P810000__N1A9289172214-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P810000__N1A9289172214-20_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-12 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172214 | 7MF4034-1BY00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0990: 7MF4034-1BY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172214: 1 bar: 6 bar: PROFIBUS PA: P810000: .: 1 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-12HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-12 14:53:32I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\Daten_aus_SIOS_Unlabeled_Data\COB9630906_V2\COB9630906\8969835\A5E00053276-06en_DS3_PA_Ex_OI_en-US.pdf | A5E00053276-06en_DS3_PA_Ex_OI_en-US.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | Answers for industry. SITRANS Pressure transmitter SITRANS P, DS III Series with PROFIBUS PA Operating Instructions· 09/2012 SITRANS Pressure transmitter SITRANS P, Series DS III with PROFIBUS PA Operating Instructions 7MF4.34 09/2012 A5E00053276-06 Introduction 1 Safety information 2 Description 3 Installing / mounting 4 Connecting up 5 Operation 6 Operator control functions via PROFIBUS 7 Functional safety 8 Configuration/project engineering 9 Commissioning 10 Repair and maintenance 11 Interrupts, error and system alarms 12 Technical data 13 Dimension drawings 14 Spare parts / accessories 15 Appendix A List of abbreviations/ acronyms B Legal information Warning notice system This manual contains notices you have to observe in order to ensure your personal safety, as well as to prevent damage to property. The notices referring to your personal safety are highlighted in the manual by a safety alert symbol, notices referring only to property damage have no safety alert symbol. These notices shown below are graded according to the degree of danger. DANGER indicates that death or severe personal injury will result if proper precautions are not taken. WARNING indicates that death or severe personal injury may result if proper precautions are not taken. CAUTION indicates that minor personal injury can result if proper precautions are not taken. NOTICE indicates that property damage can result if proper precautions are not taken. If more than one degree of danger is present, the warning notice representing the highest degree of danger will be used. A notice warning of injury to persons with a safety alert symbol may also include a warning relating to property damage. Qualified Personnel The product/system described in this documentation may be operated only by personnel qualified for the specific task in accordance with the relevant documentation, in particular its warning notices and safety instructions. Qualified personnel are those who, based on their training and experience, are capable of identifying risks and avoiding potential hazards when working with these products/systems. Proper use of Siemens products Note the following: WARNING Siemens products may only be used for the applications described in the catalog and in the relevant technical documentation. If products and components from other manufacturers are used, these must be recommended or approved by Siemens. Proper transport, storage, installation, assembly, commissioning, operation and maintenance are required to ensure that the products operate safely and without any problems. The permissible ambient conditions must be complied with. The information in the relevant documentation must be observed. Trademarks All names identified by ® are registered trademarks of Siemens AG. The remaining trademarks in this publication may be trademarks whose use by third parties for their own purposes could violate the rights of the owner. Disclaimer of Liability We have reviewed the contents of this publication to ensure consistency with the hardware and software described. Since variance cannot be precluded entirely, we cannot guarantee full consistency. However, the information in this publication is reviewed regularly and any necessary corrections are included in subsequent editions. Siemens AG Industry Sector Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG GERMANY Order number: A5E00053276 Ⓟ 10/2012 Technical data subject to change Copyright © Siemens AG 2012. All rights reserved Table of contents 1 Introduction...................................................................................................................................................9 1.1 Purpose of this documentation......................................................................................................9 1.2 Product information.......................................................................................................................9 1.3 History...........................................................................................................................................9 1.4 Scope of the instructions.............................................................................................................10 1.5 Checking the consignment..........................................................................................................10 1.6 Transportation and storage.........................................................................................................10 1.7 Notes on warranty.......................................................................................................................11 2 Safety information.......................................................................................................................................13 2.1 Precondition for use.....................................................................................................................13 2.1.1 Laws and directives.....................................................................................................................13 2.1.2 Conformity with European directives...........................................................................................13 2.2 Improper device modifications.....................................................................................................14 2.3 Requirements for special applications.........................................................................................14 2.4 Use in hazardous areas...............................................................................................................15 3 Description..................................................................................................................................................17 3.1 System configuration...................................................................................................................17 3.2 Application...................................................................................................................................18 3.3 Structure......................................................................................................................................20 3.4 Structure of the label and approval plate.....................................................................................21 3.5 Measuring point label layout........................................................................................................22 3.6 Principle of operation...................................................................................................................22 3.6.1 Overview of mode of operation....................................................................................................22 3.6.2 Operation of the electronics.........................................................................................................23 3.6.3 Principle of operation of the measuring cell.................................................................................24 3.6.3.1 Measuring cell for gauge pressure..............................................................................................25 3.6.3.2 Measuring cell for differential pressure and flow rate..................................................................25 3.6.3.3 Measuring cell for level................................................................................................................26 3.6.3.4 Measuring cell for absolute pressure from the differential pressure series.................................27 3.6.3.5 Measuring cell for absolute pressure from the gauge pressure series........................................28 3.6.3.6 Measuring cell for gauge pressure, front-flush membrane..........................................................28 3.6.3.7 Measuring cell for absolute pressure, front-flush membrane......................................................29 3.7 Remote seal................................................................................................................................30 3.8 SIMATIC PDM.............................................................................................................................30 3.9 PROFIBUS..................................................................................................................................31 SITRANS P, Series DS III with PROFIBUS PA Operating Instructions, 09/2012, A5E00053276-06 3 3.9.1 Transmission technology.............................................................................................................31 3.9.2 Bus topology................................................................................................................................31 3.9.3 Properties....................................................................................................................................32 4 Installing / mounting....................................................................................................................................33 4.1 Basic safety instructions..............................................................................................................33 4.1.1 Installation location requirements................................................................................................37 4.1.2 Proper mounting..........................................................................................................................38 4.1.2.1 Incorrect mounting.......................................................................................................................38 4.2 Disassembly................................................................................................................................39 4.3 Installation (except level).............................................................................................................39 4.3.1 Installation mounting (except for level)........................................................................................39 4.3.2 Installation (except level).............................................................................................................40 4.3.3 Fastening.....................................................................................................................................41 4.4 "Level" installation.......................................................................................................................43 4.4.1 Instructions for level installation...................................................................................................43 4.4.2 Installation for level......................................................................................................................44 4.4.3 Connection of the negative pressure line....................................................................................45 4.5 "Remote seal" installation............................................................................................................47 4.5.1 Remote seal installation..............................................................................................................47 4.5.2 Installation of the remote seal with the capillary line...................................................................49 4.6 Turing the measuring cell against housing..................................................................................54 4.7 Rotating the display.....................................................................................................................55 5 Connecting up.............................................................................................................................................57 5.1 Basic safety instructions..............................................................................................................57 5.1.1 Unsuitable cables and/or cable glands........................................................................................57 5.2 Connecting the device.................................................................................................................60 5.2.1 PROFIBUS assembly guidelines.................................................................................................60 5.3 Connecting the M12 connector....................................................................................................62 6 Operation....................................................................................................................................................65 6.1 Overview of operation..................................................................................................................65 6.2 Basic safety instructions..............................................................................................................66 6.3 Information on operation..............................................................................................................66 6.4 Display.........................................................................................................................................67 6.4.1 Display elements.........................................................................................................................67 6.4.2 Units display................................................................................................................................68 6.4.3 Error display................................................................................................................................68 6.4.4 Mode display...............................................................................................................................69 6.4.5 Status display..............................................................................................................................69 6.5 Local operation............................................................................................................................70 6.5.1 Control elements for local operation............................................................................................70 6.5.2 Operation using buttons..............................................................................................................73 6.5.3 Setting/adjusting electrical damping............................................................................................73 6.5.4 Calibrate zero point.....................................................................................................................74 Table of contents SITRANS P, Series DS III with PROFIBUS PA 4 Operating Instructions, 09/2012, A5E00053276-06 6.5.5 Locking of buttons and functions.................................................................................................75 6.5.6 Measured value display...............................................................................................................76 6.5.7 Unit..............................................................................................................................................78 6.5.8 Bus address.................................................................................................................................81 6.5.9 Device operation type..................................................................................................................82 6.5.10 Position of the decimal point........................................................................................................83 6.5.11 Display of the zero-point adjustment...........................................................................................84 6.5.12 LO calibration..............................................................................................................................85 6.5.13 HI calibration................................................................................................................................86 7 Operator control functions via PROFIBUS.................................................................................................89 7.1 Communications structure for PROFIBUS PA............................................................................89 7.1.1 Overview......................................................................................................................................89 7.1.2 Block model for collection and processing of measured values..................................................89 7.1.3 Pressure transducer block...........................................................................................................92 7.1.3.1 Pressure transducer block (transducer block 1)..........................................................................92 7.1.3.2 Linearization type function group.................................................................................................94 7.1.3.3 Units of the pressure transducer block........................................................................................96 7.1.4 Electronics temperature transducer block...................................................................................97 7.1.5 Analog input function block..........................................................................................................98 7.1.6 Totalizer function block................................................................................................................99 7.2 Overview of operating functions................................................................................................100 7.3 Measurement.............................................................................................................................100 7.4 Settings......................................................................................................................................101 7.4.1 Overview of settings..................................................................................................................101 7.4.2 Settings......................................................................................................................................101 7.4.3 Pressure measurement.............................................................................................................101 7.4.4 Level measurement...................................................................................................................102 7.4.5 Flow measurement....................................................................................................................105 7.4.6 Adjusting to a desired process value.........................................................................................108 7.5 Electrical damping.....................................................................................................................110 7.6 Key lock and write protection.....................................................................................................110 7.7 Warning and alarm limits...........................................................................................................111 7.8 Failure behavior.........................................................................................................................112 7.8.1 Overview of failure behavior......................................................................................................112 7.8.2 Output........................................................................................................................................113 7.8.3 Totalizer output..........................................................................................................................113 7.9 Diagnostics functions.................................................................................................................113 7.9.1 Operating hours counter............................................................................................................113 7.9.2 Calibration interval and service interval.....................................................................................114 7.9.3 Clearing warning........................................................................................................................114 7.9.4 Clearing the alarm.....................................................................................................................115 7.9.5 Min/max indicator......................................................................................................................115 7.10 Simulation..................................................................................................................................116 7.10.1 Overview of simulation..............................................................................................................116 7.10.2 Simulating output.......................................................................................................................117 7.10.3 Simulating input.........................................................................................................................117 7.10.4 Simulating the pressure sensor.................................................................................................118 Table of contents SITRANS P, Series DS III with PROFIBUS PA Operating Instructions, 09/2012, A5E00053276-06 5 7.10.5 Simulating sensor and electronics temperature........................................................................119 7.11 Calibrating the sensor................................................................................................................119 7.12 Correcting for positional error....................................................................................................120 7.13 Reset.........................................................................................................................................121 7.13.1 Resetting to delivery state.........................................................................................................121 7.13.2 Warm start/restart......................................................................................................................121 7.13.3 Resetting the PROFIBUS address............................................................................................122 8 Functional safety.......................................................................................................................................123 8.1 Safety-instrumented system......................................................................................................123 8.2 Safety Integrity Level (SIL)........................................................................................................123 8.3 Device-specific..........................................................................................................................125 8.3.1 Safety function...........................................................................................................................125 8.3.2 Settings......................................................................................................................................126 8.3.3 Safety-related characteristics....................................................................................................127 8.4 Maintenance/Checking..............................................................................................................128 8.5 Add-on parts..............................................................................................................................128 8.5.1 Checking a device with add-on pneumatic block.......................................................................129 8.5.2 Checking a device with add-on remote seal..............................................................................129 8.6 PROFIsafe.................................................................................................................................129 8.6.1 Introduction................................................................................................................................129 8.6.2 Technical advantages of PROFIsafe.........................................................................................129 8.6.3 Further information....................................................................................................................131 8.6.4 Preconditions.............................................................................................................................132 8.6.5 PROFIsafe Configuration..........................................................................................................132 8.6.5.1 Import EDD with SIMATIC PDM................................................................................................133 8.6.5.2 Configure CPU with HW Config.................................................................................................133 8.6.5.3 Configure device with HW Config..............................................................................................134 8.6.5.4 Configure CFC...........................................................................................................................137 8.6.6 Write protection.........................................................................................................................139 8.6.6.1 Overview....................................................................................................................................139 8.6.6.2 Activate write protection using PIN in SIMATIC PDM...............................................................140 8.6.7 PROFIsafe Commissioning.......................................................................................................140 8.6.7.1 Activate and parameterize PROFIsafe with SIMATIC PDM......................................................141 8.6.7.2 Commission PROFIsafe with SIMATIC PDM............................................................................142 8.6.7.3 Check write protection with SIMATIC PDM...............................................................................147 8.6.7.4 Speeding up the commissioning process..................................................................................148 8.6.7.5 Resetting the device..................................................................................................................148 8.6.8 Quit PROFIsafe commissioning................................................................................................149 8.6.8.1 Preparations for maintenance and service................................................................................149 8.6.8.2 Deactivate PROFIsafe commissioning in SIMATIC PDM..........................................................149 8.6.8.3 Disable write protection using PIN in SIMATIC PDM................................................................149 8.6.9 Replacing a device....................................................................................................................150 8.6.9.1 Making settings locally...............................................................................................................150 8.6.9.2 Configuration with host system..................................................................................................151 9 Configuration/project engineering.............................................................................................................153 9.1 Cyclical data transfer.................................................................................................................153 Table of contents SITRANS P, Series DS III with PROFIBUS PA 6 Operating Instructions, 09/2012, A5E00053276-06 9.2 Configuring................................................................................................................................153 9.2.1 Overview of configuration..........................................................................................................153 9.2.2 Configuration of user data.........................................................................................................153 9.2.3 Transmission of user data over PROFIBUS..............................................................................155 9.2.4 Status........................................................................................................................................155 9.2.5 Diagnosis...................................................................................................................................156 9.3 Acyclic data transfer..................................................................................................................158 10 Commissioning.........................................................................................................................................161 10.1 Basic safety instructions............................................................................................................161 10.2 Introduction to commissioning...................................................................................................162 10.3 Gauge pressure, absolute pressure from differential pressure series, and absolute pressure from gauge pressure series...............................................................................................................163 10.3.1 Commissioning for gases..........................................................................................................163 10.3.2 Commissioning with steam or liquid..........................................................................................164 10.4 Differential pressure and flow rate.............................................................................................165 10.4.1 Safety notes for commissioning with differential pressure and flow rate...................................165 10.4.2 Commissioning in gaseous environments.................................................................................166 10.4.3 Commissioning for liquids..........................................................................................................167 10.4.4 Commissioning with vapor.........................................................................................................169 11 Repair and maintenance...........................................................................................................................171 11.1 Basic safety instructions............................................................................................................171 11.2 Maintenance and repair work....................................................................................................174 11.2.1 Defining the maintenance interval.............................................................................................174 11.2.2 Checking the gaskets................................................................................................................175 11.2.3 Display in case of a fault............................................................................................................175 11.2.4 Changing the measuring cell and application electronics.........................................................176 11.3 Cleaning....................................................................................................................................176 11.3.1 Servicing the remote seal measuring system............................................................................177 11.4 Return procedure.......................................................................................................................178 11.5 Disposal.....................................................................................................................................178 12 Interrupts, error and
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P921100__N1A9289172224-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P921100__N1A9289172224-20_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2010-10-11 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172224 | 7MF4034-1DY00-1EB7-Z;7MF4034-*DY0*-1***;A5E00100207A;A5E01133036 | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 1190: 7MF4034-1DY00-1EB7-Z: Y15+Y21+C12: N1-A928-9172224: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: P921100: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote seal- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 10(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-11HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-11 17:18:07I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.1110List of materials / WerkstofflisteN1-A928-9172224Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4034-*DY0*-1*** - D22No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00100207A1 987552 W1WOM3.1C73451-A400-C1AnschlußstutzenProcess connection11W521Seat / AufnahmeA5E01133036A5E00100209A3.1SIEMENS3036 S121W531Diaphragm / TrennmembranC73451-A400-C15W73501-A4404-B501-*-253.1SIEMENS501538W541Sensor / SensorC73451-A400-B927C73451-A400-B900-*-252.1SIEMENS8D08-920W5Manufacturer / HerstellerSIEMENS I IA SC MF-H PI-1 PRO-1HaguenauPosition / AuftragOrder / Item832425 / 11Serial-Number / Fab. - NrN1-A928-9172224Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2010-10-11Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-4.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172224C12SIEMENS I IA SC SPA PS 113 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172224C12SIEMENS I IA SC SPA PS 114 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172224C12SIEMENS I IA SC SPA PS 115 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172224C12SIEMENS I IA SC SPA PS 116 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172224C12SIEMENS I IA SC SPA PS 117 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172224C12SIEMENS I IA SC SPA PS 118 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172224C12SIEMENS I IA SC SPA PS 119 / 10EN 10204-4.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-A928-9172224C12SIEMENS I IA SC SPA PS 1110 / 10EN 10204-4.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P640000_1307116-10_N1F6089000366-ZERT__IEC61508_C20__.PDF | P640000_1307116-10_N1F6089000366-ZERT__IEC61508_C20__.PDF | 2015-06-17 | SITRANS P DS III | HART, 4…20 mA | N1-F608-9000366 | 7MF4033-1CA00-1EB7-Z | Certificate | ID_014 | Funktionale Sicherheit (IEC 61511) | Functional Safety (IEC 61511-2) | Siemens |  | C20Functional safety Characteristics for use in Safety Instrumented Systems (SIL 2) /Sicherheitstechnische Eigenschaften für den Einsatz in PLT Schutzeinrichtungen (SIL 2)TEST CERTIFICATE / PRÜFBESCHEINIGUNGProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III HART SeriesTransmitter for Pressure: 1826049856-14877799-Y216-B6211: 01307116 / 0010: 7MF4033-1CA00-1EB7-Z: Y01+Y15+Y21+C11+C12+C20: N1-F608-9000366: 0.04 ... 4 bar: 10 bar: HART 4 ... 20 mA: P640000: .: -1000 ... 200 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092307529/551/LCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y01)(Y21)(1)(1)FirmwareHardware: 02.07.01: 11.03.06Normen : / Standards :Standard(s) or other normative document(s) / Norm(en) oder normativen Dokument(en)See on the next page, the SIL Declaration of conformity / Siehe nächste Seite, die SIL-KonformitätserklärungIEC61508 + IEC61511(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.2015-06-17Haguenau5043989/41608222015-06-17 10:09:18PD PA MF-H PI-PV PRO-1/15Test Certificate for transmitter : N1-F608-9000366C20PD PA MF-H PI-PV PRO-12 / 5Test Certificate for transmitter : N1-F608-9000366C20PD PA MF-H PI-PV PRO-13 / 5Test Certificate for transmitter : N1-F608-9000366C20PD PA MF-H PI-PV PRO-14 / 5Test Certificate for transmitter : N1-F608-9000366C20PD PA MF-H PI-PV PRO-15 / 5
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\WeitereDaten\7ME330\A5E02467102_FUS060_cable_connections_NPT_glands.pdf | A5E02467102_FUS060_cable_connections_NPT_glands.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | Items supplied4 pcs. M16 to ½ﬂNPT metal adapte rs; 4 pcs. ½ﬂ NPT gray PA plastic glands. Lieferumfang4 Stück M16 zu ½" NP T Metalladapter; 4 Stück ½" NPT Verschraubungen aus PA-Kunststoff, grau Pièces fournies4 adaptateurs métall iques M16 vers ½"NPT ; 4 presse-éto upes ½"NPT en plastique PA gris Ítems suministrados4 adaptadores metálicos M16 - ½"NP T; 4 prensaestopas de plástico PA gris ½" NPT ENESFRDESIEMENSINSTRUCTIONSSITRANS F USTitleChange FUS060 transducer cable glands to NPT TitelFUS060 Schallwandler-Kabelvers chraubungen durch NPT ersetzen TitreRemplacement des presse-étoupes du transducteur FUS060 par NPTTituloSustitución de las prensaestopa s del sensor FUS060 con versiones NPT DEENFRESRemove existing M16 glands. Entfernen Sie die vorhandenen M16 Kabelverschraubungen. Enlever les presse-étoupes M16 existants. Retirar las prensaestopas M16. ESFRDEENMount M16/NPT metal adapters. Montieren Sie den M16/NPT-Metalladapter. Monter les adaptateur s métalliques M16/NPT. Montar los adaptadores metálicos M16/NPT. ESFRDEENMount plastic NPT glands in M16/NPT metal adapters. Montieren Sie die NPT-Verschraubungen in die M16/NPT-Adapter. Monter les presse-étoupes NP T sur les adaptateurs M16/NPT.Colocar las prensaestopas NPT de pl ástico en los adaptadores metáli- cos M16/NPT. ESFRDEENInsulate with e.g. sealing tape between adapters and NPT glands. Zur Isolierung zwischen den Adaptern und den NPT-Verschraubungen verwenden Sie z. B. Dichtungsband. Utiliser p.ex. du ruban d'étanchéité pour l'isolat ion entre les adaptateurs et les presse-étoupes NPT. Aplicar cinta de sellado entre los adaptadores y las prensaestopas NPT. ESFRDEENWe have reviewed the contents of this publication to ensure co nsistency with the hardware and software described. Since varianc e cannot be precluded entirely, we cannot guarantee full consistency. However, the information in th is publication is reviewed regularly and an y necessary corrections are included in s ubsequent editions. Responsibility for suitability and intended use of this instrument rests solely with the user. Copyright © Siemens AG 05.2008 All Rights Reserved. Te chnical data subject to change without prior notice. Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit de r beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abwe ichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angabe n in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwe ndige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Der Benutzer ist allein verantwortlich für Eignung und Bestimmungszweck dieses Gerätes. Copyright © Siemens AG 05.2008 All Rights Reserved. Änderungen vorbehalten. Nous avons vérifié la conformité du contenu du présent document av ec le matériel et le logiciel qui y sont décrits. Ne pouvant toutefois exclure toute divergence, nous ne pouvons pas nous porter garants de la conformité intégrale. Si l™usage de ce manuel devait révéler des erreurs, nous en tiendrons compte et appo rterons les corrections nécessaires dès la prochaine édition. La responsabilité concernant l™usage approprié et prévu de l™instrument incombe à l™utilisateur. Copyright © Siemens AG 05.2008 All Rights Reserved. Sous réserve de modifications techniques. Hemos comprobado la concordancia del conten ido de esta publicación con el hardware y el software descritos. Sin embargo, como e s imposible excluir desviaciones, no podemos hacernos responsable de la plena concordancia. El contenido de esta public ación se revisa periódicamente; si es necesario, las posibles las correcciones se incluyen en la siguiente edición. La respons- abilidad relativa a la conveniencia y al uso propuest o de este instrumento es exclusivamente del usuario. Copyright © Siemens AG 05.2008 All Rights Re served. Sujeto a cambios sin previo aviso. Siemens Flow Instruments A/S 6430 NORDBORG DENMARK www.siemens.com/flowdocumentation Order no.: A5E02467102-01 Literature no.: SFIDK.PI.030.A1.83
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\Daten_aus_SIOS_Unlabeled_Data\COB9630906_V2\COB9630906\7353802\A5E00830298-05pt_DS3HART.pdf | A5E00830298-05pt_DS3HART.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | SITRANS P, série DS III A5E00830298-05 1sSITRANS P, série DS III 7MF4*33-...Versão 09/2003Manual de instruções Transmissor para pressão, pressão diferencial e débito, nível, pressão absoluta da linha Pressão diferencial, pressão absoluta da linha Pressão, série DS III Contém as funções do nível de potência 2 *) PDM V.5.02 + SPx (SIT RANS P DSIII) não autorizadoVersão do manual de instruções Identificação de firmware Placa de homologação Integração no sistemaCaminho de instalação PDM 02FW: 11.02.02, FW: 11.02.03, FW: 11.02.04 PDM V.5.02 + SP1; Dev. R.2 DD Rev.1 SITRANS P DSIII 03FW: 11.03.03, FW 11.03.04, FW: 11.03.05 PDM V.5.20; Dev. R.3 DD Rev.1 *) SITRANS P DSIII.2 04FW: 11.03.03, FW 11.03.04, FW: 11.03.05 PDM V.5.20; Dev. R.3 DD Rev.1 *) SITRANS P DSIII.2 05FW: 11.03.03, FW 11.03.04, FW: 11.03.05, FW 11.03.06 PDM V.5.20; Dev. R.3 DD Rev.1 *) SITRANS P DSIII.2 Tabela 1Historial deste manual de instruções SITRANS P, série DS III 2A5E00830298-05 SITRANS P, série DS III 3A5E00830298-05 Classificação das instruções de segurança...............................................................7 Notas gerais ................................................................................................................. 81Descrição técnica ............. ..................................................................11 1.1 Âmbito de utilização ...................................................................................................11 1.1.1 Pressão ................................................................................................................. .....12 1.1.2 Pressão diferencial e débito .......................................................................................12 1.1.3 Nível ................................................................................................................... ........13 1.1.4 Pressão absoluta ........................................................................................................ 131.1.5 Parametrização do valor de saída ..............................................................................13 1.2 Estrutura e funcionamento .........................................................................................14 1.2.1 Estrutura ............................................................................................................... ......14 1.2.2 Funcionamento ........................................................................................................... 161.2.2.1 Funcionamento do sistema electrónico ......................................................................17 1.2.2.2 Pressão ............................................................................................................... .......18 1.2.2.3 Pressão diferencial e débito .......................................................................................18 1.2.2.4 Nível ................................................................................................................. ..........19 1.2.2.5 Pressão absoluta da linha Pressão diferencial ...........................................................19 1.2.2.6 Pressão absoluta da linha Pressão ............................................................................20 2Integração no sistema ....... ................................................................21 2.1 Configuração do sistema ............................................................................................21 2.2 SIMATIC PDM ............................................................................................................22 3Operação no local e indicação .........................................................23 3.1 Instruções gerais para a operação .............................................................................23 3.1.1 Mostrador digital ....................................................................................................... ..24 3.1.2 Apresentação do valor de medição .......... ..................................................................24 3.1.3 Indicação da unidade/gráfico bar ...............................................................................25 3.1.4 Sinalização de erros ...................................................................................................2 63.1.5 Âmbito do sinal ......................................................................................................... ..27 Índice1SITRANS P, série DS III 4A5E00830298-05 3.1.6 Indicação do modo .....................................................................................................28 3.2 Operação através dos botões ....................................................................................28 3.2.1 Suspender o bloqueio dos botões e a protecção contra escrita .................................30 3.2.2 Configurar/ajustar o iníc io/fim da medição .................................................................30 3.2.2.1 Relações teóricas ..................................................................................................... ..30 3.2.2.2 Aplicação prática ..................................................................................................... ...33 3.2.3 Atenuação eléctrica ....................................................................................................3 53.2.4 Ajustar blind do início e do fim da medição ................................................................35 3.2.4.1 Relações teóricas ..................................................................................................... ..35 3.2.4.2 Aplicação prática ..................................................................................................... ...37 3.2.5 Compensação zero (correcção da posição) ...............................................................38 3.2.6 Produtor de corrente ...................................................................................................3 93.2.7 Corrente de avaria ....... ............................................................................................... 393.2.8 Bloqueio dos botões e/ou das funções .......................................................................40 3.2.9 Medição do débito (apenas pressão diferencial) ........................................................41 3.2.10 Indicação do valor de medição ...................................................................................44 3.2.11 Selecção da unidade física .........................................................................................46 4Operação no lo cal sem indicaçãoou com o bloqueio dos botões activado ... ......................................47 4.1 Configurar/ajustar o início/fim da medição .................................................................47 5Funções/operação através doHART ...... .........................................49 5.1 Dados do local de mediçã o ........................................................................................49 5.2 Operação de medição ................................................................................................49 5.3 Selecção do tipo de medição .....................................................................................50 5.3.1 O selector do tipo de medição ....................................................................................50 5.3.2 O mapeador de variáveis ...........................................................................................50 5.3.3 Tipo de medição pressão ...........................................................................................51 5.3.4 A curva característica, específica do ut ilizador ..........................................................52 5.3.5 Tipo de medição ﬁnívelﬂ ..............................................................................................52 5.3.6 Tipo de medição ﬁDébitoﬂ ...........................................................................................54 5.3.7 Tipo de medição ﬁUtilizadorﬂ .......................................................................................56 5.3.8 Valor de medição ﬁEstadoﬂ .........................................................................................58 5.3.9 Saída analógica ......................................................................................................... .61 5.3.10 Escalonar os valores da indicação LCD .....................................................................62 5.4 Configurar início e fim da medição .............................................................................63 5.5 Ajustar blind do início e do fim da medi ção ................................................................63 5.6 Compensação zero (correcção da posição) ...............................................................64 5.7 Atenuação eléctrica ....................................................................................................64 5.8 Registo rápido dos valore s de medição (Fastresponsemode) .................................64 5.9 Produtor de corrente ...................................................................................................65 5.10 Corrente de falha ............................... ......................................................................... 655.11 Ajustar os limites da corrente .....................................................................................65 5.12 Bloqueio dos botões de comando e da protecção contra escrita ...............................66 5.13 Indicação do valor de medição ...................................................................................67 5.14 Selecção da unidade física .........................................................................................67 5.15 Indicação/gráfico bar ..................................................................................................68 5.16 Compensação do sensor ............................................................................................68 5.16.1 Compensação do ponto de compensação inferior do sens or ....................................68 5.16.2 Compensação do ponto de compensação super ior do sensor ..................................69 SITRANS P, série DS III 5A5E00830298-05 5.17 Compensação do pr odutor de corrente ......................................................................69 5.18 Calibragem de fábrica ................................................................................................71 5.19 Dados estatísticos da configuração ............................................................................71 5.20 Medição do débito (apenas pressão diferencial) ........................................................72 5.21 Funções de diagnóstico ..............................................................................................72 5.21.1 Contador das horas de funcionamento ......................................................................73 5.21.2 Temporizador de calibra gem/assistência ...................................................................73 5.21.3 Indicador de arrasto ................................................................................................... .74 5.21.4 Módulos dos valores limite .........................................................................................75 5.21.4.1 Controlo da saturação da corrente .............................................................................75 5.22 Simulação ................................................................................................................ ...76 5.22.1 Simulação como valor fi xo ..........................................................................................77 5.22.2 Simulação com uma função de rampa ..... ..................................................................78 5.23 Sensor do valor limite .................................................................................................78 6Estrutura modular ............ ..................................................................81 7Instalação .............. ..............................................................................83 7.1 Montagem (excepto o nível) .......................................................................................84 7.1.1 Fixação sem ângulo de montagem ............................................................................85 7.1.2 Fixação com ângulo de montagem ............................................................................85 7.2 Montagem ﬁNívelﬂ .......................................................................................................87 7.2.1 Montagem ................................................................................................................ ...87 7.2.2 Ligação da conduta da pressão negativa ...................................................................88 7.3 Rodar a célula de medição em relação à caixa ..........................................................90 7.4 Ligação eléctrica ......................................................................................................... 917.4.1 Ligação a bornes roscados ........................................................................................92 7.4.2 Ligação com ficha ....................................................................................................... 947.5 Rodar o mostrador digital ...........................................................................................94 8Colocação em funcionamento ..........................................................95 8.1 Pressão, pressão absoluta da linha Pressão diferencial e pressão absoluta da linha Pressão ............. ...............................................................96 8.1.1 Medição de gases ......................................................................................................96 8.1.2 Medição de vapor e líquido ........................................................................................97 8.2 Pressão diferencial e débito .......................................................................................98 8.2.1 Medição de gases ......................................................................................................99 8.2.2 Medição de líquidos ..................................................................................................100 8.2.3 Medição de vapor .....................................................................................................101 9Dados técnicos ....... ..........................................................................103 9.1 Margens de medição/limites de pressão do produto a ser medido e limites de sobrecar- ga ............................................................................................................................ ..120 9.1.1 Pressão ................................................................................................................. ...120 9.1.2 Pressão diferencial e débito .....................................................................................120 9.1.3 Pressão absoluta da linha Pressão ..........................................................................121 9.1.4 Pressão absoluta da linha Pressão diferencial .........................................................121 9.1.5 Nível ................................................................................................................... ......122 9.2 Dimensões ................................................................................................................1 2210Manutenção e conservação ................. ...........................................127 SITRANS P, série DS III 6A5E00830298-05 11Dados de encomenda ........ ..............................................................129 12Certificados ................. .....................................................................131 13Índice remissivo ............ ...................................................................133 14Anexo ............. ...................................................................................137 14.1 ﬁEstrutura operacional HAND-HELD HART ﬂ ............................................................137 14.2 Directiva sobre equipamentos sob pressão (DGRL) ................................................140 SITRANS P, série DS III 7A5E00830298-05 Classificação das instruções de segurança Este manual contém notas que têm de ser respeitadas para a sua segurança pessoal, bem como para a prevenção de danos materiais. As no tas estão realçadas através de um triângulo de sinalização e, de acordo com o seu grau de perigo, apresentadas do seguinte modo. PERIGOsignifica que irão ocorrer lesões corporais graves ou a morte se as respectivas medidas preventivas não forem tomadas. AVISO significa que poderão ocorrer lesões corporais graves ou a morte se as respecti- vas medidas preventivas não forem tomadas. CUIDADO com um triângulo de sinalização signif ica que podem ocorrer lesões corporais ligeiras se as respectivas medidas preventivas não forem tomadas. CUIDADO sem triângulo de sinalização significa que podem ocorrer danos materiais se as respectivas medidas prev entivas não forem tomadas. ATENÇÃO significa que pode ocorrer um resultado ou um estado indesejado se a respectiva nota não for respeitada. NOTA é uma informação importante sobre o produto, o manuseamento do produto ou a respectiva parte da documentação para a qual se faz referência especial e cujo cumprimento é recomendado para uma eventual utilização. Copyright © Siemens AG 2000 All rights reserved A transmissão, bem como a reprodução deste docu- mento, utilização e comunicação do seu conteúdo não é permitida, desde que não seja expressamente autori- zada. As infracções obrigam a indemnização. Todos os direitos reservados, particularmente para a atribuição de patentes ou registo de marcas Siemens AG Bereich Automatisierungs- und Antriebstechnik Geschäftsgebiet Process Instrumentation D-76181 Karlsruhe Exclusão de responsabilidade Verificamos o conteúdo do documento impresso em relação à conformidade com o hardware e software descritos. No entanto, não podemos excluir divergências, pelo que não podemos garantir a conformidade completa. As informações deste documento impresso são verificadas periodicamente, estando as correcções necessári as contidas nas edições seguintes. Agradecemos sugestões de melhoramento. © Siemens AG 2000 Reservam-se alterações técnicasSITRANS P, série DS III 8A5E00830298-05 Notas gerais Este aparelho abandonou a fábrica em es tado técnico impecável e seguro. Para manter este estado e para garantir um funcionamento sem perigo do aparelho, o uti- lizador tem de respeitar as notas e as advertências indicadas neste manual de ins- truções. NOTA Estimado cliente Por motivos de clareza, o manual não contém todas as informações detalhadas acerca de todos os tipos do produto e também não consegue referir todos os casos possíveis de montagem, funcionamento ou manutenção. Se pretender obter informações adicionais ou se surgirem problemas especiais que não tenham sido mencionados exaust ivamente no manual, poderá contactar a sucursal local da Siemens para mais informações. Além disso, alertamos para o facto do índice do manual não fazer parte de um compromisso, confirmação ou relação judicial anterior ou existente ou de alterar o próprio. Todas as obrigações da Siemen s AG formam-se a partir do respectivo contrato de compra, o qual contém as disposições completas e válidas sobre a garantia. Estas prescrições de garantia contratuais não são desenvolvidas nem limitadas através das versões do manual. O conteúdo espelha o estado técnico para a impressão. Reservam-se alterações técnicas no sentido do desenvolvimento. AVISO Aparelhos do tipo de protecção antideflag rante ﬁblindagem resistente à pressãoﬂ só podem ser abertos quando não conduzem tensão. Os aparelhos do tipo de protecção antid eflagrante ﬁintrinsecamente seguroﬂ per- dem a sua homologação assim que são utilizados em circuitos eléctricos que não correspondem ao certificado de prova válido para o seu país. O aparelho pode ser operado com elevada pressão, bem como com produtos agressivos e perigosos. Por isso, em caso de manuseio inadequado deste apare- lho, não podemos excluir a possibilidade de ferimentos corporais graves e/ou danos materiais elevados. O funcionamento impecável e seguro do produto pressupõe um transporte, arma- zenamento, instalação e montagem adequados, bem como uma operação e manutenção cuidadosa. O aparelho só pode ser utilizado para os fins indicados ne ste manual de instru- ções.SITRANS P, série DS III 9A5E00830298-05 Exclusão de responsabilidade Se não forem referidas exclusivamente no manual de instruções, todas as altera- ções no aparelho são da re sponsabilidade do utilizador. Técnicos qualificados são pessoas que estão familiarizadas com a instalação, montagem, colocação em funcionamento e operação do produto e que possuem qualificações corresponden- tes à sua tarefa, como p.ex.: Formação, instrução ou autorização de operar e conservar aparelhos/sistemas de acordo com os padrões da segurança técnica para circuitos eléctricos, pres- sões elevadas e produtos agressivos ou perigosos. Nos aparelhos com protecção contra a explosão: Formação, instrução ou auto- rização para executar trabalhos nos circ uitos eléctricos das unidades com risco de explosão. Formação ou instrução de acordo com os padrões da segurança técnica para a manutenção e utilização de equi pamentos de segu rança adequados.Marcas SIMATIC®, SIPART®, SIREC®, SITRAN S® são marcas registadas da SiemensAG. As restantes designações neste manual podem ser marcas que podem lesar os direitos de propriedade atra vés da sua utilização por terc eiros para fins próprios. CUIDADO Os grupos construtivos em perigo devido à carga electroestática podem ser des- truídos através de tensões que estão muito abaixo do limite de percepção das pessoas. Essas tensões começam a ocorrer assim que um componente ou as ligações eléctricas de um grupo constr utivo são tocadas sem estarem descarrega- das electroestaticamente. Os danos que ocorrem num grupo construtivo devido auma sobretensão são muitas vezes irreconhecíveis imediatamente e só são detectados após um período de funcionamento mais prolongado. SITRANS P, série DS III 10A5E00830298-05 SITRANS P, série DS III 11A5E00830298-05 Descrição técnica11.1Âmbito de utilização O transmissor SITRANS P, série DS III mede, conforme a versão, a pressão, a pres- são diferencial, a pressão absoluta ou o nível de gases, vapores e líquidos não agressivos, agressivos e também perigoso s. Outros valores de medição, tal como ovolume, a massa, o fluxo de volume e de massa podem ser deduzidos do valor ﬁPressãoﬂ através dos parâmetros predeterminados. O sinal de saída é uma cor- rente contínua independente da carga de 4 até 20 mA. Transmissores da versão tipo protecção anti deflagrante ﬁintrinsecamente seguroﬂ ou ﬁblindagem resistente à pressãoﬂ podem se r montados em áreas com risco de explo- são. Os aparelhos têm um certificado de prova do modelo CE e correspondem às respectivas normas europeias harmonizadas (CENELEC). Em casos especiais de utilização, p.ex. a medição de matérias altamente viscosas, os transmissores podem ser fornecidos com selos remotos em versões diferentes. A parametrização do transmissor pode ser realizada localmente através de três botões de comando ou externamente através do HART. A tabela seguinte descreve os parâmetros básicos. Através do HART, pode ter acesso a mais parâmetros para aplicações especiais. NOTA Para obter valores de medição estáveis o transmissor deve aquecer durante aprox. 5 minutos após a ligação da tensão de alimentação. SITRANS P, série DS III 12A5E00830298-05 *) só pressão diferencial Encontrará uma descrição dos parâmetros apresentados no capítulo 3, página23 e capítulo 5, página49. 1.1.1Pressão Esta versão do aparelho mede a pressão de gases, vapores e líquidos não agressi- vos, agressivos e também perigosos. Possibilidade de margens de medição entre 0,01 e 400 bar. 1.1.2Pressão diferencial e débito Esta versão do aparelho é utilizada para medira pressão diferencial, p.ex. da pressão efectiva, um excesso de pressão ligeiramente positivo ou negativo, o débito q ~ (em conjunto com um dispositivo estrangulador) para gases, vapores e líquidos não agressivos, agressivos e também perigosos. Possibilidade de marg ens de medição entr e 1 mbar e 30 bar. ParâmetrosParametrização através dos botões de comando Parametrização através do HART Início da mediçãosimsim Fim da mediçãosimsim Atenuação eléctricasimsim Configuração livre do início da mediçãosimsim Configuração livre do fim da mediçãosimsim Compensação zero (correcção da posição)simsim Produtor de correntesimsim Corrente de falhasimsim Bloqueio dos botões e protecção contra escrita simsim, excepto sus- pender protecção contra escrita Tipo de unidades, unidadesimsim Curva característica (lin., rad.)sim *)sim *) Curva característica específica do utilizadornãosim Função de diagnósticonãosim Tabelle 2Parâmetros básicos Valores básicos pSITRANS P, série DS III 13A5E00830298-05 1.1.3Nível A versão do aparelho com flange adicional mede o nível de líquidos não agressivos, agressivos e também perigos os em recipientes abertos e fechados. Possibilidade de margens de medição entre 25 mbar e 5 bar. A largura nominal do flange adicional é de DN 80 ou DN 100 ou de 3 ou 4 polegadas. Para a medição do nível em recipientes aber tos, o terminal negativo da célula de medição fica aberto (medição ﬂcontra atmosferaﬂ), durante a medição em recipientes fechados, normalmente, este terminal está ligado ao recipiente para compensar a pressão estática. Os componentes com contacto com a subs tância de medição são constituídos Œ conforme a resistência à corrosão requerida Œ de diferentes materiais (capítulo 9, página103). 1.1.4Pressão absoluta Esta versão do aparelho mede a pressão absoluta de gases, vapores e líquidos não agressivos, agressivos e também perigosos. Existem duas linhas de produtos: uma linha ﬁPressão diferencialﬂ e uma linha ﬁPres- sãoﬂ. A linha ﬁPressão diferencialﬂ é caracterizada pela capacidade de sobrecarga mais elevada. Possibilidade de marg ens de medição entr e 8,3 mbar e 30 bar. 1.1.5Parametrização do valor de saída Adicionalmente à medição padrão da pressão, todas as versões do aparelho supor- tam as suas respectivas aplicações de me dição disponibilizando três blocos de medição com base no software para os tipos de medição ﬁNívelﬂ, ﬁDébitoﬂ ou uma ﬁCurva característicaﬂ especí fica do utilizador. Com estes blocos, é possível ajustar cada versão do transmissor exactamente às suas necessidades transmitindo, p.ex., o valor de medição ﬁPressãoﬂ num outro valor, tal comoﬁMassaﬂ, ﬁVolumeﬂ, ﬁFluxo de massaﬂ, ﬁFluxo de volumeﬂ, etc. Através de um selector do tipo de medição, é seleccionado qual o bloco que deve ser activado adicionalmente. Se nenhum bloco estiver seleccionado, o tipo de medição ﬁPressãoﬂ continua activo. Todas as versões activas do aparelho estão disponíveis atra- vés de SIMATIC PDM ou do Handheld Communicator (capítulo 5.3.2, página50). As informações sobre a parametrização destes blocos podem ser consultadas no capítulo 5, página49 ﬁFunções e operações através do HARTﬂ. NOTA Não é possível configurar o selector do tipo de medição através dos botões de comando! SITRANS P, série DS III 14A5E00830298-05 1.2Estrutura e funcionamento O transmissor SITRANS P, série DS III está imediatamente operacional após a ins- talação (capítulo 7, página83). O fim de es cala determinável corresponde às indica- ções na placa de características (Figura 1, pág.14). Numa configuração de fábrica, específica para o cliente, estão indicados o início e o fim da medição na placa do local de medição. Se necessário, os parâmetros também podem ser alterados durante a colocação em funcionamento (capítulo 8, página95) através de processos operacionais simples no aparelho. 1.2.1Estrutura O aparelho é constituído de diferentes componentes conforme a encomenda espe- cífica do cliente. As possíveis versões de modelos são apresentadas no capítulo 11, página129. No lado da caixa encontra-se a placa de características (Figura 1 e Figura 3, pág.16) com o n.º de encomenda. Através do número apresentado e as indicações no capítulo 11, página129 pode determinar os pormenores opcionais de construção ea possível gama de medição (característ icas físicas do elemento de sensor mon- tado). 1N.º de encomenda (n.º MLFB) 2N.º de fabricação Figura 1Exemplo de uma placa de características Füllung Silikonöl Mat.:Anschl.Membr. U:DC10,5...45V(nichtEx)Ausg.:4...20mA HMeßspanneÜberlastgrenzen SchutzartIP65 F.-Nr.N1LN11-004711 MessumformerfürDruck 1.44042.4819 7MF4033-1EB10-1DA1 :0,63...63bar :-1...100bar MadeinFrance 0032 PED:SEPSITRANSP D-76181Karlsruhe 12SITRANS P, série DS III 15A5E00830298-05 Em frente está localizada a placa de homologação (Figura 2 e Figura 4, pág.16). Ela contém, entre outros, também a informação sobre a versão do hardware e firmware. A caixa da electrónica é de alumínio fundido sob pressão ou de aço inoxidável fun- dido sob precisão. À frente e atrás, resp ectivamente, existe uma tampa redonda e desaparafusável. A tampa frontal (4, Figura 3, pág.16) pode ser um óculo de ins- pecção para uma leitura directa dos valore s de medição no mostrador digital. Ao lado, opcionalmente à esquerda ou à direit a, encontra-se a entrada (2, Figura 3, pág.16) para o espaço da ligação eléctrica. A respectiva abertura não utilizada será fechada por um bujão (p.ex. 5, Figura 4, pág.16). Na parte frontal da caixa está colocada a ligação do condutor de protecção (2, Figura 4, pág.16). Desaparafusando a tampa traseira (1, Figura 4, pág.16), o espaço da ligação eléc- trica para a energia auxiliar e a blindagem fica acessível. Na parte inferior da caixa encontra-se a célula de medição com a ligaç ão do processo (8, Figura 3, pág.16). Esta está bloqueada contra torção através de um parafuso de retenção (7, Figura 3, pág.16). Devido ao conceito de montagem por módulos do SITRANS P, série DS III, acélula de medição e o sistema electrónico ou a placa de ligação podem ser subs- tituídos, se necessário. No lado superior da caixa existe uma cobertura de plástico que pode ser aberta (3,Figura 3, pág.16). Por baixo encontra-se o teclado de comando. FW: xx.yy.zz HW:xx.yy.zz Ident. de compatibilidade Data de produção da placa de ligação Número Versão FW Revisão documento Tipo de aparelho Figura 2Exemplo de uma placa de homologação U:DC10,5...45VAusg.:4...20mA HII1/2GEExdIICT4/T6 PTB99ATEX1160 FW:13.01.02HW:01.02.03 T=-40...85/60°C aEG-Baumusterprüfbescheinigungbeachten! SITRANSP D-76181Karlsruhe SITRANS P, série DS III 16A5E00830298-05 1.2.2Funcionamento Este capítulo descreve o funcionamento do transmissor e as medidas de segurança e de protecção que devem ser respeitadas. Primeiro, é descrito o sistema electró- nico ao nível do planeamento funcional, depois, os sensores usados em cada tipo de medição nas várias versões do aparelho. Nas seguintes secções, o valor de processo a ser medido será designado, em geral, como valor de entrada. 1Placa de características 2Entrada com união roscada para cabos 3Cobertura de plástico como acesso aos botões de comando 4Tampa desaparafusável, com opção de óculo deinspecção 5Mostrador digital 6Placa do local de medição 7Parafuso de retenção 8Ligação do processo Figura 3Vista frontal do transmissor SI TRANS P, série DS III, linha Pressão 1Tampa desaparafusável Tampa como acesso aoespaço da ligação eléctrica 2Ligação do conector de protecção 3Placa alternativa do local de medição 4Placa de homologação 5Bujão Figura 4Vista traseira do transmissor SITRANS P, série DS III, linha Pressão Espaço da ligação eléctrica SITRANS P, série DS III 17A5E00830298-05 1.2.2.1Funcionamento do sistema electrónico O sinal do sensor é ampliado por meio de um ampliador de medição (2) e convertido para um sinal digital num conversor analógic o-digital (3). Este é avaliado num micro- processador, corrigido em relação à linearidade e ao comportamento térmico e escalonado conforme o tipo de medição seleccionado. Num conversor digital-analó- gico (5), o sinal corrigido é convertido numa corrente de saída de 4 - 20 mA. Uma comutação de diodos (10) cria uma protec ção contra
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P461300___35_1248917-90_N1EN189010045-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P461300___35_1248917-90_N1EN189010045-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2014-12-04 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010045 | 7MF4034-1DY10-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494879-14459693-Y216-B6211: 01248917 / 0090: 7MF4034-1DY10-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010045: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 35: P461300___35: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.28 0.48 1.41 1.76 0.022 0.017 0.006 0.01117.1317.18 2.54 2.2011.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045V -- -- W -- -- Fe -- -- Co -- 0.09Al -- 0.004(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2014-12-04Haguenau4993345/1019116(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2014-12-04 12:54:35PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P400100__N1A9289172179-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P400100__N1A9289172179-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 16.11.2010 |  |  | N1A9289172179 | 7MF4034 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0059305716.11.2010 12Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Menge Quantity Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 1,00 12.10.2010 20310108/15 P400100 N1A9289172179 7MF4034 0,1% Hiermit bescheinigen wir, dass vorgenannte Einheit(en) zum Zeitpunkt desInverkehrbringens, dem Stand der Technik entsprochen haben.Die Bestellvorgaben wurden eingehalten. Die Qualität der Einheit(en) wurde imRahmen des Qualitätsmanagement-Systems sichergestelltFür medienberührte, metallische Bauteile wurden ausschliesslich Werkstoffeeingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 Ziffer 3.1 besitzen.Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferantenbzw. des TÜV. Es sind dies: We herewith certify that above mentioned unit(s) complied with state-of-the-arttechnology at the time of supply. The order specifications were adhered to. Thequality of the unit(s) was confirmed by the Quality Management System.For wetted, metallic components, we have only used materials with a certificateof inspection in accordance with EN 10204 para. 3.1. The correspondingcertificates of inspection of our suppliers or the TÜV are applicable. Theseare as follows: DRUCKMITTLERMEMBRANE / Diaphragm (OF C.S.) Lieferant / vendor HIGH TECH ALLOYS Sonderwerkstoffe DE 42103 Wuppertal Material / Material 2.4610 Charge / charge 245530997Code / Code BMY - 2 FLANSCH OBERTEIL / Flange upper body Lieferant / vendor Richard Neumayer GmbH DE 77756 Hausach Material / Material 1.4404/316L Charge / charge 012158Code / Code FBW - 99 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0059305716.11.2010 22Abnahmebeauftragter Inspection Representative Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. Reinhold Kern WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de ALEXANDER WIEGANDSE& CO. KGAbnahmeprüfzeugnis3.1nach DINEN10204Ac ceptanceTest Certificate 3.1according to EN10204 WIKA Alexand erW iegand SE & Co. KG Alexand er-W iegand-Straße D-639 11Kli ngenbergSeite/Page: 1 / 1 Tel. 09 372 / 132 Œ0 Fax 093 72 / 132 Œ405 www.wika.de Sicht-und Masskontrollenach EN 10088-3/ Visual and dimensional checkacc. EN 1088-3 Bestell-Nr./ Order No.: W0639571 Lieferant/ Supplier HIGHTECH ALLOYS Datum/ Date24.08.2010 Kunde/ CustomerWerkstoff / Mate rial2.4610Abmessung / Dime nsionBD 0,1mmx210mm Charge / CodeBatch / Code 245530997Sach-Nr. / Part No.0568694Abnahmebeauftragter Company ExpertR. KernPrüfer TesterT. PüschelWurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift/ Was createdautomatically, needsno signature(EN10204/5). Bemerku ngen / Extentions:Die Messergebnisse entsprec hen den Vorgaben / The test res ults complywit h specificat ions:Ja / YesDie Messung erfolgte nac h / Measurement was carried outaccording t o:EN 10088-3 DieBewert ung erfolgte nac h / Evaluation was carried out according to: durch: NaciogU, 11.10.2010Code: BMY2durch: NaciogU, 11.10.2010Code: BMY2
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P761601___12_1248917-510_N1EN189010071-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P761601___12_1248917-510_N1EN189010071-40_ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN18-9010071 | 7MF4034-1DA00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1825494879-14459693-Y216-B6211: 01248917 / 0510: 7MF4034-1DA00-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-EN18-9010071: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 12: P761601___12: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086559488/551/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau5007935/1020763(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 16:22:25PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P660055_1307116-20_N1F6089010008-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P660055_1307116-20_N1F6089010008-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2015-06-22 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-F608-9010008 | 7MF4034-1DA00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: 1826049856-14877799-Y216-B6211: 01307116 / 0020: 7MF4034-1DA00-1EB7-Z: Y15+Y21+Y25: N1-F608-9010008: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 36: P660055: .: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092307529/551/LCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-06-22Haguenau5046957/1025900(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-06-22 15:30:46PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\WeitereDaten\7ME471\A5E03651152-AE_SITRANS_FC430_HART_OI_ES_02-2016.pdf | A5E03651152-AE_SITRANS_FC430_HART_OI_ES_02-2016.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | Instrucciones de servicio Answers for industry. 02/2016EdiciónCaudalímetros Coriolis SITRANS FC430 con HART SITRANS F SITRANS F Caudalímetros Coriolis FC430 con HART Instrucciones de servicio Las presentes Instrucciones de servicio son aplicables a productos SITRANS FC430 de Siemens cuyas referencias comienzan por 7ME4613, 7ME4623 y 7ME4713 02/2016 A5E03651152 -AE Introducción 1 Indicaciones de seguridad 2 Descripción 3 Instalación y montaje 4 Conexión 5 Puesta en servicio 6 Manejo 7 Funciones 8 Transacciones con verificación (transferencia de custodia) 9 Avisos y mensajes de sistema 10 Servicio y mantenimiento 11 Localización de fallos/Preguntas frecuentes 12 Datos técnicos 13 Repuestos/accesorios 14 Dimensiones y peso 15 Estructura de menús HMI A Comandos HART B Valores predeterminados C Ajuste del punto cero D Siemens AG Division Process Industries and Drives Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG ALEMANIA Referencia del documento: A5E036 51152 03/2016 Sujeto a cambios sin previo aviso Copyright © Siemens AG 2011 - 2016 . Reservados todos los derechos Notas jurídicas Filosofía en la señalización de advertencias y peligros Este manual contiene las informaciones necesarias para la seguridad personal así como para la prevención de daños materiales. Las informaciones para su seguridad personal están resaltadas con un triángulo de advertencia; las informaciones para evitar únicamente daños materiales no llevan dicho triángulo. De acuerdo al grado de peligro las c onsignas se representan, de mayor a menor peligro, como sigue. PELIGRO Significa que, si no se adoptan las medidas preventivas ad ecuadas se producirá la muerte, o bien lesiones corporales graves. ADVERTENCIA Significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas puede producirse la muerte o bien lesiones corporales graves. PRECAUCIÓN Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden producirse lesiones corporales. ATENCIÓN Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden producirse daños materiales. Si se dan varios niveles de peligro se usa siempre la consigna de seguridad más estricta en cada caso. Si en una consigna de seguridad con triángulo de advertencia se alarma de posibles daños personales, la misma consigna puede contener también una advertencia sobre posibles daños materiales. Personal cualificado El producto/sistema tratado en esta documentación sólo deberá ser manejado o manipulado por personal cualificado para la tarea encomendada y observando lo indicado en la documentación correspondiente a la misma, particularmente las consignas de seguridad y advertencias en ella incluidas. Debido a su formación y experiencia, el personal cualificado está en condiciones de reconocer riesgos resultantes del manejo o manipulación de di chos productos/sistemas y de evitar posibles peligros. Uso previsto o de los productos de Siemens Considere lo siguiente: ADVERTENCIA Los productos de Siemens sólo deberán usarse para los casos de aplicación previstos en el catálogo y la documentación técnica asociada. De usarse productos y componentes de terc eros, éstos deberán haber sido recomendados u homologados por Siemens . El funcionamiento correcto y seguro de los productos exige que su transporte, almacenamiento, instalación, montaje, manejo y mantenimiento hayan sido reali zados de forma correcta. Es preciso respetar las condiciones ambientales permitidas. También deberán seguirse las indicaciones y advertencias que figuran en la documentación asociada. Marcas registradas Todos los nombres marcados con ® son marcas registra das de Siemens AG . Los restantes nombres y designaciones contenidos en el presente documento pueden ser marcas registradas cuya utilización por terceros para sus propios fines puede violar los derechos de sus titulares. Exenció n de responsabilidad Hemos comprobado la concordancia del contenido de esta publicación con el hardware y el software descritos. Sin embargo, como es imposible excluir desviaciones, no podemos hacernos responsable de la plena concordancia. El contenido de esta publicación se revisa periódicamente; si es necesario, las posibles las correcciones se incluyen en la siguiente edición. FC430 con HART Instrucciones de servicio , 02/2016 , A5E03651152 -AE 3 Índice 1 Introducción ............................................................................................................................................ 9 1.1 Historial ..................................................................................................................................... 9 1.2 Compatibilidad ........................................................................................................................ 10 1.3 Elementos suministrados ........................................................................................................ 11 1.4 Comprobar el suministro ......................................................................................................... 12 1.5 Identificación del dispositivo ................................................................................................... 13 1.6 Más información ...................................................................................................................... 20 2 Indicaciones de seguridad ..................................................................................................................... 21 2.1 Leyes y directivas ................................................................................................................... 21 2.2 Instalación en ubicaciones con peligro de explosión .............................................................. 23 2.3 Certificados ............................................................................................................................. 28 3 Descripción ........................................................................................................................................... 29 3.1 Aplicaciones ............................................................................................................................ 29 3.2 Configuración del sistema ...................................................................................................... 30 3.3 Diseño ..................................................................................................................................... 31 3.4 Características ........................................................................................................................ 35 3.5 Interfaz de comunicación HART ............................................................................................. 37 3.6 Principio de funcionamiento .................................................................................................... 40 4 Instalación y montaje ............................................................................................................................ 41 4.1 Introducción ............................................................................................................................ 41 4.2 Vibraciones fuertes ................................................................................................................. 41 4.3 Instalación del transmisor ....................................................................................................... 41 4.3.1 Montaje mural ......................................................................................................................... 42 4.3.2 Montaje en tubería .................................................................................................................. 42 4.3.3 Montaje del transmisor ............................................................................................................ 43 4.3.4 Girar el transmisor .................................................................................................................. 43 4.3.5 Girar la visualización local ...................................................................................................... 45 4.4 Montaje del sensor .................................................................................................................. 46 4.4.1 Precauciones de seguridad para la instalación ...................................................................... 46 4.4.2 Requisitos básicos de instalación ........................................................................................... 47 4.4.3 Orientación del sensor ............................................................................................................ 48 4.4.4 Montaje del sensor .................................................................................................................. 51 4.4.5 Prueba hidrostática ................................................................................................................. 54 4.4.6 Montaje de una protección de presión .................................................................................... 55 5 Conexión .............................................................................................................................................. 57 Índice FC430 con HART 4 Instrucciones de servicio , 02/2016 , A5E03651152 -AE 5.1 Requisitos generales de seguridad ........................................................................................ 57 5.2 Cableado en áreas con peligro de explosión ......................................................................... 58 5.3 Requisitos del cable ............................................................................................................... 58 5.4 Consignas de seguridad para la conexión ............................................................................. 59 5.5 Paso 1: Conectar el DSL y el transmisor ............................................................................... 59 5.6 Falta la conexión equipotencial .............................................................................................. 63 5.7 Paso 2: Preparar las conexiones del transmisor ................................................................... 63 5.8 Paso 3: Conectar la fuente de alimentación .......................................................................... 68 5.9 Paso 4a: Conectar la salida de corriente HART (canal 1) ..................................................... 70 5.10 Paso 4b: Conectar las entradas y salidas (canales 2 a 4) .................................................... 71 5.11 Paso 5: Finalizar la conexión del transmisor ......................................................................... 74 6 Puesta en servicio ................................................................................................................................. 77 6.1 Requisitos generales ............................................................................................................. 77 6.2 Advertencias .......................................................................................................................... 77 6.3 Puesta en servicio a través de HMI ....................................................................................... 78 6.3.1 Introducción al asistente ........................................................................................................ 78 6.3.2 Asistente de puesta en marcha rápida (comando de menú 1.1) ........................................... 79 6.3.3 Ajuste del punto cero ............................................................................................................. 80 6.3.4 Asistente de ajuste de punto cero (comando de menú 1.2) .................................................. 81 6.3.5 Asistentes ............................................................................................................................... 82 6.3.5.1 Asistente de valores de proceso (comando de menú 1.3) .................................................... 84 6.3.5.2 Asistente de entradas y salidas (comando de menú 1.4) ...................................................... 85 6.3.5.3 Asistente de la aplicación del gas (comando de menú 1.5) .................................................. 89 6.3.5.4 Asistente de flujo pulsante (comando de menú 1.6) .............................................................. 90 6.3.5.5 Asistente de aplicación de la dosificación (comando de menú 1.7) ...................................... 91 6.4 Puesta en marcha con PDM .................................................................................................. 92 6.4.1 Manejo con SIMATIC PDM .................................................................................................... 92 6.4.2 Fu nciones de SIMATIC PDM ................................................................................................. 92 6.4.3 Configuración inicial ............................................................................................................... 93 6.4.4 Adición de dispositivo a la red de comunicación ................................................................... 95 6.4.5 Configurar un dispositivo nuevo ............................................................................................. 96 6.4.6 Asistente - Arranque rápido con PDM ................................................................................... 96 6.4.7 Asistente: ajuste de punto cero ............................................................................................ 104 6.4.8 Cambiar la configuración de parámetros con SIMATIC PDM ............................................. 106 6.4.9 Parámetros accesibles desde menús desplegables ............................................................ 107 6.4.10 Ajuste del punto cero ........................................................................................................... 109 6.4.11 Variables del proceso .......................................................................................................... 111 7 Manejo ................................................................................................................................................. 113 7.1 Visualización local (HMI) ...................................................................................................... 113 7.1.1 Estructura de la vista de la visualización ............................................................................. 115 7.1.2 Control de acceso ................................................................................................................ 119 7.1.3 Vista de operación ............................................................................................................... 120 7.1.4 Vista de navegación ............................................................................................................. 129 7.1.5 Vista de par ámetros ............................................................................................................. 131 Índice FC430 con HART Instrucciones de servicio , 02/2016 , A5E03651152 -AE 5 8 Funciones ........................................................................................................................................... 137 8.1 Valores de proceso ............................................................................................................... 137 8.2 Ajuste del punto cero ............................................................................................................ 140 8.3 Supresión de flujo lento ........................................................................................................ 141 8.4 Vigilancia de tubo vacío ........................................................................................................ 142 8.5 Amortiguación de ruido del proceso ..................................................................................... 142 8.6 Entradas y salidas ................................................................................................................. 144 8.6.1 Salida de corriente ................................................................................................................ 145 8.6.2 Salida de impulsos ................................................................................................................ 151 8.6.3 Salida de frecuencia ............................................................................................................. 152 8.6.4 Modo de redundancia ........................................................................................................... 153 8.6.5 Salida de estado ................................................................................................................... 154 8.6.6 Entrada ................................................................................................................................. 154 8.7 Totalizadores ........................................................................................................................ 155 8.8 Dosificación ........................................................................................................................... 156 8.8.1 Configuración del control de dosificación ............................................................................. 157 8.8.2 Configuración del control de válvulas ................................................................................... 158 8.8.3 Modo de dosificación ............................................................................................................ 164 8.8.4 Gestión de fallos ................................................................................................................... 165 8.9 Prueba de auditoría .............................................................................................................. 165 8.10 Acuse de aviso ...................................................................................................................... 165 8.11 Unidad personalizada ........................................................................................................... 166 8.12 SensorFlash .......................................................................................................................... 166 8.13 Simulación ............................................................................................................................ 166 8.14 Mantenimiento ...................................................................................................................... 168 9 Transacciones con verificación (transferencia de custodia) ................................................................. 169 9.1 Condiciones de explotación .................................................................................................. 169 9.2 Verificación ........................................................................................................................... 169 9.3 Configurar el modo de transacciones con verificación ......................................................... 171 9.4 Protección de parámetros en modo de transacciones con verificación ............................... 174 9.5 Desactivar el modo de transacciones con verificación ......................................................... 178 10 Avisos y mensajes de sistema ............................................................................................................ 179 10.1 Sinopsis de mensajes y símbolos ......................................................................................... 179 10.2 Avisos .................................................................................................................................... 180 11 Servicio y mantenimiento .................................................................................................................... 189 11.1 Mantenimiento ...................................................................................................................... 189 11.2 Información de servicio ......................................................................................................... 189 11.3 Recalibración ........................................................................................................................ 190 Índice FC430 con HART 6 Instrucciones de servicio , 02/2016 , A5E03651152 -AE 11.4 Asistencia técnica ................................................................................................................ 191 11.5 Transporte y almacenam iento ............................................................................................. 192 11.6 Limpieza ............................................................................................................................... 192 11.7 Reparación ........................................................................................................................... 192 11.8 Devolución y eliminación ..................................................................................................... 193 12 Localización de fallos/Preguntas frecuentes ......................................................................................... 195 12.1 Diagnóstico con PDM .......................................................................................................... 195 12.2 Solución de problemas del sensor ....................................................................................... 195 12.3 ¿Cómo puedo copiar la configuración de la aplicación de un dispositivo a otro? ............... 200 12.4 ¿Cómo se actualiza el firmware? ......................................................................................... 200 13 Datos técnicos ..................................................................................................................................... 201 13.1 Funcionamiento y diseño del sistema .................................................................................. 201 13.2 SensorFlash ......................................................................................................................... 201 13.3 Variables del proceso .......................................................................................................... 202 13.4 Comunicación de bus .......................................................................................................... 202 13.5 Rendimiento ......................................................................................................................... 202 13.6 Condiciones de servicio nominales ...................................................................................... 204 13.7 Curvas de caída de presión ................................................................................................. 205 13.8 Presión - clasificaciones de temperatura ............................................................................. 205 13.9 Diseño .................................................................................................................................. 209 13.10 Entradas y salidas ................................................................................................................ 210 13.11 Visualización local (HMI) ...................................................................................................... 212 13.12 Fuente de alimentación ........................................................................................................ 213 13.13 Cables y entradas de cable ................................................................................................. 213 13.14 Pares de apriete de instalación ............................................................................................ 215 13.15 Certificados y homologaciones HART ................................................................................. 216 13.16 PED ...................................................................................................................................... 218 14 Repuestos/accesorios .......................................................................................................................... 223 14.1 Pedido .................................................................................................................................. 223 14.2 Productos homologados para atmósferas explosivas ......................................................... 223 14.3 Componentes reemplazables .............................................................................................. 224 15 Dimensiones y peso ............................................................................................................................. 229 15.1 Dimensiones del sensor ....................................................................................................... 229 15.2 Matriz de lo ngitudes ............................................................................................................. 230 15.3 Dimensiones del transmisor ................................................................................................. 235 Índice FC430 con HART Instrucciones de servicio , 02/2016 , A5E03651152 -AE 7 15.4 Escuadra de fijación .............................................................................................................. 236 A Estructura de menús HMI .................................................................................................................... 237 A.1 Menú principal ....................................................................................................................... 237 A.2 Comando de menú 2.1: Ajustes básicos .............................................................................. 239 A.3 Comando de menú 2.2: Valores de proceso ........................................................................ 239 A.4 Comando de menú 2.3: Totalizador ..................................................................................... 241 A.5 Comando de menú 2.4: Entradas/salidas ............................................................................. 243 A.6 Comando de menú 2.5: Dosificación .................................................................................... 248 A.7 Comando de menú 2.6: Ajuste de punto cero ...................................................................... 252 A.8 Comando de menú 2.7: Modo seguro .................................................................................. 253 A.9 Comando de menú 2.8: Visualización .................................................................................. 253 A.10 Comando de menú 3.1: Identificación .................................................................................. 256 A.11 Comando de menú 3.2: Avisos ............................................................................................. 256 A.12 Comando de menú 3.3: Mantenimiento ................................................................................ 257 A.13 Comando de menú 3.4: Diagnóstico .................................................................................... 258 A.14 Comando de menú 3.5: Características ............................................................................... 259 A.15 Comando de menú 3.6: SensorFlash ................................................................................... 260 A.16 Comando de menú 3.7: Simulación ...................................................................................... 260 A.17 Comando de menú 3.8: Audit Trail ....................................................................................... 262 A.18 Comando de menú 3.9: Flujo aireado .................................................................................. 262 A.19 Comando de menú 3.10: Autotest ........................................................................................ 263 A.20 Comando de menú 4.6: Mapeado de variables .................................................................... 263 A.21 Comando de menú 4.7: Unidades HART ............................................................................. 263 A.22 Comando de menú 5.1: Gestión de acceso ......................................................................... 264 B Comandos HART ................................................................................................................................ 265 B.1 Comandos universales ......................................................................................................... 265 B.2 Comandos de práctica común .............................................................................................. 266 C Valores predeterminados .................................................................................................................... 267 C.1 Ajustes básicos ..................................................................................................................... 267 C.2 Valores de proceso ............................................................................................................... 268 C.3 Totalizador ............................................................................................................................ 280 C.4 Entradas/salidas ................................................................................................................... 287 C.5 Dosificación ........................................................................................................................... 322 C.6 Ajuste de punto cero ............................................................................................................. 348 C.7 Operación segura ................................................................................................................. 348 Índice FC430 con HART 8 Instrucciones de servicio , 02/2016 , A5E03651152 -AE C.8 Pantalla ................................................................................................................................ 350 C.9 Mantenimiento/diagnóstico .................................................................................................. 394 C.10 Comunicación ...................................................................................................................... 406 C.11 Seguridad ............................................................................................................................. 412 C.12 Idioma .................................................................................................................................. 413 C.13 Ajustes predeterminados dependientes del tamaño del sensor .......................................... 413 D Ajuste del punto cero ........................................................................................................................... 419 Glosario ............................................................................................................................................... 421 Índice alfabético ................................................................................................................................... 423 FC430 con HART Instrucciones de servicio , 02/2016 , A5E03651152 -AE 9 Introducción 1 Estas instrucciones contienen toda la información necesaria para poner en servicio y utilizar este aparato. Lea las instrucciones detenidamente antes de proceder a la instalación y puesta en marcha. Para poder garantizar un manejo correcto, familiarícese con el modo de funcionamiento del apara to. Las instrucciones están dirigidas a las personas que realizan la instalación mecánica del aparato, conectándolo electrónicamente, configurando los parámetros y llevando a cabo la puesta en servicio inicial, así como para los ingenieros de servicio y ma ntenimiento. El contenido de estas instrucciones no forma parte de ningún acuerdo, garantía ni relación jurídica anteriores o vigentes, y tampoco los modifica en caso
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P800000__N1A9289172062-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P800000__N1A9289172062-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-13 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172062 | 7MF4234-1FC00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure ABS.: R142-1821244273-P6/21394-6NU: 832249 / 0050: 7MF4234-1FC00-1EB7-Z: Y15+Y21: N1-A928-9172062: 1300 mbar: 10 bar: PROFIBUS PA: P800000: .: 1300 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranNiMo16Cr15W2.4819X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.004 0.05 0.28 0.48 1.41 1.76 0.40 0.008 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00115.6417.1317.18 2.54 2.2015.5858.9911.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- 0.01W -- -- 3.82Fe -- -- 5.27Co -- 0.09 0.22Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-13HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-13 09:42:47I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\8310958_1097690-10_N1D6149118570-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 8310958_1097690-10_N1D6149118570-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2013-07-08 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-D614-9118570 | 7MF4034-1DA00-1BB7-Z;7MF4034-1DA00-1BB7 | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R3P0-1824035239-28006212-2321-B641N: 01097690 / 0010: 7MF4034-1DA00-1BB7-Z: Y15+Y16+Y21: N1-D614-9118570: 16 bar: 32 bar: PROFIBUS PA: 8310958: 7MF4034-1DA00-1BB7: 16 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1092043153/551Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y16)(Y21)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2013-07-08HAGUENAU,3324279/1007830(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2013-07-08 16:45:55I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-2.211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P944406__N1A9289172078-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | P944406__N1A9289172078-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2010-10-25 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172078 | 7MF4034-1CA00-1EB7-Z | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for Pressure: R142-1821244273-P6/21394-6NU: 832249 / 0210: 7MF4034-1CA00-1EB7-Z: Y15+Y21: N1-A928-9172078: 4 bar: 10 bar: PROFIBUS PA: P944406: .: 4 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangMax. permissible pressure / Max. BetriebsdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess connection /AnschlussstutzenOil chamber /AufnahmeSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404 0.014 0.017 0.022 0.46 0.28 0.48 1.41 1.76 1.23 0.032 0.022 0.017 0.006 0.011 0.00116.5917.1317.18 2.54 2.20 2.0211.0811.1412.42 -- 0.15 0.044 0.045 -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- 0.09 -- Al -- 0.004 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2010-10-25HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-25 18:31:56I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P744003__N1A9289172209-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P744003__N1A9289172209-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 03.11.2010 |  |  | N1A9289172209 | 7MF4034 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0058553603.11.2010 12Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Menge Quantity Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 1,00 12.10.2010 20310108/45 P744003 N1A9289172209 7MF4034 0,1% Hiermit bescheinigen wir, dass vorgenannte Einheit(en) zum Zeitpunkt desInverkehrbringens, dem Stand der Technik entsprochen haben.Die Bestellvorgaben wurden eingehalten. Die Qualität der Einheit(en) wurde imRahmen des Qualitätsmanagement-Systems sichergestelltFür medienberührte, metallische Bauteile wurden ausschliesslich Werkstoffeeingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 Ziffer 3.1 besitzen.Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferantenbzw. des TÜV. Es sind dies: We herewith certify that above mentioned unit(s) complied with state-of-the-arttechnology at the time of supply. The order specifications were adhered to. Thequality of the unit(s) was confirmed by the Quality Management System.For wetted, metallic components, we have only used materials with a certificateof inspection in accordance with EN 10204 para. 3.1. The correspondingcertificates of inspection of our suppliers or the TÜV are applicable. Theseare as follows: FLANSCH OBERTEIL / Flange upper body Lieferant / vendor Richard Neumayer GmbH DE 77756 Hausach Material / Material 1.4404/316L Charge / charge S-5982 Code / Code FCL - 88 DRUCKMITTLERMEMBRANE / Diaphragm (OF C.S.) Lieferant / vendor Robert Zapp Werkstofftechnik GmbH DE 40880 Ratingen Material / Material 2.4610 Charge / charge A2078 Code / Code BME - 1 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0058553603.11.2010 22Abnahmebeauftragter Inspection Representative Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. Reinhold Kern WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P864200__N1A9289172223-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | P864200__N1A9289172223-10_ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 04.11.2010 |  |  | N1A9289172223 | 7MF4034 | Certificate | ID_007 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Messprotokoll | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – measurement protocoll | Siemens | WIKA | Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0058622904.11.2010 12Kundenbestellnummer Customer Order No. Kunden Artikel-Nr. Customer Part. No. Bestelldatum Order Date Auftrags-Nr. / Pos. Order No. / Item Typ Type Klasse Class Artikel-Nr. Part No. Seriennummer Serial number Messstellen-Nr. Tag No.Menge Quantity Anzeigebereich Scale range 9927.04 2000473387 SAP 832425 1,00 12.10.2010 20310108/59 P864200 N1A9289172223 7MF4034 0,1% Hiermit bescheinigen wir, dass vorgenannte Einheit(en) zum Zeitpunkt desInverkehrbringens, dem Stand der Technik entsprochen haben.Die Bestellvorgaben wurden eingehalten. Die Qualität der Einheit(en) wurde imRahmen des Qualitätsmanagement-Systems sichergestelltFür medienberührte, metallische Bauteile wurden ausschliesslich Werkstoffeeingesetzt, die ein Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 Ziffer 3.1 besitzen.Hierfür gelten die entsprechenden Abnahmeprüfzeugnisse unserer Vorlieferantenbzw. des TÜV. Es sind dies: We herewith certify that above mentioned unit(s) complied with state-of-the-arttechnology at the time of supply. The order specifications were adhered to. Thequality of the unit(s) was confirmed by the Quality Management System.For wetted, metallic components, we have only used materials with a certificateof inspection in accordance with EN 10204 para. 3.1. The correspondingcertificates of inspection of our suppliers or the TÜV are applicable. Theseare as follows: FLANSCH OBERTEIL / Flange upper body Lieferant / vendor Richard Neumayer GmbH DE 77756 Hausach Material / Material 1.4404/316L Charge / charge 012158Code / Code FBW - 99 DRUCKMITTLERMEMBRANE / Diaphragm (OF C.S.) Lieferant / vendor Lamineries Matthey S.A. CH 2520 La Neuveville Material / Material 1.4435/316L Charge / charge E90667 Code / Code BJ - 23 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1 SeitePageKunde: Siemens Production Automatisation 1, Chemin de la Sandlach 67506 Haguenau CedexFrankreich Customer: /Zeugnis-Nr. Certificate No. Datum Date 0058622904.11.2010 22Abnahmebeauftragter Inspection Representative Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. This document was created automatically and needs no signature. Reinhold Kern WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Str. 30 63911 Klingenberg Germany Phone: +49 9372 132/0 Fax Inland: +49 9372 132/406 E-Mail: info@wika.de Internet: www.wika.de
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\P435001__N1A9289172171-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | P435001__N1A9289172171-ZERT__DIN10204_31A__.PDF | 2010-10-12 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-A928-9172171 | 7MF4434-1HY22-1EB7-Z | Certificate | ID_009 | Qualitätsprüfzeugnis (IEC 60770-2) | Quality inspection certificate (IEC 60770-2) | Siemens | Siemens | C11QUALITY INSPECTION CERTIFICATE / QUALITÄTSPRÜF-ZERTIFIKATProduct number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821244274-P6/21394-6NU: 832425 / 0130: 7MF4434-1HY22-1EB7-Z: A02+Y15+Y21: N1-A928-9172171: 30 bar: PN 160: PROFIBUS PA: P435001: .: 30 barSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086408447/596/R vom 07.06.10Customer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(1)(1)with remote sealOutput Characteristic / Ausgangskennlinie (Transmitter only)Deviation / Abweich.DownUpDownUp[bar]Pressure[%]05010001530-0.001015.006930.00070.000215.0080-0.00340.02300.00240.00070.0266(3)Output / Ausgang [bar]Input / Eingang(3)- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- Compressive strength test passed. / Druckfestigkeitsprüfung bestanden.- High-voltage and insulation test passed. / Hochspannungs- und Isolationsprüfung bestanden.(3) PTB traceable calibrated test instruments. / Auf PTB Standart Rückverfolgbarkeit Kalibrierte Prüfgeräte.(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Works inspector / Werksprüfer..............................................Stumpf Sébastien(2)2010-10-11HAGUENAU,1118203/984896(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2010-10-12 10:58:10I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/IEC 60770-211
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\F481000___11_1250175-60_N1EN219130029-ZERT__DIN10204_31B__.PDF | F481000___11_1250175-60_N1EN219130029-ZERT__DIN10204_31B__.PDF | 2015-01-21 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-EN21-9130029 | 7MF4434-1EA22-1EB7-Z;7MF4434-*EA*2-1***;A5E00103940A | Certificate | ID_004 | Abnahmeprüfzeugnis (EN 10104-3.1) - Werkstoff der druckbeauftragten und medienberührten Teile | Inspection certificate (EN 10204-3.1) – PMI test of pressure containing and wetted parts | Siemens | Siemens | C12INSPECTION CERTIFICATE 3.1 / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragProduction order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: 1825507585-14459854-Y216-B6211: 01250175 / 0060: 7MF4434-1EA22-1EB7-Z: A20+A40+Y15+Y21+Y25+C11+C12: N1-EN21-9130029: 600 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: 11: F481000___11: .: 600 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungProfibus PA Address / PA AdresseOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086560478/551/DCustomer order / Kundenauftrag: mbarDisplayed unit / Angezeigte Einheit(Y15)(Y21)(Y25)(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Enclosure / AnlageList of materials / WerkstofflisteSupplier Certificates / HerstellerszeugnissePage / Seite23 - 25(1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2015-01-21Haguenau1625703/1021744(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2015-01-21 16:23:28PD PA MF-H PI-PV PRO-1/EN 10204-3.1125List of materials / WerkstofflisteN1-EN21-9130029Inspection certificate 3.1 for Sitrans P Transmitter :Abnahmeprfzeugnis 3.1 fr Sitrans P Sender:PRODUCT NUMBER / PRODUCKNUMMER7MF4434-*EA*2-1*** - A40No.QuantityDesignation / BenennungPart numberTechnical specificationCertificateSupplierCodeNr.MengeErzeugnisnummerTechnische LieferbedingungBescheinigungHerstellerKennzeichnungPrufvernTest CodeDIN 50049/EN10204A5E00103940A34-D S344SIEMENS3.1C73451-A402-C34Mittelstck Pos.Cell body plus11W5A5E00103940A54-D S328SIEMENS3.1C73451-A402-C54Mittelstck Neg.Cell body minus12W532Diaphragm / TrennmembranC73451-A402-C163W73501-A4404-B503-*-253.1SIEMENS490920W541Process cover / KappeC73451-A402-C71W73400-A4408-B501-*-253.1EKOTECA4JPW551Process cover / KappeC73451-A402-C71W73400-A4408-B501-*-253.1EKOTECA4JPW564Bolt / ZylinderschraubeDIN 912 M10x85W73601-A1041-B502-*-253.1WURTHVIRAJ A4-70W574Nut / SechskantmutterDIN 4032 M10W73606-A1-B504-*-253.1VIRAJVIRAJ A4-70W582Screw / GewindstiftDIN 915 M4x10W73604-A7040-B103-*-252.1BÖHLER--W5C73451-A402-C 66-*-258D08-905SCHOTT2.1C73451-A402-C66GlasdurchfhrungGlass bushing19W5102Insert / EinsatzC73451-A402-C81W73503-A4401-B502-*-253.1WOMGGW5112Screw / SchraubeC73451-A402-C83W73503-A4401-B501-*-253.1WOMNW5Manufacturer / HerstellerPD PA MF-H PI-PV TECHHaguenauPosition / AuftragOrder / Item012501755 / 00Serial-Number / Fab. - NrN1-EN21-9130029Klotz OlivierlangueQuality inspector / Qualittsprfer2015-01-21Was created automaticammy, needs no signatureEN 10204-3.1Wurde automatisch erstellt, gilt ohne UnterschriftInspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130029C12PD PA MF-H PI-PV PRO-13 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130029C12PD PA MF-H PI-PV PRO-14 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130029C12PD PA MF-H PI-PV PRO-15 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130029C12PD PA MF-H PI-PV PRO-16 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130029C12PD PA MF-H PI-PV PRO-17 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130029C12PD PA MF-H PI-PV PRO-18 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130029C12PD PA MF-H PI-PV PRO-19 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130029C12PD PA MF-H PI-PV PRO-110 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130029C12PD PA MF-H PI-PV PRO-111 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130029C12PD PA MF-H PI-PV PRO-112 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130029C12PD PA MF-H PI-PV PRO-113 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130029C12PD PA MF-H PI-PV PRO-114 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130029C12PD PA MF-H PI-PV PRO-115 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130029C12PD PA MF-H PI-PV PRO-116 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130029C12PD PA MF-H PI-PV PRO-117 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130029C12PD PA MF-H PI-PV PRO-118 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130029C12PD PA MF-H PI-PV PRO-119 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130029C12PD PA MF-H PI-PV PRO-120 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130029C12PD PA MF-H PI-PV PRO-121 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130029C12PD PA MF-H PI-PV PRO-122 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130029C12PD PA MF-H PI-PV PRO-123 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130029C12PD PA MF-H PI-PV PRO-124 / 25EN 10204-3.1Inspection certificate 3.1 for Sitrans P transmitter : N1-EN21-9130029C12PD PA MF-H PI-PV PRO-125 / 25EN 10204-3.1
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\WeitereDaten\7ME471\A5E03651152-01_FC430_HART_OI_ES.pdf | A5E03651152-01_FC430_HART_OI_ES.pdf | [5 empty] | Manual | [5 empty] | SITRANS F Caudalímetros Coriolis SITRANS FC430 con HART Instrucciones de servicio • 03/2012 SITRANS F Caudalímetros Coriolis SITRANS FC430 con HART Instrucciones de servicio Las presentes Instrucciones de servicio son aplicables a productos SITRANS FC430 de Siemens cuyas referencias comienzan por 7ME4613, 7ME4603, 7ME4623 y 7ME4713 FW 1.00.01 / fecha 01/07/2011 03/2012 A5E03651152-01 Introducción 1 Indicaciones de seguridad 2 Descripción 3 Instalación y montaje 4 Conexión 5 Puesta en servicio 6 Manejo 7 Funciones 8 Avisos y mensajes de sistema 9 Servicio y mantenimiento 10 Localización de fallos/ Preguntas frecuentes 11 Datos técnicos 12 Repuestos/accesorios 13 Dimensiones y peso 14 Estructura de menús LUI A Comandos HART B Ajuste del punto cero C Notas jurídicas Filosofía en la señalización de advertencias y peligros Este manual contiene las informaciones necesarias para la seguridad personal así como para la prevención de daños materiales. Las informaciones para su seguridad personal están resaltadas con un triángulo de advertencia; las informaciones para evitar únicamente daños materiales no llevan dicho triángulo. De acuerdo al grado de peligro las consignas se representan, de mayor a menor peligro, como sigue. PELIGRO Significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas se producirá la muerte, o bien lesiones corporales graves. ADVERTENCIA Significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas puede producirse la muerte o bien lesiones corporales graves. PRECAUCIÓN con triángulo de advertencia significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden producirse lesiones corporales. PRECAUCIÓN sin triángulo de advertencia significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden producirse daños materiales. ATENCIÓN significa que puede producirse un resultado o estado no deseado si no se respeta la consigna de seguridad correspondiente. Si se dan varios niveles de peligro se usa siempre la consigna de seguridad más estricta en cada caso. Si en una consigna de seguridad con triángulo de advertencia se alarma de posibles daños personales, la misma consigna puede contener también una advertencia sobre posibles daños materiales. Personal cualificado El producto/sistema tratado en esta documentación sólo deberá ser manejado o manipulado por personal cualificado para la tarea encomendada y observando lo indicado en la documentación correspondiente a la misma, particularmente las consignas de seguridad y advertencias en ella incluidas. Debido a su formación y experiencia, el personal cualificado está en condiciones de reconocer riesgos resultantes del manejo o manipulación de dichos productos/sistemas y de evitar posibles peligros. Uso previsto o de los productos de Siemens Considere lo siguiente: ADVERTENCIA Los productos de Siemens sólo deberán usarse para los casos de aplicación previstos en el catálogo y la documentación técnica asociada. De usarse productos y componentes de terceros, éstos deberán haber sido recomendados u homologados por Siemens. El funcionamiento correcto y seguro de los productos exige que su transporte, almacenamiento, instalación, montaje, manejo y mantenimiento hayan sido realizados de forma correcta. Es preciso respetar las condiciones ambientales permitidas. También deberán seguirse las indicaciones y advertencias que figuran en la documentación asociada. Marcas registradas Todos los nombres marcados con ® son marcas registradas de Siemens AG. Los restantes nombres y designaciones contenidos en el presente documento pueden ser marcas registradas cuya utilización por terceros para sus propios fines puede violar los derechos de sus titulares. Exención de responsabilidad Hemos comprobado la concordancia del contenido de esta publicación con el hardware y el software descritos. Sin embargo, como es imposible excluir desviaciones, no podemos hacernos responsable de la plena concordancia. El contenido de esta publicación se revisa periódicamente; si es necesario, las posibles las correcciones se incluyen en la siguiente edición. Siemens AG Industry Sector Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG ALEMANIA Referencia del documento: A5E03651152 Ⓟ 05/2012 Sujeto a cambios sin previo aviso Copyright © Siemens AG 2012. Reservados todos los derechos Índice 1 Introducción..................................................................................................................................................9 1.1 Historial..........................................................................................................................................9 1.2 Elementos suministrados..............................................................................................................9 1.3 Comprobar el suministro.............................................................................................................11 1.4 Identificación del dispositivo........................................................................................................11 2 Indicaciones de seguridad..........................................................................................................................17 2.1 Leyes y directivas........................................................................................................................17 2.2 Instalación en ubicaciones con peligro de explosión..................................................................18 2.3 Certificados..................................................................................................................................21 3 Descripción.................................................................................................................................................23 3.1 Configuración del sistema...........................................................................................................24 3.2 Diseño.........................................................................................................................................25 3.3 Características.............................................................................................................................30 3.4 Interfaz de comunicación HART .................................................................................................32 3.5 Principio de funcionamiento........................................................................................................35 4 Instalación y montaje..................................................................................................................................37 4.1 Introducción.................................................................................................................................37 4.2 Vibraciones fuertes......................................................................................................................37 4.3 Montaje del sensor......................................................................................................................37 4.3.1 Precauciones de seguridad para la instalación...........................................................................37 4.3.2 Requisitos básicos de instalación................................................................................................39 4.3.3 Orientación del sensor.................................................................................................................40 4.3.4 Montaje del sensor......................................................................................................................42 4.3.5 Montaje de una protección de presión........................................................................................44 4.4 Instalación del transmisor............................................................................................................46 4.4.1 Introducción.................................................................................................................................46 4.4.2 Montaje mural..............................................................................................................................47 4.4.3 Montaje en tubería.......................................................................................................................47 4.4.4 Montaje del transmisor................................................................................................................48 4.4.5 Girar el transmisor.......................................................................................................................48 4.4.6 Girar la visualización local...........................................................................................................50 5 Conexión.....................................................................................................................................................51 5.1 Requisitos generales de seguridad.............................................................................................51 5.2 Cableado en áreas con peligro de explosión..............................................................................52 5.3 Requisitos del cable....................................................................................................................52 SITRANS FC430 con HART Instrucciones de servicio, 03/2012, A5E03651152-01 3 5.4 Consignas de seguridad para la conexión..................................................................................53 5.5 Paso 1: Conectar el sensor y el transmisor.................................................................................53 5.6 Falta la conexión equipotencial...................................................................................................58 5.7 Paso 2: Preparar las conexiones del transmisor.........................................................................58 5.8 Paso 3: Conectar la fuente de alimentación................................................................................61 5.9 Falta el conductor de protección/tierra........................................................................................63 5.10 Paso 4a: Conectar la salida de corriente HART (canal 1)...........................................................63 5.11 Paso 4b: Conectar las entradas y salidas (canales 2 a 4)..........................................................64 5.12 Paso 5: Finalizar la conexión del transmisor...............................................................................67 6 Puesta en servicio......................................................................................................................................69 6.1 Requisitos generales...................................................................................................................69 6.2 Advertencias................................................................................................................................69 6.3 Puesta en marcha a través de LUI..............................................................................................70 6.3.1 Introducción.................................................................................................................................70 6.3.2 Vista general................................................................................................................................70 6.3.3 Arranque rápido...........................................................................................................................71 6.3.4 Ajuste del punto cero...................................................................................................................72 6.4 Puesta en marcha con PDM........................................................................................................73 6.4.1 Manejo con SIMATIC PDM.........................................................................................................74 6.4.2 Funciones de SIMATIC PDM......................................................................................................74 6.4.3 Funciones de SIMATIC PDM Rev. 6.1, SP4...............................................................................74 6.4.4 Configuración inicial....................................................................................................................75 6.4.5 Configurar un dispositivo nuevo..................................................................................................76 6.4.6 Asistente - Arranque rápido con PDM.........................................................................................76 6.4.7 Asistente: ajuste de punto cero...................................................................................................85 6.4.8 Cambiar la configuración de parámetros con SIMATIC PDM.....................................................86 6.4.9 Parámetros accesibles desde menús desplegables...................................................................87 6.4.10 Ajuste del punto cero...................................................................................................................88 6.4.11 Variables del proceso..................................................................................................................90 7 Manejo........................................................................................................................................................91 7.1 Interfaz de usuario local (LUI).....................................................................................................91 7.1.1 Estructura de la vista de la visualización.....................................................................................92 7.1.2 Control de acceso........................................................................................................................96 7.1.3 Vista de operación.......................................................................................................................96 7.1.4 Vista de navegación..................................................................................................................102 7.1.5 Vista de parámetros..................................................................................................................108 8 Funciones.................................................................................................................................................111 8.1 Valores de proceso....................................................................................................................111 8.2 Ajuste del punto cero.................................................................................................................113 8.3 Supresión de flujo lento.............................................................................................................114 8.4 Vigilancia de tubo vacío.............................................................................................................114 Índice SITRANS FC430 con HART 4 Instrucciones de servicio, 03/2012, A5E03651152-01 8.5 Amortiguación de ruido del proceso..........................................................................................115 8.6 Entradas y salidas.....................................................................................................................117 8.6.1 Salida de corriente.....................................................................................................................118 8.6.2 Salida de impulsos....................................................................................................................123 8.6.3 Salida de frecuencia..................................................................................................................125 8.6.4 Salida de estado........................................................................................................................126 8.6.4.1 Estado de alarma......................................................................................................................126 8.6.5 Salida de control........................................................................................................................127 8.6.6 Entrada......................................................................................................................................127 8.6.6.1 Opciones de salida....................................................................................................................127 8.7 Totalizadores.............................................................................................................................127 8.8 Dosificación...............................................................................................................................128 8.8.1 Configuración del control de válvulas........................................................................................129 8.8.2 Modo de dosificación.................................................................................................................136 8.8.3 Gestión de fallos........................................................................................................................136 8.9 SensorFlash..............................................................................................................................136 8.10 Simulación.................................................................................................................................137 8.11 Mantenimiento...........................................................................................................................138 9 Avisos y mensajes de sistema..................................................................................................................139 9.1 Sinopsis de mensajes y símbolos ............................................................................................139 9.2 Avisos........................................................................................................................................141 10 Servicio y mantenimiento..........................................................................................................................151 10.1 Mantenimiento...........................................................................................................................151 10.2 Información de servicio..............................................................................................................151 10.3 Recalibración.............................................................................................................................152 10.4 Asistencia técnica......................................................................................................................152 10.5 Transporte y almacenamiento...................................................................................................153 10.6 Limpieza....................................................................................................................................153 10.7 Trabajo de mantenimiento.........................................................................................................154 10.8 Reparación................................................................................................................................155 10.8.1 Reparación de la unidad............................................................................................................155 10.9 Devolución y eliminación...........................................................................................................156 10.9.1 Procedimientos de devolución...................................................................................................156 10.9.2 Eliminación del dispositivo.........................................................................................................157 11 Localización de fallos/Preguntas frecuentes............................................................................................159 11.1 Diagnóstico con PDM................................................................................................................159 11.2 Solución de problemas del sensor............................................................................................159 11.2.1 Paso 1: Inspección de la aplicación..........................................................................................160 11.2.2 Paso 2: Realizar un ajuste de punto cero..................................................................................160 11.2.3 Paso 3: Calcular el error de medición.......................................................................................160 11.2.4 Paso 4: Mejorar la aplicación....................................................................................................162 Índice SITRANS FC430 con HART Instrucciones de servicio, 03/2012, A5E03651152-01 5 12 Datos técnicos..........................................................................................................................................165 12.1 Funcionamiento y diseño del sistema.......................................................................................165 12.2 SensorFlash..............................................................................................................................165 12.3 Variables del proceso................................................................................................................165 12.4 Comunicación de bus................................................................................................................166 12.5 Rendimiento..............................................................................................................................167 12.6 Condiciones de servicio nominales...........................................................................................168 12.7 Curvas de caída de presión.......................................................................................................169 12.8 Presión - clasificaciones de temperatura...................................................................................169 12.9 Diseño.......................................................................................................................................171 12.10 Entradas y salidas.....................................................................................................................172 12.11 Interfaz de usuario local............................................................................................................173 12.12 Fuente de alimentación.............................................................................................................174 12.13 Cables y entradas de cable.......................................................................................................174 12.14 Pares de apriete de instalación.................................................................................................175 12.15 Certificados y homologaciones HART.......................................................................................176 12.16 PED...........................................................................................................................................177 12.16.1 Clasificación en función del potencial de peligro.......................................................................177 12.16.2 Clasificación de los fluidos (líquidos/gaseosos) en grupos de fluidos.......................................178 12.16.3 Declaración de conformidad......................................................................................................179 12.16.4 Diagramas.................................................................................................................................180 13 Repuestos/accesorios..............................................................................................................................183 13.1 Pedido.......................................................................................................................................183 14 Dimensiones y peso.................................................................................................................................185 14.1 Dimensiones del sensor............................................................................................................185 14.2 Matriz de longitudes..................................................................................................................186 14.3 Dimensiones del transmisor......................................................................................................189 14.4 Escuadra de fijación..................................................................................................................190 A Estructura de menús LUI..........................................................................................................................191 A.1 Vista general de la estructura de menús...................................................................................191 A.2 Menú principal...........................................................................................................................191 A.3 Comando de menú 1.3: Caudal másico....................................................................................193 A.4 Comando de menú 1.4: Caudal volumétrico.............................................................................193 A.5 Comando de menú 1.5: Densidad.............................................................................................193 A.6 Comando de menú 1.6 Temperatura del fluido.........................................................................193 A.7 Comando de menú 1.7: Fracción..............................................................................................194 Índice SITRANS FC430 con HART 6 Instrucciones de servicio, 03/2012, A5E03651152-01 A.8 Comando de menú 1.8: Totalizador 1.......................................................................................194 A.9 Comando de menú 1.9: Totalizador 2.......................................................................................194 A.10 Comando de menú 1.10: Totalizador 3.....................................................................................195 A.11 Comando de menú 2.1: Ajustes básicos...................................................................................195 A.12 Comando de menú 2.2: Valores de proceso.............................................................................195 A.13 Comando de menú 2.3: Totalizador..........................................................................................198 A.14 Comando de menú 2.4: Entradas/salidas.................................................................................199 A.15 Comando de menú 2.5: Dosificación.........................................................................................204 A.16 Comando de menú 2.6: Ajuste del punto cero..........................................................................209 A.17 Comando de menú 2.7: Modo seguro.......................................................................................210 A.18 Comando de menú 2.8: Visualización.......................................................................................210 A.19 Comando de menú 3.1: Identificación.......................................................................................212 A.20 Comando de menú 3.2: Avisos.................................................................................................212 A.21 Comando de menú 3.3: Mantenimiento....................................................................................213 A.22 Comando de menú 3.4: Diagnóstico.........................................................................................213 A.23 Comando de menú 3.5: Características....................................................................................214 A.24 Comando de menú 3.6: SensorFlash........................................................................................214 A.25 Comando de menú 3.7: Simulación..........................................................................................215 A.26 Comando de menú 3.8: Autotest...............................................................................................216 A.27 Comando de menú 3.9: Test de dosificación............................................................................217 A.28 Comando de menú 4.6: Mapeado de variables.........................................................................217 A.29 Comando de menú 4.7: Unidades HART..................................................................................217 A.30 Comando de menú 5.1: Gestión de acceso..............................................................................218 B Comandos HART......................................................................................................................................219 B.1 Comandos universales..............................................................................................................219 B.2 Comandos de práctica común...................................................................................................219 C Ajuste del punto cero................................................................................................................................221 Glosario....................................................................................................................................................225 Índice alfabético........................................................................................................................................227 Índice SITRANS FC430 con HART Instrucciones de servicio, 03/2012, A5E03651152-01 7 Introducción 1 Estas instrucciones contienen toda la información necesaria para poner en servicio y utilizar este aparato. Es responsabilidad del usuario leer las instrucciones detenidamente antes de realizar la instalación y la puesta en servicio. Para utilizar correctamente el aparato, estudie primero su principio de funcionamiento. Las instrucciones están dirigidas a las personas que realizan la instalación mecánica del aparato, conectándolo electrónicamente, configurando los parámetros y llevando a cabo la puesta en servicio inicial, así como para los ingenieros de servicio y mantenimiento. 1.1 Historial La siguiente tabla muestra los cambios más importantes registrados en la documentación en comparación con la versión anterior. Edición Observaciones Versión SW Versión FW 03/2012 Primera edición ● Driver SIMATIC PDM 1.00.00 ● Versión compacta: – Sistema: 03.00.00 – Transmisor: 02.00.09 – LUI: 01.02.15 – Sensor: 03.00.00 ● Versión remota: – Sistema: 02.00.02 – Transmisor: 02.00.09 – LUI: 01.02.15 – Sensor: 02.00.00 1.2 Elementos suministrados El dispositivo puede suministrarse como sistema compacto o remoto. SITRANS FC430 con HART Instrucciones de servicio, 03/2012, A5E03651152-01 9 Sistema compacto ● SITRANS FC430 sensor y transmisor compacto integrado ● Paquete de pasacables ● Guía de arranque rápido ● CD con software, certificados y manuales de dispositivos ������ Sistema remoto Remoto con M12 ● Sensor SITRANS FCS400 ● Transmisor SITRANS FCT030 con conector hembra M12 montado ● Escuadra de fijación y almohadilla ● Cable de sensor con conector M12 ● Paquete de pasacables ● Guía de arranque rápido ● CD con software, certificados y manuales de dispositivos ������ Remoto con espacio de conexión para sensor ● Sensor SITRANS FCS400 ● Transmisor SITRANS FCT030 con espacio de conexión montado ● Escuadra de fijación y almohadilla ● Cable de sensor ● Paquete de pasacables ● Guía de arranque rápido ● CD con software, certificados y manuales de dispositivos ������ Introducción 1.2 Elementos suministrados SITRANS FC430 con HART 10 Instrucciones de servicio, 03/2012, A5E03651152-01 Nota El volumen de suministro p
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\A5E03083001-01_ErgaenzungDS3_TF_de-DE.pdf | A5E03083001-01_ErgaenzungDS3_TF_de-DE.pdf | 06/2010 | SITRANS TF |  |  | 7MF4***-*****-****-Z;7NG313*-*****-Z;A5E03083001;A5E03083001-01 | Manual | MAN | Montage / Inbetriebnahme / Demontage | Montage / Inbetriebnahme / Demontage |  |  | SITRANS Pressure transmitters and temperature measuring devices Supplement to the Operating Instructions SITRANS P, DS III and SITRANS T series, TF series Product Information Supplement to the Operating Instructions This supplement applies to the following order number: SITRANS P, DS III series: 7MF4***-*****-****-Z SITRANS T, TF series: 7NG313*-*****-Z Service and maintenance, removal, installation WARNING Use of incorrect device parts in potentially explosive environments Devices and their associated device parts are either approved for different types of protection or they do not have explosion protection. There is a danger of explosion if device parts (such as covers) are used for devices with explosion protection that are not expressly suited for this type of protection. If you do not adhere to these guidelines, the test certificates and the manufacturer warranty will become null and void. ● Use only device parts that have been approved for the respective type of protection in the potentially explosive environment. Covers that are not suited for the "explosion-proof" type of protection are identified as such by a notice label attached to the inside of the cover with "Not Ex d Not SIL". ● Do not swap device parts unless the manufacturer specifically ensures compatibility of these parts. © Siemens Ⓟ2010 A5E03083001-01, 06/2010 1 Siemens AG Industry Sector Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG Supplement to the Operating Instructions SITRANS P, DS III and SITRANS T series, TF series A5E03083001-01, 06/2010 SITRANS Druckmessumformer und Temperaturmessgeräte Ergänzung zur Betriebsanleitung SITRANS P, Serie DS III und SITRANS T, Serie TF Produktinformation Ergänzung zur Betriebsanleitung Diese Ergänzung ist für folgende Bestellnummern gültig: SITRANS P, Serie DS III: 7MF4***-*****-****-Z SITRANS T, Serie TF: 7NG313*-*****-Z Instandhalten und Warten, Demontage, Montage WARNUNG Verwendung falscher Geräteteile im explosionsgefährdeten Bereich Geräte und die dazugehörigen Geräteteile sind entweder für unterschiedliche Zündschutzarten geeignet oder haben keinen Explosionsschutz. Explosionsgefahr besteht, wenn Geräteteile (z. B. Deckel) für Geräte mit Explosionsschutz verwendet werden, die nicht ausdrücklich für die entsprechende Zündschutzart geeignet sind. Bei Nichteinhaltung erlöschen die Prüfbescheinigungen und die Haftung des Herstellers. ● Setzen Sie im explosionsgefährdeten Bereich nur Geräteteile ein, die für die zugelassene Zündschutzart geeignet sind. Für den Explosionsschutz mit Zündschutzart "Druckfeste Kapselung" ungeeignete Deckel sind z. B. durch ein Hinweisschild im Inneren des Deckels mit "Not Ex d Not SIL" gekennzeichnet. ● Geräteteile von Geräten dürfen nicht untereinander getauscht werden, sofern die Kompatibilität nicht ausdrücklich durch den Hersteller sichergestellt ist. © Siemens Ⓟ2010 2 A5E03083001-01, 06/2010 Siemens AG Industry Sector Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG Ergänzung zur Betriebsanleitung SITRANS P, Serie DS III und SITRANS T, Serie TF A5E03083001-01, 06/2010
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\cert_SiTSxx_Ex_i_n_d_tb_EN_cCSAus_70037146_03.pdf | cert_SiTSxx_Ex_i_n_d_tb_EN_cCSAus_70037146_03.pdf | 2017-07-07 | SITRANS TS500;SITRANS TS200;Sitrans TS |  |  | 7MC65xx-***;7MC75xx-***and;A5E35773730A;A5E35812088A;A5E35971991A;A5E02142105R;A5E02142105AG;A5E02142105Q | Certificate | ID_041 | Zertifikat (NSF/ANSI 61 NSF/ANSI 372) | Certificate of compliance | Siemens | UL | Frei verwendbar DQD 507 Rev. 2012 -05 -22 Page 1 Certificate of Compliance Certificate: 70037146 (104225_0_000) Master Contract: 185289 Project: 70124581 Date Issued: July 7, 2017 Issued to: Siemens AG PD PA PI R&D PM CRT Karlsruhe, 76181 GERMANY Attention: Arnold Klamm The products listed below are eligible to bear the CSA Mark shown with adjacent indicators 'C' and 'US' for Canada and US or with adjacent indicator 'US' for US only or without either indica tor for Canada only. Issued by: Marin Banu Marin Banu PRODUCTS CLASS - C225803 - PROCESS CONTROL EQUIPMENT - Intrinsically Safe and Non -Incendive Systems - For Hazardous Locations CLASS 2258 02 PROCESS CONTROL EQUIPMENT - For Hazardous Locations Class I, Division 1 and 2, Groups B, C & D; Class II Division 1 Group E, F, G; Class III; Class II Div. 2 Group F, G T6, T4, T3 Ex d IIC T6, T4 resp. T3 Ga/Gb Ex tb IIIC T85°C, T100°C resp T150°C Da/Db Temperature Sensors Sitrans TS500, Type7MC75xx -*** and 7MC65xx -***, electrical ratings Umax = 35V, P0 = 25/37/50/100mW, ambient temperature range -40°C to +85°C (sensors with electronic components) or +1 20°C (sensors without electronics components). IP66 and Encl. Type 4X. Notes: Certificate: Project: 70124581 Master Contract: 185289 Date Issued: July 7, 2017 Frei verwendbar DQD 507 Rev. 2012 -05 -22 Page 2 1. In configuration with connection heads Models 1080AA, 1080AE and 1080AM, Sitrans TS500 is rated as Encl. Type 4 only. 2. Installation in Class I, Division 2 shall be made in the same configuration as for Class I, Division 1. 3. The relationship between Temperature Class/Code, the maximum permissible ambient temperatures at the connection head of the TS500 temperature sensor, the medium temperature, the neck tube length and the model used is per the Control drawing A5E35773730A. CLASS 2258 82 PROCESS CONTROL EQUIPMENT - For Hazardous Locations Œ Certified to US Standards Class I, Division 1 and 2, Groups A, B, C & D; Class II Division 1 Group E, F, G; Class III; Class II Div. 2 Group F, G T6, T4, T3 AEx d IIC T6, T4 resp. T3 Ga/Gb AEx tb IIIC T85°C, T100°C resp T150°C Da/Db Temperature Sensors Sitrans TS500, Type 7MC75xx -***and 7MC65xx -***, electrical ratings Umax = 35V, P0 = 25/37/50/100mW, ambient temperature range -40°C to +85°C (sensors wi th electronic components) or +12 0°C (sensors without electronics components). Notes: 1. In configuration with connection heads Models 1080AA, 1080AE and 1080AM, Sitrans TS500 is not suitable for installation in Group A hazardous locations and the product is rated as Encl. Type 4 only. 2. Installation in Class I, Division 2 shall be made in the same configuration as for Class I, Division 1. 3. The relationship between Temperature Class/Code, the maximum permissible ambient temperatures at the connection head of the TS500 temperature sensor, the medium temperature, the neck tube length and the model used is per the Control Drawing A5E35773730A. CLASS 2258 04 PROCESS CONTROL EQUIPMENT - Intrinsically Safe, Entity - For Hazardous Locations Class I, Division 1, Groups A, B, C & D; Class II Division 1 Group E, F, G; Class III; T6/T4–T1 Ex ia/ib IIC T6/T4–T1 Ga/Gb Ex ia/ib IIIC T200°C Da/Db Class I, Division 2, Groups A, B, C, and D; Class III; Class II Div. 2 Group F, G; T6/T4–T1 Ex ic IIC T6/T4–T1 Gc Ex nA IIC T6/T4–T1 Gc Temperature Sensors, Type series TS500, connected per Control Drawing A5E35773730A. Ui = 30 V Ii = 100 mA Certificate: Project: 70124581 Master Contract: 185289 Date Issued: July 7, 2017 Frei verwendbar DQD 507 Rev. 2012 -05 -22 Page 3 Pi = cf. table (Control DrawingA5E35773730A) Ci = 700 pF / m of connection cable Li = 15 µH / m of connection cable CLASS 2258 84 PROCESS CONTROL EQUIPMENT - Intrinsically Safe, Entity - For Hazardous Locations Œ Certified to US Standards Class I, Division 1, Groups A, B, C & D; Class II Division 1 Group E, F, G; Class III; T6/T4–T1 AEx ia IIC T6/T4–T1 Ga AEx ia IIIC T200°C Da Class I, Division 2, Groups A, B, C, and D; Class III; Class II Div. 2 Group F, G; T6/T4–T1 Class I, Zone 2, AEx ic IIC T6/T4–T1 Gc Class I, Zone 2, AEx ic IIC T6/T4–T1 Gc Temperature Sensors, Type series TSinsert , TS100, TS 200 connected per Control Drawing A5E35812088A. Ui = 30 V Ii = 100 mA Pi = cf. table (Control Drawing A5E35812088A) Ci = 700 pF / m of connection cable Li = 15 µH / m of connection cable APPLICABLE REQUIREMENTS CAN/CSA -C22.2 No. 61010 -1-12 - Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements CSA Std C22.2 No. 30-M1986 (R 2003) - Explosion -Proof Enclosures for Use in Class I Hazardous Locations CAN/CSA -C22.2 No.157 -92 (R2012) - Intrinsically Safe and Non -Incendive Equipment for Use in Hazardous Locations CSA Std. C22.2 No. 213 -M1987 (R 2004) - Non -Incendive Electrical Equipment for Use in Class I, Division 2 Hazardous Locations CSA Std C22.2 No. 25: 1996 (R 2004) - Enclosures for Use in Class II, Groups E, F and G Hazardous Locations CAN/CSA -C22.2 No. 94.2 -07 - Special Purpose Enclosures CAN/CSA -C22.2 No. 60079 -0:07 - Electrical apparatus for explosive gas atmospheres Œ Part 0: General requirements CAN/CSA -C22.2 No. 60079 -1:07 - Electrical apparatus for explosive gas atmospheres Œ Part 1: Flameproof enclosures "d" CAN/CSA 60079 -11:02 (R2006) - Electrical apparatus for explosive gas atmospheres Œ Certificate: Project: 70124581 Master Contract: 185289 Date Issued: July 7, 2017 Frei verwendbar DQD 507 Rev. 2012 -05 -22 Page 4 Part 11: Intrinsic safety "i" CAN/CSA -C22.2 No. 60079 -15:12 - Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 15: Construction, test and marking of type of protection "n" electrical apparatus CAN/CSA -C22.2 NO. 60079 -31:12 Explosive atmospheres - Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure "t" CAN/CSA -C22.2 No. 60529:05 (R 2010) - Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) UL Std. No. 61010 -1: 2012 Safety requirements for electrical equipment for measuremen t, control, and laboratory use - Part 1: General requirements FM3600:2011 - Approval Standard for Electrical Equipment for Use in Hazardous (Classified) Locations General Requirements FM3610:2010 - Approval Standard for Intrinsically Safe Appa ratus and Associated Apparatus for Use in Class I, II and III, Division 1, and Class I, Zone 0 Hazardous (Classified) Locations FM3616:2011 - Approval Standard for Dust Œ Ignition proof Electrical Equipment, General Requirements FM3615:2006 - Approval Standard for Explosion -proof Electrical Equipmen t General Requirements FM3613:2010 - Electrical Equipment for Use in Hazardous (Classified) Locations for Use i n Class I, Division 2; Class II, Division 2; and III, Division 1, and Division 2 Hazardous (Classified) Locations UL Std. No. 50E: 2007 - Enclosures for Electrical Equipment ANSI/ISA 60079 -0 (5th Edition 20 13) - Explosive Atmospheres Œ Part 0: Equipment - General Requi rements ANSI/ISA 60079 -1 (6th Edition 20 13) - Explosive Atmospheres Œ Part 1: Equipment Protection by Flameproof Enclosures ﬁdﬂ ANSI/ISA 60079 -11(5th Edition 2009) - Explosive Atmospheres Œ Part 11: Equipment Protection by I ntrinsic Safety "i" ANSI/UL 60079 -15: (4th Edition 2013) - Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 15: Construction, test and marking of type of protection "n" electrical apparatus ANSI/ISA 60079 -31(12.10.03) - 2009 - Electrical apparat us for explosive gas atmospheres - Part 31: Dust - Protection by enclosure "t" ANSI/IEC 60529 -2004 - Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) MARKI NGS The manufacturer is required to apply the following markings: Products shall be marked with the markings specified by the particular product standard. Products certified for Canada shall have all Caution and Warning markings in both English and French . Certificate: Project: 70124581 Master Contract: 185289 Date Issued: July 7, 2017 Frei verwendbar DQD 507 Rev. 2012 -05 -22 Page 5 Additional bilingual markings not covered by the product standard(s) may be required by the Authorities Having Jurisdiction. It is the responsibility of the manufacturer to provide and apply these additional markings, where applicable, in accordance wi th the requirements of those authorities. The products listed are eligible to bear the CSA Mark shown with adjacent indicators 'C' and 'US' for Canada and US (indicating that products have been manufactured to the requirements of both Canadian and U.S. St andards) or with adjacent indicator 'US' for US only or without either indicator for Canada only. - Company name - Model number - Serial number - Electrical rating Œ referenced in the control drawing - CSA Monogram with C/US indicators - CSA Certificate Number CSA 15.70037146 - Maximum ambient Œ referenced in the control drawing - Reference to Control Drawings A5E35812088A and A5E35773730A - Caution re Explosion hazard - Hazardous location ratings - Ambient temperature range - Temperature Class/Code - Warning: Substitution of components may impair intrinsic safety. Frei verwendbar DQD 507 Rev. 2012 -05 -22 Page 1 Supplement to Certificate of Compliance Certificate: 70037146 (104225_0_000) Master Contract: 185289 The products listed, including the latest revision described below, are eligible to be marked in accordance with the referenced Certificate. Product Certification History Project Date Description 70124581 2017-07-07 Update CSA Report 70037146 to include alternate construction and updated drawings. 70095770 2016-12-05 Update CSA Report 70037146 per Siemens AG 02 -A5E35971991A_003_Appr_Description_SiTSx00_CSA document. 70067401 2016-06-08 Update to Report 70037146 to include new potting material at the cold -end side, new design of the hot -end side, new temperature sensor resistance value PT1000 (before PT100 only) assembled in TSinsert, TS100, TS200 and change the flameproof joint length v alue in assembly drawings note in assembly drawings A5E02142105R, A5E02142105AG and A5E02142105Q to assemble the device into a suitable rated thermowell. 70037146 2015-12-08 cCSAus approval of Sitrans TS product range (including TSinsert, TS100, TS200 & TS500)
C:\UserData\z00449fn\09_Full_Data (Christian Bittel)\anDokuserver\__N1B5119037401-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | __N1B5119037401-ZERT__DIN10204_C14__.PDF | 2011-05-24 | SITRANS P DS III | PROFIBUS PA | N1-B511-9037401 | 7MF4434-1DA22-1EB6 | Certificate | ID_010 | Werkszeugnis (EN 10204-2-2) | Factory certificate (EN 10204-2-2) | Siemens | Siemens | C14TEST REPORT 2.2 / WERKSZEUGNIS 2.2Product number / Bestell-Nr.Siemens order / SiemensauftragManufacture order / WerksauftragDS III Profibus SeriesTransmitter for differential Pressure: R142-1821890339-P6/21394-6NU: 899166 / 0010: 7MF4434-1DA22-1EB6: : N1-B511-9037401: 250 mbar: PN 160: PROFIBUS PA: .: .: 250 mbarSelected measuring range / Eingstellter MessbereichMeasuring point message / MessstellennachrichtMeasuring point desc., TAG / MessstellenbeschreibungOutput / AusgangRated pressure / PrüfdruckNominal measuring range / NennmessbereichSerial number / FertigungsnummerOptions / ZusätzeS I T R A N S P: 1086425971/596/DCustomer order / Kundenauftrag: barDisplayed unit / Angezeigte Einheit(1)(1)- The instrument has been tested for compliance with the specified requirements. / Der Gerät wurde während der Fertigung nach werksinternen Prüfvorschriften geprüft.- The measured values are within the admissible limits. / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.- The instrument has successfully passed the tests. / Der Gerät hat damit die Prüfungen bestanden.Analysis / Analyse[%] - of samples / [%] - aus StichprobenPart / BezeichnungMaterial / WerkstoffCSiMnPSCrMoNiCuNProcess cover /KappeCell body /MittelstückSeal diaphragm /TrennmembranX2CrNiMo17-12-21.4404X2CrNiMo17-12-21.4404GX5CrNiMo19-11-21.4408 0.039 0.014 0.022 0.46 0.49 0.75 1.13 0.81 1.23 0.032 0.016 0.024 0.029 0.011 0.00116.5918.2118.98 2.13 2.32 2.0211.0810.7510.07 0.24 -- -- -- -- -- V -- -- -- W -- -- -- Fe -- -- -- Co -- -- -- Al -- 0.040 -- (1) Technical data see operating instructions. / Technische Daten siehe Bedienungsanleitung.Quality expert / Werkssachverständiger..............................................Klotz Olivier(2)2011-05-24HAGUENAU,(2) Was created automatically, needs no signature. / Wurde automatisch erstellt, gilt ohne Unterschrift.2011-05-24 16:20:43I IA SC MF-H PI-1 PRO-1/EN 10204-4.111